## CALIBRADOR DE PRESIÓN
DATOS CALIBRADORES DE PRESIÓN
Nº Equipo | Marca y Modelo |  | Nº Serie | Fecha Calibración | Capacidad | Unidades | Deriva (% FS) | Incertidumbre (k=2) | Desviación Máxima (bar) | ucalibrador (bar) | - | Fecha Próxima Calibración | Resolución (bar) | Influencia de la Temperatura | Exactitud (% FS) | Suelo Exactitud (% Lectura) | Suelo Deriva (% Lectura) | Icc (psi) | Resolución (psi) | Resolución (MPa) | Nombre corto
3463 | BEAMEX MC5-IS |  | 20147498 | - | - | bar | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3471 | TRANSDUCTOR EXT. 60 BAR |  | 56404-2015 | 2016-01-22 | 60 | bar | 0.01 | 0.0124 | 0.0045 | 0.0067224 | - | 2017-01-22 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.0125 | 0.025 | 0.097499 | 0.01 | 0.0001 | EXT 60BAR
3470 | TRANSDUCTOR EXT. 250 BAR |  | 58631-2015 | 2016-01-22 | 250 | bar | 0.015 | 0.07 | 0.035 | 0.040415 | - | 2017-01-22 | 0.01 | 0.001 | 0.007 | 0.0125 | 0.025 | 0.58616 | 0.1 | 0.001 | EXT 250BAR
3464 | TRANSDUCTOR EXT. 250 BAR |  | 58617-2014 | 2016-01-22 | 250 | bar | 0.015 | 0.07 | 0.035 | 0.040415 | - | 2017-01-22 | 0.01 | 0.001 | 0.007 | 0.0125 | 0.025 | 0.58616 | 0.1 | 0.001 | EXT 250BAR
3465 | TRANSDUCTOR EXT. 1000 BAR |  | 57799-2014 | 2016-01-22 | 1000 | bar | 0.015 | 0.28 | 0.12 | 0.1562 | - | 2017-01-22 | 0.01 | 0.001 | 0.007 | 0.01 | 0.025 | 2.2656 | 0.1 | 0.001 | EXT 1000BAR
3472 | TRANSDUCTOR INT. 1 BAR |  | 58004 | 2016-01-22 | 1 | bar | 0.015 | 0.00024 | 0.00035 | 0.00023502 | - | 2017-01-22 | 1e-05 | 0.001 | 0.007 | 0.0125 | 0.025 | 0.0034086 | 0.0001 | 1e-06 | INT 1BAR
3473 | TRANSDUCTOR INT. 20 BAR |  | 58350 | 2016-01-22 | 20 | bar | 0.01 | 0.0046 | 0.0016 | 0.0024786 | - | 2017-01-22 | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.035949 | 0.001 | 1e-05 | INT 20BAR
6220 | TRANSDUCTOR INT. 6 BAR |  | 60677 | 2016-02-10 | 6 | bar | 0.01 | 0.0021 | 0.00117 | 0.0012485 | - | 2017-02-10 | 0.0001 | 0.001 | 0.007 | 0.0125 | 0.025 | 0.018108 | 0.001 | 1e-05 | INT 6BAR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Observaciones
Última Actualización
2016-01-28
Revisado por:
Jesús Izquierdo
Formulas:
Fecha Próxima Calibración = EDATE([Fecha Calibración],12)

## MASAS BALANZAS DE PESOS MUERTOS (hidden)
DATOS MASAS BALANZA DE PESOS MUERTO
Nº Equipo | Marca | N/S | ID | Valor Convencional (g) | Incertidumbre k=2 ± (mg) | Densidad (kg/m3)
| DH DESGRANGES & HUOT | 3034 |  | 0.01 | 0.008 | 8000
|  | 3034 |  | 0.02 | 0.01 | 8000
|  | 3034 | * | 0.02 | 0.01 | 8000
|  | 3034 |  | 0.05 | 0.012 | 8000
|  | 3034 |  | 0.1 | 0.016 | 8000
|  | 3034 |  | 0.2 | 0.02 | 8000
|  | 3034 | * | 0.2 | 0.02 | 8000
|  | 3034 |  | 0.5 | 0.025 | 8000
|  | 3034 |  | 1 | 0.03 | 8000
|  | 3034 |  | 2 | 0.04 | 8000
|  | 3034 | * | 2 | 0.04 | 8000
|  | 3034 |  | 5 | 0.05 | 8000
|  | 3034 |  | 10 | 0.06 | 8000
|  | 3034 |  | 20 | 0.08 | 8000
|  | 3034 | * | 20 | 0.08 | 8000
|  | 3034 |  | 50 | 0.1 | 8000
|  | 3034 |  | 100 | 0.16 | 8000
|  | 3034 | 1 | 200 | 0.3 | 8000
|  | 3034 | 2 | 200 | 0.3 | 8000
|  | 3034 |  | 500 | 0.8 | 8000
|  | 3034 |  | 1000 | 2 | 8000
|  | 3034 | 1 | 2000 | 3.5 | 8000
|  | 3034 | 2 | 2000 | 3.5 | 8000
|  | 3034 |  | 4000 | 8 | 8000
|  | 3034 | 1 | 5000 | 8 | 8000
|  | 3034 | 2 | 5000 | 8 | 8000
|  | 3034 | 3 | 5000 | 8 | 8000
|  | 3034 | 4 | 5000 | 8 | 8000
|  | 3034 | 5 | 5000 | 8 | 8000
|  | 3034 | 6 | 5000 | 8 | 8000
|  | 3034 | 7 | 5000 | 8 | 8000
|  | 3034 | 8 | 5000 | 8 | 8000
|  | 3034 | 9 | 5000 | 8 | 8000
|  | 3034 | 10 | 5000 | 8 | 8000
|  | 3034 | 11 | 5000 | 8 | 8000
|  | 3034 | 12 | 5000 | 8 | 8000
|  | 3034 | 13 | 5000 | 8 | 8000
|  | 3034 | 14 | 5000 | 8 | 8000

## BALANZAS PESO MUERTO (hidden)
DATOS BALANZAS DE PESO MUERTO
Nº Equipo | Marca y Modelo | Nº Serie | Tipo | Capacidad | Unidades | Área Efectiva | Área Efectiva | Uexp Área Efectiva | Uexp Área Efectiva | Temperatura de Referencia (ºC) | Influencia de la Temperatura | Exactitud (% FS)
[6 empty] | Pistón 1 | Pistón 2 | Pistón 1 | Pistón 2
[6 empty] | cm2 | cm2 | cm2 | cm2
3275 | DH-DESGRANGES 5301 | 4738 | Hidráulica | 1500 | bar | 0.064519 | 0.64515 | 1.3e-05 | 0.00016 | 23
|  |  | Neumática |  | bar
Observaciones
Última Actualización
2020-02-24 12:13
Revisado por:
Jesús Izquierdo

## PISTONES BALANZA PESO MUERTO (hidden)
DATOS PISTONES BALANZA DE PESOS MUERTO
Nº Equipo | Rango | N/S | Área Efectiva a TRef y P=0 (cm2) | Uexp Área Efectiva (cm2) | Coef. de Presión α (1/kg/cm2) | Uexp Coef. de Presión (1/kg/cm2) | Tensión Superficial (N) | Sentido | Masa (g) | UExp (k=2) (g) | Área Efectiva Nominal, AN | Fluido Transmisor de Presión | Viscosidad (cst) (20ºC) | Densidad (kg/m3) | Temperatura Ref (ºC)
3274 | 0,5 - 8,0 MPa | 4740 | 0.064519 | 1.3e-05 | -0.0031004 | 0.00040256 | 0.00028 | Hacia Abajo | 200.0189 |  |  | Sebacate | 21 | 915 | 23

## DATOS
[113 empty] | 3472 |  | 6220 |  | 3473 |  | 3471 |  | 3464 |  | 3470 |  | 3465
|  | DATOS MANÓMETROS Y VACUÓMETROS | [41 empty] | LEYENDA DE COLORES | [15 empty] | Transd. 1bar |  | Transd. 6bar |  | Transd. 20bar |  | Transd. 60bar |  | Transd. 250bar |  | Transd. 250bar NITRO |  | Transd. 1000bar | [30 empty] | Sin capacidad actualmente |  | CMC/TOL<0,35 |  | 0,35<CMC/TOL<0,5 |  | CMC/TOL>0,5 |  |  |  | Transd. 1bar |  | Transd. 6bar |  | Transd. 20bar |  | Transd. 60bar |  | Transd. 250bar |  | Transd. 250bar NITRO |  | Transd. 1000bar
[63 empty] | bar | [41 empty] | bar
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129
COD | 7885 | Código | Equipo | NºSerie | Capacidad | División de Escala | Unidades | Resolución | Cliente |  | Factor de cambio a bar | CLASE | Influencia de la Tª (%/ºC) | Modelo |  | Fabricante | Precisión | Situación | Fluido de Cal. | Fluido Cal. Inglés | Dirección Cliente |  |  |  | Lugar de Calibración |  |  |  | Criterio de Aceptación |  |  |  | Acceptance Criteria |  |  |  | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | RACORES | [14 empty] | PNT F Asociado | CMC Punto 1 | CMC Punto 2 | CMC Punto 3 | CMC Punto 4 | CMC Punto 5 | CMC Punto 6 | CMC Punto 7 | CMC Punto 8 | CMC Punto 9 | CMC Punto 10 | RANGO ÚTIL CAL | Tolerancia Punto 1 | Tolerancia Punto 2 | Tolerancia Punto 3 | Tolerancia Punto 4 | Tolerancia Punto 5 | Tolerancia Punto 6 | Tolerancia Punto 7 | Tolerancia Punto 8 | Tolerancia Punto 9 | Tolerancia Punto 10 | Unidad Tolerancia | EVALUACIÓN TOLERANCIA | Criterio de Ajuste Punto 1 | Criterio de Ajuste Punto 2 | Criterio de Ajuste Punto 3 | Criterio de Ajuste Punto 4 | Criterio de Ajuste Punto 5 | Criterio de Ajuste Punto 6 | Criterio de Ajuste Punto 7 | Criterio de Ajuste Punto 8 | Criterio de Ajuste Punto 9 | Criterio de Ajuste Punto 10 | Unidad ajuste | EVALUACIÓN AJUSTE | TRAZMET | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Intervalo Calibración (meses) | I uso | Nombre Banco | Identificación Banco | CMC / Tol Punto 1 | CMC / Tol Punto 2 | CMC / Tol Punto 3 | CMC / Tol Punto 4 | CMC / Tol Punto 5 | CMC / Tol Punto 6 | CMC / Tol Punto 7 | CMC / Tol Punto 8 | CMC / Tol Punto 9 | CMC / Tol Punto 10 | Transd Punto 1 | Transd Punto 2 | Transd Punto 3 | Transd Punto 4 | Transd Punto 5 | Transd Punto 6 | Transd Punto 7 | Transd Punto 8 | Transd Punto 9 | Transd Punto 10 | Clase de equipo | Clase de informe | Trans1 cert | Trans2 cert | Trans3 cert | Cliente
Posicion | 7885 | [45 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | 146 | 146 | S/N | 4 | 0.2 | bar | 0.04 | CANAGROSA |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO G 1/4 ". |  | No Consta | - | Sala Ensayos ECS | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,1 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,1 bar |  |  |  | 0.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.002832 | 0.00303 | 0.00336 | 0.00369 | 0.00402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | bar | Icc | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | 0.00708 | 0.007575 | 0.0084 | 0.009225 | 0.01005 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | CANAGROSA | 1
| 2 | 1214 | 1214 | S/N | 2 | 0.1 | bar | 0.025 | CANAGROSA |  | 1 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO 2 BAR |  | NO CONSTA | - | Sala Ensayos ECS | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,1 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,1 bar |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | RACORES 1: 4204 |  | 0.002766 | 0.002865 | 0.00303 | 0.003096 | 0.003195 | 0.00336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | 0.01383 | 0.014325 | 0.01515 | 0.01548 | 0.015975 | 0.0168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | CANAGROSA | 2
| 3 | 1215 | 1215 | S/N |  |  |  |  | CANAGROSA |  | 0 |  | 0.006 | ANALÓGICO 63 MM 1/4" GAS VERTICAL 0-1 BAR |  | NO CONSTA | - |  | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | CANAGROSA | 3
| 4 | 1453 | 1453 | S/N | 12 | 0.1 | bar | 0.05 | CANAGROSA |  | 1 |  | 0.006 | ANALÓGICO DE PRESIÓN 12 BARES |  | NO CONSTA | - |  | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | CANAGROSA | 4
| 5 | 1914 | 1914 | S/N | 2.5 | 0.1 | bar | 0.025 | CANAGROSA |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO LAVABILIDAD 2.5 BAR |  | NO CONSTA | - | Logística - Cadena de Baños | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.5 |  |  |  |  | RACORES 1: 4204 |  | 0.002799 | 0.002931 | 0.003096 | 0.003195 | 0.003393 | 0.003525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | bar | Icc | [13 empty] | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | 0.013995 | 0.014655 | 0.01548 | 0.015975 | 0.016965 | 0.017625 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | CANAGROSA | 5
| 6 | 1976 | 1976 | S/N |  |  |  |  | CANAGROSA |  | 0 |  | 0.006 | ANALÓGICO DIGITAL SERVICE JUNIOR |  | NO CONSTA | - |  | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | CANAGROSA | 6
| 7 | 2950 | 2950 | S/N |  |  |  |  | CANAGROSA |  | 0 |  | 0.006 | ANALÓGICO INSPECCIÓN DE FUGAS |  | NO CONSTA | - |  | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | CANAGROSA | 7
| 8 | 1471 | 1471 | S/N | -1 | 0.2 | bar | 0.1 | CANAGROSA |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | Laboratorio de Fluidos y Combustibles | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | -0.92 | [5 empty] | RACORES 1: 4204 | 041 | 0.000234 | 0.000302 | 0.00037 | 0.000438 | 0.0005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | bar | Icc | 0.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | 0.000585 | 0.000755 | 0.000925 | 0.001095 | 0.001282 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 0 | 0 | CANAGROSA | 8
| 9 | PM4A10031 |  | 28206197 / 3528658 | 100 | 0.01 | mbar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.01 | 0.006 | DPI282 / X50A2-TA-A2-CA-H0-PA |  | DRUCK | 0.001 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,1 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,1 bar |  |  |  | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4200 | 049 | 0.0002034 | 0.0002085 | 0.000217 | 0.0002255 | 0.000234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | FNE0018 | ∆x | ∆x | 0012 | ±0,3 mbar | Banco Vapour Barrier | PRNE-01-5300-20100-01-A | 2.034 | 2.085 | 2.17 | 2.255 | 2.34 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 9
| 10 | PM4A10032 |  | 28206196 / 3527159 | 100 | 0.01 | mbar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.01 | 0.006 | DPI282 / X50A2-TA-A2-CA-H0-PA |  | DRUCK | 0.001 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,1 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,1 bar |  |  |  | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4200 | 049 | 0.0002034 | 0.0002085 | 0.000217 | 0.0002255 | 0.000234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | FNE0018 | ∆x | ∆x | 0012 | ±0,3 mbar | Banco Vapour Barrier | PRNE-01-5300-20100-01-A | 2.034 | 2.085 | 2.17 | 2.255 | 2.34 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 10
| 11 | PM4A10386 | 7891 | 3611988 | 700 | 0,01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.007 | DPI104 |  | DRUCK | 0.35 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | 20 | 50 | 100 | 150 | 175 | 200 |  |  |  |  | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 | 035 | 0.0498 | 0.06 | 0.077 | 0.094 | 0.1025 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0173_01 | ∆x | ∆x | 0018 | N/A | Kits Servicing de Amortiguadores A400M |  | 0.14229 | 0.17143 | 0.22 | 0.26857 | 0.29286 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 11
| 12 | PM4A10387 | 6214 | 3611983 | 700 | 0,01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.007 | DPI104 |  | DRUCK | 0.35 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | 20 | 50 | 100 | 150 | 175 | 200 |  |  |  |  | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 | 035 | 0.0498 | 0.06 | 0.077 | 0.094 | 0.1025 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0173 | ∆x | ∆x | 0018 | N/A | Kits Servicing de Amortiguadores A400M |  | 0.14229 | 0.17143 | 0.22 | 0.26857 | 0.29286 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 12
| 13 | PM4A10388 | 7422 | 3611973 | 700 | 0,01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.007 | DPI104 |  | DRUCK | 0.35 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 | 035 | 0.0498 | 0.06 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.245 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0173 | ∆x | ∆x | 0018 | N/A | Kits Servicing de Amortiguadores A400M |  | 0.14229 | 0.17143 | 0.22 | 0.26857 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 13
| 14 | PM4A12030 | 7110 | 3897384 | 700 | 0,01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.007 | DPI104 |  | DRUCK | 0.35 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | [5 empty] | RACORES 1: 4208; RACORES 2: 4441 |  | 0.0498 | 0.06 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0173 | ∆x | ∆x | 0018 | N/A | Kits Servicing de Amortiguadores A400M |  | 0.14229 | 0.17143 | 0.22 | 0.26857 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 14
| 15 | PM4A10389 | 7920 | 3611985 | 700 | 0,01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.007 | DPI104 |  | DRUCK | 0.35 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | 20 | 56 | 92 | 128 | 164 | 200 |  |  |  |  | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 |  | 0.0498 | 0.06204 | 0.07428 | 0.08652 | 0.09876 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0173 | ∆x | ∆x | 0018 | N/A | Kits Servicing de Amortiguadores A400M |  | 0.14229 | 0.17726 | 0.21223 | 0.2472 | 0.28217 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 15
| 16 | PM4A10747 |  | 3674522 | 20 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | ANALÓGICO DPI104(DIGITAL) |  | DRUCK | - |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 16
| 17 | PM4A12498 |  | 4009562 | 20 | 0.001 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO DPI104(DIGITAL) |  | DRUCK | ±1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,01 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,01 bar |  |  |  | 2 | 5.6 | 9.2 | 12.8 | 16.4 | 20 | [20 empty] | 0.0088 | 0.01006 | 0.01132 | 0.01258 | 0.01384 | 0.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0018 | N/A |  |  | 1.2571 | 1.4371 | 1.6171 | 1.7971 | 1.9771 | 2.1571 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 17
| 18 | PM4A11110 | 7423 | 3695617 | 700 | 0,01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.007 | DPI104 |  | DRUCK | 0.35 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 | 035 | 0.0498 | 0.06 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0173 | ∆x | ∆x | 0018 | N/A | Kits Servicing de Amortiguadores A400M |  | 0.14229 | 0.17143 | 0.22 | 0.26857 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 18
| 19 | PM4A12484 |  | 4025443 | 65 | 0.001 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.1 | 0.006 | DIGITAL DPI104 |  | DRUCK | ±1 |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 19
| 20 | PM4A10925 |  | 61523759 | 20 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 20
| 21 | PM4A10927 |  | 2620013 | 10 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 21
| 22 | PM4A10928 |  | 2628306 | 20 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1940 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 22
| 23 | PM4A10929 |  | 2598789 | 35 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 23
| 24 | PM4A10931 |  | 2638463 | 350 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 24
| 25 | PM4A10933 |  | 2628305 | 20 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.1 | 0.006 | PDCR2200-1940 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0019 |  |  | 0012 |  | DRUCK DPI 610 / 615 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 25
| 26 | PM4A10932 |  | 61523756 | 20 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.1 | 0.006 | PDCR2200-1940 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0019 |  |  | 0012 |  | DRUCK DPI 610 / 615 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 26
| 27 | PM4A10934 |  | 2598788 | 35 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.1 | 0.006 | PDCR2200-1941 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0019 |  |  | 0012 |  | DRUCK DPI 610 / 615 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 27
| 28 | PM4A10935 |  | 2638062 | 200 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.1 | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0019 |  |  | 0012 |  | DRUCK DPI 610 / 615 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 28
| 29 | PM4A10936 |  | 2638466 | 350 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.1 | 0.006 | PDCR2200-1940 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0019 |  |  | 0012 |  | DRUCK DPI 610 / 615 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 29
| 30 | PM4A11074 |  | 61562251 | -1 A 200 |  | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | COMPROBADOR DPI 615 |  | DRUCK | ± 0,025% |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | COMPROBADOR |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 30
| 31 | PM4A11075 |  | 61562251 | -1 A 20 |  | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | ± 0,025% |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 31
| 32 | PM4A11077 |  | 3569436 | -1 A 20 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | ± 0,025% |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 32
| 33 | PM4A11078 |  | 3679840 | -1 A 35 |  | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | ± 0,025% |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 33
| 34 | PM4A11079 |  | 3700116 | 200 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | ± 0,025% |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 34
| 35 | PM4A11190 |  | 61519731 | 20 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.1 | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0.1% BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0019 |  |  | NA |  | DRUCK DPI 610 / 615 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 35
| 36 | PM4A11191 |  | 2620020 | 10 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.1 | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0.1% BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0019 |  |  | NA |  | DRUCK DPI 610 / 615 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 36
| 37 | PM4A11192 |  | 2628339 | 20 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.1 | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0.1% BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0019 |  |  | NA |  | DRUCK DPI 610 / 615 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 37
| 38 | PM4A11193 |  | 2612087 | 35 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.1 | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0.1% BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0019 |  |  | NA |  | DRUCK DPI 610 / 615 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 38
| 39 | PM4A11194 |  | 2642780 | 350 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.1 | 0.006 | PDCR2200-1940 |  | DRUCK | 0.1% BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0019 |  |  | NA |  | DRUCK DPI 610 / 615 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 39
| 40 | PM4A11634 |  | 3763010 | 150 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.04 | 0.006 | UNIK 5000 PTX5072 |  | DRUCK | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,2 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,2 psi |  |  |  | 15 | 60 | 90 | 120 | 150 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4200 | 032 | 0.0030413 | 0.0040652 | 0.0047477 | 0.0054303 | 0.0061129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.14 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0020 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,2 psi | Banco Pruebas Neumáticas ST 40 |  | 0.22055 | 0.2948 | 0.3443 | 0.3938 | 0.4433 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 40
| 41 | PM4A11635 |  | 3763011 | 150 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.04 | 0.006 | UNIK 5000 PTX5072 |  | DRUCK | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,2 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,2 psi |  |  |  | 15 | 60 | 90 | 120 | 150 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4200 | 032 | 0.0030413 | 0.0040652 | 0.0047477 | 0.0054303 | 0.0061129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.14 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0020 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,2 psi | Banco Pruebas Neumáticas ST 40 |  | 0.22055 | 0.2948 | 0.3443 | 0.3938 | 0.4433 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 41
| 42 | PM4A11636 |  | PRNE-01-2800-20001-01-A | 160 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  | 0.006 | ANALÓGICO 160 |  | MELVEN | - |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 42
| 43 | PM4A11637 |  | PRNE-01-2800-20001-01-A | 4000 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  | 0.006 | ANALÓGICO 160 |  | MELVEN | - |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 43
| 44 | PM4A11638 |  | PRNE-01-2800-20001-01-A | 4000 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  | 0.006 | ANALÓGICO 4000 |  | MELVEN | - |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 44
| 45 | PM4A11639 |  | PRNE-01-2800-20001-01-A | 400 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  | 0.006 | ANALÓGICO 400 |  | WIKA | - |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 45
| 46 | PM4A11640 |  | PRNE-01-2800-20002-01-A | 400 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  | 0.006 | ANALÓGICO 400 |  | WIKA | - |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 46
| 47 | PM4A11921 |  | 3308248 | 2 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 47
| 48 | PM4A11922 |  | 2628309 | 20 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 48
| 49 | PM4A11924 |  | 2638063 | 200 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 49
| 50 | PM4A11925 |  | 2598790 | 35 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 50
| 51 | PM4A11926 |  | 2638464 | 35 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 51
| 52 | PM4A11927 |  | 61523757 | 20 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 52
| 53 | PM4A11928 |  | 61523755 | 20 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 53
| 54 | PM4A11929 |  | 2638465 | 350 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 54
| 55 | PM4A11930 |  | 3308247 | 2 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 55
| 56 | PM4A11931 |  | 2638065 | 200 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 56
| 57 | PM4A11932 |  | 2598792 | 35 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 57
| 58 | PM4A11933 |  | 2628340 | 20 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 58
| 59 | PM4A11934 |  | 2620010 | 10 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 59
| 60 | PM4A12084 |  | 1420535 | 350 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 60
| 61 | PM4A12085 |  | S/N | 20 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 61
| 62 | PM4A12186 |  | 61007831 | 20 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.1 | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0019 |  |  | 0012 |  | DRUCK DPI 610 / 615 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 62
| 63 | PM4A12187 |  | 1432793 | 350 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.1 | 0.006 | - |  | DRUCK | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0019 |  |  | 0012 |  | DRUCK DPI 610 / 615 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 63
| 64 | PM4A12095 |  | 2645767 | 200 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 64
| 65 | PM4A12277 |  | 3140520 | 200 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.1 | 0.006 | PDCR2200-1940 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0019 |  |  | CAU |  | DRUCK DPI 610 / 615 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 65
| 66 | PM4A12278 |  | 3445125 | 2 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.1 | 0.006 | PDCR2200-1940 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0019 |  |  | 0012 |  | DRUCK DPI 610 / 615 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 66
| 67 | PM4A12279 |  | 3549670 | 10 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.1 | 0.006 | PDCR2200-1941 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0019 |  |  | NA |  | DRUCK DPI 610 / 615 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 67
| 68 | PM4A12464 |  | 602760 | 1.2 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | COMPROBADOR MC6 |  | BEAMEX | VER INF |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | COMPROBADOR |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 68
| 69 | PM4A12465 |  | 49986 | 250 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | EXT 250 |  | DRUCK | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0131 |  |  | 0012 |  | BEAMEX MC6 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 69
| 70 | PM4A12492 |  | 2550913 | 10 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0,1%BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 70
| 71 | PM4A12573 |  | 3940896 | 20 | 0.001 | bar | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.006 | ANALÓGICODPI104(DIGITAL) |  | DRUCK | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [40 empty] | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  | DRUCK DPI / NEUMAIN A400 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 71
| 72 | PM4A12574 | 11855 | 4021777 | 2900 | 0.1 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 | DPI104(DIGITAL) |  | DRUCK | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 145 psi; ¦C¦ + Uexp ≤ 2,9 psi en 1522, 2176 y 2785 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 145 psi; ¦C¦ + Uexp ≤ 2,9 psi for 1522, 2176 y 2785 psi |  |  |  | 290 | 812 | 1334 | 1522 | 1856 | 2176 | 2378 | 2785 | 2900 | [16 empty] | 003 | 0.049798 | 0.062035 | 0.074272 | 0.078679 | 0.086509 | 0.09401 | 0.098745 | 0.10829 | 0.11098 | 0 | 2900 | 145 | 145 | 145 | 2.9 | 145 | 2.9 | 145 | 2.9 | 145 |  | psi | Icc | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 2.9 | 101.5 | 2.9 | 101.5 | 2.9 | 101.5 |  | psi | ∆x | GME0082_01 |  |  | 0018 | s/MM-MTISG-ISA-700-11002 Issue C. | DRUCK DPI / NEUMAIN A400 |  | 0.0049811 | 0.0062051 | 0.0074291 | 0.3935 | 0.0086531 | 0.47017 | 0.0098771 | 0.54157 | 0.011101 | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 72
| 73 | PM4A12575 | 10435 | 3968456 | 20 | 0.001 | bar | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.006 | ANALÓGICO DPI104(DIGITAL) |  | DRUCK | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,020 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,020 bar |  |  |  | 2 | 5.516 | 8.274 | 12.8 | 16.4 | 20 | [19 empty] | 003 | 0.00336 | 0.0045203 | 0.0054304 | 0.006924 | 0.008112 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |  |  |  |  | bar | ∆x | FNE0022_PARTICULARIDADES |  |  | 0018 | s/MM-MTISG-ISA-700-11002 Issue C. | DRUCK DPI / NEUMAIN A400 |  | 0.168 | 0.22601 | 0.27152 | 0.3462 | 0.4056 | 0.465 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 73
| 74 | PM4A12576 | 10436 | 4009479 | 2900 | 0.1 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 | ANALÓGICO DPI104(DIGITAL) |  | DRUCK | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2,9 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2,9 psi |  |  |  | 290 | 812 | 1522 | 1856 | 2176 | 2785 | 2900 | [18 empty] | 003 | 0.049798 | 0.062035 | 0.078679 | 0.086509 | 0.09401 | 0.10829 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  |  | psi | Icc | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  | psi | ∆x | FNE0022_PARTICULARIDADES |  |  | 0018 | s/MM-MTISG-ISA-700-11002 Issue C. | DRUCK DPI / NEUMAIN A400 |  | 0.24906 | 0.31026 | 0.3935 | 0.43266 | 0.47017 | 0.54157 | 0.55506 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 74
| 75 | PM4A12612 |  | 30341 | 250 |  | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | EXTMC5 |  | BEAMEX | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 75
| 76 | PM4A3855 |  | 25516461 | 0 A 6 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | COMPROBADOR |  | BEAMEX | VER INFORM | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 3.8 | 5 | 6 | [20 empty] | 0.002898 | 0.003228 | 0.003624 | 0.003954 | 0.00435 | 0.00468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0012 | ±0,4 bar |  |  | 0.007245 | 0.00807 | 0.00906 | 0.009885 | 0.010875 | 0.0117 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 76
| 77 | PM4A5280 | 7481 | 2655559 | 700 | 0,01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.007 | DPI104 |  | DRUCK | 0.35 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 | 035 | 0.0498 | 0.06 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0173 | ∆x | ∆x | 0018 | N/A | Kits Servicing de Amortiguadores A400M |  | 0.14229 | 0.17143 | 0.22 | 0.26857 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 77
| 78 | PM4A5357 |  | 8099 | 10 | 0.2 | mbar | 0,1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO DP200-DD-04 |  | DRUCK | ±1% FE |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 78
| 79 | PM4A5358 |  | 8100 | 10 | 0.2 | mbar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO DP200 |  | DRUCK | ±1% FE |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 79
| 80 | PM4A5359 |  | 8101 | 10 | 0.2 | mbar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO DP200 |  | DRUCK | ±1% FE |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 80
| 81 | PM4A5360 |  | 8102 | 10 | 0.2 | mbar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO DP200 |  | DRUCK | ±1% FE |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 81
| 82 | PM4A6290 |  | 61523759 | 350 |  | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | COMPROBADOR DPI 614 |  | DRUCK | ver manual |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | COMPROBADOR |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 82
| 83 | PM4A6339 |  | 61523757 | VER INFORME |  | SOLICITAR INFORMACIÓN | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 |  | 0.006 | COMPROBADOR |  | DRUCK | VER MANUAL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | COMPROBADOR |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 83
| 84 | PM4A7451 |  | 61523758 | 350 |  | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | COMPROBADOR DPI 615 |  | DRUCK | VER INFORM |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | COMPROBADOR |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 84
| 85 | PM4A7453 |  | 61523756 | 20 | 0.001 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | COMPROBADOR DPI 615 |  | DRUCK | ver inform |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | COMPROBADOR |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 85
| 86 | PM4A7454 |  | 61523755 | 350 |  | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | COMPROBADOR DPI 615 |  | DRUCK | ver inform |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | COMPROBADOR |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 86
| 87 | PM4A7540 | 9137 | 2887874 | 20 | 0.001 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.006 | DPI104 |  | DRUCK | ±0,035%FS | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,010 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,010 bar |  |  |  | 2 | 6.5 | 11 | 15.5 | 20 | [21 empty] | 0.00336 | 0.004845 | 0.00633 | 0.007815 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.007 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME00082_01 |  |  | 0018 | N/A |  |  | 0.336 | 0.4845 | 0.633 | 0.7815 | 0.93 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 87
| 88 | PM4A7541 |  | 2877430 | 20 |  | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | ANALÓGICO DPI104(DIGITAL) |  | DRUCK | ±0,035%FS |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 88
| 89 | PM5A1220 |  | A/0968/00-03 | VER INFORME |  | SOLICITAR INFORMACIÓN | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 |  | 0.006 | COMPROBADOR ADTS405 |  | DRUCK | S/ TOLER FABRICANTE |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | COMPROBADOR |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 89
| 90 | PM5A1713 |  | A1196/0107 | VER INFORME |  | SOLICITAR INFORMACIÓN | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 |  | 0.006 | COMPROBADOR ADTS405 |  | DRUCK | S/ TOLER FABRICANTE |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | COMPROBADOR |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 90
| 91 | PM5A2968 |  | 40501447 | 35 A 1355 |  | mbar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  | 0.006 | COMPROBADOR ADTS405F |  | DRUCK | S/ TOLER FABRICANTE |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | COMPROBADOR |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 91
| 92 | PM5A3873 |  | 40501637 | 35 A 1355 |  | mbar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  | 0.006 | COMPROBADOR ADTS405F |  | DRUCK | S/ TOLER FABRICANTE |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | COMPROBADOR |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 92
| 93 | PM5A4896 |  | 50500795 | 35 A 1355 |  | mbar | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  | 0.006 | COMPROBADOR ADTS 505 |  | DRUCK | S/ TOLER FABRICANTE |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | COMPROBADOR |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 93
| 94 | PM5A4897 |  | 50500786 | 35 A 1355 |  | mbar | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  | 0.006 | COMPROBADOR ADTS 505 |  |  | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | COMPROBADOR |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 94
| 95 | PM8A11633 |  | S/N | - |  | - | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 |  | 0.006 | BANCO DE PRUEBA |  | DRUCK | S/ TOLER FABRICANTE |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 95
| 96 | KE5F0102 |  | 50500950 | - |  | mbar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  | 0.006 | COMPROBADOR ADTS 505 |  | VER MANUAL | VER MANUAL |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | COMPROBADOR |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 96
| 97 | KE5F1613 |  | 6646 | VER INFORME |  | mbar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  | 0.006 | COMPROBADOR MPS31 C |  | VER MANUAL | VER MANUAL |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | COMPROBADOR |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 97
| 98 | KE6F02062 |  | T58151112004 | NO CONSTA |  | - | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 |  | 0.006 | Elementos electrónicos | [6 empty] | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | ELEMENTO ELECTRÓNICO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 98
| 99 | KM4F02111 |  | T58150824011 | -3735 A 3735 |  | Pa | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1e-05 |  | 0.006 | COMPROBADOR ADTS 505 |  | No Consta | - |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0003 |  |  | 0012 |  | Tranductores Anemometros |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | COMPROBADOR |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 99
| 100 | KM4F1335 | 10265 | 3084531 | 20 | 0.001 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | DPI104(DIGIT) |  | DRUCK | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laoratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,01 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,01 bar |  |  |  | 2 | 5.6 | 9.2 | 12.8 | 16.4 | 20 | [20 empty] | 0.00336 | 0.004548 | 0.005736 | 0.006924 | 0.008112 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0018 | N/A |  |  | 0.336 | 0.4548 | 0.5736 | 0.6924 | 0.8112 | 0.93 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 100
| 101 | KM4F1552 |  | T58251022001 | - |  | - | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 |  | 0.006 | ANEMOMETRO |  | VER MANUAL | VER MANUAL |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | ANEMOMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 101
| 102 | 3245 | 3245 | 4131164746 | -1 A 1,5 | 0.1 | bar | 0.02 | CANAGROSA |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA |  | Lab. Metrología | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -0.9 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | [5 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.000506 | 0.00037 | 0.0002 | 0.00037 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.14 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | 0.00253 | 0.00185 | 0.001 | 0.00185 | 0.0027 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 0 | 0 | CANAGROSA | 102
| 103 | 3246 | 3246 | 4131039223 | 1 | 0.05 | bar | 0.01 | CANAGROSA |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA |  | Lab. Metrología | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | [5 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.000234 | 0.000302 | 0.00037 | 0.000472 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | bar | Icc | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | 0.00234 | 0.00302 | 0.0037 | 0.00472 | 0.0054 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 0 | 0 | CANAGROSA | 103
| 104 | 3247 | 3247 | 4131052389 | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA |  | Sala RMN | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 3 | 4.5 | 6.5 | 8 | 10 |  |  |  |  | RACORES 1: 4204 |  | 0.00303 | 0.00369 | 0.004185 | 0.004845 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | - | - |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | 0.00303 | 0.00369 | 0.004185 | 0.004845 | 0.00534 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 104
| 105 | - |  | 4131214519 | 25 | 1 | bar | 0.125 | CANAGROSA |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA |  | Lab. Metrología | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 5 | 10 | 15 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.00845 | 0.00985 | 0.0116 | 0.01335 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.14 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | 0.004225 | 0.004925 | 0.0058 | 0.006675 | 0.008425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | CANAGROSA | 105
| 106 | 3268 | 3268 | s/n | 400 | 10 | psi | 2 | CANAGROSA |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BOURDON SEDEME |  | Lab. Metrología | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | CANAGROSA | 106
| 107 | 3269 | 3269 | S/N | 6 | 0.1 | bar | 0.05 | CANAGROSA |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO G1/4" |  | WIKA |  | Lab. Metrología | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.6 | 2 | 3 | 4 | 6 | [5 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.002898 | 0.00336 | 0.00369 | 0.00402 | 0.00468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.14 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | 0.01449 | 0.0168 | 0.01845 | 0.0201 | 0.0234 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | CANAGROSA | 107
| 108 | PM447063 |  | 447063 | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 5 |  | ANALÓGICO |  | NO CONSTA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 108
| 109 | PM447066 |  | 447066 | 60 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | C.A.NORGREN |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 109
| 110 | PM447075 |  | 447075 | 200 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 3 | 0.006 | ANALÓGICO |  | J.P. CORPOREIS. |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 110
| 111 | PM447095 |  | 447095 | 250 | 4 | kg/cm2 | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BOURDON |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 111
| 112 | PM447112 |  | 447112 | 60 | 2 | kg/cm2 | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 |  | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | ± 2 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 112
| 113 | PM447178 |  | 447178 | 100 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BLUE-POINT | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 113
| 114 | PM447179 |  | 447179 | 110 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BLUE-POINT | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 114
| 115 | PM447234 | 6594 | 447234 | 600 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO 600 PSI |  | NUOVA FIMA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 60 | 170 | 280 | 380 | 490 | 600 | [20 empty] | 0.0095479 | 0.012202 | 0.014857 | 0.01727 | 0.019924 | 0.022579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | psi | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ±20 psi |  |  | 0.006924 | 0.008849 | 0.010774 | 0.012524 | 0.014449 | 0.016374 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 115
| 116 | PM447267 |  | 447267 | 30 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | U.S.G. | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 116
| 117 | PM447282 |  | 447282 | 16 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO AIR LESS |  | No Consta |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 117
| 118 | PM447290 |  | 447290 | 50 | 0.2 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | MAGNEHELIC | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 118
| 119 | PM447316 |  | 447316 | 250 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 119
| 120 | PM447342 |  | 447342 | 4 | 0.2 | kg/cm2 | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 3 | 0.006 | ANALÓGICO |  | TGL | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 120
| 121 | PM447348 |  | 447348 | 10 | 1 | kg/cm2 | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 121
| 122 | PM447350 |  | 447350 | 10 | 1 | kg/cm2 | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | MARTIN MARTEN | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 122
| 123 | [9 empty] | 0 |  | 0.006 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  |  | 123
| 124 | PM447404 |  | 447404 | 1600 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 124
| 125 | PM447406 | 7430 | S/N | 300 | 10 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 3/8" G |  | No Consta | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 30 | 100 | 170 | 230 | 300 | [21 empty] | 0.0033826 | 0.0049753 | 0.006568 | 0.0079331 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±20 psi |  |  | 0.002453 | 0.003608 | 0.004763 | 0.005753 | 0.006908 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 125
| 126 | PM447407 |  | 447407 | 1000 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 126
| 127 | PM447425 |  | 447425 | 16 | 0.5 | kg/cm2 | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO |  | SAFETYGLASS | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [7 empty] | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 127
| 128 | PM447439 |  | 447439 | 60 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NORGREN CO. | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 128
| 129 | PM447440 |  | 447440 | 60 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NORGREN CO. | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 129
| 130 | PM447455 | 3716 | 447455 | 600 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | CELLA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 130
| 131 | PM447486 |  | 447486 | 10 | 1 | kg/cm2 | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ENERFLUID | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 131
| 132 | PM447503 | 6504 | No Consta | 150 | 5 | psi | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 15 | 60 | 90 | 120 | 150 | [5 empty] | RACORES 1: 4341 |  | 0.0030413 | 0.0040652 | 0.0047477 | 0.0054303 | 0.0061129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0150 | Icc | ∆x | 0018 | ±10 psi | Manometro de Botas |  | 0.004411 | 0.005896 | 0.006886 | 0.007876 | 0.008866 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 132
| 133 | PM447505 | 6529 | PROO-00-3200-11003-02-A | 150 | 5 | psi | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 15 | 60 | 90 | 120 | 150 | [5 empty] | RACORES 1: 4341 |  | 0.0030413 | 0.0040652 | 0.0047477 | 0.0054303 | 0.0061129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0150 | Icc | ∆x | 0018 | ±10 psi | Manometro de Botas |  | 0.004411 | 0.005896 | 0.006886 | 0.007876 | 0.008866 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 133
| 134 | PM447507 | 6503 | No Consta | 150 | 5 | psi | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 15 | 60 | 90 | 120 | 150 | [5 empty] | RACORES 1: 4341 |  | 0.0030413 | 0.0040652 | 0.0047477 | 0.0054303 | 0.0061129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0150 | Icc | ∆x | 0018 | ±10 psi | Manometro de Botas |  | 0.004411 | 0.005896 | 0.006886 | 0.007876 | 0.008866 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 134
| 135 | PM447508 |  | 447508 | 500 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | ∆x | GME0150 | Icc | ∆x | 0018 |  | Manometro de Botas |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 135
| 136 | PM447511 | 6539 | PROO-00-3200-11006-01-A | 100 | 2 | psi | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 10 | 30 | 60 | 80 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 4341 |  | 0.0029275 | 0.0033826 | 0.0040652 | 0.0045202 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0150 | Icc | ∆x | 0018 | ±4 psi | Manometro de Botas |  | 0.010615 | 0.012265 | 0.01474 | 0.01639 | 0.01804 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 136
| 137 | PM447529 |  | 447529 | 315 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO |  | S.E.O. | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 137
| 138 | PM447530 |  | 447530 | 10 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | S.E.O. | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 138
| 139 | PM447597 |  | 447597 | 200 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 3 | 0.006 | ANALÓGICO |  | MARSHALL TOWN | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 139
| 140 | PM447638 |  | 447638 1-6561 | 600 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | N V UBEL | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 140
| 141 | PM447639 | 6595 | 90727561 | 600 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO 600 PSI |  | N V UBEL | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 60 | 170 | 280 | 380 | 490 | 600 | [20 empty] | 0.0095479 | 0.012202 | 0.014857 | 0.01727 | 0.019924 | 0.022579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | psi | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ±20 psi |  |  | 0.006924 | 0.008849 | 0.010774 | 0.012524 | 0.014449 | 0.016374 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 141
| 142 | PM447677 | 7057 | NO CONSTA | 1500 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 150 | 500 | 750 | 1100 | 1500 | [5 empty] | RACORES 1: 4221; RACORES 2: 4215; RACORES 3: 4190; RACORES 4: 4441 |  | 0.046516 | 0.054721 | 0.060582 | 0.068786 | 0.078163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168 | Icc |  | 0018 | ± 100 psi |  |  | 0.0067466 | 0.0079366 | 0.0087866 | 0.0099766 | 0.011337 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 142
| 143 | PM447681 |  | 447681 | 3000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ASHCROFT | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 143
| 144 | PM447683 |  | 447683 | 100 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | J.P.MARSH | 101 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 144
| 145 | PM447684 |  | 447684 | 100 | 0.2 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | J.P.MARSH | 101 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 145
| 146 | PM447686 |  | 447686 | 10 | 1 | kg/cm2 | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | SEO | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 146
| 147 | PM447687 |  | 447687 | 315 | 20 | kg/cm2 | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO |  | SEO | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 147
| 148 | PM447724 |  | 447724 | 200 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 3 | 0.006 | ANALÓGICO |  | MARSH INSTRUMENTS | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 148
| 149 | PM447728 |  | 447728 | 300 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | MARSH INSTRUMENTS | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 149
| 150 | PM447729 |  | 447729 | 30000 | 500 | psi | 250 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ASHCROFT | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 150
| 151 | PM447730 |  | 447730 | 30 | 0.5 | psi | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | MARSH INSTRUMENTS | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 151
| 152 | PM447765 |  | 447765 | 60 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | MARSH INSTRUMENTS | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 152
| 153 | PM447767 |  | 447767 | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | MARSH INSTRUMENTS | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 153
| 154 | PM447804 |  | 447804 | 160 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | KING ELECTRIC | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 154
| 155 | PM447825 |  | 447825 | 200 | 8 | psi | 4 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 155
| 156 | PM447830 |  | 447830 | 160 | 10 | kg/cm2 | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO |  | AIR PRESSURE | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 156
| 157 | PM447831 |  | 447831 | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | MACHINE | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 157
| 158 | PM447832 |  | 447832 | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | MACHINE | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 158
| 159 | PM447833 |  | 447833 | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | MACHINE | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 159
| 160 | PM447834 |  | 447834 | 160 | 10 | kg/cm2 | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO |  | AIR PRESSURE | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 160
| 161 | PM447835 |  | 447835 | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | MACHINE | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 161
| 162 | PM447836 |  | 447836 | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | MACHINE | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 162
| 163 | PM447838 |  | 447838 | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | MACHINE | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 163
| 164 | PM447842 |  | 447842 | 10 | 1 | kg/cm2 | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BOURDON | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 164
| 165 | PM447857 |  | 447857 | 10 | 0.2 | kg/cm2 | 0,1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BOURDON | ----- |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 165
| 166 | PM447867 |  | 447867 | 160 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NORGREN CO. | ------- |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 166
| 167 | PM447881 |  | 447881 896681 | 120 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | SAFETY | ---- |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 167
| 168 | PM447888 |  | 447888 | 5800 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | UCC | ---- | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 580 | 1500 | 3000 | 4500 | 5800 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.2136 | 0.23516 | 0.27033 | 0.30549 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | %Lec | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x |  | Icc | ∆x | NA | ±3 %LECT |  |  | 0.17804 | 0.075795 | 0.043564 | 0.03282 | 0.028004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 168
| 169 | PM447891 | 8747 | 447891 | 2500 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | 25 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 250 | 800 | 1350 | 1900 | 2500 | [5 empty] | RACORES 1: 4205; RACORES 2: 4215 | 041 | 0.014133 | 0.027405 | 0.081647 | 0.09454 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0150 | Icc | ∆x | 0018 | ± 100 psi | Manometro de Botas |  | 0.0020498 | 0.0039748 | 0.011842 | 0.013712 | 0.015752 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 3464 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 169
| 170 | PM447901 |  | 447901 | 350 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 3 | 0.006 | ANALÓGICO |  | UCC | ----- |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 170
| 171 | PM447913 |  | 447913 | 5800 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | UCC | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 580 | 1500 | 3000 | 4500 | 5800 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.2136 | 0.23516 | 0.27033 | 0.30549 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | %Lec | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±3 %LECT |  |  | 0.17804 | 0.075795 | 0.043564 | 0.03282 | 0.028004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 171
| 172 | PM447926 |  | 447926 | 15000 | 1000 | psi | 500 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO 316SSTUBE |  | DEUTCH | ± 200 PSI | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | [5 empty] | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.27033 | 0.36409 | 0.43442 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | psi | Icc | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | PPR0045 | Icc | ∆x | 0018 | I+D-P 312 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.015683 | 0.021123 | 0.025203 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 172
| 173 | PM447940 | 3643 | 447940 | 160 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | NO CONSTA | 0.006 | ANALÓGICO |  | MARSHALL TOWN | N/A | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 16 | 40 | 80 | 120 | 160 | [5 empty] | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.003064 | 0.0036101 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0063404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | psi | Icc | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±40 psi |  |  | 0.001111 | 0.001309 | 0.001639 | 0.001969 | 0.002299 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 173
| 174 | PM447953 |  | 447953 | 16 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | N/A |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 174
| 175 | PM447954 |  | 447954 | 16 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | N/A |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 175
| 176 | PM447955 |  | 447955 | 16 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | N/A |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 176
| 177 | PM447956 |  | 447956 | 16 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | N/A |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 177
| 178 | PM447957 |  | 447957 | 16 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | N/A |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 178
| 179 | PM476006 | 3717 | 476006 | -30 A 100 | 2 | inHg | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.033864 | 1 | 0.006 |  |  | CELLA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 179
| 180 | PM476061 |  | 476061 | -1000 | 40 | mbar | 20 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 2 | 0.006 |  |  | LH | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 180
| 181 | PM476062 |  | 476062 | -30 | 2 | inHg | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.033864 | 4 | 0.006 |  |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 181
| 182 | PM476077 |  | 476077 | -1 A 3 | 0.2 | kg/cm2 | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 5Y4 | 0.006 |  |  | WIKA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 182
| 183 | PM476156 |  | 476156 | -4000 A 2000 | 200 | mmH2O | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 9.8067e-05 | 3 | 0.006 |  |  | NUOVA FIMA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 183
| 184 | PM476166 |  | 476166 | -30 A 30 | 2 | inHg | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.033864 | 4 | 0.006 |  |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 184
| 185 | PM476822 |  | 476822 | -30 A 60 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 |  |  | ASHCROFT | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 185
| 186 | PM476826 |  | 476826 | -30 A 15 | 0.2 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 |  |  | ASHCROFT | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 186
| 187 | PM4A0199 |  | 4A0199 | 10 | 0.5 | bar | 0,25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 3 | 0.006 | ANALÓGICO |  | SEO | 10 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 187
| 188 | PM4A0200 |  | 4A0200 | 315 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 3 | 0.006 | ANALÓGICO |  | SEO | 315 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 188
| 189 | PM4A0550 | 3668 | 4A0550 | 160 | 5 | psi | 1.6667 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 3 | 0.006 | ANALÓGICO ANALÓGICO |  | MARSHALL TOWN | N/A | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 16 | 40 | 80 | 120 | 160 | [5 empty] | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.003064 | 0.0036101 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0063404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±10 psi |  |  | 0.004444 | 0.005236 | 0.006556 | 0.007876 | 0.009196 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 189
| 190 | PM4A0688 |  | 4A0688 | 140 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | SAMOA | - - - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 190
| 191 | PM4A0743 |  | 4A0743 | 5800 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - - - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 191
| 192 | PM4A0744 |  | 4A0743 | 5800 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - - - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 192
| 193 | PM4A0745 |  | 4A0743 | 5800 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - - - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 193
| 194 | PM4A0746 |  | 4A0743 | 5800 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - - - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 194
| 195 | PM4A0821 |  | 4A0821 | 10 | 0.5 | bar | 0,25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 3 | 0.006 | ANALÓGICO |  | SEO | - - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 195
| 196 | PM4A0822 |  | 4A0822 | 315 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO |  | SEO | - - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 196
| 197 | PM4A0879 |  | 4A0879 | 12 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ESTEHYNE,S.L. | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 197
| 198 | PM4A0895 |  | 4A0895 | 1 | 0.4 | kg/cm2 | 0,2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 198
| 199 | PM4A09727 |  | 092206 | 10 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | - | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0023 |  |  | 0018 |  | Carro Langa | PM8A12130 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 199
| 200 | PM4A09794 |  | 2506525 | 195 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ABB | 00127-278-000 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 200
| 201 | PM4A09795 |  | 2506524 | 195 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ABB | 00127-278-000 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 201
| 202 | PM4A09796 |  | 2506522 | 195 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ABB | 00127-278-000 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 202
| 203 | PM4A09797 |  | 2506523 | 195 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ABB | 00127-278-000 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 203
| 204 | PM4A09798 |  | 2406720 | 173.23 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ABB | 127-100-00 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 204
| 205 | PM4A09799 |  | 2406719 | 173.23 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ABB | 127-100-00 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 205
| 206 | PM4A09800 |  | 2506526 | 266 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ABB | 00127-279-000 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 206
| 207 | PM4A09801 |  | 2506527 | 266 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ABB | 00127-279-000 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 207
| 208 | PM4A09802 | 6528 | S/N | 300 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | 316 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 30 | 90 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4190 |  | 0.0033826 | 0.0047477 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±4 psi |  |  | 0.012265 | 0.017215 | 0.02464 | 0.02959 | 0.03454 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 208
| 209 | PM4A09813 |  | S/N | 160 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | 316 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [7 empty] | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 209
| 210 | PM4A09814 | 3693 | NO CONSTA | 160 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | NO CONSTA | 0.006 | ANALÓGICO ANALÓGICO |  | BAUMER | 316 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 16 | 50 | 80 | 120 | 160 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4201; RACORES 4: 4188 |  | 0.003064 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0063404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | NA | ±4 psi |  |  | 0.01111 | 0.013915 | 0.01639 | 0.01969 | 0.02299 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 210
| 211 | PM4A09816 | 6774 | S/N | 160 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4"G |  | BAUMER | 316 |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 16 | 50 | 80 | 120 | 160 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4188 |  | 0.003064 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0063404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±4 psi |  |  | 0.01111 | 0.013915 | 0.01639 | 0.01969 | 0.02299 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 211
| 212 | PM4A09818 |  | 073954404 | 266 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ABB | 00127-279-000 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 212
| 213 | PM4A09819 |  | 074150750 | 157 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ABB | 00127-318-000 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 213
| 214 | PM4A09822 |  | 074150751 | 157 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ABB | 00127-318-000 | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0168 |  |  | NRCP |  | Gato Hidráulico FTC |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 214
| 215 | PM4A09878 | 8626 | 10111/2011 | -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | BAUMER | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -26 | -42 | -58 | -74 | -92 | [19 empty] | 041 | 0.000234 | 0.0002884 | 0.0003428 | 0.0003972 | 0.0004516 | 0.0005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±4 kPa |  |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00857 | 0.00993 | 0.01129 | 0.01282 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 215
| 216 | PM4A09879 | 8632 | 10110/2011 | -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | BAUMER | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -26 | -42 | -58 | -74 | -92 | [19 empty] | 041 | 0.000234 | 0.0002884 | 0.0003428 | 0.0003972 | 0.0004516 | 0.0005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±4 kPa |  |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00857 | 0.00993 | 0.01129 | 0.01282 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 216
| 217 | PM4A09935 | 6538 | 11661/2011 | 0 A -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" |  | BAUMER | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -26 | -46 | -58 | -74 | -90 | [20 empty] | 0.000234 | 0.0002884 | 0.0003564 | 0.0003972 | 0.0004516 | 0.000506 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | -90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x | GME0097 |  |  | 0018 | ±4 kPa |  |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00891 | 0.00993 | 0.01129 | 0.01265 | 0.005 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 217
| 218 | PM4A09938 | 6540 | 11662/2011 | 0 A -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" |  | BAUMER | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -26 | -46 | -58 | -74 | -90 | [20 empty] | 0.000234 | 0.0002884 | 0.0003564 | 0.0003972 | 0.0004516 | 0.000506 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | -90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x | GME0097 |  |  | 0018 | ±4 kPa |  |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00891 | 0.00993 | 0.01129 | 0.01265 | 0.005 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 218
| 219 | PM4A10000 | 3688 | 0751006883 (PA1245) | 250 | 5 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO ANALÓGICO |  | WIKA | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 219
| 220 | PM4A10001 | 3644 | 0751006968 (PA1501) | 250 | 10 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO ANALÓGICO |  | WIKA | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 100 | 130 | 150 | 180 | [5 empty] | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4200; RACORES 3: 4190 |  | 0.0464 | 0.077 | 0.0872 | 0.094 | 0.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±20 bar |  |  | 0.00232 | 0.00385 | 0.00436 | 0.0047 | 0.00521 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 220
| 221 | PM4A10022 | 3645 | 751006710 | 40 | 1 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 15 | 20 | 30 | 40 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4221; RACORES 3: 4215; RACORES 4: 4402; RACORES 5: 4202; RACORES 6: 4247; RACORES 7: 4190 |  | 0.0095 | 0.01335 | 0.0151 | 0.0186 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±2 bar |  |  | 0.00475 | 0.006675 | 0.00755 | 0.0093 | 0.01105 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 221
| 222 | PM4A10023 | 3646 | 0751006967 (PA1243) | 25 | 1 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4247; RACORES 2: 4202; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4200; RACORES 5: 4201; RACORES 6: 4190 |  | 0.0088 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±2 bar |  |  | 0.0044 | 0.0058 | 0.006675 | 0.00755 | 0.008425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 222
| 223 | PM4A10030 | 7051 | 6256 | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO G1/4" |  | FLAIG | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2.5 | 8 | 13.5 | 19 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4402; RACORES 2: 6260; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205 |  | 0.008975 | 0.0109 | 0.012825 | 0.01475 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ± 1,0 bar |  |  | 0.008975 | 0.0109 | 0.012825 | 0.01475 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 223
| 224 | PM4A10035 | 6907 | 00778/2012 | 0 A -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | BAUMER | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -30 | -50 | -70 | -92 | [5 empty] | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.000234 | 0.000302 | 0.00037 | 0.000438 | 0.0005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | kPa | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | N/A | N/A | GME0097 |  |  | 0018 | ±4 kPa | Vacuómetros Izado de Alas A400M |  | 0.00585 | 0.00755 | 0.00925 | 0.01095 | 0.01282 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 224
| 225 | PM4A10036 | 6908 | 00776/2012 | 0 A -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | BAUMER | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -30 | -50 | -70 | -92 | [5 empty] | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.000234 | 0.000302 | 0.00037 | 0.000438 | 0.0005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | kPa | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | N/A | N/A | GME0097 |  |  | 0018 | ±4 kPa | Vacuómetros Izado de Alas A400M |  | 0.00585 | 0.00755 | 0.00925 | 0.01095 | 0.01282 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 225
| 226 | PM4A10037 | 6909 | 00774/2012 | 0 A -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | BAUMER | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -30 | -50 | -70 | -92 | [5 empty] | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.000234 | 0.000302 | 0.00037 | 0.000438 | 0.0005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | kPa | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | N/A | N/A | GME0097 |  |  | 0018 | ±4 kPa | Vacuómetros Izado de Alas A400M |  | 0.00585 | 0.00755 | 0.00925 | 0.01095 | 0.01282 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 226
| 227 | PM4A10038 | 6910 | 00780/2012 | 0 A -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | BAUMER | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -30 | -50 | -70 | -92 | [5 empty] | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.000234 | 0.000302 | 0.00037 | 0.000438 | 0.0005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | kPa | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | N/A | N/A | GME0097 |  |  | 0018 | ±4 kPa | Vacuómetros Izado de Alas A400M |  | 0.00585 | 0.00755 | 0.00925 | 0.01095 | 0.01282 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 227
| 228 | PM4A10039 | 6911 | 00777/2012 | 0 A -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | BAUMER | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -30 | -50 | -70 | -92 | [5 empty] | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.000234 | 0.000302 | 0.00037 | 0.000438 | 0.0005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | kPa | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | N/A | N/A | GME0097 |  |  | 0018 | ±4 kPa | Vacuómetros Izado de Alas A400M |  | 0.00585 | 0.00755 | 0.00925 | 0.01095 | 0.01282 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 228
| 229 | PM4A10040 | 6912 | 00781/2012 | 0 A -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | BAUMER | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -30 | -50 | -70 | -92 | [5 empty] | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.000234 | 0.000302 | 0.00037 | 0.000438 | 0.0005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | kPa | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | N/A | N/A | GME0097 |  |  | 0018 | ±4 kPa | Vacuómetros Izado de Alas A400M |  | 0.00585 | 0.00755 | 0.00925 | 0.01095 | 0.01282 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 229
| 230 | PM4A10041 | 6943 | 00779/2012 | 0 A -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | BAUMER | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -30 | -50 | -70 | -92 | [5 empty] | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.000234 | 0.000302 | 0.00037 | 0.000438 | 0.0005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | kPa | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | N/A | N/A | GME0097 |  |  | 0018 | ±4 kPa | Vacuómetros Izado de Alas A400M |  | 0.00585 | 0.00755 | 0.00925 | 0.01095 | 0.01282 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 230
| 231 | PM4A10042 | 6914 | 00775/2012 | 0 A -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | BAUMER | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -30 | -50 | -70 | -92 | [5 empty] | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.000234 | 0.000302 | 0.00037 | 0.000438 | 0.0005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | kPa | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | N/A | N/A | GME0097 |  |  | 0018 | ±4 kPa | Vacuómetros Izado de Alas A400M |  | 0.00585 | 0.00755 | 0.00925 | 0.01095 | 0.01282 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 231
| 232 | PM4A10043 | 6781 | 6277 | 25 | 0.5 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | FLAIG | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4247; RACORES 2: 4202; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 6713 |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±1 bar |  |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 232
| 233 | PM4A10045 |  | S/N | 160 | 1 | mbar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NO CONSTA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 233
| 234 | PM4A10097 | 3671 | PRNE-01-3500-00103-02-A | 16 | 0.5 | bar | 0.125 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" BSP |  | No Consta | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1.5 | 5 | 9 | 13 | 16 | [5 empty] | RACORES 1: 4195; RACORES 2: 6713 |  | 0.003195 | 0.00435 | 0.00567 | 0.00699 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±1,0 bar |  |  | 0.003195 | 0.00435 | 0.00567 | 0.00699 | 0.00798 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 234
| 235 | PM4A10098 |  | 12728 | 16 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 605 |  | No Consta |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 235
| 236 | PM4A10102 |  | BRAIM 1 3445856(3) | 3000 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.08 | 0.006 | PTX510 |  | DRUCK |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 100 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | [5 empty] | RACORES 1: 4450; RACORES 2: 4455; RACORES 3: 4451; RACORES 4: 4452; RACORES 5: 4459; RACORES 6: 4460; RACORES 7: 6261; RACORES 8: 6260 | 027 | 0.010513 | 0.073442 | 0.085163 | 0.096884 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FHI0001 | Icc | ∆x* | 0012 | CASA 1294-52-FT | BRAIM 1 |  | 0.091306 | 0.063899 | 0.074097 | 0.084295 | 0.094493 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 3464 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 236
| 237 | PM4A10104 |  | BRAIM 1 3445860(4) | 3000 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.08 | 0.006 | PTX510 |  | DRUCK |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 100 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | [5 empty] | RACORES 1: 4450; RACORES 2: 4455; RACORES 3: 4451; RACORES 4: 4452; RACORES 5: 4459; RACORES 6: 4460; RACORES 7: 6261; RACORES 8: 6260 | 027 | 0.010513 | 0.073442 | 0.085163 | 0.096884 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FHI0001 | Icc | ∆x* | 0012 | CASA 1294-52-FT | BRAIM 1 |  | 0.091306 | 0.063899 | 0.074097 | 0.084295 | 0.094493 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 3464 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 237
| 238 | PM4A10105 |  | BRAIM 1 3445850(2) | 3000 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.08 | 0.006 | PTX510 |  | DRUCK |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 100 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | [5 empty] | RACORES 1: 4450; RACORES 2: 4455; RACORES 3: 4451; RACORES 4: 4452; RACORES 5: 4459; RACORES 6: 4460; RACORES 7: 6261; RACORES 8: 6260 | 027 | 0.010513 | 0.073442 | 0.085163 | 0.096884 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FHI0001 | Icc | ∆x* | 0012 | CASA 1294-52-FT | BRAIM 1 |  | 0.091306 | 0.063899 | 0.074097 | 0.084295 | 0.094493 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 3464 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 238
| 239 | PM4A10106 |  | BRAIM 1 3492006(1) | 3000 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.08 | 0.006 | PTX510 |  | DRUCK |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 100 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | [5 empty] | RACORES 1: 4450; RACORES 2: 4455; RACORES 3: 4451; RACORES 4: 4452; RACORES 5: 4459; RACORES 6: 4460; RACORES 7: 6261; RACORES 8: 6260 | 027 | 0.010513 | 0.073442 | 0.085163 | 0.096884 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FHI0001 | Icc | ∆x* | 0012 | CASA 1294-52-FT | BRAIM 1 |  | 0.091306 | 0.063899 | 0.074097 | 0.084295 | 0.094493 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 3464 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 239
| 240 | PM4A10110 |  | S/N | 1000 | 100 | bar | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | TECSIS | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 240
| 241 | PM4A10111 |  | S/N | 1000 | 100 | bar | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | TECSIS | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 241
| 242 | PM4A10118 | 3578 | 120494 | 1000 | 20 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | MELVEN |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 100 | 260 | 500 | 800 | 1000 | [21 empty] | 0.234 | 0.2884 | 0.37 | 0.472 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±40 bar |  |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00925 | 0.0118 | 0.0135 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 242
| 243 | PM4A10156 | 7327 | 120728 | 1000 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | MELVEN |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 100 | 260 | 500 | 800 | 1000 | [21 empty] | 0.234 | 0.2884 | 0.37 | 0.472 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±40 bar |  |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00925 | 0.0118 | 0.0135 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 243
| 244 | PM4A10157 | 6537 | 11660/2011 | 0 A -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | MEX5G21D59 |  | BAUMER | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -26 | -46 | -58 | -74 | -90 | [20 empty] | 0.000234 | 0.0002884 | 0.0003564 | 0.0003972 | 0.0004516 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x | GME0097 | Icc | ∆x | 0018 | ±4 kPa |  |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00891 | 0.00993 | 0.01129 | 0.01265 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 244
| 245 | PM4A10158 | 6536 | 11663/2011 | -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | MEX5G21D59 |  | BAUMER | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -26 | -46 | -58 | -74 | -90 | [20 empty] | 0.000234 | 0.0002884 | 0.0003564 | 0.0003972 | 0.0004516 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x | GME0097 | Icc | ∆x | 0018 | ±4 kPa |  |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00891 | 0.00993 | 0.01129 | 0.01265 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 245
| 246 | PM4A10178 |  | 410742198 | -1 A 15 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | AIR LIQUIDE | ----- |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 246
| 247 | PM4A10181 |  | 410729654 | 315 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | AIR LIQUIDE | ----- |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 247
| 248 | PM4A10182 |  | 410742194 | -1 A 15 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | AIR LIQUIDE | ----- |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 248
| 249 | PM4A10201 | 3712 | 1114 | 11 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO TPG60H03 |  | PCL |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 249
| 250 | PM4A10202 | 3713 | 1115 | 11 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO TPG60H03 |  | PCL |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 250
| 251 | PM4A10216 |  | 410742198 | -1 A 15 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | AIR LIQUIDE | ----- |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 251
| 252 | PM4A10246 | 3647 | 447278 | 6000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO 316L |  | BOURDON |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 600 | 2000 | 3500 | 5000 | 6000 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.21407 | 0.24688 | 0.28205 | 0.31721 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | psi | Icc | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±200 psi |  |  | 0.015524 | 0.017904 | 0.020454 | 0.023004 | 0.024704 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 252
| 253 | PM4A10247 |  | 447278 | 400 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO 316L |  | BOURDON |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 253
| 254 | PM4A10248 | 6846 | S/N | 600 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 316L |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 60 | 150 | 250 | 350 | 450 | 600 |  |  |  |  | RACORES 1: 4247; RACORES 2: 4202; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 6709 | 041 | 0.0095479 | 0.01172 | 0.014133 | 0.016546 | 0.018959 | 0.022579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | psi | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±20 psi |  |  | 0.006924 | 0.008499 | 0.010249 | 0.011999 | 0.013749 | 0.016374 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 254
| 255 | PM4A10249 | 3648 | 447278 | 6000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO 316L |  | BOURDON | --- | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 600 | 2000 | 3500 | 5000 | 6000 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.21407 | 0.24688 | 0.28205 | 0.31721 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | psi | Icc | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±200 psi |  |  | 0.015524 | 0.017904 | 0.020454 | 0.023004 | 0.024704 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 255
| 256 | PM4A10252 |  | 447278 | 200 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO 316L |  | BOURDON |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 256
| 257 | PM4A10254 | 3672 | 447278 | 6000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO 316L |  | BOURDON |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 600 | 2000 | 3500 | 5000 | 6000 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.21407 | 0.24688 | 0.28205 | 0.31721 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | psi | Icc | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±200 psi |  |  | 0.015524 | 0.017904 | 0.020454 | 0.023004 | 0.024704 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 257
| 258 | PM4A10255 |  | MH-3 | 400 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO 316L |  | BOURDON |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 258
| 259 | PM4A10256 |  | 447278 | 160 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO 316L |  | BOURDON |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 259
| 260 | PM4A10257 | 3649 | 447278 | 6000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | BOURDON |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 600 | 2000 | 3500 | 5000 | 6000 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.21407 | 0.24688 | 0.28205 | 0.31721 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | psi | Icc | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±200 psi |  |  | 0.015524 | 0.017904 | 0.020454 | 0.023004 | 0.024704 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 260
| 261 | PM4A10258 | 8280 | 447278 | 600 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO 316L |  | BOURDON | EN 837-1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 60 | 200 | 350 | 500 | 600 | [21 empty] | 0.0095479 | 0.012926 | 0.016546 | 0.020166 | 0.022579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | psi | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±20 psi |  |  | 0.006924 | 0.009374 | 0.011999 | 0.014624 | 0.016374 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 261
| 262 | PM4A10261 | 3650 | NO CONSTA | 160 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 316 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 16 | 40 | 80 | 120 | 160 | [5 empty] | RACORES 1: 4188; RACORES 2: 4221; RACORES 3: 4200; RACORES 4: 4190 |  | 0.003064 | 0.0036101 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0063404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi |  |  | Icc |  | 0018 | ± 4 psi |  |  | 0.01111 | 0.01309 | 0.01639 | 0.01969 | 0.02299 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 262
| 263 | PM4A10262 |  | S/N | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | BAUMER | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | [21 empty] | 0.00915 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | bar | ∆x |  |  |  | 0018 | ±2 bar |  |  | 0.004575 | 0.0058 | 0.006675 | 0.00755 | 0.008425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 263
| 264 | PM4A10263 |  | S/N | 400 | 40 | bar | 20 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1.4404 |  | BAUMER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 264
| 265 | PM4A10264 | 7521 | NO CONSTA | 400 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 316L |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 40 | 100 | 200 | 300 | 400 | [21 empty] | 0.0090653 | 0.010513 | 0.012926 | 0.015339 | 0.017753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0018 | ± 10 psi |  |  | 0.013148 | 0.015248 | 0.018748 | 0.022248 | 0.025748 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 265
| 266 | PM4A10265 |  | S/N | 3000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO 316L |  | BAUMER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 266
| 267 | PM4A10266 |  | S/N | 400 | 40 | bar | 20 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1,4404 |  | BAUMER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 267
| 268 | PM4A10267 |  | S/N | 400 | 40 | bar | 20 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1,4404 |  | BAUMER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 268
| 269 | PM4A10268 |  | S/N | 400 | 40 | bar | 20 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1,4404 |  | BAUMER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 269
| 270 | PM4A10276 |  | BOMBA 84-18679 S/N:11.118244.1017 | 1000 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO K20-128-4-16302 |  | PLARAD |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 270
| 271 | PM4A10309 |  | 3611984 | 700 | 0,01 | bar | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.006 | DPI104 |  | DRUCK | 0.35 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 80 | 120 | 160 | 200 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 |  | 0.0498 | 0.0702 | 0.0838 | 0.0974 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.245 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | ∆x | ∆x | NA | AÑADIR Uc | Kits Servicing de Amortiguadores A400M |  | 0.14229 | 0.20057 | 0.23943 | 0.27829 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 271
| 272 | PM4A10316 |  | 0001 | 1000 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 272
| 273 | PM4A10356 | 7522 | NO CONSTA | 160 | 5 | mbar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO - (OXIGENO) |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 15 | 50 | 90 | 130 | 160 | [21 empty] | 0.0024 | 0.0024 | 0.0002306 | 0.0002442 | 0.0002544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | mbar | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [5 empty] | mbar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0018 | ± 10 mbar |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.02306 | 0.02442 | 0.02544 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 273
| 274 | PM4A10357 |  | S/N | 160 | 5 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO - (OXIGENO) |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 15 | 50 | 90 | 130 | 160 | [21 empty] | 0.0002051 | 0.000217 | 0.0002306 | 0.0002442 | 0.0002544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | mbar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±10 mbar |  |  | 0.02051 | 0.0217 | 0.02306 | 0.02442 | 0.02544 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 274
| 275 | PM4A10359 |  | S/N | 160 | 5 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO - (OXIGENO) |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 15 | 50 | 90 | 130 | 160 | [21 empty] | 0.0002051 | 0.000217 | 0.0002306 | 0.0002442 | 0.0002544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | mbar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±10 mbar |  |  | 0.02051 | 0.0217 | 0.02306 | 0.02442 | 0.02544 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 275
| 276 | PM4A10361 | 8395 | NO CONSTA | 160 | 5 | mbar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO - (OXIGENO) |  | BAUMER | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 15 | 50 | 90 | 130 | 160 | [21 empty] | 0.0002051 | 0.000217 | 0.0002306 | 0.0002442 | 0.0002544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | mbar | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x |  |  |  | 0018 | ±10 mbar |  |  | 0.02051 | 0.0217 | 0.02306 | 0.02442 | 0.02544 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 276
| 277 | PM4A10396 |  | S/N | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1.4404 |  | BAUMER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 277
| 278 | PM4A10397 |  | S/N | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1.4404 (OXIGENO) |  | BAUMER |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  | BANCO DE OXÍGENO | PM8A8088 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 278
| 279 | PM4A10436 | 7480 | 1105387837 | 25 | 0.5 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [21 empty] | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 | ±1,0 bar |  |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 279
| 280 | PM4A10437 |  | 090815825 | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 316 SS |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | NRCP |  |  |  | 0.00249 | 0.00317 | 0.00385 | 0.0047 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 280
| 281 | PM4A10438 |  | 1105387836 | 250 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316 SS |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  |  |  | 0.001245 | 0.001585 | 0.001925 | 0.00235 | 0.002775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 281
| 282 | PM4A10453 |  | PRNE-01-2125-20200-01A S/N: 09128032 | 16 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | MEI | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 282
| 283 | PM4A10454 |  | 4A10454 S/N:626H084073 | 5800 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.25 | 0.006 | HDA-4745-A-400-115 |  | HYDAC ELECTRONI | 3% DE LA LECTURA | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST35A,B | [11 empty] | 580 | 1885 | 3000 | 4305 | 5800 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 029 | 0.2136 | 0.24419 | 0.27033 | 0.30092 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FHI0009 | Icc | ∆x* | 0012 | ±100 psi | Central Hidraulica ST 35 A&B | PM8A10468 | 0.03098 | 0.035417 | 0.039208 | 0.043645 | 0.048728 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 283
| 284 | PM4A10455 |  | 4A10455 S/N: 626H084086 | 5800 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.25 | 0.006 | HDA-4745-A-400-115 |  | HYDAC ELECTRONI | 3% DE LA LECTURA | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST35A,B | [11 empty] | 580 | 1885 | 3000 | 4305 | 5800 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 029 | 0.2136 | 0.24419 | 0.27033 | 0.30092 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FHI0009 | Icc | ∆x* | 0012 | ±100 psi | Central Hidraulica ST 35 A&B | PM8A10467 | 0.03098 | 0.035417 | 0.039208 | 0.043645 | 0.048728 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 284
| 285 | PM4A10457 |  | 4A10457 S/N: 619C105374 | 10 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | HDA-4745-A-010-000 |  | HYDAC ELECTRONI | 3% DE LA LECTURA |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [40 empty] | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FHI0009 |  |  | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 285
| 286 | PM4A10469 |  | 6197 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | EN 837-1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | FLAIG | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 286
| 287 | PM4A10472 |  | 626H084113 | 5800 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.25 | 0.006 | HDA-4745-A-400-115 |  | HYDAC ELECTRONI | 3% DE LA LECTURA | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST35A,B | [11 empty] | 580 | 1885 | 3000 | 4305 | 5800 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 029 | 0.2136 | 0.24419 | 0.27033 | 0.30092 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FHI0009 | Icc | ∆x* | 0012 | ±100 psi | Central Hidraulica ST 35 A&B | PM8A10465 | 0.03098 | 0.035417 | 0.039208 | 0.043645 | 0.048728 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 287
| 288 | PM4A10473 |  | 626H084102 | 5800 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.25 | 0.006 | HDA-4745-A-400-115 |  | HYDAC ELECTRONI | 3% DE LA LECTURA | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST35A,B | [11 empty] | 580 | 1885 | 3000 | 4305 | 5800 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 029 | 0.2136 | 0.24419 | 0.27033 | 0.30092 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FHI0009 | Icc | ∆x* | 0012 | ±100 psi | Central Hidraulica ST 35 A&B | PM8A10466 | 0.03098 | 0.035417 | 0.039208 | 0.043645 | 0.048728 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 288
| 289 | PM4A10474 |  | 940C198421 | 10 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | HDA-4745-A-010-000 |  | HYDAC ELECTRONI | 3% DE LA LECTURA |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  | Solicitar Info |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 289
| 290 | PM4A10478 |  | PRNE-01-2125-20200-01A S/N: 04120372 | 58 | 0.1 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.075 | 0.008 | APCE2000 |  | APLISENS | 0,1 BAR (1,45 PSI) | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST35A,B | [11 empty] | 6 | 19 | 32 | 45 | 58 | [5 empty] | RACORES 1: 4186; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4200 | 010 | 0.0028365 | 0.0031323 | 0.0034281 | 0.0037239 | 0.0040197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [5 empty] | psi | Icc | 0.87 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0007 | Icc | ∆x* | 0012 | ±1,45 psi | Banco Presurización Bodega UBV - A400M | PM8A10452 | 0.028373 | 0.031331 | 0.03429 | 0.037248 | 0.040207 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 290
| 291 | PM4A10487 |  | S/N | 10 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | HDA-4745-A-010-000 |  | HYDAC ELECTRONI | 3% DE LA LECTURA |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  | Solicitar Info |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 291
| 292 | PM4A10535 |  | S/N | 315 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 5 BAR | 0.006 | ANALÓGICO |  | NO CONSTA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 292
| 293 | PM4A10614 |  | 11048WOH | 6 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | S-10 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0011 |  |  | BAJA |  | Pruebas de Fuel Estación 30&70 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 293
| 294 | PM4A10615 |  | 11048W0G | 100 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | S-10 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0011 |  |  | BAJA |  | Pruebas de Fuel Estación 30&70 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 294
| 295 | PM4A10616 |  | 11048W0E | 4 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | S-10 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0011 |  |  | BAJA |  | Pruebas de Fuel Estación 30&70 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 295
| 296 | PM4A10617 |  | 11048W0E | 100 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | S-10 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0011 |  |  | BAJA |  | Pruebas de Fuel Estación 30&70 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 296
| 297 | PM4A10624 |  | 175207 | 160 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | IMPRESS | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 297
| 298 | PM4A10625 |  | 178642 | 160 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | IMPRESS | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 298
| 299 | PM4A10657 |  | 4A10456 S/N: 048C216665 | 10 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | HDA-4745-A-010-000 |  | HYDAC ELECTRONI | 3% DE LA LECTURA |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [40 empty] | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FHI0009 |  |  | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 299
| 300 | PM4A10669 | 7526 | NO CONSTA | 15 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | AIR PRESURE |  | SAGOLA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1.6 | 4 | 8 | 12 | 15 | [21 empty] | 0.003228 | 0.00402 | 0.00534 | 0.00666 | 0.00765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | bar | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | bar | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 0,4 bar |  |  | 0.00807 | 0.01005 | 0.01335 | 0.01665 | 0.019125 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 300
| 301 | PM4A10671 |  | 1104938O | -1 A 1 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | IS-20-S-BCE-GD |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0011 |  |  | CAU |  | Pruebas de Fuel Estación 30&70 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 301
| 302 | PM4A10714 |  | Nº 1 S/N: 3596477 | 1 | 0.02 | bar | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PTX610 |  | DRUCK |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 302
| 303 | PM4A10715 |  | Nº 2 S/N: 3582985 | 14.5 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.08 | 0.006 | PTX610 |  | DRUCK |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 1.45 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14.5 |  | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4205; RACORES 3: 4341 | 014 | 0.00023399 | 0.00027033 | 0.00031721 | 0.00036409 | 0.00041098 | 0.00043442 | 0.00045786 | 0.00050475 | 0.00053991 | 0 | 14.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | psi | Icc | 0.01 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | psi | ∆x | FNE0005 | Icc | ∆x | NA | ±0,02 psi | NEUMAIM L&M | PM8A11709 - Ventana A | 0.16969 | 0.19604 | 0.23004 | 0.26404 | 0.29804 | 0.31504 | 0.33204 | 0.36604 | 0.39154 | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 303
| 304 | PM4A10721 |  | PROO-01-4800-20001-01-A S/N: 157 | 300 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | ASHCROFT | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 304
| 305 | PM4A10722 |  | PROO-01-4800-20001-02-A S/N: 158 | 300 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | ASHCROFT | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 305
| 306 | PM4A10723 |  | PROO-01-4800-20001-03-A S/N: 159 | 300 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | ASHCROFT | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 306
| 307 | PM4A10726 |  | 75PC1778(1105705639) | 3600 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 316L - OXIGENO |  | WIKA |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  | CARRO DE OXÍGENO Nº 1 LV |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 307
| 308 | PM4A10727 |  | 75PC1779(1105705641) | 3600 | 400 | psi | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316SS - OXIGENO |  | WIKA |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  | CARRO DE OXÍGENO Nº 1 LV |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 308
| 309 | PM4A10728 |  | 75PC1776(1105705643) | 25 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316SS - OXIGENO |  | WIKA |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  | CARRO DE OXÍGENO Nº 1 LV |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 309
| 310 | PM4A1073 |  | 4A1073 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 310
| 311 | PM4A10730 |  | B5110006 | 900 A 1100 |  | HPa | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  | 0.006 | BAROMETRO PTB101C |  | VAISALA | ±0,3HPA |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BARÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 311
| 312 | PM4A1074 |  | 4A1073 | 6 | 0.2 | kg/cm2 | 0,1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 312
| 313 | PM4A1075 |  | 4A1073 | 10 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 313
| 314 | PM4A10766 |  | 2598791 | 35 | 0.02 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0.1% BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 314
| 315 | PM4A10767 |  | 2642779 | 350 | 0.02 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0.1% BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 315
| 316 | PM4A10768 |  | 2620007 | 10 | 0.02 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0.1% BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 316
| 317 | PM4A10769 |  | 2628341 | 20 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0.1% BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 317
| 318 | PM4A10770 |  | 2641445 | 2 | 0.02 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0.1% BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 318
| 319 | PM4A10771 |  | 2638064 | 200 | 0.02 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0.1% BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 319
| 320 | PM4A10772 |  | 61523758 | 20 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | PDCR2200-1939 |  | DRUCK | 0.1% BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 320
| 321 | PM4A10818 |  | 1105531562 | 400 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 321
| 322 | PM4A10820 | 7889 | NO CONSTA | 400 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | EN837-3 |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 40 | 110 | 180 | 250 | 320 | 400 | [20 empty] | 0.2136 | 0.2374 | 0.2612 | 0.285 | 0.3088 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 | ∆x | ∆x | 0018 | ± 20 bar |  |  | 0.01068 | 0.01187 | 0.01306 | 0.01425 | 0.01544 | 0.0168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 322
| 323 | PM4A10821 |  | S/N | 40 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 323
| 324 | PM4A10822 |  | S/N | 40 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 324
| 325 | PM4A10824 | 8285 | NO CONSTA | 250 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 55 | 90 | 130 | 165 | 200 | [20 empty] | 0.0498 | 0.0617 | 0.0736 | 0.0872 | 0.0991 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ±10 bar | CARRO NITRO 8 |  | 0.00498 | 0.00617 | 0.00736 | 0.00872 | 0.00991 | 0.0111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 325
| 326 | PM4A10825 | 10142 | NO CONSTA | 400 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | TYPE 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 40 | 130 | 220 | 310 | 400 | [21 empty] | 0.2136 | 0.2442 | 0.2748 | 0.3054 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0018 | ± 20 bar |  |  | 0.01068 | 0.01221 | 0.01374 | 0.01527 | 0.0168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 326
| 327 | PM4A10826 | 8284 | 1105534136 | 40 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 10 | 18 | 25 | 32 | 40 |  |  |  |  | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 |  | 0.00402 | 0.006 | 0.00864 | 0.0515 | 0.05388 | 0.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±2 bar | CARRO NITRO 6 |  | 0.00201 | 0.003 | 0.00432 | 0.02575 | 0.02694 | 0.0283 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3470 | 3473 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 327
| 328 | PM4A10827 |  | S/N | 1600 | 100 | mmH2O | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 9.8067e-05 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | LS-270 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 328
| 329 | GM4A6461 | 10286 | NO CONSTA | 5000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | N.FIMA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 500 | 1400 | 2300 | 3200 | 4100 | 5000 | [20 empty] | 0.21172 | 0.23282 | 0.25392 | 0.27501 | 0.29611 | 0.31721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 200 psi |  |  | 0.015354 | 0.016884 | 0.018414 | 0.019944 | 0.021474 | 0.023004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 329
| 330 | GM4A08241 | 10309 | 4344261 | 700 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | DPI-104 |  | DRUCK | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | 20 | 56 | 92 | 128 | 164 | 200 | [20 empty] | 0.0498 | 0.06204 | 0.07428 | 0.08652 | 0.09876 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0173_01 |  |  | 0012 | N/A |  |  | 0.14229 | 0.17726 | 0.21223 | 0.2472 | 0.28217 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 330
| 331 | PM4A13783 | 10317 | NO CONSTA | 10 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | EN 837-1 |  | NO CONSTA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 8.2 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.003624 | 0.004218 | 0.004812 | 0.005406 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 0,4 bar |  |  | 0.007575 | 0.00906 | 0.010545 | 0.01203 | 0.013515 | 0.015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 331
| 332 | PM4A10833 |  | S/N | 40 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  | BANCO HIDRAULICO | PM8A09882 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 332
| 333 | PM4A10836 | 8283 | 1105531558 | 40 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 10 | 18 | 25 | 32 | 40 |  |  |  |  | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 |  | 0.00402 | 0.006 | 0.00864 | 0.0515 | 0.05388 | 0.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±2 bar | CARRO NITRO 8 |  | 0.00201 | 0.003 | 0.00432 | 0.02575 | 0.02694 | 0.0283 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3470 | 3473 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 333
| 334 | PM4A10837 | 8282 | NO CONSTA | 250 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 55 | 90 | 130 | 165 | 200 | [20 empty] | 0.0498 | 0.0617 | 0.0736 | 0.0872 | 0.0991 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±10 bar | CARRO NITRO 8 |  | 0.00498 | 0.00617 | 0.00736 | 0.00872 | 0.00991 | 0.0111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 334
| 335 | PM4A10838 |  | S/N | 3600 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - - - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 335
| 336 | PM4A10840 |  | S/N | 3600 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - - - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 336
| 337 | PM4A10978 |  | 100379 | 315 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO - (OXIGENO) |  | MELVEN |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 337
| 338 | PM4A11033 |  | 07512014126 | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 316 SS (NITROGENO) |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  |  |  | 0.00249 | 0.00317 | 0.00385 | 0.0047 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 338
| 339 | PM4A11034 | 8286 | 07512014125 | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 316 SS (NITROGENO) |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2.5 | 7 | 11.5 | 16 | 18.5 | 25 | [20 empty] | 0.003525 | 0.00501 | 0.006495 | 0.00798 | 0.04929 | 0.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0187 |  |  | 0018 | ±1,0 bar |  |  | 0.003525 | 0.00501 | 0.006495 | 0.00798 | 0.04929 | 0.0515 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3470 | 3473 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 339
| 340 | PM4A11035 |  | 07512014124 | 250 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316 SS (NITROGENO) |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  |  |  | 0.001245 | 0.001585 | 0.001925 | 0.00235 | 0.002775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 340
| 341 | PM4A11085 |  | PRNE-01-2125-20200-02A | 16 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | MEI | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 341
| 342 | PM4A11086 | 4328 | PRNE-01-2125-20200-02A | 58 | 0.1 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.075 | 0.008 | APCE2000 |  | APLISENS |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST35A,B | [11 empty] | 6 | 19 | 32 | 45 | 58 | [5 empty] | RACORES 1: 4186; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4200 | 010 | 0.0028365 | 0.0031323 | 0.0034281 | 0.0037239 | 0.0040197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [5 empty] | psi | Icc | 0.87 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0007 | Icc | ∆x* | 0012 | ±1,45 psi | Banco Presurización Bodega UBV - A400M | PM8A11013 | 0.028373 | 0.031331 | 0.03429 | 0.037248 | 0.040207 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 342
| 343 | PM4A11114 |  | 6623 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | FLAIG | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 343
| 344 | PM4A11115 |  | 6625 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | FLAIG | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 344
| 345 | PM4A11116 |  | 6624 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | FLAIG | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 345
| 346 | PM4A11117 | 7105 | PROO-01-3230-20401-12-A | 25 | 0.5 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | FLAIG | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4441; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4202; RACORES 4: 4247 |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±2 bar |  |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 346
| 347 | PM4A11118 |  | 6621 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | FLAIG | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 347
| 348 | PM4A11119 |  | 6622 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | FLAIG | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 348
| 349 | PM4A11135 |  | 07512014126 | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  | Carro Nitro 21 ST35A |  | 0.00249 | 0.00317 | 0.00385 | 0.0047 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 349
| 350 | PM4A11136 |  | 07512014125 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [21 empty] | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  | Carro Nitro 21 ST35A |  | 0.0044875 | 0.0058 | 0.006675 | 0.00755 | 0.008425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 350
| 351 | PM4A11137 |  | 07512014124 | 50 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 5 | 15 | 30 | 40 | 50 | [21 empty] | 0.00985 | 0.01335 | 0.0186 | 0.0221 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  | Carro Nitro 21 ST35A |  | 0.00024625 | 0.00033375 | 0.000465 | 0.0005525 | 0.00064 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 351
| 352 | PM4A11145 |  | MH 01 | 16 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 352
| 353 | PM4A11146 |  | S/N | 1600 |  | mmH2O | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 9.8067e-05 | - | 0.006 | ANALÓGICO LS-270 |  | NUOVA FIMA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 353
| 354 | PM4A11147 |  | S/N | 1600 | 100 | mmH2O | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 9.8067e-05 | - | 0.006 | ANALÓGICO LS-270 |  | NUOVA FIMA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 354
| 355 | PM4A11148 |  | S/N | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 355
| 356 | PM4A11219 |  | S/N | 250 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO 120158499 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 356
| 357 | PM4A11220 |  | S/N | 250 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO 120158512 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 357
| 358 | PM4A11221 |  | S/N | 250 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO 120158501 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 358
| 359 | PM4A11430 | 6236 | 0073766 | -14,5 A 87 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.25 | 0.006 | IS-20-S-BCE-GD |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Factoría FAL A400 - Hangar H2 - Edificio C2 - Almacén 5 Zona de trabajo medios y hidraúlicos (A400M & LTA) |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,5 psi. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,5 psi. |  |  |  | 5.8 | 20 | 30 | 45 | 50 | 58 |  |  |  |  | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4341; RACORES 4: 4204; RACORES 5: 4205 | 020 | 0.002832 | 0.0031551 | 0.0033826 | 0.0037239 | 0.0038376 | 0.0040197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | psi | ∆x* | FFU0003 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5 psi | Banco de Combustible LV - GRIS | PM569001 | 0.082149 | 0.091521 | 0.098121 | 0.10802 | 0.11132 | 0.1166 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Ajustado de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 359
| 360 | PM4A11666 | 6809 | 07512021345 | 25 | 0.5 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2"G |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2.5 | 7 | 11.5 | 16 | 20.5 | 25 |  |  |  |  | RACORES 1: 4214; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4202; RACORES 5: 4247; RACORES 6: 4200 |  | 0.008975 | 0.01055 | 0.012125 | 0.0137 | 0.015275 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x |  | Icc |  | 0018 | ± 1,0 bar |  |  | 0.008975 | 0.01055 | 0.012125 | 0.0137 | 0.015275 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 360
| 361 | PM4A11667 |  | 07512021346/1 | 250 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 361
| 362 | PM4A11668 | 6838 | S/N | 16 | 0.25 | bar | 0.125 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4"G |  | No Consta | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1.5 | 4 | 8 | 12 | 16 | [5 empty] | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.003195 | 0.00402 | 0.00534 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±0,5 bar |  |  | 0.00639 | 0.00804 | 0.01068 | 0.01332 | 0.01596 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 362
| 363 | PM4A11669 | 7010 | S/N | 400 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" NPT |  | No Consta | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 40 | 100 | 200 | 300 | 400 | [5 empty] | RACORES 1: 4222 |  | 0.2136 | 0.234 | 0.268 | 0.302 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±20 bar |  |  | 0.01068 | 0.0117 | 0.0134 | 0.0151 | 0.0168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 363
| 364 | PM4A11671 |  | S/N | 10 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 364
| 365 | PM4A11672 |  | S/N | 10 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 365
| 366 | PM4A11679 |  | 07512021344 | 250 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 366
| 367 | PM4A11689 | 6580 | 1106039131 | 150 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 15 | 40 | 70 | 95 | 125 | 150 | [20 empty] | 0.0030413 | 0.0036101 | 0.0042927 | 0.0048615 | 0.0055441 | 0.0061129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0150 | Icc | ∆x | 0018 | ±10 psi | Manometro de Botas |  | 0.004411 | 0.005236 | 0.006226 | 0.007051 | 0.008041 | 0.008866 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 367
| 368 | PM4A11719 |  | S/N | 315 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | AIR LIQUIDE | ----- |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 368
| 369 | PM4A11855 | 6894 | PRHI-01-2900-20501-07-A | 10 | 0.5 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/8"G |  | BAUMER | EN837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4188 |  | 0.00303 | 0.003525 | 0.00435 | 0.005175 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0026 |  |  | 0012 | ± 1,0 bar | Banco Fill Unit Air A400M |  | 0.00303 | 0.003525 | 0.00435 | 0.005175 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 369
| 370 | PM4A11894 |  | S/N | 15 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0,6% | 0.006 | ANALÓGICO AISI 316L |  | NUOVA FIMA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 370
| 371 | PM4A11911 |  | S/N | 15 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0,6% | 0.006 | ANALÓGICO AISI 316L |  | NUOVA FIMA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 371
| 372 | PM4A11913 |  | S/N | 315 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 372
| 373 | PM4A11914 |  | S/N | 315 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 373
| 374 | PM4A11915 |  | S/N | -1 A 15 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 374
| 375 | PM4A11916 |  | S/N | -1 A 15 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 375
| 382 | PM4A12020 | 10090 | 13250374/11058RIK | 600 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.25 | 0.006 | DI-35/S-10 |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70B |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 6,1 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 6,1 psi |  |  |  | 60 | 150 | 300 | 450 | 600 | [5 empty] | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4205; RACORES 3: 4208; RACORES 4: 4402; RACORES 5: 6260 | 008 | 0.0095479 | 0.01172 | 0.015339 | 0.018959 | 0.022579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | [5 empty] | psi | Icc | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0021 | Icc | ∆x | 0012 | ± 6,10 psi | Pruebas Neumáticas HPLF y LPHF | PM8A12013 | 0.022702 | 0.027866 | 0.036472 | 0.045079 | 0.053685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 382
| 383 | PM4A12021 | 10091 | 13250377/2245412 | 25 | 0.001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | DI-35/P-30 |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70B |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,2 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,2 psi |  |  |  | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | 4204 | 4205 | 4208 | 4441 | 4442 | 4443 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | [5 empty] | 008 | 0.00025861 | 0.00043442 | 0.00055163 | 0.0031551 | 0.0032688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0021 | Icc | ∆x | 0012 | ± 0,200 psi | Pruebas Neumáticas HPLF y LPHF | PM8A12014 | 0.018754 | 0.031504 | 0.040004 | 0.2288 | 0.23705 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 383
| 384 | PM4A12022 | 10092 | 13250379/2245406 | 100 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | DI-35/P-30 |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70B |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,7 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,7 psi |  |  |  | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4205; RACORES 3: 4208 | 008 | 0.0029275 | 0.0036101 | 0.0040652 | 0.0045202 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [5 empty] | psi | Icc | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0021 | Icc | ∆x | 0012 | ± 0,70 psi | Pruebas Neumáticas HPLF y LPHF | PM8A12015 | 0.060658 | 0.0748 | 0.084229 | 0.093658 | 0.10309 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 384
| 385 | PM4A12023 | 10093 | 13250371/2245407 | 100 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | DI-35/P-30 |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70B |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,7 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,7 psi |  |  |  | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4205; RACORES 3: 4208 | 008 | 0.0029275 | 0.0036101 | 0.0040652 | 0.0045202 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [5 empty] | psi | Icc | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0021 | Icc | ∆x | 0012 | ± 0,70 psi | Pruebas Neumáticas HPLF y LPHF | PM8A12016 | 0.060658 | 0.0748 | 0.084229 | 0.093658 | 0.10309 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 385
| 386 | PM4A12024 | 10094 | 13250375/2245413 | 25 | 0.001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | DI-35/P-30 |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70B |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,1 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,1 psi |  |  |  | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | 4204 | 4205 | 4208 | 4441 | 4442 | 4443 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | [5 empty] | 008 | 0.00025861 | 0.00043442 | 0.00055163 | 0.0014113 | 0.0015216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | psi | Icc | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0021 | Icc | ∆x | 0012 | ± 0,100 psi | Pruebas Neumáticas HPLF y LPHF | PM8A12017 | 0.037508 | 0.063008 | 0.080008 | 0.20469 | 0.22069 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | 6220 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 386
| 387 | PM4A12025 | 10095 | 13250376/2245414 | 25 | 0.001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | DI-35/P-30 |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70B |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,1 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,1 psi |  |  |  | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | 4204 | 4205 | 4208 | 4441 | 4442 | 4443 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | [5 empty] | 008 | 0.00025861 | 0.00043442 | 0.00055163 | 0.0014113 | 0.0015216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | psi | Icc | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0021 | Icc | ∆x | 0012 | ± 0,100 psi | Pruebas Neumáticas HPLF y LPHF | PM8A12017 | 0.037508 | 0.063008 | 0.080008 | 0.20469 | 0.22069 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | 6220 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 387
| 388 | PM4A12026 | 10096 | 13250372/2245408 | 100 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | DI-35/P-30 |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70B |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 1,0 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 1,0 psi |  |  |  | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4205; RACORES 3: 4208 | 008 | 0.0029275 | 0.0036101 | 0.0040652 | 0.0045202 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | psi | Icc | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0021 | Icc | ∆x | 0012 | ± 1,00 psi | Pruebas Neumáticas HPLF y LPHF | PM8A12018 | 0.04246 | 0.05236 | 0.05896 | 0.06556 | 0.07216 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 388
| 389 | PM4A12027 | 10097 | 13250378/2245409 | 100 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | DI-35/P-30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70B |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 1,0 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 1,0 psi |  |  |  | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4205; RACORES 3: 4208 | 008 | 0.0029275 | 0.0036101 | 0.0040652 | 0.0045202 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | psi | Icc | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0021 | Icc | ∆x | 0012 | ± 1,00 psi | Pruebas Neumáticas HPLF y LPHF | PM8A12018 | 0.04246 | 0.05236 | 0.05896 | 0.06556 | 0.07216 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 389
| 390 | PM4A12028 | 10098 | 13250380/2245410 | 100 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | DI-35/P-30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70B |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 1,0 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 1,0 psi |  |  |  | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4205; RACORES 3: 4208 | 008 | 0.0029275 | 0.0036101 | 0.0040652 | 0.0045202 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | psi | Icc | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0021 | Icc | ∆x | 0012 | ± 1,00 psi | Pruebas Neumáticas HPLF y LPHF | PM8A12019 | 0.04246 | 0.05236 | 0.05896 | 0.06556 | 0.07216 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 390
| 391 | PM4A12029 | 10100 | 13250373/2245411 | 100 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | DI-35/P-30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70B |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 1,0 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 1,0 psi |  |  |  | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4205; RACORES 3: 4208 | 008 | 0.0029275 | 0.0036101 | 0.0040652 | 0.0045202 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | psi | Icc | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0021 | Icc | ∆x | 0012 | ± 1,00 psi | Pruebas Neumáticas HPLF y LPHF | PM8A12019 | 0.04246 | 0.05236 | 0.05896 | 0.06556 | 0.07216 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 391
| 392 | PM4A12040 |  | 07513004733 S/N:75PD0242 | 40 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 392
| 393 | PM4A12041 |  | 316SS S/N: 75PD0236 | 400 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 393
| 394 | PM4A12042 |  | 07513004732 S/N: 75PD0243 | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 394
| 395 | PM4A12043 |  | 316SS S/N: 75PD0234 | 250 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 395
| 396 | PM4A12044 |  | 316SS S/N: 75PD0235 | 250 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 396
| 397 | PM4A12045 |  | 316SS S/N: S/N: 75PD0231 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 397
| 398 | PM4A12052 |  | 1106158129 | 1000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316SS |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 398
| 399 | PM4A12053 |  | 1106158129 | 1000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316SS |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 399
| 400 | PM4A12054 |  | 1106158129 | 1000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316SS |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 400
| 401 | PM4A12055 |  | 1106158129 | 1000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316SS |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 401
| 402 | PM4A12056 |  | 1106158131 | 300 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316SS |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 402
| 403 | PM4A12057 |  | 1106158131 | 300 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316SS |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 403
| 404 | PM4A12058 |  | 1106158131 | 300 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316SS |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 404
| 405 | PM4A12077 | 7018 | 33674331 | 12 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | EURODAINU WONDER |  | SAMOA | - - - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 0.8 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 4188; RACORES 3: 6709 |  | 0.002964 | 0.003525 | 0.004185 | 0.004515 | 0.005175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±0,2 bar |  |  | 0.01482 | 0.017625 | 0.020925 | 0.022575 | 0.025875 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 405
| 406 | PM4A12078 |  | 160801 | -14,5 A 87,02 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7.5 | 10 | 45 | 87 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 4341 |  | 0.002386 | 0.0025294 | 0.0029275 | 0.0037239 | 0.0046795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.174 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.069213 | 0.073371 | 0.084921 | 0.10802 | 0.13574 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 406
| 407 | PM4A12079 |  | 160804 | -14,5 A 87,02 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7.5 | 10 | 45 | 87 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 4341 |  | 0.002386 | 0.0025294 | 0.0029275 | 0.0037239 | 0.0046795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.174 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.069213 | 0.073371 | 0.084921 | 0.10802 | 0.13574 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 407
| 408 | PM4A12080 |  | 160802 | -14,5 A 87,02 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7.5 | 10 | 45 | 87 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 4341 |  | 0.002386 | 0.0025294 | 0.0029275 | 0.0037239 | 0.0046795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.174 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.069213 | 0.073371 | 0.084921 | 0.10802 | 0.13574 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 408
| 409 | PM4A12081 |  | 160810 | -14,5 A 87,02 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7.5 | 10 | 45 | 87 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 4341 |  | 0.002386 | 0.0025294 | 0.0029275 | 0.0037239 | 0.0046795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.174 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.069213 | 0.073371 | 0.084921 | 0.10802 | 0.13574 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 409
| 410 | PM4A12082 |  | 160805 | -14,5 A 87,02 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7.5 | 10 | 45 | 87 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 4341 |  | 0.002386 | 0.0025294 | 0.0029275 | 0.0037239 | 0.0046795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.174 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.069213 | 0.073371 | 0.084921 | 0.10802 | 0.13574 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 410
| 411 | PM4A12096 |  | 160866 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 411
| 412 | PM4A12097 |  | 160850 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 412
| 413 | PM4A12098 |  | 160845 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 413
| 414 | PM4A12099 |  | 160854 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 414
| 415 | PM4A12100 |  | 160876 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 415
| 416 | PM4A12101 |  | 160856 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 416
| 417 | PM4A12102 |  | 160874 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 417
| 418 | PM4A12103 |  | 160862 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 418
| 419 | PM4A12104 |  | 160885 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 419
| 420 | PM4A12105 |  | 160851 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 420
| 421 | PM4A12106 |  | 160858 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 421
| 422 | PM4A12107 |  | 160869 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 422
| 423 | PM4A12108 |  | 160872 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 423
| 424 | PM4A12109 |  | 160884 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 424
| 425 | PM4A12110 |  | 160867 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 425
| 426 | PM4A12111 |  | 160882 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 426
| 427 | PM4A12113 |  | PRHI-01-2900-22302-03-A S/N: 13/018-5 | 4000 | 50 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 400 | 1300 | 2200 | 3000 | 3500 | 4000 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A | 011 | 0.20938 | 0.23047 | 0.25157 | 0.27033 | 0.28205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | psi | Icc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | psi | ∆x* | FHI0014 | Icc | ∆x* | 0018 | ±100 psi | Banco HATCH IN ST 70 A y B | PM8A12112 | 0.030368 | 0.033428 | 0.036488 | 0.039208 | 0.040908 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 427
| 428 | PM4A12114 |  | PRHI-01-2900-22303-03-A S/N: 13/018/8 | 400 | 20 | psi | 4 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 40 | 160 | 280 | 300 | 360 | 400 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A | 011 | 0.0090653 | 0.011961 | 0.014857 | 0.015339 | 0.016787 | 0.017753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | psi | Icc | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | psi | ∆x* | FHI0014 | Icc | ∆x* | 0018 | ±20 psi | Banco HATCH IN ST 70 A y B | PM8A12112 | 0.006574 | 0.008674 | 0.010774 | 0.011124 | 0.012174 | 0.012874 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 428
| 429 | PM4A12115 |  | PRHI-01-2900-22304-03-A S/N: 13/018-11 | 200 | 10 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 20 | 70 | 110 | 120 | 150 | 200 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A | 011 | 0.0085826 | 0.0097892 | 0.010754 | 0.010996 | 0.01172 | 0.012926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | psi | ∆x* | FHI0014 | Icc | ∆x* | 0018 | ±10 psi | Banco HATCH IN ST 70 A y B | PM8A12112 | 0.012448 | 0.014198 | 0.015598 | 0.015948 | 0.016998 | 0.018748 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 429
| 430 | PM4A12117 |  | PRHI-01-2900-22302-04-A S/N: 13/018-6 | 4000 | 50 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 400 | 1300 | 2200 | 3000 | 3500 | 4000 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A | 011 | 0.20938 | 0.23047 | 0.25157 | 0.27033 | 0.28205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | psi | Icc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | psi | ∆x* | FHI0014 | Icc | ∆x* | 0018 | ±100 psi | Banco HATCH IN ST 70 A y B | PM8A12116 | 0.030368 | 0.033428 | 0.036488 | 0.039208 | 0.040908 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 430
| 431 | PM4A12118 |  | PRHI-01-2900-22303-04-A S/N: 13/018-9 | 400 | 20 | psi | 4 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 40 | 160 | 280 | 300 | 360 | 400 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A | 011 | 0.0090653 | 0.011961 | 0.014857 | 0.015339 | 0.016787 | 0.017753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | psi | Icc | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | psi | ∆x* | FHI0014 | Icc | ∆x* | 0018 | ±20 psi | Banco HATCH IN ST 70 A y B | PM8A12116 | 0.006574 | 0.008674 | 0.010774 | 0.011124 | 0.012174 | 0.012874 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 431
| 432 | PM4A12119 |  | PRHI-01-2900-22304-04-A S/N: 13/018-12 | 200 | 10 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 20 | 70 | 110 | 120 | 150 | 200 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A | 011 | 0.0085826 | 0.0097892 | 0.010754 | 0.010996 | 0.01172 | 0.012926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | psi | ∆x* | FHI0014 | Icc | ∆x* | 0018 | ±10 psi | Banco HATCH IN ST 70 A y B | PM8A12116 | 0.012448 | 0.014198 | 0.015598 | 0.015948 | 0.016998 | 0.018748 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 432
| 433 | PM4A12131 |  | S/N | 10 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | - | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  | Carro Langa PM8A12130 | PM8A12130 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 433
| 434 | PM4A12169 |  | PRNE-00-2130-21600-02-A S/N: 1383850 | 750 | 0.01 | mbar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.1 | 0.006 | FDD1JF, 1AK, 2P, 5D, 6A |  | HONEYWELL |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST30A | [11 empty] | 200 | 400 | 537 | 738 | 748 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 4204 |  | 0.000268 | 0.000336 | 0.00038258 | 0.00045092 | 0.00045432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | mbar | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x* | FNE0001 | Icc | ∆x* | CAU | ±1,5 mbar | PRESSAIM - A4 - EST30 | PRNE-00-2130-20600-05-A | 0.17867 | 0.224 | 0.25505 | 0.30061 | 0.30288 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 434
| 435 | PM4A12171 | 3687 | 13,00581-01 | 400 | 10 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | HYCOM | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 40 | 150 | 250 | 300 | 400 | [5 empty] | RACORES 1: 4214 |  | 0.2136 | 0.251 | 0.285 | 0.302 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | %Lec | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | Icc | FHI0007 | Icc | Icc | 0018 | ±3 %LECT | MULA HIDRÁULICA A400M | PM8A12170 | 0.178 | 0.055778 | 0.038 | 0.033556 | 0.028 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 435
| 436 | PM4A12172 |  | 13.00581.2-01 | 16 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO ANALÓGICO |  | HYCOM | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 436
| 437 | PM4A12173 |  | 160803 | -14,5 A 87,02 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...6BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7.5 | 10 | 45 | 87 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 4341 |  | 0.002386 | 0.0025294 | 0.0029275 | 0.0037239 | 0.0046795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.174 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.069213 | 0.073371 | 0.084921 | 0.10802 | 0.13574 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 437
| 438 | PM4A12174 |  | 160865 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...2BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 438
| 439 | PM4A12175 |  | 160795 | -14,5 A 87,02 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...6BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7.5 | 10 | 45 | 87 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 4341 |  | 0.002386 | 0.0025294 | 0.0029275 | 0.0037239 | 0.0046795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.174 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.069213 | 0.073371 | 0.084921 | 0.10802 | 0.13574 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 439
| 440 | PM4A12176 |  | 160800 | -14,5 A 87,02 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...6BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7.5 | 10 | 45 | 87 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 4341 |  | 0.002386 | 0.0025294 | 0.0029275 | 0.0037239 | 0.0046795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.174 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.069213 | 0.073371 | 0.084921 | 0.10802 | 0.13574 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 440
| 441 | PM4A12177 |  | 160806 | -14,5 A 87,02 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...6BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7.5 | 10 | 45 | 87 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 4341 |  | 0.002386 | 0.0025294 | 0.0029275 | 0.0037239 | 0.0046795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.174 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.069213 | 0.073371 | 0.084921 | 0.10802 | 0.13574 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 441
| 442 | PM4A12178 |  | 160808 | -14,5 A 87,02 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...6BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7.5 | 10 | 45 | 87 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 4341 |  | 0.002386 | 0.0025294 | 0.0029275 | 0.0037239 | 0.0046795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.174 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.069213 | 0.073371 | 0.084921 | 0.10802 | 0.13574 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 442
| 443 | PM4A12179 |  | 160796 | -14,5 A 87,02 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...6BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7.5 | 10 | 45 | 87 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 4341 |  | 0.002386 | 0.0025294 | 0.0029275 | 0.0037239 | 0.0046795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.174 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.069213 | 0.073371 | 0.084921 | 0.10802 | 0.13574 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 443
| 444 | PM4A12180 |  | 160855 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...6BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 444
| 445 | PM4A12182 |  | 160799 | -14,5 A 87,02 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...6BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7.5 | 10 | 45 | 87 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 4341 |  | 0.002386 | 0.0025294 | 0.0029275 | 0.0037239 | 0.0046795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.174 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.069213 | 0.073371 | 0.084921 | 0.10802 | 0.13574 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 445
| 446 | PM4A12188 |  | 160881 | -14,5 A 87,02 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...2BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7.5 | 10 | 45 | 87 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 4341 |  | 0.002386 | 0.0025294 | 0.0029275 | 0.0037239 | 0.0046795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.174 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.069213 | 0.073371 | 0.084921 | 0.10802 | 0.13574 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 446
| 447 | PM4A12189 |  | 160859 | -14,5 A 87,02 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...2BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7.5 | 10 | 45 | 87 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 4341 |  | 0.002386 | 0.0025294 | 0.0029275 | 0.0037239 | 0.0046795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.174 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.069213 | 0.073371 | 0.084921 | 0.10802 | 0.13574 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 447
| 448 | PM4A12190 |  | 160870 | -14,5 A 87,02 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...2BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7.5 | 10 | 45 | 87 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 4341 |  | 0.002386 | 0.0025294 | 0.0029275 | 0.0037239 | 0.0046795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.174 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.069213 | 0.073371 | 0.084921 | 0.10802 | 0.13574 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 448
| 449 | PM4A12191 |  | 160852 | -14,5 A 87,02 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...2BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7.5 | 10 | 45 | 87 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 4341 |  | 0.002386 | 0.0025294 | 0.0029275 | 0.0037239 | 0.0046795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.174 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.069213 | 0.073371 | 0.084921 | 0.10802 | 0.13574 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 449
| 450 | PM4A12192 |  | 160853 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...2BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 450
| 451 | PM4A12193 |  | 160846 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...2BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 451
| 452 | PM4A12194 |  | 160871 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...2BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 452
| 453 | PM4A12195 |  | 160844 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...2BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 453
| 454 | PM4A12196 |  | 160847 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...2BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 454
| 455 | PM4A12197 |  | 160873 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...2BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 455
| 456 | PM4A12198 |  | 160848 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...2BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 456
| 457 | PM4A12199 |  | 160849 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...2BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 457
| 458 | PM4A12200 |  | 160863 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...2BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 458
| 459 | PM4A12201 |  | 160861 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...2BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 459
| 460 | PM4A12202 |  | 160843 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...2BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 460
| 461 | PM4A12203 |  | 160857 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...2BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 461
| 462 | PM4A12204 |  | 160868 | -14,5 A 29,01 | 0.01 | psi | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/-1...2BAR/80800.4 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 462
| 463 | PM4A12207 |  | PRNE-00-2130-21600-03-A S/N: 1145098 | 750 | 0.01 | mbar | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.1 | 0.006 | FDD1JF,2P5D6A |  | HONEYWELL | ± 0,10%F.S. | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST30B | [11 empty] | 200 | 400 | 537 | 738 | 748 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 4204 |  | 0.000268 | 0.000336 | 0.00038258 | 0.00045092 | 0.00045432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | mbar | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x* | FNE0001 | Icc | ∆x* | CAU | ±1,5 mbar | PRESSAIM - A4 - EST30 | PRNE-00-2130-20600-01-A | 0.17867 | 0.224 | 0.25505 | 0.30061 | 0.30288 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 463
| 464 | PM4A12208 |  | PRNE-00-2130-21700-03-A S/N: 11455110 | 750 | 0.01 | mbar | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.1 | 0.006 | FDD1JF,2P5D6A |  | HONEYWELL | ± 0,10% F.S. | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST30B | [11 empty] | 200 | 400 | 537 | 738 | 748 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 4204 |  | 0.000268 | 0.000336 | 0.00038258 | 0.00045092 | 0.00045432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | mbar | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x* | FNE0001 | Icc | ∆x* | CAU | ±1,5 mbar | PRESSAIM - A4 - EST30 | PRNE-00-2130-20600-02-A | 0.17867 | 0.224 | 0.25505 | 0.30061 | 0.30288 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 464
| 465 | PM4A12210 |  | PRNE-00-2130-21600-04-A S/N: 1383850 | 750 | 0.01 | mbar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.1 | 0.006 | FDD1JF, 1AK, 2P, 5D, 6A |  | HONEYWELL | ± 0,10%F.S. | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST30B | [11 empty] | 200 | 400 | 537 | 738 | 748 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 4204 |  | 0.000268 | 0.000336 | 0.00038258 | 0.00045092 | 0.00045432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | mbar | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x* | FNE0001 | Icc | ∆x* | NA | ±1,5 mbar | PRESSAIM - A4 - EST30 | PRNE-00-2130-20600-05-A | 0.17867 | 0.224 | 0.25505 | 0.30061 | 0.30288 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 465
| 466 | PM4A12227 |  | 011013-1 | 1000 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | TECSIS | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 466
| 467 | PM4A12248 |  | S/N | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 467
| 468 | PM4A12270 |  | 093725216 | 12 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO WONDER |  | SAMOA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 468
| 469 | PM4A12287 | 3579 | 093725107 | 12 | 0.1 | bar | 0,1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO WONDER |  | SAMOA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 469
| 470 | PM4A12288 |  | S/N | 15 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  | 0.006 | ANALÓGICO AISI 316L |  | NUOVA FIMA | 0.006 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 470
| 471 | PM4A12343 |  | S/N | 25 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 471
| 472 | PM4A12344 |  | S/N | 25 | 0.1 | bar | 0,05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 472
| 473 | PM4A12345 |  | S/N | 25 | 0.1 | bar | 0,05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 473
| 474 | PM4A12347 |  | 1106410100 | 160 | 1 | psi | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 474
| 475 | PM4A12348 |  | S/N | 15 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  | 0.006 | ANALÓGICO AISI 316L |  | NUOVA FIMA | 0.006 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 475
| 476 | PM4A12354 |  | S/N | 25 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 476
| 477 | PM4A12355 |  | S/N | 25 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 477
| 478 | PM4A12356 |  | S/N | 25 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 478
| 479 | PM4A12357 |  | PROO-01-3230-20400-06-A S/N: 852126/116 | 25 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 479
| 480 | PM4A12358 |  | PROO-01-3230-20400-08-A S/N: 852126/118 | 25 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 480
| 481 | PM4A12359 |  | PROO-01-3230-20400-09-A S/N: 852126/117 | 25 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 481
| 482 | PM4A12360 |  | 852126/119 | 25 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 482
| 483 | PM4A12378 | 6311 | S/N | 200 | 0.1 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | DIGITAL DPGW-09 |  | DWYER | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2,5 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2,5 |  |  |  | 20 | 80 | 120 | 160 | 200 | [5 empty] | RACORES 1: 4208; RACORES 2: 4200 | 049 | 0.0031551 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0063404 | 0.0072505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [5 empty] | psi | Icc | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0127 | Icc | ∆x | 0018 | ±2,5 psi |  |  | 0.018304 | 0.026224 | 0.031504 | 0.036784 | 0.042064 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 483
| 484 | PM4A12387 |  | S/N | 250 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 484
| 485 | PM4A12388 |  | S/N | 250 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 485
| 486 | PM4A12389 |  | 130156295 | 25 | 2 | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 486
| 487 | PM4A12399 |  | S/N | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±1 bar | CARRO NITRO 16 |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 487
| 488 | PM4A12411 |  | E096119 | 20 | 0.001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGA1602D3001A001 |  | GEMS |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 488
| 489 | PM4A12432 |  | 1106110180 | 400 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 489
| 490 | PM4A12433 |  | 1106110178 | 25 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 490
| 491 | PM4A12436 |  | 090120140913 | 600 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 491
| 492 | PM4A12437 |  | 090120140912 | 600 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 492
| 493 | PM4A12438 |  | 090120140917 | 600 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 493
| 494 | PM4A12439 |  | 090120140918 | 600 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 494
| 495 | PM4A12440 |  | 090120140911 | 600 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 495
| 496 | PM4A12441 |  | 090120140919 | 600 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 496
| 497 | PM4A12442 |  | 090120140901 | 4000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 497
| 498 | PM4A12443 |  | 090120140907 | 4000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 498
| 499 | PM4A12444 |  | 090120140908 | 4000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 499
| 500 | PM4A12445 |  | 090120140906 | 4000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 500
| 501 | PM4A12446 |  | 090120140910 | 4000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 501
| 502 | PM4A12447 |  | 090120140909 | 4000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 502
| 503 | PM4A12448 |  | 090120140903 | 2000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 503
| 504 | PM4A12449 |  | 090120140904 | 2000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 504
| 505 | PM4A12450 |  | 090120140902 | 2000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 505
| 506 | PM4A12451 |  | 090120140905 | 2000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 506
| 507 | PM4A12452 |  | 090120140914 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 507
| 508 | PM4A12453 |  | 090120140915 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 508
| 509 | PM4A12454 |  | 090120140916 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 509
| 510 | PM4A12458 |  | 03220141000 | 15 | 0.4 | psi | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | DURAGAUGE |  | ASHCROFT |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 510
| 511 | PM4A12460 |  | 3120910000 | 15 | 0.0002 | psi | 0.0001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO DG2551NONAM02L1000# |  | No Consta |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 511
| 512 | PM4A12461 |  | 3120909001 | 15 | 0.0002 | psi | 0.0001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO DG2551NONAM02L1000# |  | No Consta |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 512
| 513 | PM4A12467 |  | S/N | 50 |  | Pa | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1e-05 |  | 0.006 | 2671-050 |  | SETRA | ±0,25%FS | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  | CABINA DE PINTURASPN |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 513
| 514 | PM4A12468 |  | 75PE0155 | 15 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 232.50.063 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 514
| 515 | PM4A12469 |  | 75PE0159 | 15 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 232.50.063 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 515
| 516 | PM4A12470 |  | 75PE0158 | 15 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 232.50.063 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 516
| 517 | PM4A12471 |  | 75PE0157 | 15 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 232.50.063 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 517
| 518 | PM4A12472 |  | 75PE0156 | 15 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 232.50.063 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 518
| 519 | PM4A12485 |  | PRNE-01-3511-00000-03-A S/N: 75PD2235 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 519
| 520 | PM4A12486 |  | PRNE-01-3511-00000-03-A S/N: 75PD2236 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 520
| 521 | PM4A12487 |  | PRNE-01-3511-00000-03-A S/N: 75PD2259 | 250 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 521
| 522 | PM4A12488 |  | 75PD2261 | 4000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 522
| 523 | PM4A12489 |  | 75PD2262 | 4000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 523
| 524 | PM4A12493 |  | S/N | 160 | 5 | mbar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NO CONSTA | EN 837-3 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 524
| 525 | PM4A12494 | 7892 | S/N | 160 | 2.5 | mbar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NO CONSTA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 50 | 80 | 120 | 160 | [21 empty] | 0.0002068 | 0.000217 | 0.0002272 | 0.0002408 | 0.0002544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | mbar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x | GME0168 | ∆x | ∆x | 0018 | ±5,0 mbar |  |  | 0.04136 | 0.0434 | 0.04544 | 0.04816 | 0.05088 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 525
| 526 | PM4A12495 |  | S/N | 160 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 526
| 527 | PM4A12505 |  | S/N | 315 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NO CONSTA | ISO 5171 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 527
| 528 | PM4A12506 |  | S/N | 60 | 1 | mbar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NO CONSTA | ISO 5171 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 528
| 529 | PM4A12507 |  | S/N | 315 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NO CONSTA | ISO 5171 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 529
| 530 | PM4A12508 |  | PROO-01-4800-20001-01-A | 300 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 5 PSI | 0.006 | ANALÓGICO 81014-303 (53247) |  | ASHCROFT |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 530
| 531 | PM4A12509 |  | PROO-01-4800-20001-02-A | 300 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 5 PSI | 0.006 | ANALÓGICO 81014-303 (53247) |  | ASHCROFT |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 531
| 532 | PM4A12510 |  | PROO-01-4800-20001-03-A | 300 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 5 PSI | 0.006 | ANALÓGICO 81014-303 (53247) |  | ASHCROFT |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 532
| 533 | PM4A12513 |  | S/N | 700 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | ANALÓGICO G 2535L |  | ENERPAC | ±1% FE / ±1,5% FE |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 533
| 534 | PM4A12518 | 3694 | 93725247 | 12 | 0.2 | bar | 0,1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO WONDER |  | SAMOA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 534
| 535 | PM4A12556 |  | DISPLAY 3 S/N: 3941845 | 14 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.04 | 0.006 | UNIK 5000 |  | DRUCK |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 3.72 | 5.52 | 6.02 | 6.58 | 6.71 | 6.85 | 6.97 | 7.35 | 7.7 | 9.32 | RACORES 1: 4341; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4205 | 033 | 0.0002872 | 0.0003294 | 0.00034112 | 0.00035425 | 0.0003573 | 0.00036058 | 0.00036339 | 0.0003723 | 0.0003805 | 0.00041848 | 14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | psi | Icc | 0.01 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | psi | ∆x | FNE0030 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,02 psi | Banco Neumático INDO (eq NEUMAIN L&M) | PM8A12555 | 0.20828 | 0.23888 | 0.24738 | 0.2569 | 0.25911 | 0.26149 | 0.26353 | 0.26999 | 0.27594 | 0.30348 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 535
| 536 | PM4A12557 |  | DISPLAY 4 S/N: 3941857 | 14 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.04 | 0.006 | UNIK 5000 |  | DRUCK |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 3.72 | 5.52 | 6.02 | 6.58 | 6.71 | 6.85 | 6.97 | 7.35 | 7.7 | 9.32 | RACORES 1: 4341; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4205 | 033 | 0.0002872 | 0.0003294 | 0.00034112 | 0.00035425 | 0.0003573 | 0.00036058 | 0.00036339 | 0.0003723 | 0.0003805 | 0.00041848 | 14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | psi | Icc | 0.01 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | psi | ∆x | FNE0030 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,02 psi | Banco Neumático INDO (eq NEUMAIN L&M) | PM8A12555 | 0.20828 | 0.23888 | 0.24738 | 0.2569 | 0.25911 | 0.26149 | 0.26353 | 0.26999 | 0.27594 | 0.30348 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 536
| 537 | PM4A12558 | 12853 | DISPLAY 2 S/N: 3947687 | 150 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.04 | 0.006 | UNIK 5000 |  | DRUCK | N/A | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FACTORIA SAN PABLO NORTE - NAVE 12 - MRO (REVISIONES) |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,5 psi. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,5 psi. |  |  |  | 5 | 18 | 32 | 45 | 61 | 76 | 106 | 118 | 137 | 150 | RACORES 1: 4341; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4205 | 033 | 0.0028138 | 0.0031095 | 0.0034281 | 0.0037239 | 0.0040879 | 0.0044292 | 0.0051118 | 0.0053848 | 0.0058171 | 0.0061129 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | psi | Icc | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | psi | ∆x | FNE0030 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,50 psi | Banco Neumático INDO (eq NEUMAIN L&M) | PM8A12555 | 0.081621 | 0.090201 | 0.099441 | 0.10802 | 0.11858 | 0.12848 | 0.14828 | 0.1562 | 0.16874 | 0.17732 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 537
| 538 | PM4A12559 | 12855 | DISPLAY 1 S/N: 3947688 | 150 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.04 | 0.006 | UNIK 5000 |  | DRUCK | N/A | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FACTORIA SAN PABLO NORTE - NAVE 12 - MRO (REVISIONES) |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,5 psi. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,5 psi. |  |  |  | 5 | 18 | 32 | 45 | 61 | 76 | 106 | 118 | 137 | 150 | RACORES 1: 4341; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4205 | 033 | 0.0028138 | 0.0031095 | 0.0034281 | 0.0037239 | 0.0040879 | 0.0044292 | 0.0051118 | 0.0053848 | 0.0058171 | 0.0061129 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | psi | Icc | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | psi | ∆x | FNE0030 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,50 psi | Banco Neumático INDO (eq NEUMAIN L&M) | PM8A12555 | 0.081621 | 0.090201 | 0.099441 | 0.10802 | 0.11858 | 0.12848 | 0.14828 | 0.1562 | 0.16874 | 0.17732 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 538
| 539 | PM4A12561 |  | 1 | 150 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN-837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 539
| 540 | PM4A12562 |  | 2 | 150 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN-837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 540
| 541 | PM4A12563 |  | PRMV-4200-00002-01-A S/N: 1106438095 | 1000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN837-1 | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FMV0009 |  |  | NRCP | ±0,5 psi | Rudder Booster Console | PM8A12560 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 541
| 542 | PM4A12564 |  | 3 | 150 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN-837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 542
| 543 | PM4A12565 |  | 4 | 150 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN-837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 543
| 544 | PM4A12566 |  | PRMV-4200-00002-01-A S/N: 1105T8J0+14040285 | 100 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.25 | 0.006 | S-10+DI35 |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M | [11 empty] | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.0029275 | 0.0032688 | 0.0038376 | 0.0044064 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FMV0009 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5 psi | Rudder Booster Console | PM8A12560 | 0.084921 | 0.094821 | 0.11132 | 0.12782 | 0.14432 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 544
| 545 | PM4A12572 |  | 160809 | -1 A 6 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | PR-33X/-1...6BAR/80800.4 |  | KELLER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 545
| 546 | PM4A12578 |  | S/N | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO - (OXIGENO) |  | No Consta |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 546
| 547 | PM4A12581 | 6205 | 8362 | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | FLAIG | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2.5 | 7 | 11.5 | 16 | 20.5 | 25 |  |  |  |  | RACORES 1: 4402; RACORES 2: 6260; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205 |  | 0.008975 | 0.01055 | 0.012125 | 0.0137 | 0.015275 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x | FME0168_01 | Icc | ∆x | 0018 | ± 1,0 bar |  |  | 0.008975 | 0.01055 | 0.012125 | 0.0137 | 0.015275 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 547
| 549 | PM4A12593 |  | 1106562768 | 60 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 316L |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 549
| 550 | PM4A12607 |  | S/N | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.2 TYPE 2 | 0.006 | ANALÓGICO 1105778944 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 550
| 551 | PM4A12628 |  | PRHI-01-2900-20501-08-A | 10 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0026 |  |  | BAJA |  | Banco Fill Unit Air A400M | PM8A12644 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 551
| 552 | PM4A12629 |  | PRHI-01-2900-20501-03-A | 10 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0026 |  |  | BAJA |  | Banco Fill Unit Air A400M | PM8A12643 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 552
| 553 | PM4A12630 |  | PRHI-01-2900-20502-03-A | 10 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0026 |  |  | NRCP |  | Banco Fill Unit Air A400M | PM8A12644 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 553
| 554 | PM4A12631 |  | PRHI-01-2900-20502-01-A | 10 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0026 |  |  | NRCP |  | Banco Fill Unit Air A400M | PM8A12643 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 554
| 555 | PM4A12649 |  | 13347495 | 1000 | 100 | bar | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | CEJN | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 555
| 556 | PM4A12668 |  | STUM1516-0002-076-10 | 250 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | 3100B0250S01E000 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | MRO | [11 empty] | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 031 | 0.0585 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FHI0017 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,1% LECT + 16psi | Maleta Comprobador de Frenos CN235-295 |  | 2.34 | 0.84 | 0.67333 | 0.59 | 0.54 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 556
| 557 | PM4A12669 |  | STUM1516-0004-076-10 | 250 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | 3100B0250S01E000 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | MRO | [11 empty] | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 031 | 0.0585 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FHI0017 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,1% LECT + 16psi | Maleta Comprobador de Frenos CN235-295 |  | 2.34 | 0.84 | 0.67333 | 0.59 | 0.54 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 557
| 558 | PM4A12670 |  | STUM1516-0006-076-10 | 250 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | 3100B0250S01E000 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | MRO | [11 empty] | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 031 | 0.0585 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FHI0017 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,1% LECT + 16psi | Maleta Comprobador de Frenos CN235-295 |  | 2.34 | 0.84 | 0.67333 | 0.59 | 0.54 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 558
| 559 | PM4A12671 |  | STUM1516-0011-076-10 | 250 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | 3100B0250S01E000 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | MRO | [11 empty] | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 031 | 0.0585 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FHI0017 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,1% LECT + 16psi | Maleta Comprobador de Frenos CN235-295 |  | 2.34 | 0.84 | 0.67333 | 0.59 | 0.54 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 559
| 560 | PM4A12673 |  | STUM1516-0000-076-10 | 250 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | 3100B0250S01E000 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | MRO | [11 empty] | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 031 | 0.0585 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FHI0017 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,1% LECT + 16psi | Maleta Comprobador de Frenos CN235-295 |  | 2.34 | 0.84 | 0.67333 | 0.59 | 0.54 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 560
| 561 | PM4A12674 |  | STUM1516-0007-076-10 | 250 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | 3100B0250S01E000 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | MRO | [11 empty] | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 031 | 0.0585 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FHI0017 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,1% LECT + 16psi | Maleta Comprobador de Frenos CN235-295 |  | 2.34 | 0.84 | 0.67333 | 0.59 | 0.54 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 561
| 562 | PM4A12675 |  | STUM1516-0008-076-10 | 250 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | 3100B0250S01E000 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | MRO | [11 empty] | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 031 | 0.0585 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FHI0017 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,1% LECT + 16psi | Maleta Comprobador de Frenos CN235-295 |  | 2.34 | 0.84 | 0.67333 | 0.59 | 0.54 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 562
| 563 | PM4A12721 | 12568 | PRNE-01-3011-20902-01-A S/N: PE14/001 | 100 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.04 | 0.006 | UNIK 5000 PTX5072 |  | DRUCK |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Factoría FAL A400 - Hangar H1 - STA70B |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,2 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,2 psi |  |  |  | 10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 |  |  |  |  | 4190 | 4204 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4457 | 4442 | 4443 | 4456 | [5 empty] | 004 | 0.00043442 | 0.0033826 | 0.0038376 | 0.0040652 | 0.0045202 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | psi | ∆x | FNE0027 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Banco Alto Caudal ST70 A y B | PM8A12719 | 0.031504 | 0.2453 | 0.2783 | 0.2948 | 0.3278 | 0.3608 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 563
| 564 | PM4A12723 |  | VER EN BANCO | 1600 | 4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO MAND63 |  | WIKA |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [40 empty] | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0027 |  |  | NRC |  | Banco Alto Caudal ST70 A y B | PM8A12719 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 564
| 565 | PM4A12755 |  | 1106651823 | 5800 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 316L - OXIGENO |  | WIKA |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  | CARRO DE OXÍGENO Nº 1 LV |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 565
| 566 | PM4A12756 |  | 1106651823 | 5800 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 316L - OXIGENO |  | WIKA |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  | CARRO DE OXÍGENO Nº 1 LV |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 566
| 567 | PM4A12757 |  | 1106651825 | 60 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316L - OXIGENO |  | WIKA |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  | CARRO DE OXÍGENO Nº 1 LV |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 567
| 568 | PM4A12758 |  | 1106651825 | 60 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316L - OXIGENO |  | WIKA |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  | CARRO DE OXÍGENO Nº 1 LV |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 568
| 569 | PM4A12759 |  | PRNE-00-2130-21700-05-A S/N: 1436917 | 750 |  | kPa | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 |  | 0.006 | FDD1JF, 2P5D6A |  | HONEYWELL | ± 0,10%F.S. |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 569
| 570 | PM4A12760 |  | PRNE-00-2130-21700-06-A S/N: 1436917 | 750 |  | kPa | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 |  | 0.006 | FDD1JF, 2P5D6A |  | HONEYWELL | ± 0,10%F.S. |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 570
| 571 | PM4A12764 |  | S/N | 4000 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO AISI 316L |  | NUOVA FIMA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 571
| 572 | PM4A12765 | 6665 | PROO-00-6000-02001-06-A | 4000 | 50 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO AISI 316L |  | NUOVA FIMA |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 400 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.20938 | 0.22344 | 0.24688 | 0.27033 | 0.29377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.030368 | 0.032408 | 0.035808 | 0.039208 | 0.042608 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 572
| 573 | PM4A12774 |  | PRFU-01-3831-20102-01-A S/N: B41463 | -14,5 A 14,5 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 | ZSE30AF-01-F |  | SMC |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST20 | [11 empty] | -13.5 | -7 | 0.5 | 7.5 | 14.5 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4205 | 006 | 0.00051647 | 0.00036409 | 0.00021172 | 0.00037582 | 0.00053991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | psi | Icc | 0.24 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | Icc | FNE0017 | Icc | Icc | 0018 | ±0,30 psi | Banco de Vacío | PM8A12773 | 0.024969 | 0.017603 | 0.010236 | 0.018169 | 0.026103 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 573
| 574 | PM4A12776 |  | 75PD2258 | 100 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 233.50.063 |  | WIKA | 1,6% FE | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | [20 empty] | 0.0464 | 0.0532 | 0.06 | 0.0668 | 0.0736 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | FNE0029 |  |  | 0018 | ± 10 bar | KIT EXTINCION DE INCENDIOS | PM8A12775 | 0.00464 | 0.00532 | 0.006 | 0.00668 | 0.00736 | 0.0077 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 574
| 575 | PM4A12782 |  | 4113685 | 700 | 0,01 | bar | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.006 | DPI104 |  | DRUCK | 0.35 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | 20 | 56 | 92 | 128 | 164 | 200 |  |  |  |  | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 |  | 0.0498 | 0.06204 | 0.07428 | 0.08652 | 0.09876 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 |  |  |  |  | bar | ∆x |  | ∆x | ∆x | 0018 | N/A | Kits Servicing de Amortiguadores A400M |  | 0.14229 | 0.17726 | 0.21223 | 0.2472 | 0.28217 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 575
| 576 | PM4A12783 | 4347 | 268108 | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 576
| 577 | PM4A12784 | 4346 | 268072 | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 577
| 578 | PM4A12785 | 4348 | 268069 | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 578
| 579 | PM4A12786 | 4345 | 268073 | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 579
| 580 | PM4A12787 |  | 268182 | -14,5 A 87,02 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 580
| 581 | PM4A12788 |  | 268181 | -14,5 A 87,02 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | NA | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 581
| 582 | PM4A12789 |  | 268186 | -14,5 A 87,02 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 582
| 583 | PM4A12790 |  | 268184 | -1 A 6 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 583
| 584 | PM4A12791 |  | 268185 | -14,5 A 87,02 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 584
| 585 | PM4A12792 |  | 268183 | -14,5 A 87,02 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | NA | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 585
| 586 | PM4A12793 |  | 268077 | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 586
| 587 | PM4A12794 |  | 268110 | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 587
| 588 | PM4A12795 |  | 268105 | -1 A 2 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 588
| 589 | PM4A12796 |  | 268078 | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 589
| 590 | PM4A12797 |  | 2681086 | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 590
| 591 | PM4A12798 |  | 268104 | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 591
| 592 | PM4A12799 |  | 268107 | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 592
| 593 | PM4A12800 |  | 156510 | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 593
| 594 | PM4A12801 |  | 268071 | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 594
| 595 | PM4A12802 |  | 268076 | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 595
| 596 | PM4A12803 |  | 268070 | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 596
| 597 | PM4A12804 |  | 268074 | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 597
| 598 | PM4A12805 |  | 268109 | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 598
| 599 | PM4A12806 |  | 268075 | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 599
| 600 | PM4A12807 |  | IYC1015 | 600 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO 316L |  | NUOVA FIMA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | ∆x | GME0150 | Icc | ∆x | 0018 |  | Manometro de Botas |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 600
| 601 | PM4A12808 |  | IYC1017 | 100 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO 316L |  | NUOVA FIMA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | ∆x | GME0150 | Icc | ∆x | 0018 |  | Manometro de Botas |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 601
| 602 | PM4A12809 |  | IYC1014 | 2000 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO 316L |  | NUOVA FIMA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | ∆x | GME0150 | Icc | ∆x | 0018 |  | Manometro de Botas |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 602
| 603 | PM4A12810 |  | IYC1016 | 160 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO 316L |  | NUOVA FIMA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | ∆x | GME0150 | Icc | ∆x | 0018 |  | Manometro de Botas |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 603
| 604 | PM4A12820 | 8315 | NO CONSTA | 700 | 10 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | G-2535L |  | ENERPAC | ±1% FE / ±1,5% FE | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 70 | 200 | 330 | 460 | 590 | 700 | [20 empty] | 0.2238 | 0.268 | 0.3122 | 0.3564 | 0.4006 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168-01 | Icc | ∆x | 0018 | ± 20 bar |  |  | 0.01119 | 0.0134 | 0.01561 | 0.01782 | 0.02003 | 0.0219 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 604
| 605 | PM4A12823 |  | CA-85500-0005 | 100 | 2 | kg/cm2 | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | TURBAIR |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 | [20 empty] | 0.046334 | 0.052336 | 0.058338 | 0.06434 | 0.070341 | 0.076343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kg/cm2 | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kg/cm2 | ∆x | GME0168 | Icc |  | 0018 | ± 4 kg/cm2 |  |  | 0.011812 | 0.013342 | 0.014872 | 0.016402 | 0.017932 | 0.019462 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 605
X | 606 | PM4A12827 | 8257 | 1106702834 | 40 | 2 | bar | 0.4 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 316 SS |  | WIKA | EN837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 40 | [20 empty] | 0.0095 | 0.0123 | 0.0151 | 0.0179 | 0.0207 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | bar | ∆x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 | ∆x | ∆x | 0018 | ± 4 bar |  |  | 0.002375 | 0.003075 | 0.003775 | 0.004475 | 0.005175 | 0.005525 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 606
X | 607 | PM4A12828 | 8259 | 02/7150/047 | 400 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | EN837-1 |  | NUOVA FIMA | EN837-1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 40 | 110 | 180 | 250 | 320 | 400 | [20 empty] | 0.2136 | 0.2374 | 0.2612 | 0.285 | 0.3088 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | ∆x | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 | ∆x | ∆x | 0018 | ± 10 bar |  |  | 0.02136 | 0.02374 | 0.02612 | 0.0285 | 0.03088 | 0.0336 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 607
| 608 | PM4A12831 | 6208 | S/N | 10 | 0.5 | bar | 0.125 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO 1/8" G |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | [5 empty] | RACORES 1: 4228; RACORES 2: 6709; RACORES 3: 4188 |  | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ± 1,0 bar |  |  | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00534 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 608
| 609 | PM4A12834 |  | PROO-01-3230-20401-16-A S/N: P14/193 (2772) | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO 25 BAR |  | FLAIG |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 609
| 610 | PM4A12844 |  | 06256/2011 (1.4571) | 400 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | FLAIG | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 610
| 611 | PM4A12845 |  | (1.4404) | 10 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | BOURDON HAENNI | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 611
| 612 | PM4A12848 | 8413 | 0447926989 | 12 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | WONDER |  | SAMOA | LNE-14450 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 7.8 | 10 | 12 | [19 empty] | 041 | 0.003096 | 0.003822 | 0.004548 | 0.005274 | 0.006 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0120_01 |  |  | 0018 | ± 0,2 bar |  |  | 0.01548 | 0.01911 | 0.02274 | 0.02637 | 0.03 | 0.0333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 612
| 613 | PM4A12850 |  | PRFU-01-3500-21701-01-A LOW PRESSURE S/N: 203886 | 300 | 0.02 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PX01 |  | KÜBLER CODIX |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  | Consola de Oxigeno |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 613
| 614 | PM4A12851 |  | PRFU-01-3500-21702-01-A HIGH PRESSURE S/N: 210825 | 3000 | 0.2 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PX01 |  | KÜBLER CODIX |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 614
| 615 | PM4A12852 |  | S/N | 5800 | 400 | psi | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316 SS OXIGENO |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 615
| 616 | PM4A12853 |  | S/N | 4500 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1.4571 |  | GASLI |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 616
| 617 | PM4A12854 |  | 75PD2200 | 300 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316SS |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 617
| 618 | PM4A12855 |  | 75PD2201 | 300 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316 SS |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 618
| 619 | PM4A12856 |  | 75PD2199 | 300 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316SS |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 619
| 620 | PM4A12857 |  | 75PD2196 | -1 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316SS |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 620
| 621 | PM4A12858 |  | 75PD2197 | -1 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316SS |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 621
| 622 | PM4A12859 |  | 75PD2198 | -1 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316SS |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 622
| 623 | PM4A12861 | 8658 | NO CONSTA | 160 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | TRONAIR | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 16 | 44 | 72 | 100 | 128 | 160 | [20 empty] | 0.003064 | 0.0037011 | 0.0043382 | 0.0049753 | 0.0056123 | 0.0063404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 4 psi |  |  | 0.01111 | 0.01342 | 0.01573 | 0.01804 | 0.02035 | 0.02299 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 623
| 624 | PM4A12862 | 6238 | S/N | 100 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 100BAR |  | UCC | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST80 | [11 empty] | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.0534 | 0.0585 | 0.067 | 0.0755 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 1.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | NRCP | ±2 bar |  |  | 0.0267 | 0.02925 | 0.0335 | 0.03775 | 0.042 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 624
| 625 | PM4A12863 | 6299 | 1106702834 | 40 | 2 | bar | 0.4 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 316SS |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4200 |  | 0.04436 | 0.0464 | 0.0498 | 0.0532 | 0.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | bar | Icc | 2.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±4 bar |  |  | 0.01109 | 0.0116 | 0.01245 | 0.0133 | 0.01415 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 625
| 626 | PM4A12865 |  | 141052160 | 195 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 00127-278-000 |  | ABB |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 626
| 627 | PM4A12866 |  | 141052158 | 195 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 00127-278-000 |  | ABB |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 627
| 628 | PM4A12867 |  | MO220 S/N: 141251194 | 266 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 00127-279-000 |  | ABB |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 628
| 629 | PM4A12875 |  | S/N | 30 | 1 | psi | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | FOSTER | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 629
| 630 | PM4A12913 |  | 75PE0886 | 4000 | 400 | psi | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 630
| 631 | PM4A12914 |  | PRNE-01-7000-00101-02-B S/N: 75PE0881 | 30 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 631
| 632 | PM4A12919 |  | 1000365756 | 145 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.35 | 0.006 | DX19-DMP-331 |  | SENSOTEC |  | INDONESIA | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4341; RACORES 4: 4204; RACORES 5: 4205 | 020 | 0.0028138 | 0.0031551 | 0.0033826 | 0.0036101 | 0.0038376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0018 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Banco de Combustible LV - INDONESIA | PM8A12916 | 0.081621 | 0.091521 | 0.098121 | 0.10472 | 0.11132 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 632
| 633 | PM4A12920 |  | 1000365755 | 145 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.35 | 0.006 | DX19-DMP-331 |  | SENSOTEC |  | INDONESIA | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4341; RACORES 4: 4204; RACORES 5: 4205 | 020 | 0.0028138 | 0.0031551 | 0.0033826 | 0.0036101 | 0.0038376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0018 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Banco de Combustible LV - INDONESIA | PM8A12916 | 0.081621 | 0.091521 | 0.098121 | 0.10472 | 0.11132 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 633
| 634 | PM4A12943 |  | 75PE1073 | 4000 | 400 | psi | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 634
| 635 | PM4A12944 |  | 75PE1075 | 30 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 635
| 636 | PM4A12949 |  | S/N | 16 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 636
| 637 | PM4A12980 |  | 75PE1200 | 160 |  | mbar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837 - 3 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 637
| 638 | PM4A13043 | 6532 | S/N | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" |  | IMT | EN837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±1 bar | CARRO NITRO 11 |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 638
| 639 | PM4A13044 |  | S/N | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | IMT | EN837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 639
| 640 | PM4A13045 | 6531 | S/N | 40 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" |  | IMT | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 11 | 18 | 26 | 33 | 40 |  |  |  |  | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 | 049 | 0.04436 | 0.04674 | 0.04912 | 0.05184 | 0.05422 | 0.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±2 bar | CARRO NITRO 7 |  | 0.02218 | 0.02337 | 0.02456 | 0.02592 | 0.02711 | 0.0283 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 640
| 641 | PM4A13046 | 6530 | S/N | 40 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" |  | IMT | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 11 | 18 | 26 | 33 | 40 |  |  |  |  | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 |  | 0.04436 | 0.04674 | 0.04912 | 0.05184 | 0.05422 | 0.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±2 bar | CARRO NITRO 11 |  | 0.02218 | 0.02337 | 0.02456 | 0.02592 | 0.02711 | 0.0283 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 641
| 642 | PM4A13081 |  | 8342 | 10 | 0.2 | mbar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | - | 0.006 | ANALÓGICO DP200 |  | MECOTEC |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 642
| 643 | PM4A13098 |  | 14.00567.2-02 | 200 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | HYCOM | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 643
| 644 | PM4A13099 | 7027 | S/N | 6000 | 100 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2"G |  | HYCOM | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 600 | 1500 | 3000 | 5000 | 6000 | [5 empty] | RACORES 1: 4214 |  | 0.21407 | 0.23516 | 0.27033 | 0.31721 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | %Lec | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | Icc | FHI0007 | Icc | Icc | 0018 | ±3% LECT | MULA HIDRÁULICA A400M |  | 0.17249 | 0.075795 | 0.043564 | 0.030672 | 0.027449 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 644
| 645 | PM4A1762 |  | 4A1762 | 250 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | -- |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 645
| 646 | PM4A1939 |  | 4A1939 | 200 | 40 | psi | 20 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 646
| 647 | PM4A1943 | 8255 | NO CONSTA | 60 | 0.5 | psi | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | NUOVA FIMA | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 6 | 24 | 36 | 48 | 60 | [21 empty] | 0.0028365 | 0.0032461 | 0.0035191 | 0.0037921 | 0.0040652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | psi | ∆x |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168 | ∆x | ∆x | 0018 | ± 1,0 psi |  |  | 0.04114 | 0.04708 | 0.05104 | 0.055 | 0.05896 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 647
| 648 | PM4A2043 |  | 4A2043 | 580 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | -- |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 648
| 649 | PM4A2044 | 3651 | 4A2044 | 400 | 10 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 400BAR |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 40 | 150 | 250 | 300 | 400 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.2136 | 0.251 | 0.285 | 0.302 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | %Lec | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±3 bar | MULA HIDRAULICA MH16 |  | 0.178 | 0.055778 | 0.038 | 0.033556 | 0.028 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 649
| 650 | PM4A2046 |  | 4A2046 | 5800 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | -- | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 600 | 1600 | 2600 | 3700 | 4700 | 5800 | [20 empty] | 0.21407 | 0.23751 | 0.26095 | 0.28674 | 0.31018 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168 | Icc | ∆x | 0018 | ± 200 psi |  |  | 0.0025873 | 0.0010765 | 0.00072784 | 0.00056199 | 0.00047859 | 0.00042007 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 650
| 651 | PM4A2073 | 6766 | 1.4571 | 400 | 10 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 40 | 100 | 200 | 300 | 400 | [5 empty] | RACORES 1: 4214 |  | 0.2136 | 0.234 | 0.268 | 0.302 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±20 bar |  |  | 0.01068 | 0.0117 | 0.0134 | 0.0151 | 0.0168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 651
| 652 | PM4A2121 | 3652 | S/N | 5800 | 100 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | WIKA | EN 837-2 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 600 | 2000 | 3000 | 5000 | 5800 | [5 empty] | RACORES 1: 4214 |  | 0.21407 | 0.24688 | 0.27033 | 0.31721 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | %Lec | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | Icc | FHI0007 | Icc | Icc | 0018 | ±3 %LECT | MULA HIDRÁULICA A400M |  | 0.17249 | 0.059679 | 0.043564 | 0.030672 | 0.028004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 652
| 653 | PM4A2654 | 7058 | S/N | 25 | 0.5 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | IMT | EN837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4221; RACORES 3: 4215; RACORES 4: 4402; RACORES 5: 4202; RACORES 6: 4247; RACORES 7: 4190 |  | 0.008975 | 0.010725 | 0.012475 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±1,0 bar |  |  | 0.008975 | 0.010725 | 0.012475 | 0.0151 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 653
| 654 | PM4A2656 | 7063 | S/N | 10 | 0.2 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | TECSIS | EN837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1 | 3.2 | 5 | 8 | 10 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4221; RACORES 3: 4215; RACORES 4: 4190; RACORES 5: 4188 |  | 0.00303 | 0.003756 | 0.00435 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±0,4 bar |  |  | 0.007575 | 0.00939 | 0.010875 | 0.01335 | 0.015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 654
| 655 | PM4A2676 | 7160 | S/N | 3600 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | WIKA | EN-837-1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 350 | 1000 | 1750 | 2900 | 3600 | [5 empty] | RACORES 1: 4214 |  | 0.2082 | 0.22344 | 0.24102 | 0.26798 | 0.28439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.030198 | 0.032408 | 0.034958 | 0.038868 | 0.041248 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 655
| 656 | PM4A2853 | 8468 | NO CONSTA | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2.5 | 8 | 13.5 | 19 | 25 | [21 empty] | 0.003525 | 0.00534 | 0.007155 | 0.00897 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc | 0.25 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 1,0 bar |  |  | 0.003525 | 0.00534 | 0.007155 | 0.00897 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3471 |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 656
| 657 | PM4A2893 | 3718 | 4A2893 | 1600 | 20 | psi | 6.6667 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BOURDON |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | [5 empty] | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4200; RACORES 3: 4190 |  | 0.045344 | 0.052377 | 0.061754 | 0.071131 | 0.080507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | psi | Icc | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | NA | ±40 psi |  |  | 0.016442 | 0.018992 | 0.022392 | 0.025792 | 0.029192 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 657
| 658 | PM4A3004 |  | 4A3004 WE21457 | 100 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 233.50 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 658
| 659 | PM4A3007 |  | 4A3007 WE21459 | 4000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 233.50 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 659
| 660 | PM4A3016 | 3667 | S/N | 160 | 5 | mbar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" NPT |  | BOURDON HAENNI | EN837-3 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 160 | [20 empty] | 0.0002051 | 0.0002153 | 0.0002255 | 0.0002357 | 0.0002459 | 0.0002544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | mbar | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | mbar | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ±10 mbar |  |  | 0.02051 | 0.02153 | 0.02255 | 0.02357 | 0.02459 | 0.02544 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 660
| 661 | PM4A3085 |  | S/N | 580 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | ± 20 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0168 |  |  | NA |  | Carro Nitrógeno L&M |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 661
| 662 | PM4A3086 |  | S/N | 3600 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | ± 100 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0168 |  |  | 0018 |  | Carro Nitrógeno L&M |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 662
| 663 | PM4A3155 |  | 4A3155 | 25 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | ± 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | EN837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 663
| 664 | PM4A3292 | 3653 | NO CONSTA | 250 | 5 | bar | 1.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 250BAR |  | WIKA | 0036 |  | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.0585 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | bar | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±10 psi |  |  | 0.00585 | 0.0084 | 0.0101 | 0.0118 | 0.0135 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 664
| 665 | PM4A3295 | 6517 | S/N | 60 | 1 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 60BAR |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 6 | 15 | 30 | 45 | 60 | [5 empty] | RACORES 1: 6260; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4205 |  | 0.04504 | 0.0481 | 0.0532 | 0.0583 | 0.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±2 bar |  |  | 0.02252 | 0.02405 | 0.0266 | 0.02915 | 0.0317 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 665
| 666 | PM4A3297 | 6596 | S/N | 4000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BOURDON HAENNI |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 400 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | [5 empty] | RACORES 1: 4427 |  | 0.20938 | 0.22344 | 0.24688 | 0.27033 | 0.29377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | NA | ±100 psi |  |  | 0.030368 | 0.032408 | 0.035808 | 0.039208 | 0.042608 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 666
| 667 | PM4A3299 | 6347 | S/N | 2000 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 20 | 0.006 | ANALÓGICO M1 |  | BOURDON HAENNI |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 200 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | [5 empty] | RACORES 1: 4214 |  | 0.054688 | 0.068754 | 0.078131 | 0.087507 | 0.096884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | psi | Icc | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±40 psi |  |  | 0.01983 | 0.02493 | 0.02833 | 0.03173 | 0.03513 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 667
| 668 | PM4A3334 | 6767 | 9899 | 100 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO M1 |  | BOURDON HAENNI |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 10 | 35 | 60 | 80 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 4214 |  | 0.0534 | 0.0619 | 0.0704 | 0.0772 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 1.2 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±2 bar | MULA HIDRAULICA |  | 0.0267 | 0.03095 | 0.0352 | 0.0386 | 0.042 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 668
| 669 | PM4A3347 |  | 4A3347 2601MBS | 1451 |  | psi | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  | 0.006 | 7165254 |  | WIKA | +0,5% SPAN |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 669
| 670 | PM4A3373 |  | 4A3373 12 428A | 10 | 0.04 | bar | 0,02 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PNI024 |  | IFM ELECTRONICS |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 670
| 671 | PM4A3374 |  | 4A3374 12 436A | 10 |  | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PA3024 |  | IFM ELECTRONICS |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 671
| 672 | PM4A3376 |  | 4A3376 8424316 | 6 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | 2601MPT |  | WIKA | +0,5% SPAN |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0006 |  |  | 0012 |  | Estación 10000 - Pruebas de Fuel |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 672
| 673 | PM4A3387 |  | 4A3387 | 16 | 0.4 | kg/cm2 | 0,2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 0.2 | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | BOURDON |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 673
| 674 | PM4A3425 |  | 4A3425 2604YWK | 4 |  | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 |  |  | WIKA | +0,5% SPAN |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 674
| 675 | PM4A3429 |  | 4A3429 2604YWS | 40 |  | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | S-10-F-BBM-GD.. |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 675
| 676 | PM4A3484 |  | 4A3484 2603N72 | 14.5 | 0.002 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | 7139434 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 676
| 677 | PM4A3485 |  | 4A3485 2603N73 | 14.5 | 0.002 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | 7139434 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 677
| 678 | PM4A3506 |  | 4A3506 45099681 | 200 | 1 | mbar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  | 0.006 | BAROMETRO 2025P |  | DIGITRON | ±4 MBAR |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BARÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 678
| 679 | PM4A3509 |  | 4A3509 12 247A | 145 | 0.4 | psi | 0,2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PNI024 |  | IFM ELECTRONICS |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 679
| 680 | PM4A3510 |  | 4A3510 12 246A | 145 | 0.4 | psi | 0,2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PA3024 |  | IFM ELECTRONICS |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 680
| 681 | PM4A3650 |  | 4A3650 | 100 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | 0-100 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 681
| 682 | PM4A3658 |  | 4A3657 | 4000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  | 0.006 | ANALÓGICO AISI3116 |  | NUOVA FIMA | ± 50 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 682
| 683 | PM4A3674 |  | 4A3674 | 16 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.5 | 0.006 | ANALÓGICO 1.4404 |  | BOURDON HAENNI |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 683
| 684 | PM4A3676 |  | 4A3676 | 315 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | ± 10 | 0.006 | ANALÓGICO 1.4404 |  | BOURDON HAENNI |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 684
| 685 | PM4A3825 |  | 4A3825 2595915 | 10 | 0.2 | bar | 0,1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | 891.13.500 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 685
| 686 | PM4A4454 |  | 4A4454 | 4 | 0.4 | bar | 0,2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | N/A | 0.006 | ANALÓGICO ANALOGICO |  | NORGREN CO. |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 686
| 687 | PM4A5003 | 9118 | NO CONSTA | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO 316SSTUBE |  | MC DANIELS | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 250 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 250 psi |  |  |  | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | [5 empty] | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.27033 | 0.36409 | 0.43442 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | psi | Icc | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | PPR0045_01 | Icc | ∆x | 0012 | AIPI03-06-007 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.015683 | 0.021123 | 0.025203 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 687
| 688 | PM4A5004 | 6995 | S/N | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO 316SSTUBE |  | MC DANIELS | ± 200 PSI | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | [5 empty] | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.27033 | 0.36409 | 0.43442 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | PPR0045 | Icc | ∆x | 0012 | AIPI03-06-007 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.015683 | 0.021123 | 0.025203 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 688
| 689 | PM4A5005 | 6728 | S/N | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO 316SSTUBE |  | MC DANIELS | ± 200 PSI | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | [5 empty] | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.27033 | 0.36409 | 0.43442 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | PPR0045 | Icc | ∆x | 0012 | AIPI03-06-007 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.015683 | 0.021123 | 0.025203 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 689
| 690 | PM4A5088 | 12067 | NO CONSTA | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | 316SSTUBE |  | MC DANIELS | ± 200 PSI | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 250 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 250 psi |  |  |  | 1400 | 4100 | 6800 | 10000 | 12200 | 15000 |  |  |  |  | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.23282 | 0.29611 | 0.35941 | 0.43442 | 0.48599 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | psi | Icc | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | psi | ∆x | PPR0045 | Icc | ∆x | 0012 | AIPI03-06-007 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.013507 | 0.017179 | 0.020851 | 0.025203 | 0.028195 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 690
| 691 | PM4A5159 | 7479 | 9040 | 15000 | 500 | psi | 125 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" NPT |  | SPX POWER TEAM | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | [21 empty] | 0.22344 | 0.27033 | 0.36409 | 0.43442 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±1000 psi |  |  | 0.0032408 | 0.0039208 | 0.0052808 | 0.0063008 | 0.0080008 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 691
| 692 | PM4A5160 | 3581 | 4A5159 | 15000 | 1000 | psi | 500 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 500 | 0.006 | ANALÓGICO |  | SPX POWER TEAM | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 692
| 693 | PM4A5259 |  | 4A5259 | 10 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.5 | 0.006 | ANALÓGICO MEX2 |  | PARKER | ± 0,5 BAR |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0026 |  |  | BAJA |  | Banco Fill Unit Air A400M |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 693
| 694 | PM4A5305 |  | 4A5305 090706767 | 25 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 694
| 695 | PM4A5306 |  | 4A5306 090706766 | 250 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 10 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 695
| 696 | PM4A5307 |  | 4A5307 090706768 | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 696
| 697 | PM4A5931 |  | 4A5931 1148586 | 30 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | -- |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 697
| 698 | PM4A5932 |  | 4A5932 1178941 | 4000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 100 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | -- |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 698
| 699 | PM4A6627 |  | 4A6627 Y023777 | 20 | 0.001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGA1602D3.. |  | GEMS |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST35A | [11 empty] | 2.5 | 5 | 10 | 14 | 17.5 | [5 empty] | 4202 | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 |  |  |  |  | 003 | 0.00025861 | 0.00031721 | 0.00043442 | 0.00052819 | 0.0013561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | psi | Icc | 0.015 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0022 | Icc | ∆x* | NA | MM-MTISG-ISA-700-11002 | NEUMAIM A400M | PM8A6618 KITA | 0.15003 | 0.18403 | 0.12602 | 0.15322 | 0.39337 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 699
| 700 | PM4A6628 |  | 4A6628 Y023770 | 120 | 0.001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGA1602D3.. |  | GEMS |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST35A | [11 empty] | 12 | 25 | 50 | 90 | 119 | [5 empty] | 4202 | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 |  |  |  |  | 003 | 0.0012348 | 0.0015216 | 0.0020732 | 0.0047477 | 0.0054076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.125 | 0.125 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0022 | Icc | ∆x* | 0012 | MM-MTISG-ISA-700-11002 | NEUMAIM A400M | PM8A6618 KITA | 0.14327 | 0.17655 | 0.10023 | 0.22953 | 0.26143 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6220 | 6220 | 6220 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 6220 | 3473 | 6220 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 700
| 701 | PM4A6629 |  | 4A6629 Y023775 | 20 | 0.001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGA1602D3.. |  | GEMS |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST35A | [11 empty] | 2.5 | 5 | 10 | 14 | 17.5 | [5 empty] | 4202 | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 |  |  |  |  | 003 | 0.00025861 | 0.00031721 | 0.00043442 | 0.00052819 | 0.0013561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | psi | Icc | 0.015 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0022 | Icc | ∆x* | NRC | MM-MTISG-ISA-700-11002 | NEUMAIM A400M | PM8A6618 KITB | 0.15003 | 0.18403 | 0.12602 | 0.15322 | 0.39337 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 701
| 702 | PM4A6630 |  | 4A6630 Y023803 | 120 | 0.001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGA1602D3.. |  | GEMS |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST35A | [11 empty] | 12 | 25 | 50 | 90 | 119 | [5 empty] | 4202 | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 |  |  |  |  | 003 | 0.0012348 | 0.0015216 | 0.0020732 | 0.0047477 | 0.0054076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.125 | 0.125 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0022 | Icc | ∆x* | 0012 | MM-MTISG-ISA-700-11002 | NEUMAIM A400M | PM8A6618 KITB | 0.14327 | 0.17655 | 0.10023 | 0.22953 | 0.26143 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6220 | 6220 | 6220 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 6220 | 3473 | 6220 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 702
| 703 | PM4A6631 |  | 4A6631 Y023800 | 350 | 0.001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGA1602D3.. |  | GEMS |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST35A | [11 empty] | 35 | 80 | 120 | 290 | 304.5 | [5 empty] | 4202 | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | [5 empty] | 003 | 0.0034963 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0092983 | 0.050138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 12 | 12 | [5 empty] | psi | Icc | 0.18 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0022 | Icc | ∆x* | 0012 | MM-MTISG-ISA-700-11002 | NEUMAIM A400M | PM8A6618 KITC | 0.17486 | 0.22607 | 0.27159 | 0.011238 | 0.060599 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3470 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3470 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 703
| 704 | PM4A6632 |  | 4A6632 Y024747 | 2800 | 0.001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGA1602D3.. |  | GEMS |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [40 empty] | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0022 |  |  | CAU |  | NEUMAIM A400M | PM8A6618 KIT D | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 704
| 705 | PM4A6737 |  | 4A6737 K369V | -1 A 1 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | IS-20-S-BCE-GD |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 705
| 706 | PM4A6738 |  | 4A6738 290-28 | -1 A 6 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | IS-20-S-BCT-GD |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 706
| 707 | PM4A6819 |  | PM4A6819 | 16 | 0.2 | bar | 0,1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | EN837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 707
| 708 | PM4A6820 |  | PM4A | 160 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | EN837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 708
| 709 | PM4A6999 |  | PRNE-00-2130-21600-01-A S/N: 1145098 | 750 | 0.01 | mbar | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.1 | 0.006 | FDD1JF,2P5D6A |  | HONEYWELL |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST30A | [11 empty] | 200 | 400 | 537 | 738 | 748 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 4204 |  | 0.000268 | 0.000336 | 0.00038258 | 0.00045092 | 0.00045432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | mbar | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x* | FNE0001 | Icc | ∆x* | CAU | ±1,5 mbar | PRESSAIM - A4 - EST30 | PRNE-00-2130-20600-01-A | 0.17867 | 0.224 | 0.25505 | 0.30061 | 0.30288 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 709
| 710 | PM4A7000 |  | PRNE-00-2130-21700-01-A S/N: 11455110 | 750 | 0.01 | mbar | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.1 | 0.006 | FDD1JF,2P5D6A |  | HONEYWELL |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST30A | [11 empty] | 200 | 400 | 537 | 738 | 748 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 4204 |  | 0.000268 | 0.000336 | 0.00038258 | 0.00045092 | 0.00045432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | mbar | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x* | FNE0001 | Icc | ∆x* | CAU | ±1,5 mbar | PRESSAIM - A4 - EST30 | PRNE-00-2130-20600-02-A | 0.17867 | 0.224 | 0.25505 | 0.30061 | 0.30288 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 710
| 711 | PM4A7087 |  | S/N | 250 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO 270110-250 |  | NO CONSTA |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  | CARRO OXÍGENO | PM8A7823 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 711
| 712 | PM4A7088 |  | 4A7088 | - |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO 270110 |  | NO CONSTA |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  | CARRO OXÍGENO | PM8A7823 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 712
| 713 | PM4A7089 |  | 4A7089 | 250 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO 270110 |  | NO CONSTA |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  | CARRO OXÍGENO | PM8A7823 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 713
| 714 | PM4A7090 |  | 4A7090 | 250 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO 270110 |  | NO CONSTA |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  | CARRO OXÍGENO | PM8A7823 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 714
| 715 | PM4A7091 |  | 4A7091 | 250 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO 270110 |  | NO CONSTA |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  | CARRO OXÍGENO | PM8A7823 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 715
| 716 | PM4A7092 |  | 4A7092 | 250 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO 270110 |  | NO CONSTA |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  | CARRO OXÍGENO | PM8A7823 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 716
| 717 | PM4A7093 |  | 4A7093 | 250 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO 270110 |  | NO CONSTA |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  | CARRO OXÍGENO | PM8A7823 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 717
| 718 | PM4A7163 |  | 0042011 | -1 A 5 |  | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | S-10 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 718
| 719 | PM4A7164 |  | 0042011 | -1 A 5 |  | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | S-10 |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 719
| 720 | PM4A7230 |  | S/N | 6000 | 400 | psi | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NO CONSTA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 720
| 721 | PM4A7244 | 3654 | NO CONSTA | 400 | 12.5 | bar | 4.1667 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2 | 0.006 | ANALÓGICO 400BAR |  | NO CONSTA | EN 837-1 |  | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 40 | 100 | 200 | 300 | 400 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.2136 | 0.234 | 0.268 | 0.302 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | %Lec | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±3 %LECT |  |  | 0.178 | 0.078 | 0.044667 | 0.033556 | 0.028 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 721
| 722 | PM4A7245 | 3691 | NO CONSTA | 250 | 10 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 250BAR |  | NO CONSTA | EN837-1 |  | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.0585 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | bar | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±10 psi |  |  | 0.00585 | 0.0084 | 0.0101 | 0.0118 | 0.0135 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 722
| 723 | PM4A7249 |  | 4A7249 | 10 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.5 | 0.006 | ANALÓGICO MEX2 |  | BAUMER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0026 |  |  | BAJA |  | Banco Fill Unit Air A400M |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 723
| 724 | PM4A7251 |  | 4A7251 | 10 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.5 | 0.006 | ANALÓGICO MEX2 |  | BAUMER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 724
| 725 | PM4A7336 | 6509 | NO CONSTA | 2.5 | 0.05 | bar | 0.025 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 2,5BAR |  | NUOVA FIMA | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.25 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | [20 empty] | 0.0027825 | 0.002931 | 0.003096 | 0.003228 | 0.00336 | 0.003525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 | Icc | ∆x | 0018 | ± 0,10 bar |  |  | 0.027825 | 0.02931 | 0.03096 | 0.03228 | 0.0336 | 0.03525 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 725
| 726 | PM4A7357 | 7103 | S/N | 250 | 5 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | BOURDON SEDEME | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4214; RACORES 3: 4441 |  | 0.0498 | 0.06 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 2 | 0 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±10 bar |  |  | 0.00498 | 0.006 | 0.0077 | 0.0094 | 0.0111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 726
| 727 | PM4A7415 |  | 4A7415 Y023774 | 20 | 0,001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGA1602D3001A001 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST35B | [11 empty] | 2.5 | 5 | 10 | 14 | 17.5 | [5 empty] | 4202 | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 |  |  |  |  | 003 | 0.00025861 | 0.00031721 | 0.00043442 | 0.00052819 | 0.0013561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | psi | Icc | 0.015 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0022 | Icc | ∆x* | CAU | MM-MTISG-ISA-700-11002 | NEUMAIM A400M | PM8A7414 KIT A | 0.15003 | 0.18403 | 0.12602 | 0.15322 | 0.39337 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 727
| 728 | PM4A7416 |  | 4A7416 Y023802 | 120 | 0,001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGA1602D3001A001 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST35B | [11 empty] | 12 | 25 | 50 | 90 | 119 | [5 empty] | 4202 | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 |  |  |  |  | 003 | 0.0012348 | 0.0015216 | 0.0020732 | 0.0047477 | 0.0054076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.125 | 0.125 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0022 | Icc | ∆x* | NA | MM-MTISG-ISA-700-11002 | NEUMAIM A400M | PM8A7414 KIT A | 0.14327 | 0.17655 | 0.10023 | 0.22953 | 0.26143 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6220 | 6220 | 6220 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 6220 | 3473 | 6220 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 728
| 729 | PM4A7418 | 7455 | Y023771 | 120 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGA1602D3001A001 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST35A | [11 empty] | 12 | 25 | 60 | 90 | 119 | [5 empty] | 4202 | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 |  |  |  |  | 003 | 0.0012348 | 0.0015216 | 0.0022938 | 0.0047477 | 0.0054076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.125 | 0.125 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0022 | Icc | ∆x* | 0012 | MM-MTISG-ISA-700-11002 | NEUMAIM A400M | PM8A7414 KIT B | 0.14327 | 0.17655 | 0.1109 | 0.22953 | 0.26143 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6220 | 6220 | 6220 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 6220 | 3473 | 6220 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 729
| 730 | PM4A7419 | 7456 | Y023799 | 350 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGA1602D3001A001 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST35A | [11 empty] | 35 | 80 | 120 | 290 | 304.5 | [5 empty] | 4202 | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | [5 empty] | 003 | 0.0034963 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0092983 | 0.050138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 12 | 12 | [5 empty] | psi | Icc | 0.18 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0022 | Icc | ∆x* | 0012 | MM-MTISG-ISA-700-11002 | NEUMAIM A400M | PM8A7414 KIT C | 0.17486 | 0.22607 | 0.27159 | 0.011238 | 0.060599 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3470 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3470 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 730
| 731 | PM4A7420 |  | 4A7420 Y024748 | 2800 | 0,001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGA1602D3001A001 |  | GEMS |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [40 empty] | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0022 |  |  | CAU |  | NEUMAIM A400M | PM8A7414 KIT D | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 731
| 732 | PM4A7535 |  | 4A 09-0231 | 400 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | ANALÓGICO 1/8" GAS-M |  | NUOVA FIMA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 732
| 733 | PM4A7536 |  | 4A 09-0230 | 315 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 733
| 734 | PM4A7582 | 3799 | S/N | 250 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | NUOVA FIMA | EN837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.06 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±4 bar |  |  | 0.01245 | 0.015 | 0.01925 | 0.0235 | 0.02775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 734
| 735 | PM4A7590 | 3655 | S/N | 315 | 10 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | NUOVA FIMA | EN837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4441 |  | 0.0498 | 0.06 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±20 bar | CARRO NITRO 1 |  | 0.00249 | 0.003 | 0.00385 | 0.0047 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 735
| 736 | PM4A7597 |  | 4A 0043758 | -1 A 6 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | ICC<=0,5% SPAN | 0.006 | IS-20-S-BCT-GD |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 736
| 737 | PM4A7626 | 6700 | S/N | 4000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 400 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.20938 | 0.22344 | 0.24688 | 0.27033 | 0.29377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.030368 | 0.032408 | 0.035808 | 0.039208 | 0.042608 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 737
| 738 | PM4A7628 | 7431 | S/N | 4000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 300 | 1000 | 1750 | 2250 | 2900 | [5 empty] | RACORES 1: 4190 |  | 0.050033 | 0.066442 | 0.084024 | 0.095745 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.0072566 | 0.0096366 | 0.012187 | 0.013887 | 0.016097 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 738
| 739 | PM4A7629 | 3798 | S/N | 4000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 300 | 1000 | 1750 | 2250 | 2900 | [5 empty] | RACORES 1: 4190 |  | 0.050033 | 0.066442 | 0.084024 | 0.095745 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.0072566 | 0.0096366 | 0.012187 | 0.013887 | 0.016097 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 739
| 740 | PM4A7631 |  | S/N | 4000 | 1 | psi | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | BAUMER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 740
X | 741 | PM4A7633 | 8261 | 4A | 1000 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | NO CONSTA | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 280 | 460 | 640 | 820 | 1000 | [20 empty] | 0.045344 | 0.049564 | 0.053783 | 0.058003 | 0.062223 | 0.066442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | psi | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0018 | ± 20 psi |  |  | 0.032883 | 0.035943 | 0.039003 | 0.042063 | 0.045123 | 0.048183 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 741
| 742 | PM4A7634 |  | S/N | 4000 | 1 | psi | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | BAUMER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 742
| 743 | PM4A7635 | 3797 | S/N | 4000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 300 | 750 | 1500 | 2250 | 2900 | [21 empty] | 0.050033 | 0.060582 | 0.078163 | 0.095745 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±100 psi | CARRO NITRO 16 |  | 0.0072566 | 0.0087866 | 0.011337 | 0.013887 | 0.016097 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 743
| 744 | PM4A7637 | 7520 | NO CONSTA | 1000 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 316 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | [21 empty] | 0.045344 | 0.050033 | 0.054721 | 0.060582 | 0.066442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | psi | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0018 | ± 20 psi |  |  | 0.032883 | 0.036283 | 0.039683 | 0.043933 | 0.048183 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 744
| 745 | PM4A7638 | 7062 | S/N | 4000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 3% lect. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 3 % LECT |  |  |  | 400 | 1250 | 2000 | 3000 | 4000 | [5 empty] | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4215 | 048 | 0.20938 | 0.2293 | 0.24688 | 0.27033 | 0.29377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | %Lec | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ± 3% LECT. |  |  | 0.25306 | 1.1086 | 1.1936 | 1.3069 | 1.4203 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 745
| 746 | PM4A7640 |  | S/N | 4000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 300 | 750 | 1500 | 2250 | 2900 | [21 empty] | 0.050033 | 0.060582 | 0.078163 | 0.095745 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±100 psi | CARRO NITRO 16 |  | 0.0072566 | 0.0087866 | 0.011337 | 0.013887 | 0.016097 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 746
| 747 | PM4A7641 | 3664 | S/N | 4000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | BAUMER | --- | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 300 | 750 | 1500 | 2250 | 2900 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4214; RACORES 3: 4441 |  | 0.050033 | 0.060582 | 0.078163 | 0.095745 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±100 psi | CARRO NITRO 5 |  | 0.0072566 | 0.0087866 | 0.011337 | 0.013887 | 0.016097 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 747
| 748 | PM4A7642 | 3662 | 4A | 6000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 500 | 1500 | 3000 | 5000 | 6000 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.21172 | 0.23516 | 0.27033 | 0.31721 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | %Lec | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | Icc | FHI0007 | Icc | Icc | 0018 | ±3% LECT | MULA HIDRÁULICA A400M |  | 0.20472 | 0.075795 | 0.043564 | 0.030672 | 0.027449 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 748
| 749 | PM4A7644 | 3660 | 4A | 6000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | NO CONSTA | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 500 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.21172 | 0.23516 | 0.27033 | 0.30549 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.030708 | 0.034108 | 0.039208 | 0.044308 | 0.049408 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 749
| 750 | PM4A7655 |  | S/N | 40 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 750
| 751 | PM4A7660 | 3656 | NO CONSTA | 6000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | NO CONSTA | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 500 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.21172 | 0.23516 | 0.27033 | 0.30549 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.030708 | 0.034108 | 0.039208 | 0.044308 | 0.049408 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 751
| 752 | PM4A7681 |  | 4A | 300 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO ANALÓGICO 316 |  | BAUMER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 752
| 753 | PM4A7684 | 3690 | 4A | 4000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | NO CONSTA | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 250 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.20586 | 0.22344 | 0.24688 | 0.27033 | 0.29377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.029858 | 0.032408 | 0.035808 | 0.039208 | 0.042608 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 753
| 754 | PM4A7685 | 3657 | 4A | 4000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | NO CONSTA | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 250 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.20586 | 0.22344 | 0.24688 | 0.27033 | 0.29377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.029858 | 0.032408 | 0.035808 | 0.039208 | 0.042608 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 754
| 755 | PM4A7686 | 3670 | 4A | 4000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | NO CONSTA | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 250 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.20586 | 0.22344 | 0.24688 | 0.27033 | 0.29377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.029858 | 0.032408 | 0.035808 | 0.039208 | 0.042608 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 755
| 756 | PM4A7688 | 3665 | 4A | 4000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | NO CONSTA | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 250 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.20586 | 0.22344 | 0.24688 | 0.27033 | 0.29377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.029858 | 0.032408 | 0.035808 | 0.039208 | 0.042608 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 756
| 757 | PM4A7689 | 3658 | 4A | 4000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO ANALÓGICO 316 |  | BAUMER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 250 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 757
| 758 | PM4A7808 |  | 4A5259 | 10 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | ANALÓGICO |  | NO CONSTA | ± 0,5 BAR |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 758
| 759 | PM4A7809 |  | 4A5259 | 10 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | ANALÓGICO |  | NO CONSTA | ± 0,5 BAR |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 759
| 760 | PM4A7811 |  | S/N | 25 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 760
| 761 | PM4A7812 |  | S/N | 250 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 10 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 761
| 762 | PM4A7813 |  | S/N | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 762
| 763 | PM4A7815 |  | 090814362 | 25 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [21 empty] | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | NRCP |  |  |  | 0.0044875 | 0.0058 | 0.006675 | 0.00755 | 0.008425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 763
| 764 | PM4A7816 |  | 090809550 | 250 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 10 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 764
| 765 | PM4A7817 | 7563 | 090814363 | 250 | 5 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | WIKA | EN837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 | ±10 bar |  |  | 0.00498 | 0.00634 | 0.0077 | 0.0094 | 0.0111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 765
| 766 | PM4A7854 |  | 08-0110 | 2.5 | 2 | bar | 1,0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | EN837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 766
| 767 | PM4A7927 |  | 090706767 | 25 | 1 | bar | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [21 empty] | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | NRC |  |  |  | 0.0044875 | 0.0058 | 0.006675 | 0.00755 | 0.008425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 767
| 768 | PM4A7928 |  | 090706766 | 250 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 10 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 768
| 769 | PM4A7929 |  | 090706768 | 250 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | NRC |  |  |  | 0.001245 | 0.001585 | 0.001925 | 0.00235 | 0.002775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 769
| 770 | PM4A7931 |  | 08-0111 | 2.5 | 2 | bar | 1,0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | EN837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 770
| 771 | PM4A7947 |  | S/N | 250 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  | BANCO DE PRUEBA | PM8A7949 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 771
| 772 | PM4A7950 |  | S/N | 250 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  | BANCO DE PRUEBA | PM8A7949 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 772
| 773 | PM4A7969 |  | S/N | 600 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 773
| 774 | PM4A7971 |  | S/N | 2000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 774
| 775 | PM4A7994 |  | 4A 0073 0073760 | -1 A 6 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | IS-20-S-BCT-GD |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 775
| 776 | PM4A7997 |  | PROO-00-2800-39100-03A 0073764 | -1 A 6 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | IS-20-S-BCT-GD |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0011 |  |  | NA |  | Pruebas de Fuel Estación 30&70 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 776
| 777 | PM4A7998 |  | PROO-00-2800-39100-02A 0073762 | -1 A 6 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | IS-20-S-BCT-GD |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0011 |  |  | CAU |  | Pruebas de Fuel Estación 30&70 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 777
| 778 | PM4A8018 |  | S/N | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO NUOVA FIMA |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.06 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±20 bar | CARRO NITRO 6 |  | 0.00249 | 0.003 | 0.00385 | 0.0047 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 778
| 779 | PM4A8021 |  | 4A8019 | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO NUOVA FIMA |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  |  |  | 0.00249 | 0.00317 | 0.00385 | 0.0047 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 779
| 780 | PM4A8022 |  | 4A8022 | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO NUOVA FIMA |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  |  |  | 0.00249 | 0.00317 | 0.00385 | 0.0047 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 780
| 781 | PM4A8023 |  | 4A8023 | 400 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO NUOVA FIMA |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  |  |  | 0.0249 | 0.0317 | 0.0385 | 0.047 | 0.0555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 781
| 782 | PM4A8024 |  | 4A8024 | 195 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO DD127-278-000 |  | ABB |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 782
| 783 | PM4A8025 |  | 4A8025 | 173.23 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO DD127-278-000 |  | ABB |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 783
| 784 | PM4A8026 |  | 4A8026 | 195 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO DD127-278-000 |  | ABB |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 784
| 785 | PM4A8028 |  | S/N | 600 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | - | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | [9 empty] | %Lec |  | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec |  |  |  |  | 0018 |  | MULA HIDRAULICA | PM8A9429 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 785
| 786 | PM4A8031 |  | 4A8031 | 25 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 10 | 0.006 | ANALÓGICO BAUMAR |  | WIKA |  | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  | BANCO HIDRAULICO | PM8A09882 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 786
| 787 | PM4A8046 |  | S/N | 266 | 2.5 | bar | 1.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO 0-266 |  | ABB |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 787
| 788 | PM4A8074 |  | S/N | 250 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 10 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | EN837-1 | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  | PM8A8088 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 788
| 789 | PM4A8075 |  | S/N | 16 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | EN837-1 | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  | PM8A8088 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 789
| 790 | PM4A8076 |  | S/N | 250 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 10 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | EN837-1 | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  | PM8A8088 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 790
| 791 | PM4A8082 |  | 073550197 | 173.23 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 127-100-00 |  | ABB |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 791
| 792 | PM4A8083 |  | 2090 | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 0-250 |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  | BANCO DE NITRÓGENO | PM8A8084 | 0.00249 | 0.00317 | 0.00385 | 0.0047 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 792
| 793 | PM4A8085 |  | 2097 | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 0-250 |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  | BANCO DE NITRÓGENO | PM8A8084 | 0.00249 | 0.00317 | 0.00385 | 0.0047 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 793
| 794 | PM4A8086 |  | 2096 | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO S-10 |  | WIKA | 0-250 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  | BANCO DE NITRÓGENO | PM8A8084 | 0.00249 | 0.00317 | 0.00385 | 0.0047 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 794
| 795 | PM4A8087 |  | 2005 | 25 | 0.25 | bar | 0,125 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO S-25 |  | WIKA | 0-25 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [21 empty] | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | NA |  | BANCO DE NITRÓGENO | PM8A8084 | 0.01795 | 0.0232 | 0.0267 | 0.0302 | 0.0337 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 795
| 796 | PM4A8100 |  | 0075384 | 6 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | S-10 |  | WIKA | ICC<=0,5% SPAN |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 796
| 797 | PM4A8101 |  | 0075385 | 6 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | S-10 |  | WIKA | ICC<=0,5% SPAN |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 797
| 798 | PM4A8102 |  | 0075377 | 4 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | S-10 |  | WIKA | ICC<=0,5% SPAN |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 798
| 799 | PM4A8103 |  | 0075383 | 100 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | S-10 |  | WIKA | ICC<=0,5% SPAN |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0006 |  |  | 0012 |  | Estación 10000 - Pruebas de Fuel |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 799
| 800 | PM4A8104 |  | 0075378 | 4 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | S-10 |  | WIKA | ICC<=0,5% SPAN |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0006 |  |  | 0012 |  | Estación 10000 - Pruebas de Fuel |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 800
| 801 | PM4A8134 |  | 0075382 | 100 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | S-10 |  | WIKA | ICC<=0,5% SPAN |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0006 |  |  | 0012 |  | Estación 10000 - Pruebas de Fuel |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 801
| 802 | PM4A8135 |  | 0075376 | 4 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | S-10 |  | WIKA | ICC<=0,5% SPAN |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 802
| 803 | PM4A8136 |  | 0075380 | 100 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | S-10 |  | WIKA | ICC<=0,5% SPAN |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0006 |  |  | 0012 |  | Estación 10000 - Pruebas de Fuel |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 803
| 804 | PM4A8137 |  | 0075387 | 6 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | S-10 |  | WIKA | ICC<=0,5% SPAN |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0006 |  |  | 0012 |  | Estación 10000 - Pruebas de Fuel |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 804
| 805 | PM4A8138 |  | 0075386 | 6 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | S-10 |  | WIKA | ICC<=0,5% SPAN |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 805
| 806 | PM4A8139 |  | 0075381 | 100 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | S-10 |  | WIKA | ICC<=0,5% SPAN |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 806
| 807 | PM4A8140 |  | 0075379 | 4 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | S-10 |  | WIKA | ICC<=0,5% SPAN |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0006 |  |  | 0012 |  | Estación 10000 - Pruebas de Fuel |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 807
| 808 | PM4A8142 |  | 0075370 | -1 A 1 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | S-10 |  | WIKA | ICC<=0,5% SPAN |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0011 |  |  | CAU |  | Pruebas de Fuel Estación 30&70 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 808
| 809 | PM4A8144 |  | PROO-00-2800-39000-43A 0075374 | -1 A 6 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | S-10 |  | WIKA | ICC<=0,5% SPAN |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0011 |  |  | BAJA |  | Pruebas de Fuel Estación 30&70 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 809
| 810 | PM4A8248 | 8627 | S/N | -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 0.25 | 0.006 | 405-56 |  | ASHCROFT |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -26 | -42 | -58 | -74 | -92 | [20 empty] | 0.000234 | 0.0002884 | 0.0003428 | 0.0003972 | 0.0004516 | 0.0005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x | GME0097 | Icc | ∆x | 0018 | ± 4 kPa | Vacuómetros Izado de Alas A400M |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00857 | 0.00993 | 0.01129 | 0.01282 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 810
| 811 | PM4A8249 | 8633 | S/N | -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 0.25 | 0.006 | 405-56 |  | ASHCROFT |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -26 | -42 | -58 | -74 | -92 | [20 empty] | 0.000234 | 0.0002884 | 0.0003428 | 0.0003972 | 0.0004516 | 0.0005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x | GME0097 | Icc | ∆x | 0018 | ± 4 kPa | Vacuómetros Izado de Alas A400M |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00857 | 0.00993 | 0.01129 | 0.01282 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 811
| 812 | PM4A8251 | 8628 | S/N | -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 0.25 | 0.006 | 405-56 |  | ASHCROFT |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -26 | -42 | -58 | -74 | -92 | [20 empty] | 0.000234 | 0.0002884 | 0.0003428 | 0.0003972 | 0.0004516 | 0.0005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x | GME0097 | Icc | ∆x | 0018 | ± 4 kPa | Vacuómetros Izado de Alas A400M |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00857 | 0.00993 | 0.01129 | 0.01282 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 812
| 813 | PM4A8254 | 8629 | S/N | -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 0.25 | 0.006 | 405-56 |  | ASHCROFT |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -26 | -42 | -58 | -74 | -92 | [20 empty] | 0.000234 | 0.0002884 | 0.0003428 | 0.0003972 | 0.0004516 | 0.0005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x | GME0097 | Icc | ∆x | 0018 | ± 4 kPa | Vacuómetros Izado de Alas A400M |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00857 | 0.00993 | 0.01129 | 0.01282 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 813
| 814 | PM4A8267 |  | 4A | 360 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO 316 |  | No Consta |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 814
| 815 | PM4A8386 |  | S/N | 100 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BOURDON SEDEME | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 815
| 816 | PM4A8444 |  | S/N | 25 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - | SAN PABLO |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  | BANCO DE PRUEBA | PM8A7949 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 816
| 817 | PM4A8491 | 6237 | 2968562-172270 | 58 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.25 | 0.006 | IS-10 |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Factoría FAL A400 - Hangar H2 - Edificio C2 - Almacén 5 Zona de trabajo medios y hidraúlicos (A400M & LTA) |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,5 psi. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,5 psi. |  |  |  | 5.8 | 20 | 30 | 45 | 50 | 58 |  |  |  |  | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4341; RACORES 4: 4204; RACORES 5: 4205 | 020 | 0.002832 | 0.0031551 | 0.0033826 | 0.0037239 | 0.0038376 | 0.0040197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | psi | ∆x* | FFU0003 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5 psi | Banco de Combustible LV - GRIS | PM569001 | 0.082149 | 0.091521 | 0.098121 | 0.10802 | 0.11132 | 0.1166 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 817
| 818 | PM4A8526 | 6535 | S/N | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" |  | UCC | ----- | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2.5 | 7 | 12 | 16 | 20 | 25 | [20 empty] | 0.04385 | 0.04538 | 0.04708 | 0.04844 | 0.0498 | 0.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 | Icc | ∆x | 0018 | ±1 bar |  |  | 0.04385 | 0.04538 | 0.04708 | 0.04844 | 0.0498 | 0.0515 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 818
| 819 | PM4A8527 |  | 4A0895 | 100 | 0.4 | kg/cm2 | 0,2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 819
| 820 | PM4A8540 | 8630 | S/N | -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | 405-56 |  | BAUMER | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -32 | -56 | -78 | -92 | [5 empty] | RACORES 1: 4204 | 041 | 0.000234 | 0.0003088 | 0.0003904 | 0.0004652 | 0.0005128 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | kPa | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | kPa | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ± 4 kPa |  |  | 0.00585 | 0.00772 | 0.00976 | 0.01163 | 0.01282 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 820
| 821 | PM4A8541 | 8631 | S/N | -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | 405-56 |  | BAUMER | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -26 | -42 | -58 | -74 | -92 | [20 empty] | 0.000234 | 0.0002884 | 0.0003428 | 0.0003972 | 0.0004516 | 0.0005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ± 4 kPa |  |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00857 | 0.00993 | 0.01129 | 0.01282 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 821
| 822 | PM4A8622 |  | S/N | 400 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO MEX3B21S26 |  | BAUMER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 822
| 823 | PM4A8625 |  | S/N | 400 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO MEX3B21S26 |  | BAUMER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 823
| 824 | PM4A8627 | 6533 | 04886/2010 | 600 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO MEX5B31S271S27 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 60 | 200 | 300 | 450 | 600 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 | 049 | 0.0095479 | 0.012926 | 0.015339 | 0.018959 | 0.022579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±10 psi | CARRO NITRO 16 |  | 0.013848 | 0.018748 | 0.022248 | 0.027498 | 0.032748 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 824
| 825 | PM4A8629 | 7056 | 04889/2010 | 600 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO MEX5B31S27 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 3% LECT. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 3% LECT |  |  |  | 60 | 220 | 300 | 450 | 600 | [5 empty] | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4215 | 048 | 0.0095479 | 0.013409 | 0.015339 | 0.018959 | 0.022579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | %Lec | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ± 3% LECT. |  |  | 0.076934 | 0.064827 | 0.07416 | 0.09166 | 0.10916 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 825
| 826 | PM4A8630 |  | S/N | 600 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO MEX5B31S271S27 |  | BAUMER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 826
| 827 | PM4A8632 | 3692 | NO CONSTA | 600 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | MEX5B31S271S |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 60 | 195 | 330 | 465 | 600 | [5 empty] | RACORES 1: 4247; RACORES 2: 4202; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 6709 |  | 0.044407 | 0.047571 | 0.050736 | 0.053901 | 0.057065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0187_01 | Icc | ∆x | 0018 | ± 10 PSI |  |  | 0.064406 | 0.068996 | 0.073586 | 0.078176 | 0.082766 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 827
| 828 | PM4A8633 | 9729 | NO CONSTA | 600 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | MEX5B31S271S |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 60 | 195 | 330 | 465 | 600 | [21 empty] | 0.044407 | 0.047571 | 0.050736 | 0.053901 | 0.057065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 | Icc | ∆x | 0018 | ± 10 PSI |  |  | 0.064406 | 0.068996 | 0.073586 | 0.078176 | 0.082766 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 828
| 829 | PM4A8635 | 6545 | DEPOSITO A-4 | -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | 405-56 |  | ASHCROFT |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -26 | -46 | -58 | -74 | -90 |  |  |  |  | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.000234 | 0.0002884 | 0.0003564 | 0.0003972 | 0.0004516 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x | GME0097 |  |  | 0018 | ±4 kPa | Vacuómetros Izado de Alas A400M |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00891 | 0.00993 | 0.01129 | 0.01265 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 829
| 830 | PM4A8636 |  | DEPOSITO B-4 | -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | 405-56 |  | ASHCROFT |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -10 | -26 | -46 | -58 | -74 | -90 |  |  |  |  | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.000234 | 0.0002884 | 0.0003564 | 0.0003972 | 0.0004516 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | GME0097 |  |  | 0018 | ±4 kPa | Vacuómetros Izado de Alas A400M |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00891 | 0.00993 | 0.01129 | 0.01265 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 830
| 831 | PM4A8637 | 6534 | VENTOSA A-3 | -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | 405-56 |  | ASHCROFT |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -26 | -46 | -58 | -74 | -90 |  |  |  |  | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.000234 | 0.0002884 | 0.0003564 | 0.0003972 | 0.0004516 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x | GME0097 |  |  | 0018 | ±4 kPa | Vacuómetros Izado de Alas A400M |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00891 | 0.00993 | 0.01129 | 0.01265 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 831
| 832 | PM4A8638 | 6542 | DEPOSITO B-3 | -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | 405-56 |  | ASHCROFT |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -26 | -46 | -58 | -74 | -90 |  |  |  |  | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.000234 | 0.0002884 | 0.0003564 | 0.0003972 | 0.0004516 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x | GME0097 |  |  | 0018 | ±4 kPa | Vacuómetros Izado de Alas A400M |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00891 | 0.00993 | 0.01129 | 0.01265 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 832
| 833 | PM4A8639 | 6544 | VENTOSA B-3 | -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | 405-56 |  | ASHCROFT |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -26 | -46 | -58 | -74 | -90 |  |  |  |  | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.000234 | 0.0002884 | 0.0003564 | 0.0003972 | 0.0004516 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x | GME0097 |  |  | 0018 | ±4 kPa | Vacuómetros Izado de Alas A400M |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00891 | 0.00993 | 0.01129 | 0.01265 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 833
| 834 | PM4A8641 | 6543 | VENTOSA B-4 | -100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | 405-56 |  | ASHCROFT |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -10 | -26 | -46 | -58 | -74 | -90 |  |  |  |  | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.000234 | 0.0002884 | 0.0003564 | 0.0003972 | 0.0004516 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x | GME0097 |  |  | 0018 | ±4 kPa | Vacuómetros Izado de Alas A400M |  | 0.00585 | 0.00721 | 0.00891 | 0.00993 | 0.01129 | 0.01265 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 834
| 835 | PM4A8701 | 3663 | S/N | 3500 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO MEX5B31S35 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 300 | 1000 | 1750 | 2250 | 2900 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.050033 | 0.066442 | 0.084024 | 0.095745 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0187 | Icc | ∆x | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.0072566 | 0.0096366 | 0.012187 | 0.013887 | 0.016097 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 835
| 836 | PM4A8702 | 7066 | NO CONSTA | 3500 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | MEX5B31S35 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 300 | 750 | 1500 | 2250 | 2900 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4214; RACORES 3: 4441 |  | 0.050033 | 0.060582 | 0.078163 | 0.095745 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0186 | Icc |  | 0018 | ± 100 psi | CARRO NITRO 11 |  | 0.0072566 | 0.0087866 | 0.011337 | 0.013887 | 0.016097 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 836
| 837 | PM4A8703 | 3794 | S/N | 3500 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO MEX5B31S35 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 300 | 750 | 1500 | 2250 | 2900 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.050033 | 0.060582 | 0.078163 | 0.095745 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±100 psi | CARRO NITRO 7 |  | 0.0072566 | 0.0087866 | 0.011337 | 0.013887 | 0.016097 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 837
| 838 | PM4A8704 | 3666 | S/N | 3500 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO MEX5B31S35 |  | BAUMER | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 350 | 1000 | 1750 | 2500 | 3500 | [5 empty] | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4215 |  | 0.058205 | 0.073442 | 0.091024 | 0.10861 | 0.13205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.0084419 | 0.010652 | 0.013202 | 0.015752 | 0.019152 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 838
| 839 | PM4A8705 | 7040 | S/N | 3500 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | NO CONSTA | 0.006 | ANALÓGICO MEX5B31S35 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 250 | 1000 | 1750 | 2500 | 3500 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.055861 | 0.073442 | 0.091024 | 0.10861 | 0.13205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.0081019 | 0.010652 | 0.013202 | 0.015752 | 0.019152 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 839
| 840 | PM4A8706 | 3800 | S/N | 3500 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO MEX5B31S35 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 300 | 750 | 1500 | 2250 | 2900 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.050033 | 0.060582 | 0.078163 | 0.095745 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±100 psi | CARRO NITRO 6 |  | 0.0072566 | 0.0087866 | 0.011337 | 0.013887 | 0.016097 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 840
| 841 | PM4A8708 | 3661 | S/N | 3500 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 300 | 1000 | 1750 | 2250 | 2900 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4214 |  | 0.050033 | 0.066442 | 0.084024 | 0.095745 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 | Icc | ∆x | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.0072566 | 0.0096366 | 0.012187 | 0.013887 | 0.016097 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 841
| 842 | PM4A8709 | 6844 | S/N | 3500 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO MEX5B31S35 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 350 | 1000 | 2000 | 2500 | 3500 | [5 empty] | RACORES 1: 4205; RACORES 2: 4190 | 048 | 0.058205 | 0.073442 | 0.096884 | 0.10861 | 0.13205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.0084419 | 0.010652 | 0.014052 | 0.015752 | 0.019152 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 842
| 843 | PM4A8710 | 3669 | NO CONSTA | 3500 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO ANALÓGICO MEX5B31S35 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 250 | 1000 | 1750 | 2500 | 3500 | [5 empty] | RACORES 1: 4205 |  | 0.055861 | 0.073442 | 0.091024 | 0.10861 | 0.13205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | NA | ±100 psi |  |  | 0.0081019 | 0.010652 | 0.013202 | 0.015752 | 0.019152 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 843
| 844 | PM4A8712 | 3685 | S/N | 3500 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO MEX5B31S35 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 300 | 1000 | 1750 | 2250 | 2900 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.050033 | 0.066442 | 0.084024 | 0.095745 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0187 | Icc | ∆x | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.0072566 | 0.0096366 | 0.012187 | 0.013887 | 0.016097 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 844
| 845 | PM4A8713 | 3796 | S/N | 3500 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO MEX5B31S35 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 300 | 750 | 1500 | 2250 | 2900 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.050033 | 0.060582 | 0.078163 | 0.095745 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±100 psi | CARRO NITRO 7 |  | 0.0072566 | 0.0087866 | 0.011337 | 0.013887 | 0.016097 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 845
| 846 | PM4A8715 | 3686 | S/N | 3500 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO MEX5B31S35 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 300 | 1000 | 1750 | 2250 | 2900 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.050033 | 0.066442 | 0.084024 | 0.095745 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0187 | Icc | ∆x | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.0072566 | 0.0096366 | 0.012187 | 0.013887 | 0.016097 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 846
| 847 | PM4A8716 | 3795 | S/N | 3500 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO MEX5B31S35 |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 300 | 750 | 1500 | 2250 | 2900 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.050033 | 0.060582 | 0.078163 | 0.095745 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±100 psi | CARRO NITRO 7 |  | 0.0072566 | 0.0087866 | 0.011337 | 0.013887 | 0.016097 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 847
| 848 | PM4A8717 | 3684 | 05669/2010 | 3500 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 300 | 750 | 1500 | 2250 | 2900 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4441 |  | 0.050033 | 0.060582 | 0.078163 | 0.095745 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±100 psi | CARRO NITRO 5 |  | 0.0072566 | 0.0087866 | 0.011337 | 0.013887 | 0.016097 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 848
| 849 | PM4A8718 | 7061 | 05670/2010 | 3500 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 300 | 750 | 1500 | 2250 | 2900 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4441 |  | 0.050033 | 0.060582 | 0.078163 | 0.095745 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.0072566 | 0.0087866 | 0.011337 | 0.013887 | 0.016097 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 849
| 850 | PM4A8882 |  | S/N | 145 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 850
| 851 | PM4A8883 |  | S/N | 5800 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 851
| 852 | PM4A8886 | 3659 | NO CONSTA | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO ANALÓGICO |  | GASLI | EN837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4247; RACORES 2: 4202; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 6709 |  | 0.0088 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±1 bar |  |  | 0.0088 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 852
| 853 | PM4A8998 |  | S/N | 5800 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 853
| 854 | PM4A9001 | 3719 | NO CONSTA | 40 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | NO CONSTA | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | [5 empty] | RACORES 1: 4247; RACORES 2: 4202; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 6709 |  | 0.0095 | 0.0116 | 0.0151 | 0.0186 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | NA | ±2 bar |  |  | 0.00475 | 0.0058 | 0.00755 | 0.0093 | 0.01105 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 854
| 855 | PM4A9086 |  | FDOO-01-M32CB1000000 230.257 | 232 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  | 0.006 | ANALÓGICO 50/21-AC-16 |  | KUNZ | ±0,8 % FS |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 855
| 856 | PM4A9124 |  | 13486234 | 315 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | AIR LIQUIDE | ----- |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 856
| 857 | PM4A9125 |  | S/N | -1 A 9 | 0.2 | bar | 0.10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | AIR LIQUIDE | ----- |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 857
| 858 | PM4A9132 |  | S/N | -1 A 9 | 0.2 | bar | 0.10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | AIR LIQUIDE | ----- |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 858
| 859 | PM4A9133 |  | S/N | 315 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | AIR LIQUIDE | ----- |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 859
| 860 | PM4A9135 |  | S/N | 12 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta | MS2/A |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 860
| 861 | PM4A9138 |  | S/N | 300 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | BAUMER | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 30 | 75 | 150 | 225 | 300 | [21 empty] | 0.0033826 | 0.0044064 | 0.0061129 | 0.0078193 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±10 psi |  |  | 0.004906 | 0.006391 | 0.008866 | 0.011341 | 0.013816 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 861
| 862 | PM4A9140 |  | S/N | 160 | 10 | mbar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 862
| 863 | PM4A9196 |  | 4130623072 852126-73 | 25 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO ANALOGICO(DE RUEDAS) |  | WIKA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 863
| 864 | PM4A9367 |  | 4537 | 25 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO RFM RF 80-25 |  | FLAIG |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 864
| 865 | PM4A9401 |  | 852126/82 | 25 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - - - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 865
| 866 | PM4A9419 |  | S/N | 600 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | BAUMER | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [37 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | %Lec | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | Icc | FHI0007 | Icc | Icc | 0018 | ±3% LECT | MULA HIDRÁULICA A400M |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 866
| 867 | PM4A9450 |  | 3312644 | 700 | 0,01 | bar | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.006 | DPI104 |  | DRUCK | 0.35 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 80 | 120 | 160 | 200 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 |  | 0.0498 | 0.0702 | 0.0838 | 0.0974 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.245 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | ∆x | ∆x | 0018 | AÑADIR Uc | Kits Servicing de Amortiguadores A400M |  | 0.14229 | 0.20057 | 0.23943 | 0.27829 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 867
| 868 | PM4A9497 |  | S/N | 15000 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | - |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [7 empty] | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 868
| 869 | PM4A9499 |  | S/N | 15000 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | - |  | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [7 empty] | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0098 |  |  | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 869
| 870 | PM4A9506 |  | 4A | 160 | 10 | mbar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 870
| 871 | PM4A9508 |  | 4A | 160 | 10 | mbar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 871
| 872 | PM4A9509 | 8281 | 05784/2011 | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | EN 837-1(14404) | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 3.5 | 5.5 | 8 | 10 | [21 empty] | 0.00303 | 0.003855 | 0.004515 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc | 0.25 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168 | Icc | ∆x | 0018 | ±1,0 bar |  |  | 0.00303 | 0.003855 | 0.004515 | 0.00534 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 872
| 873 | PM4A9510 |  | MULA HIDRAULICA A-400M 05811/2011 | 10 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | EN 837-1 (14404) |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 873
| 874 | PM4A9511 | 3689 | MULA HIDRAULICA A-400M 05810/2011 | 10 | 0.5 | bar | 0.125 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO ANALÓGICO |  | BAUMER | EN 837-1 (14404) | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | [5 empty] | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.00303 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±1 bar |  |  | 0.00303 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 874
| 875 | PM4A9513 |  | MULA HIDRAULICA A-400M 05548/2011 | 400 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | EN 837-1 (14571) |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 875
| 876 | PM4A9514 |  | MULA HIDRAULICA A-400M 06256/2011 | 400 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | EN 837-1 (14571) |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 876
| 877 | PM4A9515 |  | MULA HIDRAULICA A-400M 05549/2011 | 400 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | EN 837-1 (14571) |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 877
| 878 | PM4A9516 |  | MULA HIDRAULICA A-400M 05535/2011 | 600 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | EN 837-1 (14571) |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 878
| 879 | PM4A9518 |  | 05536/2011 | 600 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | BAUMER | EN 837-1 (14571) | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [37 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | %Lec | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | Icc | FHI0007 | Icc | Icc | 0018 | ±3% LECT | MULA HIDRÁULICA A400M |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 879
| 880 | PM4A9519 |  | MH-3 05537/2011 | 600 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | EN 837-1 (14571) |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 880
| 881 | PM4A9522 | 8615 | PA2931 | 40 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 11 | 18 | 28 | 33 | 40 | [20 empty] | 0.04436 | 0.04674 | 0.04912 | 0.05252 | 0.05422 | 0.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0187 |  |  | 0018 | ± 2 bar |  |  | 0.02218 | 0.02337 | 0.02456 | 0.02626 | 0.02711 | 0.0283 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 881
| 882 | PM4A9523 |  | PA2932 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 882
| 883 | PM4A9524 |  | PA2981 | 250 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 25 | 80 | 140 | 190 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: 4115; RACORES 2: 4215 | 049 | 0.0515 | 0.0702 | 0.0906 | 0.1076 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | bar | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 10 bar |  |  | 0.00515 | 0.00702 | 0.00906 | 0.01076 | 0.0128 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 883
| 884 | PM4A9526 |  | PA2933 | 250 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  |  |  | 0.001245 | 0.001585 | 0.001925 | 0.00235 | 0.002775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 884
| 885 | PM4A9536 | 6502 | S/N | 25 | 1 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | EN837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 |  | 0.00177 | 0.006 | 0.00765 | 0.0093 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±2 bar |  |  | 0.000885 | 0.003 | 0.003825 | 0.00465 | 0.008425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6220 | 3473 | 3473 | 3473 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 6220 | 3473 | 3471 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 885
| 886 | PM4A9537 |  | S/N | 25 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | EN837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 886
| 887 | PM4A9540 |  | S/N | 250 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | EN837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 887
| 888 | PM4A9546 |  | S/N | 250 | 10 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | EN837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 888
| 889 | PM4A9566 |  | S/N | 25 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BAUMER | EN837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 889
| 890 | PM4A9576 |  | PRNE-01-CATS-00200-01-A 21111070014 | 1000 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | CONST-MONTA¦EZA | ±0,02%FE | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | [5 empty] | 4204 | 4441 | 4442 | 4447 | 4448 | 4449 | 4453 | 4456 | 4457 | [7 empty] | 0.0049753 | 0.0083882 | 0.054721 | 0.060582 | 0.066442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.6 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0016 | Icc | ∆x* | 0018 | P<200 psi Icc≤1 psi 200≤P≤320 Icc≤2 psi 320≤P≤1000 Icc≤5 psi | CONST - MANOMETRO DIGITAL |  | 0.07216 | 0.06083 | 0.15873 | 0.17573 | 0.19273 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3470 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 890
| 891 | PM4A9596 |  | 2603569 | 266 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 00127-279-000 |  | ABB |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 891
| 892 | PM4A9597 |  | 084050191 | 200 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 127-107-00 |  | ABB |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 892
| 893 | PM4A9598 |  | 071057565 | 195 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 00127-278-000 |  | ABB |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 893
| 894 | PM4A9599 |  | 2603568 | 195 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 00127-278-000 |  | ABB |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 894
| 895 | PM4A9600 |  | 2506545 | 173.23 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 127-100-00 |  | ABB |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 895
| 896 | PM4A9601 |  | PRNE-01-CATS-00200-02-A 21111070015 | 1000 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | CONST-MONTA¦EZA | ±0,02%FE | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | [5 empty] | 4204 | 4441 | 4442 | 4447 | 4448 | 4449 | 4453 | 4456 | 4457 | [7 empty] | 0.0049753 | 0.0083882 | 0.054721 | 0.060582 | 0.066442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.6 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0016 | Icc | ∆x* | 0018 | P<200 psi Icc≤1 psi 200≤P≤320 Icc≤2 psi 320≤P≤1000 Icc≤5 psi | CONST - MANOMETRO DIGITAL |  | 0.07216 | 0.06083 | 0.15873 | 0.17573 | 0.19273 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3470 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 896
| 897 | PM4A9609 |  | 4130341409 | 25 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 897
| 898 | PM4A9617 | 6204 | BRAIM 2 3281490(1) | 3000 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.15 | 0.006 | PTX510 |  | DRUCK |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 100 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | [5 empty] | RACORES 1: 4450; RACORES 2: 4455; RACORES 3: 4451; RACORES 4: 4452; RACORES 5: 4459; RACORES 6: 4460; RACORES 7: 6261; RACORES 8: 6260 | 027 | 0.010513 | 0.073442 | 0.085163 | 0.096884 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FHI0001 | Icc | ∆x* | 0012 | CASA 1294-52-FT | BRAIM 2 | PM8A6732 | 0.091306 | 0.063899 | 0.074097 | 0.084295 | 0.094493 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 3464 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 898
| 899 | PM4A9618 | 7043 | BRAIM 2 3286315(2) | 3000 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.15 | 0.006 | PTX510 |  | DRUCK |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 100 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | [5 empty] | RACORES 1: 4450; RACORES 2: 4455; RACORES 3: 4451; RACORES 4: 4452; RACORES 5: 4459; RACORES 6: 4460; RACORES 7: 6261; RACORES 8: 6260 | 027 | 0.010513 | 0.073442 | 0.085163 | 0.096884 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FHI0001 | Icc | ∆x* | 0012 | CASA 1294-52-FT | BRAIM 2 | PM8A6732 | 0.091306 | 0.063899 | 0.074097 | 0.084295 | 0.094493 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 3464 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 899
| 900 | PM4A9619 | 7044 | BRAIM 2 3290497(3) | 3000 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.15 | 0.006 | PTX510 |  | DRUCK |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 100 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | [5 empty] | RACORES 1: 4450; RACORES 2: 4455; RACORES 3: 4451; RACORES 4: 4452; RACORES 5: 4459; RACORES 6: 4460; RACORES 7: 6261; RACORES 8: 6260 | 027 | 0.010513 | 0.073442 | 0.085163 | 0.096884 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FHI0001 | Icc | ∆x* | 0012 | CASA 1294-52-FT | BRAIM 2 | PM8A6732 | 0.091306 | 0.063899 | 0.074097 | 0.084295 | 0.094493 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 3464 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 900
| 901 | PM4A9620 | 7045 | BRAIM 2 3288720(4) | 3000 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.15 | 0.006 | PTX510 |  | DRUCK |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 100 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | [5 empty] | RACORES 1: 4450; RACORES 2: 4455; RACORES 3: 4451; RACORES 4: 4452; RACORES 5: 4459; RACORES 6: 4460; RACORES 7: 6261; RACORES 8: 6260 | 027 | 0.010513 | 0.073442 | 0.085163 | 0.096884 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FHI0001 | Icc | ∆x* | 0012 | CASA 1294-52-FT | BRAIM 2 | PM8A6732 | 0.091306 | 0.063899 | 0.074097 | 0.084295 | 0.094493 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 3464 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 901
| 902 | PM4A9621 |  | PA0234 | 25 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 902
| 903 | PM4A9622 |  | PA0232 | 250 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 903
| 904 | PM4A9623 |  | PA0358 | 5800 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 300 | 750 | 1500 | 2250 | 2900 | [21 empty] | 0.050033 | 0.060582 | 0.078163 | 0.095745 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±200 psi | CARRO NITRO 11 |  | 0.0036283 | 0.0043933 | 0.0056683 | 0.0069433 | 0.0080483 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 904
| 905 | PM4A9624 |  | PA0231 | 400 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 905
| 906 | PM4A9625 | 8812 | PA0233 | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | EN 837-1 |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 30 | 70 | 110 | 160 | 210 | 250 | [20 empty] | 0.0602 | 0.0738 | 0.0874 | 0.1044 | 0.1214 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | ∆x* | GME0168 |  |  | 0018 | ±20 bar |  |  | 0.00301 | 0.00369 | 0.00437 | 0.00522 | 0.00607 | 0.00675 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 906
| 907 | PM4A9626 |  | PA0230 | 60 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 6 | 15 | 30 | 45 | 60 | [21 empty] | 0.0102 | 0.01335 | 0.0186 | 0.02385 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | [10 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 907
| 908 | PM8A09875 |  | 76567 | 15000 |  | psi |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA 97 L 89001000000 |  | ROCHER |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 908
| 909 | PM8A09882 |  | 1T | 20 |  | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA GMR3942 |  | HYDRAUTEST |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 909
| 910 | PM8A10465 |  | 36480-02 | - |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | EQUIPO TIERRA 36480 |  | HYCOM |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 910
| 911 | PM8A10466 |  | 36480-02 | - |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | EQUIPO TIERRA 36480 |  | HYCOM |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 911
| 912 | PM8A10467 |  | 36480-03 | - |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | EQUIPO TIERRA 36480 |  | HYCOM |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 912
| 913 | PM8A10468 |  | 36480-03 | - |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | EQUIPO TIERRA 36480 |  | HYCOM |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 913
| 914 | PM8A10922 | 12099 | MH19 43060-01 (TRANSMISOR 219H387069) | 5800 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.25 | 0.006 | EQUIPO TIERRA HT2000-P20-E/1-52X |  | HYCOM | 1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Factoría de SAN PABLO - FAL - Hangar Mantenimiento |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 3% LEC |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 3% LEC |  |  |  | 580 | 1000 | 2330 | 3660 | 5000 | 5800 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A | 015 | 0.2136 | 0.22344 | 0.25462 | 0.2858 | 0.31721 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 17.4 | 30 | 69.9 | 109.8 | 150 | 174 |  |  |  |  | psi | Icc | 14.5 | 25 | 58.25 | 91.5 | 125 | 145 |  |  |  |  | psi | Icc | FHI0018 | Icc | Icc | 12 | ±3 %LEC | Mulas Hidráulicas L&M | PM8A10922 | 0.030697 | 0.010803 | 0.0022675 | 0.0010315 | 0.00061343 | 0.00048283 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 914
| 915 | PM8A10923 |  | MH18 40180-01 (TRANSMISOR 916H244300) | 5800 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | EQUIPO TIERRA HT2000-P20-E/1-52X |  | HYCOM | 1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Factoría de SAN PABLO - FAL L&M- Hagar x.x- STxx |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 3% LEC |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 3% LEC |  |  |  | 580 | 1000 | 2330 | 3660 | 5000 | 5800 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A | 015 | 0.2136 | 0.22344 | 0.25462 | 0.2858 | 0.31721 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 17.4 | 30 | 69.9 | 109.8 | 150 | 174 |  |  |  |  | psi | Icc | 14.5 | 25 | 58.25 | 91.5 | 125 | 145 |  |  |  |  | psi | Icc | FHI0018 | Icc | Icc | 12 | ±3 %LEC | Mulas Hidráulicas L&M | PM8A10923 | 0.030697 | 0.010803 | 0.0022675 | 0.0010315 | 0.00061343 | 0.00048283 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 915
| 916 | PM8A11218 |  | PRNE-01-3500-20300-01-A | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA CN2-B-V |  | LANGA INDUSTRIA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 916
| 917 | PM8A11400 |  | S/N | - |  | No Consta | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | - | 0.006 | BANCO DE PRUEBA PRAV01340001000A |  | EIIT |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 917
| 918 | PM8A11424 |  | S/N | - |  | No Consta | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | - | 0.006 | BANCO DE PRUEBA PROO-01-9300-00000-01-A |  | EIIT |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 918
| 919 | PM8A11709 |  | S/N | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA PRNE- |  | NEUMAIM |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 919
| 920 | PM8A12005 |  | PRHI-01-2900-22301-01-A | - |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | - | 0.006 | BANCO DE PRUEBA HATCH-IN |  | BOSADO |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 920
| 921 | PM8A12006 |  | PRHI-01-2900-22301-02-A | - |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | - | 0.006 | BANCO DE PRUEBA HATCH-IN |  | BOSADO |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 921
| 922 | PM8A12112 |  | PRHI-01-2900-22301-03-A | - |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | - | 0.006 | BANCO DE PRUEBA HATCH-IN |  | BOSADO |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 922
| 923 | PM8A12116 |  | PRHI-01-2900-22301-04-A | - |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | - | 0.006 | BANCO DE PRUEBA HATCH-IN |  | BOSADO |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 923
| 924 | PM8A12130 |  | PRNE-01-2125-20100-01-A 1610.03.0000.01 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA CN2-B-V |  | LANGA INDUSTRIA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 924
| 925 | PM8A12170 |  | S/N | - |  | No Consta | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | - | 0.006 | EQUIPO TIERRA HT2000-X350 |  | HYCOM |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 925
| 926 | PM8A12386 |  | PRNE-01-3500-20300-02-A 1341.01.0000.01 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA CN2-B-V |  | LANGA INDUSTRIA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 926
| 927 | PM8A12504 |  | PRNE-01-CATS-21202-01-A | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 927
| 928 | PM8A12523 |  | PREL01AC611087 | VER INFORME |  | SOLICITAR INFORMACIÓN | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | BANCO DE PRUEBA RTLA DRIVE BOX |  | MOOG |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 928
| 929 | PM8A12544 |  | PREL-01-3200-00701-03-A | VER INFORME |  | SOLICITAR INFORMACIÓN | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | BANCO DE PRUEBA |  | No Consta | N/C |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 929
| 930 | PM8A12545 |  | PREL-01-3200-00701-04-A | VER INFORME |  | SOLICITAR INFORMACIÓN | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | BANCO DE PRUEBA |  | No Consta | N/C |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 930
| 931 | PM8A12555 |  | PRNE-01-CATS-00140-01-A | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA AIR PRESSSUNRIZATION TEST BENCH |  | No Consta |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 931
| 932 | PM8A12560 |  | PRMV-4200-00002-01-A | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | - | 0.006 | BANCO DE PRUEBA RUDDER BOOSTER CONSOLE |  | No Consta |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 932
| 933 | PM8A12643 |  | PRHI-01-2900-20500-03-A | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA |  | APHISA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 933
| 934 | PM8A12644 |  | PRHI-01-2900-20500-05-A | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA |  | APHISA | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 934
| 935 | PM8A12676 |  | S/N | VER INFORME |  | SOLICITAR INFORMACIÓN | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | BANCO DE PRUEBA |  | GEMS | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 935
| 936 | PM8A12773 |  | PRFU-01-3831-20101-01-A | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA UBV |  | AIM |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 936
| 937 | PM8A12775 |  | S/N | - |  | No Consta | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | - | 0.006 | BANCO NEUMATICO PRFU-01-2600-00100-03-A |  | APPLUS |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 937
| 938 | PM8A12849 |  | PRFU-01-3500-20600-01-A | - |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | BANCO NEUMATICO |  | AERYS | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 938
| 939 | PM8A12871 |  | 2700-00101-04-B | VER INFORME |  | SOLICITAR INFORMACIÓN | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | BANCO DE PRUEBA EXPANDER ACTUATOR |  | AIRBUS DEFENCE&SPACE |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 939
| 940 | PM8A12872 |  | 2700-00101-03-B | VER INFORME |  | SOLICITAR INFORMACIÓN | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | BANCO DE PRUEBA EXPANDER ACTUATOR |  | AIRBUS DEFENCE&SPACE |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 940
| 941 | PM8A12916 |  | PRLV-01-2800-00100-02-B | - |  | No Consta | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | - | 0.006 | BANCO |  | No Consta | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 941
| 942 | PM8A13097 |  | MH08 | 6000 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | EQUIPO TIERRA |  | HYCOM | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 942
| 943 | PM8A1614 | 12098 | MH14 32720-01 | 5800 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.25 | 0.006 | EQUIPO TIERRA HT2000-P20-E/.. |  | HYCOM | 1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Factoría de SAN PABLO - FAL L&M- Hangar H.3- Plataforma E45 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 3% LEC |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 3% LEC |  |  |  | 580 | 1000 | 2330 | 3660 | 5000 | 5800 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A | 015 | 0.2136 | 0.22344 | 0.25462 | 0.2858 | 0.31721 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 17.4 | 30 | 69.9 | 109.8 | 150 | 174 |  |  |  |  | psi | Icc | 14.5 | 25 | 58.25 | 91.5 | 125 | 145 |  |  |  |  | psi | Icc | FHI0018 | Icc | Icc | 12 | ±3 %LEC | Mulas Hidráulicas L&M | PM4A1614 | 0.030697 | 0.010803 | 0.0022675 | 0.0010315 | 0.00061343 | 0.00048283 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 943
| 944 | PM8A3435 |  | MH4 35000-02 | 5800 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.25 | 0.006 | EQUIPO TIERRA HT2000P20-E/52X |  | HYCOM | 1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 580 | 1500 | 3000 | 4500 | 5800 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.2136 | 0.23516 | 0.27033 | 0.30549 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | %Lec | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | Icc |  | Icc | Icc | 0012 | ±3 %LECT |  | PM8A3435 | 0.17804 | 0.075795 | 0.043564 | 0.03282 | 0.028004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 944
| 945 | PM8A3473 |  | MH5 35000-01 | 5800 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.25 | 0.006 | EQUIPO TIERRA HT2000P20-E/52X |  | HYCOM | 1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 1000 | 2330 | 3660 | 5000 | 5800 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 015 | 0.22344 | 0.25462 | 0.2858 | 0.31721 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | %Lec | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | Icc | FHI0018 | Icc | Icc | NRC | ±3 %LECT | Mulas Hidráulicas L&M | PM8A3473 | 0.10803 | 0.052832 | 0.037752 | 0.030672 | 0.028004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 945
| 946 | PM8A5099 |  | 8A5099 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA PRNE-01-CATS |  | NEUMAIM |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 946
| 947 | PM8A5302 |  | 8A5302 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA |  | BOSADO | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 947
| 948 | PM8A5303 |  | 8A5302 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA |  | BOSADO | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 948
| 949 | PM8A5304 |  | 8A5304 1011 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA CBN-2 |  | EINSA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 949
| 950 | PM8A6268 |  | 8A6268 | VER INFORME |  | SOLICITAR INFORMACIÓN | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | BANCO DE PRUEBA BR/LG AIM,C-295 |  | ELIMCO |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 950
| 951 | PM8A6618 |  | 8A6618 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA PRNE-01-CATS |  | NEUMAIM |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 951
| 952 | PM8A6732 |  | PROO-023200-00000-02-B | VER INFORME |  | SOLICITAR INFORMACIÓN | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | BANCO DE PRUEBA BR/LG AIM,C-295 |  | ELIMCO |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 952
| 953 | PM8A6754 |  | 1 | 0-1250 | 0.2 | RPM | 0,1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | BANCO DE PRUEBA EL/AD-CMMSAS01 |  | ELIMCO |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 953
| 954 | PM8A7247 |  | 8A 9725284 | - |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | EQUIPO TIERRA 98D29003501003 |  | HYDRO-GERATEBAU |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 954
| 955 | PM8A7248 |  | 8A7248 9726389 | - |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | EQUIPO TIERRA 98D29003501003 |  | HYDRO-GERATEBAU |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 955
| 956 | PM8A7250 |  | 8A7250 9726388 | - |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | EQUIPO TIERRA 98D29003501003 |  | HYDRO-GERATEBAU |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 956
| 957 | PM8A7349 |  | 8A7349 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA PR00-01-35-00300-00 |  | CASA SAN PABLO |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 957
| 958 | PM8A7414 |  | 8A7414 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA PRNE-01-CATS |  | NEUMAIM |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 958
| 959 | PM8A7810 |  | 1.011.07.09027.05 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA CBN-2 |  | EINSA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 959
| 960 | PM8A7814 |  | 1.011.09.01.030.05 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA CBN-2 |  | EINSA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 960
| 961 | PM8A7823 |  | 0552.00 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA C06-H-V-C |  | LANGA INDUSTRIA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 961
| 962 | PM8A7926 |  | 1.011.07.11.028.05 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA CBN-2 |  | EINSA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 962
| 963 | PM8A7949 |  | 1341.00 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA CN2-B-V |  | LANGA INDUSTRIA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 963
| 964 | PM8A8017 |  | 8A8017 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA 5010007 |  | No Consta |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 964
| 965 | PM8A8084 |  | 9729864 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA |  | HYDRO-GERATEBAU |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 965
| 966 | PM8A8088 |  | 9729363 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA |  | HYDRO-GERATEBAU |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 966
| 967 | PM8A8355 |  | 8A8355 72598 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA PRHI/00/2900/20100/A00/A |  | TESTO |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 967
| 968 | PM8A8884 |  | 72448 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | BANCO DE PRUEBA BTS1 |  | EINSA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 968
| 969 | PM8A9265 |  | 002 | 0-1250 | 0.2 | RPM | 0,1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | BANCO DE PRUEBA EL/AD-CMMSAS01 |  | ELIMCO |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | BANCO DE PRUEBA |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 969
| 970 | PM8A9418 |  | PRHI-01-2900-20600-01-A 35000-02 | 600 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | EQUIPO TIERRA DH1859 |  | DESHONS |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 970
| 971 | PM8A9428 |  | PRHI-01-2900-20700-01-A | 400 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | EQUIPO TIERRA DH1855 |  | DESHONS |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 971
| 972 | PM8A9429 |  | PRHI-01-2900-20600-01-A | 600 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | EQUIPO TIERRA DH1859 |  | DESHONS |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 972
| 973 | PM8A9446 |  | PRLV-00-2900-20100-00-A S/N: 72448 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | EQUIPO TIERRA BTS1 |  | EINSA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 973
| 974 | PM8A9461 |  | PRHI/00/2900/20100/A00/A S/N: 72598 | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | EQUIPO TIERRA BTS1 |  | EINSA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 974
| 975 | PM8A9462 |  | PTE | N/A |  | No Consta |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | N/A | 0.006 | EQUIPO TIERRA BTS1 |  | EINSA |  |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 975
| 976 | SM4A5404 |  | 270082-10 | 10 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - |  | ANALÓGICO |  | LANGA INDUSTRIA |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 976
| 977 | SM4A5405 |  | 270082-25 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - |  | ANALÓGICO |  | LANGA INDUSTRIA |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 977
| 978 | SM4A5414 |  | 270082-TP25 | 145 | 0.1 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 | DE PRESIÓN |  | SIEMENS |  | TABLADA | Aire | Air | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA PWP A400M | [11 empty] | 14.5 | 30 | 59.45 | 100 | 145 | [5 empty] | RACORES 1: 4341; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4205 | 013 | 0.0030299 | 0.0033826 | 0.0040526 | 0.0049753 | 0.0059991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | %Lec | Icc | 2.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0013 | Icc | ∆x* | 0012 | ±4% LECT | Carro de Aire Power Plant A400M | SM8A5401 | 0.075768 | 0.040884 | 0.024718 | 0.01804 | 0.015002 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 978
| 979 | SM4A07665 |  | 860545 | 250 | 0.1 | bar | 0,1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | AEP | 0,2% FS | TABLADA | Nitrógeno | Nitrogen | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 25 | 75 | 120.7 | 181 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4206 | 019 | 0.0515 | 0.0685 | 0.084038 | 0.10454 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x | FHI0011 | Icc | ∆x | 0012 | ±1% LECT | Carro de Agua Power Plant A400M | SM8A5412 | 0.206 | 0.091333 | 0.069626 | 0.057757 | 0.0512 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 979
| 980 | SM4A5413 |  | S/N | 10 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 |  | ANALÓGICO |  | TECSIS |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 980
| 981 | SM4A7072 |  | S/N | 400 | 40 | psi | 20 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - |  | ANALÓGICO |  | OMEGA |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 981
| 982 | SM4A7073 |  | S/N | 400 | 40 | psi | 20 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - |  | ANALÓGICO |  | OMEGA |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 982
| 983 | SM4A07118 |  | 423102 | 300 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 |  |  | OMEGA |  | TABLADA | Aire | Air | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 6172; RACORES 3: 4446; RACORES 4: 4402; RACORES 5: 4341; RACORES 6: 4204; RACORES 7: 4205 | 002 | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FFU0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | SM8A7090 | 0.32707 | 0.13127 | 0.10951 | 0.098634 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 983
| 984 | SM4A7075 |  | S/N | 500 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 |  |  | OMEGA |  | TABLADA | Nitrógeno | Nitrogen | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA | [11 empty] | 26 | 100 | 150 | 200 | 260 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4201; RACORES 3: 4210 | 002 | 0.0015436 | 0.0049753 | 0.0061129 | 0.0072505 | 0.0086157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FFU0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | SM8A7090 | 0.17222 | 0.14432 | 0.11821 | 0.10516 | 0.096123 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6220 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 6220 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 984
| 985 | SM4A7076 |  | S/N | 500 | 0.03 | psi | 0.03 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 |  |  | OMEGA |  | TABLADA | Nitrógeno | Nitrogen | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4201; RACORES 3: 4210 | 002 | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FFU0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | SM8A7090 | 0.32707 | 0.13127 | 0.10951 | 0.098634 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 985
| 986 | SM4A7077 |  | S/N | 500 | 0.1 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 |  |  | OMEGA |  | TABLADA | Aire | Air | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 6172; RACORES 3: 4446; RACORES 4: 4402; RACORES 5: 4341; RACORES 6: 4204; RACORES 7: 4205 | 002 | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FFU0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | SM8A7090 | 0.32707 | 0.13127 | 0.10951 | 0.098634 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 986
| 987 | SM4A7079 |  | S/N | 500 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - |  |  |  | OMEGA |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 987
| 988 | SM4A07409 |  | 1105583668 | 40 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA |  | TABLADA | Aceite | Oil | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA FALCON 7X | [11 empty] | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | [5 empty] | RACORES 1: 4342 |  | 0.0095 | 0.0116 | 0.0151 | 0.0186 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 1.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x* |  | Icc | ∆x* | 0018 | ±0,5 bar | Banco Neumatico HTP FALCON | PRHI-01-2900-01511-01-A | 0.00475 | 0.0058 | 0.00755 | 0.0093 | 0.01105 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 988
| 989 | SM4A07410 |  | 1105581589 | 315 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | WIKA |  | TABLADA | Aceite | Oil | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA FALCON 7X | [11 empty] | 32 | 80 | 160 | 240 | 315 | [5 empty] | RACORES 1: 4342 | 012 | 0.21088 | 0.2272 | 0.2544 | 0.2816 | 0.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | bar | Icc | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x* | FHI0012 | Icc | ∆x* | 0018 | ±10 bar | Banco Neumatico HTP FALCON | PRHI-01-2900-01511-01-A | 0.021088 | 0.02272 | 0.02544 | 0.02816 | 0.03071 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 989
| 990 | SM4A07411 |  | 41068859 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | CM |  | TABLADA | Nitrógeno | Nitrogen | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA FALCON 7X | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 | 012 | 0.04385 | 0.0464 | 0.0481 | 0.0498 | 0.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 1.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x* | FHI0012 | Icc | ∆x* | 0018 | ±2 bar | Banco Neumatico HTP FALCON | PRHI-01-2900-01512-01-A | 0.021925 | 0.0232 | 0.02405 | 0.0249 | 0.02575 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 990
| 991 | SM4A5407 |  | S/N | 100 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 |  | ANALÓGICO |  | WIKA |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 991
| 992 | SM4A07595 |  | S/N | 10 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta |  | TABLADA | Aire | Air | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | [5 empty] | RACORES 1: 4204 | 017 | 0.00303 | 0.003525 | 0.00435 | 0.005175 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | bar | Icc | 0.24 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x* | FNE0031 | Icc | ∆x* | 0018 | ±0,4 bar | Banco DASS POD EFA | SM8A08387 | 0.007575 | 0.0088125 | 0.010875 | 0.012937 | 0.015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 992
| 993 | SM4A3050 |  | 14571 | 40 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BOURDON |  | TABLADA | Aire | Air | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | [5 empty] | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4205; RACORES 3: 6260; RACORES 4: 4402 | 017 | 0.0095 | 0.0116 | 0.0151 | 0.0186 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | bar | Icc | 2.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x* | FNE0031 | Icc | ∆x* | 0018 | ±4 bar | Banco DASS POD EFA | SM8A08387 | 0.002375 | 0.0029 | 0.003775 | 0.00465 | 0.005525 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 993
| 994 | SM4A3052 |  | 14571 | 40 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | BOURDON |  | TABLADA | Aire | Air | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | [5 empty] | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4205; RACORES 3: 6260; RACORES 4: 4402 | 017 | 0.0095 | 0.0116 | 0.0151 | 0.0186 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | bar | Icc | 2.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x* | FNE0031 | Icc | ∆x* | 0018 | ±4 bar | Banco DASS POD EFA | SM8A08387 | 0.002375 | 0.0029 | 0.003775 | 0.00465 | 0.005525 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 994
| 995 | SM4A7048 |  | S/N | 40 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ACCUAIRE |  | TABLADA | Aire | Air | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | [5 empty] | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4205; RACORES 3: 6260; RACORES 4: 4402 | 017 | 0.0095 | 0.0116 | 0.0151 | 0.0186 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 1.2 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x* | FNE0031 | Icc | ∆x* | 0018 | ±2 bar | Banco DASS POD EFA | SM8A08387 | 0.00475 | 0.0058 | 0.00755 | 0.0093 | 0.01105 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 995
| 996 | SM4A5408 |  | 270081-250 | 250 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - |  | ANALÓGICO |  | LANGA INDUSTRIA |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 996
| 997 | SM4A5410 |  | 270081-25 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - |  | ANALÓGICO |  | LANGA INDUSTRIA |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 997
| 998 | SM4A07969 |  | S/N | 1 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - |  |  |  | NUOVA FIMA |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 998
| 999 | SM4A4369 |  | AA1448 | 15000 | 400 | psi | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO 316SSTUBE |  | PERMASWAGE | ± 200 PSI | TABLADA | Aceite | Oil | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA | [11 empty] | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | [5 empty] | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.27033 | 0.36409 | 0.43442 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | psi | Icc | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | PPR0045 | Icc | ∆x | 0012 | I+D-P 312 // AIPI03-06-007 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.015683 | 0.021123 | 0.025203 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 999
| 1000 | SM4A6154 |  | S/N | 15000 | 1000 | psi | 500 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 |  | ANALÓGICO |  | MC DANIELS |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1000
| 1001 | SM4A07557 |  | AA2538 | 15000 | 400 | psi | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO 316SSTUBE |  | PERMASWAGE | ± 200 PSI | TABLADA | Aceite | Oil | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 250 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 250 psi |  |  |  | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | [5 empty] | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.27033 | 0.36409 | 0.43442 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | psi | Icc | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | PPR0045_01 | Icc | ∆x | 0012 | I+D-P 312 // AIPI03-06-007 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.015683 | 0.021123 | 0.025203 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1001
| 1002 | SM4A08038 |  | 438805 | 500 | 0.1 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | MMG500C1P1D0T3A6CE |  | OMEGA |  | TABLADA | Aire | Air | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA BOOM | [11 empty] | 50 | 200 | 300 | 400 | 500 | [5 empty] | RACORES 1: 4186; RACORES 2: 4404; RACORES 3: 4405; RACORES 4: 6260; RACORES 5: 4402 | 028 | 0.0093066 | 0.012926 | 0.015339 | 0.017753 | 0.020166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | psi | Icc | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0017 | Icc | ∆x | 0012 | ±1 psi | Banco de Fuel BTA BOOM | SE5A08037 | 0.13498 | 0.18748 | 0.22248 | 0.25748 | 0.29248 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1002
| 1003 | SM4A08098 |  | S/N | 1 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - |  |  |  | NUOVA FIMA |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1003
| 1004 | SM4A07808 | 6549 | 07513010223/1 | 100 | 2 | psi | 0,5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" |  | WIKA |  | TABLADA | Aire | Air | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 4341; RACORES 2: 4214 |  | 0.0029275 | 0.0033826 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | psi | ∆x |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0118 | ∆x |  | 0018 | ±2,0 psi | Manómetros BOOM |  | 0.04246 | 0.04906 | 0.05566 | 0.06556 | 0.07216 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1004
| 1005 | SM4A07809 | 9117 | NO CONSTA | 100 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" |  | WIKA | - | TABLADA | Aire | Air | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 1 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 1 psi |  |  |  | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 | 041 | 0.0029275 | 0.0033826 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | psi | ∆x | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0118 | ∆x |  | 0018 | ±2,0 psi | Manómetros BOOM |  | 0.04246 | 0.04906 | 0.05566 | 0.06556 | 0.07216 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1005
| 1006 | SM4A6413 |  | STUM1488-0002-125-09 | 400 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - |  |  |  | WEBTEC |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  | Mula Hidráulica (por definir) | SM8A07801 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1006
| 1007 | SM4A07332 |  | S/N | 1000 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - |  | ANALÓGICO |  | BAUMER |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1007
| 1008 | SM4A07516 |  | 4130177031 | 250 | 1 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA |  | TABLADA | Aceite | Oil | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA PWP A400M | [11 empty] | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: 4229; RACORES 2: 6176; RACORES 3: 4455; RACORES 4: 4451; RACORES 5: 4452; RACORES 6: 4459; RACORES 7: 4460 | 018 | 0.01685 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | %Lec | Icc | 2.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0014 | Icc | ∆x* | 0012 | ±4% LECT | Carro de Nitrogeno Power Plant A400M | SM8A5409 | 0.01685 | 0.021 | 0.016833 | 0.01475 | 0.0135 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 3464 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1008
| 1009 | SM4A07931 |  | 381028 | 100 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 |  | ANALÓGICO |  | WIKA |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1009
| 1010 | SM4A5415 |  | S/N | 360 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 | DE PRESIÓN |  | SIEMENS |  | TABLADA | Aire | Air | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA PWP A400M | [11 empty] | 36.2 | 100 | 200 | 290 | 362 | [5 empty] | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4205; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 6260 | 018 | 0.0089736 | 0.010513 | 0.012926 | 0.015098 | 0.016836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | %Lec | Icc | 2.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0014 | Icc | ∆x* | 0012 | ±4% LECT | Carro de Nitrogeno Power Plant A400M | SM8A5409 | 0.089883 | 0.03812 | 0.023435 | 0.018878 | 0.016863 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1010
| 1011 | SM4A08436 |  | 011013-4 | 1000 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 |  | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1011
| 1012 | SM4A08437 |  | 011013-2 | 10000 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 |  | ANALÓGICO |  | TECSIS |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1012
| 1013 | SM4A08438 |  | 011013-3 | 10000 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 |  | ANALÓGICO |  | NO CONSTA |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1013
| 1014 | SM4A08439 |  | 013585776 | 700 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - |  | ANALÓGICO |  | NO CONSTA |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1014
| 1015 | SM4A7029 |  | S/N | 10 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - |  | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1015
| 1016 | KM4F02395 |  | 12190144 | 3000 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | WIKA |  | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 180 | 500 | 1000 | 1800 | 2000 | [5 empty] | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4190 | [5 empty] | 001 | 0.0067955 | 0.054721 | 0.066442 | 0.085196 | 0.089884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1271 | 0.10951 | 0.31747 | 0.19273 | 0.1373 | 0.13037 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3470 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1016
| 1017 | KM4F02396 |  | 12190145 | 3000 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | WIKA |  | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 180 | 500 | 1000 | 1800 | 2000 | [5 empty] | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4190 | [5 empty] | 001 | 0.0067955 | 0.054721 | 0.066442 | 0.085196 | 0.089884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1271 | 0.10951 | 0.31747 | 0.19273 | 0.1373 | 0.13037 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3470 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1017
| 1018 | KM4F02397 |  | 12190146 | 3000 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | WIKA |  | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 180 | 500 | 1000 | 1800 | 2000 | [5 empty] | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4190 | [5 empty] | 001 | 0.0067955 | 0.054721 | 0.066442 | 0.085196 | 0.089884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1271 | 0.10951 | 0.31747 | 0.19273 | 0.1373 | 0.13037 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3470 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1018
| 1019 | KM4F1272 |  | 2726611 | 140 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | DRUCK |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 14 | 50 | 80 | 120 | 140 | [5 empty] | 4200 | 4204 | 4205 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4443 | 4442 | 4190 |  |  |  | 001 | 0.00052819 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1271 | 0.10944 | 0.22264 | 0.1639 | 0.13127 | 0.12194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1019
| 1020 | KM4F1273 |  | 2726613 | 140 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | DRUCK |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 14 | 50 | 80 | 120 | 140 | [5 empty] | 4200 | 4204 | 4205 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4443 | 4442 | 4190 |  |  |  | 001 | 0.00052819 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1271 | 0.10944 | 0.22264 | 0.1639 | 0.13127 | 0.12194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1020
| 1021 | KM4F1278 |  | 28204946 | 140 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | DRUCK |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 14 | 50 | 80 | 120 | 140 | [5 empty] | 4200 | 4204 | 4205 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4443 | 4442 | 4190 |  |  |  | 001 | 0.00052819 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1271 | 0.10944 | 0.22264 | 0.1639 | 0.13127 | 0.12194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1021
| 1022 | KM4F1715 |  | 3151242 | -14.50 A 140 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | DRUCK |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 14 | 50 | 80 | 120 | 140 | [5 empty] | 4200 | 4204 | 4205 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4443 | 4442 | 4190 |  |  |  | 001 | 0.00052819 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | NA | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1271 | 0.10944 | 0.22264 | 0.1639 | 0.13127 | 0.12194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1022
| 1023 | KM4F02557 |  | 3775437 | 140 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | DRUCK |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 14 | 50 | 80 | 120 | 140 | [5 empty] | 4200 | 4204 | 4205 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4443 | 4442 | 4190 |  |  |  | 001 | 0.00052819 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1871 | 0.10944 | 0.22264 | 0.1639 | 0.13127 | 0.12194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1023
| 1024 | KM4F02595 |  | 3151241 | -14,5 A 140 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | DRUCK |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 14 | 50 | 80 | 120 | 140 | [5 empty] | 4200 | 4204 | 4205 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4443 | 4442 | 4190 |  |  |  | 001 | 0.00052819 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1871 | 0.10944 | 0.22264 | 0.1639 | 0.13127 | 0.12194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1024
| 1025 | KM4F1873 |  | 3280689 | 140 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | DRUCK |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 14 | 50 | 80 | 120 | 140 | [5 empty] | 4200 | 4204 | 4205 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4443 | 4442 | 4190 |  |  |  | 001 | 0.00052819 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1871 | 0.10944 | 0.22264 | 0.1639 | 0.13127 | 0.12194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1025
| 1026 | KM4F1874 |  | 3675124 | 3000 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | DRUCK |  | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 180 | 500 | 1000 | 1800 | 2000 | [5 empty] | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4190 | [5 empty] | 001 | 0.0067955 | 0.054721 | 0.066442 | 0.085196 | 0.089884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1871 | 0.10951 | 0.31747 | 0.19273 | 0.1373 | 0.13037 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3470 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1026
| 1027 | KM4F1876 |  | 28301574 | 3000 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | DRUCK |  | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 180 | 500 | 1000 | 1800 | 2000 | [5 empty] | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4190 | [5 empty] | 001 | 0.0067955 | 0.054721 | 0.066442 | 0.085196 | 0.089884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1871 | 0.10951 | 0.31747 | 0.19273 | 0.1373 | 0.13037 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3470 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1027
| 1030 | KM4F02075 |  | 3414796 | 140 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | DRUCK |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 14 | 50 | 80 | 120 | 140 | [5 empty] | 4200 | 4204 | 4205 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4443 | 4442 | 4190 |  |  |  | 001 | 0.00052819 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F02073 | 0.10944 | 0.22264 | 0.1639 | 0.13127 | 0.12194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1030
| 1031 | KM4F02076 |  | 3400231 | 300 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | DRUCK |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 14 | 50 | 80 | 120 | 140 | [5 empty] | 4200 | 4204 | 4205 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4443 | 4442 | 4190 |  |  |  | 001 | 0.00052819 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F02073 | 0.10944 | 0.22264 | 0.1639 | 0.13127 | 0.12194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1031
| 1032 | KM4F02077 |  | 3280697 | 140 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | DRUCK |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 14 | 50 | 80 | 120 | 140 | [5 empty] | 4200 | 4204 | 4205 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4443 | 4442 | 4190 |  |  |  | 001 | 0.00052819 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F02073 | 0.10944 | 0.22264 | 0.1639 | 0.13127 | 0.12194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1032
| 1033 | KM4F02078 |  | 3280698 | 140 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | DRUCK |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 14 | 50 | 80 | 120 | 140 | [5 empty] | 4200 | 4204 | 4205 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4443 | 4442 | 4190 |  |  |  | 001 | 0.00052819 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F02073 | 0.10944 | 0.22264 | 0.1639 | 0.13127 | 0.12194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1033
| 1036 | KM4F02175 |  | 2815742 | 3000 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | DRUCK |  | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 180 | 500 | 1000 | 1800 | 2000 | [5 empty] | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4190 | [5 empty] | 001 | 0.0067955 | 0.054721 | 0.066442 | 0.085196 | 0.089884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1349 | 0.10951 | 0.31747 | 0.19273 | 0.1373 | 0.13037 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3470 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1036
| 1037 | KM4F02176 |  | 2815744 | 3000 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | DRUCK |  | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 180 | 500 | 1000 | 1800 | 2000 | [5 empty] | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4190 | [5 empty] | 001 | 0.0067955 | 0.054721 | 0.066442 | 0.085196 | 0.089884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1349 | 0.10951 | 0.31747 | 0.19273 | 0.1373 | 0.13037 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3470 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1037
| 1038 | KM4F02656 |  | 3766251 | 140 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | General Electric |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 14 | 50 | 80 | 120 | 140 | [5 empty] | 4200 | 4204 | 4205 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4443 | 4442 | 4190 |  |  |  | 001 | 0.00052819 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1349 | 0.10944 | 0.22264 | 0.1639 | 0.13127 | 0.12194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1038
| 1039 | KM4F02657 |  | 3766253 | 140 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | General Electric |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 14 | 50 | 80 | 120 | 140 | [5 empty] | 4200 | 4204 | 4205 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4443 | 4442 | 4190 |  |  |  | 001 | 0.00052819 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1349 | 0.10944 | 0.22264 | 0.1639 | 0.13127 | 0.12194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1039
| 1040 | KM4F02658 |  | 3766252 | 140 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | General Electric |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 14 | 50 | 80 | 120 | 140 | [5 empty] | 4200 | 4204 | 4205 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4443 | 4442 | 4190 |  |  |  | 001 | 0.00052819 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1349 | 0.10944 | 0.22264 | 0.1639 | 0.13127 | 0.12194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1040
| 1041 | KM4F02711 |  | 3776430 | 140 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | General Electric |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 14 | 50 | 80 | 120 | 140 | [5 empty] | 4200 | 4204 | 4205 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4443 | 4442 | 4190 |  |  |  | 001 | 0.00052819 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0054303 | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1349 | 0.10944 | 0.22264 | 0.1639 | 0.13127 | 0.12194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1041
| 1042 | KM4F1356 |  | 28204947 | 3000 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.05 | 0.006 |  |  | DRUCK |  | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 180 | 500 | 1000 | 1800 | 2000 | [5 empty] | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4190 | [5 empty] | 001 | 0.0067955 | 0.054721 | 0.066442 | 0.085196 | 0.089884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FNE0002 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco Aire-Nitrogeno MRTT | KM8F1349 | 0.10951 | 0.31747 | 0.19273 | 0.1373 | 0.13037 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3470 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1042
| 1043 | KM4F02195 |  | 09112106 | 2.5 | 0.001 | mbar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.25 | 0.01 | APRE2000G |  | APLISENS |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 0.25 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | [5 empty] | RACORES 1: 4208; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4205 | 016 | 0.00020009 | 0.00020034 | 0.00020051 | 0.00020068 | 0.00020085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | [5 empty] | mbar | Icc | 0.05 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | Icc | FNE0004 | Icc | Icc | 0012 | ±0,075 mbar | Banco Presurización Bodega MRTT | KM8F02183 | 2.6678 | 2.6712 | 2.6735 | 2.6757 | 2.678 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1043
| 1044 | KM4F02200 |  | 09112104 | 70 | 0.2 | mbar | 0,1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 |  |  | APLISENS |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0004 |  |  | NRCP |  | Banco Presurización Bodega MRTT | KM8F02183 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1044
| 1045 | KM4F02326 |  | 01120371 | 70 | 0.2 | mbar | 0,1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 |  |  | APLISENS |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0004 |  |  | NRCP |  | Banco Presurización Bodega MRTT | KM8F02183 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1045
| 1046 | KM4F02327 |  | 09112105 | 70 | 0.2 | mbar | 0,1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 |  |  | APLISENS |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0004 |  |  | NRCP |  | Banco Presurización Bodega MRTT | KM8F02183 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1046
| 1047 | KM4F02402 |  | 08122537 | 2.5 | 0.002 | mbar | 0.002 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.25 | 0.01 | APRE2000G |  | APLISENS |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 0.25 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | [5 empty] | RACORES 1: 4208; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4205 | 016 | 0.00020009 | 0.00020034 | 0.00020051 | 0.00020068 | 0.00020085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | [5 empty] | mbar | Icc | 0.05 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | Icc | FNE0004 | Icc | Icc | 0012 | ±0,075 mbar | Banco Presurización Bodega MRTT | KM8F02398 | 2.6678 | 2.6712 | 2.6735 | 2.6757 | 2.678 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1047
| 1048 | KM4F02403 |  | 07122153 | 70 | 0.2 | mbar | 0,1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 |  |  | APLISENS |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0004 |  |  | NRCP |  | Banco Presurización Bodega MRTT | KM8F02398 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1048
| 1049 | KM4F02404 |  | 0712254 | 70 | 0.2 | mbar | 0,1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 |  |  | APLISENS |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0004 |  |  | NRCP |  | Banco Presurización Bodega MRTT | KM8F02398 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1049
| 1050 | KM4F02405 |  | 0712255 | 70 | 0.2 | mbar | 0,1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 |  |  | APLISENS |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0004 |  |  | NRCP |  | Banco Presurización Bodega MRTT | KM8F02398 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1050
| 1051 | KM4F02168 |  | 407622 | 500 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 |  |  | OMEGA |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 6172; RACORES 3: 4446; RACORES 4: 4402; RACORES 5: 4341; RACORES 6: 4204; RACORES 7: 4205 | 002 | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FFU0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F02167 | 0.32707 | 0.13127 | 0.10951 | 0.098634 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1051
| 1052 | KM4F02169 |  | 407650 | 500 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 | DIGITAL |  | OMEGA |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 6172; RACORES 3: 4446; RACORES 4: 4402; RACORES 5: 4341; RACORES 6: 4204; RACORES 7: 4205 | 002 | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FFU0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F02167 | 0.32707 | 0.13127 | 0.10951 | 0.098634 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1052
| 1053 | KM4F02170 |  | 407682 | 500 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 |  |  | OMEGA |  | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 26 | 100 | 150 | 200 | 260 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4201; RACORES 3: 4210 | 002 | 0.0015436 | 0.0049753 | 0.0061129 | 0.0072505 | 0.0086157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FFU0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F02167 | 0.17222 | 0.14432 | 0.11821 | 0.10516 | 0.096123 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6220 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 6220 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1053
| 1054 | KM4F02171 |  | 409003 | 500 | 0.03 | psi | 0.03 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 |  |  | OMEGA |  | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4201; RACORES 3: 4210 | 002 | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FFU0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F02167 | 0.32707 | 0.13127 | 0.10951 | 0.098634 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1054
| 1055 | KM4F02172 |  | 408731 | 500 | 0.1 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 |  |  | OMEGA |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 6172; RACORES 3: 4446; RACORES 4: 4402; RACORES 5: 4341; RACORES 6: 4204; RACORES 7: 4205 | 002 | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FFU0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F02167 | 0.32707 | 0.13127 | 0.10951 | 0.098634 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1055
| 1056 | KM4F02173 |  | 0 | 300 | - | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | SEO |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [40 empty] | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0001 |  |  | NRC |  | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F02167 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1056
| 1057 | KM4F02174 |  | 0 | 100 | - | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | SEO |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [40 empty] | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0001 |  |  | NRC |  | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F02167 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1057
| 1058 | KM4F02180 |  | SP5145-1-1-3711-FC | 500 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 |  |  | OMEGA |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [40 empty] | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0001 |  |  | NRC |  | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F02167 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1058
| 1064 | KM4F1860 |  | 0 | 40 | - | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | SEO |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [40 empty] | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0001 |  |  | NRC |  | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F1894 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1064
| 1065 | KM4F1861 |  | 0 | 40 | - | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | SEO |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [40 empty] | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0001 |  |  | NRC |  | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F1894 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1065
| 1066 | KM4F1858 |  | 315952 | 500 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 |  |  | OMEGA |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [40 empty] | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0001 |  |  | NRC |  | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F1894 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1066
| 1067 | KM4F02686 |  | 437185 | 500 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 |  |  | OMEGA |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 6172; RACORES 3: 4446; RACORES 4: 4402; RACORES 5: 4341; RACORES 6: 4204; RACORES 7: 4205 | 002 | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FFU0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F1895 | 0.32707 | 0.13127 | 0.10951 | 0.098634 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1067
| 1068 | KM4F02753 |  | 426716 | 300 | 0.03 | psi | 0.03 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 |  |  | OMEGA |  | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4201; RACORES 3: 4210 | 002 | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FFU0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F1895 | 0.32707 | 0.13127 | 0.10951 | 0.098634 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1068
| 1069 | KM4F1863 |  | 413327 | 500 | 0.1 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 |  |  | OMEGA |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 6172; RACORES 3: 4446; RACORES 4: 4402; RACORES 5: 4341; RACORES 6: 4204; RACORES 7: 4205 | 002 | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FFU0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F1895 | 0.32707 | 0.13127 | 0.10951 | 0.098634 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1069
| 1070 | KM4F1864 |  | 414426 | 500 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 |  |  | OMEGA |  | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 26 | 100 | 150 | 200 | 260 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4201; RACORES 3: 4210 | 002 | 0.0015436 | 0.0049753 | 0.0061129 | 0.0072505 | 0.0086157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FFU0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F1895 | 0.17222 | 0.14432 | 0.11821 | 0.10516 | 0.096123 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6220 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 6220 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1070
| 1071 | KM4F1866 |  | 414426 | 500 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 |  |  | OMEGA |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 6172; RACORES 3: 4446; RACORES 4: 4402; RACORES 5: 4341; RACORES 6: 4204; RACORES 7: 4205 | 002 | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FFU0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,5% LECT | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F1895 | 0.32707 | 0.13127 | 0.10951 | 0.098634 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1071
| 1072 | KM4F1868 |  | 0 | 400 | - | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | OMEGA |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [40 empty] | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0001 |  |  | NRC |  | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F1895 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1072
| 1073 | KM4F1869 |  | 0 | 400 | - | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | OMEGA |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [40 empty] | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0001 |  |  | NRC |  | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F1895 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1073
| 1074 | KM4F1865 |  | 306824 | 500 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 |  |  | OMEGA |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [40 empty] | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0001 |  |  | NRC |  | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F1895 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1074
| 1075 | KM447022 |  | S/N | - |  | kg/cm2 | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | FIMA |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1075
| 1076 | KM447023 |  | S/N | - |  | kg/cm2 | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | FIMA |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1076
| 1077 | KM447024 |  | S/N | - |  | kg/cm2 | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | FIMA |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1077
| 1078 | KM447035 |  | N.T | - | 40 | kPa | 20 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | CELLA |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1078
| 1079 | KM447037 |  | S/N | 2.5 |  | kg/cm2 | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | AMSA |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1079
| 1080 | KM447038 |  | S/N | - |  | kg/cm2 | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | AMSA-WIKA |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1080
| 1081 | KM447040 |  | S/N | - |  | kPa | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | Wika |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1081
| 1082 | KM447041 |  | S/N | - |  | kPa | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | Wika |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1082
| 1083 | KM447042 |  | S/N | - |  | kPa | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | Wika |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1083
| 1084 | KM447045 |  | S/N | - |  | kg/cm2 | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | DISCHARGE |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1084
| 1085 | KM447046 |  | S/N | - |  | kg/cm2 | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | DISCHARGE |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1085
| 1086 | KM447050 |  | S/N | - |  | kg/cm2 | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | FIMA |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1086
| 1087 | KM447051 |  | S/N | - |  | kg/cm2 | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | FIMA |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1087
| 1088 | KM447055 |  | S/N | - |  | kg/cm2 | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | FIMA |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1088
| 1089 | KM447061 |  | S/N | 315 |  | kg/cm2 | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | KD |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1089
| 1090 | KM447065 |  | S/N | - |  | kg/cm2 | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1090
| 1091 | KM447066 |  | S/N | - |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | SEO |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1091
| 1092 | KM447071 |  | S/N | - |  | kPa | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | Wika |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1092
| 1093 | KM447074 |  | S/N | - |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | SEO |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1093
| 1094 | KM447104 |  | S/N | - |  | psi | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1094
| 1095 | KM447105 |  | S/N | - |  | psi | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1095
| 1096 | KM447110 |  | TMD-13025 | 1 |  | kg/cm2 | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | BOURDON |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1096
| 1097 | KM447809 |  | S/N | 40 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | DIN |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1097
| 1098 | KM447813 |  | S/N | 160 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | DIN |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1098
| 1099 | KM447814 |  | S/N | - |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | DIN |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1099
| 1100 | KM447815 |  | S/N | - |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | DIN |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1100
| 1101 | KM447816 |  | 4130239931 | 40 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | Wika |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1101
| 1102 | KM452006 |  | S/N | 315 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | Wika |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1102
| 1103 | KM452007 |  | S/N | 315 |  | bar | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | Wika |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | CAU |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1103
| 1104 | KM4F02051 |  | 108980001000-01 | 250 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | ETALON |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1104
| 1105 | KM4F02137 |  | S/N | 10000 |  | libras | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | - |  | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1105
| 1106 | KM4F02149 |  | S/N | 15000 | 400 | psi | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - |  | ANALÓGICO |  | DANIELS |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1106
| 1107 | KM4F02316 |  | 5692301002 | 3000 |  | psi | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - |  | ANALÓGICO |  | GEC |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1107
| 1109 | KM4F02729 |  | 7953 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 |  | ANALÓGICO |  | FLAIG |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1109
| 1110 | KM4F1826 |  | S/N | 15000 | 400 | psi | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO 316SSTUBE |  | DANIELS | ± 200 PSI | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | [5 empty] | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.27033 | 0.36409 | 0.43442 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | psi | Icc | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | PPR0045 | Icc | ∆x | 0012 | I+D-P 312 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.015683 | 0.021123 | 0.025203 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1110
| 1111 | KM4F1885 |  | S/N | 315 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | ORMAN |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1111
| 1112 | KM4F02354 |  | PRFU-01-4831-10100-02-A | 300 | 10 | PF | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.035922 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ASHCROFT |  | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 90 | 250 | 390 | 450 | 630 | 850 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A |  | 0.0092315 | 0.011243 | 0.013003 | 0.013758 | 0.016021 | 0.018787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | PF | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 |  |  |  |  | PF | ∆x | FFU0009 | Icc | ∆x | 0018 | CASA 1294-52-FT | Drogue Coupling Tester | PRFU-01-4831-10100-02-A | 0.025699 | 0.031299 | 0.036199 | 0.038299 | 0.044599 | 0.052299 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1112
| 1113 | KM4F02486 |  | PRFU-01-4831-10100-01-A | 400 | 10 | PF | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.035922 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | POUNDSFORCE |  | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 90 | 250 | 390 | 450 | 630 | 850 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A |  | 0.0092315 | 0.011243 | 0.013003 | 0.013758 | 0.016021 | 0.018787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | PF | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 |  |  |  |  | PF | ∆x | FFU0009 | Icc | ∆x | 0018 | CASA 1294-52-FT | Drogue Coupling Tester | PRFU-01-4831-10100-01-A | 0.025699 | 0.031299 | 0.036199 | 0.038299 | 0.044599 | 0.052299 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1113
| 1114 | KM4F02492 |  | PRFU-01-4831-10107-02-A | 400 | 10 | PF | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.035922 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | POUNDSFORCE |  | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 90 | 250 | 390 | 450 | 630 | 850 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A |  | 0.0092315 | 0.011243 | 0.013003 | 0.013758 | 0.016021 | 0.018787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | PF | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 |  |  |  |  | PF | ∆x | FFU0009 | Icc | ∆x | 0018 | CASA 1294-52-FT | Drogue Coupling Tester | PRFU-01-4831-10100-02-A | 0.025699 | 0.031299 | 0.036199 | 0.038299 | 0.044599 | 0.052299 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1114
| 1115 | KM4F02627 |  | 81014-302 | 300 | 10 | PF | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.035922 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ASHCROFT |  | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 90 | 250 | 390 | 450 | 630 | 850 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A |  | 0.0092315 | 0.011243 | 0.013003 | 0.013758 | 0.016021 | 0.018787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | PF | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 |  |  |  |  | PF | ∆x | FFU0009 | Icc | ∆x | 0018 | CASA 1294-52-FT | Drogue Coupling Tester | PRFU-01-4831-10100-03-A | 0.025699 | 0.031299 | 0.036199 | 0.038299 | 0.044599 | 0.052299 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1115
| 1116 | KM4F02788 |  | PGS-25L-300 | 300 | 10 | PF | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.035922 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | OMEGA |  | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 90 | 250 | 390 | 450 | 630 | 850 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A |  | 0.0092315 | 0.011243 | 0.013003 | 0.013758 | 0.016021 | 0.018787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | PF | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 |  |  |  |  | PF | ∆x | FFU0009 | Icc | ∆x | 0018 | CASA 1294-52-FT | Drogue Coupling Tester | PRFU-01-4831-10100-01-A | 0.025699 | 0.031299 | 0.036199 | 0.038299 | 0.044599 | 0.052299 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1116
| 1117 | KM4F1796 |  | 01/031 | 5800 | 100 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA |  | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 300 | 1500 | 3000 | 4500 | 5800 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 030 | 0.20703 | 0.23516 | 0.27033 | 0.30549 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | [5 empty] | psi | ∆x | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FHI0015 | ∆x | ∆x* | 0018 | AÑADIR Uc | Mula Hidraúlicas MRTT CAP | KM8F1795 | 0.051772 | 0.058806 | 0.067599 | 0.076392 | 0.084013 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1117
| 1118 | KM4F1797 |  | 01/003 | 10 |  | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | Wika |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [40 empty] | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FHI0015 |  |  | NRCP |  | Mula Hidraúlicas MRTT CAP | KM8F1795 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1118
| 1119 | KM4F1798 |  | 01/033 | 5800 | 100 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA |  | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 300 | 1500 | 3000 | 4500 | 5800 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 030 | 0.20703 | 0.23516 | 0.27033 | 0.30549 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | [5 empty] | psi | ∆x | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FHI0015 | ∆x | ∆x* | 0018 | AÑADIR Uc | Mula Hidraúlicas MRTT CAP | KM8F1795 | 0.051772 | 0.058806 | 0.067599 | 0.076392 | 0.084013 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1119
| 1120 | KM4F1799 |  | 01/002 | 10 |  | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | Wika |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [40 empty] | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FHI0015 |  |  | NRCP |  | Mula Hidraúlicas MRTT CAP | KM8F1795 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1120
| 1121 | KM4F1803 |  | S/N | 10 |  | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | Wika |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [40 empty] | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FHI0015 |  |  | NRC |  | Mula Hidraúlicas MRTT CAP | KM8F1795 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1121
| 1122 | KM4F02737 |  | 0751317565 | 5800 | 100 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA |  | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 300 | 1500 | 3000 | 4500 | 5800 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 030 | 0.20703 | 0.23516 | 0.27033 | 0.30549 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | [5 empty] | psi | ∆x | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FHI0015 | ∆x | ∆x* | 0018 | AÑADIR Uc | Mula Hidraúlicas MRTT CAP | KM8F1890 | 0.051772 | 0.058806 | 0.067599 | 0.076392 | 0.084013 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1122
| 1123 | KM4F1892 |  | 014250963 | 400 |  | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | Wika |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [40 empty] | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FHI0015 |  |  | NRC |  | Mula Hidraúlicas MRTT CAP | KM8F1890 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1123
| 1124 | KM4F1899 |  | 18 | 5800 | 100 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | DESHONS HYHDRAULIQUE |  | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 300 | 1500 | 3000 | 4500 | 5800 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 030 | 0.20703 | 0.23516 | 0.27033 | 0.30549 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | [5 empty] | psi | ∆x | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FHI0015 | ∆x | ∆x* | 0018 | AÑADIR Uc | Mula Hidraúlicas MRTT CAP | KM8F1898 | 0.051772 | 0.058806 | 0.067599 | 0.076392 | 0.084013 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1124
| 1125 | KM4F1900 |  | S/N | 16 |  | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | DESHONS HYHDRAULIQUE |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [40 empty] | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FHI0015 |  |  | NRC |  | Mula Hidraúlicas MRTT CAP | KM8F1898 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1125
| 1126 | KM4F02059 |  | PRFU-01-4833-10204-01-A | 50 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PRESIÓN RELATIVA |  | OMEGA | ± 0,1 PSI | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 3 | 10 | 16 | 23 | 30 | [5 empty] | 4434 | 4204 | 4205 | 4341 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 | 4435 |  |  | 007 | 0.00027033 | 0.00043442 | 0.001323 | 0.0014775 | 0.0016319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [5 empty] | psi | ∆x | 0.015 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0002 | ∆x | ∆x | 0012 | AÑADIR Uc | Fuel Pump Kit | PRFU-01-4833-10203-01-A | 0.15683 | 0.25203 | 0.76755 | 0.85715 | 0.94675 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 6220 | 6220 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1126
| 1127 | KM4F02060 |  | PRFU-01-4833-10205-01-A | 50 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PRESIÓN RELATIVA |  | OMEGA | ± 0,1 PSI | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 3 | 10 | 16 | 23 | 30 | [5 empty] | 4434 | 4204 | 4205 | 4341 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 | 4435 |  |  | 007 | 0.00027033 | 0.00043442 | 0.001323 | 0.0014775 | 0.0016319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [5 empty] | psi | ∆x | 0.015 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0002 | ∆x | ∆x | 0012 | AÑADIR Uc | Fuel Pump Kit | PRFU-01-4833-10203-01-A | 0.15683 | 0.25203 | 0.76755 | 0.85715 | 0.94675 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 6220 | 6220 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1127
| 1128 | KM4F02202 |  | PRFU-01-4833-10204-02-A | 50 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PRESIÓN RELATIVA |  | OMEGA | ± 0,1 PSI | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 3 | 10 | 16 | 23 | 30 | [5 empty] | 4434 | 4204 | 4205 | 4341 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 | 4435 |  |  | 007 | 0.00027033 | 0.00043442 | 0.001323 | 0.0014775 | 0.0016319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [5 empty] | psi | ∆x | 0.015 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0002 | ∆x | ∆x | NA | AÑADIR Uc | Fuel Pump Kit | PRFU-01-4833-10203-02-A | 0.15683 | 0.25203 | 0.76755 | 0.85715 | 0.94675 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 6220 | 6220 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1128
| 1129 | KM4F02203 |  | PRFU-01-4833-10205-02-A | 50 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PRESIÓN RELATIVA |  | OMEGA | ± 0,1 PSI | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 3 | 10 | 16 | 23 | 30 | [5 empty] | 4434 | 4204 | 4205 | 4341 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 | 4435 |  |  | 007 | 0.00027033 | 0.00043442 | 0.001323 | 0.0014775 | 0.0016319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [5 empty] | psi | ∆x | 0.015 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0002 | ∆x | ∆x | NA | AÑADIR Uc | Fuel Pump Kit | PRFU-01-4833-10203-02-A | 0.15683 | 0.25203 | 0.76755 | 0.85715 | 0.94675 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 6220 | 6220 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1129
| 1130 | KM4F02207 |  | PRFU-01-4833-10206-03-A | 50 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PRESIÓN RELATIVA |  | OMEGA | ± 0,1 PSI | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 3 | 10 | 16 | 23 | 30 | [5 empty] | 4434 | 4204 | 4205 | 4341 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 | 4435 |  |  | 007 | 0.00027033 | 0.00043442 | 0.001323 | 0.0014775 | 0.0016319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [5 empty] | psi | ∆x | 0.015 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0002 | ∆x | ∆x | 0012 | AÑADIR Uc | Fuel Pump Kit | PRFU-01-4833-10203-03-A | 0.15683 | 0.25203 | 0.76755 | 0.85715 | 0.94675 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 6220 | 6220 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1130
| 1131 | KM4F02208 |  | PRFU-01-4833-10207-03-A | 50 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PRESIÓN RELATIVA |  | OMEGA | ± 0,1 PSI | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 3 | 10 | 16 | 23 | 30 | [5 empty] | 4434 | 4204 | 4205 | 4341 | 4453 | 4441 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 | 4435 |  |  | 007 | 0.00027033 | 0.00043442 | 0.001323 | 0.0014775 | 0.0016319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [5 empty] | psi | ∆x | 0.015 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0002 | ∆x | ∆x | 0012 | AÑADIR Uc | Fuel Pump Kit | PRFU-01-4833-10203-03-A | 0.15683 | 0.25203 | 0.76755 | 0.85715 | 0.94675 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 6220 | 6220 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1131
| 1132 | KM4F02850 |  | 8342 | 100 | 0.02 | Mbar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | ±1% FE |  | ANALÓGICO |  | DECOTEC | ±1% FE |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1132
| 1133 | KM4F1850 |  | 8968110101 | 20 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - |  | ANALÓGICO |  | TRONAIR |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1133
| 1134 | KM4F1853 |  | 7949101209 | 20 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | ANALÓGICO |  | TRONAIR |  | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0168 |  |  | 0018 |  | Manómetro de Rueda |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1134
| 1135 | KM4F02045 |  | SF110613.793 | 300 | 0.1 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.25 | 0.006 |  |  | FOXBORO | ±0,5 PSI | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4200 | 034 | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | ∆x | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FOX0001 | ∆x | ∆x* | NA | ±0,7 psi | Oxigen Leak Tester |  | 0.098121 | 0.15752 | 0.19712 | 0.23672 | 0.27632 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1135
| 1136 | KM4F02160 |  | L-049/10 | -14,5 A 14,5 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 | ZSE30AF-01-F |  | SMC |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | -13.5 | -7 | 0.5 | 7.5 | 14.5 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4205 | 006 | 0.00051647 | 0.00036409 | 0.00021172 | 0.00037582 | 0.00053991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | psi | Icc | 0.24 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | Icc | FNE0017 | Icc | Icc | 0018 | ±0,30 psi | Banco de Vacío | KM4F1870 | 0.024969 | 0.017603 | 0.010236 | 0.018169 | 0.026103 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1136
| 1137 | KM4F1870 |  | A6805 | -14,5 A 14,5 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.2 | 0.006 | ZSE30AF-01-F |  | SMC |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | -13.5 | -7 | 0.5 | 7.5 | 14.5 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4205 |  | 0.00051647 | 0.00036409 | 0.00021172 | 0.00037582 | 0.00053991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | psi | Icc | 0.24 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | Icc |  | Icc | Icc | 0018 | ±0,30 psi |  |  | 0.024969 | 0.017603 | 0.010236 | 0.018169 | 0.026103 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1137
| 1138 | KM4F02068 |  | S/N | 300 | 5 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ASHCROFT |  | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.0088239 | 0.010996 | 0.012444 | 0.013892 | 0.015339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0013 | Icc | ∆x | NA | ±10 psi | Nozzle Tester |  | 0.012798 | 0.015948 | 0.018048 | 0.020148 | 0.022248 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1138
| 1139 | KM4F02069 |  | S/N | 300 | 5 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ASHCROFT |  | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.0088239 | 0.010996 | 0.012444 | 0.013892 | 0.015339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0013 | Icc | ∆x | 0018 | ±10 psi | Nozzle Tester |  | 0.012798 | 0.015948 | 0.018048 | 0.020148 | 0.022248 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1139
| 1140 | KM4F02629 |  | 238A460-01 | 300 |  | psi | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - |  | ANALÓGICO |  | ASHCROFT |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1140
| 1141 | KM452009 |  | 00007 | - |  | psi | SOLICITAR INFORMACIÓN | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | SOLICITAR INFORMACIÓN |  | ANALÓGICO |  | PERMASWAGE |  |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1141
| 1142 | KM4F02055 |  | A63773090105 | -400 | 20 | mbar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | TECSIS |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | -400 | -300 | -200 | -100 | -40 | [5 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.000336 | 0.000302 | 0.000268 | 0.000234 | 0.0002136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | mbar | Icc | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±40 mbar |  |  | 0.0084 | 0.00755 | 0.0067 | 0.00585 | 0.00534 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1142
| 1143 | KM4F02227 |  | WO3326760101 | -400 | 20 | mbar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | TECSIS |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | -400 | -300 | -200 | -100 | -40 | [5 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.000336 | 0.000302 | 0.000268 | 0.000234 | 0.0002136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | mbar | Icc | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x | FFU0014 | Icc | ∆x | 0018 | ±40 mbar | Vacuum ToIlet LEAK Testes |  | 0.0084 | 0.00755 | 0.0067 | 0.00585 | 0.00534 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1143
| 1144 | KM4F1843 |  | WO3326760110 | -400 | 20 | mbar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | TECSIS |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | -400 | -300 | -200 | -100 | -40 | [5 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.000336 | 0.000302 | 0.000268 | 0.000234 | 0.0002136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | mbar | Icc | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±40 mbar |  |  | 0.0084 | 0.00755 | 0.0067 | 0.00585 | 0.00534 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1144
| 1145 | KM4F1844 |  | WO3326760103 | -400 | 20 | mbar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | TECSIS |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | -400 | -300 | -200 | -100 | -40 | [5 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.000336 | 0.000302 | 0.000268 | 0.000234 | 0.0002136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | mbar | Icc | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±40 mbar |  |  | 0.0084 | 0.00755 | 0.0067 | 0.00585 | 0.00534 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1145
| 1146 | CM4A04526 |  | S/N | 12 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | No Consta | 0,5 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0006 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1146
| 1147 | CM4A04545 |  | S/N | 6 | 0.2 | bar | 0,1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | CERTIFICAD |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0006 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1147
| 1148 | CM4A04625 |  | S/N | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  |  | ANALÓGICO |  | GRACO | 2 PSI |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1148
| 1149 | CM4A04626 |  | S/N | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  |  | ANALÓGICO |  | GRACO | 2 PSI |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1149
| 1150 | CM4A04714 |  | S/N | 1.6 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | No Consta | 0,05 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1150
| 1151 | CM4A04739 |  | S/N | 10 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | DRUCK | 0,2 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1151
| 1152 | CM4A04740 |  | S/N | 10 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | DRUCK | 0,2 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1152
| 1153 | CM4A04741 |  | S/N | 6 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 |  | ANALÓGICO |  | DRUCK | 0,2 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1153
| 1154 | CM4A04742 |  | S/N | 10 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | DRUCK | 0,2 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1154
| 1155 | CM4A04743 |  | S/N | 10 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | DRUCK | 0,2 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1155
| 1156 | CM4A04744 |  | S/N | 10 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | DRUCK | 0,2 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1156
| 1157 | CM4A04745 |  | S/N | 10 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | DRUCK | 0,2 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1157
| 1158 | CM4A04996 |  | S/N | 25 | 2 | kg/cm2 | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 |  |  | ANALÓGICO |  | No Consta | 1 KG/CM2 |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1158
| 1159 | CM4A04998 |  | S/N | 21 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | GRACO | 1 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1159
| 1160 | CM4A05089 |  | S/N | 2.5 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | No Consta | 0,05 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0006 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1160
| 1161 | CM4A05118 |  | S/N | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  |  | ANALÓGICO |  | GRACO | 2 PSI |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1161
| 1162 | CM4A05119 |  | S/N | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  |  | ANALÓGICO |  | GRACO | 2 PSI |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1162
| 1163 | CM4A05120 |  | S/N | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  |  | ANALÓGICO |  | JOMAR | 2 PSI |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1163
| 1164 | CM4A05121 |  | S/N | 10 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | ACCUAIRE | 0,5 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1164
| 1165 | CM4A05122 |  | S/N | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  |  | ANALÓGICO |  | GRACO | 2 PSI |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1165
| 1166 | CM4A05123 |  | S/N | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  |  | ANALÓGICO |  | GRACO | 2 PSI |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1166
| 1167 | CM4A05124 |  | S/N | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  |  | ANALÓGICO |  | JOMAR | 2 PSI |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1167
| 1168 | CM4A05130 |  | S/N | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  |  | ANALÓGICO |  | GRACO | 2 PSI |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1168
| 1169 | CM4A05138 |  | S/N | 10 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | NORGREN CO. | 0,5 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1169
| 1170 | CM4A05139 |  | S/N | 4 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | NORGREN CO. | 0,2 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1170
| 1171 | CM4A05140 |  | S/N | 16 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | FESTO | 0,2 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1171
| 1172 | CM4A05141 |  | S/N | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  |  | ANALÓGICO |  | GRACO | 2 PSI |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1172
| 1173 | CM4A05142 |  | S/N | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  |  | ANALÓGICO |  | GRACO | 2 PSI |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1173
| 1174 | CM4A05162 |  | S/N | 10 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | No Consta | 0,5 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0006 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1174
| 1175 | CM4A05167 |  | S/N | 6 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | No Consta | 0,2 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1175
| 1176 | CM4A05168 |  | S/N | 6 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | No Consta | 0,2 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1176
| 1177 | CM4A05178 |  | S/N | 10 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | DRUCK | 0,2 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1177
| 1178 | CM4A05194 |  | S/N | 16 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1178
| 1179 | CM4A05195 |  | S/N | 16 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1179
| 1180 | CM4A05199 |  | S/N | 16 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1180
| 1181 | CM4A05200 |  | S/N | 16 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1181
| 1182 | CM4A05201 |  | S/N | 16 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1182
| 1183 | CM4A05203 |  | S/N | 16 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1183
| 1184 | CM4A05205 |  | S/N | 16 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1184
| 1185 | CM4A05207 |  | S/N | 16 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1185
| 1186 | CM4A05208 |  | S/N | 16 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1186
| 1187 | CM4A05397 |  | S/N | 250 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 |  | ANALÓGICO |  | HANSA/FLEX |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1187
| 1188 | CM4A05843 |  | S/N | 10 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 |  | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1188
| 1189 | CM4A05844 |  | S/N | 10 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 |  | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1189
| 1190 | CM4A05845 |  | S/N | 10 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 |  | ANALÓGICO |  | No Consta |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1190
| 1191 | CM4A05846 |  | S/N | 10 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | GENEBRE |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1191
| 1192 | CM4A05847 |  | S/N | 10 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | GENEBRE |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1192
| 1193 | CM4A05848 |  | S/N | 10 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | GENEBRE |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRCP |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1193
| 1194 | CM4A05968 |  | S/N | 12 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | MP |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1194
| 1195 | CM4A05969 |  | S/N | 12 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | MP |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1195
| 1196 | CM4A05970 |  | S/N | 12 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | MP |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1196
| 1197 | CM4A05971 |  | S/N | 12 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | MP |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1197
| 1198 | CM4A05972 |  | S/N | 12 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | MP |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1198
| 1199 | CM4A2217 |  | PT-101 | 20 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1199
| 1200 | CM4A2443 |  | S/N | 6 | 0.1 | bar | 0,05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | CERTIFICAD |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0006 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1200
| 1201 | CM4A2801 |  | S/N | 10 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | 0,2 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1201
| 1202 | CM4A2802 |  | S/N | 10 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | 0,2 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1202
| 1203 | CM4A2810 |  | S/N | 10 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | 0,2 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1203
| 1204 | CM4A2811 |  | S/N | 10 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | 0,2 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1204
| 1205 | CM4A2812 |  | S/N | 6 | 0.4 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | 0,2 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1205
| 1206 | CM4A2816 |  | S/N | 6 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | 0,1 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0006 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1206
| 1207 | CM4A2817 |  | 02-6240 | 6 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | 0,1 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1207
| 1208 | CM4A2818 |  | 02-6238 | 6 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | NUOVA FIMA | 0,1 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1208
| 1209 | CM4A2822 |  | S/N | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  |  | ANALÓGICO |  | GRACO | 2 PSI |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1209
| 1210 | CM4A2823 |  | S/N | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  |  | ANALÓGICO |  | GRACO | 2 PSI |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1210
| 1211 | CM4A2825 |  | S/N | 100 | 4 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  |  | ANALÓGICO |  | GRACO | 2 PSI |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1211
| 1212 | CM4A3116 |  | S/N | 500 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | No Consta | 10 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1212
| 1213 | CM4A3701 |  | S/N | 16 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO |  | No Consta | 0,5 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1213
| 1214 | CM4A3702 |  | N/A | 16 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | NO CONSTA | 0,5 BAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1214
| 1215 | CM4A3703 |  | S/N | 60 | 4 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | ANALÓGICO |  | BINFLEX | - |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1215
| 1216 | CM4A3704 |  | S/N | 2000 | 40 | psi | 20 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  |  | ANALÓGICO |  | ABC O | - |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1216
| 1217 | CM4A2727 |  | 14-101 | 1.6 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO DELTA 70202100 |  | WIKA |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1217
| 1218 | CM4A2728 |  | 14-101 | 1.6 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 |  | ANALÓGICO DELTA 70202100 |  | WIKA |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1218
| 1219 | CM4A3139 |  | S/N | 25 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO ACB |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSA ACB |  | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1219
| 1220 | CM4A3140 |  | S/N | 25 | 0.001 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO INNSE |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSA INNSE |  | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1220
| 1221 | CM4A3141 |  | S/N | 25 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO LOIRE |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSA LOIRE |  | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1221
| 1222 | CM4A05214 |  | PT 001 | -1 A 5 | 0.002 | bar | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - |  | E613 |  | OLMAR |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1222
| 1223 | CM4A05215 |  | PT 002 | -1 A 5 | 0.002 | bar | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - |  | E613 |  | OLMAR |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1223
| 1224 | CM4A2942 |  | 39146A01022 | -1 A 3 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  |  |  | ENDRESS HAUSER | 2 % LECTUR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1224
| 1225 | CM4A2943 |  | 39145A01022 | -1 A 3 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  |  |  | ENDRESS HAUSER | 2 % LECTUR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1225
| 1226 | CM4A2944 |  | 39146E01022 | -1 A 3 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  |  |  | ENDRESS HAUSER | 2 % LECTUR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1226
| 1227 | CM4A2945 |  | 39147701022 | -1 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  |  |  | ENDRESS HAUSER | 2 % LECTUR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1227
| 1228 | CM4A4321 |  | 51052751064 | 200 |  | Pa | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1e-05 |  |  | 2671MRGLD11G2GN |  | SETRA | ±1%FS |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1228
| 1229 | CM4A4322 |  | 39094006852 | 200 |  | Pa | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1e-05 |  |  | 2671MRGLD11G2GN |  | SETRA | ±1%FS |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1229
| 1230 | CM4A3822 |  | 0722 | -1 A 15 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | CTX3B3B810-0201 |  | No Consta | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1230
| 1231 | CM4A3823 |  | 0803 | -1 A 15 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | CTX3B3B810-0201 |  | No Consta | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1231
| 1232 | CM4A04647 |  | 5670 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | 357141/40 |  | BAUMER | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1232
| 1233 | CM4A04648 |  | 5671 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | 357141/40 |  | BAUMER | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1233
| 1234 | CM4A04649 |  | 002151 | -1 | 0.002 | bar | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 |  | VA 116 |  | LAX |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1234
| 1235 | CM4A04821 |  | 017031 | -0,95 | 0.002 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - |  | VA 116 |  | LAX |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1235
| 1236 | CM4A04822 |  | 017032 | -0,95 | 0.002 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - |  | VA 116 |  | LAX |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1236
| 1237 | CM4A04823 |  | 017033 | -0,95 | 0.002 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - |  | VA 116 |  | LAX |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1237
| 1238 | CM4A04825 |  | 017035 | -0.8 | 0.002 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 |  | VA 116 |  | LAX |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1238
| 1239 | CM4A04826 |  | 017036 | -1 | 0.002 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 |  | VA 116 |  | LAX |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1239
| 1240 | CM4A04827 |  | 017037 | -1 | 0.002 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.5 |  | VA 116 |  | LAX |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1240
| 1241 | CM4A04829 |  | 017039 | -0.8 | 0.002 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 |  | VA 116 |  | LAX |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1241
| 1242 | CM4A04830 |  | 017040 | -0,95 | 0.002 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.5 |  | VA 116 |  | LAX |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1242
| 1243 | CM4A04831 |  | 017041 | -0,95 | 0.002 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.5 |  | VA 116 |  | LAX |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1243
| 1244 | CM4A04832 |  | 017042 | -0,95 | 0.002 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.5 |  | VA 116 |  | LAX |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1244
| 1245 | CM4A05812 |  | 4230041 | -1 A 2 | 0.0002 | bar | 0.0001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0,05% FS |  | DPI 104 |  | DRUCK |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1245
| 1246 | CM4A05973 |  | S/N | -1 |  | bar | - | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - |  | SH2-62 |  | PARKER |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1246
| 1247 | CM4A2121 |  | S/N | 760 | 2 | mmHg | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.0013332 | CL-IV |  | LS-3200 |  | DESIN INSTRUMEN |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1247
| 1248 | CM4A2175 |  | PT-401 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1248
| 1249 | CM4A2176 |  | PT-402 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1249
| 1250 | CM4A2177 |  | PT-403 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1250
| 1251 | CM4A2178 |  | PT-404 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1251
| 1252 | CM4A2179 |  | PT-405 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1252
| 1253 | CM4A2180 |  | PT-406 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1253
| 1254 | CM4A2181 |  | PT-407 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1254
| 1255 | CM4A2182 |  | PT-408 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1255
| 1256 | CM4A2183 |  | PT-409 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1256
| 1257 | CM4A2184 |  | PT-410 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1257
| 1258 | CM4A2185 |  | PT-411 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1258
| 1259 | CM4A2186 |  | PT-412-(2186.8300EE01022) | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1259
| 1260 | CM4A2187 |  | PT-413 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1260
| 1261 | CM4A2188 |  | PT-414 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1261
| 1262 | CM4A2189 |  | PT-415 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1262
| 1263 | CM4A2190 |  | PT-416-(2190.8300E901022) | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1263
| 1264 | CM4A2191 |  | PT-417 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1264
| 1265 | CM4A2192 |  | PT-418 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1265
| 1266 | CM4A2193 |  | PT-419 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1266
| 1267 | CM4A2194 |  | PT-420 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1267
| 1268 | CM4A2195 |  | PT-421 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1268
| 1269 | CM4A2196 |  | PT-422 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1269
| 1270 | CM4A2197 |  | PT-423 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1270
| 1271 | CM4A2198 |  | PT-424 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1271
| 1272 | CM4A2199 |  | PT-425 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1272
| 1273 | CM4A2200 |  | PT-426 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1273
| 1274 | CM4A2201 |  | PT-427 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1274
| 1275 | CM4A2202 |  | PT-428 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1275
| 1276 | CM4A2203 |  | PT-429 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1276
| 1277 | CM4A2204 |  | PT-430 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1277
| 1278 | CM4A2205 |  | PT-431 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1278
| 1279 | CM4A2206 |  | PT-432 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1279
| 1280 | CM4A2207 |  | PT-433 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1280
| 1281 | CM4A2208 |  | PT-434 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1281
| 1282 | CM4A2209 |  | PT-435 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1282
| 1283 | CM4A2210 |  | PT-436 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1283
| 1284 | CM4A2211 |  | PT-437 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1284
| 1285 | CM4A2212 |  | PT-438 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1285
| 1286 | CM4A2213 |  | PT-439 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1286
| 1287 | CM4A2214 |  | PT-440 | -1000 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1287
| 1288 | CM4A2222 |  | S/N | 760 | 2 | mmHg | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.0013332 | CL-IV |  | LS-3200 |  | DESIN INSTRUMEN |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1288
| 1289 | CM4A2234 |  | S/N | 760 | 2 | mmHg | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.0013332 | CL- |  | LS-3200 |  | DESIN INSTRUMEN |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1289
| 1290 | CM4A2834 |  | S/N | -1 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - |  |  |  | No Consta |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1290
| 1291 | CM4A2845 |  | S/N | -1 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 |  |  |  | No Consta |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1291
| 1292 | CM4A2979 |  | S/N | -1 | 0.1 | bar | 0,05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 |  |  |  | NUOVA FIMA |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1292
| 1293 | CM4A3072 |  | S/N | -1 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - |  | A.R. |  | No Consta |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1293
| 1294 | CM4A3297 |  | S/N | -1 | 0.1 | bar | 0,05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 |  |  |  | NUOVA FIMA |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1294
| 1295 | CM4A3308 |  | S/N | -1 | 0.04 | bar | 0.02 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 |  |  |  | NUOVA FIMA |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1295
| 1296 | CM4A3708 |  | N/A | 76 | 4 | cmHg | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.013332 | -- |  |  |  | ABCO |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1296
| 1297 | CM4A3826 |  | Y15224/002-602 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1297
| 1298 | CM4A3827 |  | Y15224/002-591 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1298
| 1299 | CM4A3828 |  | Y15224/002-702 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1299
| 1300 | CM4A3829 |  | Y15224/002-711 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1300
| 1301 | CM4A3830 |  | Y15224/002-629 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1301
| 1302 | CM4A3831 |  | Y15224/002-615 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1302
| 1303 | CM4A3832 |  | Y15224/002-705 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1303
| 1304 | CM4A3833 |  | Y15224/002-714 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1304
| 1305 | CM4A3834 |  | Y15224/002-612 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1305
| 1306 | CM4A3835 |  | Y15224/002-546 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1306
| 1307 | CM4A3836 |  | Y15224/002-693 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1307
| 1308 | CM4A3837 |  | Y15224/002-621 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1308
| 1309 | CM4A3838 |  | Y15224/002-697 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1309
| 1310 | CM4A3839 |  | Y15224/002-616 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1310
| 1311 | CM4A3840 |  | Y15224/002-691 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1311
| 1312 | CM4A3841 |  | Y15224/002-623 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1312
| 1313 | CM4A3842 |  | Y15224/002-628 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1313
| 1314 | CM4A3843 |  | Y15224/002-558 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1314
| 1315 | CM4A3844 |  | Y15224/002-700 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1315
| 1316 | CM4A3845 |  | Y15224/002-625 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1316
| 1317 | CM4A3846 |  | Y15224/002-620 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1317
| 1318 | CM4A3847 |  | Y15224/002-631 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1318
| 1319 | CM4A3848 |  | Y15224/002-703 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1319
| 1320 | CM4A3850 |  | Y15224/002-614 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1320
| 1321 | CM4A3851 |  | Y15224/002-618 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1321
| 1322 | CM4A3852 |  | Y15224/002-707 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1322
| 1323 | CM4A3853 |  | Y15224/002-695 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1323
| 1324 | CM4A3854 |  | Y15224/002-713 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1324
| 1325 | CM4A3855 |  | Y15224/002-613 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1325
| 1326 | CM4A3856 |  | Y15224/002-600 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1326
| 1327 | CM4A3857 |  | Y15224/002-569 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1327
| 1328 | CM4A3858 |  | Y15224/002-712 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1328
| 1329 | CM4A3859 |  | Y15224/002-710 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1329
| 1330 | CM4A3861 |  | Y15224/002-610 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1330
| 1331 | CM4A3862 |  | Y15224/002-568 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1331
| 1332 | CM4A3864 |  | Y15224/002-708 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1332
| 1333 | CM4A3865 |  | Y15224/002-601 | -1 A 5 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | E613 |  | OLMAR | ± 15,2 MM HG // ±137,9 MBAR |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1333
| 1334 | CM4A4246 |  | S/N | -1 | 0.1 | bar | 0,05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 |  |  |  | NUOVA FIMA |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1334
| 1335 | CM4A4504 |  | S/N | 760 | 40 | mmHg | 20 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.0013332 | - |  |  |  | No Consta |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1335
| 1336 | CM4A4505 |  | S/N | 760 | 20 | mmHg | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.0013332 | ± 2% |  |  |  | No Consta | ± 2% |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1336
| 1337 | CM4A4512 |  | S/N | 760 | 20 | mmHg | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.0013332 | - |  |  |  | No Consta |  |  |  |  | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | VACUÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1337
| 1338 | 3539 | 3539 | NO CONSTA | 60 | 1 | bar | 0.5 | CANAGROSA |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4 " G |  | NO CONSTA |  | Lab. Metrología | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 6 | 24 | 36 | 48 | 60 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.0102 | 0.0165 | 0.0207 | 0.0249 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 1.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | 0.0051 | 0.00825 | 0.01035 | 0.01245 | 0.01455 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | CANAGROSA | 1338
| 1339 | 3540 | 3540 | NO CONSTA | 600 | 10 | bar | 5 | CANAGROSA |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4 " G |  | NO CONSTA |  | Lab. Metrología | Aceite | Oil | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 60 | 180 | 300 | 400 | 600 | [5 empty] | RACORES 1: 4459; RACORES 2: 4460; RACORES 3: 4450; RACORES 4: 4451; RACORES 5: 4452; RACORES 6: 4455; RACORES 7: 6260; RACORES 8: 6261 |  | 0.0704 | 0.1112 | 0.302 | 0.336 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | 0.00352 | 0.00556 | 0.0151 | 0.0168 | 0.0202 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3464 | 3465 | 0 | CANAGROSA | 1339
| 1340 | 3545 | 3545 | NO CONSTA | 12 | 0.5 | bar | 0.25 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L. |  | 1 | NO CONSTA | 0.006 | ANALÓGICO 1/4 " G |  | CEDISA | - | Maquina de Chorreado Abrasivo | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 3 | 5.5 | 7.5 | 10 | 12 |  |  |  |  | RACORES 1: 4204 |  | 0.00303 | 0.00369 | 0.004515 | 0.005175 | 0.006 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | - | - |  | Icc | ∆x | 0012 | N/A |  |  | 0.00303 | 0.00369 | 0.004515 | 0.005175 | 0.006 | 0.00666 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1340
| 1341 | 3248 | 3248 | NO CONSTA | 25 | 1 | bar | 0.2 | CANAGROSA |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4 " G |  | WIKA | - | Lab. Metrología - SALA BLANCA | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,15 bar (2,17 psi) |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,15 bar (2,17 psi) |  |  |  | 1 | 6 | 10 | 15 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4202; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4247; RACORES 4: 4341 |  | 0.00845 | 0.0102 | 0.0116 | 0.01335 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0012 |  |  |  | 0.004225 | 0.0051 | 0.0058 | 0.006675 | 0.008425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | CANAGROSA | 1341
| 1342 | PM4A13215 | 3613 | 75PE1072 | 4000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2 " G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 100 psi |  |  |  | Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 100 psi |  |  |  | 400 | 1000 | 1800 | 2600 | 3200 | 4000 |  |  |  |  | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4200; RACORES 3: 4190 |  | 0.052377 | 0.066442 | 0.085196 | 0.10395 | 0.11801 | 0.13677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | psi | Icc | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±400 psi |  |  | 0.0075966 | 0.0096366 | 0.012357 | 0.015077 | 0.017117 | 0.019837 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1342
| 1343 | PM4A13216 | 3614 | 75PE1074 | 30 | 1 | psi | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2 " G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 3 | 10 | 15 | 20 | 30 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4201; RACORES 4: 4188 |  | 0.0027683 | 0.0029275 | 0.0030413 | 0.0031551 | 0.0033826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | NA | ±2 psi |  |  | 0.020075 | 0.02123 | 0.022055 | 0.02288 | 0.02453 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1343
| 1344 | PM4A13243 | 3807 | 201503271048 | 100 | 2 | psi | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2 " G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4201; RACORES 4: 4188 |  | 0.0029275 | 0.0033826 | 0.0038376 | 0.0042927 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | NA | ±4 psi |  |  | 0.010615 | 0.012265 | 0.013915 | 0.015565 | 0.01804 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1344
| 1345 | PM4A13244 | 3823 | 201503271049 | 200 | 5 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2 " G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4201; RACORES 4: 4188 |  | 0.0031551 | 0.0040652 | 0.0049753 | 0.0061129 | 0.0072505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±10 psi |  |  | 0.004576 | 0.005896 | 0.007216 | 0.008866 | 0.010516 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1345
| 1346 | PM4A13245 | 3824 | 201503271208 | 300 | 5 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2 " G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 30 | 75 | 150 | 225 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4201; RACORES 4: 4188 |  | 0.0033826 | 0.0044064 | 0.0061129 | 0.0078193 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±10 psi |  |  | 0.004906 | 0.006391 | 0.008866 | 0.011341 | 0.013816 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1346
| 1347 | PM4A13246 | 7216 | 201503271209 | 500 | 10 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2 " G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 50 | 150 | 250 | 350 | 500 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4201; RACORES 4: 4202; RACORES 5: 4402; RACORES 6: 4247 |  | 0.0093066 | 0.01172 | 0.014133 | 0.016546 | 0.020166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±20 psi |  |  | 0.006749 | 0.008499 | 0.010249 | 0.011999 | 0.014624 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1347
| 1348 | PM4A13247 | 7020 | 201503271207 | 500 | 10 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2 " G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 50 | 150 | 250 | 350 | 500 | [5 empty] | RACORES 1: 4215; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 6709 |  | 0.0093066 | 0.01172 | 0.014133 | 0.016546 | 0.020166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc | ∆x | 0018 | ±20 psi |  |  | 0.006749 | 0.008499 | 0.010249 | 0.011999 | 0.014624 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1348
| 1349 | PM4A13248 | 3825 | 201503271206 | 300 | 5 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2 " G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 30 | 75 | 150 | 225 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4215; RACORES 4: 4188 |  | 0.0033826 | 0.0044064 | 0.0061129 | 0.0078193 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc | ∆x | 0018 | ±10 psi |  |  | 0.004906 | 0.006391 | 0.008866 | 0.011341 | 0.013816 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1349
| 1350 | PM4A13249 | 7022 | 201503271050 | 200 | 5 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2 " G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4201; RACORES 4: 4188 |  | 0.0031551 | 0.0040652 | 0.0049753 | 0.0061129 | 0.0072505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc | ∆x | 0018 | ±10 psi |  |  | 0.004576 | 0.005896 | 0.007216 | 0.008866 | 0.010516 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1350
| 1351 | PM4A13250 | 3826 | 201503271205 | 100 | 2 | psi | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2 " G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4201; RACORES 4: 4188 |  | 0.0029275 | 0.0033826 | 0.0038376 | 0.0042927 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc | ∆x | 0018 | ±4 psi |  |  | 0.010615 | 0.012265 | 0.013915 | 0.015565 | 0.01804 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1351
| 1352 | DRUCK |  | NO CONSTA | 5 | 0.001 | bar | 0.001 | ENAC |  | 1 | - | 0.006 | - |  | DRUCK |  | Lab. Metrología | Aire | Air | C\ Serrano nº 240, 28016 Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 0.5 | 1 | 2.5 | 4 | 5 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | OTROS CLIENTES | 1352
| 1353 | DRUCK. Neg |  | NO CONSTA | -0.95 | 0.001 | bar | 0.001 | ENAC |  | 1 | - | 0.006 | - |  | DRUCK |  | Lab. Metrología | Aire | Air | C\ Serrano nº 240, 28016 Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -0.09 | -0.25 | -0.5 | -0.75 | -0.85 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | OTROS CLIENTES | 1353
| 1354 | 3939 | 3939 | EN837-1 | 1.6 | 0.05 | bar | 0.01 | CANAGROSA |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4 " G |  | NO CONSTA |  | Lab. Metrología | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 0.2 | 0.55 | 0.9 | 1.25 | 1.6 | [5 empty] | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4188 |  | 0.002766 | 0.0028815 | 0.002997 | 0.0031125 | 0.003228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | 0.02766 | 0.028815 | 0.02997 | 0.031125 | 0.03228 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | CANAGROSA | 1354
| 1355 | 3772 | 3372 | EX823212/1 | 300 | 0.1 | psi | 0.1 | CANAGROSA |  | 0.068947 | NO CONSTA | 0.06 | DIGITAL 1/4" G |  | ROTOTHERM | - | Lab. Metrologia | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,15 bar (2,17 psi) |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,15 bar (2,17 psi) |  |  |  | 60 | 120 | 180 | 240 | 280 | [5 empty] | RACORES 1: 4205; RACORES 2: 4222 |  | 0.0040652 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0090707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | psi | Icc | 0.14 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | 0.1474 | 0.1969 | 0.2464 | 0.2959 | 0.3289 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | CANAGROSA | 1355
| 1356 | 4047 | 4047 | NO CONSTA | -1 | 0.1 | bar | 0.05 | CANAGROSA |  | 1 | NO CONSTA | 0.006 | ANALÓGICO 1/8" G |  | FESTO | - | Lab. Metrologia | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | [5 empty] | RACORES 1: 4205; RACORES 2: 4211 |  | 0.000234 | 0.000268 | 0.000336 | 0.000404 | 0.000472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.14 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | 0.00117 | 0.00134 | 0.00168 | 0.00202 | 0.00236 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 0 | 0 | CANAGROSA | 1356
| 1357 | 4146 | 4146 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.1 | CANAGROSA |  | 1 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO 1/8" G |  | WIKA | - | Iberia Mantenimiento. Zona 7 Ensayos Físicos | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | [5 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.00303 | 0.00336 | 0.00402 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc | 0.6 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | 0.00303 | 0.00336 | 0.00402 | 0.00534 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | CANAGROSA | 1357
| 1358 | 4178 | 4178 | 96249 | 25 | 0.2 | bar | 0.1 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2 " G |  | NUOVA FIMA |  | Instalaciones del cliente | Aire | Air | C/ Virgen De Monserrat 3 - 41011, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4214; RACORES 2: 4204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | OTROS CLIENTES | 1358
| 1359 | SM4A08939 |  | S/N | 250 | 0.1 | bar | 0,1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.2 | 0.006 | ANALÓGICO |  | AEP | 0,2% FS | TABLADA | Nitrógeno | Nitrogen | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 25 | 75 | 120.7 | 181 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4206 | 019 | 0.0515 | 0.0685 | 0.084038 | 0.10454 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x | FHI0011 | Icc | ∆x | CAU | ±1% LECT | Carro de Agua Power Plant A400M | SM8A5412 | 0.206 | 0.091333 | 0.069626 | 0.057757 | 0.0512 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1359
| 1360 | SM4A08005 |  | S/N | 400 | 0.1 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | ANALÓGICO 400BAR |  | BOURDON HAENNI |  | TABLADA | Aceite | Oil | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA HTP | [11 empty] | 40 | 120 | 207 | 237 | 345 | 400 |  |  |  |  | RACORES 1: 4192 | 005 | 0.2136 | 0.2408 | 0.27038 | 0.28058 | 0.3173 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | %Lec | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2.5 |  |  |  |  | %Lec | Icc | FHI0019 | Icc | Icc | 0012 | ±3 %LECT | Mula Hidraúlica A400M Tablada PWP | SM8A08002 | 0.178 | 0.066889 | 0.043539 | 0.039463 | 0.030657 | 0.028 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1360
| 1361 | SM4A5731 |  | S/N | 400 | 0.1 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | ANALÓGICO 400BAR |  | BOURDON HAENNI |  | TABLADA | Aceite | Oil | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA HTP | [11 empty] | 40 | 120 | 207 | 237 | 345 | 400 |  |  |  |  | RACORES 1: 4192 | 005 | 0.2136 | 0.2408 | 0.27038 | 0.28058 | 0.3173 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | %Lec | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2.5 |  |  |  |  | %Lec | Icc | FHI0019 | Icc | Icc | 0012 | ±3 %LECT | Mula Hidraúlica A400M Tablada HTP | SM8A5736 | 0.178 | 0.066889 | 0.043539 | 0.039463 | 0.030657 | 0.028 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1361
| 1362 | SM4A5733 |  | S/N | 400 | 0.1 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | ANALÓGICO 400BAR |  | BOURDON HAENNI |  | TABLADA | Aceite | Oil | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA HTP | [11 empty] | 40 | 120 | 207 | 237 | 345 | 400 |  |  |  |  | RACORES 1: 4192 | 005 | 0.2136 | 0.2408 | 0.27038 | 0.28058 | 0.3173 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | %Lec | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2.5 |  |  |  |  | %Lec | Icc | FHI0019 | Icc | Icc | 0012 | ±3 %LECT | Mula Hidraúlica A400M Tablada HTP | SM8A5736 | 0.178 | 0.066889 | 0.043539 | 0.039463 | 0.030657 | 0.028 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1362
| 1363 | PM4A5100 |  | Y023772 | 120 | 0,001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGG1502D3.. |  | GEMS |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 12 | 25 | 50 | 90 | 119 | [5 empty] | 4202 | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 |  |  |  |  | 003 | 0.0012348 | 0.0015216 | 0.0020732 | 0.0047477 | 0.0054076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.125 | 0.125 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0022 | Icc | ∆x* | CAU | MM-MTISG-ISA-700-11002 | NEUMAIM A400M est 70 | PM8A5099 KIT A | 0.14327 | 0.17655 | 0.10023 | 0.22953 | 0.26143 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6220 | 6220 | 6220 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 6220 | 3473 | 6220 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1363
| 1364 | PM4A5101 |  | Y023773 | 20 | 0,001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGA1602D3.. |  | GEMS |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 2.5 | 5 | 10 | 14 | 17.5 | [5 empty] | 4202 | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 |  |  |  |  | 003 | 0.00025861 | 0.00031721 | 0.00043442 | 0.00052819 | 0.0013561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | psi | Icc | 0.015 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0022 | Icc | ∆x* | CAU | MM-MTISG-ISA-700-11002 | NEUMAIM A400M est 70 | PM8A5099 KIT A | 0.15003 | 0.18403 | 0.12602 | 0.15322 | 0.39337 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1364
| 1365 | PM4A5102 | 7454 | Y023768 | 120 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGG1502D3.. |  | GEMS |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST35A | [11 empty] | 12 | 25 | 60 | 90 | 119 | [5 empty] | 4202 | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 |  |  |  |  | 003 | 0.0012348 | 0.0015216 | 0.0022938 | 0.0047477 | 0.0054076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.125 | 0.125 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0022 | Icc | ∆x* | 0012 | MM-MTISG-ISA-700-11002 | NEUMAIM A400M | PM8A5099 KIT A | 0.14327 | 0.17655 | 0.1109 | 0.22953 | 0.26143 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6220 | 6220 | 6220 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 6220 | 3473 | 6220 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1365
| 1366 | PM4A5103 |  | Y023778 | 20 | 0,001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGA1602D3.. |  | GEMS |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 2.5 | 5 | 10 | 14 | 17.5 | [5 empty] | 4202 | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 |  |  |  |  | 003 | 0.00025861 | 0.00031721 | 0.00043442 | 0.00052819 | 0.0013561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | psi | Icc | 0.015 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0022 | Icc | ∆x* | CAU | MM-MTISG-ISA-700-11002 | NEUMAIM A400M est 70 | PM8A5099 KIT B | 0.15003 | 0.18403 | 0.12602 | 0.15322 | 0.39337 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1366
| 1367 | PM4A5105 |  | Y023766 | 120 | 0,001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGG1502D3.. |  | GEMS |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 12 | 25 | 50 | 90 | 119 | [5 empty] | 4202 | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 |  |  |  |  | 003 | 0.00048131 | 0.0032688 | 0.0038376 | 0.0047477 | 0.0054076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | psi | Icc | 0.18 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0022 | Icc | ∆x* | CAU | MM-MTISG-ISA-700-11002 | NEUMAIM A400M est 70 | PM8A5099 KIT C | 0.017452 | 0.11853 | 0.13915 | 0.17215 | 0.19608 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1367
| 1368 | PM4A5106 |  | Y023798 | 500 | 0,001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGG5002D3.. |  | GEMS |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 50 | 150 | 250 | 345 | 450 | [5 empty] | 4202 | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | [5 empty] | 003 | 0.044172 | 0.046516 | 0.048861 | 0.051088 | 0.053549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | [5 empty] | psi | Icc | 2.07 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0022 | Icc | ∆x* | CAU | MM-MTISG-ISA-700-11002 | NEUMAIM A400M est 70 | PM8A5099 KIT D | 0.1857 | 0.19555 | 0.20541 | 0.21477 | 0.22512 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1368
| 1369 | PM4A7417 |  | Y023776 | 20 | 0.001 | psi | 0,001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | 2800BGA1602D3001A001 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST35B | [11 empty] | 2.5 | 5 | 10 | 14 | 17.5 | [5 empty] | 4202 | 4200 | 4201 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4442 | 4457 | 4443 |  |  |  |  | 003 | 0.00025861 | 0.00031721 | 0.00043442 | 0.00052819 | 0.0013561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | psi | Icc | 0.015 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FNE0022 | Icc | ∆x* | NA | MM-MTISG-ISA-700-11002 | NEUMAIM A400M | PM8A7414 KIT B | 0.15003 | 0.18403 | 0.12602 | 0.15322 | 0.39337 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1369
| 1370 | SM4A07408 |  | S/N | 5 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO |  |  |  | TABLADA | Aire | Air | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA FALCON 7X | [11 empty] | 5 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 | 012 | 0.00435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | [9 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FHI0012 | Icc |  | 0018 | ±1 bar | Banco Neumatico HTP FALCON | PRHI-01-2900-01511-01-A | 0.00435 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1370
| 1371 | PM4A10153 |  | P Neumain Ventana A | 7.8 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO 533B-10MP |  | CIRCLE SEAL |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 7.8 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 | 014 | 0.00038285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.39 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0005 | Icc |  | 0018 |  | P Neumain Ventana A |  | 0.014238 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1371
| 1372 | PM4A10154 |  | P Neumain Ventana A | 7.8 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO 533B-10MP |  | CIRCLE SEAL |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 7.8 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 | 014 | 0.00038285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.39 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0005 | Icc |  | 0018 |  | P Neumain Ventana A |  | 0.014238 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1372
| 1373 | PM4A10155 |  | P Neumain Ventana A | 7.8 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO 533B-10MP |  | CIRCLE SEAL |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 7.8 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 | 014 | 0.00038285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.39 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0005 | Icc |  | 0018 |  | P Neumain Ventana A |  | 0.014238 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1373
| 1374 | PM4A10761 |  | S/N | 14.5 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PTX5072 |  | DRUCK |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 1.45 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14.5 |  | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4205; RACORES 3: 4341 | 014 | 0.00023399 | 0.00027033 | 0.00031721 | 0.00036409 | 0.00041098 | 0.00043442 | 0.00045786 | 0.00050475 | 0.00053991 | 0 | 14.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | psi | Icc | 0.01 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | psi | ∆x | FNE0005 | Icc | ∆x | CAU | ±0,02 psi | NEUMAIM L&M | PM8A11709 - Ventana B | 0.16969 | 0.19604 | 0.23004 | 0.26404 | 0.29804 | 0.31504 | 0.33204 | 0.36604 | 0.39154 | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1374
| 1375 | PM4A10762 |  | S/N | 14.5 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PTX5072 |  | DRUCK |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 1.45 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14.5 |  | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4205; RACORES 3: 4341 | 014 | 0.00023399 | 0.00027033 | 0.00031721 | 0.00036409 | 0.00041098 | 0.00043442 | 0.00045786 | 0.00050475 | 0.00053991 | 0 | 14.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | psi | Icc | 0.01 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | psi | ∆x | FNE0005 | Icc | ∆x | CAU | ±0,02 psi | NEUMAIM L&M | PM8A11709 - Ventana B | 0.16969 | 0.19604 | 0.23004 | 0.26404 | 0.29804 | 0.31504 | 0.33204 | 0.36604 | 0.39154 | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1375
| 1376 | PM4A11153 |  | P Neumain Ventana B | 7.8 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO 533B-10MP |  | CIRCLE SEAL |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 7.8 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 | 014 | 0.00038285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.39 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0005 | Icc |  | NA |  | P Neumain Ventana B |  | 0.014238 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1376
| 1377 | PM4A11154 |  | P Neumain Ventana B | 7.8 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO 533B-10MP |  | CIRCLE SEAL |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 7.8 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 | 014 | 0.00038285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.39 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0005 | Icc |  | NA |  | P Neumain Ventana B |  | 0.014238 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1377
| 1378 | PM4A11155 |  | P Neumain Ventana B | 7.8 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO 533B-10MP |  | CIRCLE SEAL |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 7.8 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 | 014 | 0.00038285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.39 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0005 | Icc |  | NA |  | P Neumain Ventana B |  | 0.014238 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1378
| 1379 | PM4A12547 |  | Neumain 03-A Indonesia | 7.8 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO 533B-10MP |  | CIRCLE SEAL |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 7.8 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 | 033 | 0.00038285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.39 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0030 | Icc |  | 0012 |  | Neumain 03-A Indonesia |  | 0.014238 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1379
| 1380 | PM4A12548 |  | Neumain 03-A Indonesia | 7.8 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO 533B-10MP |  | CIRCLE SEAL |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 7.8 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 | 033 | 0.00038285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.39 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0030 | Icc |  | 0018 |  | Neumain 03-A Indonesia |  | 0.014238 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1380
| 1381 | PM4A12550 |  | Neumain 03-A Indonesia | 7.8 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO 533B-10MP |  | CIRCLE SEAL |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 7.8 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 | 033 | 0.00038285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.39 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0030 | Icc |  | 0018 |  | Neumain 03-A Indonesia |  | 0.014238 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1381
| 1382 | KM4F02885 |  | S/N | 700 | 0.1 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.007 | DPI104 |  | DRUCK |  | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.06 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.245 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0082 |  |  | 0018 | CASA 1294-52-FT | DRUCK DPI 104 |  | 0.14229 | 0.17143 | 0.22 | 0.26857 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1382
| 1383 | KM4F02886 |  | S/N | 700 | 0.1 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.007 | DPI104 |  | DRUCK |  | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.06 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.245 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0082 |  |  | 0018 | CASA 1294-52-FT | DRUCK DPI 104 |  | 0.14229 | 0.17143 | 0.22 | 0.26857 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1383
| 1384 | PM4A13269 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1384
| 1385 | PM4A13272 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1385
| 1386 | PM4A13274 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1386
| 1387 | PM4A13276 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1387
| 1388 | PM4A8714 | 6843 | 05666/2010 | 3500 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4"G |  | BAUMER |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 350 | 1000 | 2000 | 3000 | 3500 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.058205 | 0.073442 | 0.096884 | 0.12033 | 0.13205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc |  | 0018 | ±100 psi |  |  | 0.0084419 | 0.010652 | 0.014052 | 0.017452 | 0.019152 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1388
| 1389 | PM4A13118 | 6315 | 8970012826 | 400 | 10 | bar | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 400BAR |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 40 | 100 | 200 | 300 | 400 | [5 empty] | RACORES 1: 4227 |  | 0.2136 | 0.234 | 0.268 | 0.302 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±20 bar |  |  | 0.01068 | 0.0117 | 0.0134 | 0.0151 | 0.0168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1389
| 1390 | PM4A13156 | 6871 | S/N | 10 | 0.5 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO 10 BAR |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | [5 empty] | RACORES 1: 4228; RACORES 2: 4188; RACORES 3: 4341 |  | 0.00303 | 0.003525 | 0.00435 | 0.005175 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar |  |  |  |  | 0018 | ± 1,0 bar |  | PHRI-01-2900-20501-10-A | 0.00303 | 0.003525 | 0.00435 | 0.005175 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1390
| 1391 | PM4A13158 | 6872 | S/N | 10 | 0.5 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO 10 BAR |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | [5 empty] | RACORES 1: 4228; RACORES 2: 4188; RACORES 3: 4341 |  | 0.00303 | 0.003525 | 0.00435 | 0.005175 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar |  |  |  |  | 0018 | ± 1,0 bar |  | PHRI-01-2900-20501-10-A | 0.00303 | 0.003525 | 0.00435 | 0.005175 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1391
| 1392 | PM4A13391 | 8396 | S/N | 4 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | No Consta |  | NO CONSTA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 4 | [19 empty] | 049 | 0.001098 | 0.001322 | 0.001546 | 0.001802 | 0.002026 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 0,2 bar |  |  | 0.00549 | 0.00661 | 0.00773 | 0.00901 | 0.01013 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 6220 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1392
| 1393 | PM4A31392 |  | S/N | [6 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  |  | 1393
| 1394 | PM4A13105 |  | 409786 | 50 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | P33-Xi |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4341; RACORES 4: 4204; RACORES 5: 4205 | 020 | 0.0028138 | 0.0031551 | 0.0033826 | 0.0036101 | 0.0038376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0019 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Banco de Combustible LV - MANUAL | PM8A13101 | 0.081621 | 0.091521 | 0.098121 | 0.10472 | 0.11132 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1394
| 1395 | PM4A13106 |  | 409787 | 50 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | P33-Xi |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4341; RACORES 4: 4204; RACORES 5: 4205 | 020 | 0.0028138 | 0.0031551 | 0.0033826 | 0.0036101 | 0.0038376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0019 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,5 psi | Banco de Combustible LV - MANUAL | PM8A13101 | 0.081621 | 0.091521 | 0.098121 | 0.10472 | 0.11132 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1395
| 1396 | 4344 | 4344 | 101623 | 10 | 0.1 | bar | 0.05 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | NUOVA FIMA |  | Instalaciones del cliente | Aire | Air | C/Virgen de Monserrat 3 - 41011, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.00303 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1396
| 1397 | PM4A13445 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1397
| 1398 | PM4A13827 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1398
| 1399 | PM4A13832 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1399
| 1400 | PM4A13833 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1400
| 1401 | PM4A13834 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1401
| 1402 | PM4A13836 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1402
| 1403 | PM4A13837 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4204 |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0016098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc | 0.075 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0021 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,125 psi | Pruebas de Fuel Estación 30 - KELLER |  | 0.060742 | 0.042246 | 0.027286 | 0.062646 | 0.18679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1403
| 1404 | KM4F1953 |  | S/N | 300 | 0.1 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.25 | 0.006 |  |  | FOXBORO |  | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4200 | 034 | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | ∆x | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FOX0001 | ∆x | ∆x* | NA | ±0,7 psi | Oxigen Leak Tester |  | 0.098121 | 0.15752 | 0.19712 | 0.23672 | 0.27632 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1404
| 1405 | KM4F1845 |  | S/N | 300 | 0.1 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.25 | 0.006 |  |  | FOXBORO |  | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4200 | 034 | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | psi | ∆x | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FOX0001 | ∆x | ∆x* | NA | ±0,7 psi | Oxigen Leak Tester |  | 0.098121 | 0.15752 | 0.19712 | 0.23672 | 0.27632 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1405
| 1406 | KM4F02913 |  | S/N | [6 empty] | 0 | [6 empty] | CAP |  |  | Av. John Lennon s/n | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  | Banco Neumático / Carro de Oxígeno | KM8F02912 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  |  | 1406
| 1407 | KM4F02914 |  | S/N | [6 empty] | 0 | [6 empty] | CAP |  |  | Av. John Lennon s/n | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  | Banco Neumático / Carro de Oxígeno | KM8F02912 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  |  | 1407
| 1408 | KM4F02915 |  | S/N | [6 empty] | 0 | [6 empty] | CAP |  |  | Av. John Lennon s/n | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  | Banco Neumático / Carro de Oxígeno | KM8F02912 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  |  | 1408
| 1409 | KM4F02916 |  | S/N | [6 empty] | 0 | [6 empty] | CAP |  |  | Av. John Lennon s/n | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NRC |  | Banco Neumático / Carro de Oxígeno | KM8F02912 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  |  | 1409
| 1410 | KM4F1862 |  | S/N |  |  |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | - | [5 empty] | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F1895 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1410
| 1411 | KM4F1867 |  | S/N |  |  |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | [6 empty] | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F1895 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1411
| 1412 | KM4F1854 |  | S/N |  |  |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | [6 empty] | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | NA |  | Banco de Fuel-Nitrogeno MRTT | KM8F1895 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1412
| 1413 | KM4F02921 |  | S/N |  |  |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 | [6 empty] | CAP |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 |  | Fill Unit Air | KM8F02920 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | MANÓMETRO |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1413
| 1414 | KM4F02947 |  | S/N | 300 | 5 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ASHCROFT |  | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.0088239 | 0.010996 | 0.012444 | 0.013892 | 0.015339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±10 psi |  |  | 0.012798 | 0.015948 | 0.018048 | 0.020148 | 0.022248 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1414
| 1415 | KM4F03055 |  | S/N | 300 | 5 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ASHCROFT |  | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.0088239 | 0.010996 | 0.012444 | 0.013892 | 0.015339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±10 psi |  |  | 0.012798 | 0.015948 | 0.018048 | 0.020148 | 0.022248 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1415
| 1416 | SM4A08006 |  | S/N | 400 |  | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | ES DE PRESIÓN |  | BOURDON HAENNI |  | TABLADA |  |  | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA HTP | [36 empty] | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FHI0019 |  |  | NRCP |  | Mula Hidraúlica A400M Tablada PWP | SM8A08002 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN |  | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1416
| 1417 | KM4F03114 |  | 9240316 | 300 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.07 | 0.002 | IAP10-V20D1C-X1 |  | FOXBORO |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4192 |  | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0022 | Icc | ∆x* | 0012 | CASA 1294-52-FT | Banco Repostaje en Tierra |  | 0.032707 | 0.052507 | 0.065707 | 0.078907 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1417
| 1418 | KM4F03115 |  | 9240317 | 300 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.07 | 0.002 | IAP10-V20D1C-X1 |  | FOXBORO |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4192 |  | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0022 | Icc | ∆x* | 0012 | CASA 1294-52-FT | Banco Repostaje en Tierra |  | 0.032707 | 0.052507 | 0.065707 | 0.078907 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1418
| 1419 | KM4F03116 |  | 9240318 | 300 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.07 | 0.002 | IAP10-V20D1C-X1 |  | FOXBORO |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4192 |  | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0022 | Icc | ∆x* | 0012 | CASA 1294-52-FT | Banco Repostaje en Tierra |  | 0.032707 | 0.052507 | 0.065707 | 0.078907 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1419
| 1420 | KM4F03117 |  | 11303301 | 300 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.07 | 0.002 | IAP10-V20D1C-X1 |  | FOXBORO |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 4192 |  | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FFU0022 | Icc | ∆x* | 0012 | CASA 1294-52-FT | Banco Repostaje en Tierra |  | 0.032707 | 0.052507 | 0.065707 | 0.078907 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1420
| 1421 | KM4F02626 |  | 81014-1-303 | 400 | 10 | PF | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.035922 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | POUNDSFORCE |  | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 90 | 250 | 390 | 450 | 630 | 850 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A |  | 0.0092315 | 0.011243 | 0.013003 | 0.013758 | 0.016021 | 0.018787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | PF | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 |  |  |  |  | PF | ∆x | FFU0009 | Icc | ∆x | NA | CASA 1294-52-FT | Drogue Coupling Tester | PRFU-01-4831-10100-03-A | 0.025699 | 0.031299 | 0.036199 | 0.038299 | 0.044599 | 0.052299 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1421
| 1422 | KM4F02052 |  | S/N | 300 | 10 | PF | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.035922 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ASHCROFT |  | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 90 | 250 | 390 | 450 | 630 | 850 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A |  | 0.0092315 | 0.011243 | 0.013003 | 0.013758 | 0.016021 | 0.018787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | PF | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 |  |  |  |  | PF | ∆x | FFU0009 | Icc | ∆x | CAU | CASA 1294-52-FT | Drogue Coupling Tester | PRFU-01-4831-10100-04-A | 0.025699 | 0.031299 | 0.036199 | 0.038299 | 0.044599 | 0.052299 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1422
| 1423 | KM4F02053 |  | S/N | 800 | 10 | PF | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.035922 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | ASHCROFT |  | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 90 | 250 | 390 | 450 | 630 | 850 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A |  | 0.0092315 | 0.011243 | 0.013003 | 0.013758 | 0.016021 | 0.018787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | PF | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 |  |  |  |  | PF | ∆x | FFU0009 | Icc | ∆x | CAU | CASA 1294-52-FT | Drogue Coupling Tester | PRFU-01-4831-10100-04-A | 0.025699 | 0.031299 | 0.036199 | 0.038299 | 0.044599 | 0.052299 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1423
| 1424 | PM4A10218 |  | S/N | 750 | 0.01 | mbar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.1 | 0.006 | FDD1JF,2P5D6A |  | HONEYWELL |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST30A | [11 empty] | 200 | 400 | 537 | 738 | 748 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 4204 |  | 0.000268 | 0.000336 | 0.00038258 | 0.00045092 | 0.00045432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | mbar | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x* | FNE0001 | Icc | ∆x* | NA | ±1,5 mbar | PRESSAIM - A4 - EST30 | PRNE-00-2130-20600-04-A | 0.17867 | 0.224 | 0.25505 | 0.30061 | 0.30288 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1424
| 1425 | PM4A12209 |  | S/N | 750 | 0.01 | mbar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.1 | 0.006 | FDD1JF,2P5D6A |  | HONEYWELL |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST30B | [11 empty] | 200 | 400 | 537 | 738 | 748 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 4204 |  | 0.000268 | 0.000336 | 0.00038258 | 0.00045092 | 0.00045432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | mbar | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x* | FNE0001 | Icc | ∆x* | NA | ±1,5 mbar | PRESSAIM - A4 - EST30 | PRNE-00-2130-20600-04-A | 0.17867 | 0.224 | 0.25505 | 0.30061 | 0.30288 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1425
| 1426 | PM4A13821 |  | S/N | 700 | 0,01 | bar | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.007 | DPI104 |  | DRUCK | 0.35 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 | 035 | 0.0498 | 0.06 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.245 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0173 | ∆x | ∆x | 0012 | N/A | Kits Servicing de Amortiguadores A400M |  | 0.14229 | 0.17143 | 0.22 | 0.26857 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1426
| 1427 | PM4A13894 | 8120 | 10122663 | 700 | 0,01 | bar | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.007 | DPI104(DIGITAL) |  | DRUCK | 0.35 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,35 bar |  |  |  | 20 | 56 | 92 | 128 | 164 | 200 |  |  |  |  | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 | 035 | 0.0498 | 0.06204 | 0.07428 | 0.08652 | 0.09876 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0173 | ∆x | ∆x | 0018 | N/A | Kits Servicing de Amortiguadores A400M |  | 0.14229 | 0.17726 | 0.21223 | 0.2472 | 0.28217 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1427
| 1428 | PM4A13895 | 8124 | 10122661 | 700 | 0,01 | bar | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.007 | DPI104(DIGITAL) |  | DRUCK | 0.35 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,35 bar |  |  |  | 20 | 56 | 92 | 128 | 164 | 200 |  |  |  |  | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 | 035 | 0.0498 | 0.06204 | 0.07428 | 0.08652 | 0.09876 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0173 | ∆x | ∆x | 0018 | N/A | Kits Servicing de Amortiguadores A400M |  | 0.14229 | 0.17726 | 0.21223 | 0.2472 | 0.28217 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1428
| 1429 | PM4A13896 | 8125 | 10122658 | 700 | 0,01 | bar | 0,01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.007 | DPI104(DIGITAL) |  | DRUCK | 0.35 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,35 bar |  |  |  | 20 | 56 | 92 | 128 | 164 | 200 |  |  |  |  | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 | 035 | 0.0498 | 0.06204 | 0.07428 | 0.08652 | 0.09876 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0173 | ∆x | ∆x | 0018 | N/A | Kits Servicing de Amortiguadores A400M |  | 0.14229 | 0.17726 | 0.21223 | 0.2472 | 0.28217 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1429
| 1430 | PM4A13446 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1430
| 1431 | PM4A13447 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1431
| 1432 | PM4A13828 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1432
| 1433 | PM4A13829 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1433
| 1434 | PM4A13830 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1434
| 1435 | PM4A13835 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1435
| 1436 | PM4A13838 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1436
| 1437 | PM4A13839 |  | S/N | -14,5 A 29,01 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33XEI/ 81871.30 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -13.8 | -7 | 1.5 | 14.5 | 29 | [5 empty] | 4192 | 4402 | 4204 | 4205 | 4341 | 4441 | 4453 | 4447 | 4448 | 4456 | 4457 | 4442 | 4443 |  |  |  | 0.0005235 | 0.00036409 | 0.00023516 | 0.00053991 | 0.0033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.029 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | FFU0012 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,2 psi | Pruebas de Fuel Estación 70 - KELLER |  | 0.037964 | 0.026404 | 0.017054 | 0.039154 | 0.24365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3473 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 3473 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1437
| 1438 | PM4A13526 |  | PRNE-00-2130-20600-008-B | 750 | 0.01 | mbar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/80794 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST30 | [11 empty] | 200 | 400 | 537 | 738 | 748 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 4204 |  | 0.000268 | 0.000336 | 0.00038258 | 0.00045092 | 0.00045432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | mbar | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x* | FNE0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±1,5 mbar | PRESSAIM - A4 - EST30 | PRNE-00-2130-20600-008-B | 0.17867 | 0.224 | 0.25505 | 0.30061 | 0.30288 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1438
| 1439 | PM4A13527 |  | PRNE-00-2130-20600-009-B | 750 | 0.01 | mbar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/80794 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST30 | [11 empty] | 200 | 400 | 537 | 738 | 748 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 4204 |  | 0.000268 | 0.000336 | 0.00038258 | 0.00045092 | 0.00045432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | mbar | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x* | FNE0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±1,5 mbar | PRESSAIM - A4 - EST30 | PRNE-00-2130-20600-009-B | 0.17867 | 0.224 | 0.25505 | 0.30061 | 0.30288 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1439
| 1440 | PM4A13528 |  | PRNE-00-2130-20600-014-B | 750 | 0.01 | mbar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/80794 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST30 | [11 empty] | 200 | 400 | 537 | 738 | 748 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 4204 |  | 0.000268 | 0.000336 | 0.00038258 | 0.00045092 | 0.00045432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | mbar | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x* | FNE0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±1,5 mbar | PRESSAIM - A4 - EST30 | PRNE-00-2130-20600-014-B | 0.17867 | 0.224 | 0.25505 | 0.30061 | 0.30288 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1440
| 1441 | PM4A13529 |  | PRNE-00-2130-20600-012-B | 750 | 0.01 | mbar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/80794 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST30 | [11 empty] | 200 | 400 | 537 | 738 | 748 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 4204 |  | 0.000268 | 0.000336 | 0.00038258 | 0.00045092 | 0.00045432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | mbar | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x* | FNE0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±1,5 mbar | PRESSAIM - A4 - EST30 | PRNE-00-2130-20600-012-B | 0.17867 | 0.224 | 0.25505 | 0.30061 | 0.30288 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1441
| 1442 | PM4A13530 |  | PRNE-00-2130-20600-011-B | 750 | 0.01 | mbar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/80794 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST30 | [11 empty] | 200 | 400 | 537 | 738 | 748 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 4204 |  | 0.000268 | 0.000336 | 0.00038258 | 0.00045092 | 0.00045432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | mbar | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x* | FNE0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±1,5 mbar | PRESSAIM - A4 - EST30 | PRNE-00-2130-20600-011-B | 0.17867 | 0.224 | 0.25505 | 0.30061 | 0.30288 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1442
| 1443 | PM4A13531 |  | PRNE-00-2130-20600-007-B | 750 | 0.01 | mbar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/80794 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST30 | [11 empty] | 200 | 400 | 537 | 738 | 748 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 4204 |  | 0.000268 | 0.000336 | 0.00038258 | 0.00045092 | 0.00045432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | mbar | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x* | FNE0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±1,5 mbar | PRESSAIM - A4 - EST30 | PRNE-00-2130-20600-007-B | 0.17867 | 0.224 | 0.25505 | 0.30061 | 0.30288 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1443
| 1444 | PM4A13640 |  | PRNE-00-2130-20600-010-B | 750 | 0.01 | mbar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/80794 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST30 | [11 empty] | 200 | 400 | 537 | 738 | 748 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 4204 |  | 0.000268 | 0.000336 | 0.00038258 | 0.00045092 | 0.00045432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | mbar | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x* | FNE0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±1,5 mbar | PRESSAIM - A4 - EST30 | PRNE-00-2130-20600-010-B | 0.17867 | 0.224 | 0.25505 | 0.30061 | 0.30288 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1444
| 1445 | PM4A13641 |  | PRNE-00-2130-20600-014-B | 750 | 0.01 | mbar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 0.1 | 0.006 | PR-33X/80794 |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST30 | [11 empty] | 200 | 400 | 537 | 738 | 748 | [5 empty] | RACORES 1: 4256; RACORES 2: 4204 |  | 0.000268 | 0.000336 | 0.00038258 | 0.00045092 | 0.00045432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | mbar | Icc | 0.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x* | FNE0001 | Icc | ∆x* | 0012 | ±1,5 mbar | PRESSAIM - A4 - EST30 | PRNE-00-2130-20600-014-B | 0.17867 | 0.224 | 0.25505 | 0.30061 | 0.30288 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1445
| 1446 | PM4A8687 |  | S/N | 6.5 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO |  |  |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 6.5 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.00035237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.65 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0012 | Icc |  | NA | ±6,5 psi ± 10% | Válvulas de alivio de Aire ST70 AyB |  | 0.0078627 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1446
| 1447 | PM4A8688 |  | S/N | 6.5 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO |  |  |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 6.5 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.00035237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.65 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0012 | Icc |  | CAU | ±6,5 psi ± 10% | Válvulas de alivio de Aire ST70 AyB |  | 0.0078627 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1447
| 1448 | PM4A8689 |  | S/N | 6.5 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO |  |  |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 6.5 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.00035237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.65 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0012 | Icc |  | CAU | ±6,5 psi ± 10% | Válvulas de alivio de Aire ST70 AyB |  | 0.0078627 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1448
| 1449 | PM4A8690 |  | S/N | 6.5 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO |  |  |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 6.5 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.00035237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.65 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0012 | Icc |  | CAU | ±6,5 psi ± 10% | Válvulas de alivio de Aire ST70 AyB |  | 0.0078627 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1449
| 1450 | PM4A8691 |  | S/N | 6.5 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO |  |  |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 6.5 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.00035237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.65 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0012 | Icc |  | CAU | ±6,5 psi ± 10% | Válvulas de alivio de Aire ST70 AyB |  | 0.0078627 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1450
| 1451 | PM4A8692 |  | S/N | 6.5 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO |  |  |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 6.5 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.00035237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.65 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0012 | Icc |  | CAU | ±6,5 psi ± 10% | Válvulas de alivio de Aire ST70 AyB |  | 0.0078627 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1451
| 1452 | PM4A12569 |  | 14115/1 | 6.5 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO |  | ALBAJES, S. L. |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 6.5 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.00035237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.65 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0012 | Icc |  | 0018 | ±6,5 psi ± 10% | Válvulas de alivio de Aire ST70 AyB |  | 0.0078627 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1452
| 1453 | PM4A12570 |  | 14115/2 | 6.5 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO |  | ALBAJES, S. L. |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 6.5 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.00035237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.65 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0012 | Icc |  | 0018 | ±6,5 psi ± 10% | Válvulas de alivio de Aire ST70 AyB |  | 0.0078627 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1453
| 1454 | PM4A12390 |  | 13.505/1 | 6.5 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO |  | ALBAJES, S. L. |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 6.5 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.00035237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.65 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0012 | Icc |  | 0018 | ±6,5 psi ± 10% | Válvulas de alivio de Aire ST70 AyB |  | 0.0078627 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1454
| 1455 | PM4A12391 |  | 13.502/2 | 6.5 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO |  | ALBAJES, S. L. |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 6.5 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.00035237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.65 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0012 | Icc |  | 0018 | ±6,5 psi ± 10% | Válvulas de alivio de Aire ST70 AyB |  | 0.0078627 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1455
| 1456 | 6212 | 6212 | S/N | 2.5 | 0.1 | bar | 0.05 | CANAGROSA |  | 1 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO DE 1/8" |  | WIKA | - | Cámara de Niebla Salina | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.5 |  |  |  |  | RACORES 1: 4204 |  | 0.002766 | 0.002931 | 0.003063 | 0.003228 | 0.00336 | 0.003525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | bar | Icc | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [9 empty] | 0012 |  |  |  | 0.01383 | 0.014655 | 0.015315 | 0.01614 | 0.0168 | 0.017625 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | CANAGROSA | 1456
| 1457 | 6213 | 6213 | 4130557630 | 6 | 0.2 | bar | 0.1 | CANAGROSA |  | 1 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO DE 1/8" |  | WIKA | - | Cámara de Niebla Salina | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 3.8 | 5 | 6 |  |  |  |  | RACORES 1: 4204 |  | 0.002898 | 0.003228 | 0.003624 | 0.003954 | 0.00435 | 0.00468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | bar | Icc | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [9 empty] | 0012 |  |  |  | 0.007245 | 0.00807 | 0.00906 | 0.009885 | 0.010875 | 0.0117 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | CANAGROSA | 1457
| 1458 | PM4A13499 |  | S/N | 2 | 0.1 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO D533B-8M-2 |  | CIRCLE SEAL |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.00024688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | [9 empty] | %Lec | ∆x |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0010 | ∆x |  | 0018 |  | Kit Inertización L&M |  | 0.035808 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1458
| 1459 | PM4A13500 |  | S/N | 2 | 0.1 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO |  | CIRCLE SEAL |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2 | [9 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.00024688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | [9 empty] | %Lec | ∆x |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FFU0010 | ∆x |  | 0018 |  | Kit Inertización L&M |  | 0.035808 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1459
| 1460 | PM4A13501 |  | S/N | 160 | 5 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 160mbar |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 16 | 60 | 100 | 130 | 160 | [5 empty] | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4211 |  | 0.00020544 | 0.0002204 | 0.000234 | 0.0002442 | 0.0002544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | mbar | Icc | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x* | FFU0010 | Icc | ∆x* | 0018 | ±10 mbar | Kit Inertización L&M |  | 0.020544 | 0.02204 | 0.0234 | 0.02442 | 0.02544 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1460
| 1461 | PM4A13502 |  | S/N | 160 | 5 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 160mbar |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 16 | 60 | 100 | 130 | 160 | [5 empty] | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4211 |  | 0.00020544 | 0.0002204 | 0.000234 | 0.0002442 | 0.0002544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | mbar | Icc | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x* | FFU0010 | Icc | ∆x* | 0018 | ±10 mbar | Kit Inertización L&M |  | 0.020544 | 0.02204 | 0.0234 | 0.02442 | 0.02544 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1461
| 1462 | PM4A13151 |  | STUM1516-0002-076-10 | 250 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | 3100B0250S01E000 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | MRO | [11 empty] | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 031 | 0.0585 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FHI0017 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,1% LECT + 16psi | Maleta Comprobador de Frenos CN235-295 |  | 2.34 | 0.84 | 0.67333 | 0.59 | 0.54 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1462
| 1463 | KM4F02961 |  | S/N | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO 316SSTUBE |  | PERMASWAGE | ± 200 PSI | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | [5 empty] | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.27033 | 0.36409 | 0.43442 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | psi | Icc | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | PPR0045 | Icc | ∆x | 0012 | I+D-P 312 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.015683 | 0.021123 | 0.025203 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1463
| 1464 | PM4A13429 | 6727 | 1107 | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO 316SSTUBE |  | PERMASWAGE | ± 200 PSI | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 250 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 250 psi |  |  |  | 1000 | 3800 | 6600 | 10000 | 12200 | 15000 |  |  |  |  | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.28908 | 0.35472 | 0.43442 | 0.48599 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | psi | Icc | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | psi | ∆x | PPR0045 | Icc | ∆x | 0012 | AIPI03-06-007 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.016771 | 0.020579 | 0.025203 | 0.028195 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1464
| 1465 | PM4A13697 |  | S/N | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO 316SSTUBE |  | PERMASWAGE | ± 200 PSI | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M | [11 empty] | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | [5 empty] | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.27033 | 0.36409 | 0.43442 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | psi | Icc | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | PPR0045 | Icc | ∆x | 0012 | AIPI03-06-007 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.015683 | 0.021123 | 0.025203 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1465
| 1466 | PM4A13183 | 3580 | S/N | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO 316SSTUBE |  | PERMASWAGE | ± 200 PSI | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | [5 empty] | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.27033 | 0.36409 | 0.43442 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | psi | Icc | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | PPR0045 | Icc | ∆x | NA | I+D-P 312 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.015683 | 0.021123 | 0.025203 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1466
| 1467 | PM4A13281 | 6346 | 1402 | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | NO CONSTA |  | PERMASWAGE | ± 200 PSI | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 250 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 250 psi |  |  |  | 1000 | 3800 | 6600 | 10000 | 12200 | 15000 |  |  |  |  | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.28908 | 0.35472 | 0.43442 | 0.48599 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | psi | Icc | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | psi | ∆x | PPR0045 | Icc | ∆x | 0018 | I+D-P 312 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.016771 | 0.020579 | 0.025203 | 0.028195 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1467
| 1468 | PM4A14016 |  | S/N | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO 316SSTUBE |  | PERMASWAGE | ± 200 PSI | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | [5 empty] | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.27033 | 0.36409 | 0.43442 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | psi | Icc | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | PPR0045 | Icc | ∆x | NA | I+D-P 312 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.015683 | 0.021123 | 0.025203 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1468
| 1469 | PM4A14017 | 8529 | 1508 | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO 316SSTUBE |  | PERMASWAGE | ± 200 PSI | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 250 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 250 psi |  |  |  | 1000 | 3800 | 6600 | 10000 | 12200 | 15000 |  |  |  |  | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.28908 | 0.35472 | 0.43442 | 0.48599 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | psi | Icc | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | psi | ∆x | PPR0045 | Icc | ∆x | 0012 | I+D-P 312 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.016771 | 0.020579 | 0.025203 | 0.028195 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1469
| 1470 | PM4A14018 | 8530 | 1502 | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO 316SSTUBE |  | PERMASWAGE | ± 200 PSI | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 250 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 250 psi |  |  |  | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | [5 empty] | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.27033 | 0.36409 | 0.43442 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | psi | Icc | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | PPR0045 | Icc | ∆x | 0012 | I+D-P 312 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.015683 | 0.021123 | 0.025203 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1470
| 1471 | AAMS-220JESC | 6348 | 220JL58 | 40 | 0.2 | bar | 0.05 | AGRICULTURA Y ENSAYO |  | 1 | 0.6 | 0.006 | ANALÓGICO 40BAR |  | WIKA |  |  | Aceite | Oil | Urb. El Eucaliptal C/Cordialidad, 9 - 41500 Alcalá de Guadaira, Seville |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | [5 empty] | RACORES 1: 4214 |  | 0.0095 | 0.0116 | 0.0151 | 0.0186 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | bar | Icc | 0.24 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | 0.02375 | 0.029 | 0.03775 | 0.0465 | 0.05525 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1471
| 1472 | CM4A3141-E1 |  | 45868/9726 | 25 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO LOIRE |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC LOIRE | CM4A3141 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1472
| 1473 | CM4A3141-S1 |  | 57216/9910 | 25 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO LOIRE |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC LOIRE | CM4A3141 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1473
| 1474 | CM4A3141-E2 |  | 45871/9726 | 25 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO LOIRE |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC LOIRE | CM4A3141 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1474
| 1475 | CM4A3141-S2 |  | 57218/9910 | 25 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO LOIRE |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC LOIRE | CM4A3141 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1475
| 1476 | CM4A3141-E3 |  | 45867/9726 | 25 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO LOIRE |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC LOIRE | CM4A3141 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1476
| 1477 | CM4A3141-S3 |  | 45870/9726 | 25 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO LOIRE |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC LOIRE | CM4A3141 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1477
| 1478 | CM4A3139-E1 |  | 76321/0213 | 25 | 0.001 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO ACB |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC ACB | CM4A3139 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1478
| 1479 | CM4A3139-S1 |  | 76312/0213 | 25 | 0.001 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO ACB |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC ACB | CM4A3139 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1479
| 1480 | CM4A3139-E2 |  | 76314/0213 | 25 | 0.001 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO ACB |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC ACB | CM4A3139 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1480
| 1481 | CM4A3139-S2 |  | 76316/0213 | 25 | 0.001 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO ACB |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC ACB | CM4A3139 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1481
| 1482 | CM4A3139-E3 |  | 76313/0213 | 25 | 0.001 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO ACB |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC ACB | CM4A3139 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1482
| 1483 | CM4A3139-S3 |  | 76322/0213 | 25 | 0.001 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO ACB |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC ACB | CM4A3139 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1483
| 1484 | CM4A3139-M1 |  | 76317/0213 | 25 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO ACB |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC ACB | CM4A3139 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1484
| 1485 | CM4A3139-M2 |  | 76323/0213 | 25 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO ACB |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC ACB | CM4A3139 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1485
| 1486 | CM4A3139-M3 |  | 76320/0213 | 25 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO ACB |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC ACB | CM4A3139 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1486
| 1487 | CM4A3140-V1 |  | W74026/001-107 | 25 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO INNSE |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC INNSE | CM4A3140 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1487
| 1488 | CM4A3140-R1 |  | W74026/001-108 | 25 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO INNSE |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC INNSE | CM4A3140 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1488
| 1489 | CM4A3140-V2 |  | W74026/001-106 | 25 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO INNSE |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC INNSE | CM4A3140 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1489
| 1490 | CM4A3140-R2 |  | W74026/001-105 | 25 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO INNSE |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC INNSE | CM4A3140 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1490
| 1491 | CM4A3140-V3 |  | W74026/001-102 | 25 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO INNSE |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC INNSE | CM4A3140 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1491
| 1492 | CM4A3140-R3 |  | W74026/001-103 | 25 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO INNSE |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC INNSE | CM4A3140 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1492
| 1493 | CM4A3140-PU |  | W74026/001-104 | 25 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO INNSE |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4205; RACORES 5: 6260; RACORES 6: 4341 | 025 | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | ∆x | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC INNSE | CM4A3140 | 0.08975 | 0.116 | 0.089 | 0.0755 | 0.0674 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1493
| 1494 | CM4A3140-VA |  | P003 | -0.8 | 0.001 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | SOLICITAR INFORMACIÓN | 0.006 | PRENSA CONFORMADO INNSE |  | No Consta |  | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC | [11 empty] | -0.82 | -0.72 | -0.66 | -0.58 | -0.5 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4204; RACORES 3: 4205 | 025 | 0.0004788 | 0.0004448 | 0.0004244 | 0.0003972 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x* | PHT0005 | ∆x | ∆x* | 0012 | AÑADIR Uc | PRENSAS CBC INNSE | CM4A3140 | 0.004788 | 0.004448 | 0.004244 | 0.003972 | 0.0037 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1494
| 1495 | ICMG0053-A | 6240 | S/N | 350 | 5 | bar | 5 | GUADAIRA AIRCRAFT MANTENANCE (GAM) |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 350BAR |  | No Consta |  | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | Calle Indico, nº 2 Edificio Indico |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 35 | 100 | 200 | 250 | 350 | [5 empty] | RACORES 1: 4227 | 025 | 0.02035 | 0.234 | 0.268 | 0.285 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | bar | ∆x |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | ∆x | ∆x | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 3465 | 0 | OTROS CLIENTES | 1495
| 1496 | ICMG0053 | 6239 | 662 | 12845 | 1 | inHg | 1 | GUADAIRA AIRCRAFT MANTENANCE (GAM) |  | 0.033864 | 0.5 | 0.006 | TG6000X |  | Florida Aeronautics Inc |  | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | Calle Indico, nº 2 Edificio Indico |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1285 | 3500 | 7000 | 10000 | 12845 | [21 empty] | 0.064795 | 0.090298 | 0.1306 | 0.31514 | 0.34789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12845 | [11 empty] | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3464 | 3465 | 0 | OTROS CLIENTES | 1496
| 1497 | 2510/OR/2013/21 | 6510 | 2510/OR/2013/21 | 160 | 1 | bar | 0.5 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | NUOVA FIMA |  | Instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen | C/Virgen de Monserrat 3 - 41011, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 16 | 50 | 90 | 120 | 160 | [5 empty] | 4192 | 4190 | 4441 | 4442 | 4443 | 4447 | 4448 | 4453 | 4456 | 4457 | [6 empty] | 0.00798 | 0.06 | 0.0736 | 0.0838 | 0.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 3470 | 0 | OTROS CLIENTES | 1497
| 1498 | 6489 | 6489 | 160054767 | 10 | 0.05 | bar | 0.025 | CANAGROSA |  | 1 | 0.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | WIKA | - | Carro Torque | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | [5 empty] | RACORES 1: 4204 |  | 0.00303 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | bar | Icc | 0.05 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | 0.0303 | 0.0402 | 0.0468 | 0.0534 | 0.06 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | CANAGROSA | 1498
| 1500 | PM4A13822 |  | S/N | 14.5 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | UNIK 5000 |  | DRUCK |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 1.45 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14.5 |  | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4205; RACORES 3: 4341 | 014 | 0.00023399 | 0.00027033 | 0.00031721 | 0.00036409 | 0.00041098 | 0.00043442 | 0.00045786 | 0.00050475 | 0.00053991 | 0 | 14.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | psi | Icc | 0.01 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | psi | ∆x | FNE0005 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,02 psi | NEUMAIM L&M | PM8A11709 - Ventana B | 0.16969 | 0.19604 | 0.23004 | 0.26404 | 0.29804 | 0.31504 | 0.33204 | 0.36604 | 0.39154 | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1500
| 1501 | PM4A13823 |  | S/N | 14.5 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | UNIK 5000 |  | DRUCK |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 1.45 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14.5 |  | RACORES 1: 4204; RACORES 2: 4205; RACORES 3: 4341 | 014 | 0.00023399 | 0.00027033 | 0.00031721 | 0.00036409 | 0.00041098 | 0.00043442 | 0.00045786 | 0.00050475 | 0.00053991 | 0 | 14.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | psi | Icc | 0.01 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | psi | ∆x | FNE0005 | Icc | ∆x | 0012 | ±0,02 psi | NEUMAIM L&M | PM8A11709 - Ventana B | 0.16969 | 0.19604 | 0.23004 | 0.26404 | 0.29804 | 0.31504 | 0.33204 | 0.36604 | 0.39154 | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1501
| 1502 | ICMG0054-A | 6599 | S/N | 350 | 5 | bar | 5 | GUADAIRA AIRCRAFT MANTENANCE (GAM) |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 350BAR |  | No Consta |  | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | Calle Indico, nº 2 Edificio Indico |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 35 | 100 | 200 | 250 | 350 | [21 empty] | 0.0619 | 0.084 | 0.118 | 0.135 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | [11 empty] | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3464 | 3465 | 0 | OTROS CLIENTES | 1502
| 1503 | ICMG0054 | 6598 | 663 | 10183 | 1 | inHg | 1 | GUADAIRA AIRCRAFT MANTENANCE (GAM) |  | 0.033864 | 0.5 | 0.006 | TG60X |  | Florida Aeronautics Inc |  | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | Calle Indico, nº 2 Edificio Indico |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1018 | 3000 | 6000 | 8000 | 10183 | [21 empty] | 0.061721 | 0.084541 | 0.11908 | 0.29211 | 0.31724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10183 | [11 empty] | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3464 | 3465 | 0 | OTROS CLIENTES | 1503
| 1504 | SM4A09262 |  | S/N | 250 | 0.1 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.2 | 0.006 | ANALÓGICO |  |  |  | TABLADA | Nitrógeno | Nitrogen | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 25 | 75 | 120.7 | 181 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4206 | 019 | 0.0515 | 0.0685 | 0.084038 | 0.10454 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x | FHI0011 | Icc | ∆x | 0012 | ±1% LECT | Carro de Agua Power Plant A400M | SM8A5412 | 0.206 | 0.091333 | 0.069626 | 0.057757 | 0.0512 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1504
| 1505 | 08728 05/2015 | 6630 | 08728 05/2015 | 60 | 0.5 | bar | 0.25 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | NUOVA FIMA |  | Instalaciones del cliente | Aire | Air | C/Virgen de Monserrat 3 - 41011, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 6 | 15 | 30 | 45 | 60 | [21 empty] | 0.00468 | 0.00765 | 0.0186 | 0.02385 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 3471 | 0 | OTROS CLIENTES | 1505
| 1506 | 01441 02/2016 | 6629 | 01441 02/2016 | 40 | 0.5 | bar | 0.25 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | NUOVA FIMA |  | Instalaciones del cliente | Aire | Air | C/Virgen de Monserrat 3 - 41011, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | [21 empty] | 0.00402 | 0.006 | 0.0093 | 0.0186 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 3471 | 0 | OTROS CLIENTES | 1506
| 1507 | PM4A14209 | 6631 | S/N | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 0 a 25 bar |  | FLAIG |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2.5 | 7 | 11.5 | 16 | 20.5 | 25 |  |  |  |  | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4206 | 041 | 0.05085 | 0.05238 | 0.05391 | 0.05544 | 0.05697 | 0.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ± 1,0 bar |  |  | 0.05085 | 0.05238 | 0.05391 | 0.05544 | 0.05697 | 0.0585 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1507
| 1508 | 16020905/0-1 | 6657 | 1509011510DN | 60 | 0.001 | bar | 0.001 | Centro de Metrología y Calibración CMYC Laboratorio INTA |  | 1 | 0.05 | 0.006 | IKA 200 |  | LEYRO |  | Instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen | Carretera de Ajalvir 4, 28850 Torrejón de Ardoz - Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 0 | 30 | [24 empty] | 0.0081 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | [11 empty] | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | [8 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1508
| 1509 | 16020905/0 | 6657 | 1509011510DN | 60 | 0.001 | bar | 0.001 | Centro de Metrología y Calibración CMYC Laboratorio INTA |  | 1 | 0.05 | 0.006 | IKA 200 |  | LEYRO |  | Instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen | Carretera de Ajalvir 4, 28850 Torrejón de Ardoz - Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | [19 empty] | 0.0027 | 0.006 | 0.0093 | 0.0186 | 0.0221 | 0.0256 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 60 | [11 empty] | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 | 3473 | 3471 | 0 | OTROS CLIENTES | 1509
| 1510 | 16020905/1-1 | 6656 | 1509011568DN | 700 | 0.01 | bar | 0.01 | Centro de Metrología y Calibración CMYC Laboratorio INTA |  | 1 | 0.05 | 0.006 | IKA 200 |  | LEYRO |  | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | Carretera de Ajalvir 4, 28850 Torrejón de Ardoz - Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 0 | 400 | [24 empty] | 0.2 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | [11 empty] | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | [8 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1510
| 1511 | 16020905/1 | 6656 | 1509011568DN | 700 | 0.01 | bar | 0.01 | Centro de Metrología y Calibración CMYC Laboratorio INTA |  | 1 | 0.05 | 0.006 | IKA 200 |  | LEYRO |  | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | Carretera de Ajalvir 4, 28850 Torrejón de Ardoz - Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 0 | 100 | 250 | 400 | 550 | 700 | [20 empty] | 0.05 | 0.084 | 0.135 | 0.336 | 0.387 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | [11 empty] | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 | 3464 | 3465 | 0 | OTROS CLIENTES | 1511
| 1512 | MFI6304025-DB | 6671 | S/N | 25 | 0.5 | bar | 0.1 | IGB, S.L. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" |  | No Consta |  | Instalaciones del cliente | Aire | Air | P.I. Store, C/Berbiquí, Bloque 2 Nave 17, 41008 - Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [21 empty] | 0.003525 | 0.006 | 0.00765 | 0.0093 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | [11 empty] | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 3471 | 0 | OTROS CLIENTES | 1512
| 1513 | PM4A14263 | 6782 | S/N | 100 | 2 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4"G |  | No Consta |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4190 |  | 0.0464 | 0.0566 | 0.0634 | 0.0702 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0018 | ±4 bar |  |  | 0.0116 | 0.01415 | 0.01585 | 0.01755 | 0.01925 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1513
| 1514 | 50043-1 | 6805 | 029662/11414 | -1 a 10 | 0.2 | bar | 0.05 | JIT INCLIMA GRUPO ABRIA, S.L |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO -1 a 10 bar |  | A LAME ACIER |  | Instalaciones del cliente | Aire | Air | C/ CABRERA, Nº6, CORIA DEL RIO (SEVILLA) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -0.8 | 1 | 4 | 7 | 10 | [5 empty] | RACORES 1: 6709; RACORES 2: 4256; RACORES 3: 4188 |  | 0.002436 | 0.00303 | 0.00402 | 0.00501 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1514
| 1515 | 50043-2 | 6806 | 021440/35013 | -1 a 30 | 1 | bar | 0.2 | JIT INCLIMA GRUPO ABRIA, S.L |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO -1 a 30 bar |  | A LAME ACIER |  | Instalaciones del cliente | Aire | Air | C/ CABRERA, Nº6, CORIA DEL RIO (SEVILLA) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -1 | 5 | 12 | 23 | 30 | [5 empty] | RACORES 1: 4188; RACORES 2: 6709; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4202; RACORES 5: 4247 |  | 0.00237 | 0.00435 | 0.00666 | 0.01615 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 3471 | 0 | OTROS CLIENTES | 1515
| 1516 | PM4A14259 | 6813 | 160926 | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | MELVEN |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [21 empty] | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±1 bar | MULA HIDRÁULICA |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1516 | bar: RACORES 1
| 1517 | PM4A14251 | 6816 | 160927 | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | MELVEN |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [21 empty] | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±1 bar | MULA HIDRÁULICA |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1517 | bar: RACORES 1
| 1518 | PM4A14261 | 6815 | 160925 | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | MELVEN |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [21 empty] | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±1 bar | MULA HIDRÁULICA |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1518 | bar: RACORES 1
| 1519 | PM4A14257 | 6812 | 160929 | 16 | 0.5 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | MELVEN |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1.6 | 4 | 8 | 12 | 16 | [5 empty] | RACORES 1: 4402; RACORES 2: 4202; RACORES 3: 4247; RACORES 4: 6709 |  | 0.003228 | 0.00402 | 0.00534 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±1 bar | MULA HIDRÁULICA |  | 0.003228 | 0.00402 | 0.00534 | 0.00666 | 0.00798 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1519
| 1520 | PM4A14254 | 6811 | 160931 | 600 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | MELVEN |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 60 | 150 | 300 | 450 | 600 | [5 empty] | RACORES 1: 4214 |  | 0.2204 | 0.251 | 0.302 | 0.353 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | %Lec | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | Icc | FHI0007 | Icc | Icc | 0018 | ±3% LECT | MULA HIDRÁULICA A400M |  | 0.12244 | 0.055778 | 0.033556 | 0.026148 | 0.022444 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1520
| 1521 | PM4A14255 | 6814 | 160921 | 60 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | MELVEN |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 6 | 15 | 30 | 45 | 60 | [5 empty] | RACORES 1: 4214; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4202; RACORES 5: 4247; RACORES 6: 4200 |  | 0.0102 | 0.01335 | 0.0186 | 0.02385 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 | Icc |  | 0018 | ±2 bar | CARRO NITRO |  | 0.0051 | 0.006675 | 0.0093 | 0.011925 | 0.01455 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1521
| 1522 | PM4A14256 | 6817 | 160922 | 60 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | MELVEN |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 6 | 15 | 30 | 45 | 60 | [5 empty] | RACORES 1: 4214; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4202; RACORES 5: 4247; RACORES 6: 4200 |  | 0.0102 | 0.01335 | 0.0186 | 0.02385 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 | Icc |  | 0018 | ±2 bar | CARRO NITRO |  | 0.0051 | 0.006675 | 0.0093 | 0.011925 | 0.01455 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1522
| 1523 | PM4A14278 | 6845 | 1502 | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO 316SSTUBE |  | PERMASWAGE | ± 200 PSI | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M | [11 empty] | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | [5 empty] | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.27033 | 0.36409 | 0.43442 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | psi | Icc | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | PPR0045 | Icc | ∆x | 0012 | I+D-P 312 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.015683 | 0.021123 | 0.025203 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1523
| 1524 | PM4A14289 | 6896 | S/N | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | No Consta |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4200; RACORES 3: 4402; RACORES 4: 4202; RACORES 5: 4247 |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ± 1,0 bar |  |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1524
| 1525 | PM4A14291 | 6897 | 39601021 | 12 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | EN837-1 |  | No Consta |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 7.8 | 10 | 12 |  |  |  |  | RACORES 1: 4228; RACORES 2: 6709; RACORES 3: 4188 |  | 0.003096 | 0.003822 | 0.004548 | 0.005274 | 0.006 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168_01 | Icc | ∆x | 0018 | ± 0,4 bar |  |  | 0.00774 | 0.009555 | 0.01137 | 0.013185 | 0.015 | 0.01665 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1525
| 1526 | PM4A14292 | 6898 | S/N | -1 a 15 | 0.5 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/8" G |  | No Consta |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1.5 | 5 | 8 | 12 | 15 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4188 |  | 0.003195 | 0.00435 | 0.00534 | 0.00666 | 0.00765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±1 bar |  |  | 0.003195 | 0.00435 | 0.00534 | 0.00666 | 0.00765 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1526
| 1527 | PM4A14295 | 6899 | S/N | -1 a 15 | 0.5 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/8" G |  | No Consta |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1.5 | 5 | 8 | 12 | 15 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4188 |  | 0.003195 | 0.00435 | 0.00534 | 0.00666 | 0.00765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±1 bar |  |  | 0.003195 | 0.00435 | 0.00534 | 0.00666 | 0.00765 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1527
| 1528 | PM4A14297 | 6900 | S/N | -1 a 15 | 0.5 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/8" G |  | No Consta |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1.5 | 5 | 8 | 12 | 15 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4188 |  | 0.003195 | 0.00435 | 0.00534 | 0.00666 | 0.00765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±1 bar |  |  | 0.003195 | 0.00435 | 0.00534 | 0.00666 | 0.00765 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1528
| 1529 | PM4A14298 | 6901 | S/N | -1 a 15 | 0.5 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/8" G |  | No Consta |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1.5 | 5 | 8 | 12 | 15 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4188 |  | 0.003195 | 0.00435 | 0.00534 | 0.00666 | 0.00765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±1 bar |  |  | 0.003195 | 0.00435 | 0.00534 | 0.00666 | 0.00765 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1529
| 1530 | 4322 | 4322 | S/N | 10 | 0.2 | bar | 0.1 | CANAGROSA |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  | No Consta |  | Iberia Mantenimiento. Zona 7 Ensayos Físicos | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | IBERIA - ZONA ENSAYOS FÍSICOS | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | [21 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00501 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0012 |  |  |  | 0.007575 | 0.009225 | 0.0117 | 0.012525 | 0.015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | CANAGROSA | 1530
| 1531 | KM4F03157 |  |  | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO 316SSTUBE |  | PERMASWAGE | ± 200 PSI | SAN PABLO | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | [5 empty] | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.27033 | 0.36409 | 0.43442 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | PPR0045 |  |  | 0018 | I+D-P 312 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.015683 | 0.021123 | 0.025203 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1531
| 1532 | KM4F03158 |  |  | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO 316SSTUBE |  | PERMASWAGE | ± 200 PSI | SAN PABLO | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | [5 empty] | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.27033 | 0.36409 | 0.43442 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | PPR0045 |  |  | 0018 | I+D-P 312 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.015683 | 0.021123 | 0.025203 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1532
| 1533 | KM4F03159 |  |  | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | ANALÓGICO 316SSTUBE |  | PERMASWAGE | ± 200 PSI | SAN PABLO | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | FAL AD&DC | [11 empty] | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | [5 empty] | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.27033 | 0.36409 | 0.43442 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | PPR0045 |  |  | 0018 | I+D-P 312 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.015683 | 0.021123 | 0.025203 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1533
| 1534 | PM4A11670 | 7011 | S/N | 400 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" NPT |  | No Consta |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 40 | 100 | 200 | 300 | 400 | [5 empty] | RACORES 1: 4222 |  | 0.2136 | 0.234 | 0.268 | 0.302 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±20 bar |  |  | 0.01068 | 0.0117 | 0.0134 | 0.0151 | 0.0168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1534
| 1535 | KM4F02926 | 7013 | 4335278 | 700 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.007 | DPI104 |  | DRUCK |  | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 6709 | 035 | 0.0498 | 0.06 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.245 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0173 | ∆x | ∆x | 0018 | N/A | Kits Servicing de Amortiguadores A400M |  | 0.14229 | 0.17143 | 0.22 | 0.26857 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1535
| 1536 | 16020905/0-2 | 6657 | 1509011510DN | 60 | 0.001 | bar | 0.001 |  |  | 1 | 0.05 | 0.006 | IKA 200 |  | LEYRO |  | Instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen |  |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | [19 empty] | 0.0027 | 0.006 | 0.0093 | 0.0186 | 0.0221 | 0.0256 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 60 | [11 empty] | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 | 3473 | 3471 | 0 |  | 1536
| 1537 | 16020905/1-2 | 6656 | 1509011568DN | 700 | 0.01 | bar | 0.01 |  |  | 1 | 0.05 | 0.006 | IKA 200 |  | LEYRO |  | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil |  |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 0 | 100 | 250 | 400 | 550 | 700 | [20 empty] | 0.05 | 0.084 | 0.135 | 0.336 | 0.387 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | [11 empty] | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 | 3464 | 3465 | 0 |  | 1537
| 1538 | PM4A13508 |  | 429556 | 30 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST20 | [11 empty] | 3 | 10 | 15 | 22.5 | 30 | [20 empty] | 041 | 0.00027033 | 0.00043442 | 0.00055163 | 0.0014664 | 0.0016319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0032 |  |  | 0012 | ±0,125 psi | Banco Neumático Lavatory ST20 / A400M | PM8A13506 | 0.031366 | 0.050406 | 0.064006 | 0.17015 | 0.18935 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | 6220 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1538
| 1539 | PM4A13806 |  | 430983 | 30 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST20 | [11 empty] | 3 | 10 | 15 | 22.5 | 30 | [20 empty] | 041 | 0.00027033 | 0.00043442 | 0.00055163 | 0.0014664 | 0.0016319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0032 |  |  | 0012 | ±0,125 psi | Banco Neumático Lavatory ST20 / A400M | PM8A13506 | 0.031366 | 0.050406 | 0.064006 | 0.17015 | 0.18935 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 6220 | 6220 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1539
| 1540 | PM4A13507 |  | 335886 | 95 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST20 | [11 empty] | 9.5 | 25 | 50 | 75 | 95 | [21 empty] | 0.0011796 | 0.0015216 | 0.0020732 | 0.0026247 | 0.0048615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0032 |  |  | 0012 | ±0,125 psi | Banco Neumático Lavatory ST20 / A400M | PM8A13506 | 0.13687 | 0.17655 | 0.24055 | 0.30455 | 0.56408 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 6220 | 3473 | 6220 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1540
| 1541 | PM4A13807 |  | 430653 | 95 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | PR-33X |  | KELLER |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST20 | [11 empty] | 9.5 | 25 | 50 | 75 | 95 | [21 empty] | 0.0011796 | 0.0015216 | 0.0020732 | 0.0026247 | 0.0048615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0032 |  |  | 0012 | ±0,125 psi | Banco Neumático Lavatory ST20 / A400M | PM8A13506 | 0.13687 | 0.17655 | 0.24055 | 0.30455 | 0.56408 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 6220 | 3473 | 6220 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1541
DEJAR EN VER | 1542 | PM4A13509 |  | S/N | -14,5 a 14,5 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | ZSE10F-N01-A-P |  | SMC |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST20 | [11 empty] | 11 | [24 empty] | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | [9 empty] | psi |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0032 |  |  | 0018 | N/A | Banco Neumático Lavatory ST20 / A400M | PM8A13506 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1542
DEJAR EN VER | 1543 | PM4A13809 |  | S/N | -14,5 a 14,5 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | ZSE10F-N01-A-P |  | SMC |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST20 | [11 empty] | 11 | [24 empty] | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | [9 empty] | psi |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0032 |  |  | 0018 | N/A | Banco Neumático Lavatory ST20 / A400M | PM8A13506 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1543
DEJAR EN VER | 1544 | PM4A13510 |  | S/N | -14,5 a 145,0 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | ISE10-N01-A-P |  | SMC |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST20 | [11 empty] | 86 | [24 empty] | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 90 | [9 empty] | psi |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0032 |  |  | 0018 |  | Banco Neumático Lavatory ST20 / A400M | PM8A13506 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1544
DEJAR EN VER | 1545 | PM4A13811 |  | S/N | -14,5 a 145,0 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.1 | 0.006 | ISE10-N01-A-P |  | SMC |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST20 | [11 empty] | 86 | [24 empty] | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 90 | [9 empty] | psi |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0032 |  |  | 0018 |  | Banco Neumático Lavatory ST20 / A400M | PM8A13506 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1545
| 1546 | 407660 | 7037 | 407660 | 25 | 0.1 | bar | 0.1 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1 | 0.006 | DIGITAL 1/4 " G |  | IMPRESS |  | Instalaciones del cliente | Aire | Air | C/ Virgen De Monserrat 3 - 41011, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4402; RACORES 2: 4202; RACORES 3: 4247; RACORES 4: 4441 |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1546
| 1547 | 407661 | 7038 | 407661 | 25 | 0.1 | bar | 0.1 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1 | 0.006 | DIGITAL 1/4 " G |  | IMPRESS |  | Instalaciones del cliente | Aire | Air | C/ Virgen De Monserrat 3 - 41011, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4402; RACORES 2: 4202; RACORES 3: 4247; RACORES 4: 4441 |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1547
| 1548 | 407659 | 7055 | 407659 | 25 | 0.1 | bar | 0.1 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1 | 0.006 | DIGITAL 1/4 " G |  | IMPRESS |  | Instalaciones del cliente | Aire | Air | C/ Virgen De Monserrat 3 - 41011, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4402; RACORES 2: 4202; RACORES 3: 4247; RACORES 4: 4441 |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1548
| 1549 | PM4A14350 | 9071 | 75PH1064 | 200 | 10 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 10 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 10 psi |  |  |  | 20 | 70 | 110 | 120 | 150 | 200 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A | 011 | 0.0085826 | 0.0097892 | 0.010754 | 0.010996 | 0.01172 | 0.012926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | psi | ∆x* | FHI0014 | Icc | ∆x* | 0018 | ± 10 psi | Banco HATCH IN ST 70 A y B | SPARE | 0.012448 | 0.014198 | 0.015598 | 0.015948 | 0.016998 | 0.018748 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1549
| 1550 | PM4A14351 | 9072 | 75PH1065 | 200 | 10 | psi | 2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 10 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 10 psi |  |  |  | 20 | 70 | 110 | 120 | 150 | 200 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A | 011 | 0.0085826 | 0.0097892 | 0.010754 | 0.010996 | 0.01172 | 0.012926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | psi | ∆x* | FHI0014 | Icc | ∆x* | 0018 | ± 10 psi | Banco HATCH IN ST 70 A y B | SPARE | 0.012448 | 0.014198 | 0.015598 | 0.015948 | 0.016998 | 0.018748 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1550
| 1551 | PM4A14352 | 9073 | 75PH1063 | 400 | 20 | psi | 4 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 20 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 20 psi |  |  |  | 40 | 160 | 280 | 300 | 360 | 400 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A | 011 | 0.0090653 | 0.011961 | 0.014857 | 0.015339 | 0.016787 | 0.017753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | psi | Icc | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | psi | ∆x* | FHI0014 | Icc | ∆x* | 0018 | ± 20 psi | Banco HATCH IN ST 70 A y B | SPARE | 0.006574 | 0.008674 | 0.010774 | 0.011124 | 0.012174 | 0.012874 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1551
| 1552 | PM4A14353 | 9074 | 75PH1062 | 400 | 20 | psi | 4 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 20 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 20 psi |  |  |  | 40 | 160 | 280 | 300 | 360 | 400 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A | 011 | 0.0090653 | 0.011961 | 0.014857 | 0.015339 | 0.016787 | 0.017753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | psi | Icc | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | psi | ∆x* | FHI0014 | Icc | ∆x* | 0018 | ± 20 psi | Banco HATCH IN ST 70 A y B | SPARE | 0.006574 | 0.008674 | 0.010774 | 0.011124 | 0.012174 | 0.012874 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1552
| 1553 | PM4A14354 | 9075 | 75PH1066 | 4000 | 50 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 100 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 100 psi |  |  |  | 400 | 1300 | 2200 | 3000 | 3500 | 4000 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A | 011 | 0.20938 | 0.23047 | 0.25157 | 0.27033 | 0.28205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | psi | Icc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | psi | ∆x* | FHI0014 | Icc | ∆x* | 0018 | ± 100 psi | Banco HATCH IN ST 70 A y B | SPARE | 0.030368 | 0.033428 | 0.036488 | 0.039208 | 0.040908 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1553
| 1554 | PM4A14355 | 9076 | 75PH1067 | 4000 | 50 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 100 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 100 psi |  |  |  | 400 | 1300 | 2200 | 3000 | 3500 | 4000 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A | 011 | 0.20938 | 0.23047 | 0.25157 | 0.27033 | 0.28205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | psi | Icc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | psi | ∆x* | FHI0014 | Icc | ∆x* | 0018 | ± 100 psi | Banco HATCH IN ST 70 A y B | SPARE | 0.030368 | 0.033428 | 0.036488 | 0.039208 | 0.040908 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1554
| 1555 | PM4A13210 | 7109 | PROO-01-3230-20401-26-A | 25 | 1 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4441; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4202; RACORES 4: 4247 |  | 0.00915 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±2 bar |  |  | 0.004575 | 0.0058 | 0.006675 | 0.00755 | 0.008425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1555
| 1556 | PM4A13211 | 7108 | PRNE-01-3600-20306-004-A | 25 | 1 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4202; RACORES 4: 4247; RACORES 5: 4190 |  | 0.00915 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±2 bar |  |  | 0.004575 | 0.0058 | 0.006675 | 0.00755 | 0.008425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1556
| 1557 | PM4A13212 | 7106 | PROO-01-3230-20401-23-A | 25 | 1 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4441; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4202; RACORES 4: 4247 |  | 0.00915 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±2 bar |  |  | 0.004575 | 0.0058 | 0.006675 | 0.00755 | 0.008425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1557
| 1558 | PM4A13213 | 7107 | PROO-01-3230-20401-24-A | 25 | 1 | bar | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4441; RACORES 2: 4402; RACORES 3: 4202; RACORES 4: 4247 |  | 0.00915 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±2 bar |  |  | 0.004575 | 0.0058 | 0.006675 | 0.00755 | 0.008425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1558
| 1559 | 54980 | 7111 | 54980 | 170 | 5 | bar | 1 | IGB, S.L. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" |  | SUTTNER |  | Instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen | P.I. Store, C/Berbiquí, Bloque 2 Nave 17, 41008 - Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 50 | 90 | 130 | 170 | [5 empty] | RACORES 1: 4441; RACORES 2: 4190 |  | 0.0498 | 0.06 | 0.0736 | 0.0872 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3470 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1559
| 1560 | PM4A14391 | 7169 | 161856 | 25 | 0.5 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | MELVEN |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 18 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4200; RACORES 3: 4204; RACORES 4: 4402; RACORES 5: 4247 |  | 0.008975 | 0.010725 | 0.012475 | 0.0144 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±1,0 bar |  |  | 0.008975 | 0.010725 | 0.012475 | 0.0144 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1560
| 1561 | PM4A14392 | 7170 | 161568 | 315 | 10 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | MELVEN |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 30 | 90 | 160 | 250 | 315 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.2102 | 0.2306 | 0.2544 | 0.285 | 0.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±20 bar |  |  | 0.01051 | 0.01153 | 0.01272 | 0.01425 | 0.015355 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1561
| 1562 | PM4A14393 | 7171 | 161567 | 315 | 10 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | MELVEN |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 30 | 90 | 160 | 250 | 315 | [5 empty] | RACORES 1: N/A |  | 0.2102 | 0.2306 | 0.2544 | 0.285 | 0.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±20 bar |  |  | 0.01051 | 0.01153 | 0.01272 | 0.01425 | 0.015355 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1562
| 1563 | PM4A13411 | 7217 | 201505141715 | 100 | 2 | psi | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2 " G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4190; RACORES 3: 4201; RACORES 4: 4188 |  | 0.0029275 | 0.0033826 | 0.0038376 | 0.0045202 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | Icc |  | 0018 | ±4 psi |  |  | 0.010615 | 0.012265 | 0.013915 | 0.01639 | 0.01804 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1563
| 1564 | PM4A4718 |  |  | 3500 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  |  |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 300 | 750 | 1500 | 2250 | 2900 | [21 empty] | 0.050033 | 0.060582 | 0.078163 | 0.095745 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±100 psi | CARRO NITRO 1 |  | 0.0072566 | 0.0087866 | 0.011337 | 0.013887 | 0.016097 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1564
| 1565 | PM4A13513 |  |  | 25 | 0.5 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  |  |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [21 empty] | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±1 bar | CARRO NITRO 5 |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1565
| 1566 | PM4A13514 |  |  | 25 | 0.5 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO |  |  |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [21 empty] | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0186 | Icc |  | 0018 | ±1 bar | CARRO NITRO 6 |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1566
| 1567 | PM4A13516 | 10724 | NO CONSTA | 40 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 40 | [20 empty] | 0.04436 | 0.04674 | 0.04912 | 0.0515 | 0.05388 | 0.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0186 | Icc |  | 0018 | ± 2 bar | CARRO NITRO 5 |  | 0.02218 | 0.02337 | 0.02456 | 0.02575 | 0.02694 | 0.0283 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1567
| 1568 | 417032 | 7257 | 417032 | 25 | 0.1 | bar | 0.1 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1 | 0.006 | DIGITAL 1/4 " G |  | IMPRESS |  | Instalaciones del cliente | Aire | Air | C/ Virgen De Monserrat 3 - 41011, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | RACORES 1: 4402; RACORES 2: 4202; RACORES 3: 4247; RACORES 4: 4441 |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1568
| 1569 | 417033 | 7255 | 417033 | 25 | 0.1 | bar | 0.1 | AGROIBERICA INGENIEROS VERIFICACIONES TECNICAS |  | 1 | 1 | 0.006 | DIGITAL 1/4 " G |  | IMPRESS |  | Instalaciones del cliente | Aire | Air | Avenida astronomía 1 torre 3, planta 1 modulo 7, 41015 Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 2.5 | 7 | 11.5 | 16 | 20.5 | 25 |  |  |  |  | RACORES 1: 4402; RACORES 2: 4202; RACORES 3: 4247; RACORES 4: 4441 |  | 0.008975 | 0.01055 | 0.012125 | 0.0137 | 0.015275 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1569
| 1570 | 417034 | 7256 | 417034 | 25 | 0.1 | bar | 0.1 | AGROIBERICA INGENIEROS VERIFICACIONES TECNICAS |  | 1 | 1 | 0.006 | DIGITAL 1/4 " G |  | IMPRESS | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | Avenida astronomía 1 torre 3, planta 1 modulo 7, 41015 Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 2.5 | 7 | 11.5 | 16 | 20.5 | 25 |  |  |  |  | RACORES 1: 4402; RACORES 2: 4202; RACORES 3: 4247; RACORES 4: 4441 |  | 0.008975 | 0.01055 | 0.012125 | 0.0137 | 0.015275 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1570
| 1571 | PM4A14397 |  | 044H305094 | 5800 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.25 | 0.006 | HDA-4745-A-400-115 |  | HYDAC ELECTRONI |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST35A | [11 empty] | 580 | 1885 | 3000 | 4305 | 5800 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 029 | 0.2136 | 0.24419 | 0.27033 | 0.30092 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x* | FHI0009 | Icc | ∆x* | 0012 | ±100 psi | Central Hidraulica ST 35 A&B |  | 0.03098 | 0.035417 | 0.039208 | 0.043645 | 0.048728 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1571
| 1572 | 92334 39/2016 |  | 92334 39/2016 | 25 | 0.2 | bar | 0.1 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2 " G |  | NUOVA FIMA |  | Instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen | C/ Virgen De Monserrat 3 - 41011, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.6 | 10 | 15 | 20 | 25 | [21 empty] | 0.00901 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1572
| 1573 | PM4A13798 | 7380 | D12390537 | 350 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.012 | TK-E-3-E-B35D-M-V |  | GEFREN |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL L&M ST65 | [11 empty] | 35 | 100 | 180 | 260 | 350 | [5 empty] | RACORES 1: 4214 |  | 0.2119 | 0.234 | 0.2612 | 0.2884 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | %Lec | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | Icc | FHI0018 |  |  | 0012 | ±3 %LECT |  |  | 0.20181 | 0.078 | 0.04837 | 0.036974 | 0.030381 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1573
| 1574 | 20101004 | 7378 | 20101004 | 400 | 10 | bar | 5 | IGB, S.L. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 3/8" G |  | ITALMANOMETRI CAVRIAGO |  | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | P.I. Store, C/Berbiquí, Bloque 2 Nave 17, 41008 - Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 40 | 100 | 200 | 300 | 400 | [21 empty] | 0.2136 | 0.234 | 0.268 | 0.302 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1574
| 1575 | 28206036 | 7379 | 3437306/2011 | 300 | 0.1 | bar | 0.1 | IGB, S.L. |  | 1 | 0.1 | 0.01 | PTX 7517-1 |  | DRUCK |  | Instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen | P.I. Store, C/Berbiquí, Bloque 2 Nave 17, 41008 - Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 120 | 160 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.0838 | 0.0974 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 | 3470 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1575
| 1576 | PM4A13426 | 7446 | 4131379465 | 10 | 0.5 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | TECSIS |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | [5 empty] | RACORES 1: 4441 |  | 0.00845 | 0.008975 | 0.00985 | 0.010725 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±1,0 bar |  |  | 0.00845 | 0.008975 | 0.00985 | 0.010725 | 0.0116 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1576
| 1577 | 6220 | 6220 | 60677 | 6 | 0.0001 | bar | 0.0001 | CANAGROSA |  | 1 | 0.01 | 0.006 | EXT 6BAR |  | BEAMEX |  | CANAGROSA | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -0.9 | -0.5 | 0.01 | 0.5 | 1 | [21 empty] | 0.000506 | 0.00037 | 0.0002034 | 0.00037 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 0 | 0 | CANAGROSA | 1577
| 1578 | M-1 | 7501 | S/N | -100 | 5 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | VACUÓMETRO -100kPa |  | SMC |  | CBC | Aire | Air | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -90 | -70 | -50 | -30 | -10 | [21 empty] | 0.000506 | 0.000438 | 0.00037 | 0.000302 | 0.000234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | kPa | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±10 kPa |  |  | 0.00506 | 0.00438 | 0.0037 | 0.00302 | 0.00234 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1578
| 1579 | M-2 | 7503 | S/N | -100 | 5 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | VACUÓMETRO -100kPa |  | SMC |  | CBC | Aire | Air | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -90 | -70 | -50 | -30 | -10 | [21 empty] | 0.000506 | 0.000438 | 0.00037 | 0.000302 | 0.000234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | kPa | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±10 kPa |  |  | 0.00506 | 0.00438 | 0.0037 | 0.00302 | 0.00234 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1579
| 1580 | M-3 | 7504 | S/N | -100 | 5 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | VACUÓMETRO -100kPa |  | SMC |  | CBC | Aire | Air | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -90 | -70 | -50 | -30 | -10 | [21 empty] | 0.000506 | 0.000438 | 0.00037 | 0.000302 | 0.000234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | kPa | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±10 kPa |  |  | 0.00506 | 0.00438 | 0.0037 | 0.00302 | 0.00234 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1580
| 1581 | M-4 | 7505 | S/N | -100 | 5 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | VACUÓMETRO -100kPa |  | SMC |  | CBC | Aire | Air | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -90 | -70 | -50 | -30 | -10 | [21 empty] | 0.000506 | 0.000438 | 0.00037 | 0.000302 | 0.000234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | kPa | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±10 kPa |  |  | 0.00506 | 0.00438 | 0.0037 | 0.00302 | 0.00234 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1581
| 1582 | M-5 | 7506 | S/N | -100 | 5 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | VACUÓMETRO -100kPa |  | SMC |  | CBC | Aire | Air | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -90 | -70 | -50 | -30 | -10 | [21 empty] | 0.000506 | 0.000438 | 0.00037 | 0.000302 | 0.000234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | kPa | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±10 kPa |  |  | 0.00506 | 0.00438 | 0.0037 | 0.00302 | 0.00234 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1582
| 1583 | M-6 | 7507 | S/N | -100 | 5 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | VACUÓMETRO -100kPa |  | SMC |  | CBC | Aire | Air | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -90 | -70 | -50 | -30 | -10 | [21 empty] | 0.000506 | 0.000438 | 0.00037 | 0.000302 | 0.000234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | kPa | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±10 kPa |  |  | 0.00506 | 0.00438 | 0.0037 | 0.00302 | 0.00234 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1583
| 1584 | M-7 | 7508 | S/N | -100 | 5 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | VACUÓMETRO -100kPa |  | SMC |  | CBC | Aire | Air | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | -90 | -70 | -50 | -30 | -10 | [21 empty] | 0.000506 | 0.000438 | 0.00037 | 0.000302 | 0.000234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | kPa | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±10 kPa |  |  | 0.00506 | 0.00438 | 0.0037 | 0.00302 | 0.00234 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1584
| 1585 | PM4A14469 |  | 6320G4G400 | 400 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | No Consta |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 40 | 100 | 200 | 300 | 400 | [21 empty] | 0.2136 | 0.234 | 0.268 | 0.302 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 0018 | ±10 bar |  |  | 0.02136 | 0.0234 | 0.0268 | 0.0302 | 0.0336 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1585
| 1586 | PM4A13517 |  | S/N | 40 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | No Consta |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | [21 empty] | 0.0095 | 0.0116 | 0.0151 | 0.0186 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  |  |  | 0.00095 | 0.00116 | 0.00151 | 0.00186 | 0.00221 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1586
| 1587 | PM4A14321 |  | S/N | 250 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | MELVEN |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  |  |  | 0.00498 | 0.00634 | 0.0077 | 0.0094 | 0.0111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1587
| 1588 | PM4A14322 |  | S/N | 250 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | MELVEN |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  |  |  | 0.00498 | 0.00634 | 0.0077 | 0.0094 | 0.0111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1588
| 1589 | PM4A14323 |  | S/N | 250 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | MELVEN |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  |  |  | 0.00498 | 0.00634 | 0.0077 | 0.0094 | 0.0111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1589
| 1590 | PM4A14324 |  | S/N | 250 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | MELVEN |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  |  |  | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1590
| 1591 | PM4A14325 |  | S/N | 400 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | MELVEN |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  |  |  | 0.00249 | 0.00317 | 0.00385 | 0.0047 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1591
| 1592 | PM4A14383 |  | 8970114517 | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  |  |  | 0.00249 | 0.00317 | 0.00385 | 0.0047 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1592
| 1593 | PM4A14385 |  | 1106719947 | 25 | 0.5 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [21 empty] | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | GME0187 |  |  | 0018 |  |  |  | 0.008975 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1593
| 1594 | SM4A09333 |  |  | 40 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  |  |  | TABLADA | Aceite | Oil | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA FALCON 7X | [11 empty] | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | [20 empty] | 012 | 0.0095 | 0.0116 | 0.0151 | 0.0186 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FHI0012 |  |  | 0018 | ±4 bar | Banco Neumatico HTP FALCON | PRHI-01-2900-01511-01-A | 0.002375 | 0.0029 | 0.003775 | 0.00465 | 0.005525 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1594
| 1595 | SM4A09378 | 9668 | P16/36 | 40 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | EN 837 |  | WIKA |  | TABLADA | Aceite | Oil | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 bar |  |  |  | 4 | 14 | 22 | 32 | 40 | [20 empty] | 012 | 0.0095 | 0.013 | 0.0158 | 0.0193 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | bar | Icc | 2.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | FHI0012 |  |  | 0018 | ± 4 bar | Banco Neumatico HTP FALCON | PRHI-01-2900-01511-01-A | 0.002375 | 0.00325 | 0.00395 | 0.004825 | 0.005525 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1595
| 1596 | SM4A09379 |  |  | 315 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  |  |  | TABLADA | Aceite | Oil | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17 - 41011, SEVILLA |  |  |  | TABLADA FALCON 7X | [11 empty] | 32 | 80 | 160 | 240 | 315 | [20 empty] | 012 | 0.21088 | 0.2272 | 0.2544 | 0.2816 | 0.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FHI0012 |  |  | 0018 | ±10 bar | Banco Neumatico HTP FALCON | PRHI-01-2900-01511-01-A | 0.021088 | 0.02272 | 0.02544 | 0.02816 | 0.03071 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1596
| 1597 | 7760 | 7760 | 6310G4G1 | 1 | 0.02 | bar | 0.01 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | No Consta | - | Dpto. de Logística | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.1 | 0.32 | 0.54 | 0.76 | 1 | [21 empty] | 0.000234 | 0.0003088 | 0.0003836 | 0.0004584 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | bar | Icc | - | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | - | - |  | Icc | ∆x | 0012 | N/A |  |  | 0.00585 | 0.00772 | 0.00959 | 0.01146 | 0.0135 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1597
| 1598 | PM4A13825 | 7845 | 75PF1410 | 160 | 5 | mbar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | WIKA |  | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 5 mbar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 5 mbar |  |  |  | 15 | 45 | 70 | 100 | 130 | 160 | [20 empty] | 0.0002051 | 0.0002153 | 0.0002238 | 0.000234 | 0.0002442 | 0.0002544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | mbar | Icc | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  | bar | ∆x | FFU0010_01 |  |  | 0018 | ±5 mbar | KIT DE INERTIZACIÓN - L&M_03_3 |  | 0.04102 | 0.04306 | 0.04476 | 0.0468 | 0.04884 | 0.05088 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1598
| 1599 | PM4A13824 | 7844 | 75PF1409 | 160 | 5 | mbar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/4" G |  | WIKA | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 5 mbar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 5 mbar |  |  |  | 15 | 45 | 70 | 100 | 130 | 160 | [20 empty] | 0.0002051 | 0.0002153 | 0.0002238 | 0.000234 | 0.0002442 | 0.0002544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | mbar | Icc | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  | bar | ∆x | FFU0010_01 |  |  | 0018 | ±5 mbar | KIT DE INERTIZACIÓN - L&M_03_3 |  | 0.04102 | 0.04306 | 0.04476 | 0.0468 | 0.04884 | 0.05088 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1599
| 1600 | PM4A13691 |  | 5431345902 | 700 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | GP-105 |  | ENERPAC | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | [20 empty] | 0.2238 | 0.2476 | 0.2952 | 0.3428 | 0.3904 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | bar | ∆x | PPR0019_01 | Icc | ∆x | #N/A | ±20 bar | MANOMETRO BOMBA DE GRAPADO |  | 0.01119 | 0.01238 | 0.01476 | 0.01714 | 0.01952 | 0.0219 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1600
| 1601 | PM4A13693 |  | 5431345902 | 700 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | GP-105 |  | ENERPAC | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | [20 empty] | 0.2238 | 0.2476 | 0.2952 | 0.3428 | 0.3904 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | bar | ∆x | PPR0019_01 | Icc | ∆x | #N/A | ±20 bar | MANOMETRO BOMBA DE GRAPADO |  | 0.01119 | 0.01238 | 0.01476 | 0.01714 | 0.01952 | 0.0219 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1601
| 1602 | PM4A13695 |  | 5431345902 | 700 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | GP-105 |  | ENERPAC | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | [20 empty] | 0.2238 | 0.2476 | 0.2952 | 0.3428 | 0.3904 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | bar | ∆x | PPR0019_01 | Icc | ∆x | #N/A | ±20 bar | MANOMETRO BOMBA DE GRAPADO |  | 0.01119 | 0.01238 | 0.01476 | 0.01714 | 0.01952 | 0.0219 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1602
| 1603 | PM4A13696 |  | 5431345902 | 700 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | GP-105 |  | ENERPAC | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | [20 empty] | 0.2238 | 0.2476 | 0.2952 | 0.3428 | 0.3904 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | bar | ∆x | PPR0019_01 | Icc | ∆x | #N/A | ±20 bar | MANOMETRO BOMBA DE GRAPADO |  | 0.01119 | 0.01238 | 0.01476 | 0.01714 | 0.01952 | 0.0219 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1603
| 1604 | CV26 (117) | 7657 | 120083201006 | 10 | 0.1 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | 103 589 00 21 01 | 103 589 00 21 01 | HAENNI |  | CADIMAR CADIZ | Aire | Air | Ronda del Puente, s/n, P.I. Zona Franca, 11011 Cádiz (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - CADIZ | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01515 | 0.0168 | 0.00804 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1604
| 1605 | CV01 (3) | 7620 | 2819/13 | 15 | 0.5 | bar | 0.25 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | RR30 | - | TOPAUTO |  | CADIMAR CADIZ | Aire | Air | Ronda del Puente, s/n, P.I. Zona Franca, 11011 Cádiz (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - CADIZ | [11 empty] | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 13 | 15 | [20 empty] | 0.003195 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00699 | 0.00765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.015975 | 0.00738 | 0.00468 | 0.00567 | 0.002796 | 0.00306 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1605
| 1606 | CV02 (3/1) | 7624 | 2819/13 | 30 | 1 | bar | 0.5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | RR30 | - | TOPAUTO |  | CADIMAR CADIZ | Aceite | Oil | Ronda del Puente, s/n, P.I. Zona Franca, 11011 Cádiz (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - CADIZ | [11 empty] | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 30 | [20 empty] | 0.00915 | 0.0109 | 0.01265 | 0.0144 | 0.01615 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.0183 | 0.0109 | 0.00506 | 0.00576 | 0.00646 | 0.00372 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1606
| 1607 | CV08 (66) | 7631 | NO CONSTA | 12 | 0.2 | bar | 0.2 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA | - | AIGNEP |  | CADIMAR CADIZ | Aire | Air | Ronda del Puente, s/n, P.I. Zona Franca, 11011 Cádiz (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - CADIZ | [11 empty] | 1.2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | [20 empty] | 0.003096 | 0.00336 | 0.00402 | 0.00534 | 0.006 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01548 | 0.0168 | 0.00804 | 0.00534 | 0.006 | 0.002664 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1607
| 1608 | CV09 (67) | 7632 | NO CONSTA | 12 | 0.2 | bar | 0.2 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA | - | AIGNEP |  | CADIMAR CADIZ | Aire | Air | Ronda del Puente, s/n, P.I. Zona Franca, 11011 Cádiz (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - CADIZ | [11 empty] | 1.2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | [20 empty] | 0.003096 | 0.00336 | 0.00402 | 0.00534 | 0.006 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01548 | 0.0168 | 0.00804 | 0.00534 | 0.006 | 0.002664 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1608
| 1609 | CV10 (68) | 7633 | No Consta | 10 | 0.1 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | No Consta | - | No Consta |  | CADIZ | Aire | Air | Ronda del Puente, s/n, P.I. Zona Franca, 11011 Cádiz (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - CADIZ | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00303 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [10 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 24 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1609
| 1610 | CV12 (73/1) | 7635 | 100307156 | 17 | 1 | bar | 0.5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | GASOLINE | 6220031004 | MOTOMETER |  | CADIMAR CADIZ | Aire | Air | Ronda del Puente, s/n, P.I. Zona Franca, 11011 Cádiz (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - CADIZ | [11 empty] | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | [20 empty] | 0.0137 | 0.01545 | 0.0172 | 0.01895 | 0.0207 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.0137 | 0.01545 | 0.0172 | 0.01895 | 0.0207 | 0.0221 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1610
| 1611 | CV14 (74) | 7637 | No Consta | 160 | 5 | bar | 1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | 124 589 06 21 00 | 103 589 00 21 01 | LEITENBERGER |  | CADIMAR CADIZ | Aceite | Oil | Ronda del Puente, s/n, P.I. Zona Franca, 11011 Cádiz (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - CADIZ | [11 empty] | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 160 | [20 empty] | 0.0551 | 0.0602 | 0.0704 | 0.0806 | 0.0908 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2.5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.02204 | 0.01204 | 0.00704 | 0.00806 | 0.00908 | 0.00522 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3464 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1611
| 1612 | CV13 (73/2) | 7636 | 100307917 | 40 | 1 | bar | 0.5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | DIESEL | 6220031004 | MOTOMETER |  | CADIMAR CADIZ | Aire | Air | Ronda del Puente, s/n, P.I. Zona Franca, 11011 Cádiz (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - CADIZ | [11 empty] | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | [20 empty] | 0.0137 | 0.01545 | 0.0172 | 0.01895 | 0.0207 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.00548 | 0.00618 | 0.00688 | 0.00758 | 0.00828 | 0.00884 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1612
| 1613 | CV17 (80) | 7639 | 112013301128 | 16 | 0.5 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | 541 589 02 21 00 | 541 589 02 21 00 | BOURDON HAENNI |  | CADIMAR CADIZ | Aceite | Oil | Ronda del Puente, s/n, P.I. Zona Franca, 11011 Cádiz (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - CADIZ | [11 empty] | 1.5 | 2 | 5 | 9 | 11 | 15 | [20 empty] | 0.008625 | 0.0088 | 0.00985 | 0.01125 | 0.01195 | 0.01335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.043125 | 0.044 | 0.0197 | 0.01125 | 0.01195 | 0.00534 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1613
| 1614 | CA-CV18 |  | No Consta | 10 | 0.1 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | 103 589 00 21 01 | 103 589 00 21 01 | LEITENBERGER |  | CADIZ | Aceite | Oil | CADIMAR - Crta. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, Alcubilla |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - CADIZ | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [10 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 24 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO ACEITE | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1614
| 1615 | CV28 (129) | 7659 | NO CONSTA | -1000 | 25 | mbar | 5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | 001 589 73 21 00 | 001 589 73 21 00 | LTR |  | CADIMAR CADIZ | Aire | Air | Ronda del Puente, s/n, P.I. Zona Franca, 11011 Cádiz (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - CADIZ | [11 empty] | -100 | -200 | -400 | -600 | -800 | -900 | [20 empty] | 0.000234 | 0.000268 | 0.000336 | 0.000404 | 0.000472 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | mbar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.00156 | 0.0017867 | 0.00224 | 0.0026933 | 0.0031467 | 0.0033733 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1615
| 1616 | CV42 | 7803 | No Consta | 40 | 0.25 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | No Consta | - | NOVA |  | ALCUBILLA | Aire | Air | CADIMAR - Crta. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, Alcubilla |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | [20 empty] | 0.0095 | 0.0109 | 0.0137 | 0.0165 | 0.0193 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [10 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 24 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1616
| 1617 | CV43 | 7804 | No Consta | 17 | 0.25 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | No Consta | - | NOVA |  | ALCUBILLA | Aire | Air | CADIMAR - Crta. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, Alcubilla |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 1.7 | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | [20 empty] | 0.008695 | 0.00915 | 0.0102 | 0.01125 | 0.01265 | 0.01405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [10 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 24 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1617
| 1618 | CV04 (117/1) | 7585 | 123 589 04 21 20 | 10 | 0.1 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | MB | MB | HAENNI |  | CADIMAR ALCUBILLA | Aceite | Oil | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00845 | 0.0088 | 0.0095 | 0.0102 | 0.0109 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.04225 | 0.044 | 0.019 | 0.0102 | 0.0109 | 0.0116 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1618
| 1619 | CV05 (117/2) | 7586 | 123 589 04 21 21 | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | MB | MB | HAENNI |  | CADIMAR ALCUBILLA | Aceite | Oil | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [20 empty] | 0.008975 | 0.00985 | 0.0116 | 0.01335 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.044875 | 0.0197 | 0.0116 | 0.00534 | 0.00604 | 0.00337 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1619
| 1620 | CV06 (118/1) | 7587 | 103 589 00 21 01 | 10 | 0.1 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | 07121/600500 | MB | LEITENBERGER |  | CADIMAR ALCUBILLA | Aceite | Oil | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01515 | 0.0168 | 0.00738 | 0.00435 | 0.00501 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1620
| 1621 | CV07 (118/2) | 7799 | MB | 10 | 0.1 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | 07121/600500 | MB | LEITENBERGER |  | CADIMAR ALCUBILLA | Aire | Air | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01515 | 0.0168 | 0.00738 | 0.00435 | 0.00534 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1621
| 1622 | CV18 (222) | 7595 | No Consta | 150 | 5 | bar | 1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | No Consta | 124 589 06 21 21 | HAENNI |  | ALCUBILLA | Aceite | Oil | CADIMAR - Crta. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, Alcubilla |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 160 | [20 empty] | 0.0551 | 0.0602 | 0.0704 | 0.0806 | 0.0908 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | [10 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 24 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3464 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1622
| 1623 | CV19 (223) | 7596 | 14571 | 250 | 5 | bar | 1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | No Consta | - | HAENNI |  | ALCUBILLA | Aceite | Oil | CADIMAR - Crta. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, Alcubilla |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | [20 empty] | 0.0585 | 0.067 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | [10 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 24 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3464 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1623
| 1624 | CV24 (233/1) | 7602 | 4286/10 | 30 | 1 | bar | 0.2 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | RR300 | RR300 | TOP AUTOMOTIVE |  | CADIMAR ALCUBILLA | Aire | Air | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | [20 empty] | 0.00915 | 0.0102 | 0.0123 | 0.0144 | 0.0165 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.0183 | 0.0102 | 0.00492 | 0.00576 | 0.0066 | 0.00372 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1624
| 1625 | CV25 (234/1) | 7603 | 4286/10 | 15 | 0.5 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | RR300 | RR300 | TOP AUTOMOTIVE |  | CADIMAR ALCUBILLA | Aire | Air | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | [20 empty] | 0.003195 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00666 | 0.00765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.015975 | 0.00738 | 0.00468 | 0.00567 | 0.002664 | 0.00306 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1625
| 1626 | CV29 (307-P) | 7606 | 001 589 73 21 00 | -1000 | 25 | mbar | 5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | No Consta | 201 589 13 21 00 | NO CONSTA |  | CADIMAR ALCUBILLA | Aire | Air | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | -100 | -200 | -400 | -600 | -800 | -900 | [20 empty] | 0.000234 | 0.000268 | 0.000336 | 0.000404 | 0.000472 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | mbar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.00156 | 0.0017867 | 0.00224 | 0.0026933 | 0.0031467 | 0.0033733 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1626
| 1627 | CV31 (308) | 7607 | 126 589 14 21 01 | 250 | 2 | bar | 2 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA | 126 589 14 21 01 | LEITENBERGER |  | CADIMAR ALCUBILLA | Aceite | Oil | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | [20 empty] | 0.0585 | 0.067 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.0117 | 0.0067 | 0.0084 | 0.00505 | 0.0059 | 0.00675 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3464 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1627
| 1628 | CV32 (400/1) | 7723 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA | - | SATA |  | CADIMAR ALCUBILLA | Aire | Air | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01515 | 0.0168 | 0.00804 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1628
| 1629 | CV33 (401) | 7724 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA | - | SATA |  | CADIMAR ALCUBILLA | Aire | Air | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01515 | 0.0168 | 0.00804 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1629
| 1630 | CV21 (225/2) | 7597 | 6220031004 | 40 | 1 | bar | 1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA | 6220031004 | MOTOMETER |  | CADIMAR ALCUBILLA | Aire | Air | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | [20 empty] | 0.0137 | 0.01545 | 0.0172 | 0.01895 | 0.0207 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.00548 | 0.00618 | 0.00688 | 0.00758 | 0.00828 | 0.00884 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1630
| 1631 | CV22 (225/3) | 7600 | 62200031004 | 40 | 1 | bar | 1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA | 6220031004 | MOTOMETER |  | CADIMAR ALCUBILLA | Aire | Air | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | [20 empty] | 0.0137 | 0.01545 | 0.0172 | 0.01895 | 0.0207 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.0137 | 0.01545 | 0.0172 | 0.01895 | 0.0207 | 0.0221 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1631
| 1632 | CV36 (64/1) | 7696 | 600366 | 30 | 0.5 | bar | 0.5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | ECOLD 6610 | ECOLD 6610 | MULLER BEM |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | [20 empty] | 0.00915 | 0.0102 | 0.0123 | 0.0144 | 0.0165 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.0183 | 0.0102 | 0.00492 | 0.00576 | 0.0066 | 0.00372 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1632
| 1633 | CV37 (64/2) | 7697 | 600366 | 15 | 0.2 | bar | 0.2 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | ECOLD 6610 | ECOLD 6610 | MULLER BEM |  | CADIZ LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | [20 empty] | 0.008625 | 0.00915 | 0.0102 | 0.01125 | 0.0123 | 0.01335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.043125 | 0.0183 | 0.0102 | 0.01125 | 0.00492 | 0.00534 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1633
| 1634 | CV41 (107) | 7701 | 112494601346 | 16 | 0.5 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | 521 589 02 21 00 | 521 589 02 21 00 | HAENNI |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aceite | Oil | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.003195 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.015975 | 0.00738 | 0.00468 | 0.00567 | 0.002664 | 0.003192 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1634
| 1635 | CV42 (109) | 7702 | NO CONSTA | 400 | 10 | bar | 5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | 625 589 01 21 00 | 625 589 01 21 00 | HAENNI |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aceite | Oil | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | [20 empty] | 0.2136 | 0.2272 | 0.2544 | 0.2816 | 0.3088 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.04272 | 0.02272 | 0.01272 | 0.01408 | 0.01544 | 0.0168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1635
| 1636 | CV43 (109/1) | 7703 | NO CONSTA | 2.5 | 0.1 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA | - | NO CONSTA |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | [20 empty] | 0.0027825 | 0.002865 | 0.00303 | 0.003195 | 0.00336 | 0.003525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.013913 | 0.014325 | 0.01515 | 0.015975 | 0.0168 | 0.017625 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1636
| 1637 | CV44 (110/2) | 7704 | 03M11 | -1000 | 5 | mbar | 2.5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | 201 589 13 21 00 | 201 589 13 21 00 | UNTERDRUCK |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | -100 | -200 | -400 | -600 | -800 | -900 | [20 empty] | 0.000234 | 0.000268 | 0.000336 | 0.000404 | 0.000472 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | mbar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.00156 | 0.0017867 | 0.00224 | 0.0026933 | 0.0031467 | 0.0033733 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1637
| 1638 | CV47 (113/2) | 7706 | 6220031004 | 40 | 1 | bar | 1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | DIESEL | ECOLD 6610 | MOTOMETER |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | [20 empty] | 0.0137 | 0.01545 | 0.0172 | 0.01895 | 0.0207 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.00548 | 0.00618 | 0.00688 | 0.00758 | 0.00828 | 0.00884 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1638
| 1639 | CV48 (115) | 7707 | 112494601032 | 16 | 0.5 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | 521 589 02 21 00 | 521 589 02 21 00 | HAENNI |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aceite | Oil | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1.6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.003228 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01614 | 0.00738 | 0.00468 | 0.00567 | 0.002664 | 0.003192 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1639
| 1640 | CV50 (117/1) |  | 2205VOT | 16 | 0.1 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA | ECOLD 6610 | WILBAR |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1.6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.003228 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01614 | 0.00738 | 0.00468 | 0.00567 | 0.002664 | 0.003192 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1640
| 1641 | CV56 (117/7) | 7715 | 22066QT | 16 | 0.1 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | STRASSENVERKEHR | STRASSENVERKEHR | WILBAR |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1.6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.003228 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01614 | 0.00738 | 0.00468 | 0.00567 | 0.002664 | 0.003192 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1641
| 1642 | CV57 (118) | 7716 | NO CONSTA | -1000 | 25 | mbar | 10 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | 001 589 73 21 00 | 001 589 73 21 00 | HAENNI |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | -100 | -200 | -400 | -600 | -800 | -900 | [20 empty] | 0.000234 | 0.000268 | 0.000336 | 0.000404 | 0.000472 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | mbar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.00156 | 0.0017867 | 0.00224 | 0.0026933 | 0.0031467 | 0.0033733 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1642
| 1643 | CV36 (110/4) |  | 6220031004 | 40 | 1 | bar | 1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | S/M | ECOLD 6610 | - |  | LOS BARRIOS | Aire | Air | CADIMAR - Crta. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, Alcubilla |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | [21 empty] | 0.00798 | 0.00996 | 0.01194 | 0.01392 | 0.0159 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [10 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 24 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1643
| 1644 | CV09 (107) | 7818 | NO CONSTA | 400 | 10 | bar | 5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA | ECOLD 6610 | DET 01 |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aceite | Oil | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | [20 empty] | 0.2136 | 0.2272 | 0.2544 | 0.2816 | 0.3088 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.04272 | 0.02272 | 0.01272 | 0.01408 | 0.01544 | 0.0168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1644
| 1645 | CV10 (108) | 7819 | NO CONSTA | 2.5 | 0.1 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA | ECOLD 6610 | DAIMLER CHRYSLER |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | [20 empty] | 0.002766 | 0.002865 | 0.00303 | 0.003195 | 0.00336 | 0.003525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01383 | 0.014325 | 0.01515 | 0.015975 | 0.0168 | 0.017625 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1645
| 1646 | CV11 (109/1) | 7820 | 552409 | 35 | 0.5 | bar | 0.5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | AC495 PRO | AC495 PRO | COOLTECH |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 3.5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | [20 empty] | 0.009325 | 0.01055 | 0.013 | 0.01545 | 0.0179 | 0.02035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01865 | 0.01055 | 0.0052 | 0.00618 | 0.00358 | 0.00407 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1646
| 1647 | CV12 (109/2) | 7821 | 552409 | 15 | 0.2 | bar | 0.2 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | AC495 PRO | AC495 PRO | COOLTECH |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1.4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | [20 empty] | 0.003162 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00666 | 0.00765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01581 | 0.00738 | 0.00468 | 0.00567 | 0.002664 | 0.00306 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1647
| 1648 | CV13 (110/2) | 78322 | NO CONSTA | 40 | 1 | bar | 1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | DIÉSEL | 6220031004 | MOTOMETER |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | [20 empty] | 0.0137 | 0.01545 | 0.0172 | 0.01895 | 0.0207 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.00548 | 0.00618 | 0.00688 | 0.00758 | 0.00828 | 0.00884 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1648
| 1649 | CV14 (110/3) | 7823 | NO CONSTA | 40 | 1 | bar | 1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | DIÉSEL | 6220031004 | MOTOMETER |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | [20 empty] | 0.0137 | 0.01545 | 0.0172 | 0.01895 | 0.0207 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.00548 | 0.00618 | 0.00688 | 0.00758 | 0.00828 | 0.00884 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1649
| 1650 | CV15 (110/6) |  | 110308461 | 40 | 1 | bar | 1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | 6220031004 | 6220031004 | MOTOMETER |  | LOS BARRIOS | Aire | Air | CADIMAR - Crta. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, Alcubilla |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | [21 empty] | 0.00798 | 0.00996 | 0.01194 | 0.01392 | 0.0159 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [10 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 24 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1650
| 1651 | CV21 (118) | 7825 | P04406 | 10 | 0.1 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | 103 589 00 21 01 | 103 589 00 21 01 | HAENNI |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aceite | Oil | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01515 | 0.0168 | 0.00804 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1651
| 1652 | CV23 (121) | 7826 | NO CONSTA | 600 | 20 | mbar | 5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA | ECOLD 6610 | LTR |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | [20 empty] | 0.0002204 | 0.0002408 | 0.0002816 | 0.0003224 | 0.0003632 | 0.000404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.001102 | 0.001204 | 0.001408 | 0.001612 | 0.001816 | 0.00202 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1652
| 1653 | CV24 (125) |  | No Consta | 10 | 1 | bar | 0.5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | S/M | ECOLD 6610 | DEVILBISS |  | LOS BARRIOS | Aire | Air | CADIMAR - Crta. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, Alcubilla |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [10 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 24 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1653
| 1654 | CV30 (225) | 7833 | 1269628 | 20 | 1 | bar | 0.2 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA | ECOLD 6610 | NO CONSTA |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | [20 empty] | 0.00336 | 0.00402 | 0.00534 | 0.00666 | 0.00798 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.0168 | 0.00804 | 0.00534 | 0.002664 | 0.003192 | 0.00372 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1654
| 1655 | CV31 (228) |  | S/N | 10 | 1 | bar | 0.5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | S/M | ECOLD 6610 | DEVILBISS |  | LOS BARRIOS | Aire | Air | CADIMAR - Crta. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, Alcubilla |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [10 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 24 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1655
| 1656 | CV32 (229) |  | S/N | 10 | 0.5 | bar | 0.5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | S/M | ECOLD 6610 | SATA |  | LOS BARRIOS | Aire | Air | CADIMAR - Crta. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, Alcubilla |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [10 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 24 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1656
| 1657 | CV33 (230) |  | S/N | 10 | 1 | bar | 0.5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | S/M | ECOLD 6610 | DEVILBISS |  | LOS BARRIOS | Aire | Air | CADIMAR - Crta. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, Alcubilla |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [10 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 24 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1657
| 1658 | CV35 |  | S/N | 10 | 1 | bar | 0.5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | S/M | ECOLD 6610 | DEVILBISS |  | LOS BARRIOS | Aire | Air | CADIMAR - Crta. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, Alcubilla |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [10 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 24 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1658
| 1659 | CV45 (111) | 7705 | NO CONSTA | 400 | 10 | bar | 5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA | ECOLD 6610 | LTR |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aceite | Oil | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | [20 empty] | 0.2136 | 0.2272 | 0.2544 | 0.2816 | 0.3088 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.04272 | 0.02272 | 0.01272 | 0.01408 | 0.01544 | 0.0168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1659
| 1660 | LP-CV06 |  | 151300559 | 11 | 0.2 | bar | 0.2 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | LNE-6951 | LNE-6951 | MICHELIN SCHRADER |  | CADIMAR LOS PORTALES | Aire | Air | CADIMAR - Crta. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, Alcubilla |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 6.6 | 8 | 11 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.00402 | 0.004878 | 0.00534 | 0.00633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [10 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 24 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1660
| 1661 | CV07 (158/3) | 7588 | 111328961 | 11 | 0.2 | bar | 0.2 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 1 | - | 0.006 | LNE-6951 | LNE-6951 | MICHELIN SCHRADER |  | CADIMAR LOS PORTALES | Aire | Air | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 6.6 | 8 | 11 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.00402 | 0.004878 | 0.00534 | 0.00633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01515 | 0.0168 | 0.0134 | 0.01626 | 0.0178 | 0.0211 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1661
| 1662 | CV08 (110/3) | 7664 | 5620 | 15 | 0.2 | bar | 0.2 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 1 | - | 0.006 | SPX 34801 2X | DUAL 2k | ROBINAIR |  | CADIMAR LOS PORTALES | Aire | Air | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 1.4 | 4.2 | 7 | 9.8 | 12.6 | 15 | [20 empty] | 0.003162 | 0.004086 | 0.00501 | 0.005934 | 0.006858 | 0.00765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01581 | 0.008172 | 0.00501 | 0.005934 | 0.0027432 | 0.00306 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1662
| 1663 | CV09 (110/4) | 7665 | 5620 | 35 | 0.5 | bar | 0.5 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 1 | - | 0.006 | SPX 34801 2X | DUAL 2k | ROBINAIR |  | CADIMAR LOS PORTALES | Aire | Air | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 3.5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | [20 empty] | 0.009325 | 0.01055 | 0.013 | 0.01545 | 0.0179 | 0.02035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01865 | 0.01055 | 0.0052 | 0.00618 | 0.00358 | 0.00407 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1663
| 1664 | CV10 (134) | 7666 | 1358098 | 16 | 0.1 | bar | 0.1 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 1 | - | 0.006 | 6220031004 | 6220031004 | WILBAR |  | CADIMAR LOS PORTALES | Aire | Air | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 1.7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.003261 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.016305 | 0.00738 | 0.00468 | 0.00567 | 0.002664 | 0.001596 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1664
| 1665 | CV11 (135) | 7667 | 1358150 | 16 | 0.1 | bar | 0.1 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 1 | - | 0.006 | 6220031004 | 6220031004 | WILBAR |  | CADIMAR LOS PORTALES | Aire | Air | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 1.7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.003261 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.016305 | 0.00738 | 0.00468 | 0.00567 | 0.002664 | 0.001596 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1665
| 1666 | CV12 (136) | 7668 | 1358215 | 16 | 0.1 | bar | 0.1 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 1 | - | 0.006 | 6220031004 | 6220031004 | WILBAR |  | CADIMAR LOS PORTALES | Aire | Air | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 1.7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.003261 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.016305 | 0.00738 | 0.00468 | 0.00567 | 0.002664 | 0.001596 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1666
| 1667 | CV13 (137) | 7669 | 1358121 | 16 | 0.1 | bar | 0.1 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 1 | - | 0.006 | 6220031004 | 6220031004 | WILBAR |  | CADIMAR LOS PORTALES | Aire | Air | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 1.7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.003261 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.016305 | 0.00738 | 0.00468 | 0.00567 | 0.002664 | 0.001596 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1667
| 1668 | CV14 (138) | 7670 | 1358177 | 16 | 0.1 | bar | 0.1 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 1 | - | 0.006 | 6220031004 | 6220031004 | WILBAR |  | CADIMAR LOS PORTALES | Aire | Air | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 1.7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.003261 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.016305 | 0.00738 | 0.00468 | 0.00567 | 0.002664 | 0.001596 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1668
| 1669 | CV15 (139) | 7671 | 1358240 | 16 | 0.1 | bar | 0.1 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 1 | - | 0.006 | 6220031004 | 6220031004 | WILBAR |  | CADIMAR LOS PORTALES | Aire | Air | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 1.7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.003261 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.016305 | 0.00738 | 0.00468 | 0.00567 | 0.002664 | 0.001596 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1669
| 1670 | CV16 (239/4) | 7672 | S/N | 16 | 0.5 | bar | 0.1 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 1 | 1 | 0.006 | 541 589 01 21 00 | 541 589 01 21 00 | BOURDON HAENNI |  | CADIMAR LOS PORTALES | Aceite | Oil | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.008625 | 0.00915 | 0.0102 | 0.01125 | 0.0123 | 0.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.043125 | 0.0183 | 0.0102 | 0.01125 | 0.00492 | 0.00548 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1670
| 1671 | CV17 (239) | 7673 | S/N | 10 | 0.1 | bar | 0.1 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 1 | 1 | 0.006 | 103 589 00 21 01 | 103 589 00 21 01 | LEITENBERGER |  | CADIMAR LOS PORTALES | Aire | Air | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01515 | 0.0168 | 0.00804 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1671
| 1672 | CV19 (239/2) | 7675 | S/N | 250 | 2 | bar | 2 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 1 | 1 | 0.006 | 126 589 14 21 00 | 541 589 002 21 00 | LEITENBERGER |  | CADIMAR LOS PORTALES | Aceite | Oil | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | [20 empty] | 0.0585 | 0.067 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.0117 | 0.0067 | 0.0084 | 0.00505 | 0.0059 | 0.00675 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3464 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1672
| 1673 | CV20 (239/3) | 7676 | No Consta | 400 | 10 | bar | 2 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 1 | 1 | 0.006 | 625 589 01 21 00 | 625 589 01 21 00 | BOURDON HAENNI |  | CADIMAR LOS PORTALES | Aceite | Oil | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | [20 empty] | 0.2136 | 0.2272 | 0.2544 | 0.2816 | 0.3088 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.04272 | 0.02272 | 0.01272 | 0.01408 | 0.01544 | 0.0168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1673
| 1674 | CV21 (230/1) | 7671 | 105418801066 | 16 | 0.5 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | 541 589 01 21 00 | 541 589 01 21 00 | HAENNI |  | CADIMAR LOS PORTALES | Aceite | Oil | CADIMAR - Crta. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, Alcubilla |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 1.6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.003228 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | [10 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 24 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1674
| 1675 | CV35 (230) | 7688 | 6220031004 | 40 | 1 | bar | 1 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA | 6220031004 | MOTOMETER |  | CADIMAR LOS PORTALES | Aire | Air | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | [20 empty] | 0.0137 | 0.01545 | 0.0172 | 0.01895 | 0.0207 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.00548 | 0.00618 | 0.00688 | 0.00758 | 0.00828 | 0.00884 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1675
| 1676 | CV36 (235-P, V) | 7689 | 107616701012 | -1000 | 50 | mbar | 5 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | 201 589 13 21 00 | 201 589 13 21 00 | HAENNI |  | CADIMAR LOS PORTALES | Aire | Air | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | -100 | -200 | -400 | -600 | -800 | -900 | [20 empty] | 0.000234 | 0.000268 | 0.000336 | 0.000404 | 0.000472 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  | mbar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 7.8 | 8.9333 | 11.2 | 13.4667 | 15.7333 | 16.8667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1676
| 1677 | CV51 (117/2) | 7710 | 2205VJ9 | 16 | 0.1 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA | ECOLD 6610 | WILBAR |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1.6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.003228 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01614 | 0.00738 | 0.00468 | 0.00567 | 0.002664 | 0.003192 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1677
| 1678 | CV52 (117/3) | 7711 | 22066PS | 16 | 0.1 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA | ECOLD 6610 | WILBAR |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1.6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.003228 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01614 | 0.00738 | 0.00468 | 0.00567 | 0.002664 | 0.003192 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1678
| 1679 | CV53 (117/4) | 7712 | 2205VIF | 16 | 0.1 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA | ECOLD 6610 | WILBAR |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1.6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.003228 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01614 | 0.00738 | 0.00468 | 0.00567 | 0.002664 | 0.003192 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1679
| 1680 | CV54 (117/5) | 7713 | 2205VK6 | 16 | 0.1 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA | ECOLD 6610 | WILBAR |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1.6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.003228 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01614 | 0.00738 | 0.00468 | 0.00567 | 0.002664 | 0.003192 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1680
| 1681 | CV55 (117/6) | 7714 | 2205VKM | 16 | 0.1 | bar | 0.1 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA | ECOLD 6610 | WILBAR |  | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1.6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.003228 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00567 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 24 |  |  |  | 0.01614 | 0.00738 | 0.00468 | 0.00567 | 0.002664 | 0.003192 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1681
| 1682 | LP-CV36-M |  | 107616701012 | 1000 | 50 | mbar | 50 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | 201 589 13 21 00 | 201 589 13 21 00 | HAENNI |  | CADIMAR LOS PORTALES | Aire | Air | CADIMAR - Crta. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, Alcubilla |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | [20 empty] | 0.002733 | 0.002766 | 0.002832 | 0.002898 | 0.002964 | 0.00303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | [10 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 24 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1682
| 1683 | CV34 |  | S/N | 10 | 1 | bar | 0.5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | S/M | ECOLD 6610 | SATA |  | LOS BARRIOS | Aire | Air | CADIMAR - Crta. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, Alcubilla |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [10 empty] | bar | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 24 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1683
| 1684 | PM4A14712 |  | 16880/1 | 6.5 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO |  | ALBAJES, S. L. |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 6.5 | [25 empty] | 0.00035237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.65 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0012 | Icc |  | CAU | ±6,5 psi ± 10% | Válvulas de alivio de Aire ST70 AyB |  | 0.0078627 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1684
| 1685 | PM4A14713 |  | 16880/2 | 6.5 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | VÁLVULA DE ALIVIO |  | ALBAJES, S. L. |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | FAL A400M ST70 | [11 empty] | 6.5 | [25 empty] | 0.00035237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.65 | [9 empty] | psi | Icc |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | FNE0012 | Icc |  | CAU | ±6,5 psi ± 10% | Válvulas de alivio de Aire ST70 AyB |  | 0.0078627 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | [9 empty] | VÁLVULA DE ALIVIO |  | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1685
| 1686 | PM4A13826 | 7893 | 75PF1411 | 160 | 5 | mbar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NO CONSTA |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 160 | [20 empty] | 0.0002068 | 0.000217 | 0.0002272 | 0.0002374 | 0.0002476 | 0.0002544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | mbar | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | mbar | ∆x | FFU0010 | ∆x | ∆x | 0018 | ± 10 mbar |  |  | 0.02068 | 0.0217 | 0.02272 | 0.02374 | 0.02476 | 0.02544 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1686
| 1687 | PM4A13938 | 7890 | NO CONSTA | 40 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 40 | [20 empty] | 0.0095 | 0.01195 | 0.0144 | 0.01685 | 0.0193 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168_01 | ∆x | ∆x | 0018 | ± 2 bar |  |  | 0.00475 | 0.005975 | 0.0072 | 0.008425 | 0.00965 | 0.01105 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1687
| 1688 | 7886 | 7886 | SA6444 | 280 | 10 | bar | 5 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | 1 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - | Laboratorio de Fluidos y Combustibles | Nitrógeno | Nitrogen | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | [21 empty] | 0.0498 | 0.06 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  | Icc | ∆x | 0012 |  |  |  | 0.00249 | 0.003 | 0.00385 | 0.0047 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3470 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1688
| 1689 | 7885 | 7885 | MH15171 | -1 a 14 | 0.5 | bar | 0.25 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | 1 | 2.5 | 0.006 | ANALÓGICO |  | WIKA | - | Metalografía | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | -0.9 | 1.5 | 6 | 10 | 14 | [21 empty] | 0.000506 | 0.003195 | 0.00468 | 0.006 | 0.00732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc | 0.25 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  |  |  | 0012 |  |  |  | 0.000506 | 0.003195 | 0.00468 | 0.006 | 0.00732 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | VACUÓMETRO | Manómetro Ajustado de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 3473 | 0 | OTROS CLIENTES | 1689
| 1690 | PM4A13784 | 7931 | NO CONSTA | 10 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | EN 837-1 |  | N/A | EN837-1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 8.2 | 10 | [20 empty] | 0.00845 | 0.00908 | 0.00971 | 0.01034 | 0.01097 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 | Icc | ∆x | 0018 | ± 0,4 bar |  |  | 0.021125 | 0.0227 | 0.024275 | 0.02585 | 0.027425 | 0.029 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1690
| 1691 | PM4A14761 | 8098 | NO CONSTA | 1000 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | EN 837-1 |  | N/A | EN837-1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 280 | 460 | 640 | 820 | 1000 | [20 empty] | 0.234 | 0.2952 | 0.3564 | 0.4176 | 0.4788 | 0.54 |  |  |  |  | 1000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | bar | Icc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 | Icc | ∆x | 0018 | ± 40 bar |  |  | 0.00585 | 0.00738 | 0.00891 | 0.01044 | 0.01197 | 0.0135 |  |  |  |  | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1691
| 1692 | PM4A14762 | 8097 | NO CONSTA | 1000 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | N/A | EN837-1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 400 | 600 | 800 | 1000 | [21 empty] | 0.234 | 0.336 | 0.404 | 0.472 | 0.54 | [5 empty] | 1000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | bar | Icc | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168 | Icc | ∆x | 0018 | ± 40 bar |  |  | 0.00585 | 0.0084 | 0.0101 | 0.0118 | 0.0135 | [5 empty] | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1692
| 1693 | PM4A14763 | 8095 | NO CONSTA | 1000 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | N/A | EN837-1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 400 | 600 | 800 | 1000 | [21 empty] | 0.234 | 0.336 | 0.404 | 0.472 | 0.54 | [5 empty] | 1000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | bar | Icc | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168 | Icc | ∆x | 0018 | ± 40 bar |  |  | 0.00585 | 0.0084 | 0.0101 | 0.0118 | 0.0135 | [5 empty] | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1693
| 1694 | PM4A14764 | 8096 | NO CONSTA | 1000 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | N/A | EN837-1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 400 | 600 | 800 | 1000 | [21 empty] | 0.234 | 0.336 | 0.404 | 0.472 | 0.54 | [5 empty] | 1000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | bar | Icc | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168 | Icc | ∆x | 0018 | ± 40 bar |  |  | 0.00585 | 0.0084 | 0.0101 | 0.0118 | 0.0135 | [5 empty] | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1694
| 1695 | PM4A12589 | 8121 | 3968398 | 700 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.007 | DPI104(DIGITAL) |  | DRUCK | 0.35 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | 20 | 56 | 92 | 128 | 164 | 200 |  |  |  |  | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 6709 |  | 0.0498 | 0.06204 | 0.07428 | 0.08652 | 0.09876 | [5 empty] | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0173_01 | ∆x | ∆x | 0018 | N/A | Kits Servicing de Amortiguadores A400M |  | 0.14229 | 0.17726 | 0.21223 | 0.2472 | 0.28217 | [5 empty] | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1695
| 1696 | PM4A13894 | 8120 | 10122663 | 700 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.007 | DPI104 |  | DRUCK | 0.35 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | [5 empty] | RACORES 1: 4192; RACORES 2: 6709 |  | 0.0498 | 0.06 | 0.077 | 0.094 | 0.111 | [5 empty] | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.245 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0173 | ∆x | ∆x | 0018 | N/A | Kits Servicing de Amortiguadores A400M |  | 0.14229 | 0.17143 | 0.22 | 0.26857 | 0.31714 | [5 empty] | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1696
| 1697 | PM4A13804 | 8122 | 8970089573 | 15000 | 500 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.007 | 316 SS |  | WIKA | EN837-1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1500 | 4500 | 7500 | 10500 | 13500 | 14500 | [20 empty] | 0.23516 | 0.30549 | 0.37582 | 0.44614 | 0.51647 | [5 empty] | 14500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | psi | ∆x | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168_01 | ∆x | ∆x | 0018 | ± 1000 psi |  |  | 0.0034108 | 0.0044308 | 0.0054508 | 0.0064708 | 0.0074908 | [5 empty] | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1697
| 1698 | PM4A13805 | 8123 | 8970089573 | 15000 | 500 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.007 | 316 SS |  | WIKA | EN837-1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1500 | 4500 | 7500 | 10500 | 13500 | 14500 | [20 empty] | 0.23516 | 0.30549 | 0.37582 | 0.44614 | 0.51647 | [5 empty] | 14500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | psi | ∆x | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168_01 | ∆x | ∆x | 0018 | ± 1000 psi |  |  | 0.0034108 | 0.0044308 | 0.0054508 | 0.0064708 | 0.0074908 | [5 empty] | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1698
| 1699 | PM4A13858 | 8229 | NO CONSTA | 4 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | EN837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | [20 empty] | 0.002832 | 0.003063 | 0.003294 | 0.003525 | 0.003756 | [5 empty] | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 | ∆x | ∆x | 0018 | ± 0,2 bar |  |  | 0.01416 | 0.015315 | 0.01647 | 0.017625 | 0.01878 | [5 empty] | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1699
| 1700 | 8248 | 8248 | NO CONSTA | 600 | 20 | bar | 5 | CANAGROSA |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO |  | NO CONSTA |  | Laboratorio de Metrología | Aceite | Oil | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 240 | 360 | 480 | 600 | [21 empty] | 0.234 | 0.2816 | 0.3224 | 0.3632 | 0.404 | [5 empty] | 600 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | bar | ∆x |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  |  |  | 0012 |  |  |  | 0.00585 | 0.00704 | 0.00806 | 0.00908 | 0.0101 | [5 empty] | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3465 | 0 | 0 | CANAGROSA | 1700
| 1701 | PM424001 |  | 66GE17 | 0 a 20000 | 1 | rpm |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0 |  |  | 3631 | 3631 | YEW | VER O.T. |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1701
| 1702 | PM4A10031 |  | 28206197 / 3528658 | 100 | 0.01 | mbar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  | DPI282 / X50A2-TA-A2-CA-H0-PA | DPI282 / X50A2-TA-A2-CA-H0-PA | DRUCK | 0.1% |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1702
| 1703 | PM4A10032 |  | 28206196 / 3527159 | 100 | 0.01 | mbar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  | DPI282 / X50A2-TA-A2-CA-H0-PA | DPI282 / X50A2-TA-A2-CA-H0-PA | DRUCK | 0.1% |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1703
| 1704 | PM4A10387 |  | 3611983 | 700 | 0,01 | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | DPI104(DIGITAL) | DPI104(DIGITAL) | DRUCK | ± 1 BAR |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 70 | 280 | 420 | 560 | 700 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1704
| 1705 | PM4A10925 |  | 61523759 | 20 | 0.01 | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | PDCR2200-1939 | PDCR2200-1939 | DRUCK | 0.1% BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1705
| 1706 | PM4A10926 |  | 2641444 | 2 | 0.01 | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | PDCR2200-1939 | PDCR2200-1939 | DRUCK | 0.1% BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1706
| 1707 | PM4A10927 |  | 2620013 | 10 | 0.01 | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | PDCR2200-1939 | PDCR2200-1939 | DRUCK | 0.1% BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1707
| 1708 | PM4A10930 |  | 2638061 | 200 | 0.01 | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | PDCR2200-1939 | PDCR2200-1939 | DRUCK | 0.1% BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 80 | 120 | 160 | 200 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1708
| 1709 | PM4A11091 |  | 3752782 | 10 | 0.01 | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | PDCR2200-1939 | PDCR2200-1939 | DRUCK | 0.1% BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [15 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1709
| 1710 | PM4A11100 |  | 3732751 | 2 | 0.01 | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | PDCR2200-1939 | PDCR2200-1939 | DRUCK | 0.1% BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [15 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1710
| 1711 | PM4A11195 |  | 2641441 | 2 | 0.01 | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | PDCR2200-1939 | PDCR2200-1939 | DRUCK | 0.1% BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [15 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1711
| 1712 | PM4A11923 |  | 3314539 | 10 | 0.01 | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | PDCR2200-1939 | PDCR2200-1939 | DRUCK | 0.1% BSL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [15 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1712
| 1713 | PM4A12030 |  | 3897384 | 700 | 0,01 | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | DPI104(DIGITAL) | DPI104(DIGITAL) | DRUCK | ±1 BAR |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 70 | 280 | 420 | 560 | 700 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [15 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1713
| 1714 | PM4A12484 |  | 4025443 | - | 0.001 | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | DPI104(DIGITAL) | DPI104(DIGITAL) | DRUCK | ± 1 BAR |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [15 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1714
| 1715 | PM4A12498 |  | 4009562 | 300 | - | psi |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  |  | DPI104(DIGITAL) | DPI104(DIGITAL) | DRUCK | ± 1 BAR |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [15 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1715
| 1716 | PM4A13891 |  | 70779 | 100 | 0,01 | mbar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  | PR-41X | PR-41X | KELLER | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,1 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,1 bar |  |  |  | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4200 | 049 | 0.0002034 | 0.0002085 | 0.000217 | 0.0002255 | 0.000234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | FNE0018 | ∆x | ∆x | 0012 | ±0,3 mbar | Banco Vapour Barrier | PRNE-01-5300-20100-01-A | 2.034 | 2.085 | 2.17 | 2.255 | 2.34 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1716
| 1717 | PM4A13892 |  | 70780 | 100 | 0,01 | mbar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 |  |  | PR-41X | PR-41X | KELLER | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,1 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,1 bar |  |  |  | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | RACORES 1: 4190; RACORES 2: 4200 | 049 | 0.043003 | 0.043008 | 0.043017 | 0.043025 | 0.043034 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0173 |  |  | 0018 | N/A | Banco Vapour Barrier |  | 12.2867 | 12.2881 | 12.2906 | 12.293 | 12.2954 | 12.2857 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1717
| 1718 | PM4A14003 | 12072 | 10158083 | 700 | 0,01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | DPI104(DIGITAL) | DPI104(DIGITAL) | DRUCK | ± 1 BAR | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,35 bar |  |  |  | 20 | 56 | 92 | 128 | 164 | 200 | [30 empty] | 200 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0173 |  |  | 18 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1718
| 1719 | PM4A14004 |  | 10158154 | 700 | 0,01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  | 0.006 | DPI104 | DPI104(DIGITAL) | DRUCK | ± 1 BAR | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,35 bar |  |  |  | 20 | 56 | 92 | 128 | 164 | 200 | [20 empty] | 0.0498 | 0.06204 | 0.07428 | 0.08652 | 0.09876 | 0.111 |  |  |  |  | 200 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0173 |  |  | 0018 | N/A |  |  | 0.014229 | 0.017726 | 0.021223 | 0.02472 | 0.028217 | 0.031714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1719
| 1720 | PM4A14040 |  | 10174094 | 700 | - | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | DPI104(DIGITAL) | DPI104(DIGITAL) | DRUCK | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 70 | 280 | 420 | 560 | 700 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [15 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1720
| 1721 | PM4A5279 |  | 2655574 | 700 | 0,01 | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | DPI104(DIGITAL) | DPI104(DIGITAL) | DRUCK | ± 1 BAR |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 70 | 280 | 420 | 560 | 700 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [15 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1721
| 1722 | PM4A6176 |  | 2676306 | 700 | 0,01 | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | DPI104(DIGITAL) | DPI104(DIGITAL) | DRUCK | 0,2 PSI |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 70 | 280 | 420 | 560 | 700 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [15 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1722
| 1723 | PM4A6177 |  | 2676309 | 700 | 0,01 | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 |  |  | DPI104(DIGITAL) | DPI104(DIGITAL) | DRUCK | 0,2 PSI |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 70 | 280 | 420 | 560 | 700 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [15 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1723
| 1724 | PM4A6178 |  | 2680944 | 700 | 0,01 | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  |  |  | DPI104(DIGITAL) | DPI104(DIGITAL) | DRUCK | 0,2 PSI |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 70 | 280 | 420 | 560 | 700 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1724
| 1725 | PM4A6179 |  | 2664827 | 700 | 0,01 | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  |  |  | DPI104(DIGITAL) | DPI104(DIGITAL) | DRUCK | 0,2 PSI |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 70 | 280 | 420 | 560 | 700 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1725
| 1726 | PM4A7188 |  | 2753077 | 700 | 0,01 | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  |  |  | DPI104(DIGITAL) | DPI104(DIGITAL) | DRUCK | ± 1 BAR |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 70 | 280 | 420 | 560 | 700 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1726
| 1727 | PM4A9115 |  | 1839128 | 0 a 20000 | 1 | rpm |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  |  |  | PLT200 | PLT200 | MONARCH INSTRUMENT | VER O.T. |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1727
| 1728 | PM4A9451 |  | 3270311 | 20 | 0.001 | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  |  |  | DPI104(DIGITAL) | DPI104(DIGITAL) | DRUCK | - |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1728
| 1729 | PM4A14360 |  | 527107 | 300 | 0.01 | psi |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  |  |  | PR-33X | PR-33X | KELLER | VER MANUAL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1729
| 1730 | PM4A14361 |  | 430857 | 300 | 0.01 | psi |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  |  |  | PR-33X | PR-33X | KELLER | VER MANUAL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1730
| 1731 | PM4A14362 |  | 527109 | 300 | 0.01 | psi |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  |  |  | PR-33X | PR-33X | KELLER | VER MANUAL |  |  |  | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1731
| 1732 | KM4F02878 |  | 4209131 | -1 A 3,5 BAR | - | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  |  |  | IDOS UPM-P | IDOS UPM-P | DRUCK | ± 0,02% FS |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1732
| 1733 | KM4F02879 |  | 4155201 | -1 A 10 BAR | - | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  |  |  | IDOS UPM-P | IDOS UPM-P | DRUCK | ± 0,02% FS |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1733
| 1734 | KM4F02880 |  | 4196282 | -1 A 20 BAR | - | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  |  |  | IDOS UPM-P | IDOS UPM-P | DRUCK | ± 0,02% FS |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1734
| 1735 | KM4F02881 |  | 4207847 | 35 | - | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  |  |  | IDOS UPM-P | IDOS UPM-P | DRUCK | ± 0,02% FS |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 3.5 | 14 | 21 | 28 | 35 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1735
| 1736 | KM4F02882 |  | 3890739 | 200 | - | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  |  |  | IDOS UPM-P | IDOS UPM-P | DRUCK | ± 0,02% FS |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 20 | 80 | 120 | 160 | 200 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1736
| 1737 | KM4F02883 |  | 3403726 | 350 | - | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  |  |  | IDOS UPM-P | IDOS UPM-P | DRUCK | ± 0,05% FS |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA | [11 empty] | 35 | 140 | 210 | 280 | 350 | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1737
| 1738 | KM4F02884 |  | 3302734 | -1 A 20 BAR | - | bar |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  |  |  | DPI611-13G | DPI611-13G | DRUCK | ± 0,025% FS |  |  |  | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [45 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [39 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1738
X | 1739 | PM4A13901 | 8258 | NO CONSTA | 10 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | MASTERGAUGE | EN837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 8.2 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.003624 | 0.004218 | 0.004812 | 0.005406 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168_01 | ∆x | ∆x | 0018 | ± 0,4 bar |  |  | 0.007575 | 0.00906 | 0.010545 | 0.01203 | 0.013515 | 0.015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1739
X | 1740 | PM4A14813 | 8266 | NO CONSTA | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | McDaniel Controls | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 250 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 250 psi |  |  |  | 1500 | 4200 | 6900 | 10000 | 12300 | 15000 |  |  |  |  | RACORES 1: 4228 |  | 0.23516 | 0.29846 | 0.36175 | 0.43442 | 0.48834 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | psi | Icc | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | psi | Icc | PPR0045_01 | Icc | ∆x | 0018 | AIPI03-06-007 |  |  | 0.013643 | 0.017315 | 0.020987 | 0.025203 | 0.028331 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1740
| 1741 | PM4A13865 | 8260 | 20662 | 40 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 40 |  |  |  |  | RACORES 1: 4200; RACORES 2: 4221; RACORES 3: 4215; RACORES 4: 4402; RACORES 5: 4202; RACORES 6: 4247; RACORES 7: 4190 |  | 0.0095 | 0.01195 | 0.0144 | 0.01685 | 0.0193 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168_01 | Icc |  | 0018 | ± 2 bar |  |  | 0.00475 | 0.005975 | 0.0072 | 0.008425 | 0.00965 | 0.01105 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1741
| 1742 | PM4A14812 | 8269 | NO CONSTA | 400 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | ACCUAIRE | - | SAN PABLO | Aceite | Oill | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 40 | 110 | 180 | 250 | 320 | 400 | [20 empty] | 0.2136 | 0.2374 | 0.2612 | 0.285 | 0.3088 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 20 bar |  |  | 0.01068 | 0.01187 | 0.01306 | 0.01425 | 0.01544 | 0.0168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1742
| 1743 | PM4A14828 | 8308 | No Consta | 500 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | MELVEN | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 50 | 160 | 280 | 390 | 500 | [21 empty] | 0.0038376 | 0.0063404 | 0.0090707 | 0.017511 | 0.020166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | psi | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 20 psi |  |  | 0.002783 | 0.004598 | 0.006578 | 0.012699 | 0.014624 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3471 |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1743
| 1744 | PM4A14827 | 8307 | No Consta | 500 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | ANALÓGICO 1/2" G |  | MELVEN | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 50 | 160 | 280 | 390 | 500 | [21 empty] | 0.0038376 | 0.0063404 | 0.0090707 | 0.017511 | 0.020166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | psi | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 20 psi |  |  | 0.002783 | 0.004598 | 0.006578 | 0.012699 | 0.014624 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3471 |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1744
| 1745 | PM4A14829 | 8311 | 017129991 | 12 | 0.1 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | SAMOA | LNE-14450 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1.2 | 3.9 | 6.6 | 9.3 | 12 | [21 empty] | 0.003096 | 0.003987 | 0.004878 | 0.005769 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.05 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 0,2 bar |  |  | 0.01548 | 0.019935 | 0.02439 | 0.028845 | 0.0333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Ajustado de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1745
| 1746 | PM4A14830 | 8312 | 017129995 | 12 | 0.1 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | SAMOA | LNE-14450 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 7.8 | 10 | 12 | [20 empty] | 0.003096 | 0.003822 | 0.004548 | 0.005274 | 0.006 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 0,2 bar |  |  | 0.01548 | 0.01911 | 0.02274 | 0.02637 | 0.03 | 0.0333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Ajustado de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1746
| 1747 | PM4A14825 | 8310 | 64276189 | 5800 | 100 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 3% lec. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 3% lec. |  |  |  | 500 | 1600 | 3000 | 3800 | 5000 | 5800 | [20 empty] | 0.061721 | 0.087507 | 0.12033 | 0.28908 | 0.31721 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 15 | 48 | 90 | 114 | 150 | 174 |  |  |  |  | psi | Icc | 15 | 48 | 90 | 114 | 150 | 174 |  |  |  |  | psi | Icc | FHI0007 |  |  | 0018 | 3% LECT |  |  | 0.059679 | 0.026441 | 0.019391 | 0.036779 | 0.030672 | 0.028004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 3465 |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1747
| 1748 | PM4A14841 | 8319 | 17129995 | 350 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | SAMOA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 35 | 100 | 165 | 230 | 295 | 350 | [20 empty] | 0.0034963 | 0.0049753 | 0.0064542 | 0.0079331 | 0.009412 | 0.016546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0120 |  |  | 0018 | ± 10 psi |  |  | 0.005071 | 0.007216 | 0.009361 | 0.011506 | 0.013651 | 0.023998 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3471 | 3473 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1748
| 1749 | PM4A9448 | 8318 | No Consta | 160 | 2.5 | mbar | 1.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | EN 837-1 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 15 | 55 | 90 | 125 | 160 | [21 empty] | 0.0002051 | 0.0002187 | 0.0002306 | 0.0002425 | 0.0002544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | mbar | Icc | 1.25 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 5,0 mbar |  |  | 0.04102 | 0.04374 | 0.04612 | 0.0485 | 0.05088 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1749
| 1750 | CM4A06849 | 8372 | 3858267 | 30 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 2700G-BG200K |  | FLUKE | VER MANUAL | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -2.9 | -5.8 | -8.7 | -11.6 | -13.3 | [5 empty] | RACORES 1: 4215 | 041 | 0.00026798 | 0.00033596 | 0.00040395 | 0.00047193 | 0.00051178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | psi | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0134 |  |  | 0018 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1750
| 1751 | CM4A06850 | 8373 | 2863030 | 30 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 2700G-BG200K |  | FLUKE | VER MANUAL | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -2.9 | -5.8 | -8.7 | -11.6 | -13.3 | [21 empty] | 0.00026798 | 0.00033596 | 0.00040395 | 0.00047193 | 0.00051178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | psi | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0134 |  |  | 0018 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1751
| 1752 | CM4A06851 | 8374 | 3858271 | 30 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 2700G-BG200K |  | FLUKE | VER MANUAL | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -2.9 | -5.8 | -8.7 | -11.6 | -13.3 | [21 empty] | 0.00026798 | 0.00033596 | 0.00040395 | 0.00047193 | 0.00051178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | psi | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0134 |  |  | 0018 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1752
| 1753 | CM4A06852 | 8375 | 3858268 | 30 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 2700G-BG200K |  | FLUKE | VER MANUAL | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -2.9 | -5 | -7 | -9.1 | -11.2 | -13.3 | [20 empty] | 0.00026798 | 0.00031721 | 0.00036409 | 0.00041332 | 0.00046255 | 0.00051178 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | psi | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0134 |  |  | 0018 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1753
| 1754 | CM4A06853 | 8376 | 3858270 | 30 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 2700G-BG200K |  | FLUKE | VER MANUAL | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -2.9 | -5 | -7 | -9.1 | -11.2 | -13.3 | [20 empty] | 0.00026798 | 0.00031721 | 0.00036409 | 0.00041332 | 0.00046255 | 0.00051178 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | psi | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0134 |  |  | 0018 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1754
| 1755 | CM4A06854 | 8377 | 3858272 | 1551 | 0.1 | mmHg | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.0013332 | 1 | 0.006 | 2700G-BG200K |  | FLUKE | VER MANUAL | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -150 | -300 | -450 | -522.3 | -599.9 | -687.8 | [20 empty] | 0.00026799 | 0.00033599 | 0.00040398 | 0.00043676 | 0.00047193 | 0.00051178 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | mmHg | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | mmHg | ∆x | GME0134_01 |  |  | 0018 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1755
| 1756 | CM4A06855 | 8378 | 3858266 | 1551 | 0.1 | mmHg | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.0013332 | 1 | 0.006 | 2700G-BG200K |  | FLUKE | VER MANUAL | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -150 | -300 | -450 | -522.3 | -599.9 | -687.8 | [20 empty] | 0.00026799 | 0.00033599 | 0.00040398 | 0.00043676 | 0.00047193 | 0.00051178 | 0 | 0 | 0 | 0 | -687.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | GME0134 |  |  | 0018 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1756
| 1757 | CM4A06856 | 8379 | 2700G-BG200K | 30 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 2700G-BG200K |  | FLUKE | VER MANUAL | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -2.9 | -5.8 | -8.7 | -11.6 | -13.3 | [21 empty] | 0.00026798 | 0.00033596 | 0.00040395 | 0.00047193 | 0.00051178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | psi | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0134 |  |  | 0018 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1757
| 1758 | PM4A14876 | 8390 | No Consta | 16 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | ACCUAIRE | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16 | [20 empty] | 0.003195 | 0.004185 | 0.005175 | 0.006165 | 0.007155 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 1,0 bar |  |  | 0.003195 | 0.004185 | 0.005175 | 0.006165 | 0.007155 | 0.00798 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1758
| 1759 | PM4A14877 | 8391 | NO CONSTA | 16 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | ACCUAIRE | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16 | [20 empty] | 0.003195 | 0.004185 | 0.005175 | 0.006165 | 0.007155 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 1,0 bar |  |  | 0.003195 | 0.004185 | 0.005175 | 0.006165 | 0.007155 | 0.00798 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1759
| 1760 | PM4A14878 | 8397 | PM4A | 1000 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | EN 837-1 | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 280 | 460 | 640 | 820 | 1000 | [20 empty] | 0.234 | 0.2952 | 0.3564 | 0.4176 | 0.4788 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | bar | Icc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 40 bar |  |  | 0.00585 | 0.00738 | 0.00891 | 0.01044 | 0.01197 | 0.0135 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1760
| 1761 | CV06 | 8403 | 151300559 | 11 | 0.1 | bar | 0.05 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.06 | S25 |  | SCHRADER | LNE-6951 | ALCUBILLA | Aire | Air | CADIMAR - Crta. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, Alcubilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,44 bar. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,44 bar. |  |  |  | 1.1 | 3.6 | 6.1 | 8.6 | 11 | [21 empty] | 0.003063 | 0.003888 | 0.004713 | 0.005538 | 0.00633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.44 | 50 | 50 | 50 | 50 | [14 empty] | 0.0069614 | 0.0088364 | 0.010711 | 0.012586 | 0.014386 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1761
| 1762 | PM4A13939 | 8444 | NO CONSTA | 580 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 3% LEC. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 3% LEC. |  |  |  | 60 | 160 | 260 | 360 | 460 | 580 | [20 empty] | 0.0095479 | 0.011961 | 0.014374 | 0.016787 | 0.019201 | 0.022096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | %Lec | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | %Lec | ∆x | FHI0018 | Icc | ∆x | 0018 | ±3% LEC | MULA HIDRÁULICA L&M |  | 0.076934 | 0.057827 | 0.069494 | 0.08116 | 0.092827 | 0.10683 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1762
| 1763 | PM4A13940 | 8445 | NO CONSTA | 5800 | 200 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 3% LEC. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 3% LEC. |  |  |  | 600 | 1000 | 2400 | 3600 | 5000 | 5800 | [20 empty] | 0.21407 | 0.22344 | 0.25626 | 0.28439 | 0.31721 | 0.33596 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | %Lec | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | %Lec | ∆x | FHI0020 | Icc | ∆x | 0018 | ±3% LEC | MULA HIDRÁULICA L&M |  | 0.17249 | 1.0803 | 1.2389 | 1.3749 | 1.5336 | 1.6243 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1763
| 1764 | PM4A13258 | 8467 | 094835964 | 12 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | WONDER |  | SAMOA | LNE-14450 | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1.2 | 3.9 | 6.6 | 9.3 | 12 | [21 empty] | 0.003096 | 0.003987 | 0.004878 | 0.005769 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.05 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 0,2 bar |  |  | 0.01548 | 0.019935 | 0.02439 | 0.028845 | 0.0333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1764
| 1765 | PM447356 | 8469 | 1.4571/316 | 400 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | BOURDON SEDEME | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 40 | 130 | 220 | 310 | 400 | [21 empty] | 0.0036101 | 0.0056578 | 0.0077056 | 0.015581 | 0.017753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 10 psi |  |  | 0.005236 | 0.008206 | 0.011176 | 0.022598 | 0.025748 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3471 |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1765
| 1766 | PM4A14926 | 8470 | 1106719947 | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | 25 bar |  | WIKA | EN 837-1 | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2.5 | 7 | 11.5 | 16 | 20.5 | 25 | [20 empty] | 0.04385 | 0.04538 | 0.04691 | 0.04844 | 0.04997 | 0.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0187 |  |  | 0018 | ± 1,0 bar | CARRO NITRO |  | 0.04385 | 0.04538 | 0.04691 | 0.04844 | 0.04997 | 0.0515 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1766
| 1767 | CV45 | 8528 | 096092357 | 12 | 0.1 | bar | 0.05 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | EURODAINU |  | WONDER (SAMOA) | LNE-14450 | CADIMAR LOS PORTALES | Aire | Air | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 7.8 | 10 | 12 | [20 empty] | 0.003096 | 0.003822 | 0.004548 | 0.005274 | 0.006 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | bar | ∆x | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 0024 | N/A |  |  | 0.01548 | 0.01911 | 0.01516 | 0.01758 | 0.02 | 0.0222 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 |  |  | OTROS CLIENTES | 1767
| 1768 | KM4F03135 | 8607 | P15/409 | 100 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | 100 bar |  | NO CONSTA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 5 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 5 bar |  |  |  | 10 | 21 | 32 | 54 | 76 | 100 | [19 empty] | 049 | 0.0464 | 0.05014 | 0.05388 | 0.06136 | 0.06884 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 5 bar |  |  | 0.0232 | 0.02507 | 0.02694 | 0.03068 | 0.03442 | 0.0385 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1768
| 1769 | 1182AE/AAFS41M | 8625 | 502/OR/2017/5 | 160 | 1 | bar | 0.5 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1 | 0.006 | 160 BAR |  | NUOVA FIMA | EN837-1 | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | C/Virgen de Monserrat 3 - 41011, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 16 | 52 | 88 | 124 | 160 | [20 empty] | 048 | 0.0137 | 0.0263 | 0.07992 | 0.09216 | 0.1044 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 |  |  | OTROS CLIENTES | 1769
| 1770 | BALSAS 1 | 8639 | 40720/8-14 | 30 | 0.001 | psi | 0.001 | SURVITEC SERVICE & DISTRIBUTION S.L |  | 0.068947 | - | 0.006 | C9505IS |  | COMARK | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | C/ José Agustin Goytisolo nº 33 - HOSPITALET DE LLOBREGAT - CP 08908 |  |  |  | Instalaciones del cliente - SURTIVEC GROUP LTD - Algeciras |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 3 | 8.4 | 13.8 | 19.2 | 24.6 | 30 | [20 empty] | 0.0027683 | 0.0028911 | 0.003014 | 0.0031369 | 0.0032597 | 0.0033826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | psi | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 | 3473 |  |  | OTROS CLIENTES | 1770
| 1771 | BALSAS 2 | 8640 | 61266/2 | 30 | 0.001 | psi | 0.001 | SURVITEC SERVICE & DISTRIBUTION S.L |  | 0.068947 | - | 0.006 | C9555 |  | COMARK | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | C/ José Agustin Goytisolo nº 33 - HOSPITALET DE LLOBREGAT - CP 08908 |  |  |  | Instalaciones del cliente - SURTIVEC GROUP LTD - Algeciras |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 3 | 8.4 | 13.8 | 19.2 | 24.6 | 30 | [19 empty] | 041 | 0.0027683 | 0.0028911 | 0.003014 | 0.0031369 | 0.0032597 | 0.0033826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | psi | N/A | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 | 3473 |  |  | OTROS CLIENTES | 1771
| 1772 | PM4A14434 |  | STUM1516-0002-076-10 | 250 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | 3100B0250S01E000 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | MRO | [11 empty] | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 031 | 0.0585 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FHI0017 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,1% LECT + 16psi | Maleta Comprobador de Frenos CN235-295 |  | 2.34 | 0.84 | 1.01 | 1.18 | 1.35 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1772
| 1773 | PM4A14435 |  | STUM1516-0002-076-10 | 250 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | 3100B0250S01E000 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | MRO | [11 empty] | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 031 | 0.0585 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FHI0017 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,1% LECT + 16psi | Maleta Comprobador de Frenos CN235-295 |  | 2.34 | 0.84 | 1.01 | 1.18 | 1.35 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1773
| 1774 | PM4A14436 |  | STUM1516-0002-076-10 | 250 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | 3100B0250S01E000 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | MRO | [11 empty] | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 031 | 0.0585 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FHI0017 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,1% LECT + 16psi | Maleta Comprobador de Frenos CN235-295 |  | 2.34 | 0.84 | 1.01 | 1.18 | 1.35 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1774
| 1775 | PM4A14437 |  | STUM1516-0002-076-10 | 250 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | 3100B0250S01E000 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | MRO | [11 empty] | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 031 | 0.0585 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FHI0017 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,1% LECT + 16psi | Maleta Comprobador de Frenos CN235-295 |  | 2.34 | 0.84 | 1.01 | 1.18 | 1.35 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1775
| 1776 | PM4A14438 |  | STUM1516-0002-076-10 | 250 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | 3100B0250S01E000 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | MRO | [11 empty] | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 031 | 0.0585 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FHI0017 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,1% LECT + 16psi | Maleta Comprobador de Frenos CN235-295 |  | 2.34 | 0.84 | 1.01 | 1.18 | 1.35 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1776
| 1777 | PM4A14439 |  | STUM1516-0002-076-10 | 250 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | 3100B0250S01E000 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | MRO | [11 empty] | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 031 | 0.0585 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FHI0017 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,1% LECT + 16psi | Maleta Comprobador de Frenos CN235-295 |  | 2.34 | 0.84 | 1.01 | 1.18 | 1.35 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1777
| 1778 | PM4A14440 |  | STUM1516-0002-076-10 | 250 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.25 | 0.006 | 3100B0250S01E000 |  | GEMS |  | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | MRO | [11 empty] | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 031 | 0.0585 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | %Lec | Icc | 0.06 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | %Lec | ∆x* | FHI0017 | Icc | ∆x* | 0012 | ±0,1% LECT + 16psi | Maleta Comprobador de Frenos CN235-295 |  | 2.34 | 0.84 | 1.01 | 1.18 | 1.35 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1778
| 1779 | PM4A15005 | 8746 | 8970331832 | 3600 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | 316SS |  | WIKA | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 100 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 100 psi |  |  |  | 400 | 1200 | 2000 | 3000 | 3600 | [5 empty] | RACORES 1: N/A | 049 | 0.052377 | 0.071131 | 0.089884 | 0.11333 | 0.12739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 100 psi |  |  | 0.0075966 | 0.010317 | 0.013037 | 0.016437 | 0.018477 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1779
| 1780 | PM4A15006 | 8765 | 8970331833 | 250 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 316SS |  | WIKA | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | [20 empty] | 0.04368 | 0.04538 | 0.04674 | 0.04844 | 0.0498 | 0.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 2 bar |  |  | 0.02184 | 0.02269 | 0.02337 | 0.02422 | 0.0249 | 0.02575 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1780
| 1781 | 40554-14/2017 | 8795 | 40554 14/2017 | 40 | 0.5 | bar | 0.25 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1 | 0.006 | 40 BAR |  | NOUVA FIMA | - | Instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen | C/ Virgen De Monserrat 3 - 41011, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 4 | 13 | 22 | 31 | 40 | [20 empty] | 049 | 0.04436 | 0.04742 | 0.05048 | 0.05354 | 0.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | bar | N/A | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3470 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES | 1781
| 1782 | PM4A15055 | 8815 | 8970333059 | 40 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 13 | 22 | 31 | 40 | [5 empty] | RACORES 1: 4215 | 049 | 0.04436 | 0.04742 | 0.05048 | 0.05354 | 0.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 20 bar |  |  | 0.002218 | 0.002371 | 0.002524 | 0.002677 | 0.00283 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1782
| 1783 | PM4A15056 | 8816 | 8970333059 | 40 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 40 | [20 empty] | 0.04436 | 0.04674 | 0.04912 | 0.0515 | 0.05388 | 0.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 2 bar |  |  | 0.02218 | 0.02337 | 0.02456 | 0.02575 | 0.02694 | 0.0283 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1783
| 1784 | PM4A15057 | 8814 | 8970333059 | 40 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 40 | [20 empty] | 0.04436 | 0.04674 | 0.04912 | 0.0515 | 0.05388 | 0.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 2 bar |  |  | 0.02218 | 0.02337 | 0.02456 | 0.02575 | 0.02694 | 0.0283 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1784
| 1785 | PM4A15059 | 8818 | 1502 | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | NO CONSTA |  | PERMASWAGE | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: Icc ≤ 250 psi |  |  |  | - Requirement: Icc ≤ 250 psi |  |  |  | 1000 | 3800 | 6600 | 10000 | 12200 | 15000 |  |  |  |  | RACORES 1: 4220; RACORES 2: 4215 |  | 0.22344 | 0.28908 | 0.35472 | 0.43442 | 0.48599 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  | psi | Icc | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | psi | ∆x | PPR0045 |  |  | 0012 | I+D-P 312 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.0081019 | 0.010482 | 0.012862 | 0.015752 | 0.017622 | 0.020002 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1785
| 1786 | PM4A15058 | 8817 | 1512 | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 4 | 0.006 | NO CONSTA |  | PERMASWAGE | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: Icc ≤ 250 psi |  |  |  | - Requirement: Icc ≤ 250 psi |  |  |  | 1000 | 3800 | 6600 | 10000 | 12200 | 15000 |  |  |  |  | RACORES 1: 4220; RACORES 2: 4215 | 048 | 0.22344 | 0.28908 | 0.35472 | 0.43442 | 0.48599 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | psi | Icc | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | psi | ∆x | PPR0045 |  |  | 2 | I+D-P 312 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.016771 | 0.020579 | 0.025203 | 0.028195 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1786
| 1787 | 8727 | 8727 | NO CONSTA | 4 | 0.2 | bar | 0.1 | CANAGROSA |  | 1 | - | 0.006 | 0 - 4 |  | CEWAL | - | Lab. Cámara Niebla Salina y de Ensayos Climáticos | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 4 | [19 empty] | 041 | 0.002832 | 0.003096 | 0.003294 | 0.003558 | 0.003822 | 0.00402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | 0.00708 | 0.00774 | 0.008235 | 0.008895 | 0.009555 | 0.01005 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | CANAGROSA | 1787
| 1788 | CM4A07020 | 9019 | NO CONSTA | 10 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | EN837-1 | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,4 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,4 bar |  |  |  | 1 | 3.2 | 5.4 | 7.6 | 10 | [20 empty] | 041 | 0.00303 | 0.003756 | 0.004482 | 0.005208 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | bar | Icc | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | PPR0045 |  |  | 0018 | ± 0,4 bar |  |  | 0.007575 | 0.00939 | 0.011205 | 0.01302 | 0.015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1788
| 1789 | PM4A15143 | 9044 | 9603 | 700 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | HPX |  | KELLER | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦Δx¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦Δx¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | 70 | 227.5 | 385 | 542.5 | 700 | [20 empty] | 048 | 0.0738 | 0.12735 | 0.3309 | 0.38445 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.25 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0128-01 |  |  | 0012 | N/A |  |  | 0.21086 | 0.36386 | 0.94543 | 1.0984 | 1.2514 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 3465 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1789
| 1790 | GM4A2634 | 9054 | 103215 | 60 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | BN 100 |  | CELLA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 6 | 20 | 34 | 48 | 60 | [20 empty] | 048 | 0.0102 | 0.0151 | 0.02 | 0.0249 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 2 bar |  |  | 0.0051 | 0.00755 | 0.01 | 0.01245 | 0.01455 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1790
| 1791 | GM4A2632 | 9052 | 103222 | 400 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | BN 100 |  | CELLA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 40 | 130 | 220 | 310 | 400 | [20 empty] | 048 | 0.0636 | 0.0942 | 0.1248 | 0.3054 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 20 bar |  |  | 0.00318 | 0.00471 | 0.00624 | 0.01527 | 0.0168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 3465 | 3464 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1791
| 1792 | GM4A2633 | 9053 | 103218 | 400 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | BN 100 |  | CELLA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 40 | 130 | 220 | 310 | 400 | [20 empty] | 048 | 0.0636 | 0.0942 | 0.1248 | 0.3054 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 20 bar |  |  | 0.00318 | 0.00471 | 0.00624 | 0.01527 | 0.0168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 3465 | 3464 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1792
| 1793 | GM4A5228 | 9055 | 114263 | 60 | 1 | kPa | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1.1 | 0.006 | NO CONSTA |  | CELLA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 6 | 20 | 34 | 48 | 60 | [20 empty] | 049 | 0.0002204 | 0.000268 | 0.0003156 | 0.0003632 | 0.000404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | kPa | Icc | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 2 kPa |  |  | 0.01102 | 0.0134 | 0.01578 | 0.01816 | 0.0202 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1793
| 1794 | GM4A07925 | 9046 | NO CONSTA | 100 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | B&H | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 32 | 54 | 76 | 100 | [20 empty] | 049 | 0.0029275 | 0.0034281 | 0.0039286 | 0.0044292 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 4 psi |  |  | 0.010615 | 0.01243 | 0.014245 | 0.01606 | 0.01804 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1794
| 1795 | GM4A07927 | 9047 | NO CONSTA | 100 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | B&H | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 32 | 54 | 76 | 100 | [20 empty] | 049 | 0.0029275 | 0.0034281 | 0.0039286 | 0.0044292 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 4 psi |  |  | 0.010615 | 0.01243 | 0.014245 | 0.01606 | 0.01804 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1795
| 1796 | GM4A5943 | 9058 | NO CONSTA | 20 | 0.2 | psi | 0.2 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2 | 6.4 | 9 | 11.6 | 20 | [20 empty] | 049 | 0.0027455 | 0.0028456 | 0.0029048 | 0.0029639 | 0.0031551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | psi | Icc | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 0,4 psi |  |  | 0.099551 | 0.10318 | 0.10533 | 0.10747 | 0.1144 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 1796
| 1797 | GM4A08748 | 9049 | NO CONSTA | 40 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 12 | 20 | 28 | 34 | 40 | [20 empty] | 0.05136 | 0.05408 | 0.0568 | 0.05952 | 0.06156 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | bar | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 4 bar |  |  | 0.01284 | 0.01352 | 0.0142 | 0.01488 | 0.01539 | 0.0159 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1798 | GM4A09125 | 9051 | NO CONSTA | 12 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | EN 837-1 |  | AB | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1.2 | 4 | 6.8 | 9.6 | 12 | [20 empty] | 041 | 0.003096 | 0.00402 | 0.004944 | 0.005868 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | bar | Icc | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 0,4 bar |  |  | 0.00774 | 0.01005 | 0.01236 | 0.01467 | 0.01665 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1799 | GM4A5941 | 9056 | NO CONSTA | 100 | 1 | psi | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 32 | 54 | 76 | 100 | [20 empty] | 049 | 0.0029275 | 0.0034281 | 0.0039286 | 0.0044292 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 2 psi |  |  | 0.02123 | 0.02486 | 0.02849 | 0.03212 | 0.03608 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1800 | GM4A5942 | 9057 | NO CONSTA | 15 | 0.1 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1.5 | 5 | 8.5 | 12 | 15 | [20 empty] | 049 | 0.00023516 | 0.00031721 | 0.00039926 | 0.00048131 | 0.00055163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.05 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 0,2 psi |  |  | 0.017054 | 0.023004 | 0.028954 | 0.034904 | 0.040004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1801 | GM4A08324 | 9048 | 16711/001 | 350 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | 0 - 350 psi |  | NEWPORT | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 35 | 100 | 160 | 225 | 290 | 350 | [20 empty] | 0.0089446 | 0.010513 | 0.011961 | 0.01353 | 0.015098 | 0.016546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168 |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.012973 | 0.015248 | 0.017348 | 0.019623 | 0.021898 | 0.023998 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1802 | GM4A08773 | 9050 | 035 | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | FLAIG | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2.5 | 7 | 11.5 | 16 | 20.5 | 25 | [19 empty] | 049 | 0.04385 | 0.04538 | 0.04691 | 0.04844 | 0.04997 | 0.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 1,0 bar |  |  | 0.04385 | 0.04538 | 0.04691 | 0.04844 | 0.04997 | 0.0515 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1803 | CM4A07025 | 9096 | 4079038 | 30 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 2700G-BG200K |  | FLUKE | VER MANUAL | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -2.9 | -5.8 | -8.7 | -11.6 | -13.3 | [5 empty] | RACORES 1: 4215 | 041 | 0.00026798 | 0.00033596 | 0.00040395 | 0.00047193 | 0.00051178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | psi | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  |  |  | 0018 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1804 | CM4A07024 | 9095 | 4071628 | 30 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 2700G-BG200K |  | FLUKE | VER MANUAL | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -2.9 | -5.8 | -8.7 | -11.6 | -13.3 | [5 empty] | RACORES 1: 4215 | 041 | 0.00026798 | 0.00033596 | 0.00040395 | 0.00047193 | 0.00051178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | psi | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  |  |  | 0018 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1805 | CM4A07027 | 9098 | 4079039 | 30 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 2700G-BG200K |  | FLUKE | VER MANUAL | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -2.9 | -5.8 | -8.7 | -11.6 | -13.3 | [5 empty] | RACORES 1: 4215 | 041 | 0.00026798 | 0.00033596 | 0.00040395 | 0.00047193 | 0.00051178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | psi | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  |  |  | 0018 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1806 | CM4A07026 | 9097 | 4079037 | 30 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 2700G-BG200K |  | FLUKE | VER MANUAL | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -2.9 | -5.8 | -8.7 | -11.6 | -13.3 | [5 empty] | RACORES 1: 4215 | 041 | 0.00026798 | 0.00033596 | 0.00040395 | 0.00047193 | 0.00051178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | psi | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  |  |  | 0018 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1807 | PM4A15151 | 9116 | NO CONSTA | 160 | 2 | mbar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | EN 837-3 |  | NO CONSTA | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 5 mbar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 5 mbar |  |  |  | 16 | 52 | 88 | 124 | 160 | [20 empty] | 049 | 0.00020544 | 0.00021768 | 0.00022992 | 0.00024216 | 0.0002544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | mbar | Icc | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | mbar | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 5 mbar |  |  | 0.041088 | 0.043536 | 0.045984 | 0.048432 | 0.05088 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1808 | PM4A15152 | 9117 | NO CONSTA | 16 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | EN 837-3 |  | NO CONSTA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1.6 | 5.2 | 8.8 | 12.4 | 16 | [20 empty] | 041 | 0.003228 | 0.004416 | 0.005604 | 0.006792 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | bar | Icc | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 0,4 bar |  |  | 0.00807 | 0.01104 | 0.01401 | 0.01698 | 0.01995 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1809 | 60066/2 | 9085 | 60066/2 | 30 | 0.001 | psi | 0.001 | SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. |  | 0.068947 | - | 0.006 | C9555 |  | COMARK | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | C/ José Agustin Goytisolo nº 33 - HOSPITALET DE LLOBREGAT - CP 08908 - Barcelona. |  |  |  | Instalaciones del cliente - SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. - Algeciras |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 3 | 8.4 | 13.8 | 19.2 | 24.6 | 30 | [20 empty] | 0.0027683 | 0.0028911 | 0.003014 | 0.0031369 | 0.0032597 | 0.0033826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1810 | GM4A07577 | 9114 | NO CONSTA | 10 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | ACCUAIRE | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | [5 empty] | RACORES 1: 6710; RACORES 2: 4215 |  | 0.00303 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 2 bar |  |  | 0.001515 | 0.001845 | 0.00234 | 0.00267 | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1811 | GM4A6557 | 9113 | ET0353 | 300 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 30 | 100 | 165 | 235 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 6705; RACORES 2: 4246 | 041 | 0.0088239 | 0.010513 | 0.012082 | 0.013771 | 0.015339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.031995 | 0.03812 | 0.043808 | 0.049933 | 0.05562 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1812 | GM4A6555 | 9111 | ET0353 | 300 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 30 | 98 | 166 | 234 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 6705; RACORES 2: 4246 | 048 | 0.0088239 | 0.010465 | 0.012106 | 0.013747 | 0.015339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 4 psi |  |  | 0.031995 | 0.037945 | 0.043895 | 0.049845 | 0.05562 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1813 | GM4A6556 | 9112 | ET0353 | 300 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 30 | 98 | 166 | 234 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 6705; RACORES 2: 4246 | 048 | 0.0088239 | 0.010465 | 0.012106 | 0.013747 | 0.015339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 4 psi |  |  | 0.031995 | 0.037945 | 0.043895 | 0.049845 | 0.05562 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1814 | GM4A6554 | 9110 | ET0353 | 300 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 30 | 98 | 166 | 234 | 300 | [5 empty] | RACORES 1: 6705; RACORES 2: 4246 | 048 | 0.0088239 | 0.010465 | 0.012106 | 0.013747 | 0.015339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 4 psi |  |  | 0.031995 | 0.037945 | 0.043895 | 0.049845 | 0.05562 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1815 | GM4A6558 | 9132 | ET0353 | 6000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT |  | CAP | Aceite | OIl | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 600 | 1950 | 3300 | 4650 | 6000 | [21 empty] | 0.064065 | 0.095712 | 0.12736 | 0.30901 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 100 psi |  |  | 0.0092919 | 0.013882 | 0.018472 | 0.044818 | 0.049408 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 3465 | 3464 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1816 | GM4A6559 | 9133 | ET0353 | 6000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 600 | 1950 | 3300 | 4650 | 6000 | [21 empty] | 0.064065 | 0.095712 | 0.12736 | 0.30901 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 100 psi |  |  | 0.0092919 | 0.013882 | 0.018472 | 0.044818 | 0.049408 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 3465 | 3464 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1817 | GM4A6560 | 9134 | ET0353 | 6000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 600 | 1950 | 3300 | 4650 | 6000 | [21 empty] | 0.064065 | 0.095712 | 0.12736 | 0.30901 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 100 psi |  |  | 0.0092919 | 0.013882 | 0.018472 | 0.044818 | 0.049408 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 3465 | 3464 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1818 | GM4A4808 | 9157 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 1,0 bar |  |  | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00534 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1819 | GM4A6147 | 9142 | NO CONSTA | 1 | 0.01 | kg/cm2 | 0.005 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | 1 | 0.006 | P/N 1001 |  | BOURDON | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.1 | 0.28 | 0.46 | 0.64 | 0.82 | 1 | [20 empty] | 0.00023334 | 0.00029336 | 0.00035338 | 0.0004134 | 0.00047341 | 0.00053343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  | kg/cm2 | Icc | 0.005 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | kg/cm2 | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 0,02 kg/cm2 |  |  | 0.011897 | 0.014957 | 0.018017 | 0.021077 | 0.024137 | 0.027197 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1820 | GM4A3808 | 9140 | 310222 | 250 | 5 | kPa | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1.1 | 0.006 | NO CONSTA |  | CELLA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | [20 empty] | 0.0027825 | 0.002865 | 0.00303 | 0.003195 | 0.00336 | 0.003525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | kPa | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 kPa |  |  | 0.027825 | 0.02865 | 0.0303 | 0.03195 | 0.0336 | 0.03525 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1821 | GM4A5895 | 9139 | NO CONSTA | 100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | CELLA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 30 | 50 | 70 | 80 | 100 | [20 empty] | 0.000234 | 0.000302 | 0.00037 | 0.000438 | 0.000472 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 4 kPa |  |  | 0.00585 | 0.00755 | 0.00925 | 0.01095 | 0.0118 | 0.0135 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1822 | GM4A08168 | 9141 | A0001 | 4 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | BAUMER | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4 | [21 empty] | 0.002832 | 0.003162 | 0.003492 | 0.003822 | 0.00402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | bar | Icc | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 0,4 bar |  |  | 0.00708 | 0.007905 | 0.00873 | 0.009555 | 0.01005 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1823 | GM4A08404 | 9189 | 121038 | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | MELVEN | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2.5 | 8 | 12.5 | 16 | 19.5 | 25 | [20 empty] | 0.008975 | 0.0109 | 0.012475 | 0.0137 | 0.014925 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 1,0 bar |  |  | 0.008975 | 0.0109 | 0.012475 | 0.0137 | 0.014925 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1824 | GM4A08403 | 9190 | 121039 | 250 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | MELVEN | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 60 | 100 | 140 | 160 | 200 | [20 empty] | 0.0568 | 0.0704 | 0.084 | 0.0976 | 0.1044 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 bar |  |  | 0.00568 | 0.00704 | 0.0084 | 0.00976 | 0.01044 | 0.0118 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1825 | GM4A08401 | 9191 | 121041 | 250 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | MELVEN | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 60 | 100 | 140 | 160 | 200 | [20 empty] | 0.0568 | 0.0704 | 0.084 | 0.0976 | 0.1044 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 bar |  |  | 0.00568 | 0.00704 | 0.0084 | 0.00976 | 0.01044 | 0.0118 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1826 | GM4A08400 | 9188 | 121040 | 250 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | MELVEN | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 60 | 100 | 140 | 160 | 200 | [20 empty] | 0.0568 | 0.0704 | 0.084 | 0.0976 | 0.1044 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 bar |  |  | 0.00568 | 0.00704 | 0.0084 | 0.00976 | 0.01044 | 0.0118 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1827 | GM4A6732 | 9194 | NO CONSTA | 400 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | 458IC |  | SCHRADER | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 40 | 110 | 180 | 250 | 320 | 400 | [20 empty] | 0.0090653 | 0.010754 | 0.012444 | 0.014133 | 0.015822 | 0.017753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.013148 | 0.015598 | 0.018048 | 0.020498 | 0.022948 | 0.025748 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1828 | GM4A08787 | 9195 | NO CONSTA | 1500 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 140 | 420 | 700 | 980 | 1260 | 1500 | [20 empty] | 0.053282 | 0.059846 | 0.066409 | 0.072973 | 0.079537 | 0.085163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | psi | Icc | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 40 psi |  |  | 0.01932 | 0.0217 | 0.02408 | 0.02646 | 0.02884 | 0.03088 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1829 | GM4A07831 | 9193 | NO CONSTA | 34 | 0.5 | kPa | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | MARSHALL TOWN | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 3.5 | 10 | 16.5 | 23 | 29.5 | 35 | [20 empty] | 0.0002119 | 0.000234 | 0.0002561 | 0.0002782 | 0.0003003 | 0.000319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | kPa | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 1,0 kPa |  |  | 0.02119 | 0.0234 | 0.02561 | 0.02782 | 0.03003 | 0.0319 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1830 | GM4A07375 | 9192 | NO CONSTA | 160 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | CAP | Air | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 160 | [20 empty] | 0.0030413 | 0.0037239 | 0.0044064 | 0.005089 | 0.0057716 | 0.0063404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.004411 | 0.005401 | 0.006391 | 0.007381 | 0.008371 | 0.009196 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1831 | 104998 40/2017 | 9238 | 104998 40/2017 | 10 | 0.1 | bar | 0.05 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | - | 0.006 | 10 bar |  | NUOVA FIMA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | Parque Empresarial Nuevo Torneo, Calle Botanica nº 2 CP: 41015, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 | 3.3 | 5.6 | 7.9 | 10 | [21 empty] | 0.00303 | 0.003789 | 0.004548 | 0.005307 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1832 | GM4A08867 | 9237 | 1500748.2-02 | 6000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | HYCOM | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 600 | 1700 | 2800 | 3900 | 5000 | 6000 | [20 empty] | 0.21407 | 0.23985 | 0.26564 | 0.29142 | 0.31721 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 200 psi |  |  | 0.015524 | 0.017394 | 0.019264 | 0.021134 | 0.023004 | 0.024704 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1833 | GM4A08866 | 9236 | 1500618.1-01 | 200 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | HYCOM | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 56 | 92 | 128 | 164 | 200 | [20 empty] | 0.0085826 | 0.0094514 | 0.01032 | 0.011189 | 0.012058 | 0.012926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 4 psi |  |  | 0.03112 | 0.03427 | 0.03742 | 0.04057 | 0.04372 | 0.04687 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1834 | GM4A08829 | 9234 | 5230881 | 700 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | DPI-104 |  | DRUCK | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | 70 | 196 | 322 | 448 | 574 | 700 | [20 empty] | 0.2238 | 0.26664 | 0.30948 | 0.35232 | 0.39516 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | 0.63943 | 0.76183 | 0.88423 | 1.0066 | 1.129 | 1.2514 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1835 | GM4A08830 | 9235 | 5230886 | 700 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | DPI-104 |  | DRUCK | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | 70 | 227.5 | 385 | 542.5 | 700 | [21 empty] | 0.2238 | 0.27735 | 0.3309 | 0.38445 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.245 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 0,02 bar |  |  | 0.63943 | 0.79243 | 0.94543 | 1.0984 | 1.2514 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1836 | GM4A6497 | 9312 | NO CONSTA | 410 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | TRONAIR | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 40 | 110 | 180 | 250 | 320 | 410 | [20 empty] | 0.2136 | 0.2374 | 0.2612 | 0.285 | 0.3088 | 0.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 20 bar |  |  | 0.01068 | 0.01187 | 0.01306 | 0.01425 | 0.01544 | 0.01697 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1837 | GM4A6499 | 9314 | NO CONSTA | 680 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | TRONAIR | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 70 | 190 | 310 | 430 | 550 | 680 | [20 empty] | 0.2238 | 0.2646 | 0.3054 | 0.3462 | 0.387 | 0.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 20 bar |  |  | 0.01119 | 0.01323 | 0.01527 | 0.01731 | 0.01935 | 0.02156 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1838 | GM4A6498 | 9313 | NO CONSTA | 680 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | TRONAIR | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 70 | 190 | 310 | 430 | 550 | 680 | [20 empty] | 0.2238 | 0.2646 | 0.3054 | 0.3462 | 0.387 | 0.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 20 bar |  |  | 0.01119 | 0.01323 | 0.01527 | 0.01731 | 0.01935 | 0.02156 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1839 | GM4A5894 | 9307 | NO CONSTA | 100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | CELLA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 | [20 empty] | 0.000234 | 0.0002952 | 0.0003564 | 0.0004176 | 0.0004788 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 4 kPa |  |  | 0.00585 | 0.00738 | 0.00891 | 0.01044 | 0.01197 | 0.0135 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1840 | GM4A5898 | 9311 | NO CONSTA | 1000 | 20 | kPa | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | CELLA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 280 | 460 | 640 | 820 | 1000 | [20 empty] | 0.00303 | 0.003624 | 0.004218 | 0.004812 | 0.005406 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | kPa | Icc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 40 kPa |  |  | 0.007575 | 0.00906 | 0.010545 | 0.01203 | 0.013515 | 0.015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1841 | GM4A5899 | 9308 | NO CONSTA | 1000 | 20 | kPa | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | CELLA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 280 | 460 | 640 | 820 | 1000 | [20 empty] | 0.00303 | 0.003624 | 0.004218 | 0.004812 | 0.005406 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | kPa | Icc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 40 kPa |  |  | 0.007575 | 0.00906 | 0.010545 | 0.01203 | 0.013515 | 0.015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1842 | GM4A5897 | 9310 | NO CONSTA | 600 | 10 | kPa | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | CELLA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 60 | 170 | 270 | 380 | 490 | 600 | [20 empty] | 0.002898 | 0.003261 | 0.003591 | 0.003954 | 0.004317 | 0.00468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | kPa | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 20 kPa |  |  | 0.01449 | 0.016305 | 0.017955 | 0.01977 | 0.021585 | 0.0234 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1843 | GM4A5896 | 9306 | NO CONSTA | 600 | 10 | kPa | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | CELLA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 60 | 200 | 340 | 480 | 600 | [21 empty] | 0.002898 | 0.00336 | 0.003822 | 0.004284 | 0.00468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | kPa | Icc | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | kPa | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 20 kPa |  |  | 0.01449 | 0.0168 | 0.01911 | 0.02142 | 0.0234 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1844 | GM4A6261 | 9315 | 114264 | 60 | 1 | kPa | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | PL150 |  | CELLA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 6 | 17 | 27 | 38 | 49 | 60 | [20 empty] | 0.0002204 | 0.0002578 | 0.0002918 | 0.0003292 | 0.0003666 | 0.000404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | kPa | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 2 kPa |  |  | 0.01102 | 0.01289 | 0.01459 | 0.01646 | 0.01833 | 0.0202 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1845 | GM4A2320 | 9309 | NO CONSTA | 175 | 2.5 | psi | 1.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.5 | 0.006 | NO CONSTA |  | BOURDON | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | [20 empty] | 0.0038376 | 0.0044064 | 0.0049753 | 0.0055441 | 0.0061129 | 0.0066817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | psi | Icc | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 5,0 psi |  |  | 0.011132 | 0.012782 | 0.014432 | 0.016082 | 0.017732 | 0.019382 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1846 | KM4F03747 | 9339 | 8970375550 | 300 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 0.5 | 0.006 | ANALOGICO (DE RUEDA) |  | WIKA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 30 | 98 | 166 | 234 | 300 | [21 empty] | 0.0033826 | 0.0049298 | 0.0064769 | 0.0080241 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 4 psi |  |  | 0.012265 | 0.017875 | 0.023485 | 0.029095 | 0.03454 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1847 | PM4A15179 | 9345 | NO CONSTA | 60 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 6 | 20 | 34 | 48 | 60 | [21 empty] | 0.0102 | 0.0151 | 0.02 | 0.0249 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 2 bar |  |  | 0.0051 | 0.00755 | 0.01 | 0.01245 | 0.01455 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1848 | PM4A15180 | 9351 | 1601 | 15000 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | PERMASWAGE | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 250 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 250 psi |  |  |  | 1000 | 3800 | 6600 | 10000 | 12200 | 15000 |  |  |  |  | RACORES 1: 4228 | 036 | 0.22344 | 0.28908 | 0.35472 | 0.43442 | 0.48599 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | psi | Icc | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | psi | ∆x | PPR0045 | Icc | ∆x | 0012 | I+D-P 312 | Grapado PERMASWAGE |  | 0.012963 | 0.016771 | 0.020579 | 0.025203 | 0.028195 | 0.032003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1849 | GM4A09179 | 9399 | PE15/017 | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 25 BAR |  | FLAIG | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2.5 | 7 | 11.5 | 16 | 20.5 | 25 | [20 empty] | 0.008975 | 0.01055 | 0.012125 | 0.0137 | 0.015275 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 2 bar |  |  | 0.008975 | 0.01055 | 0.012125 | 0.0137 | 0.015275 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1850 | GM4A08465 | 9395 | NO CONSTA | 16 | 0.2 | kPa | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | CELLA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1.6 | 4.4 | 7.4 | 10.2 | 13 | 16 | [20 empty] | 0.00020544 | 0.00021496 | 0.00022516 | 0.00023468 | 0.0002442 | 0.0002544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | kPa | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 0,4 kPa |  |  | 0.05136 | 0.05374 | 0.05629 | 0.05867 | 0.06105 | 0.0636 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1851 | PM4A15184 | 9371 | NO CONSTA | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2 | 8 | 14 | 20 | 25 | [21 empty] | 0.0088 | 0.0109 | 0.013 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0172_01 |  |  | 0018 | ± 2 bar | Kits Servicing Ruedas A400M |  | 0.0044 | 0.00545 | 0.0065 | 0.00755 | 0.008425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1852 | GM4A08363 | 9397 | NO CONSTA | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 70 | 120 | 170 | 220 | 250 | [20 empty] | 0.0568 | 0.0738 | 0.0908 | 0.1078 | 0.1248 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 20 bar |  |  | 0.00284 | 0.00369 | 0.00454 | 0.00539 | 0.00624 | 0.00675 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1853 | GM4A08362 | 9396 | NO CONSTA | 160 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 160 | [20 empty] | 0.0551 | 0.0653 | 0.0755 | 0.0857 | 0.0959 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 10 bar |  |  | 0.00551 | 0.00653 | 0.00755 | 0.00857 | 0.00959 | 0.01044 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1854 | GM4A09178 | 9398 | NO CONSTA | 160 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | M.I. | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 16 | 44 | 72 | 100 | 128 | 160 | [20 empty] | 0.05544 | 0.06496 | 0.07448 | 0.084 | 0.09352 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | bar | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 4 bar |  |  | 0.01386 | 0.01624 | 0.01862 | 0.021 | 0.02338 | 0.0261 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1855 | GM4A3948 | 9391 | NO CONSTA | 160 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | AISI 316 L |  | BOURDON | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 16 | 44 | 72 | 100 | 128 | 160 | [20 empty] | 0.0084861 | 0.0091618 | 0.0098375 | 0.010513 | 0.011189 | 0.011961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 4 psi |  |  | 0.03077 | 0.03322 | 0.03567 | 0.03812 | 0.04057 | 0.04337 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1856 | GM4A5326 | 9389 | NO CONSTA | 16 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | SEO | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1.5 | 5 | 8.5 | 12 | 16 | [21 empty] | 0.003195 | 0.00435 | 0.005505 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc | 0.25 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 1,0 bar |  |  | 0.003195 | 0.00435 | 0.005505 | 0.00666 | 0.00798 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1857 | GM4A5325 | 9388 | NO CONSTA | 2 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | CADIEQUIP | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.4 | 2 | [21 empty] | 0.002766 | 0.002898 | 0.00303 | 0.003162 | 0.00336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.05 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 0,2 bar |  |  | 0.01383 | 0.01449 | 0.01515 | 0.01581 | 0.0168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1858 | GM4A3955 | 9390 | NO CONSTA | 30 | 1 | psi | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | U.S.G. | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 30 | [20 empty] | 0.0027683 | 0.002882 | 0.0029958 | 0.0031095 | 0.0032233 | 0.0033826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 2 psi |  |  | 0.020075 | 0.0209 | 0.021725 | 0.02255 | 0.023375 | 0.02453 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1859 | GM4A3952 | 9386 | NO CONSTA | 30 | 1 | psi | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | U.S.G. | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 30 | [20 empty] | 0.0027683 | 0.002882 | 0.0029958 | 0.0031095 | 0.0032233 | 0.0033826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 2 psi |  |  | 0.020075 | 0.0209 | 0.021725 | 0.02255 | 0.023375 | 0.02453 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1860 | GM4A5323 | 9387 | NO CONSTA | 1 | 0.02 | kg/cm2 | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.1 | 0.32 | 0.54 | 0.76 | 1 | [21 empty] | 0.00023334 | 0.0003067 | 0.00038005 | 0.00045341 | 0.00053343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | kg/cm2 | Icc | 0.01 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | kg/cm2 | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 0,04 Kg/cm2 |  |  | 0.0059485 | 0.0078185 | 0.0096885 | 0.011559 | 0.013599 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1861 | PM4A15185 | 9372 | NO CONSTA | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2 | 8 | 14 | 20 | 25 | [21 empty] | 0.0088 | 0.0109 | 0.013 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0172_01 |  |  | 0018 | ± 2 bar | Kits Servicing Ruedas A400M |  | 0.0044 | 0.00545 | 0.0065 | 0.00755 | 0.008425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1862 | PM4A15186 | 9373 | NO CONSTA | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2 | 8 | 14 | 20 | 25 | [21 empty] | 0.0088 | 0.0109 | 0.013 | 0.0151 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0172_01 |  |  | 0018 | ± 2 bar | Kits Servicing Ruedas A400M |  | 0.0044 | 0.00545 | 0.0065 | 0.00755 | 0.008425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1863 | GM4A08174 | 9394 | ET-2916 | 200 | 5 | kPa | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ROTRONIC | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 55 | 90 | 130 | 165 | 200 | [20 empty] | 0.002766 | 0.0028815 | 0.002997 | 0.003129 | 0.0032445 | 0.00336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | kPa | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | kPa | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 10 kPa |  |  | 0.02766 | 0.028815 | 0.02997 | 0.03129 | 0.032445 | 0.0336 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1864 | GM4A06944 | 9392 | NO CONSTA | 350 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | 0 - 350 psi |  | NEWPORT | - | CAP | Aire | Ai | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 35 | 100 | 160 | 225 | 290 | 350 | [20 empty] | 0.0089446 | 0.010513 | 0.011961 | 0.01353 | 0.015098 | 0.016546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168 |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.012973 | 0.015248 | 0.017348 | 0.019623 | 0.021898 | 0.023998 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1865 | GM4A06945 | 9393 | NO CONSTA | 350 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | 0 - 350 psi |  | NEWPORT | - | CAP | Aire | Ai | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 35 | 100 | 160 | 225 | 290 | 350 | [20 empty] | 0.0089446 | 0.010513 | 0.011961 | 0.01353 | 0.015098 | 0.016546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168 |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.012973 | 0.015248 | 0.017348 | 0.019623 | 0.021898 | 0.023998 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1866 | PM4A13890 | 9374 | 011432527 | 12 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | LNE-1450 |  | WONDER (SAMOA) | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1.2 | 3.9 | 6.6 | 9.3 | 12 | [21 empty] | 0.003096 | 0.003987 | 0.004878 | 0.005769 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.05 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0018 | ± 0,2 bar |  |  | 0.01548 | 0.019935 | 0.02439 | 0.028845 | 0.0333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1867 | GM4A08154 | 9511 | 9785496 | 10 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | A B | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 0,2 bar |  |  | 0.01515 | 0.01845 | 0.02175 | 0.02505 | 0.02835 | 0.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1868 | GM4A08155 | 9253 | 9785496 | -760 | 10 | mmHg | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.0013332 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | A B | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -70 | -250 | -410 | -520 | -600 | -680 | [20 empty] | 0.00023173 | 0.00031332 | 0.00038585 | 0.00043571 | 0.00047198 | 0.00050824 | 0 | 0 | 0 | 0 | -680 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | mmHg | Icc | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0018 | ± 20 mmHg |  |  | 0.0086906 | 0.011751 | 0.014471 | 0.016341 | 0.017701 | 0.019061 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1869 | GM4A6501 | 9508 | NO CONSTA | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 25 | [20 empty] | 0.04402 | 0.04538 | 0.04708 | 0.04844 | 0.05014 | 0.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 2 bar |  |  | 0.02201 | #DIV/0! | 0.02354 | 0.02422 | 0.02507 | 0.02575 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1870 | CM4A07155 | 9525 | NO CONSTA | 10 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 3.2 | 5.4 | 7.6 | 10 | [21 empty] | 0.00303 | 0.003756 | 0.004482 | 0.005208 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | bar | Icc | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | GME0168_01 |  |  | 0018 | ± 0,4 bar |  |  | 0.007575 | 0.00939 | 0.011205 | 0.01302 | 0.015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1871 | GM4A3000 | 9507 | NO CONSTA | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 60 | 100 | 140 | 160 | 200 | [20 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.0906 | 0.0974 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 20 bar |  |  | 0.00249 | 0.00317 | 0.00385 | 0.00453 | 0.00487 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1872 | GM4A2998 | 9505 | PC-1509 | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 60 | 100 | 140 | 160 | 200 | [20 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.0906 | 0.0974 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 20 bar |  |  | 0.00249 | 0.00317 | 0.00385 | 0.00453 | 0.00487 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1873 | GM4A2999 | 9506 | NO CONSTA | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 60 | 100 | 140 | 160 | 200 | [20 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.0906 | 0.0974 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 20 bar |  |  | 0.00249 | 0.00317 | 0.00385 | 0.00453 | 0.00487 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1874 | GM4A6512 | 9515 | NO CONSTA | 6000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 600 | 1950 | 3300 | 4650 | 6000 | [21 empty] | 0.21407 | 0.24571 | 0.27736 | 0.30901 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 100 psi |  |  | 0.031048 | 0.035638 | 0.040228 | 0.044818 | 0.049408 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1875 | GM4A6513 | 9516 | NO CONSTA | 6000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 600 | 1950 | 3300 | 4650 | 6000 | [21 empty] | 0.21407 | 0.24571 | 0.27736 | 0.30901 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 100 psi |  |  | 0.031048 | 0.035638 | 0.040228 | 0.044818 | 0.049408 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1876 | GM4A6514 | 9517 | NO CONSTA | 6000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 600 | 1950 | 3300 | 4650 | 6000 | [21 empty] | 0.21407 | 0.24571 | 0.27736 | 0.30901 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 100 psi |  |  | 0.031048 | 0.035638 | 0.040228 | 0.044818 | 0.049408 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1877 | GM4A6511 | 9515 | NO CONSTA | 300 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 30 | 98 | 166 | 234 | 300 | [21 empty] | 0.0088239 | 0.010465 | 0.012106 | 0.013747 | 0.015339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 4 psi |  |  | 0.031995 | 0.037945 | 0.043895 | 0.049845 | 0.05562 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1878 | GM4A6510 | 9513 | NO CONSTA | 300 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 30 | 98 | 166 | 234 | 300 | [21 empty] | 0.0088239 | 0.010465 | 0.012106 | 0.013747 | 0.015339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 4 psi |  |  | 0.031995 | 0.037945 | 0.043895 | 0.049845 | 0.05562 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1879 | GM4A6509 | 9512 | NO CONSTA | 300 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 30 | 98 | 166 | 234 | 300 | [21 empty] | 0.0088239 | 0.010465 | 0.012106 | 0.013747 | 0.015339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 4 psi |  |  | 0.031995 | 0.037945 | 0.043895 | 0.049845 | 0.05562 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1880 | GM4A08423 | 9509 | ET-5067 | 350 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | AB | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 35 | 115 | 195 | 275 | 350 | [21 empty] | 0.0034963 | 0.0053166 | 0.0071368 | 0.008957 | 0.010663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.005071 | 0.007711 | 0.010351 | 0.012991 | 0.015466 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1881 | GM4A08167 | 9510 | TCC-140106-1 | 4 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | BAUMER | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 4 | [21 empty] | 0.002832 | 0.003129 | 0.003426 | 0.003723 | 0.00402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | bar | Icc | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | GME0168_01 |  |  | 0018 | ± 0,4 bar |  |  | 0.01416 | 0.015645 | 0.01713 | 0.018615 | 0.0201 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1882 | GM4A08169 | 9528 | NO CONSTA | 40 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | SEO | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 40 | [20 empty] | 0.04436 | 0.04708 | 0.0498 | 0.05252 | 0.05524 | 0.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | bar | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 4 bar |  |  | 0.01109 | 0.01177 | 0.01245 | 0.01313 | 0.01381 | 0.01415 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1883 | GM4A08170 | 9529 | NO CONSTA | 60 | 0.5 | psi | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | HELICOID | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 6 | 17 | 28 | 39 | 50 | 60 | [20 empty] | 0.0028365 | 0.0030868 | 0.0033371 | 0.0035874 | 0.0038376 | 0.0040652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 1,0 psi |  |  | 0.04114 | 0.04477 | 0.0484 | 0.05203 | 0.05566 | 0.05896 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1884 | GM4A5541 | 9531 | NO CONSTA | 20 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | TRONAIR | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2 | 6.6 | 11.2 | 15.8 | 20 | [21 empty] | 0.00336 | 0.004878 | 0.006396 | 0.007914 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | bar | Icc | - | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | - | - | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 0,4 bar |  |  | 0.0084 | 0.012195 | 0.01599 | 0.019785 | 0.02325 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1885 | GM4A4320 | 9530 | 29280 | 10 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | ACCUAIRE | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 3.2 | 5.4 | 7.6 | 10 | [21 empty] | 0.00845 | 0.00922 | 0.00999 | 0.01076 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | bar | Icc | - | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | - | - | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 0,4 bar |  |  | 0.021125 | 0.02305 | 0.024975 | 0.0269 | 0.029 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1886 | 9522 | 9561 | NO CONSTA | 400 | 20 | bar | 10 | EXTINECI. S.L. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | Ctra. Ecija-Herrera. Km 1 - 41400 Ecija (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 40 | 140 | 240 | 320 | 400 | [21 empty] | 0.2136 | 0.2476 | 0.2816 | 0.3088 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | - | - | - | - | - | [5 empty] | bar | Icc | - | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1887 | 9526 | 9562 | NO CONSTA | 100 | 5 | bar | 2.5 | EXTINECI. S.L. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | Ctra. Ecija-Herrera. Km 1 - 41400 Ecija (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 10 | 30 | 55 | 75 | 100 | [21 empty] | 0.0534 | 0.0602 | 0.0687 | 0.0755 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | [5 empty] | bar | Icc | - | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1888 | MP-ESTANQUEIDAD | 9563 | NO CONSTA | 60 | 2 | bar | 1 | EXTINECI. S.L. |  | 1 | 2.5 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | Ctra. Ecija-Herrera. Km 1 - 41400 Ecija (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 6 | 20 | 34 | 46 | 60 | [21 empty] | 0.05204 | 0.0568 | 0.06156 | 0.06564 | 0.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | - | - | - | - | - | [5 empty] | bar | Icc | - | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0011 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1889 | PT-68 | 9582 | 027124874 | 12 | 0.1 | bar | 0.05 | FAASA AVIACIÓN, S.A. |  | 1 | - | 0.006 | 0 - 12 BAR |  | SAMOA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1.2 | 3.9 | 6.6 | 9.3 | 12 | [21 empty] | 0.003096 | 0.003987 | 0.004878 | 0.005769 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1890 | PT-67 | 9583 | NO CONSTA | 315 | 10 | bar | 5 | FAASA AVIACIÓN, S.A. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 315 BAR |  | NO CONSTA | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 60 | 120 | 180 | 240 | 315 | [21 empty] | 0.2204 | 0.2408 | 0.2612 | 0.2816 | 0.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1891 | PT-69 | 9584 | NO CONSTA | 25 | 1 | bar | 0.5 | FAASA AVIACIÓN, S.A. |  | 1 | - | 0.006 | 0 - 25 BAR |  | NO CONSTA | - | Instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 2 | 8 | 14 | 20 | 25 | [21 empty] | 0.04368 | 0.04572 | 0.04776 | 0.0498 | 0.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3470 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1892 | PT-35 | 9585 | NO CONSTA | 16 | 0.5 | bar | 0.25 | FAASA AVIACIÓN, S.A. |  | 1 | - | 0.006 | 0 - 16 BAR |  | NO CONSTA | - | Instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1.5 | 5 | 8.5 | 12 | 16 | [21 empty] | 0.04351 | 0.0447 | 0.04589 | 0.04708 | 0.04844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3470 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1893 | GM4A08831 | 9674 | 10638 | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | FLAIG | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2.5 | 8 | 13.5 | 19 | 25 | [21 empty] | 0.04385 | 0.04572 | 0.04759 | 0.04946 | 0.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc | 0.25 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 1,0 bar |  |  | 0.04385 | 0.04572 | 0.04759 | 0.04946 | 0.0515 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1894 | GM4A6520 | 9672 | NO CONSTA | 6000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | OT-A. 1562 |  | WIKA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 600 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | [20 empty] | 0.21407 | 0.23516 | 0.25861 | 0.28205 | 0.31721 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 200 psi |  |  | 0.015524 | 0.017054 | 0.018754 | 0.020454 | 0.023004 | 0.024704 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1895 | PM4A15246 | 9706 | NO CONSTA | 15000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | POWER TEAM | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 3% lec. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 3% lec. |  |  |  | 1500 | 3000 | 5000 | 8300 | 11700 | 15000 | [19 empty] | 005 | 0.23516 | 0.27033 | 0.31721 | 0.39457 | 0.47427 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 45 | 90 | 150 | 249 | 351 | 450 |  |  |  |  | psi | Icc | 37.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 375 |  |  |  |  | psi | ∆x | FHI0007_01 |  |  | 0018 | ± 3% LECT. | Mulas Hidráulicas A400M_05_3 |  | 0.075795 | 0.043564 | 0.030672 | 0.022983 | 0.019598 | 0.017779 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1896 | 10747 | 9704 | 3674522 | 20 | 0.001 | psi | 0.0005 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | DPI104 |  | DRUCK | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,01 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,01 bar |  |  |  | 2 | 6.5 | 11 | 15.5 | 20 | [21 empty] | 0.0027455 | 0.0028479 | 0.0029503 | 0.0030527 | 0.0031551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | bar | ∆x | 0.007 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0082_01 |  |  | 0018 | N/A |  |  | 3.982 | 4.1305 | 4.279 | 4.4275 | 4.576 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1897 | PM4A15245 | 9705 | NO CONSTA | 60 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 6 | 20 | 34 | 48 | 60 | [21 empty] | 0.0102 | 0.0151 | 0.02 | 0.0249 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0018 | ± 2 bar |  |  | 0.0051 | 0.00755 | 0.01 | 0.01245 | 0.01455 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1898 | GM4A08282 | 9673 | 3866904 | 200 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.05 | 0.006 | DPI 104-IS |  | NO CONSTA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,1 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,1 bar |  |  |  | 20 | 56 | 92 | 128 | 164 | 200 | [20 empty] | 0.0498 | 0.06204 | 0.07428 | 0.08652 | 0.09876 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0173_01 |  |  | 0018 | N/A | Kits Servicing Amortiguadores |  | 0.498 | 0.6204 | 0.7428 | 0.8652 | 0.9876 | 1.11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1899 | PM4A14650 | 9728 | 5271131 | 700 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | DPI104 |  | DRUCK | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,35 bar |  |  |  | 20 | 56 | 92 | 128 | 164 | 200 | [20 empty] | 0.0498 | 0.06204 | 0.07428 | 0.08652 | 0.09876 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0173_01 |  |  | 0018 | N/A | Kits Servicing Amortiguadores |  | 0.14229 | 0.17726 | 0.21223 | 0.2472 | 0.28217 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1900 | GM4A1430 | 9760 | NO CONSTA | -1 | 0.05 | bar | 0.025 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -0.05 | -0.25 | -0.45 | -0.65 | -0.85 | -0.9 | [20 empty] | 0.000217 | 0.000285 | 0.000353 | 0.000421 | 0.000489 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0006 | ± 0,10 bar |  |  | 0.00217 | 0.00285 | 0.00353 | 0.00421 | 0.00489 | 0.00506 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1901 | GM4A3972 | 9761 | NO CONSTA | 2000 | 25 | psi | 12.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | 3RDSTAGE |  | MARSH | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 200 | 650 | 1100 | 1550 | 2000 | [21 empty] | 0.054688 | 0.065237 | 0.075786 | 0.086335 | 0.096884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | Icc | 12.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 50 psi |  |  | 0.015864 | 0.018924 | 0.021984 | 0.025044 | 0.028104 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1902 | GM4A08842 | 9766 | 15.00450.2-02 | 6000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 316SS |  | HYCOM | - | CAP | Aceite | OIl | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 600 | 2000 | 3300 | 4700 | 6000 | [21 empty] | 0.21407 | 0.24688 | 0.27736 | 0.31018 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 200 psi |  |  | 0.015524 | 0.017904 | 0.020114 | 0.022494 | 0.024704 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1903 | GM4A08841 | 9765 | 15.00352.2-05 | 200 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 316SS |  | HYCOM | - | CAP | Aceite | OIl | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 66 | 112 | 158 | 200 | [21 empty] | 0.0085826 | 0.0096927 | 0.010803 | 0.011913 | 0.012926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 4 psi |  |  | 0.03112 | 0.035145 | 0.03917 | 0.043195 | 0.04687 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1904 | 9828 | 9828 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | MAVE AERONÁUTICA S.L. |  | 1 | - | 0.006 | 0 - 10 bar |  | NORGREN | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | P.E. "LA NEGRILLA" C/PAPIRO NAVE 8-9 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10 | [21 empty] | 0.00303 | 0.003855 | 0.00435 | 0.005175 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  | - | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1905 | 134950515 | 9827 | 134950515 PN (AIT320008-003-04 Serie Nº 5) | 700 | 20 | bar | 10 | MAVE AERONÁUTICA S.L. |  | 1 | 1 | 0.006 | 00127-258-000 |  | AB | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | P.E. "LA NEGRILLA" C/PAPIRO NAVE 8-9 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 70 | 240 | 380 | 540 | 700 | [21 empty] | 0.0738 | 0.1316 | 0.3292 | 0.3836 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  | - | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 3465 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1906 | 21887 08/2018 | 9830 | 21887 08/2018 | 60 | 0.5 | bar | 0.25 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1 | 0.006 | 0 - 60 bar |  | NOUVA FIMA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | Parque Empresarial Nuevo Torneo, Calle Botanica nº 2 CP: 41015, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 6 | 19.5 | 33 | 46.5 | 60 | [21 empty] | 0.0102 | 0.014925 | 0.01965 | 0.024375 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  | - | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1907 | 933/OR/2018/28 | 9831 | 933/OR/2018/28 | 250 | 2 | bar | 1 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1 | 0.006 | 0 - 250 bar |  | NOUVA FIMA | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | Parque Empresarial Nuevo Torneo, Calle Botanica nº 2 CP: 41015, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 20 | 80 | 130 | 190 | 250 | [21 empty] | 0.0568 | 0.0772 | 0.0942 | 0.1146 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  | - | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1908 | PT-70 | 9833 | 4720 | 10 | 0.05 | MPa | 0.025 | FAASA AVIACIÓN, S.A. |  | 0 | 0.6 | 0.006 | 2005r |  | MTN | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 | 3.25 | 5.5 | 7.75 | 10 | [21 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  | - | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3464 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1909 | GM4A3953 |  | NO CONSTA | 30 | 1 | psi | 0.5 | AIRBUS DEFENCE AND SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | USG | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 3 | 9 | 14 | 20 | 25 | 30 | [20 empty] | 0.0027683 | 0.0029048 | 0.0030185 | 0.0031551 | 0.0032688 | 0.0033826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 2 psi |  |  | 0.020075 | 0.021065 | 0.02189 | 0.02288 | 0.023705 | 0.02453 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1910 | GM4A3956 |  | NO CONSTA | 30 | 1 | psi | 0.5 | AIRBUS DEFENCE AND SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | USG | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 3 | 9 | 14 | 20 | 25 | 30 | [20 empty] | 0.0027683 | 0.0029048 | 0.0030185 | 0.0031551 | 0.0032688 | 0.0033826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 2 psi |  |  | 0.020075 | 0.021065 | 0.02189 | 0.02288 | 0.023705 | 0.02453 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1911 | GM4A08402 |  | 121042 | 250 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | MELVEN | - | CAP | Aceite | oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 20 | 70 | 110 | 160 | 190 | 250 | [20 empty] | 0.0568 | 0.0738 | 0.0874 | 0.1044 | 0.1146 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 10 bar |  |  | 0.00568 | 0.00738 | 0.00874 | 0.01044 | 0.01146 | 0.0135 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1912 | PM4A15277 |  | NO CONSTA | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 3 | 8 | 14 | 19 | 25 | [21 empty] | 0.05102 | 0.05272 | 0.05476 | 0.05646 | 0.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0172_01 |  |  | 0018 | ± 2 bar | Kits Servicing Ruedas A400M |  | 0.02551 | 0.02636 | 0.02738 | 0.02823 | 0.02925 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1913 | 0020 | 9864 | 9637 | 1000 | 5 | bar | 2.5 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | - | 0.006 | 6-64201 |  | NOUVA FIMA | - | Instalaciones del cliente | Aceite | oil | Parque Empresarial Nuevo Torneo, Calle Botanica nº 2 CP: 41015, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 100 | 320 | 560 | 780 | 1000 | [21 empty] | 0.234 | 0.3088 | 0.3904 | 0.4652 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1914 | KM4F03750 | 9863 | 8970375550 | 300 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 30 | 120 | 180 | 240 | 300 | [21 empty] | 0.0033826 | 0.0054303 | 0.0067955 | 0.0081606 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0018 | ± 4 psi |  |  | 0.012265 | 0.01969 | 0.02464 | 0.02959 | 0.03454 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1915 | 917365 | 9904 | 917365 | 60 | 0.01 | bar | 0.01 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | - | 0.006 | 0 - 60 bar |  | PRESSURE GAUGE | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | Parque Empresarial Nuevo Torneo, Calle Botanica nº 2 CP: 41015, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 6 | 20 | 34 | 48 | 60 | [21 empty] | 0.0102 | 0.0151 | 0.02 | 0.0249 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  | 0018 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1916 | CARGA-NITRO | 9965 | NO CONSTA | 70 | 2 | bar | 1 | EXTINECI. S.L. |  | 1 | - | 0.006 | KV260 |  | SMARTER | - | Instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen | Ctra. Ecija-Herrera. Km 1 - 41400 Ecija (Sevilla) |  |  |  | Instalaciones del cliente - EXTINECI S.L. |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 6 | 18 | 32 | 44 | 58 | 70 | [20 empty] | 0.04504 | 0.04912 | 0.05388 | 0.05796 | 0.06272 | 0.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1917 | CARGA-CO2 | 9964 | NO CONSTA | 160 | 5 | bar | 2.5 | EXTINECI. S.L. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | ACCUAIRE | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | Ctra. Ecija-Herrera. Km 1 - 41400 Ecija (Sevilla) |  |  |  | Instalaciones del cliente - EXTINECI S.L. |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 158 | 45 | 75 | 100 | 130 | 160 | [20 empty] | 0.10372 | 0.0653 | 0.0755 | 0.084 | 0.0942 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1918 | GM4A08128 | 9967 | NO CONSTA | 10 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | E501-007/1 |  | AB | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 0,4 bar |  |  | 0.007575 | 0.009225 | 0.010875 | 0.012525 | 0.01335 | 0.015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1919 | GM4A08129 | 9968 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | E501-007/1 |  | AB | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 1,0 bar |  |  | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00534 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1920 | GM4A08130 | 9969 | NO CONSTA | 10 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | E501-007/1 |  | AB | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 0,4 bar |  |  | 0.007575 | 0.009225 | 0.010875 | 0.012525 | 0.01335 | 0.015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1921 | IA1890 | 980 | NO CONSTA | 999.9 | 0.1 | mbar | 0.1 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | 0.001 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | AIRTECH | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 99.99 | 325 | 450 | 550 | 775 | 999.9 | [20 empty] | 0.000234 | 0.0003105 | 0.000353 | 0.000387 | 0.0004635 | 0.00053997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0018 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3472 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1922 | 10011 | 10011 | 09PDM6-1/4 | 1.6 | 0.05 | bar | 0.025 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | 1 | 2.5 | 0.006 | M0101 |  | NO CONSTA | - | Laboratorio de Fluidos y Combustibles | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 0.15 | 0.5 | 0.85 | 1.2 | 1.6 | [21 empty] | 0.0027495 | 0.002865 | 0.0029805 | 0.003096 | 0.003228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | bar | Icc | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [5 empty] | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | 0.027495 | 0.02865 | 0.029805 | 0.03096 | 0.03228 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1923 | CM4A06521 | 9979 | 3539474 | 30 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 700G05 |  | FLUKE | VER MANUAL | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -2.9 | -5.8 | -8.7 | -11.6 | -13.3 | [21 empty] | 0.00026798 | 0.00033596 | 0.00040395 | 0.00047193 | 0.00051178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | psi | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0134 |  |  | 0018 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1924 | CM4A06522 | 9978 | 3588111 | 30 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 700G05 |  | FLUKE | VER MANUAL | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -2.9 | -5.8 | -8.7 | -11.6 | -13.3 | [21 empty] | 0.00026798 | 0.00033596 | 0.00040395 | 0.00047193 | 0.00051178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | psi | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0134 |  |  | 0018 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1925 | CM4A06539 | 9977 | 3588112 | 30 | 0.001 | psi | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 700G05 |  | FLUKE | VER MANUAL | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -2.9 | -5.8 | -8.7 | -11.6 | -13.3 | [21 empty] | 0.00026798 | 0.00033596 | 0.00040395 | 0.00047193 | 0.00051178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | psi | Icc | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0134 |  |  | 0018 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1926 | GM4A2595 | 10027 | NO CONSTA | 0.3447 | 0.0001 | bar | 0.0001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | DPI 705 |  | OMEGA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,00034 bar |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,00034 bar |  |  |  | 0.035 | 0.1138 | 0.1925 | 0.2713 | 0.3447 | [21 empty] | 0.0002119 | 0.00023869 | 0.00026545 | 0.00029224 | 0.0003172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3447 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | %Lec | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1927 | GM4A07274 | 10030 | NO CONSTA | 100 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 10 | 32 | 56 | 78 | 100 | [21 empty] | 0.0534 | 0.06088 | 0.06904 | 0.07652 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | bar | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 4 bar |  |  | 0.01335 | 0.01522 | 0.01726 | 0.01913 | 0.021 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1928 | GM4A07534 | 10029 | ET-2018 | 40 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 4 | 12 | 22 | 30 | 40 | [21 empty] | 0.0095 | 0.0123 | 0.0158 | 0.0186 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | bar | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 4 bar |  |  | 0.002375 | 0.003075 | 0.00395 | 0.00465 | 0.005525 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1929 | GM4A5887 | 10028 | 137018002 | 6 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | A.B.M. | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 0.6 | 2 | 3.3 | 4.7 | 6 | [21 empty] | 0.002898 | 0.00336 | 0.003789 | 0.004251 | 0.00468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | bar | Icc | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 0,2 bar |  |  | 0.01449 | 0.0168 | 0.018945 | 0.021255 | 0.0234 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1930 | KM4F1877 |  | 28301575 | 3000 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | DPI283 |  | DRUCK | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 0,5% lect. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 0,5 % LECT |  |  |  | 180 | 650 | 1100 | 1800 | 2000 | [20 empty] | 048 | 0.0067955 | 0.058237 | 0.068786 | 0.085196 | 0.089884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0.9 | 3.25 | 5.5 | 9 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | 0.54 | 1.95 | 3.3 | 5.4 | 6 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0002_01 |  |  | 0012 | ± 0,5% Lec. |  |  | 0.10951 | 0.2599 | 0.18139 | 0.1373 | 0.13037 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3470 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 745
| 1931 | KM4F02079 |  | 3414519 | 3000 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | PTX5072 |  | DRUCK | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 0,5% lect. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 0,5 % LECT |  |  |  | 180 | 650 | 1100 | 1800 | 2000 | [21 empty] | 0.0067955 | 0.058237 | 0.068786 | 0.085196 | 0.089884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0.9 | 3.25 | 5.5 | 9 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | 0.54 | 1.95 | 3.3 | 5.4 | 6 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0002_01 |  |  | 0012 | ± 0,5% Lec. |  |  | 0.10951 | 0.2599 | 0.18139 | 0.1373 | 0.13037 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 | 3473 | 3470 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1932 | KM4F02080 |  | 3414510 | 3000 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | PTX5072 |  | DRUCK | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 0,5% lect. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 0,5 % LECT |  |  |  | 180 | 650 | 1100 | 1800 | 2000 | [21 empty] | 0.0067955 | 0.058237 | 0.068786 | 0.085196 | 0.089884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0.9 | 3.25 | 5.5 | 9 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | 0.54 | 1.95 | 3.3 | 5.4 | 6 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0002_01 |  |  | 0012 | ± 0,5% Lec. |  |  | 0.10951 | 0.2599 | 0.18139 | 0.1373 | 0.13037 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 | 3473 | 3470 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1933 | KM4F02074 |  | 3406385 | 3000 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | PTX5072 |  | DRUCK | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 0,5% lect. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 0,5 % LECT |  |  |  | 180 | 650 | 1100 | 1800 | 2000 | [21 empty] | 0.0067955 | 0.058237 | 0.068786 | 0.085196 | 0.089884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0.9 | 3.25 | 5.5 | 9 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | 0.54 | 1.95 | 3.3 | 5.4 | 6 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0002_01 |  |  | 0012 | ± 0,5% Lec. |  |  | 0.10951 | 0.2599 | 0.18139 | 0.1373 | 0.13037 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 | 3473 | 3470 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1934 | KM4F1857 |  | 404912 | 300 | 0.03 | psi | 0.03 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | MMG500C1P2MCOT3A6CE |  | OMEGA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 0,5% lect. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 0,5 % LECT |  |  |  | 30 | 97.5 | 165 | 232.5 | 300 | [21 empty] | 0.0033826 | 0.0049184 | 0.0064542 | 0.00799 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.15 | 0.49 | 0.83 | 1.16 | 1.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.09 | 0.249 | 0.498 | 0.696 | 0.9 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0001_01 |  |  | 0012 | ± 0,5% Lec. |  |  | 0.32707 | 0.14558 | 0.11278 | 0.099901 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1935 | KM4F1856 |  | 419914 | 300 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | MMG500C1P2MCOT3A6CE |  | OMEGA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 0,5% lect. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 0,5 % LECT |  |  |  | 30 | 97.5 | 165 | 232.5 | 300 | [21 empty] | 0.0033826 | 0.0049184 | 0.0064542 | 0.00799 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.15 | 0.49 | 0.83 | 1.16 | 1.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.09 | 0.249 | 0.498 | 0.696 | 0.9 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0001_01 |  |  | 0012 | ± 0,5% Lec. |  |  | 0.32707 | 0.14558 | 0.11278 | 0.099901 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1936 | KM4F1855 |  | 419908 | 300 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | MMG500C1P2MCOT3A6CE |  | OMEGA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 0,5% lect. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 0,5 % LECT |  |  |  | 30 | 97.5 | 165 | 232.5 | 300 | [21 empty] | 0.0033826 | 0.0049184 | 0.0064542 | 0.00799 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.15 | 0.49 | 0.83 | 1.16 | 1.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.09 | 0.249 | 0.498 | 0.696 | 0.9 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0001_01 |  |  | 0012 | ± 0,5% Lec. |  |  | 0.32707 | 0.14558 | 0.11278 | 0.099901 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1937 | KM4F1859 |  | 404645 | 300 | 0.1 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | MMG500C1P2MCOT3A6CE |  | OMEGA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 0,5% lect. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 0,5 % LECT |  |  |  | 30 | 97.5 | 165 | 232.5 | 300 | [21 empty] | 0.0033826 | 0.0049184 | 0.0064542 | 0.00799 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.15 | 0.49 | 0.83 | 1.16 | 1.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.09 | 0.249 | 0.498 | 0.696 | 0.9 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0001_01 |  |  | 0012 | ± 0,5% Lec. |  |  | 0.32707 | 0.14558 | 0.11278 | 0.099901 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1938 | KM4F02353 |  | 426718 | 300 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | MMG500C1P1MCOT3A6CE |  | OMEGA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 0,5% lect. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 0,5 % LECT |  |  |  | 30 | 97.5 | 165 | 232.5 | 300 | [21 empty] | 0.0033826 | 0.0049184 | 0.0064542 | 0.00799 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.15 | 0.49 | 0.83 | 1.16 | 1.5 | [5 empty] | psi | Icc | 0.09 | 0.249 | 0.498 | 0.696 | 0.9 | [5 empty] | psi | ∆x | FNE0001_01 |  |  | 0012 | ± 0,5% Lec. |  |  | 0.32707 | 0.14558 | 0.11278 | 0.099901 | 0.092107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1939 | GM4A2287 | 10038 | NO CONSTA | 5000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 500 | 1450 | 2800 | 3900 | 5000 | [21 empty] | 0.061721 | 0.083991 | 0.11564 | 0.29142 | 0.31721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | psi | Icc | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 100 psi |  |  | 0.0089519 | 0.012182 | 0.016772 | 0.042268 | 0.046008 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3464 | 3465 | 3464 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1940 | GM4A3978 | 10039 | NO CONSTA | 30 | 0.1 | psi | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | USG | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 3 | 9.8 | 16.5 | 23.3 | 30 | [21 empty] | 0.0027683 | 0.002923 | 0.0030754 | 0.0032301 | 0.0033826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 0,2 psi |  |  | 0.20075 | 0.21197 | 0.22303 | 0.23425 | 0.2453 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1941 | GM4A5515 | 10040 | NO CONSTA | 400 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 40 | 130 | 220 | 310 | 400 | [21 empty] | 0.0636 | 0.0942 | 0.1248 | 0.3054 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 20 bar |  |  | 0.00318 | 0.00471 | 0.00624 | 0.01527 | 0.0168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3464 | 3465 | 3464 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1942 | GM4A3709 | 10041 | NO CONSTA | 6000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | EN837-1 |  | WIKA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 600 | 1900 | 3300 | 4700 | 6000 | [21 empty] | 0.064065 | 0.09454 | 0.12736 | 0.31018 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 200 psi |  |  | 0.0046459 | 0.0068559 | 0.0092359 | 0.022494 | 0.024704 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3464 | 3465 | 3464 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1943 | GM4A3708 | 10042 | NO CONSTA | 6000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | EN837-1 |  | WIKA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 600 | 1900 | 3300 | 4700 | 6000 | [21 empty] | 0.064065 | 0.09454 | 0.12736 | 0.31018 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 200 psi |  |  | 0.0046459 | 0.0068559 | 0.0092359 | 0.022494 | 0.024704 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3464 | 3465 | 3464 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1944 | GM4A3707 | 10043 | NO CONSTA | 6000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | EN837-1 |  | WIKA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 600 | 1900 | 3300 | 4700 | 6000 | [21 empty] | 0.064065 | 0.09454 | 0.12736 | 0.31018 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 200 psi |  |  | 0.0046459 | 0.0068559 | 0.0092359 | 0.022494 | 0.024704 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3464 | 3465 | 3464 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1945 | GM4A3977 | 10044 | NO CONSTA | 30 | 0.1 | psi | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | ET0103-3 |  | USG | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 3 | 9.8 | 16.5 | 23.3 | 30 | [21 empty] | 0.0027683 | 0.002923 | 0.0030754 | 0.0032301 | 0.0033826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | psi | Icc | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 0,2 psi |  |  | 0.20075 | 0.21197 | 0.22303 | 0.23425 | 0.2453 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1946 | GM4A3973 | 10045 | NO CONSTA | 3000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | BOURDEN | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 300 | 1000 | 1700 | 2300 | 3000 | [21 empty] | 0.057033 | 0.073442 | 0.089852 | 0.10392 | 0.12033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 200 psi |  |  | 0.0041359 | 0.0053259 | 0.006516 | 0.0075359 | 0.0087259 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1947 | GM4A6495 | 10046 | NO CONSTA | 2000 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | P/N-F70186-1 |  | ASHCROFT | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 200 | 660 | 1100 | 1600 | 2000 | [21 empty] | 0.054688 | 0.065472 | 0.075786 | 0.087507 | 0.096884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | psi | Icc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 40 psi |  |  | 0.01983 | 0.02374 | 0.02748 | 0.03173 | 0.03513 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1948 | GM4A4391 | 10047 | Q-8451 | 2000 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 200 | 660 | 1100 | 1600 | 2000 | [21 empty] | 0.054688 | 0.065472 | 0.075786 | 0.087507 | 0.096884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | psi | Icc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 40 psi |  |  | 0.01983 | 0.02374 | 0.02748 | 0.03173 | 0.03513 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1949 | GM4A4392 | 10048 | Q-8451 | 2000 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 200 | 660 | 1100 | 1600 | 2000 | [21 empty] | 0.054688 | 0.065472 | 0.075786 | 0.087507 | 0.096884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | psi | Icc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 40 psi |  |  | 0.01983 | 0.02374 | 0.02748 | 0.03173 | 0.03513 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1950 | GM4A4393 | 10049 | Q-8451 | 2000 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 200 | 660 | 1100 | 1600 | 2000 | [21 empty] | 0.054688 | 0.065472 | 0.075786 | 0.087507 | 0.096884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | psi | Icc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 40 psi |  |  | 0.01983 | 0.02374 | 0.02748 | 0.03173 | 0.03513 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1951 | GM4A4394 | 10050 | Q-8451 | 2000 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 200 | 660 | 1100 | 1600 | 2000 | [21 empty] | 0.054688 | 0.065472 | 0.075786 | 0.087507 | 0.096884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | psi | Icc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 40 psi |  |  | 0.01983 | 0.02374 | 0.02748 | 0.03173 | 0.03513 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1952 | PM4A14838 | 10099 | NO CONSTA | 400 | 1 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | TX200 |  | U.E. | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Instalaciones del cliente - FAL A400 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 3% lect. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 3% LECT |  |  |  | 40 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | [20 empty] | 0.2136 | 0.234 | 0.268 | 0.285 | 0.302 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1.2 | 3 | 6 | 7.5 | 9 | 12 |  |  |  |  | bar | Icc | 1 | 2.5 | 5 | 6.25 | 7.5 | 10 |  |  |  |  | bar | Icc | FHI0018 |  |  | 0012 | ± 3% LEC |  |  | 0.178 | 0.078 | 0.044667 | 0.038 | 0.033556 | 0.028 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1953 | GM4A07829 | 10078 | 16711/003 | 350 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | NEWBOW AEROSPACE | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 35 | 115 | 195 | 275 | 350 | [21 empty] | 0.0089446 | 0.010875 | 0.012806 | 0.014736 | 0.016546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.012973 | 0.015773 | 0.018573 | 0.021373 | 0.023998 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1954 | GM4A08437 | 10079 | 78095 | 30 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 3 | 9.5 | 16 | 22.5 | 30 | [21 empty] | 0.04402 | 0.04623 | 0.04844 | 0.05065 | 0.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 1,0 bar |  |  | 0.04402 | 0.04623 | 0.04844 | 0.05065 | 0.0532 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1955 | 40873 14/2018 | 10137 | 40873 14/2018 | 6 | 0.05 | bar | 0.025 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1 | 0.006 | DN100 0/6 BAR 1/2 |  | NUOVA FIMA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | Parque Empresarial Nuevo Torneo, Calle Botanica nº 2 CP: 41015, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 0.6 | 1.95 | 3.3 | 4.65 | 6 | [21 empty] | 0.002898 | 0.0033435 | 0.003789 | 0.0042345 | 0.00468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0012 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1956 | 46105 16/2018 | 10138 | 46105 16/2018 | 4 | 0.05 | bar | 0.025 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1 | 0.006 | DN100 0/4 BAR 1/2 |  | NOUVA FIMA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | Parque Empresarial Nuevo Torneo, Calle Botanica nº 2 CP: 41015, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 4 | [21 empty] | 0.002832 | 0.003129 | 0.003426 | 0.003723 | 0.00402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0012 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1957 | 0001673871 | 10107 | 0001673871 | 246 | 0 | psi | 0 | E.R. HIDRAULICA S.L. |  | 0.068947 | - | 0.006 | SS-4R3A |  | SWAGELOK | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | Polg. Ind. Calonge, C/Automoción 29 CP 41007, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 246 | [25 empty] | 0.0082972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | [9 empty] | VÁLVULA DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1958 | 0001536477 | 10106 | 0001536477 | 235 | 0 | bar | 0 | E.R. HIDRAULICA S.L. |  | 1 | - | 0.006 | SS-4R3A |  | SWAGELOK | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | Polg. Ind. Calonge, C/Automoción 29 CP 41007, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 235 | [25 empty] | 0.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | [9 empty] | VÁLVULA DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1959 | PM4A15322 | 10112 | NO CONSTA | 5800 | 100 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | BOURDON | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 3 % lect. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ ± 3 % LECT |  |  |  | 600 | 1900 | 3000 | 3200 | 4500 | 5000 | 5800 | [19 empty] | 0.21407 | 0.24454 | 0.27033 | 0.27501 | 0.30549 | 0.31721 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 18 | 57 | 90 | 96 | 135 | 150 | 174 |  |  |  | psi | Icc | 15 | 47.5 | 75 | 80 | 113 | 125 | 145 |  |  |  | psi | ∆x | FHI0007_01 |  |  | 0018 | ± 3% lect. | Mulas Hidráulicas A400M_05_3 |  | 0.17249 | 0.062224 | 0.043564 | 0.04155 | 0.03282 | 0.030672 | 0.028004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1960 | PM4A13451 | 10110 | 150605 | 1000 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | EN837-1 |  | POWER TEAM | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 100 | 320 | 540 | 760 | 1000 | [21 empty] | 0.234 | 0.3088 | 0.3836 | 0.4584 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | bar | Icc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0018 | ± 40 bar |  |  | 0.00585 | 0.00772 | 0.00959 | 0.01146 | 0.0135 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1961 | PM4A13450 | 10111 | AC00073521 | 15000 | 500 | psi | 250 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | 9040 |  | POWER TEAM | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 1500 | 5000 | 8500 | 12000 | 15000 | [21 empty] | 0.23516 | 0.31721 | 0.39926 | 0.48131 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | psi | Icc | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0018 | ± 1000 psi |  |  | 0.0034108 | 0.0046008 | 0.0057908 | 0.0069808 | 0.0080008 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1962 | NS-270 | 10156 | NS-270 | 250 | 2 | mbar | 1 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 0.001 | 1 | 0.006 | AISI 316TI |  | NUOVA FIMA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | Parque Empresarial Nuevo Torneo, Calle Botanica nº 2 CP: 41015, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 24 | 80 | 136 | 192 | 250 | [21 empty] | 0.00020816 | 0.0002272 | 0.00024624 | 0.00026528 | 0.000285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0012 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3472 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1963 | 140628441 | 10190 | 140628441 | 16 | 0.2 | bar | 0.1 | FAASA AVIACIÓN, S.A. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | EN 837-1/ 16 BAR 1/4 63 mm |  | NO CONSTA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1.6 | 5.2 | 8.8 | 12.4 | 16 | [21 empty] | 0.003228 | 0.004416 | 0.005604 | 0.006792 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1964 | GM4A08373 | 10141 | NO CONSTA | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 20 | 80 | 140 | 200 | 250 | [21 empty] | 0.0568 | 0.0772 | 0.0976 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | bar | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0012 | ± 20 bar |  |  | 0.00284 | 0.00386 | 0.00488 | 0.0059 | 0.00675 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | [5 empty] | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1965 | PM4A15333 | 10149 | 17021809006 | 100 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | DPG8001 |  | OMEGA | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ± 1 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 10 | 32.5 | 55 | 77.5 | 100 | [21 empty] | 0.0464 | 0.05405 | 0.0617 | 0.06935 | 0.077 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | bar | Icc | GME0184_01 |  |  | 0018 | ± 1 bar | Manómetros Training_06_2 |  | 0.0464 | 0.05405 | 0.0617 | 0.06935 | 0.077 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1966 | PM4A15347 | 10218 | 1106562768 | 60 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | 316L |  | WIKA | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 6 | 17 | 28 | 38 | 49 | 60 | [20 empty] | 0.0102 | 0.01405 | 0.0179 | 0.0214 | 0.02525 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | Icc |  |  |  | 0018 | ± 2 bar |  |  | 0.0051 | 0.007025 | 0.00895 | 0.0107 | 0.012625 | 0.01455 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1967 | PM4A15345 | 10219 | NO CONSTA | 60 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 6 | 17 | 28 | 38 | 49 | 60 | [20 empty] | 0.0102 | 0.01405 | 0.0179 | 0.0214 | 0.02525 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | Icc |  |  |  | 0018 | ± 1 bar |  |  | 0.0102 | 0.01405 | 0.0179 | 0.0214 | 0.02525 | 0.0291 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1968 | PM4A15348 | 10217 | NO CONSTA | 160 | 5 | mbar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦∆x¦ ≤ 1,6% F.S |  |  |  | - Requirement: ¦∆x¦ ≤ 1,6% F.S |  |  |  | 15 | 45 | 75 | 100 | 130 | 160 | [20 empty] | 0.0002051 | 0.0002153 | 0.0002255 | 0.000234 | 0.0002442 | 0.0002544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  | mbar | ∆x | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  | mbar | ∆x | FFU0010_01 |  |  | 0018 | ± 5 mbar |  |  | 0.080117 | 0.084102 | 0.088086 | 0.091406 | 0.095391 | 0.099375 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1969 | PM4A15349 | 10220 | NO CONSTA | 160 | 5 | mbar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦∆x¦ ≤ 1,6% F.S |  |  |  | - Requirement: ¦∆x¦ ≤ 1,6% F.S |  |  |  | 15 | 45 | 75 | 100 | 130 | 160 | [20 empty] | 0.0002051 | 0.0002153 | 0.0002255 | 0.000234 | 0.0002442 | 0.0002544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  | mbar | ∆x | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  | mbar | ∆x | FFU0010_01 |  |  | 0018 | ± 5 mbar |  |  | 0.080117 | 0.084102 | 0.088086 | 0.091406 | 0.095391 | 0.099375 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1970 | 10243 | 10243 | NO CONSTA | 400 | 10 | bar | 5 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1.6 | 0.006 | EN 837-1 |  | NOUVA FIMA | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | Parque Empresarial Nuevo Torneo, Calle Botanica nº 2 CP: 41015, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 40 | 110 | 180 | 260 | 330 | 400 | [20 empty] | 0.2136 | 0.2374 | 0.2612 | 0.2884 | 0.3122 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1971 | 10244 | 10244 | NO CONSTA | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1.6 | 0.006 | EN 837-1 |  | NOUVA FIMA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | Parque Empresarial Nuevo Torneo, Calle Botanica nº 2 CP: 41015, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 2.5 | 7 | 11.5 | 16 | 20.5 | 25 | [20 empty] | 0.008975 | 0.01055 | 0.012125 | 0.0137 | 0.015275 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1972 | GM4A09289 | 10237 | NO CONSTA | 160 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 160 | [20 empty] | 0.0030413 | 0.0037239 | 0.0044064 | 0.005089 | 0.0057716 | 0.0063404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.004411 | 0.005401 | 0.006391 | 0.007381 | 0.008371 | 0.009196 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1973 | GM4A09290 | 10240 | NO CONSTA | 160 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 160 | [20 empty] | 0.0030413 | 0.0037239 | 0.0044064 | 0.005089 | 0.0057716 | 0.0063404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.004411 | 0.005401 | 0.006391 | 0.007381 | 0.008371 | 0.009196 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1974 | GM4A09291 | 10241 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 1 | 2.5 | 5 | 7 | 9 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.003525 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 1,0 bar |  |  | 0.00303 | 0.003525 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1975 | 10314 | 10314 | NO CONSTA | 16 | 0.5 | bar | 0.25 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | 1 | - | 0.006 | OXYGEN |  | LINDE | - | Zona de Análisis Instrumentales | Nitrógeno | Nitrogen | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | [20 empty] | 0.003195 | 0.00336 | 0.00369 | 0.00402 | 0.006 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | 0.003195 | 0.00336 | 0.00369 | 0.00402 | 0.006 | 0.00798 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1976 | GM4A08198 | 10291 | NO CONSTA | 200 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | U.S.G. | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 20 | 55 | 90 | 125 | 160 | 200 | [20 empty] | 0.0031551 | 0.0039514 | 0.0047477 | 0.0055441 | 0.0063404 | 0.0072505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.004576 | 0.005731 | 0.006886 | 0.008041 | 0.009196 | 0.010516 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1977 | GM4A08200 | 10292 | NO CONSTA | 200 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | U.S.G. | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 20 | 55 | 90 | 125 | 160 | 200 | [20 empty] | 0.0031551 | 0.0039514 | 0.0047477 | 0.0055441 | 0.0063404 | 0.0072505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.004576 | 0.005731 | 0.006886 | 0.008041 | 0.009196 | 0.010516 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1978 | GM4A08199 | 10285 | NO CONSTA | 600 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | U.S.G. | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 60 | 170 | 280 | 390 | 500 | 600 | [20 empty] | 0.0095479 | 0.012202 | 0.014857 | 0.017511 | 0.020166 | 0.022579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | psi | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 20 psi |  |  | 0.006924 | 0.008849 | 0.010774 | 0.012699 | 0.014624 | 0.016374 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1979 | GM4A07594 | 10298 | NO CONSTA | 100 | 1 | psi | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 | [20 empty] | 0.0029275 | 0.0033371 | 0.0037466 | 0.0041562 | 0.0045657 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 2 psi |  |  | 0.02123 | 0.0242 | 0.02717 | 0.03014 | 0.03311 | 0.03608 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1980 | GM4A07596 | 10300 | NO CONSTA | 15 | 0.1 | psi | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 1.5 | 4 | 6.5 | 9 | 11.5 | 15 | [20 empty] | 0.00023516 | 0.00029377 | 0.00035237 | 0.00041098 | 0.00046958 | 0.00055163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 0,2 psi |  |  | 0.017054 | 0.021304 | 0.025554 | 0.029804 | 0.034054 | 0.040004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1981 | GM4A07595 | 10299 | NO CONSTA | 20 | 0.2 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 2 | 5.6 | 9.2 | 12.8 | 16.4 | 20 | [20 empty] | 0.0027455 | 0.0028274 | 0.0029093 | 0.0029912 | 0.0030731 | 0.0031551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 0,4 psi |  |  | 0.099551 | 0.10252 | 0.10549 | 0.10846 | 0.11143 | 0.1144 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1982 | GM4A6728 | 10295 | NO CONSTA | 30 | 0.2 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 3 | 8.4 | 13.8 | 19.2 | 24.6 | 30 | [20 empty] | 0.0027683 | 0.0028911 | 0.003014 | 0.0031369 | 0.0032597 | 0.0033826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 0,4 psi |  |  | 0.10038 | 0.10483 | 0.10929 | 0.11374 | 0.1182 | 0.12265 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1983 | GM4A6724 | 10293 | 230149 | 16 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | BOURDON | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16 | [20 empty] | 0.003195 | 0.004185 | 0.005175 | 0.006165 | 0.007155 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 1,0 bar |  |  | 0.003195 | 0.004185 | 0.005175 | 0.006165 | 0.007155 | 0.00798 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1984 | GM4A08005 | 10284 | NO CONSTA | 36 | 1 | psi | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | ACCUAIRE | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 36 | [20 empty] | 0.0027683 | 0.0029275 | 0.0030868 | 0.0032461 | 0.0034053 | 0.0035191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 2 psi |  |  | 0.020075 | 0.02123 | 0.022385 | 0.02354 | 0.024695 | 0.02552 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1985 | GM4A07377 | 10283 | NO CONSTA | 60 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | MARSHALL TOWN | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 60 | [20 empty] | 0.0028365 | 0.003064 | 0.0032916 | 0.0035191 | 0.0037466 | 0.0040652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 4 psi |  |  | 0.010285 | 0.01111 | 0.011935 | 0.01276 | 0.013585 | 0.01474 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1986 | GM4A6725 | 10294 | NO CONSTA | 30 | 0.2 | psi | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | MASTER GAUGE | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 3 | 8.4 | 13.8 | 19.2 | 24.6 | 30 | [20 empty] | 0.0027683 | 0.0028911 | 0.003014 | 0.0031369 | 0.0032597 | 0.0033826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 0,4 psi |  |  | 0.10038 | 0.10483 | 0.10929 | 0.11374 | 0.1182 | 0.12265 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1987 | GM4A6352 | 10301 | NO CONSTA | 16 | 0.5 | kg/cm2 | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16 | [20 empty] | 0.0031854 | 0.0041563 | 0.0051272 | 0.0060981 | 0.0070689 | 0.007878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kg/cm2 | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | kg/cm2 | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 1,0 kg/cm2 |  |  | 0.0032482 | 0.0042382 | 0.0052282 | 0.0062182 | 0.0072082 | 0.0080332 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1988 | 03617 3/2018 | 10326 | 03617 3/2018 | 6 | 0.05 | bar | 0.025 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | NUOVA FIMA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | Parque Empresarial Nuevo Torneo, Calle Botanica nº 2 CP: 41015, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 0.6 | 1.65 | 2.7 | 3.75 | 4.8 | 6 | [20 empty] | 0.002898 | 0.0032445 | 0.003591 | 0.0039375 | 0.004284 | 0.00468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 1989 | GM4A6450 | 10287 | NO CONSTA | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | FLAIG | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 2.5 | 7 | 11.5 | 16 | 20.5 | 25 | [20 empty] | 0.008975 | 0.01055 | 0.012125 | 0.0137 | 0.015275 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 1,0 bar |  |  | 0.008975 | 0.01055 | 0.012125 | 0.0137 | 0.015275 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1990 | GM4A08230 | 10308 | PE 15/018 | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | 25 BAR |  | FLAIG | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 2.5 | 7 | 11.5 | 16 | 20.5 | 25 | [20 empty] | 0.008975 | 0.01055 | 0.012125 | 0.0137 | 0.015275 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 1,0 bar |  |  | 0.008975 | 0.01055 | 0.012125 | 0.0137 | 0.015275 | 0.01685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1991 | GM4A6351 | 10307 | NO CONSTA | 16 | 0.5 | kg/cm2 | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | N.FIMA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16 | [20 empty] | 0.0031854 | 0.0041563 | 0.0051272 | 0.0060981 | 0.0070689 | 0.007878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kg/cm2 | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | kg/cm2 | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 1,0 kg/cm2 |  |  | 0.0032482 | 0.0042382 | 0.0052282 | 0.0062182 | 0.0072082 | 0.0080332 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1992 | GM4A6733 | 10310 | NO CONSTA | 1500 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | HELICOID | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 150 | 420 | 690 | 960 | 1230 | 1500 | [20 empty] | 0.053516 | 0.059846 | 0.066175 | 0.072504 | 0.078834 | 0.085163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | psi | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 20 psi |  |  | 0.03881 | 0.0434 | 0.047989 | 0.05258 | 0.057169 | 0.061759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1993 | GM4A3706 | 10305 | NO CONSTA | 6000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | EN837-1 |  | WIKA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 600 | 1700 | 2800 | 3900 | 5000 | 6000 | [20 empty] | 0.21407 | 0.23985 | 0.26564 | 0.29142 | 0.31721 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 200 psi |  |  | 0.015524 | 0.017394 | 0.019264 | 0.021134 | 0.023004 | 0.024704 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1994 | GM4A6736 | 10297 | NO CONSTA | 2000 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | BOURDON | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 200 | 560 | 920 | 1280 | 1640 | 2000 | [20 empty] | 0.054688 | 0.063128 | 0.071567 | 0.080006 | 0.088445 | 0.096884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | psi | Icc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 40 psi |  |  | 0.01983 | 0.02289 | 0.02595 | 0.02901 | 0.03207 | 0.03513 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1995 | GM4A06940 | 10288 | NO CONSTA | 15 | 0.1 | psi | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ASHCROFT | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 1.5 | 4 | 6.5 | 9 | 11.5 | 15 | [20 empty] | 0.0027341 | 0.002791 | 0.0028479 | 0.0029048 | 0.0029617 | 0.0030413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 0,2 psi |  |  | 0.19828 | 0.2024 | 0.20653 | 0.21065 | 0.21478 | 0.22055 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1996 | GM4A08904 | 10306 | NO CONSTA | 250 | 5 | kg/cm2 | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 25 | 70 | 115 | 160 | 205 | 250 | [20 empty] | 0.058336 | 0.07334 | 0.088345 | 0.10335 | 0.11835 | 0.13336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | kg/cm2 | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | kg/cm2 | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 kg/cm2 |  |  | 0.0059485 | 0.0074785 | 0.0090085 | 0.010539 | 0.012068 | 0.013599 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1997 | GM4A6734 | 10296 | NO CONSTA | 160 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | MARSHALL TOWN | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 160 | [20 empty] | 0.008462 | 0.0091859 | 0.0099099 | 0.010634 | 0.011358 | 0.011961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.012273 | 0.013323 | 0.014373 | 0.015423 | 0.016473 | 0.017348 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1998 | GM4A5401 | 10304 | NO CONSTA | 5800 | 200 | psi | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | BOURDON | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 600 | 1600 | 2600 | 3600 | 4600 | 5800 | [20 empty] | 0.21407 | 0.23751 | 0.26095 | 0.28439 | 0.30783 | 0.33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  | psi | Icc | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 400 psi |  |  | 0.0077619 | 0.0086119 | 0.0094619 | 0.010312 | 0.011162 | 0.012182 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 1999 | GM4A07526 | 10290 | NO CONSTA | 10000 | 250 | psi | 125 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ENERFLUID | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 1000 | 2750 | 4500 | 6250 | 8000 | 10000 | [20 empty] | 0.22344 | 0.26447 | 0.30549 | 0.34651 | 0.38754 | 0.43442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | psi | Icc | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 500 psi |  |  | 0.0064815 | 0.0076715 | 0.0088615 | 0.010052 | 0.011242 | 0.012602 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2000 | GM4A07376 | 10289 | NO CONSTA | 160 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 160 | [20 empty] | 0.008462 | 0.0091859 | 0.0099099 | 0.010634 | 0.011358 | 0.011961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.012273 | 0.013323 | 0.014373 | 0.015423 | 0.016473 | 0.017348 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2001 | GM4A5574 | 10302 | NO CONSTA | 100 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | [20 empty] | 0.0534 | 0.0602 | 0.067 | 0.0738 | 0.0806 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 bar |  |  | 0.00534 | 0.00602 | 0.0067 | 0.00738 | 0.00806 | 0.0084 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2002 | GM4A5400 | 10303 | NO CONSTA | 40 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 40 | [20 empty] | 0.0095 | 0.0123 | 0.0151 | 0.0179 | 0.0207 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | bar | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 4 bar |  |  | 0.002375 | 0.003075 | 0.003775 | 0.004475 | 0.005175 | 0.005525 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2003 | GM4A08179 | 10334 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | BOURDON | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 1 bar |  |  | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2004 | GM4A07964 | 10335 | NO CONSTA | 6000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | AB | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 600 | 1700 | 2800 | 3900 | 5000 | 6000 | [20 empty] | 0.21407 | 0.23985 | 0.26564 | 0.29142 | 0.31721 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 200 psi |  |  | 0.015524 | 0.017394 | 0.019264 | 0.021134 | 0.023004 | 0.024704 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2005 | GM4A07383 | 10336 | 218043 | 6000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | AB | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 600 | 1700 | 2800 | 3900 | 5000 | 6000 | [20 empty] | 0.21407 | 0.23985 | 0.26564 | 0.29142 | 0.31721 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 200 psi |  |  | 0.015524 | 0.017394 | 0.019264 | 0.021134 | 0.023004 | 0.024704 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2006 | PM4A13652 | 10353 | 10082115 (P15/218) | 101.5 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | DPI104(DIGITAL) |  | DRUCK | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,05 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,05 psi |  |  |  | 10.15 | 28.42 | 46.69 | 64.96 | 83.23 | 101.5 | [20 empty] | 0.0029309 | 0.0033466 | 0.0037623 | 0.004178 | 0.0045937 | 0.0050094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | psi | ∆x | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0018 | N/A |  |  | 0.8502 | 0.97078 | 1.0914 | 1.2119 | 1.3325 | 1.4531 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2007 | 08CAL-VALSEG | 10355 | 0001451462 | 235 | 0 | bar | 0 | E.R. HIDRAULICA S.L. |  | 1 | - | 0.006 | SS-4R3A |  | SWAGELOK | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | Polg. Ind. Calonge, C/Automoción 29 CP 41007, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 235 | [25 empty] | 0.1299 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | VÁLVULA DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3464 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2008 | 0001451462 | 10423 | 0001451462 | 235 | 0 | bar | 0 | E.R. HIDRAULICA S.L. |  | 1 | - | 0.006 | SS-4R3A |  | SWAGELOK | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | Polg. Ind. Calonge, C/Automoción 29 CP 41007, Sevilla |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 235 | [25 empty] | 0.1299 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | VÁLVULA DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3464 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2009 | GM4A6666 | 10446 | 300324.01.M4 | 315 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 60 | 100 | 140 | 180 | 200 | [20 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.0906 | 0.1042 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 20 bar |  |  | 0.00249 | 0.00317 | 0.00385 | 0.00453 | 0.00521 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2010 | GM4A6665 | 10445 | 300324.01.M3 | 315 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 60 | 100 | 140 | 180 | 200 | [20 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.0906 | 0.1042 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 20 bar |  |  | 0.00249 | 0.00317 | 0.00385 | 0.00453 | 0.00521 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2011 | GM4A6667 | 10447 | 300324.01.M1 | 250 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 55 | 90 | 125 | 160 | 200 | [20 empty] | 0.0498 | 0.0617 | 0.0736 | 0.0855 | 0.0974 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 bar |  |  | 0.00498 | 0.00617 | 0.00736 | 0.00855 | 0.00974 | 0.0111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2012 | GM4A6664 | 10444 | 300324.01.M5 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 25 | [20 empty] | 0.04402 | 0.04538 | 0.04674 | 0.0481 | 0.04946 | 0.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 2 bar |  |  | 0.02201 | 0.02269 | 0.02337 | 0.02405 | 0.02473 | 0.02575 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2013 | GM4A08495 | 10448 | 76839 | 160 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 160 | [20 empty] | 0.0551 | 0.0653 | 0.0755 | 0.0857 | 0.0959 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 bar |  |  | 0.00551 | 0.00653 | 0.00755 | 0.00857 | 0.00959 | 0.01044 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2014 | 04-03-SOF-02 | 10473 | NO CONSTA | 160 | 5 | bar | 2.5 | SOFITEC AERO S.L. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 316SS |  | WIKA | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | PG Logístico e Industrial de Carmona |  |  |  | Instalaciones del cliente - SOFITEC |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 160 | [20 empty] | 0.0551 | 0.0653 | 0.0755 | 0.0857 | 0.0959 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2015 | 04-03-SOF-03 | 10474 | 537001 | 100 | 0.1 | bar | 0.1 | SOFITEC AERO S.L. |  | 1 | - | 0.006 | D-45127 |  | IFM ELECTRONICS | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | PG Logístico e Industrial de Carmona |  |  |  | Instalaciones del cliente - SOFITEC |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 | [20 empty] | 0.0534 | 0.05952 | 0.06564 | 0.07176 | 0.07788 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2016 | 04-03-SOF-25 | 10475 | NO CONSTA | 100 | 0.1 | bar | 0.1 | SOFITEC AERO S.L. |  | 1 | - | 0.006 | 2116 |  | EUROTHERM | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | PG Logístico e Industrial de Carmona |  |  |  | Instalaciones del cliente - SOFITEC |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 | [20 empty] | 0.0534 | 0.05952 | 0.06564 | 0.07176 | 0.07788 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2017 | PM4A14637 | 10464 | 16.00380.1-04 | 6000 | 100 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | HYCOM | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 3% lec. |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 3% lec. |  |  |  | 600 | 1700 | 2800 | 3000 | 3900 | 5000 | 6000 | [19 empty] | 0.064065 | 0.089852 | 0.11564 | 0.14142 | 0.31721 | 0.34065 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 18 | 51 | 84 | 90 | 117 | 150 | 180 |  |  |  | psi | Icc | 15 | 42.5 | 70 | 75 | 97.5 | 125 | 150 |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 3% lect. | Mulas Hidráulicas A400M |  | 0.051622 | 0.025553 | 0.019967 | 0.022791 | 0.039323 | 0.032938 | 0.027449 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 3465 | 3464 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2018 | PT-30 | 10512 | 131123293 | 40 | 1 | bar | 0.5 | FAASA AVIACIÓN, S.A. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 40 bar |  | MEI | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 40 | [20 empty] | 0.00402 | 0.00633 | 0.00864 | 0.01685 | 0.0193 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 3471 | 3473 | OTROS CLIENTES
| 2019 | PT-73 |  | EN837 | 400 | 20 | bar | 10 | FAASA AVIACIÓN, S.A. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 400 bar |  | WIKA | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 40 | 120 | 180 | 240 | 320 | 400 | [20 empty] | 0.0636 | 0.0908 | 0.1112 | 0.1316 | 0.3088 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 3465 | 3464 | OTROS CLIENTES
| 2020 | GM447704 |  | NO CONSTA | 1000 | 1 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | H46399 |  | C.A.S.A. | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 280 | 460 | 640 | 820 | 1000 | [20 empty] | 0.010513 | 0.014857 | 0.019201 | 0.023544 | 0.027888 | 0.073442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 2 psi |  |  | 0.07624 | 0.10774 | 0.13924 | 0.17074 | 0.20224 | 0.53259 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 3464 | 3471 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2021 | GM4A4215 |  | 14874 | 5000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | GAGE HYDRAUL | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 500 | 1400 | 2300 | 3200 | 4100 | 5000 | [20 empty] | 0.061721 | 0.082819 | 0.10392 | 0.12501 | 0.29611 | 0.31721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 200 psi |  |  | 0.004476 | 0.006006 | 0.0075359 | 0.009066 | 0.021474 | 0.023004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 3465 | 3464 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2022 | GM4A4436 |  | NO CONSTA | 500 | 2.5 | psi | 1.75 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | GLASSCO | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 50 | 140 | 230 | 320 | 410 | 500 | [20 empty] | 0.051172 | 0.053282 | 0.055392 | 0.057501 | 0.059611 | 0.061721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | psi | Icc | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 5 psi |  |  | 0.14844 | 0.15456 | 0.16068 | 0.1668 | 0.17292 | 0.17904 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2023 | GM4A5706 |  | NO CONSTA | 16 | 0.2 | kPa | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | CELLA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1.6 | 4.6 | 7.6 | 10 | 13 | 16 | [20 empty] | 0.00020544 | 0.00021564 | 0.00022584 | 0.000234 | 0.0002442 | 0.0002544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 0,4 kPa |  |  | 0.05136 | 0.05391 | 0.05646 | 0.0585 | 0.06105 | 0.0636 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2024 | GM4A09317 |  | 181738 | 200 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | MELVEN | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 56 | 92 | 128 | 164 | 200 | [20 empty] | 0.0085826 | 0.0094514 | 0.01032 | 0.011189 | 0.012058 | 0.012926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 4 psi |  |  | 0.03112 | 0.03427 | 0.03742 | 0.04057 | 0.04372 | 0.04687 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2025 | GM4A08908 |  | 54691272 | 30 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 3 | 9 | 14 | 19 | 25 | 30 | [20 empty] | 0.00915 | 0.01125 | 0.013 | 0.01475 | 0.01685 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 1 bar |  |  | 0.004575 | 0.005625 | 0.0065 | 0.007375 | 0.008425 | 0.0093 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2026 | KM4F03140 |  | 140338060 | 30 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 3 | 9 | 14 | 19 | 25 | 30 | [20 empty] | 0.00915 | 0.01125 | 0.013 | 0.01475 | 0.01685 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 1 bar |  |  | 0.004575 | 0.005625 | 0.0065 | 0.007375 | 0.008425 | 0.0093 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2027 | TP-12 |  | T19627 | 5000 | 100 | psi | 50 | FAASA AVIACIÓN, S.A. |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 0 - 5000 psi |  | TRONAIR | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 500 | 1400 | 2300 | 3200 | 4100 | 5000 | [20 empty] | 0.21172 | 0.23282 | 0.25392 | 0.27501 | 0.29611 | 0.31721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2028 | TP-13 |  | T19628 | 5000 | 100 | psi | 50 | FAASA AVIACIÓN, S.A. |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 0 - 5000 psi |  | TRONAIR | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 500 | 1400 | 2300 | 3200 | 4100 | 5000 | [20 empty] | 0.21172 | 0.23282 | 0.25392 | 0.27501 | 0.29611 | 0.31721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2029 | TP-20 |  | T36195 | 6000 | 100 | psi | 50 | FAASA AVIACIÓN, S.A. |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 0 - 6000 psi |  | TRONAIR | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 600 | 1700 | 2800 | 3900 | 5000 | 6000 | [20 empty] | 0.21407 | 0.23985 | 0.26564 | 0.29142 | 0.31721 | 0.34065 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2030 | TP-22 | 10655 | T46133 | 5000 | 50 | psi | 25 | FAASA AVIACIÓN, S.A. |  | 0.068947 | - | 0.006 | 0-5000 PSI |  | TRONAIR | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 500 | 1400 | 2300 | 3200 | 4100 | 5000 | [20 empty] | 0.21172 | 0.23282 | 0.25392 | 0.27501 | 0.29611 | 0.31721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2031 | GM4A08266 | 10659 | 75PE1156 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | 111.12.063 |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 25 | [20 empty] | 0.04368 | 0.04538 | 0.04708 | 0.04878 | 0.05048 | 0.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 2 bar |  |  | 0.02184 | 0.02269 | 0.02354 | 0.02439 | 0.02524 | 0.02575 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2032 | GM4A08753 |  | NO CONSTA | 6 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 6 bar |  | BOURDON | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 4 | 5.2 | 6 | [20 empty] | 0.001162 | 0.001482 | 0.001866 | 0.00225 | 0.002634 | 0.00289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 0,4 bar |  |  | 0.002905 | 0.003705 | 0.004665 | 0.005625 | 0.006585 | 0.007225 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 6220 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2033 | GM4A08752 |  | 1507 | 6 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 6 bar |  | CITEC | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 4 | 5.2 | 6 | [20 empty] | 0.001162 | 0.001482 | 0.001866 | 0.00225 | 0.002634 | 0.00289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 0,4 bar |  |  | 0.002905 | 0.003705 | 0.004665 | 0.005625 | 0.006585 | 0.007225 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 6220 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2034 | GM4A08750 |  | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 10 bar |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 3 | 4.5 | 6.5 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.004185 | 0.004845 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 1,0 bar |  |  | 0.00303 | 0.00369 | 0.004185 | 0.004845 | 0.00534 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2035 | GM4A08265 |  | NO CONSTA | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | 0 - 250 bar |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 50 | 90 | 130 | 170 | 200 | [20 empty] | 0.0498 | 0.06 | 0.0736 | 0.0872 | 0.1008 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 20 bar |  |  | 0.00249 | 0.003 | 0.00368 | 0.00436 | 0.00504 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2036 | GM4A08267 |  | NO CONSTA | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | 0 - 250 bar |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 50 | 90 | 130 | 170 | 200 | [20 empty] | 0.0498 | 0.06 | 0.0736 | 0.0872 | 0.1008 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 20 bar |  |  | 0.00249 | 0.003 | 0.00368 | 0.00436 | 0.00504 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2037 | GM4A08165 | 10731 | NO CONSTA | 160 | 5 | kPa | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1.6 | 0.006 | ET-2286 |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 160 | [20 empty] | 0.0027495 | 0.0028485 | 0.0029475 | 0.0030465 | 0.0031455 | 0.003228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | kPa | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 kPa |  |  | 0.027495 | 0.028485 | 0.029475 | 0.030465 | 0.031455 | 0.03228 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2038 | GM4A06963 | 10737 | NO CONSTA | 6 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ET-3696 |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 6 | [20 empty] | 0.002898 | 0.003228 | 0.003558 | 0.003888 | 0.004218 | 0.00468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 0,4 bar |  |  | 0.007245 | 0.00807 | 0.008895 | 0.00972 | 0.010545 | 0.0117 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2039 | GM4A6892 | 10733 | NO CONSTA | 25 | 0.5 | kPa | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | BAUMER | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2.5 | 7 | 11.5 | 16 | 20.5 | 25 | [20 empty] | 0.0002085 | 0.0002238 | 0.0002391 | 0.0002544 | 0.0002697 | 0.000285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 1,0 bar |  |  | 0.02085 | 0.02238 | 0.02391 | 0.02544 | 0.02697 | 0.0285 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2040 | GM4A5888 | 10739 | 137018003 | 1000 | 20 | kPa | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | S.K. | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 280 | 460 | 640 | 820 | 1000 | [20 empty] | 0.00303 | 0.003624 | 0.004218 | 0.004812 | 0.005406 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | kPa | Icc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 40 kPa |  |  | 0.007575 | 0.00906 | 0.010545 | 0.01203 | 0.013515 | 0.015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2041 | GM4A5886 | 10738 | 137018001 | 100 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | S.K. | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 | [20 empty] | 0.002733 | 0.0027924 | 0.0028518 | 0.0029112 | 0.0029706 | 0.00303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 4 kPa |  |  | 0.068325 | 0.06981 | 0.071295 | 0.07278 | 0.074265 | 0.07575 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2042 | GM4A08648 | 10736 | 4131496480 | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | EN 837-1 |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 25 | [20 empty] | 0.0088 | 0.01055 | 0.0123 | 0.01405 | 0.0158 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 2 bar |  |  | 0.0044 | 0.005275 | 0.00615 | 0.007025 | 0.0079 | 0.008425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2043 | GM4A6506 | 10734 | 4130208089 | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | EN 837-1 |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 60 | 100 | 140 | 180 | 200 | [20 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.0906 | 0.1042 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 20 bar |  |  | 0.00249 | 0.00317 | 0.00385 | 0.00453 | 0.00521 | 0.00555 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2044 | GM4A6507 | 10735 | 4130208089 | 400 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | EN 837-1 |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 60 | 100 | 140 | 180 | 200 | [20 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.077 | 0.0906 | 0.1042 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | bar | Icc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 40 bar |  |  | 0.001245 | 0.001585 | 0.001925 | 0.002265 | 0.002605 | 0.002775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2045 | GM4A08162 | 10728 | NO CONSTA | 1000 | 25 | kPa | 12 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1.6 | 0.006 | ET-2286 |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 275 | 450 | 650 | 825 | 1000 | [20 empty] | 0.00303 | 0.0036075 | 0.004185 | 0.004845 | 0.0054225 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | kPa | Icc | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 50 kPa |  |  | 0.00606 | 0.007215 | 0.00837 | 0.00969 | 0.010845 | 0.012 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2046 | GM4A08163 | 10729 | NO CONSTA | 1000 | 25 | kPa | 12 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1.6 | 0.006 | ET-2286 |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 275 | 450 | 650 | 825 | 1000 | [20 empty] | 0.00303 | 0.0036075 | 0.004185 | 0.004845 | 0.0054225 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | kPa | Icc | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 50 kPa |  |  | 0.00606 | 0.007215 | 0.00837 | 0.00969 | 0.010845 | 0.012 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2047 | GM4A08164 | 10730 | NO CONSTA | 1000 | 25 | kPa | 12 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 1.6 | 0.006 | ET-2286 |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 275 | 450 | 650 | 825 | 1000 | [20 empty] | 0.00303 | 0.0036075 | 0.004185 | 0.004845 | 0.0054225 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | kPa | Icc | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 50 kPa |  |  | 0.00606 | 0.007215 | 0.00837 | 0.00969 | 0.010845 | 0.012 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2048 | GM4A08166 | 10732 | NO CONSTA | 60 | 1 | kPa | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | 2.5 | 0.006 | ET-2286 |  | BAUMER | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 6 | 17 | 28 | 39 | 50 | 60 | [20 empty] | 0.0002204 | 0.0002578 | 0.0002952 | 0.0003326 | 0.00037 | 0.000404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | kPa | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 2 kPa |  |  | 0.01102 | 0.01289 | 0.01476 | 0.01663 | 0.0185 | 0.0202 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2049 | GM4A09227 | 10750 | NO CONSTA | 10 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ET-3696 |  | NO CONSTA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 8.2 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.003624 | 0.004218 | 0.004812 | 0.005406 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 0,4 bar |  |  | 0.007575 | 0.00906 | 0.010545 | 0.01203 | 0.013515 | 0.015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2050 | GM4A08158 | 10727 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | ET-2286 |  | M.I. | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 3 | 4.5 | 6.5 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.004185 | 0.004845 | 0.00534 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 1,0 bar |  |  | 0.00303 | 0.00369 | 0.004185 | 0.004845 | 0.00534 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2051 | AEG-829S | 10790 | 11328-2 | 1600 | 10 | psi | 5 | AEROSPACE ENGINEERING GROUP S.L |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | MBA 2160 B |  | ABACO | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | PTA - C/ WILBUR Y ORWILLE WRIGHT,33 - LA RINCONADA (SEVILLA) 41300 |  |  |  | AEG SEVILLA - SALA COMBUSTIBLE |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 16 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 16 psi |  |  |  | 160 | 450 | 740 | 1030 | 1320 | 1600 | [20 empty] | 0.053751 | 0.060549 | 0.067347 | 0.074145 | 0.080944 | 0.087507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  | psi | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | 0.048724 | 0.054887 | 0.061049 | 0.067212 | 0.073374 | 0.079324 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3464 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2052 | AEG-827S | 10788 | 11328-1 | 160 | 1 | psi | 0.5 | AEROSPACE ENGINEERING GROUP S.L |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | MBA 2160 B |  | ABACO | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | PTA - C/ WILBUR Y ORWILLE WRIGHT,33 - LA RINCONADA (SEVILLA) 41300 |  |  |  | AEG SEVILLA - SALA COMBUSTIBLE |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 1,6 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 1,6 psi |  |  |  | 16 | 45 | 74 | 103 | 132 | 160 | [20 empty] | 0.003064 | 0.0037239 | 0.0043837 | 0.0050435 | 0.0057034 | 0.0063404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | psi | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | 0.027775 | 0.033756 | 0.039738 | 0.045719 | 0.0517 | 0.057475 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2053 | AEG-828S | 10789 | 11328-3 | 60 | 0.5 | psi | 0.25 | AEROSPACE ENGINEERING GROUP S.L |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | MBA 2160 B |  | ABACO | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | PTA - C/ WILBUR Y ORWILLE WRIGHT,33 - LA RINCONADA (SEVILLA) 41300 |  |  |  | AEG SEVILLA - SALA COMBUSTIBLE |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,6 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,6 psi |  |  |  | 6 | 16.5 | 27 | 37.5 | 48 | 60 | [20 empty] | 0.0028365 | 0.0030754 | 0.0033143 | 0.0035532 | 0.0037921 | 0.0040652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | psi | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | 0.068567 | 0.074342 | 0.080117 | 0.085892 | 0.091667 | 0.098267 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2054 | AEG-679S | 10792 | NO CONSTA | 170 | 10 | psi | 1 | AEROSPACE ENGINEERING GROUP S.L |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 0-170 PSI |  | KRIPEX | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | PTA - C/ WILBUR Y ORWILLE WRIGHT,33 - LA RINCONADA (SEVILLA) 41300 |  |  |  | AEG SEVILLA - TALLER |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 1,7 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 1,7 psi |  |  |  | 10 | 40 | 70 | 100 | 130 | 170 | [20 empty] | 0.0029275 | 0.0036101 | 0.0042927 | 0.0049753 | 0.0056578 | 0.006568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | psi | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | 0.024977 | 0.0308 | 0.036624 | 0.042447 | 0.048271 | 0.056035 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2055 | AEG-678S | 10791 | NO CONSTA | 170 | 10 | psi | 1 | AEROSPACE ENGINEERING GROUP S.L |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 0-170 PSI |  | KRIPEX | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | PTA - C/ WILBUR Y ORWILLE WRIGHT,33 - LA RINCONADA (SEVILLA) 41300 |  |  |  | AEG SEVILLA - SALA AVIÓNICA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 1,7 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 1,7 psi |  |  |  | 10 | 40 | 70 | 100 | 130 | 170 | [20 empty] | 0.0029275 | 0.0036101 | 0.0042927 | 0.0049753 | 0.0056578 | 0.006568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | psi | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | 0.024977 | 0.0308 | 0.036624 | 0.042447 | 0.048271 | 0.056035 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2056 | GM4A07777 | 10890 | NO CONSTA | -1 | 0.05 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | AIRBUS GETAFE - EDIFICIO D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | -0.05 | -0.25 | -0.45 | -0.65 | -0.85 | -0.9 | [20 empty] | 0.000217 | 0.000285 | 0.000353 | 0.000421 | 0.000489 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 0,10 bar |  |  | 0.00217 | 0.00285 | 0.00353 | 0.00421 | 0.00489 | 0.00506 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2057 | GM4A08232 | 10893 | NO CONSTA | 10 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | AIRBUS GETAFE - EDIFICIO D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.2 | 2.2 | 4.2 | 6.2 | 8.2 | 10 | [20 empty] | 0.002766 | 0.003426 | 0.004086 | 0.004746 | 0.005406 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 0,4 bar |  |  | 0.006915 | 0.008565 | 0.010215 | 0.011865 | 0.013515 | 0.015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2058 | GM4A07282 | 10894 | NO CONSTA | 60 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | AIRBUS GETAFE - EDIFICIO D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 60 | [20 empty] | 0.04504 | 0.04844 | 0.05184 | 0.05524 | 0.05864 | 0.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | bar | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 4 bar |  |  | 0.01126 | 0.01211 | 0.01296 | 0.01381 | 0.01466 | 0.01585 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2059 | GM4A4142 | 10895 | NO CONSTA | 4 | 0.02 | bar | 0.02 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 0.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | AIRBUS GETAFE - EDIFICIO D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.4 | 1.12 | 1.84 | 2.56 | 3.28 | 4 | [20 empty] | 0.002832 | 0.0030696 | 0.0033072 | 0.0035448 | 0.0037824 | 0.00402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 0,04 bar |  |  | 0.0708 | 0.07674 | 0.08268 | 0.08862 | 0.09456 | 0.1005 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2060 | GM4A5543 | 10898 | NO CONSTA | 300 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | TRONAIR | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | AIRBUS GETAFE - EDIFICIO D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 30 | 84 | 138 | 192 | 246 | 300 | [20 empty] | 0.0033826 | 0.0046112 | 0.0058399 | 0.0070685 | 0.0082972 | 0.0095258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 4 psi |  |  | 0.012265 | 0.01672 | 0.021175 | 0.02563 | 0.030085 | 0.03454 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2061 | PM4A14802 | 10925 | NO CONSTA | 400 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | 400 BAR |  | NO CONSTA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 40 | 110 | 180 | 250 | 320 | 400 | [20 empty] | 0.2136 | 0.2374 | 0.2612 | 0.285 | 0.3088 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 20 bar |  |  | 0.01068 | 0.01187 | 0.01306 | 0.01425 | 0.01544 | 0.0168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2062 | PM4A15509 | 11579 | 5432310156 | 40 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1 | 0.006 | EN 837-1 |  | WIKA | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 40 | [20 empty] | 0.04436 | 0.04674 | 0.04912 | 0.0515 | 0.05388 | 0.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 2 bar |  |  | 0.02218 | 0.02337 | 0.02456 | 0.02575 | 0.02694 | 0.0283 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2063 | PM4A15528 | 11690 | NO CONSTA | 1000 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 280 | 460 | 640 | 820 | 1000 | [20 empty] | 0.234 | 0.2952 | 0.3564 | 0.4176 | 0.4788 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | bar | Icc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 40 bar |  |  | 0.00585 | 0.00738 | 0.00891 | 0.01044 | 0.01197 | 0.0135 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2064 | PT-20 | 11703 | NO CONSTA | 160 | 10 | bar | 5 | FAASA AVIACIÓN, S.A. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 10 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | [20 empty] | 0.0534 | 0.0636 | 0.0738 | 0.084 | 0.0942 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2065 | 11793 | 11793 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | SATA | - | Sala Teflón | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2066 | 11794 | 11794 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | PNEUMAX | - | Sala Teflón | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1.5 | 3.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [20 empty] | 0.003195 | 0.003855 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | 0.003195 | 0.003855 | 0.00468 | 0.00534 | 0.006 | 0.00666 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2067 | GM4A3138 | 11825 | NO CONSTA | 40 | 2 | kPa | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.01 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 40 | [20 empty] | 0.0002136 | 0.0002408 | 0.000268 | 0.0002952 | 0.0003224 | 0.000336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | kPa | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | kPa | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 4 kPa |  |  | 0.00534 | 0.00602 | 0.0067 | 0.00738 | 0.00806 | 0.0084 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2068 | GM4A08224 | 11828 | NO CONSTA | 5000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | BAUMER | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 500 | 1400 | 2300 | 3200 | 4100 | 5000 | [20 empty] | 0.21172 | 0.23282 | 0.25392 | 0.27501 | 0.29611 | 0.31721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | psi | Icc | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 100 psi |  |  | 0.030708 | 0.033768 | 0.036828 | 0.039888 | 0.042948 | 0.046008 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2069 | GM4A07766 | 11829 | NO CONSTA | 600 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | BAUMER | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 60 | 170 | 280 | 390 | 500 | 600 | [20 empty] | 0.0095479 | 0.012202 | 0.014857 | 0.017511 | 0.020166 | 0.022579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.013848 | 0.017698 | 0.021548 | 0.025398 | 0.029248 | 0.032748 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2070 | GM4A07765 | 11830 | NO CONSTA | 600 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | BAUMER | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 60 | 170 | 280 | 390 | 500 | 600 | [20 empty] | 0.0095479 | 0.012202 | 0.014857 | 0.017511 | 0.020166 | 0.022579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.013848 | 0.017698 | 0.021548 | 0.025398 | 0.029248 | 0.032748 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2071 | GM4A07767 | 11831 | NO CONSTA | 3500 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | BAUMER | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 300 | 900 | 1500 | 2100 | 2700 | 3500 | [20 empty] | 0.057033 | 0.071098 | 0.085163 | 0.099228 | 0.11329 | 0.13205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 200 psi |  |  | 0.0041359 | 0.0051559 | 0.0061759 | 0.007196 | 0.0082159 | 0.0095759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2072 | GM4A07948 | 11833 | NO CONSTA | 5000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 500 | 1400 | 2300 | 3200 | 4100 | 5000 | [20 empty] | 0.21172 | 0.23282 | 0.25392 | 0.27501 | 0.29611 | 0.31721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | psi | Icc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 200 psi |  |  | 0.015354 | 0.016884 | 0.018414 | 0.019944 | 0.021474 | 0.023004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2073 | GM4A6735 | 11834 | NO CONSTA | 4000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 400 | 1100 | 1800 | 2500 | 3200 | 4000 | [20 empty] | 0.20938 | 0.22579 | 0.2422 | 0.25861 | 0.27501 | 0.29377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | psi | Icc | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 100 psi |  |  | 0.030368 | 0.032748 | 0.035128 | 0.037508 | 0.039888 | 0.042608 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2074 | GM4A07768 | 11835 | NO CONSTA | 250 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 70 | 120 | 170 | 220 | 250 | [20 empty] | 0.0568 | 0.0738 | 0.0908 | 0.1078 | 0.1248 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 20 bar |  |  | 0.00284 | 0.00369 | 0.00454 | 0.00539 | 0.00624 | 0.00675 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2075 | GM4A07133 | 11836 | NO CONSTA | 230 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 20 | 60 | 100 | 140 | 180 | 230 | [20 empty] | 0.0031551 | 0.0040652 | 0.0049753 | 0.0058854 | 0.0067955 | 0.0079331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.004576 | 0.005896 | 0.007216 | 0.008536 | 0.009856 | 0.011506 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2076 | GM4A06941 | 11837 | NO CONSTA | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 25 | [20 empty] | 0.0088 | 0.01055 | 0.0123 | 0.01405 | 0.0158 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 2 bar |  |  | 0.0044 | 0.005275 | 0.00615 | 0.007025 | 0.0079 | 0.008425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2077 | GM4A07769 | 11838 | NO CONSTA | 400 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | BAUMER | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 40 | 110 | 180 | 250 | 320 | 400 | [20 empty] | 0.0090653 | 0.010754 | 0.012444 | 0.014133 | 0.015822 | 0.017753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.013148 | 0.015598 | 0.018048 | 0.020498 | 0.022948 | 0.025748 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2078 | GM4A08226 | 11839 | NO CONSTA | 160 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | BAUMER | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 16 | 44 | 72 | 100 | 128 | 160 | [20 empty] | 0.003064 | 0.0037011 | 0.0043382 | 0.0049753 | 0.0056123 | 0.0063404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | psI | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 4 psi |  |  | 0.01111 | 0.01342 | 0.01573 | 0.01804 | 0.02035 | 0.02299 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2079 | GM4A08225 | 11840 | NO CONSTA | 1 | 0.05 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | BAUMER | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | [20 empty] | 0.000234 | 0.000302 | 0.00037 | 0.000438 | 0.000506 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 0,10 bar |  |  | 0.00234 | 0.00302 | 0.0037 | 0.00438 | 0.00506 | 0.0054 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2080 | 170106124 | 11840 | 170106124 | 12 | 0.1 | bar | 0.05 | ROMERO Y RINCÓN E HIJOS,S.L |  | 1 | - | 0.006 | ARFORCE II |  | PCL | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | C/ MARIANO BENLLIURE S/N, CP 41720, LOS PALACIOS, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 7.8 | 10 | 12 | [20 empty] | 0.003096 | 0.003822 | 0.004548 | 0.005274 | 0.006 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | bar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | bar | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2081 | PM4A14786 | 11856 | 10122661 | 700 | 0.01 | bar | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | DPI104(DIGITAL) |  | DRUCK | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,35 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,35 bar |  |  |  | 20 | 56 | 92 | 128 | 164 | 200 | [20 empty] | 0.0498 | 0.06204 | 0.07428 | 0.08652 | 0.09876 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0018 | N/A |  |  | 0.14229 | 0.17726 | 0.21223 | 0.2472 | 0.28217 | 0.31714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2082 | GM4A07623 | 11995 | 103L85 | 1000 | 10 | mbar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ST | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 90 | 250 | 410 | 570 | 730 | 900 | [20 empty] | 0.0002306 | 0.000285 | 0.0003394 | 0.0003938 | 0.0004482 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | mbar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | mbar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 20 mbar |  |  | 0.01153 | 0.01425 | 0.01697 | 0.01969 | 0.02241 | 0.0253 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2083 | GM4A07624 | 11996 | 103E85 | 1000 | 10 | mbar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ST | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 90 | 250 | 410 | 570 | 730 | 900 | [20 empty] | 0.0002306 | 0.000285 | 0.0003394 | 0.0003938 | 0.0004482 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | mbar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | mbar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 20 mbar |  |  | 0.01153 | 0.01425 | 0.01697 | 0.01969 | 0.02241 | 0.0253 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2084 | GM4A06979 | 11997 | NO CONSTA | 1000 | 10 | mbar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | ST | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 90 | 250 | 410 | 570 | 730 | 900 | [20 empty] | 0.0002306 | 0.000285 | 0.0003394 | 0.0003938 | 0.0004482 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | mbar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | mbar | ∆x |  |  |  | 0012 | ± 20 mbar |  |  | 0.01153 | 0.01425 | 0.01697 | 0.01969 | 0.02241 | 0.0253 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2085 | PT-11 | 12075 | NO CONSTA | 160 | 2 | bar | 1 | FAASA AVIACIÓN, S.A. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 160 BAR |  | NUOVA FIMA | - | Instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 16 | 44 | 72 | 100 | 128 | 160 | [20 empty] | 0.04844 | 0.05796 | 0.06748 | 0.077 | 0.08652 | 0.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3470 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2086 | PT-37 | 12076 | 037130548 | 12 | 0.1 | bar | 0.05 | FAASA AVIACIÓN, S.A. |  | 1 | - | 0.006 | 0 - 12 BAR |  | MICHELIN EURODAINU | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 7.8 | 10 | 12 | [20 empty] | 0.003096 | 0.003822 | 0.004548 | 0.005274 | 0.006 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2087 | PM4A15565 | 12055 | NO CONSTA | 15000 | 500 | psi | 250 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | POWER TEAM | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1500 | 4000 | 6500 | 9000 | 12000 | 15000 | [20 empty] | 0.23516 | 0.29377 | 0.35237 | 0.41098 | 0.48131 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | psi | Icc | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | psi | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 1000 psi |  |  | 0.0034108 | 0.0042608 | 0.0051108 | 0.0059608 | 0.0069808 | 0.0080008 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2088 | PM4A15564 | 12054 | NO CONSTA | 1000 | 20 | bar | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 280 | 460 | 640 | 820 | 1000 | [20 empty] | 0.234 | 0.2952 | 0.3564 | 0.4176 | 0.4788 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | bar | Icc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 40 bar |  |  | 0.00585 | 0.00738 | 0.00891 | 0.01044 | 0.01197 | 0.0135 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2089 | GM4A08233 | 12135 | NO CONSTA | 10 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 2.5 | 0.006 | EN837-1 |  | NO CONSTA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Factoría de Getafe - CAP - Edificio D5 |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 8.2 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.003624 | 0.004218 | 0.004812 | 0.005406 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0018 | ± 0,4 bar |  |  | 0.007575 | 0.00906 | 0.010545 | 0.01203 | 0.013515 | 0.015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2090 | 7052 | 7052 | NO CONSTA | 1 | 0.02 | bar | 0.01 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | 1 | 1.6 | 0.006 | EN837-1 |  | NO CONSTA | - | Sala RMN | Aire | Air | C/Willbur Y Orville Wright,15 - 41309 La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.46 | 0.64 | 0.82 | 1 | [20 empty] | 0.000234 | 0.000302 | 0.0003564 | 0.0004176 | 0.0004788 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | 0.0033429 | 0.0043143 | 0.0050914 | 0.0059657 | 0.00684 | 0.0077143 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2091 | 11-2095 | 12216 | 11-2095 | 60 | 0.2 | bar | 0.1 | SURINTAL S.L. |  | 1 | - | 0.006 | EN837-1 |  | NUOVA FIMA | - | Instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen | Calle Cibeles 4, 41014 SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 6 | 16.8 | 27.6 | 38.4 | 49.2 | 60 | [20 empty] | 0.04504 | 0.048712 | 0.052384 | 0.056056 | 0.059728 | 0.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | 0.1126 | 0.12178 | 0.13096 | 0.14014 | 0.14932 | 0.1585 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3470 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2092 | PT-23 | 12215 | NO CONSTA | 40 | 2 | bar | 1 | FAASA AVIACIÓN, S.A. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | Instalaciones del cliente | Air | Air | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 40 | [20 empty] | 0.0095 | 0.0123 | 0.0151 | 0.0179 | 0.0207 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2093 | IM33009 | 12366 | NO CONSTA | 60 | 2 | bar | 1 | SUAREZ TOME S.L. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0-60 BAR |  | NO CONSTA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | PI. REGAJO HONDO. C/ PEREZ MERCADER,12, CP 413018, VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 6 | 18 | 28 | 38 | 50 | 60 | [20 empty] | 0.0102 | 0.0144 | 0.0179 | 0.0214 | 0.0256 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2094 | IM33014 | 12367 | NO CONSTA | 400 | 10 | bar | 10 | SUAREZ TOME S.L. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0-400 BAR |  | NO CONSTA | - | Instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen | PI. REGAJO HONDO. C/ PEREZ MERCADER,12, CP 413018, VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 20 | 60 | 90 | 130 | 160 | 200 | [20 empty] | 0.0498 | 0.0634 | 0.0736 | 0.0872 | 0.0974 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3470 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2095 | 1,, | 12293 | NO CONSTA | 25 | 1 | bar | 0.5 | GUTIERREZ AGÜERA MARÍA JOSÉ (GEXTIDET) |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | C/ MÁLAGA 15, CP 41980 LA ALGABA (SEVILLA) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 25 | [20 empty] | 0.00915 | 0.01055 | 0.0123 | 0.0137 | 0.01545 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2096 | 2… | 12294 | NO CONSTA | 3 | 0.5 | bar | 0.25 | GUTIERREZ AGÜERA MARÍA JOSÉ (GEXTIDET) |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | C/ MÁLAGA 15, CP 41980 LA ALGABA (SEVILLA) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 3 | 8.5 | 14 | 19.5 | 25 | 30 | [20 empty] | 0.00915 | 0.011075 | 0.013 | 0.014925 | 0.01685 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2097 | 16 | 12305 | NO CONSTA | 25 | 0.5 | bar | 0.25 | DOMOTICA ANTEQUERA, S.L. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | GESA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | CM MATAGRANDE 1, CP 9200, ANTEQUERA (MÁLAGA) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 25 | [20 empty] | 0.00915 | 0.01055 | 0.0123 | 0.0137 | 0.01545 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2098 | E-MAN-017 | 12254 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | psi | 0.25 | MPB AEROSPACE S.L. |  | 0.068947 | - | 0.006 | 0-10 BAR |  | SAGOLA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO, PARCELA 103, CP 47151, BOECILLO (VALLADOLID) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.00022344 | 0.00025861 | 0.00029377 | 0.00035237 | 0.00038754 | 0.00043442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3472 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2099 | PT-50 | 12273 | IM33008 | 40 | 1 | bar | 0.5 | PEGASUS AVIACION S.A |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 4 | 11 | 18 | 26 | 33 | 40 | [20 empty] | 0.0095 | 0.01195 | 0.0144 | 0.0172 | 0.01965 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2100 | PT-74 | 12274 | 116106658 | 12 | 0.1 | bar | 0.05 | PEGASUS AVIACION S.A |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | EURODAINU WONDER | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 7.8 | 10 | 12 | [20 empty] | 0.003096 | 0.003822 | 0.004548 | 0.005274 | 0.006 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2101 | PT-29 | 12272 | 130424506 | 40 | 1 | bar | 0.5 | PEGASUS AVIACION S.A |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | MELVEN | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 40 | [20 empty] | 0.0095 | 0.01195 | 0.0144 | 0.01685 | 0.0193 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2102 | 12-CG208F0423 | 12278 | 21706196 | 9 | 0.2 | bar | 0.1 | EL GRIFO S.A. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | DN63X 1/4 GAS |  | DRYSEAL | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | Apartado de correos 6, CP35550, SAN BARTOLOME (LANZAROTE) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -0.8 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | [20 empty] | 0.002436 | 0.003294 | 0.003888 | 0.004482 | 0.005076 | 0.00567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2103 | GM4A3855 |  | NO CONSTA | 0 A 6 | 0.2 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | TECSIS | - | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 3.8 | 5 | 6 | [20 empty] | 0.002898 | 0.003228 | 0.003624 | 0.003954 | 0.00435 | 0.00468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0012 | ±0,4 bar |  |  | 0.007245 | 0.00807 | 0.00906 | 0.009885 | 0.010875 | 0.0117 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | 76
| 2104 | 018262466 | 12439 | 018262466 | 12 | 0.1 | bar | 0.05 | A.M. CAPURRO |  | 1 | - | 0.006 | LNE-14450 |  | EURODAINU | - | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller | Aire | Air | 20 Line Wall Road, GIBRALTAR, REINO UNIDO |  |  |  | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 7.8 | 10 | 12 | [20 empty] | 0.003096 | 0.003822 | 0.004548 | 0.005274 | 0.006 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0006 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2105 | 018262451 | 12441 | 018262451 | 12 | 0.1 | bar | 0.05 | A.M. CAPURRO |  | 1 | - | 0.006 | LNE-14450 |  | EURODAINU | - | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller | Aire | Air | 20 Line Wall Road, GIBRALTAR, REINO UNIDO |  |  |  | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 7.8 | 10 | 12 | [20 empty] | 0.003096 | 0.003822 | 0.004548 | 0.005274 | 0.006 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0006 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2106 | 117246259 | 12442 | 117246259 | 12 | 0.1 | bar | 0.05 | A.M. CAPURRO |  | 1 | - | 0.006 | LNE |  | EURODAINU | - | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller | Aire | Air | 20 Line Wall Road, GIBRALTAR, REINO UNIDO |  |  |  | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 7.8 | 10 | 12 | [20 empty] | 0.003096 | 0.003822 | 0.004548 | 0.005274 | 0.006 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0006 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2107 | CAP00049 | 12445 | 127 | 4 | 0.1 | bar | 0.05 | A.M. CAPURRO |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | WÜRTH | - | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller | Aire | Aire | 20 Line Wall Road, GIBRALTAR, REINO UNIDO |  |  |  | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -0.9 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 4 | [20 empty] | 0.002403 | 0.002832 | 0.003129 | 0.003426 | 0.003723 | 0.00402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2108 | CAP00028 | 12446 | 8414909141214 | 160 | 5 | psi | 2.5 | A.M. CAPURRO |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | IRIMO | - | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller | Aire | Air | 20 Line Wall Road, GIBRALTAR, REINO UNIDO |  |  |  | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 160 | [20 empty] | 0.0030413 | 0.0037239 | 0.0044064 | 0.005089 | 0.0057716 | 0.0063404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2109 | 352119 | 12447 | 352119 | 30 | 0.5 | psi | 0.25 | A.M. CAPURRO |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | REDLINE | - | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller | Aire | Air | 20 Line Wall Road, GIBRALTAR, REINO UNIDO |  |  |  | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 3 | 8.5 | 14 | 19.5 | 25 | 30 | [20 empty] | 0.0027683 | 0.0028934 | 0.0030185 | 0.0031437 | 0.0032688 | 0.0033826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2110 | 130-1 | 12449 | 130 | 1000 | 20 | psi | 10 | A.M. CAPURRO |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | PARKER RECTUS |  | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller | Aire | Air | 20 Line Wall Road, GIBRALTAR, REINO UNIDO |  |  |  | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 100 | 280 | 460 | 640 | 820 | 1000 | [20 empty] | 0.052344 | 0.056564 | 0.060783 | 0.065003 | 0.069223 | 0.073442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3464 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2111 | 130-2 | 12449 | 130 | 300 | 10 | psi | 5 | A.M. CAPURRO |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | PARKER RECTUS | - | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller | Aire | Air | 20 Line Wall Road, GIBRALTAR, REINO UNIDO |  |  |  | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 30 | 80 | 130 | 180 | 230 | 300 | [20 empty] | 0.0088239 | 0.010031 | 0.011237 | 0.012444 | 0.01365 | 0.015339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2112 | 1 | 12450 | NO CONSTA | 12 | 0.4 | bar | 0.2 | A.M. CAPURRO |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | FIMET | - | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller | Aire | Air | 20 Line Wall Road, GIBRALTAR, REINO UNIDO |  |  |  | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1.4 | 3.4 | 5.6 | 7.6 | 9.8 | 12 | [20 empty] | 0.003162 | 0.003822 | 0.004548 | 0.005208 | 0.005934 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2113 | 2 | 12451 | NO CONSTA | 12 | 0.4 | bar | 0.2 | A.M. CAPURRO |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | ACCUAIRE | - | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller | Aire | Air | 20 Line Wall Road, GIBRALTAR, REINO UNIDO |  |  |  | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1.4 | 3.4 | 5.6 | 7.6 | 9.8 | 12 | [20 empty] | 0.003162 | 0.003822 | 0.004548 | 0.005208 | 0.005934 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2114 | 3 | 12452 | NO CONSTA | 3 | 0.2 | bar | 0.1 | A.M. CAPURRO |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | TECSIS | - | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller | Aire | Air | 20 Line Wall Road, GIBRALTAR, REINO UNIDO |  |  |  | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 2 | 3 | [20 empty] | 0.002436 | 0.002766 | 0.002964 | 0.003162 | 0.00336 | 0.00369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2115 | 4 | 12453 | NO CONSTA | 3 | 0.2 | bar | 0.1 | A.M. CAPURRO |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | TECSIS | - | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller | Aire | Air | 20 Line Wall Road, GIBRALTAR, REINO UNIDO |  |  |  | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | -0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 2 | 3 | [20 empty] | 0.002436 | 0.002766 | 0.002964 | 0.003162 | 0.00336 | 0.00369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2116 | 5 | 12454 | NO CONSTA | 150 | 5 | psi | 2.5 | A.M. CAPURRO |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller | Aire | Air | 20 Line Wall Road, GIBRALTAR, REINO UNIDO |  |  |  | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 150 | [20 empty] | 0.0030413 | 0.0037239 | 0.0044064 | 0.005089 | 0.0057716 | 0.0061129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2117 | 131 | 12455 | 131 | 60 | 2 | bar | 1 | A.M. CAPURRO |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | WHITE BRAND | - | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller | Aire | Air | 20 Line Wall Road, GIBRALTAR, REINO UNIDO |  |  |  | Instalaciones del cliente - A.M. CAPURRO - Taller |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 60 | [20 empty] | 0.0102 | 0.0137 | 0.0172 | 0.0207 | 0.0242 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2118 | 150108206 | 12410 | 150108206 | 12 | 0.1 | bar | 0.05 | ONAUTO, S.A. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 12 BAR |  | PCI | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | Crta. N-431, Km, 630,5 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 7.8 | 10 | 12 | [20 empty] | 0.003096 | 0.003822 | 0.004548 | 0.005274 | 0.006 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2119 | E-MAN-014 | 12424 | NO CONSTA | 1 | 0.05 | bar | 0.025 | MPB AEROSPACE S.L. |  | 1 | 2.5 | 0.006 | 0 - 1 BAR |  | MEL | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO, PARCELA 103, CP 47151, BOECILLO (VALLADOLID) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | [20 empty] | 0.000234 | 0.000268 | 0.000302 | 0.000336 | 0.00037 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3472 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2120 | E-MAN-004 | 12423 | NO CONSTA | 4 | 0.2 | bar | 0.1 | MPB AEROSPACE S.L. |  | 1 | - | 0.006 | 0 - 4 BAR |  | NO CONSTA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO, PARCELA 103, CP 47151, BOECILLO (VALLADOLID) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 | 2 | 2.6 | 3 | 3.6 | 4 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.003558 | 0.00369 | 0.003888 | 0.00402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2121 | E-MAN-001 | 12425 | NO CONSTA | 6 | 0.2 | bar | 0.1 | MPB AEROSPACE S.L. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 6 BAR |  | NO CONSTA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO, PARCELA 103, CP 47151, BOECILLO (VALLADOLID) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 | 2 | 3.6 | 5 | 5.9 | 6 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.003888 | 0.00435 | 0.004647 | 0.00468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2122 | E-MAN-016 | 12422 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | MPB AEROSPACE S.L. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 10 BAR |  | SAGOLA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO, PARCELA 103, CP 47151, BOECILLO (VALLADOLID) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.00468 | 0.00534 | 0.00567 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2123 | PM4A15004 |  | 5331671 | 20 | 0.001 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | DPI 104 |  | DRUCK | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | -Requisito: ¦C ¦ + Uexp ≤ 0,02 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,02 bar |  |  |  | 2 | 5.6 | 9.2 | 12.8 | 16.4 | 20 | [20 empty] | 0.00336 | 0.004548 | 0.005736 | 0.006924 | 0.008112 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0082_01 |  |  | 0018 | ±0,02 bar |  |  | 0.168 | 0.2274 | 0.2868 | 0.3462 | 0.4056 | 0.465 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2124 | ALG-03-03-04 |  | 08181279 | 360 | 10 | bar | 5 | SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 360 BAR |  | BREATHING AIR | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | C/JOSE AGUSTIN GOYTISOLO 33 NAVE B1, CP 8908, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA. |  |  |  | Instalaciones del cliente - SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. - Algeciras |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 40 | 100 | 170 | 230 | 290 | 360 | [20 empty] | 0.2136 | 0.234 | 0.2578 | 0.2782 | 0.2986 | 0.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2125 | ALG-03-03-03 |  | 02153508 | 360 | 10 | bar | 5 | SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 360 BAR |  | BREATHING AIR | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | C/JOSE AGUSTIN GOYTISOLO 33 NAVE B1, CP 8908, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA. |  |  |  | Instalaciones del cliente - SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. - Algeciras |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 40 | 100 | 170 | 230 | 290 | 360 | [20 empty] | 0.2136 | 0.234 | 0.2578 | 0.2782 | 0.2986 | 0.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2126 | ALG-03-03-06 |  | 02153535 | 360 | 10 | bar | 5 | SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 360 BAR |  | BREATHING AIR | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | C/JOSE AGUSTIN GOYTISOLO 33 NAVE B1, CP 8908, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA. |  |  |  | Instalaciones del cliente - SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. - Algeciras |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 40 | 100 | 170 | 230 | 290 | 360 | [20 empty] | 0.2136 | 0.234 | 0.2578 | 0.2782 | 0.2986 | 0.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2127 | ALG-03-03-02 |  | 11250527 | 360 | 10 | bar | 5 | SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 360 BAR |  | INTERSPIRO | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | C/JOSE AGUSTIN GOYTISOLO 33 NAVE B1, CP 8908, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA. |  |  |  | Instalaciones del cliente - SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. - Algeciras |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 40 | 100 | 170 | 230 | 290 | 360 | [20 empty] | 0.2136 | 0.234 | 0.2578 | 0.2782 | 0.2986 | 0.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2128 | ALG-03-03-01 |  | 08222642 | 360 | 10 | bar | 5 | SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 360 BAR |  | INTERSPIRO | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | C/JOSE AGUSTIN GOYTISOLO 33 NAVE B1, CP 8908, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA. |  |  |  | Instalaciones del cliente - SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. - Algeciras |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 40 | 100 | 170 | 230 | 290 | 360 | [20 empty] | 0.2136 | 0.234 | 0.2578 | 0.2782 | 0.2986 | 0.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2129 | ALG-03-03-05 |  | NO CONSTA | 400 | 10 | bar | 5 | SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 400 BAR |  | MSA AUER | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | C/JOSE AGUSTIN GOYTISOLO 33 NAVE B1, CP 8908, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA. |  |  |  | Instalaciones del cliente - SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. - Algeciras |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 40 | 110 | 180 | 260 | 330 | 400 | [20 empty] | 0.2136 | 0.2374 | 0.2612 | 0.2884 | 0.3122 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2130 | PT-66 | 12485 | NO CONSTA | 750 | 10 | kg/cm2 | 5 | PEGASUS AVIACION S.A |  | 0.98068 | - | 0.006 | 0-750 KG/CM2 |  | ROGEN | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 70 | 210 | 350 | 490 | 630 | 750 | [20 empty] | 0.22334 | 0.27002 | 0.3167 | 0.36338 | 0.41006 | 0.45007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3465 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
| 2131 | CM4A05119 |  | NO CONSTA | 100 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | 0 - 100 psi |  | GRACO | - | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC (Centro Bahia Cádiz) - |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 | [20 empty] | 0.0029275 | 0.0033371 | 0.0037466 | 0.0041562 | 0.0045657 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 4 psi |  |  | 0.010615 | 0.0121 | 0.013585 | 0.01507 | 0.016555 | 0.01804 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2132 | CM4A05124 |  | NO CONSTA | 100 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | 0 - 100 psi |  | JOMAR | - | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC (Centro Bahia Cádiz) - |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 | [20 empty] | 0.0029275 | 0.0033371 | 0.0037466 | 0.0041562 | 0.0045657 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 4 psi |  |  | 0.010615 | 0.0121 | 0.013585 | 0.01507 | 0.016555 | 0.01804 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2133 | CM4A05118 |  | NO CONSTA | 100 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | 0 - 100 psi |  | GRACO | - | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC (Centro Bahia Cádiz) - |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 | [20 empty] | 0.0029275 | 0.0033371 | 0.0037466 | 0.0041562 | 0.0045657 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 4 psi |  |  | 0.010615 | 0.0121 | 0.013585 | 0.01507 | 0.016555 | 0.01804 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2134 | CM4A05142 |  | NO CONSTA | 100 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | 0 - 100 psi |  | GRACO | - | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC (Centro Bahia Cádiz) - |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 | [20 empty] | 0.0029275 | 0.0033371 | 0.0037466 | 0.0041562 | 0.0045657 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 4 psi |  |  | 0.010615 | 0.0121 | 0.013585 | 0.01507 | 0.016555 | 0.01804 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2135 | CM4A05120 |  | NO CONSTA | 100 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | 0 - 100 psi |  | JOMAR | - | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC (Centro Bahia Cádiz) - |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 | [20 empty] | 0.0029275 | 0.0033371 | 0.0037466 | 0.0041562 | 0.0045657 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 4 psi |  |  | 0.010615 | 0.0121 | 0.013585 | 0.01507 | 0.016555 | 0.01804 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2136 | CM4A05123 |  | NO CONSTA | 100 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | 0 - 100 psi |  | GRACO | - | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC (Centro Bahia Cádiz) - |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 | [20 empty] | 0.0029275 | 0.0033371 | 0.0037466 | 0.0041562 | 0.0045657 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | psi | ∆x | PPR0040 |  |  | 0018 | ± 4 psi |  |  | 0.010615 | 0.0121 | 0.013585 | 0.01507 | 0.016555 | 0.01804 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2137 | CM4A05122 |  | NO CONSTA | 100 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | 0 - 100 psi |  | GRACO | - | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC (Centro Bahia Cádiz) - |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 | [20 empty] | 0.0029275 | 0.0033371 | 0.0037466 | 0.0041562 | 0.0045657 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | psi | ∆x | PPR040 |  |  | 0018 | ± 4 psi |  |  | 0.010615 | 0.0121 | 0.013585 | 0.01507 | 0.016555 | 0.01804 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2138 | CM4A05138 |  | NO CONSTA | 10 | 0.5 | psi | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | 0 - 10 BAR |  | NORGREN | - | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC (Centro Bahia Cádiz) - |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1 | 3 | 4.5 | 6.5 | 8 | 10 | [20 empty] | 0.0027228 | 0.0027683 | 0.0028024 | 0.0028479 | 0.002882 | 0.0029275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | psi | ∆x | PPR0040 |  |  | 0018 | ± 4 psi |  |  | 0.0098726 | 0.010038 | 0.010161 | 0.010326 | 0.01045 | 0.010615 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
| 2139 | CM4A05130 |  | NO CONSTA | 100 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | 0 - 100 psi |  | GRACO | - | CBC | Aire | Air | CRTA. EL PUERTO A SANLÚCAR, KM. 6 - 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | CBC (Centro Bahia Cádiz) - |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 | [20 empty] | 0.0029275 | 0.0033371 | 0.0037466 | 0.0041562 | 0.0045657 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | psi | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | psi | ∆x | PPR0040 |  |  | 0018 | ± 4 psi |  |  | 0.010615 | 0.0121 | 0.013585 | 0.01507 | 0.016555 | 0.01804 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | GM4A08076 |  | 16711/002 | 350 | 5 | psi | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | 0 - 350 psi |  | NEWPORT | - | CAP | Aire | Ai | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 35 | 100 | 160 | 225 | 290 | 350 | [20 empty] | 0.0089446 | 0.010513 | 0.011961 | 0.01353 | 0.015098 | 0.016546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168 |  |  | 0012 | ± 10 psi |  |  | 0.012973 | 0.015248 | 0.017348 | 0.019623 | 0.021898 | 0.023998 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3471 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | CV44 | 7695 | 100307939 | 40 | 1 | bar | 1 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 1 | - | 0.006 | GASOLINE |  | MOTOMETER | - | CADIMAR LOS PORTALES | Aire | Air | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | [20 empty] | 0.0137 | 0.01545 | 0.0172 | 0.01895 | 0.0207 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 0024 |  |  |  | 0.0137 | 0.01545 | 0.0172 | 0.01895 | 0.0207 | 0.0221 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3471 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
|  | CV48 | 12667 | R1234yf | 16 | 0.25 | bar | 0.25 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 1 | - | 0.006 | TORNADO |  | ACR | - | CADIMAR LOS PORTALES | Aire | Air | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | -0.75 | 1.5 | 5 | 8.5 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.000455 | 0.003195 | 0.00435 | 0.005505 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.03 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 0024 |  |  |  | 0.015167 | 0.015975 | 0.0087 | 0.005505 | 0.002664 | 0.003192 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 3473 | 0 | OTROS CLIENTES
|  | CV49 | 12668 | R1234yf | 34 | 0.5 | bar | 0.5 | CADIMAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. |  | 1 | - | 0.006 | TORNADO |  | ACR | - | CADIMAR LOS PORTALES | Aire | Air | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - V.I. EL PORTAL | [11 empty] | -0.5 | 3.5 | 11 | 18.5 | 26 | 34 | [20 empty] | 0.00037 | 0.009325 | 0.01195 | 0.014575 | 0.0172 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.03 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 0024 |  |  |  | 0.012333 | 0.01865 | 0.01195 | 0.00583 | 0.00344 | 0.004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 3471 | 0 | OTROS CLIENTES
|  | CV34 (410) | 7608 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | SATA | - | CADIMAR ALCUBILLA | Aire | Air | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 0024 |  |  |  | 0.01515 | 0.00738 | 0.0087 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
|  | CV35 (411) | 7609 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | SATA | - | CADIMAR ALCUBILLA | Aire | Air | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 0024 |  |  |  | 0.01515 | 0.00738 | 0.0087 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
|  | CV36 (412) | 7610 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | SATA | - | CADIMAR ALCUBILLA | Aire | Air | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 0024 |  |  |  | 0.01515 | 0.00738 | 0.0087 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
|  | CV37 (413) | 7611 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | SATA | - | CADIMAR ALCUBILLA | Aire | Air | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 0024 |  |  |  | 0.01515 | 0.00738 | 0.0087 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
|  | CV38 (416) | 7612 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | SATA | - | CADIMAR ALCUBILLA | Aire | Air | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 0024 |  |  |  | 0.01515 | 0.00738 | 0.0087 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
|  | CV39 (417) | 7613 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | SATA | - | CADIMAR ALCUBILLA | Aire | Air | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 0024 |  |  |  | 0.01515 | 0.00738 | 0.0087 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
|  | CV42 (1) |  | NO CONSTA | 4 | 0.1 | bar | 0.05 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | 0715 57 300 | 6220031004 | WÜRTH | - | CADIMAR ALCUBILLA | Aire | Air | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | -0.9 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 4 | [20 empty] | 0.000506 | 0.002832 | 0.003195 | 0.003492 | 0.003789 | 0.00402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 0024 |  |  |  | 0.00253 | 0.01416 | 0.015975 | 0.01746 | 0.018945 | 0.00804 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 3473 | 0 | OTROS CLIENTES
|  | CV44 (1) | 12673 | S25 | 11 | 0.1 | bar | 0.05 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | EURODAINU |  | SCHRADER | - | CADIMAR ALCUBILLA | Aire | Air | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - ALCUBILLA | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 6.6 | 8 | 11 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00336 | 0.00402 | 0.004878 | 0.00534 | 0.00633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [13 empty] | 0.01515 | 0.0168 | 0.0134 | 0.01626 | 0.0178 | 0.0211 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
|  | CV35 (1) | 12677 | R1234yf | 16 | 0.25 | bar | 0.25 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | TORNADO |  | ACR | - | CADIMAR CÁDIZ | Aire | Air | Ronda del Puente, s/n, P.I. Zona Franca, 11011 Cádiz (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - CADIZ | [11 empty] | -0.75 | 1.5 | 5 | 8.5 | 12 | 16 | [20 empty] | 0.000455 | 0.003195 | 0.00435 | 0.005505 | 0.00666 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.03 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 0024 |  |  |  | 0.015167 | 0.015975 | 0.0087 | 0.005505 | 0.002664 | 0.003192 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 3473 | 0 | OTROS CLIENTES
|  | CV36 (1/1) | 12678 | R1234yf | 34 | 0.5 | bar | 0.5 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | TORNADO |  | ACR | - | CADIMAR CADIZ | Aire | Air | Ronda del Puente, s/n, P.I. Zona Franca, 11011 Cádiz (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - CADIZ | [11 empty] | -0.5 | 3.5 | 11 | 18.5 | 26 | 34 | [20 empty] | 0.00037 | 0.009325 | 0.01195 | 0.014575 | 0.0172 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.03 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 0024 |  |  |  | 0.012333 | 0.01865 | 0.01195 | 0.00583 | 0.00344 | 0.004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 3471 | 0 | OTROS CLIENTES
|  | CV60 (108) | 12686 | NO CONSTA | 10 | 0.1 | bar | 0.05 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 1 | - | 0.006 | 103 589 00 21 01 |  | LEITENBERGER | - | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.00435 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 0024 |  |  |  | 0.01515 | 0.00738 | 0.0087 | 0.00501 | 0.00567 | 0.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
|  | CV61 | 12687 | NO CONSTA | 600 | 20 | mbar | 10 | CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN S.A. |  | 0.001 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | LTR | - | CADIMAR LOS BARRIOS | Aire | Air | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | Intalaciones del cliente - CADIMAR - LOS BARRIOS | [11 empty] | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | [20 empty] | 0.0002204 | 0.0002408 | 0.0002816 | 0.0003224 | 0.0003632 | 0.000404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | mbar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 0024 |  |  |  | 0.001102 | 0.001204 | 0.001408 | 0.001612 | 0.001816 | 0.00202 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3472 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
|  | PM4A15662 | 12615 | 0002023799 | 235 | 0 | bar | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | SS-4R3A |  | C.E.J. | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión | [11 empty] | 235 | [25 empty] | 0.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | N/A | [9 empty] | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | N/A | N/A |  |  |  | NRCP |  |  |  | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | [9 empty] | VÁLVULA DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | PM4A15663 | 12616 | 0002023799 | 235 | 0 | bar | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | SS-4R3A |  | C.E.J. | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión | [11 empty] | 235 | [25 empty] | 0.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | N/A | [9 empty] | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | N/A | M/A |  |  |  | NRCP |  |  |  | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | [9 empty] | VÁLVULA DE PRESIÓN | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | GM4A3949 | 12710 | NO CONSTA | 100 | 1 | psi | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | AISI 316 L |  | BOURDON | 1 | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 10 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | [20 empty] | 0.0029275 | 0.0032688 | 0.0036101 | 0.0040652 | 0.0045202 | 0.0049753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168 |  |  | 0012 | ± 2 psi |  |  | 0.02123 | 0.023705 | 0.02618 | 0.02948 | 0.03278 | 0.03608 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | GM4A3950 | 12711 | NO CONSTA | 2.5 | 0.02 | kg/cm2 | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.98068 | - | 0.006 | AISI 316 L |  | BOURDON | 1 | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.26 | 0.8 | 1.24 | 1.7 | 2.22 | 2.5 | [20 empty] | 0.0027841 | 0.0029589 | 0.0031013 | 0.0032502 | 0.0034184 | 0.0035091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  | kg/cm2 | Icc | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | kg/cm2 | ∆x | GME0168 |  |  | 0012 | ± 0,04 kg/cm2 |  |  | 0.070975 | 0.07543 | 0.07906 | 0.082855 | 0.087145 | 0.089455 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | GM4A6451 | 12730 | NO CONSTA | 15000 | 100 | psi | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  | 0.006 | MASTERGAUGE |  | MARSH |  | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1500 | 4000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | [20 empty] | 0.23516 | 0.29377 | 0.37582 | 0.43442 | 0.49303 | 0.55163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | psi | Icc | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168 |  |  | 0012 | ± 200 psi |  |  | 0.017054 | 0.021304 | 0.027254 | 0.031504 | 0.035754 | 0.040004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | GM4A06981 | 12731 | NO CONSTA | 5 | 0.1 | psi | 0.025 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 |  | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA |  | CAP | Nitrógeno | Nitrogen | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5 | [20 empty] | 0.00021172 | 0.00023751 | 0.00025861 | 0.0002797 | 0.00029846 | 0.00031721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168 |  |  | 0012 | ± 0,2 psi |  |  | 0.015354 | 0.017224 | 0.018754 | 0.020284 | 0.021644 | 0.023004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | PM4A12559 |  | 3947688 | 150 | 0.01 | psi | 0.01 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | UNIK 5000 |  | DRUCK | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA | [7 empty] | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,50 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,50 psi |  |  |  | 5 | 18 | 32 | 45 | 61 | 76 | 106 | 118 | 137 | 150 | [16 empty] | 0.00031721 | 0.0013671 | 0.001676 | 0.0019628 | 0.0023159 | 0.0026468 | 0.0033087 | 0.0035735 | 0.0039927 | 0.0042795 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | psi | Icc | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | psi | ∆x | FNE0030 |  |  | 0012 | ± 0,50 psi |  |  | 0.0092015 | 0.039657 | 0.048617 | 0.056937 | 0.067177 | 0.076777 | 0.095977 | 0.10366 | 0.11582 | 0.12414 | 3472 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | MANOMETRO | Manómetro Ajustado de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 | 6220 |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | GM4A3367 | 12772 | 1827 2311011 | 16 | 0.5 | bar | 0.25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | WSTGE.801.001 |  | NO CONSTA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 1.5 | 4 | 7 | 10 | 13.5 | 16 | [20 empty] | 0.003195 | 0.00402 | 0.00501 | 0.006 | 0.007155 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0012 | ± 1,0 bar |  |  | 0.003195 | 0.00402 | 0.00501 | 0.006 | 0.007155 | 0.00798 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | GM4A06978 | 12745 | NO CONSTA | 1000 | 10 | mbar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.001 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | S.T. | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 100 | 280 | 460 | 640 | 820 | 1000 | [20 empty] | 0.000234 | 0.0002952 | 0.0003564 | 0.0004176 | 0.0004788 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | mbar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | mbar | ∆x | GME0168 |  |  | 0012 | ± 20 mbar |  |  | 0.0117 | 0.01476 | 0.01782 | 0.02088 | 0.02394 | 0.027 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3472 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | GM4A2635 | 12773 | 103209 | 60 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | BN 100 |  | CELLA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 6 | 17 | 28 | 38 | 49 | 60 | [20 empty] | 0.0102 | 0.01405 | 0.0179 | 0.0214 | 0.02525 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0012 | ± 2 bar |  |  | 0.0051 | 0.007025 | 0.00895 | 0.0107 | 0.012625 | 0.01455 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | PM4A15671 |  | 5351647 | 20 | 0.001 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.006 | DPI 104 |  | DRUCK | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 0,01 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 0,01 bar |  |  |  | 2 | 5.6 | 9.2 | 12.8 | 16 | 20 | [20 empty] | 0.00336 | 0.004548 | 0.005736 | 0.006924 | 0.00798 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | bar | ∆x | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0082 |  |  | 0018 | N/A |  |  | 0.336 | 0.4548 | 0.5736 | 0.6924 | 0.798 | 0.93 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | PM4A15680 |  | NO CONSTA | 2000 | 25 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | - | 0.006 | NO CONSTA |  | MELVEN | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 200 | 550 | 925 | 1275 | 1650 | 2000 | [20 empty] | 0.054688 | 0.062893 | 0.071684 | 0.079889 | 0.08868 | 0.096884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | psi | Icc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | ∆x | GME0168_01 |  |  | 0018 | ± 50 psi |  |  | 0.015864 | 0.018244 | 0.020794 | 0.023174 | 0.025724 | 0.028104 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | PM4A15685 |  | 897145IX | 100 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 316 SS |  | WIKA | - | SAN PABLO | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | [20 empty] | 0.0464 | 0.0532 | 0.06 | 0.0668 | 0.0736 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 10 bar |  |  | 0.00464 | 0.00532 | 0.006 | 0.00668 | 0.00736 | 0.0077 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3470 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | PM4A12009 |  | 1106030787 | 200 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | SAN PABLO SUR ST 70A |  |  |  | - Requisito: Icc ≤ 10 psi |  |  |  | - Requisito: Icc ≤ 10 psi |  |  |  | 20 | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | [20 empty] | 0.0085826 | 0.0095479 | 0.010272 | 0.010996 | 0.011961 | 0.012926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | psi | ∆x | FHI0014 |  |  | 0018 | ± 10 psi | Banco HATCH IN ST 70 A y B | PM8A12005 | 0.012448 | 0.013848 | 0.014898 | 0.015948 | 0.017348 | 0.018748 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | PM4A12008 |  | 1106030786 | 400 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | SAN PABLO SUR ST 70A |  |  |  | - Requisito: Icc ≤ 20 psi |  |  |  | - Requisito: Icc ≤ 20 psi |  |  |  | 40 | 120 | 180 | 240 | 300 | 400 | [20 empty] | 0.0090653 | 0.010996 | 0.012444 | 0.013892 | 0.015339 | 0.017753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | psi | Icc | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | psi | ∆x | FHI0014 |  |  | 0018 | ± 20 psi | Banco HATCH IN ST 70 A y B | PM8A12005 | 0.006574 | 0.007974 | 0.009024 | 0.010074 | 0.011124 | 0.012874 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | PM4A12010 |  | 1106030785 | 4000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | SAN PABLO SUR ST 70A |  |  |  | - Requisito: Icc ≤ 100 psi |  |  |  | - Requisito: Icc ≤ 100 psi |  |  |  | 400 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 4000 | [20 empty] | 0.20938 | 0.22813 | 0.2422 | 0.25626 | 0.27033 | 0.29377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | psi | Icc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | psi | ∆x | FHI0014 |  |  | 0018 | ± 100 psi | Banco HATCH IN ST 70 A y B | PM8A12005 | 0.030368 | 0.033088 | 0.035128 | 0.037168 | 0.039208 | 0.042608 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | PM4A12012 |  | 1106153643 | 200 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | SAN PABLO SUR ST 70A |  |  |  | - Requisito: Icc ≤ 10 psi |  |  |  | - Requisito: Icc ≤ 10 psi |  |  |  | 20 | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | [20 empty] | 0.0085826 | 0.0095479 | 0.010272 | 0.010996 | 0.011961 | 0.012926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | psi | Icc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | psi | ∆x | FHI0014 |  |  | 0018 | ± 10 psi | Banco HATCH IN ST 70 A y B | PM8A12005 | 0.012448 | 0.013848 | 0.014898 | 0.015948 | 0.017348 | 0.018748 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | PM4A12011 |  | 1106153642 | 400 | 20 | psi | 10 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | SAN PABLO SUR ST 70A |  |  |  | - Requisito: Icc ≤ 20 psi |  |  |  | - Requisito: Icc ≤ 20 psi |  |  |  | 40 | 120 | 180 | 240 | 300 | 400 | [20 empty] | 0.0090653 | 0.010996 | 0.012444 | 0.013892 | 0.015339 | 0.017753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | psi | Icc | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | psi | ∆x | FHI0014 |  |  | 0018 | ± 20 psi | Banco HATCH IN ST 70 A y B | PM8A12005 | 0.006574 | 0.007974 | 0.009024 | 0.010074 | 0.011124 | 0.012874 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | PM4A12007 |  | 1106030785 | 4000 | 50 | psi | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | SAN PABLO SUR ST 70A |  |  |  | - Requisito: Icc ≤ 100 psi |  |  |  | - Requisito: Icc ≤ 100 psi |  |  |  | 400 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 4000 | [20 empty] | 0.20938 | 0.22813 | 0.2422 | 0.25626 | 0.27033 | 0.29377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | psi | Icc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | psi | ∆x | FHI0014 |  |  | 0018 | ± 100 psi | Banco HATCH IN ST 70 A y B | PM8A12005 | 0.030368 | 0.033088 | 0.035128 | 0.037168 | 0.039208 | 0.042608 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | E-MAN-013 | 12841 | NO CONSTA | 10 | 0.5 | bar | 0.25 | MPB AEROSPACE S.L. |  | 1 | - | 0.006 | 0-10 BAR |  | SAGOLA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO, PARCELA 103, CP 47151, BOECILLO (VALLADOLID) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 | 3 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | [20 empty] | 0.00303 | 0.00369 | 0.00468 | 0.005175 | 0.00567 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | bar | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | bar | ∆x |  |  |  | 0012 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 |  |  | OTROS CLIENTES
|  | KM4F02728 |  | 4130409762 | 4 | 0.1 | bar | 0.05 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 4 BAR |  | HOREX | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: Icc= ±0,13 bar |  |  |  | - Requisito: Icc= ±0,13 bar |  |  |  | 0.4 | 1.1 | 2 | 2.6 | 3.4 | 4 | [20 empty] | 0.002832 | 0.003063 | 0.00336 | 0.003558 | 0.003822 | 0.00402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  | bar | Icc | FNE0025 |  |  | 0018 | ± 0,13 bar |  |  | 0.021785 | 0.023562 | 0.025846 | 0.027369 | 0.0294 | 0.030923 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | M1-RECARGA CO2 |  | NO CONSTA | 160 | 5 | bar | 2.5 | UNIÓN ANDALUZA CONTRAINCENDIOS, S.L. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 160 BAR |  | NO CONSTA | - | Instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen | POLG. IND. EL MANCHÓN C/ SAN ROQUE, 55 |  |  |  | Instalaciones del cliente - POLG. IND. EL MANCHÓN C/ SAN ROQUE, 55 |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 15 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | [20 empty] | 0.0481 | 0.0566 | 0.0668 | 0.077 | 0.0872 | 0.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3470 |  |  | OTROS CLIENTES
|  | M2-RECARGA CO2 |  | NO CONSTA | 160 | 5 | bar | 2.5 | UNIÓN ANDALUZA CONTRAINCENDIOS, S.L. |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 0 - 160 BAR |  | NO CONSTA | - | Instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen | POLG. IND. EL MANCHÓN C/ SAN ROQUE, 55 |  |  |  | Instalaciones del cliente - POLG. IND. EL MANCHÓN C/ SAN ROQUE, 55 |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 15 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | [20 empty] | 0.0481 | 0.0566 | 0.0668 | 0.077 | 0.0872 | 0.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3470 |  |  | OTROS CLIENTES
|  | EAS-MN1001 |  | 5431139224 | 700 | 10 | bar | 5 | ELIMCO AEROSPACE S.L.U |  | 1 | 1 | 0.006 | G4039L |  | ENERPAC | - | Instalaciones del cliente | Aceite | Oil | C/ Hispano Aviación nº 7 y 9 (AERÓPOLIS) |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito Icc ≤ 7%LEC |  |  |  | - Requisito Icc ≤ 7%LEC |  |  |  | 70 | 200 | 310 | 420 | 570 | 700 | [20 empty] | 0.2238 | 0.268 | 0.3054 | 0.3428 | 0.3938 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | %Lec | Icc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 |  |  |  | 0.045673 | 0.038286 | 0.043629 | 0.048971 | 0.056257 | 0.062571 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 3465 |  |  | OTROS CLIENTES
|  | T002050 |  | 88002247 | 160 | 0.5 | MPa | 0.25 | PEGASUS AVIACION S.A |  | 0 | 1.25 | 0.0006 | PRLT S7 |  | MERA-KFM | - | Instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1.5 | 4.5 | 7 | 10 | 13.5 | 16 | [20 empty] | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3470 |  |  | OTROS CLIENTES
|  | 120/2019 |  | 00658 02/2019 | 60 | 0.5 | bar | 0.25 | BOURDON ANDALUCÍA SL |  | 1 | 1 | 0.0006 | 0 - 60 bar |  | NUOVA FIMA | - | instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen | Parque Empresarial Nuevo Torneo, Calle Botanica nº 2 CP: 41015, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 6 | 16.5 | 27.5 | 38 | 49 | 60 | [20 empty] | 0.04504 | 0.04861 | 0.05235 | 0.05592 | 0.05966 | 0.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3470 |  |  | OTROS CLIENTES
|  | PM4A15640 |  | 923730 | 100 | 0.1 | bar | 0.1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | - | 0.0006 | AEP TRANSDUCERS |  | PGE | - | Instalaciones del cliente | Nitrógeno | Nitrogen | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión | [11 empty] | 10 | 30 | 45 | 65 | 80 | 100 | [20 empty] | 0.0464 | 0.0532 | 0.0583 | 0.0651 | 0.0702 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 |  |  |  | 0.0928 | 0.1064 | 0.1166 | 0.1302 | 0.1404 | 0.154 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3470 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | AEG-718 |  | NO CONSTA | 1600 | 10 | mbar | 5 | AEROSPACE ENGINEERING GROUP S.L |  | 0.001 | 1 | 0.006 | 0-1600 mbar |  | NO CONSTA | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | PTA - C/ WILBUR Y ORWILLE WRIGHT,33 - LA RINCONADA (SEVILLA) 41300 |  |  |  | Laboratorio Metrología CANAGROSA - Área de Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 16 mbar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 16 mbar |  |  |  | 150 | 450 | 800 | 1150 | 1400 | 1600 | [20 empty] | 0.001018 | 0.001114 | 0.001226 | 0.001338 | 0.001418 | 0.001482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  | mbar | ∆x | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | 0.063625 | 0.069625 | 0.076625 | 0.083625 | 0.088625 | 0.092625 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 6220 |  |  | OTROS CLIENTES
|  | AEG-721 |  | NO CONSTA | 40 | 0.2 | inHg | 0.1 | AEROSPACE ENGINEERING GROUP S.L |  | 0.033864 | 1 | 0.006 | 0-40 inHg |  | AbCo | - | Instalaciones del cliente | Aire | Air | PTA - C/ WILBUR Y ORWILLE WRIGHT,33 - LA RINCONADA (SEVILLA) 41300 |  |  |  | Laboratorio Metrología CANAGROSA - Área de Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,4 inHg |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,4 inHg |  |  |  | 4 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | [20 empty] | 0.0010133 | 0.0010784 | 0.0011542 | 0.0012409 | 0.0013168 | 0.0014035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | inHg | ∆x | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 | N/A |  |  | 0.07481 | 0.07961 | 0.08521 | 0.09161 | 0.09721 | 0.10361 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 6220 |  |  | OTROS CLIENTES
|  | 150811161 |  | NO CONSTA | 12 | 0.1 | bar | 0.05 | TALLERES JOAQUIN LOPEZ, S.L. |  | 1 | 1 | 0.006 | AIRFORCE II |  | PCL | - | INstalaciones del cliente | Aire | Air | C/ CTRA. SEVILLA-MALAGA, KM. 136 |  |  |  | Laboratorio Metrología CANAGROSA - Área de Presión |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 7.7 | 9.8 | 12 | [20 empty] | 0.003096 | 0.003822 | 0.004548 | 0.005241 | 0.005934 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 0012 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 3473 |  |  | OTROS CLIENTES
|  | PM4A15736 |  | 5503817 | 20 | 0.001 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | DPI 104 |  | DRUCK | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio Metrología CANAGROSA - Área de Presión |  |  |  | -Requisito: ¦C ¦ + Uexp ≤ 0,02 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,02 bar |  |  |  | 2 | 5.6 | 9.2 | 12.8 | 16.4 | 20 | [20 empty] | 0.00336 | 0.004548 | 0.005736 | 0.006924 | 0.008112 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0172_01 |  |  | 0018 | ± 0,07 bar |  |  | 0.048 | 0.064971 | 0.081943 | 0.098914 | 0.11589 | 0.13286 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | PM4A15737 |  | 5500418 | 20 | 0.001 | bar | 0.001 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | DPI 104 |  | DRUCK | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio Metrología CANAGROSA - Área de Presión |  |  |  | -Requisito: ¦C ¦ + Uexp ≤ 0,02 bar |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,02 bar |  |  |  | 2 | 5.6 | 9.2 | 12.8 | 16.4 | 20 | [20 empty] | 0.00336 | 0.004548 | 0.005736 | 0.006924 | 0.008112 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0172_01 |  |  | 0018 | ± 0,07 bar |  |  | 0.048 | 0.064971 | 0.081943 | 0.098914 | 0.11589 | 0.13286 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | PM4A15738 |  | 897170TG | 100 | 5 | bar | 2.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | 316 SS |  | WIKA | - | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio Metrología CANAGROSA - Área de Presión |  |  |  | -Requisito: ¦C ¦ + Uexp ≤ 10 BAR |  |  |  | -Requisito: ¦C ¦ + Uexp ≤ 10 BAR |  |  |  | 10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | [20 empty] | 0.0534 | 0.0602 | 0.067 | 0.0704 | 0.0772 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | bar | Icc | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0172_01 |  |  | 0018 | ± 10 bar |  |  | 0.00534 | 0.00602 | 0.0067 | 0.00704 | 0.00772 | 0.0084 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3464 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | GM4A4350 |  | NO CONSTA | 25 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA | - | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión | [11 empty] | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 25 | [20 empty] | 0.00915 | 0.01055 | 0.0123 | 0.0137 | 0.01545 | 0.01685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | GME0168 |  |  | 0012 | ± 2 bar |  |  | 0.004575 | 0.005275 | 0.00615 | 0.00685 | 0.007725 | 0.008425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | GM4A4099 |  | NO CONSTA | 60 | 2 | bar | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión | [11 empty] | 6 | 16 | 30 | 40 | 50 | 60 | [20 empty] | 0.0102 | 0.0137 | 0.0186 | 0.0221 | 0.0256 | 0.0291 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | bar | Icc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0012 | ± 4 bar |  |  | 0.00255 | 0.003425 | 0.00465 | 0.005525 | 0.0064 | 0.007275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | PM4A15016 |  | NO CONSTA | 500 | 10 | psi | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | MELVEN |  | SAN PABLO | Aire | Air | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio Metrología CANAGROSA - Área de Presión | [11 empty] | 50 | 140 | 230 | 320 | 410 | 500 | [20 empty] | 0.0093066 | 0.011478 | 0.01365 | 0.015822 | 0.017994 | 0.020166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | psi | Icc | [12 empty] | GME0168 |  |  | 0018 | ± 20 psi |  |  | 0.006749 | 0.008324 | 0.009899 | 0.011474 | 0.013049 | 0.014624 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | GM4A09438 |  | 89715WKP | 30 | 1 | psi | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | WIKA |  | CAP | Aire | Air | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio Metrología CANAGROSA - Área de Presión | [11 empty] | 3 | 9 | 14 | 20 | 25 | 30 | [20 empty] | 0.0027683 | 0.0029048 | 0.0030185 | 0.0031551 | 0.0032688 | 0.0033826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | psi | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | psi |  | GME0168 |  |  | 0012 | ± 2 psi |  |  | 0.020075 | 0.021065 | 0.02189 | 0.02288 | 0.023705 | 0.02453 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | GM4A3001 |  | NO CONSTA | 315 | 10 | bar | 5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA |  | CAP | Aceite | Oil | AVDA/JOHN LENNON, SN - 28906 Getafe, Madrid |  |  |  | Laboratorio Metrología CANAGROSA - Área de Presión | [11 empty] | 30 | 90 | 150 | 200 | 250 | 315 | [20 empty] | 0.2102 | 0.2306 | 0.251 | 0.268 | 0.285 | 0.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | bar | Icc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0012 | ± 20 bar |  |  | 0.01051 | 0.01153 | 0.01255 | 0.0134 | 0.01425 | 0.015355 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |  |  |  |  | MANOMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3465 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | PM4A15758 |  | NO CONSTA | 60 | 1 | bar | 0.5 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 1 | 1.6 | 0.006 | NO CONSTA |  | NO CONSTA | - | SAN PABLO | Aceite | Oil | CTRA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 - 41020, SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área Presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolución |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ + Uexp ≤ 2* Resolution |  |  |  | 6 | 17 | 28 | 38 | 49 | 60 | [20 empty] | 0.0102 | 0.01405 | 0.0179 | 0.0214 | 0.02525 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | bar | Icc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | bar | ∆x | GME0168 |  |  | 0018 | ± 2 bar |  |  | 0.0051 | 0.007025 | 0.00895 | 0.0107 | 0.012625 | 0.01455 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3471 |  |  | AIRBUS DEFENCE & SPACE
|  | PT-65 |  | 859902 | 2.5 | 0.05 | bar | 0.025 | PEGASUS |  | 1 | 1 | 0.006 | 0-2,5 bar |  | MT | - | INSTALACIONES DEL CLIENTE | Aire | Air | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Área de presión | [11 empty] | 0.25 | 0.7 | 1.15 | 1.6 | 2.05 | 2.5 | [20 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 12 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 6220 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
|  | SMA407809 |  | 07513010223/2 | 100 | 2 | psi | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | 0.068947 | 1 | 0.006 | 0-100 psi |  | WIKA |  | TABLADA | NITRÓGENO | NITROGEN | AVENIDA MAESTRANZA AÉREA, 17. 41011 SEVILLA |  |  |  | Laboratorio de Metrología Canagrosa - Área de presión |  |  |  | - Requisito: ¦C¦ ≤ 1 psi |  |  |  | - Requirement: ¦C¦ ≤ 1 psi |  |  |  | 10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 |  |  |  |  | RACORES 1: N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | psi | ∆x | [12 empty] | GME00118 | Icc | ∆x* | 0018 | ± 2 psi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 |  |  |  |  | MANÓMETRO | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 3473 | 0 | 0 | OTROS CLIENTES
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
[63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
Observaciones
24
Última Actualización
42836
Realizado por:
Juan José Sánchez

## RACORES
Número de equipo | Descripción |  | Hembra |  |  | Macho |  | # llave
|  | G | BSPT | JIC | G | BSPT | JIC
1911-06-10 | 1/4H BSPT - 1/8M BSPT |  | 1/4 |  |  | 1/8 |  | 17
1911-06-11 | 3/8H BSPT - 3/8H BSPT |  | 3/8 - 3/8 |  |  |  |  | 22
1911-06-12 | 1/2M BSPT - 1/2M G |  |  |  | 1/2 | 1/2 |  | 27
1911-06-13 | 1/4H BSPT - 3/8H BSPT |  | 1/4 - 3/8 |  |  |  |  | 22
1911-06-14 | 3/8H G - 3/8H G | 3/8 - 3/8 | [5 empty] | -
1911-06-15 | 3/8H G - 1/4M G | 3/8 |  |  | 1/4 |  |  | 22
1911-06-16 | 3/8H G - 3/8M BSPT |  | 3/8 |  |  | 3/8 |  | 22
1911-06-17 | 1/2H BSPT - 1/4M G |  | 1/2 |  | 1/4 |  |  | 27
1911-06-18 | 3/8M G - 3/8M BSPT |  |  |  | 3/8 | 3/8 |  | 22
1911-06-19 | 1/8H G - 1/8M G | 1/8 |  |  | 1/8 |  |  | 14
1911-06-20 | 1/8H BSPT - 1/4M BSPT |  | 1/8 |  |  | 1/4 |  | 19
1911-06-21 | 1/4H G - 1/8M G | 1/4 |  |  | 1/8 |  |  | 19
1911-06-22 | 3/8H BSPT - 1/2H BSPT |  | 3/8 - 1/2 |  |  |  |  | 1/8
1911-06-23 | 1/2H BSPT - 1/4M G |  | 1/2 |  | 1/4 |  |  | 27
1911-06-24 | 3/8H BSPT - 3/8H BSPT |  | 3/8 - 3/8 |  |  |  |  | 22
1911-06-25 | 1/8M G - 1/8M BSPT |  |  |  | 1/8 | 1/8 |  | 14
1911-06-26 | 1/8H G - 1/8M G | 1/8 |  |  | 1/8 |  |  | 14
1911-06-27 | 3/8H BSPT - 3/8H BSPT |  | 3/8 - 3/8 |  |  |  |  | 22
1911-06-28 | 1/4H BSPT - 3/8M BSPT | 1/4 |  |  |  | 3/8 |  | 19 | falta, tb el duplicado
1911-06-29 | 1/8M BSPT - 1/8M G |  |  |  | 1/8 | 1/8 |  | 14
1911-06-30 | 1/8M BSPT - 1/8M G |  |  |  | 1/8 | 1/8 |  | 14
1911-07-01 | 1/8M G - 1/8M G |  |  |  | 1/8 - 1/8 |  |  | 14
1911-07-02 | 1/8M G - 1/8M G |  |  |  | 1/8 - 1/8 |  |  | 14
1911-07-03 | 1/8M G - 1/4M BSPT |  |  |  | 1/8 | 1/4 |  | 14
1911-07-04 | 1/8M G - 1/4M BSPT |  |  |  | 1/8 | 1/4 |  | 14
1911-07-05 | 1/4M G - 1/4M G |  |  |  | 1/4 - 1/4 |  |  | 19
1911-07-06 | 1/4M G - 1/4M G |  |  |  | 1/4 - 1/4 |  |  | 19
1911-07-07 | 1/4H G - 1/8M G | 1/4 |  |  | 1/8 |  |  | 19
1911-07-08 | 1/4H G - 1/8M G | 1/4 |  |  | 1/8 |  |  | 19
1911-07-09 | 1/4H BSPT - 1/8M G |  | 1/4 |  | 1/8 |  |  | 19
1911-07-10 | 1/4H BSPT - 1/8M BSPT | 1/4 |  |  |  | 1/8 |  | 17
1911-07-11 | 1/8H BSPT - 1/8M G |  | 1/8 |  | 1/8 |  |  | 14
1911-07-12 | 1/8H G - 1/4M G | 1/8 |  |  | 1/4 |  |  | 19 | falta,duplicado
1911-07-13 | 1/8H G - 1/4M G | 1/8 |  |  | 1/4 |  |  | 19
1911-07-14 | 1/8H G - 1/8M G | 1/8 |  |  | 1/8 |  |  | 14
1911-07-15 | 1/2H G - 1/4M G | 1/2 |  |  | 1/4 |  |  | 27
1911-07-16 | 1/2H G - 1/4M G | 1/2 |  |  | 1/4 |  |  | 27
1911-07-17 | 1/2H BSPT - 3/8M BSPT |  | 1/2 |  |  | 3/8 |  | 27
1911-07-18 | 3/8H BSPT - 1/4H BSPT |  | 3/8 - 1/4 |  |  |  |  | 22
1911-07-19 | 3/8H BSPT - 3/8M G |  | 3/8 |  | 3/8 |  |  | 22
1911-07-20 | 3/8H G - 3/8M G | 3/8 |  |  | 3/8 |  |  | 22
1911-07-21 | 3/8H G - 3/8M BSPT | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  | 24
1911-07-22 | 1/4H G - 1/4M G | 1/4 |  |  | 1/4 |  |  | 19
1911-07-23 | 1/4H BSPT - 1/4M G |  | 1/4 |  | 1/4 |  |  | 19 | falta, no duplicado
1911-07-24 | 1/4H BSPT - 3/8M BSPT |  | 1/4 |  |  | 3/8 |  | 19 | falta, tb el duplicado
1911-07-25 | 1/4H G - 3/8M BSPT | 1/4 |  |  |  | 3/8 |  | 19 | falta, tb el duplicado
1911-07-26 | 1/2H G - 3/8M BSPT | 1/2 |  |  |  | 3/8 |  | 27
1911-07-27 | 1/2H G - 3/8M BSPT | 1/2 |  |  |  | 3/8 |  | 27
1911-07-28 | 3/8H G - 1/4M G | 3/8 |  |  | 1/4 |  |  | 22
1911-07-29 | 1/8H BSPT - 1/4M G |  | 1/8 |  | 1/4 |  |  | 19 | falta, no duplicado
1911-07-30 | 3/8H BSPT - 1/4M G |  | 3/8 |  | 1/4 |  |  | 22
1911-07-31 | 1/8H G - 1/4M BSPT | 1/8 |  |  |  | 1/4 |  | 22
1911-08-01 | 1/4H G - 1/4M BSPT | 1/4 |  |  |  | 1/4 |  | 17
1911-08-02 | 1/4H G - 1/2M G | 1/4 |  |  | 1/2 |  |  | 27
1911-08-03 | 1/8H G - 3/8M BSPT | 1/8 |  |  |  | 3/8 |  | 19
1911-08-04 | 1/2H G - 3/8M G | 1/2 |  |  | 3/8 |  |  | 27
1911-08-05 | 1/4H G - 1M G | 1/4 |  |  | 1 |  |  | 32 | falta, no duplicado
1911-08-06 | 1/4H G - 1/8H G | 1/4 - 1/8 | [5 empty] | 17
1911-08-07 | 1/4H G - 1/2M G | 1/4 |  |  | 1/2 |  |  | 27
1911-08-08 | 1/4H G - 1/2M G | 1/4 |  |  | 1/2 |  |  | 27
1911-08-09 | 1/4H G - 1/4 G | 1/4 - 1/4 | [5 empty] | - |  | LOCALIZACIÓN
1911-08-10 | 1/2H G - 1M G | 1/2 |  |  | 1 |  |  | 32
1911-08-11 | 3/8H G - 1/2M G | 3/8 |  |  | 1/2 |  |  | 30
1911-08-12 | 1/8H BSPT - 1/4M BSPT |  | 1/8 |  |  | 1/4 |  | 16 |  | CAJA SUPERIOR
1911-08-13 | 1/8H BSPT - 1/4M BSPT |  | 1/8 |  |  | 1/4 |  | 19 |  | Tomas rápidas |  | 1911-10-28 | 1911-10-29 | 1911-10-25 | 1911-10-27 | 1911-10-22 | 1911-10-24 | 1911-10-21 |  | 1911-10-30
1911-08-14 | 1/4H BSPT - 3/8M BSPT |  | 1/4 |  |  | 3/8 |  | 19 | falta, tb el duplicado |  |  |  |  | 1911-10-26 |  | 1911-10-23
1911-08-15 | 3/8H BSPT - 1/4M G |  | 3/8 |  | 1/4 |  |  | 22 |  | Racores soldados
1911-08-16 | 1/4H G - 3/8M G | 1/4 |  |  | 3/8 |  |  | 19
1911-08-17 | 1/4M G - 1/4M BSPT |  |  |  | 1/4 | 1/4 |  | 19 |  | 1911-10-12 | 1911-10-17 | 1911-10-08 | 1911-10-11 | 1911-10-04 | 1911-10-06 | 1911-10-01 | 1911-10-03 | 1911-09-27 | 1911-09-29 | 1911-09-25 | 1911-09-26
1911-08-18 | 1/4M BSPT - 1/8M BSPT |  |  |  |  | 1/4 - 1/8 |  | 14 |  | 1911-10-13 | 1911-10-18 | 1911-10-09 | 1911-11-01 | 1911-10-05 | 1911-10-07 | 1911-10-02 |  | 1911-09-28 | 1911-09-30
1911-08-19 | 1/4H G - 1/8H G | 1/4 - 1/8 | [5 empty] | 19 |  | 1911-10-14 | 1911-10-19 | 1911-10-10
1911-08-20 | 3/8H BSPT - 1/4M BSPT |  | 3/8 |  |  | 1/4 |  | 22 |  | 1911-10-15 | 1911-10-20
1911-08-21 | 3/8H BSPT - 1/4M BSPT |  | 3/8 |  |  | 1/4 |  | 22 |  | 1911-10-16
1911-08-22 | 3/8H BSPT - 1/4M BSPT |  | 3/8 |  |  | 1/4 |  | 22 |  | 1912-02-20 |  | 1918-05-19 | 1918-05-20 | 1918-05-26 | 1918-05-27 | 1911-09-22 | 1911-09-24 | 1911-09-17 | 1911-09-20 | 1911-09-15 | 1911-09-16
1911-08-23 | 1/2H BSPT - 1/4M G |  | 1/2 |  | 1/4 |  |  | 27 |  | 1912-02-21 | [5 empty] | 1911-09-23 |  | 1911-09-18 | 1911-09-21
1911-08-24 | 7/16H JIC - 1/8M BSPT |  |  | 7/16 |  | 1/8 |  | 5/8 | [9 empty] | 1911-09-19
1911-08-25 | 7/16H JIC - 1/8M BSPT |  |  | 7/16 |  | 1/8 |  | 22
1911-08-26 | 7/16H JIC - 1/4M G |  |  | 7/16 | 1/4 |  |  | 17 - 19 |  | 1911-09-14 |  | 1911-09-10 | 1911-09-12 | 1911-09-04 | 1911-09-07 | 1911-09-02 | 1911-09-03 | 1911-08-28 | 1911-08-31 | 1911-08-24 | 1911-08-26
1911-08-27 | 9/16H JIC - 1/8M BSPT |  |  | 9/16 |  | 1/8 |  | 24 |  |  |  | 1911-09-11 | 1911-09-13 | 1911-09-05 | 1911-09-08 |  |  | 1911-08-29 | 1911-09-01 | 1911-08-25 | 1911-08-27
1911-08-28 | 1/2H BSPT - 7/16M JIC |  | 1/2 |  |  |  | 7/16 | 27 | [5 empty] | 1911-09-06 | 1911-09-09 |  |  | 1911-08-30 |  | 1912-02-13
1911-08-29 | 1/2H BSPT - 7/16M JIC |  | 1/2 |  |  |  | 7/16 | 27
1911-08-30 | 1/2H BSPT - 7/16M JIC |  | 1/2 |  |  |  | 7/16 | 27
1911-08-31 | 1/2H BSPT - 7/16H JIC |  | 1/2 | 7/16 |  |  |  | 27 - 15 |  | CAJA INFERIOR
1911-09-01 | 1/8H G - 7/16M JIC | 1/8 |  |  |  |  | 7/16 | 18 |  | 1911-06-14 | 1911-08-09 | 1911-06-21 | 1911-07-08 | 1911-07-12 | 1911-08-16 | 1911-06-19 | 1911-07-14 | 1911-07-31 | 1911-08-03 | 1911-06-28 | 1911-08-01
1911-09-02 | 3/8M BSPT - 3/4M JIC |  |  |  |  | 3/8 | 3/4 | 21 |  | 1911-08-06 | 1911-08-19 | 1911-07-07 | 1916-11-23 | 1911-07-13 |  | 1911-06-26 | 1916-11-24 |  |  | 1911-07-25
1911-09-03 | 3/4M BSPT - 1" 5/16M JIC |  |  |  |  | 3/4 | 1" 5/16 | INGLESA | [7 empty] | 1916-11-25
1911-09-04 | 1/8M BSPT - 1/2M JIC |  |  |  |  | 1/8 | 1/2 | 13
1911-09-05 | 1/8M BSPT - 1/2M JIC |  |  |  |  | 1/8 | 1/2 | 15 |  | 1912-03-11 |  | 1911-06-10 | 1911-08-02 | 1911-06-15 | 1911-08-05 | 1911-08-04 | 1911-07-15 | 1911-07-21 |  | 1911-07-26 | 1911-07-27
1911-09-06 | 1/8M BSPT - 1/2M JIC |  |  |  |  | 1/8 | 1/2 | 15 |  | 1916-11-26 |  | 1911-07-10 | 1911-08-07 | 1911-08-10 | 1911-07-20 | 1911-08-11 | 1911-07-16
1911-09-07 | 1/4M BSPT - 9/16M JIC |  |  |  |  | 1/4 | 9/16 | 15 | falta, pero hay 2 iguales (4269 y 4270) | 1916-11-27 |  | 1911-07-22 | 1911-08-08 | 1911-07-28 |  | 1918-05-21 | 1918-05-24
1911-09-08 | 1/4M BSPT - 9/16M JIC |  |  |  |  | 1/4 | 9/16 | 15 |  | 1918-05-12 | [5 empty] | 1918-05-25
1911-09-09 | 1/4M BSPT - 9/16M JIC |  |  |  |  | 1/4 | 9/16 | 15 |  | 1911-06-11 | 1911-06-24 | 1911-07-11 | 1911-07-29 | 1911-07-09 | 1911-07-23 | 1911-06-17 | 1911-08-23 | 1911-06-20 | 1911-08-13 | 1911-06-16 | 1911-08-21
1911-09-10 | 1/8M BSPT - 7/16M JIC |  |  |  |  | 1/8 | 7/16 | 13 |  | 1911-06-13 | 1911-06-27 |  |  | 1911-07-19 | 1911-08-15 | 1911-07-30 | 1911-06-23 | 1911-07-24 | 1911-08-14 | 1911-07-17 | 1911-08-22
1911-09-11 | 1/8M BSPT - 7/16M JIC |  |  |  |  | 1/8 | 7/16 | 13 |  | 1911-06-22 | 1911-07-18 |  |  |  |  | 1918-05-22 | 1918-05-23 | 1911-08-12 |  | 1911-08-20
1911-09-12 | 1/8M BSPT - 7/16M JIC |  |  |  |  | 1/8 | 7/16 | 13
1911-09-13 | 1/4M BSPT - 7/16M JIC |  |  |  |  | 1/4 | 7/16 | 17 | falta, duda |  |  | 1911-07-01 | 1911-07-02 | 1911-07-05 | 1911-07-06 | 1911-11-19 | 1911-11-20 | 1911-06-25 | 1911-06-30 | 1911-06-12 | 1911-07-04
1911-09-14 | 3/8M G - 1/2M JIC |  |  |  | 3/8 |  | 1/2 | 17 | falta,duda |  |  | 1922-07-13 |  | 1912-03-06 | 1918-05-09 | 1912-02-29 | 1912-03-01 | 1911-06-29 |  | 1911-06-18 | 1911-08-18
1911-09-15 | 3/4H JIC - 7/16M JIC |  |  | 3/4 |  |  | 7/16 | 27 | [5 empty] | 1918-05-10 | 1918-05-11 | 1912-03-03 | 1918-05-14
1911-09-16 | 3/4H JIC - 1/2M JIC |  |  | 3/4 |  |  | 1/2 | 27 | [5 empty] | 1918-05-13 |  | 1918-05-15 | 1918-05-16
1911-09-17 | 1/2H JIC - 7/16M JIC |  |  | 1/2 |  |  | 7/16 | 19 | [7 empty] | 6712 | 6713
1911-09-18 | 1/2H JIC - 7/16M JIC |  |  | 1/2 |  |  | 7/16 | 19
1911-09-19 | 1/2H JIC - 7/16M JIC |  |  | 1/2 |  |  | 7/16 | 19 |  | MONTAJES | [5 empty] | TRAMPA FLUIDO | [5 empty] | LLAVES
1911-09-20 | 1/2H JIC - 1/2M JIC |  |  | 1/2 |  |  | 1/2 | 16 |  | 1912-02-27 | 1912-03-05 |  | 1912-03-16 | 1912-03-09 |  | 1911-07-03 | [5 empty] | 1912-03-18
1911-09-21 | 1/2H JIC - 3/4M JIC |  |  | 1/2 |  |  | 3/4 | 7/8 |  | 1912-02-28 | 1912-03-10 |  | 1912-03-17 | 1912-03-12 |  | 1912-01-19 | [5 empty] | 1912-03-15
1911-09-22 | 3/4H JIC - 3/4H JIC |  |  | 3/4 - 3/4 |  |  |  | 23 |  | 1912-03-02 | 1912-03-13 |  | 1912-03-07 | 1917-02-19 |  | 1911-08-17
1911-09-23 | 7/16H JIC - 7/16H JIC |  |  | 7/16 - 7/16 |  |  |  | 15 | falta, no necesario | 1912-03-04 | 1912-03-14 |  | 1912-03-08 | 1917-02-20
1911-09-24 | 7/16H JIC - 7/16H JIC |  |  | 7/16 - 7/16 |  |  |  | 15
1911-09-25 | 1" 1/16M JIC - 1" 1/16M JIC | [5 empty] | 1" 1/16 - 1" 1/16 | INGLESA
1911-09-26 | 1" 1/16M JIC - 1" 1/16M JIC | [5 empty] | 1" 1/16 - 1" 1/16 | INGLESA
1911-09-27 | 3/4M JIC - 3/4M JIC | [5 empty] | 3/4 - 3/4 | 21
1911-09-28 | 3/4M JIC - 3/4M JIC | [5 empty] | 3/4 - 3/4 | 21
1911-09-29 | 3/4M JIC - 3/4M JIC | [5 empty] | 3/4 -3/4 | 21
1911-09-30 | 3/4M JIC - 3/4M JIC | [5 empty] | 3/4 -3/4 | 21
1911-10-01 | 7/8M JIC - 7/8M JIC | [5 empty] | 7/8 - 7/8 | 1/8
1911-10-02 | 7/8M JIC - 7/8M JIC | [5 empty] | 7/8 - 7/8 | 1/8
1911-10-03 | 7/8M JIC - 7/8M JIC | [5 empty] | 7/8 - 7/8 | 1/8
1911-10-04 | 3/4M JIC - 7/8M JIC | [5 empty] | 3/4 - 7/8 | 1/8
1911-10-05 | 3/4M JIC - 7/8M JIC | [5 empty] | 3/4 - 7/8 | 1/8
1911-10-06 | 3/4M JIC - 7/8M JIC | [5 empty] | 3/4 - 7/8 | 1/8 |  | Observaciones
1911-10-07 | 3/4M JIC - 7/8M JIC | [5 empty] | 3/4 - 7/8 | 1/8
1911-10-08 | 9/16M JIC - 9/16M JIC | [5 empty] | 9/16 - 9/16 | 27
1911-10-09 | 9/16M JIC - 9/16M JIC | [5 empty] | 9/16 - 9/16 | 27
1911-10-10 | 9/16M JIC - 9/16M JIC | [5 empty] | 9/16 - 9/16 | 27
1911-10-11 | 9/16M JIC - 9/16M JIC | [5 empty] | 9/16 - 9/16 | 27
1911-10-12 | 7/16M JIC - 7/16M JIC | [5 empty] | 7/16 - 7/16 | 11/16 |  | Última Actualización
1911-10-13 | 7/16M JIC - 7/16M JIC | [5 empty] | 7/16 - 7/16 | 11/16 |  | 2017-04-28
1911-10-14 | 7/16M JIC - 7/16M JIC | [5 empty] | 7/16 - 7/16 | 11/16
1911-10-15 | 7/16M JIC - 7/16M JIC | [5 empty] | 7/16 - 7/16 | 11/16 |  | Revisado por:
1911-10-16 | 7/16M JIC - 7/16M JIC | [5 empty] | 7/16 - 7/16 | 11/16 |  | Sergio Rabaneda
1911-10-17 | 7/16M JIC - 7/16M JIC | [5 empty] | 7/16 - 7/16 | 11/16
1911-10-18 | 7/16M JIC - 7/16M JIC | [5 empty] | 7/16 - 7/16 | 11/16
1911-10-19 | 7/16M JIC - 7/16M JIC | [5 empty] | 7/16 - 7/16 | 11/16
1911-10-20 | 7/16M JIC - 7/16M JIC | [5 empty] | 7/16 - 7/16 | 11/16
1911-10-21 | 1/2M JIC - 9/16M JIC | [5 empty] | 1/2 - 9/16 | 21
1911-10-22 | 1/2M JIC - 7/16M JIC | [5 empty] | 1/2 - 7/16 | 19
1911-10-23 | 1/2M JIC - 7/16M JIC | [5 empty] | 1/2 - 7/16 | 19 | falta, no necesario
1911-10-24 | 1/2M JIC - 7/16M JIC | [5 empty] | 1/2 - 7/16 | 19
1911-10-25 | 1/4M JIC - 7/16M JIC | [5 empty] | 1/4 - 7/16 | 27
1911-10-26 | 1/4M JIC - 7/16M JIC | [5 empty] | 1/4 - 7/16 | 27
1911-10-27 | 1/4M JIC - 7/16M JIC | [5 empty] | 1/4 - 7/16 | 27
1911-10-28 | 3/4M JIC - 9/16M JIC | [5 empty] | 3/4 - 9/16 | 27
1911-10-29 | 3/4M JIC - 9/16M JIC | [5 empty] | 3/4 - 9/16 | 27
1911-10-30 | 9/16M JIC - 1" 1/16M JIC | [5 empty] | 9/16 - 1" 1/16 | INGLESA
1911-11-01 | 9/16M JIC - 9/16M JIC | [5 empty] | 9/16 - 9/16 | 27
1911-11-19 | 1/4M G - 1/8M G |  |  |  | 1/4 - 1/8 |  |  | 19
1911-11-20 | 1/4M G - 1/4M G |  |  |  | 1/4 -1/4 |  |  | 19
1912-02-13 | 7/16H JIC - 1/4M G |  |  | 7/16 | 1/4 |  |  | 17 - 19
1912-02-20 | CO KA 212-G1/4N | 1/4 | TOMA RÁPIDA HEMBRA |  |  |  |  | 17
1912-02-21 | CO TA 212-G1/4N | 1/4 |  |  | TOMA RÁPIDA MACHO |  |  | 17
1912-02-27 | 1/4M G - 1/8M G Conexionado |  |  |  | 1/4 - 1/8 |  |  | 19
1912-02-28 | 1/4M G - 1/8M G Conexionado |  |  |  | 1/4 - 1/8 |  |  | 19
1912-02-29 | 1/4M G - 1/8M G Conexionado |  |  |  | 1/4 - 1/8 |  |  | 19
1912-03-01 | 1/4M G - 1/8M G Conexionado |  |  |  | 1/4 - 1/8 |  |  | 19
1912-03-02 | 1/4M G - 1/8M G Conexionado |  |  |  | 1/4 - 1/8 |  |  | 19
1912-03-03 | 1/4M G - 1/8M G Conexionado |  |  |  | 1/4 - 1/8 |  |  | 19
1912-03-04 | 1/4M G - 1/4M G Conexionado |  |  |  | 1/4 -1/4 |  |  | 19
1912-03-05 | 1/4M G - 1/4M G Conexionado |  |  |  | 1/4 -1/4 |  |  | 19
1912-03-06 | 1/4M G - 1/4M G Conexionado |  |  |  | 1/4 -1/4 |  |  | 19
1912-03-07 | 1/4M G - 1/4M G Conexionado |  |  |  | 1/4 -1/4 |  |  | 19
1912-03-08 | 1/4M G - 1/4M G Conexionado |  |  |  | 1/4 -1/4 |  |  | 19
1912-03-09 | 1/4M G - 1/4M G Conexionado |  |  |  | 1/4 -1/4 |  |  | 19
1912-03-10 | CONEXIÓN T 1/4H G | 1/4 - 1/4 - 1/4 | [5 empty] | 19
1912-03-11 | CONEXIÓN T 1/4H G | 1/4 - 1/4 - 1/4 | [5 empty] | 19
1912-03-12 | CONEXIÓN T 1/4H G | 1/4 - 1/4 - 1/4 | [5 empty] | 19
1912-03-13 | LLAVE DE PASO 2 VIAS | 1/4 - 1/4 | [5 empty] | 22
1912-03-14 | LLAVE DE PASO 2 VIAS | 1/4 - 1/4 | [5 empty] | 22
1912-03-15 | LLAVE DE PASO 2 VIAS | 1/4 - 1/4 | [5 empty] | 22
1912-03-16 | LLAVE DE PASO 2 VIAS | 1/4 - 1/4 | [5 empty] | 22
1912-03-17 | LLAVE DE PASO 2 VIAS | 1/4 - 1/4 | [5 empty] | 22
1912-03-18 | LLAVE DE PASO 2 VIAS | 1/4 - 1/4 | [5 empty] | 22
1916-11-23 | 1/4H G - 1/8M G | 1/4 |  |  | 1/8 |  |  | 19
1916-11-24 | 1/8H G - 1/8M G | 1/8 |  |  | 1/8 |  |  | 19
1916-11-25 | 1/8H G - 1/8M G | 1/8 |  |  | 1/8 |  |  | 19
1916-11-26 | CONEXIÓN X 1/4M G |  |  |  | 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 |  |  | 19
1916-11-27 | 3/8H BSPT - 1/4H G | 1/4 | 3/8 |  |  |  |  | 19
1917-02-19 | 1/4M G - 1/4M G |  |  |  | 1/4 -1/4 |  |  | 19
1917-02-20 | 1/4M G - 1/4M G |  |  |  | 1/4 -1/4 |  |  | 19
1918-05-09 | 1/4M G - 1/4M G |  |  |  | 1/4 -1/4 |  |  | 19
1918-05-10 | 1/4M G - 1/4M G |  |  |  | 1/4 -1/4 |  |  | 19
1918-05-11 | 1/4M G - 1/4M G |  |  |  | 1/4 -1/4 |  |  | 19
1918-05-12 | Conexión rosca manómetro SAMOA |  |  |  | 1/4 -rosca SAMOA |  |  | 19
1918-05-13 | 1/4M G - 1/4M G |  |  |  | 1/4 -1/4 |  |  | 19
1918-05-14 | 1/4M G - 1/8M G |  |  |  | 1/4 - 1/8 |  |  | 19
1918-05-15 | 1/4M G - 1/8M G |  |  |  | 1/4 - 1/8 |  |  | 19
1918-05-16 | 1/4M G - 1/8M G |  |  |  | 1/4 - 1/8 |  |  | 19
1918-05-17 | 1/4M G - 1/8M G |  |  |  | 1/4 - 1/8 |  |  | 19
1918-05-18 | 1/4M G - 1/8M G |  |  |  | 1/4 - 1/8 |  |  | 19
1918-05-19 | 1H G - 1/4H G | 1 - 1/4 | [5 empty] | INGLESA
1918-05-20 | 1H G - 1/8M G | 1 |  |  | 1/8 |  |  | INGLESA
1918-05-21 | 1/2H G - 1/2M G | 1/2 |  |  | 1/2 |  |  | 27
1918-05-22 | 1/2H BSPT - 1/4M G |  | 1/2 |  | 1/4 |  |  | 27
1918-05-23 | 1/2H BSPT - 1/4M G |  | 1/2 |  | 1/4 |  |  | 27
1918-05-24 | 1/2H G - 1/4M G | 1/2 |  |  | 1/4 |  |  | 27
1918-05-25 | 1/2H G - 1/4M G | 1/2 |  |  | 1/4 |  |  | 27
1918-05-26 | ÚTIL FLORIDA AERONAUTICS 1 | [6 empty] | 19
1918-05-27 | ÚTIL FLORIDA AERONAUTICS 2 | [6 empty] | -
1922-07-13 | 1/8M G - 1/8M G |  |  |  | 1/8 - 1/8 |  |  | 14

## TOLERANCIAS EN-837-1 (hidden)
LÍMITES DE ERROR TOLERADO EN %, A LA Tª=20ºC, EN FUNCIÓN DE LA CLASE DE EXACTITUD
Norma EN-837-1
| Clase de Exactitud | EMT* (% Intervalo de Medida)
| 0.1 | 0.1%
| 0.25 | 0.25%
| 0.6 | 0.6%
| 1 | 1%
| 1.6 | 1.6%
| 2.5 | 2.5%
| 4 | 4%
*EMT : Error Máximo Tolerado

## LISTA CERTIFICADOS
LEYENDA: TIPOS POSIBLES DE CERTIFICADOS PARA EMISIÓN
1 | CERTIFICADO 1 | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 | 1
2 | CERTIFICADO 2 | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 | 2
3 | CERTIFICADO 3 | Manómetro Ajustado de Clase peor que 0,25 | 3
4 | CERTIFICADO 4 | Manómetro Ajustado de Clase mejor que 0,25 | 4
5 | CERTIFICADO 5 | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 5
6 | CERTIFICADO 6 | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 6
7 | CERTIFICADO 7 | Manómetro Ajustado de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 7
8 | CERTIFICADO 8 | Manómetro Ajustado de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio AIRBUS DS | 8
9 | CERTIFICADO 9 | Manómetro Sin Ajustar de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 9
10 | CERTIFICADO 10 | Manómetro Sin Ajustar de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 10
11 | CERTIFICADO 11 | Manómetro Ajustado de Clase peor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 11
12 | CERTIFICADO 12 | Manómetro Ajustado de Clase mejor que 0,25 evaluado según criterio del CANAGROSA / OTROS | 12

## REVISIONES
Observaciones
Última Actualización
2016-06-29
Revisado por:
Jesús Izquierdo

## Hoja1 (hidden)
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\CADIZ\CA-117.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\CADIZ\CA-CV01.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\CADIZ\CA-CV02.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\CADIZ\CA-CV08.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\CADIZ\CA-CV09.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\CADIZ\CA-CV10.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\CADIZ\CA-CV12.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\CADIZ\CA-CV14.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\CADIZ\CA-CV16.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\CADIZ\CA-CV17.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\CADIZ\CA-CV18.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\CADIZ\CA-CV28.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\JEREZ\JE-CARRO1.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\JEREZ\JE-CARRO2.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\JEREZ\JE-CV04.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\JEREZ\JE-CV05.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\JEREZ\JE-CV06.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\JEREZ\JE-CV07.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\JEREZ\JE-CV18.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\JEREZ\JE-CV19.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\JEREZ\JE-CV24.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\JEREZ\JE-CV25.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\JEREZ\JE-CV29.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\JEREZ\JE-CV31.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\JEREZ\JE-CV32.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\JEREZ\JE-CV33.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\JEREZ\JE-MT1.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\JEREZ\JE-MT2.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\INDUSTRIALES\LB-CV36.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\INDUSTRIALES\LB-CV37.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\INDUSTRIALES\LB-CV41.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\INDUSTRIALES\LB-CV42.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\INDUSTRIALES\LB-CV43.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\INDUSTRIALES\LB-CV44.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\INDUSTRIALES\LB-CV47.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\INDUSTRIALES\LB-CV48.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\INDUSTRIALES\LB-CV50-55.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\INDUSTRIALES\LB-CV56.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\INDUSTRIALES\LB-CV57.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\TURISMOS\LB-110-4.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\TURISMOS\LB-CV09.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\TURISMOS\LB-CV10.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\TURISMOS\LB-CV11.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\TURISMOS\LB-CV12.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\TURISMOS\LB-CV13.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\TURISMOS\LB-CV14.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\TURISMOS\LB-CV15.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\TURISMOS\LB-CV21.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\TURISMOS\LB-CV23.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\TURISMOS\LB-CV24.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\TURISMOS\LB-CV30.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\TURISMOS\LB-CV31.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\TURISMOS\LB-CV32.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\TURISMOS\LB-CV33.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\TURISMOS\LB-CV35.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS BARRIOS\TURISMOS\LB-CV45.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS PORTALES\LP-CV06.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS PORTALES\LP-CV07.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS PORTALES\LP-CV08.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS PORTALES\LP-CV09.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS PORTALES\LP-CV10.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS PORTALES\LP-CV11.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS PORTALES\LP-CV12.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS PORTALES\LP-CV13.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS PORTALES\LP-CV14.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS PORTALES\LP-CV15.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS PORTALES\LP-CV16.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS PORTALES\LP-CV17.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS PORTALES\LP-CV19.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS PORTALES\LP-CV20.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS PORTALES\LP-CV21.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS PORTALES\LP-CV35.xlsx
C:\Users\tecnico2\Desktop\CADIMAR PRESION\LOS PORTALES\LP-CV36-V.xlsx