## Hoja2 (hidden)
Longitud Nominal mm |  |  | Grado K |  | Grado 0 |  | Grado 1 |  | Grado 2
|  |  | ± te µm | tv µm | ± te µm | tv µm | ± te µm | tv µm | ± te µm | tv µm
0.5 | ≤ ln ≤ | 10 | 0.2 | 0.05 | 0.12 | 0.1 | 0.2 | 0.16 | 0.45 | 0.3
10 | < ln ≤ | 25 | 0.3 | 0.05 | 0.14 | 0.1 | 0.3 | 0.16 | 0.6 | 0.3
25 | < ln ≤ | 50 | 0.4 | 0.06 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.18 | 0.8 | 0.3
50 | < ln ≤ | 75 | 0.5 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.5 | 0.18 | 1 | 0.35
75 | < ln ≤ | 100 | 0.6 | 0.07 | 0.3 | 0.12 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.35
100 | < ln ≤ | 150 | 0.8 | 0.08 | 0.4 | 0.14 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.4
150 | < ln ≤ | 200 | 1 | 0.09 | 0.5 | 0.16 | 0.1 | 0.25 | 2 | 0.4
200 | < ln ≤ | 250 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.16 | 1.2 | 0.25 | 2.4 | 0.45
250 | < ln ≤ | 300 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.25 | 2.8 | 0.5
300 | < ln ≤ | 400 | 1.8 | 0.12 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 3.6 | 0.5
400 | < ln ≤ | 500 | 2.2 | 0.14 | 1.1 | 0.25 | 2.2 | 0.35 | 4.4 | 0.6
500 | < ln ≤ | 600 | 2.6 | 0.16 | 1.3 | 0.25 | 2.6 | 0.4 | 5 | 0.7
600 | < ln ≤ | 700 | 3 | 0.18 | 1.5 | 0.3 | 3 | 0.45 | 6 | 0.7
700 | < ln ≤ | 800 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 6.5 | 0.8
800 | < ln ≤ | 900 | 3.8 | 0.2 | 1.9 | 0.35 | 3.8 | 0.5 | 7.5 | 0.9
900 | < ln ≤ | 10000 | 4.2 | 0.25 | 2 | 0.4 | 4.2 | 0.6 | 8 | 1

## Evaluación (hidden)
NOMINAL L (mm) | DESVIACIÓN AL NOMINAL D (µm) | VARIACIÓN DE LONGITUD F (µm) | CALIDAD (*) | Nº SERIE | INCERTIDUMBRE U (µm) | Grado K |  |  |  | Grado 0 |  |  |  | Grado 1
[6 empty] | Te | Evaluación | Tv | Evaluación | Te | Evaluación | Tv | Evaluación | Th | Evaluación | Tv | Evaluación
0.5 | -0.04 | 0,05 | 0 | E36470 | 0,080 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1 | -0,02 | 0,09 | 0 | D84863 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1.0005 | -0,04 | 0,09 | 0 | D93825 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1.001 | -0,04 | 0,05 | 0 | D75775 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,002 | -0,10 | 0,08 | 0 | D77868 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,003 | -0,03 | 0,08 | 0 | C49314 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,004 | -0,08 | 0,08 | 0 | D58222 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,005 | -0,01 | 0,09 | 0 | D83688 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,006 | 0,04 | 0,10 | 0 | E17901 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,007 | 0,00 | 0,06 | 0 | D78389 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,008 | -0,04 | 0,08 | 0 | D72942 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,009 | -0,01 | 0,09 | 0 | D92923 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,01 | 0,02 | 0,08 | 0 | D95977 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,02 | 0,03 | 0,09 | 0 | D92232 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,03 | -0,03 | 0,10 | 0 | C23465 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,04 | -0,05 | 0,10 | 0 | D93107 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,05 | -0,01 | 0,09 | 0 | D78475 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,06 | 0,01 | 0,10 | 0 | D92301 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,07 | 0,01 | 0,06 | 0 | D86748 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,08 | -0,07 | 0,10 | 0 | D82851 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,09 | -0,11 | 0,06 | 0 | D81424 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,1 | -0,04 | 0,08 | 0 | D93274 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,11 | -0,04 | 0,09 | 0 | D87542 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1.12 | 0,00 | 0,10 | 0 | D87266 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,13 | 0,02 | 0,10 | 0 | D72655 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,14 | -0,09 | 0,05 | 0 | D80920 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1.15 | -0,04 | 0,06 | 0 | D87423 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,16 | 0,03 | 0,07 | 0 | D87888 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,17 | 0,04 | 0,07 | 0 | D82670 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,18 | 0,03 | 0,10 | 0 | C69908 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,19 | -0,01 | 0,02 | 0 | D90448 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,2 | 0,02 | 0,09 | 0 | C39919 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,21 | -0,07 | 0,05 | 0 | D86361 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,22 | 0,04 | 0,09 | 0 | D80381 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,23 | -0,04 | 0,06 | 0 | D52204 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,24 | -0,01 | 0,10 | 0 | D83763 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,25 | 0,04 | 0,09 | 0 | E24552 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,26 | -0,04 | 0,10 | 0 | D89860 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,27 | 0,01 | 0,08 | 0 | D81731 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,28 | 0,00 | 0,08 | 0 | D84075 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,29 | -0,03 | 0,06 | 0 | D83268 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,3 | 0,04 | 0,08 | 0 | D55105 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,31 | -0,01 | 0,03 | 0 | D59320 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,32 | 0,05 | 0,05 | 0 | D61124 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,33 | 0,00 | 0,05 | 0 | D51799 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,34 | -0,07 | 0,07 | 0 | D94247 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,35 | -0,07 | 0,08 | 0 | D83415 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,36 | 0,03 | 0,07 | 0 | D86055 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,37 | -0,02 | 0,09 | 0 | E14272 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,38 | -0,02 | 0,07 | 0 | D61528 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,39 | 0,04 | 0,10 | 0 | D82830 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,4 | 0,02 | 0,06 | 0 | D75087 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,41 | 0,01 | 0,07 | 0 | E32816 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,42 | -0,08 | 0,05 | 0 | D66171 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,43 | -0,05 | 0,07 | 0 | D61650 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,44 | -0,03 | 0,06 | 0 | D76362 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,45 | -0,06 | 0,09 | 0 | D84170 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,46 | -0,07 | 0,07 | 0 | D82640 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,47 | -0,04 | 0,06 | 0 | D76483 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,48 | -0,03 | 0,06 | 0 | D85335 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,49 | -0,03 | 0,06 | 0 | E28453 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,5 | -0,05 | 0,05 | 0 | D47261 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,6 | -0,03 | 0,07 | 0 | D94416 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,7 | -0,04 | 0,08 | 0 | D59148 | 0,081 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,8 | -0,03 | 0,09 | 0 | D87948 | 0,082 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
1,9 | -0,01 | 0,06 | 0 | D71270 | 0,082 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
2 | -0,07 | 0,04 | 0 | D79587 | 0,082 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
2,5 | 0,01 | 0,07 | 0 | D80468 | 0,082 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
3 | -0,03 | 0,07 | 0 | E23733 | 0,083 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
3,5 | 0,00 | 0,10 | 0 | D82142 | 0,084 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
4 | 0,04 | 0,08 | 0 | D84927 | 0,084 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
4,5 | -0,03 | 0,08 | 0 | D88123 | 0,085 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
5 | 0,01 | 0,07 | 0 | D86459 | 0,085 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
5,5 | 0,00 | 0,04 | 0 | D97557 | 0,086 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
6 | -0,04 | 0,09 | 0 | D88340 | 0,086 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
6,5 | 0,03 | 0,07 | 0 | E53580 | 0,087 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
7 | -0,04 | 0,04 | 0 | E58913 | 0,088 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
7,5 | 0,02 | 0,07 | 0 | D88419 | 0,088 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
8 | -0,01 | 0,09 | 0 | D93441 | 0,089 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
8,5 | 0,07 | 0,07 | 0 | E82481 | 0,089 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
9 | 0,00 | 0,10 | 0 | E43525 | 0,090 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
9.5 | 0,11 | 0,10 | 0 | E74940 | 0,091 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
10 | -0,04 | 0,06 | 0 | E60090 | 0,091 | 0.2 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 |  | 0.16
10.5 | 0,01 | 0,08 | 0 | E30119 | 0,092 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
11 | 0,04 | 0,09 | 0 | F10855 | 0,092 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
11.5 | 0,01 | 0,10 | 0 | E45052 | 0,093 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
12 | 0,04 | 0,09 | 0 | E49800 | 0,093 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
12.5 | -0,02 | 0,04 | 0 | E61652 | 0,094 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
13 | 0,05 | 0,06 | 0 | D68983 | 0,095 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
13.5 | 0,04 | 0,10 | 0 | E79364 | 0,095 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
14 | -0,02 | 0,06 | 0 | E61980 | 0,096 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
14.5 | 0,03 | 0,08 | 0 | E44963 | 0,096 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
15 | -0,02 | 0,10 | 0 | D88602 | 0,097 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
15.5 | -0,09 | 0,05 | 0 | E58710 | 0,097 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
16 | -0,07 | 0,06 | 0 | E55992 | 0,098 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
16.5 | 0,12 | 0,08 | 0 | E60164 | 0,099 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
17 | -0,04 | 0,09 | 0 | E53152 | 0,099 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
17.5 | -0,04 | 0,07 | 0 | E53318 | 0,10 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
18 | -0,01 | 0,10 | 0 | E34779 | 0,10 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
18.5 | 0,02 | 0,05 | 0 | E53091 | 0,11 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
19 | -0,08 | 0,05 | 0 | E86925 | 0,11 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
19.5 | -0,04 | 0,03 | 0 | D83358 | 0,11 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
20 | 0,00 | 0,08 | 0 | D53917 | 0,11 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
20.5 | -0,04 | 0,09 | 0 | E84860 | 0,11 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
21 | -0,07 | 0,08 | 0 | E69744 | 0,11 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
21.5 | 0,12 | 0,06 | 0 | D68823 | 0,11 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
22 | -0,03 | 0,10 | 0 | D80177 | 0,11 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
22.5 | -0,01 | 0,09 | 0 | D80266 | 0,11 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
23 | 0,13 | 0,07 | 0 | E42829 | 0,11 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
23.5 | 0,06 | 0,07 | 0 | E53295 | 0,11 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
24 | -0,08 | 0,06 | 0 | E91548 | 0,11 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
24.5 | -0,04 | 0,08 | 0 | E86795 | 0,11 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
25 | 0,01 | 0,08 | 0 | E62290 | 0,11 | 0.3 | CONFORME | 0.05 | NO CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 |  | 0.16
30 | 0,16 | 0,10 | 0 | E38208 | 0,12 | 0.4 | CONFORME | 0.06 | NO CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.4 |  | 0.18
40 | 0,10 | 0,04 | 0 | D73231 | 0,13 | 0.4 | CONFORME | 0.06 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.4 |  | 0.18
50 | -0,12 | 0,09 | 0 | E16085 | 0,14 | 0.4 | CONFORME | 0.06 | NO CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.4 |  | 0.18
60 | 0,46 | 0,07 | 1 | E38309 | 0,15 | 0.5 | CONFORME | 0.06 | NO CONFORME | 0.25 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.5 | CONFORME | 0.18 | CONFORME
70 | 0,21 | 0,11 | 0 | D95858 | 0,17 | 0.5 | CONFORME | 0.06 | NO CONFORME | 0.25 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.5 |  | 0.18
75 | 0,32 | 0,04 | 1 | E19345 | 0,17 | 0.5 | CONFORME | 0.06 | CONFORME | 0.25 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.5 | CONFORME | 0.18 | CONFORME
80 | 0,15 | 0,10 | 0 | D71148 | 0,18 | 0.6 | CONFORME | 0.07 | NO CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.6 |  | 0.2
90 | 0,30 | 0,19 | 1 | E52902 | 0,19 | 0.6 | CONFORME | 0.07 | NO CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.12 | NO CONFORME | 0.6 | CONFORME | 0.2 | CONFORME
100 | 0,24 | 0,11 | 0 | D94799 | 0,20 | 0.6 | CONFORME | 0.07 | NO CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.6 |  | 0.2

## EVALUACIÓN DE CLASE (hidden)
NOMINAL L (mm) | DESVIACIÓN AL NOMINAL D (µm) | VARIACIÓN DE LONGITUD F (µm) | CALIDAD (*) | Nº SERIE | INCERTIDUMBRE U (µm) | Grado 0 |  |  |  | Grado 1
[6 empty] | Te, ± μm | Evaluación | Tv, ± μm | Evaluación | Te, ± μm | Evaluación | Tv, ± μm | Evaluación
0.5 | -0.04 | 0,05 | 0 | E36470 | 0,080 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1 | -0,02 | 0,09 | 0 | D84863 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1.0005 | -0,04 | 0,09 | 0 | D93825 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1.001 | -0,04 | 0,05 | 0 | D75775 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,002 | -0,10 | 0,08 | 0 | D77868 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,003 | -0,03 | 0,08 | 0 | C49314 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,004 | -0,08 | 0,08 | 0 | D58222 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,005 | -0,01 | 0,09 | 0 | D83688 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,006 | 0,04 | 0,10 | 0 | E17901 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,007 | 0,00 | 0,06 | 0 | D78389 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,008 | -0,04 | 0,08 | 0 | D72942 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,009 | -0,01 | 0,09 | 0 | D92923 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,01 | 0,02 | 0,08 | 0 | D95977 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,02 | 0,03 | 0,09 | 0 | D92232 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,03 | -0,03 | 0,10 | 0 | C23465 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,04 | -0,05 | 0,10 | 0 | D93107 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,05 | -0,01 | 0,09 | 0 | D78475 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,06 | 0,01 | 0,10 | 0 | D92301 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,07 | 0,01 | 0,06 | 0 | D86748 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,08 | -0,07 | 0,10 | 0 | D82851 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,09 | -0,11 | 0,06 | 0 | D81424 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,1 | -0,04 | 0,08 | 0 | D93274 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,11 | -0,04 | 0,09 | 0 | D87542 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1.12 | 0,00 | 0,10 | 0 | D87266 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,13 | 0,02 | 0,10 | 0 | D72655 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,14 | -0,09 | 0,05 | 0 | D80920 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1.15 | -0,04 | 0,06 | 0 | D87423 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,16 | 0,03 | 0,07 | 0 | D87888 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,17 | 0,04 | 0,07 | 0 | D82670 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,18 | 0,03 | 0,10 | 0 | C69908 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,19 | -0,01 | 0,02 | 0 | D90448 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,2 | 0,02 | 0,09 | 0 | C39919 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,21 | -0,07 | 0,05 | 0 | D86361 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,22 | 0,04 | 0,09 | 0 | D80381 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,23 | -0,04 | 0,06 | 0 | D52204 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,24 | -0,01 | 0,10 | 0 | D83763 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,25 | 0,04 | 0,09 | 0 | E24552 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,26 | -0,04 | 0,10 | 0 | D89860 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,27 | 0,01 | 0,08 | 0 | D81731 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,28 | 0,00 | 0,08 | 0 | D84075 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,29 | -0,03 | 0,06 | 0 | D83268 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,3 | 0,04 | 0,08 | 0 | D55105 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,31 | -0,01 | 0,03 | 0 | D59320 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,32 | 0,05 | 0,05 | 0 | D61124 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,33 | 0,00 | 0,05 | 0 | D51799 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,34 | -0,07 | 0,07 | 0 | D94247 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,35 | -0,07 | 0,08 | 0 | D83415 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,36 | 0,03 | 0,07 | 0 | D86055 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,37 | -0,02 | 0,09 | 0 | E14272 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,38 | -0,02 | 0,07 | 0 | D61528 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,39 | 0,04 | 0,10 | 0 | D82830 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,4 | 0,02 | 0,06 | 0 | D75087 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,41 | 0,01 | 0,07 | 0 | E32816 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,42 | -0,08 | 0,05 | 0 | D66171 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,43 | -0,05 | 0,07 | 0 | D61650 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,44 | -0,03 | 0,06 | 0 | D76362 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,45 | -0,06 | 0,09 | 0 | D84170 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,46 | -0,07 | 0,07 | 0 | D82640 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,47 | -0,04 | 0,06 | 0 | D76483 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,48 | -0,03 | 0,06 | 0 | D85335 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,49 | -0,03 | 0,06 | 0 | E28453 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,5 | -0,05 | 0,05 | 0 | D47261 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,6 | -0,03 | 0,07 | 0 | D94416 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,7 | -0,04 | 0,08 | 0 | D59148 | 0,081 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,8 | -0,03 | 0,09 | 0 | D87948 | 0,082 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
1,9 | -0,01 | 0,06 | 0 | D71270 | 0,082 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
2 | -0,07 | 0,04 | 0 | D79587 | 0,082 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
2,5 | 0,01 | 0,07 | 0 | D80468 | 0,082 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
3 | -0,03 | 0,07 | 0 | E23733 | 0,083 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
3,5 | 0,00 | 0,10 | 0 | D82142 | 0,084 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
4 | 0,04 | 0,08 | 0 | D84927 | 0,084 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
4,5 | -0,03 | 0,08 | 0 | D88123 | 0,085 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
5 | 0,01 | 0,07 | 0 | D86459 | 0,085 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
5,5 | 0,00 | 0,04 | 0 | D97557 | 0,086 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
6 | -0,04 | 0,09 | 0 | D88340 | 0,086 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
6,5 | 0,03 | 0,07 | 0 | E53580 | 0,087 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
7 | -0,04 | 0,04 | 0 | E58913 | 0,088 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
7,5 | 0,02 | 0,07 | 0 | D88419 | 0,088 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
8 | -0,01 | 0,09 | 0 | D93441 | 0,089 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
8,5 | 0,07 | 0,07 | 0 | E82481 | 0,089 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
9 | 0,00 | 0,10 | 0 | E43525 | 0,090 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
9.5 | 0,11 | 0,10 | 0 | E74940 | 0,091 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
10 | -0,04 | 0,06 | 0 | E60090 | 0,091 | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
10.5 | 0,01 | 0,08 | 0 | E30119 | 0,092 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
11 | 0,04 | 0,09 | 0 | F10855 | 0,092 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
11.5 | 0,01 | 0,10 | 0 | E45052 | 0,093 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
12 | 0,04 | 0,09 | 0 | E49800 | 0,093 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
12.5 | -0,02 | 0,04 | 0 | E61652 | 0,094 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
13 | 0,05 | 0,06 | 0 | D68983 | 0,095 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
13.5 | 0,04 | 0,10 | 0 | E79364 | 0,095 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
14 | -0,02 | 0,06 | 0 | E61980 | 0,096 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
14.5 | 0,03 | 0,08 | 0 | E44963 | 0,096 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
15 | -0,02 | 0,10 | 0 | D88602 | 0,097 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
15.5 | -0,09 | 0,05 | 0 | E58710 | 0,097 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
16 | -0,07 | 0,06 | 0 | E55992 | 0,098 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
16.5 | 0,12 | 0,08 | 0 | E60164 | 0,099 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
17 | -0,04 | 0,09 | 0 | E53152 | 0,099 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
17.5 | -0,04 | 0,07 | 0 | E53318 | 0,10 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
18 | -0,01 | 0,10 | 0 | E34779 | 0,10 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
18.5 | 0,02 | 0,05 | 0 | E53091 | 0,11 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
19 | -0,08 | 0,05 | 0 | E86925 | 0,11 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
19.5 | -0,04 | 0,03 | 0 | D83358 | 0,11 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
20 | 0,00 | 0,08 | 0 | D53917 | 0,11 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
20.5 | -0,04 | 0,09 | 0 | E84860 | 0,11 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
21 | -0,07 | 0,08 | 0 | E69744 | 0,11 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
21.5 | 0,12 | 0,06 | 0 | D68823 | 0,11 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
22 | -0,03 | 0,10 | 0 | D80177 | 0,11 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
22.5 | -0,01 | 0,09 | 0 | D80266 | 0,11 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
23 | 0,13 | 0,07 | 0 | E42829 | 0,11 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
23.5 | 0,06 | 0,07 | 0 | E53295 | 0,11 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
24 | -0,08 | 0,06 | 0 | E91548 | 0,11 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
24.5 | -0,04 | 0,08 | 0 | E86795 | 0,11 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
25 | 0,01 | 0,08 | 0 | E62290 | 0,11 | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME
30 | 0,16 | 0,10 | 0 | E38208 | 0,12 | 0.2 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.4 | CONFORME | 0.18 | CONFORME
40 | 0,10 | 0,04 | 0 | D73231 | 0,13 | 0.2 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.4 | CONFORME | 0.18 | CONFORME
50 | -0,12 | 0,09 | 0 | E16085 | 0,14 | 0.2 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.4 | CONFORME | 0.18 | CONFORME
60 | 0,46 | 0,07 | 1 | E38309 | 0,15 | 0.25 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.5 | CONFORME | 0.18 | CONFORME
70 | 0,21 | 0,11 | 0 | D95858 | 0,17 | 0.25 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.5 | CONFORME | 0.18 | CONFORME
75 | 0,32 | 0,04 | 1 | E19345 | 0,17 | 0.25 | NO CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.5 | CONFORME | 0.18 | CONFORME
80 | 0,15 | 0,10 | 0 | D71148 | 0,18 | 0.3 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.6 | CONFORME | 0.2 | CONFORME
90 | 0,30 | 0,19 | 1 | E52902 | 0,19 | 0.3 | CONFORME | 0.12 | NO CONFORME | 0.6 | CONFORME | 0.2 | CONFORME
100 | 0,24 | 0,11 | 0 | D94799 | 0,20 | 0.3 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.6 | CONFORME | 0.2 | CONFORME

## PATRONES (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
NOMINAL L (mm) | DESVIACIÓN AL NOMINAL D (mm) | VARIACIÓN DE LONGITUD F (mm) | CALIDAD (*) | Nº SERIE | Uexp (mm) | EMP (mm) | Corrección anterior | Trazabilidad | Fecha de Calibración | Nº Equipo
0.5 | -4e-05 | 5e-05 | 0 | E36470 | 8e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1 | -2e-05 | 9e-05 | 0 | D84863 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.0005 | -4e-05 | 9e-05 | 0 | D93825 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.001 | -4e-05 | 5e-05 | 0 | D75775 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.002 | -0.0001 | 8e-05 | 0 | D77868 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.003 | -3e-05 | 8e-05 | 0 | C49314 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.004 | -8e-05 | 8e-05 | 0 | D58222 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.005 | -1e-05 | 9e-05 | 0 | D83688 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.006 | 4e-05 | 0.0001 | 0 | E17901 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.007 | 0 | 6e-05 | 0 | D78389 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.008 | -4e-05 | 8e-05 | 0 | D72942 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.009 | -1e-05 | 9e-05 | 0 | D92923 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.01 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | D95977 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.02 | 3e-05 | 9e-05 | 0 | D92232 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.03 | -3e-05 | 0.0001 | 0 | C23465 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.04 | -5e-05 | 0.0001 | 0 | D93107 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.05 | -1e-05 | 9e-05 | 0 | D78475 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.06 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | D92301 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.07 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | D86748 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.08 | -7e-05 | 0.0001 | 0 | D82851 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.09 | -0.00011 | 6e-05 | 0 | D81424 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.1 | -4e-05 | 8e-05 | 0 | D93274 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.11 | -4e-05 | 9e-05 | 0 | D87542 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.12 | 0 | 0.0001 | 0 | D87266 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.13 | 2e-05 | 0.0001 | 0 | D72655 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.14 | -9e-05 | 5e-05 | 0 | D80920 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.15 | -4e-05 | 6e-05 | 0 | D87423 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.16 | 3e-05 | 7e-05 | 0 | D87888 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.17 | 4e-05 | 7e-05 | 0 | D82670 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.18 | 3e-05 | 0.0001 | 0 | C69908 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.19 | -1e-05 | 2e-05 | 0 | D90448 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.2 | 2e-05 | 9e-05 | 0 | C39919 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.21 | -7e-05 | 5e-05 | 0 | D86361 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.22 | 4e-05 | 9e-05 | 0 | D80381 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.23 | -4e-05 | 6e-05 | 0 | D52204 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.24 | -1e-05 | 0.0001 | 0 | D83763 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.25 | 4e-05 | 9e-05 | 0 | E24552 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.26 | -4e-05 | 0.0001 | 0 | D89860 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.27 | 1e-05 | 8e-05 | 0 | D81731 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.28 | 0 | 8e-05 | 0 | D84075 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.29 | -3e-05 | 6e-05 | 0 | D83268 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.3 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | D55105 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.31 | -1e-05 | 3e-05 | 0 | D59320 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.32 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | D61124 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.33 | 0 | 5e-05 | 0 | D51799 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.34 | -7e-05 | 7e-05 | 0 | D94247 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.35 | -7e-05 | 8e-05 | 0 | D83415 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.36 | 3e-05 | 7e-05 | 0 | D86055 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.37 | -2e-05 | 9e-05 | 0 | E14272 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.38 | -2e-05 | 7e-05 | 0 | D61528 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.39 | 4e-05 | 0.0001 | 0 | D82830 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.4 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | D75087 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.41 | 1e-05 | 7e-05 | 0 | E32816 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.42 | -8e-05 | 5e-05 | 0 | D66171 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.43 | -5e-05 | 7e-05 | 0 | D61650 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.44 | -3e-05 | 6e-05 | 0 | D76362 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.45 | -6e-05 | 9e-05 | 0 | D84170 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.46 | -7e-05 | 7e-05 | 0 | D82640 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.47 | -4e-05 | 6e-05 | 0 | D76483 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.48 | -3e-05 | 6e-05 | 0 | D85335 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.49 | -3e-05 | 6e-05 | 0 | E28453 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.5 | -5e-05 | 5e-05 | 0 | D47261 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.6 | -3e-05 | 7e-05 | 0 | D94416 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.7 | -4e-05 | 8e-05 | 0 | D59148 | 8.1e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.8 | -3e-05 | 9e-05 | 0 | D87948 | 8.2e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
1.9 | -1e-05 | 6e-05 | 0 | D71270 | 8.2e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
2 | -7e-05 | 4e-05 | 0 | D79587 | 8.2e-05 | 2e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
2.5 | 1e-05 | 7e-05 | 0 | D80468 | 8.2e-05 | 2.0001e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
3 | -3e-05 | 7e-05 | 0 | E23733 | 8.3e-05 | 2.0001e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
3.5 | 0 | 0.0001 | 0 | D82142 | 8.4e-05 | 2.0001e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
4 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | D84927 | 8.4e-05 | 2.0001e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
4.5 | -3e-05 | 8e-05 | 0 | D88123 | 8.5e-05 | 2.0001e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
5 | 1e-05 | 7e-05 | 0 | D86459 | 8.5e-05 | 2.0001e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
5.5 | 0 | 4e-05 | 0 | D97557 | 8.6e-05 | 2.0001e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
6 | -4e-05 | 9e-05 | 0 | D88340 | 8.6e-05 | 2.0002e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
6.5 | 3e-05 | 7e-05 | 0 | E53580 | 8.7e-05 | 2.0002e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
7 | -4e-05 | 4e-05 | 0 | E58913 | 8.8e-05 | 2.0002e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
7.5 | 2e-05 | 7e-05 | 0 | D88419 | 8.8e-05 | 2.0002e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
8 | -1e-05 | 9e-05 | 0 | D93441 | 8.9e-05 | 2.0002e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
8.5 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | E82481 | 8.9e-05 | 2.0002e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
9 | 0 | 0.0001 | 0 | E43525 | 9e-05 | 2.0002e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
9.5 | 0.00011 | 0.0001 | 0 | E74940 | 9.1e-05 | 2.0002e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
10 | -4e-05 | 6e-05 | 0 | E60090 | 9.1e-05 | 2.0003e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
10.5 | 1e-05 | 8e-05 | 0 | E30119 | 9.2e-05 | 2.0003e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
11 | 4e-05 | 9e-05 | 0 | F10855 | 9.2e-05 | 2.0003e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
11.5 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | E45052 | 9.3e-05 | 2.0003e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
12 | 4e-05 | 9e-05 | 0 | E49800 | 9.3e-05 | 2.0003e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
12.5 | -2e-05 | 4e-05 | 0 | E61652 | 9.4e-05 | 2.0003e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
13 | 5e-05 | 6e-05 | 0 | D68983 | 9.5e-05 | 2.0003e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
13.5 | 4e-05 | 0.0001 | 0 | E79364 | 9.5e-05 | 2.0003e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
14 | -2e-05 | 6e-05 | 0 | E61980 | 9.6e-05 | 2.0003e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
14.5 | 3e-05 | 8e-05 | 0 | E44963 | 9.6e-05 | 2.0004e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
15 | -2e-05 | 0.0001 | 0 | D88602 | 9.7e-05 | 2.0004e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
15.5 | -9e-05 | 5e-05 | 0 | E58710 | 9.7e-05 | 2.0004e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
16 | -7e-05 | 6e-05 | 0 | E55992 | 9.8e-05 | 2.0004e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
16.5 | 0.00012 | 8e-05 | 0 | E60164 | 9.9e-05 | 2.0004e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
17 | -4e-05 | 9e-05 | 0 | E53152 | 9.9e-05 | 2.0004e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
17.5 | -4e-05 | 7e-05 | 0 | E53318 | 0.0001 | 2.0004e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
18 | -1e-05 | 0.0001 | 0 | E34779 | 0.0001 | 2.0005e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
18.5 | 2e-05 | 5e-05 | 0 | E53091 | 0.00011 | 2.0005e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
19 | -8e-05 | 5e-05 | 0 | E86925 | 0.00011 | 2.0005e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
19.5 | -4e-05 | 3e-05 | 0 | D83358 | 0.00011 | 2.0005e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
20 | 0 | 8e-05 | 0 | D53917 | 0.00011 | 2.0005e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
20.5 | -4e-05 | 9e-05 | 0 | E84860 | 0.00011 | 2.0005e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
21 | -7e-05 | 8e-05 | 0 | E69744 | 0.00011 | 2.0005e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
21.5 | 0.00012 | 6e-05 | 0 | D68823 | 0.00011 | 2.0005e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
22 | -3e-05 | 0.0001 | 0 | D80177 | 0.00011 | 2.0006e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
22.5 | -1e-05 | 9e-05 | 0 | D80266 | 0.00011 | 2.0006e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
23 | 0.00013 | 7e-05 | 0 | E42829 | 0.00011 | 2.0006e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
23.5 | 6e-05 | 7e-05 | 0 | E53295 | 0.00011 | 2.0006e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
24 | -8e-05 | 6e-05 | 0 | E91548 | 0.00011 | 2.0006e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
24.5 | -4e-05 | 8e-05 | 0 | E86795 | 0.00011 | 2.0006e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
25 | 1e-05 | 8e-05 | 0 | E62290 | 0.00011 | 2.0006e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
30 | 0.00016 | 0.0001 | 0 | E38208 | 0.00012 | 2.0008e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
40 | 0.0001 | 4e-05 | 0 | D73231 | 0.00013 | 2.001e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
50 | -0.00012 | 9e-05 | 0 | E16085 | 0.00014 | 2.0012e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
60 | 0.00046 | 7e-05 | 1 | E38309 | 0.00015 | 2.0015e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
70 | 0.00021 | 0.00011 | 0 | D95858 | 0.00017 | 2.0017e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
75 | 0.00032 | 4e-05 | 1 | E19345 | 0.00017 | 2.0019e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
80 | 0.00015 | 0.0001 | 0 | D71148 | 0.00018 | 2.002e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
90 | 0.0003 | 0.00019 | 1 | E52902 | 0.00019 | 2.0023e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
100 | 0.00024 | 0.00011 | 0 | D94799 | 0.0002 | 2.0025e-05 | - | MD01/04 | 2014-09-09 | 3189
Nº equipo | Espesor | Uexp (k=2)
3554 | 11.06 | 2.6

## BPL
ÚLTIMA MODIFICACIÓN BASE DE DATOS 19/09/2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
NOMINAL L (mm) | DESVIACIÓN AL NOMINAL D (mm) | VARIACIÓN DE LONGITUD F (mm) | CALIDAD (*) | Nº SERIE | Uexp (mm) | EMP (mm) | Corrección anterior | Trazabilidad | Fecha de Calibración | Nº Equipo | % Uexp sobre el Nominal | CMC Ac6 Metrología, μm | CMC Ac6 Metrología, mm | Tolerancia CANAGROSA Uexp, mm | EVALUACIÓN Uexp | Grado 0 |  |  |  | Grado 1 |  |  |  | CMC (mm) (k=2)
[16 empty] | Te, ± μm | Evaluación | Tv, ± μm | Evaluación | Te, ± μm | Evaluación | Tv, ± μm | Evaluación
0.5 | -4e-05 | 4e-05 | 0 | E36470 | 7e-05 | 5.025e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.014% | 0.07958 | 7.958e-05 | 0.00010743 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069072
1 | -7e-05 | 6e-05 | 0 | D84863 | 7e-05 | 5.05e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.007% | 0.08016 | 8.016e-05 | 0.00010822 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069074
1.0005 | -6e-05 | 3e-05 | 0 | D93825 | 7e-05 | 5.05e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006997% | 0.080161 | 8.0161e-05 | 0.00010822 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069074
1.001 | -4e-05 | 4e-05 | 0 | D75775 | 7e-05 | 5.0501e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006993% | 0.080161 | 8.0161e-05 | 0.00010822 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069074
1.002 | -3e-05 | 3e-05 | 0 | D77868 | 7e-05 | 5.0501e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006986% | 0.080162 | 8.0162e-05 | 0.00010822 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069074
1.003 | -5e-05 | 8e-05 | 0 | C49314 | 7e-05 | 5.0502e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006979% | 0.080163 | 8.0163e-05 | 0.00010822 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069074
1.004 | -9e-05 | 4e-05 | 0 | D58222 | 7e-05 | 5.0502e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006972% | 0.080165 | 8.0165e-05 | 0.00010822 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069074
1.005 | 6e-05 | 8e-05 | 0 | D83688 | 7e-05 | 5.0502e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006965% | 0.080166 | 8.0166e-05 | 0.00010822 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069074
1.006 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | E17901 | 7e-05 | 5.0503e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006958% | 0.080167 | 8.0167e-05 | 0.00010823 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069074
1.007 | -3e-05 | 5e-05 | 0 | D78389 | 7e-05 | 5.0504e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006951% | 0.080168 | 8.0168e-05 | 0.00010823 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069074
1.008 | 0 | 0 |  | D72942 | 0 | 5.0504e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0% | 0.080169 | 8.0169e-05 | 0.00010823 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069074
1.009 | -2e-05 | 6e-05 | 0 | D92923 | 7e-05 | 5.0505e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006938% | 0.08017 | 8.017e-05 | 0.00010823 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069074
1.01 | 2e-05 | 7e-05 | 0 | D95977 | 7e-05 | 5.0505e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006931% | 0.080172 | 8.0172e-05 | 0.00010823 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069074
1.02 | -1e-05 | 6e-05 | 0 | D92232 | 7e-05 | 5.051e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006863% | 0.080183 | 8.0183e-05 | 0.00010825 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.03 | 0 | 8e-05 | 0 | C23465 | 7e-05 | 5.0515e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006796% | 0.080195 | 8.0195e-05 | 0.00010826 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.04 | -2e-05 | 6e-05 | 0 | D93107 | 7e-05 | 5.052e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006731% | 0.080206 | 8.0206e-05 | 0.00010828 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.05 | -6e-05 | 5e-05 | 0 | D78475 | 7e-05 | 5.0525e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006667% | 0.080218 | 8.0218e-05 | 0.00010829 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.06 | 2e-05 | 9e-05 | 0 | D92301 | 7e-05 | 5.053e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006604% | 0.08023 | 8.023e-05 | 0.00010831 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.07 | -6e-05 | 4e-05 | 0 | D86748 | 7e-05 | 5.0535e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006542% | 0.080241 | 8.0241e-05 | 0.00010833 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.08 | 3e-05 | 4e-05 | 0 | D82851 | 7e-05 | 5.054e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006481% | 0.080253 | 8.0253e-05 | 0.00010834 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.09 | -4e-05 | 7e-05 | 0 | D81424 | 7e-05 | 5.0545e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006422% | 0.080264 | 8.0264e-05 | 0.00010836 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.1 | -2e-05 | 4e-05 | 0 | D93274 | 7e-05 | 5.055e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006364% | 0.080276 | 8.0276e-05 | 0.00010837 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.11 | 8e-05 | 4e-05 | 0 | D87542 | 7e-05 | 5.0555e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006306% | 0.080288 | 8.0288e-05 | 0.00010839 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.12 | -1e-05 | 7e-05 | 0 | D87266 | 7e-05 | 5.056e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.00625% | 0.080299 | 8.0299e-05 | 0.0001084 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.13 | -2e-05 | 9e-05 | 0 | D72655 | 7e-05 | 5.0565e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006195% | 0.080311 | 8.0311e-05 | 0.00010842 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.14 | -6e-05 | 7e-05 | 0 | D80920 | 7e-05 | 5.057e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.00614% | 0.080322 | 8.0322e-05 | 0.00010844 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.15 | 3e-05 | 4e-05 | 0 | D87423 | 7e-05 | 5.0575e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006087% | 0.080334 | 8.0334e-05 | 0.00010845 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.16 | -2e-05 | 3e-05 | 0 | D87888 | 7e-05 | 5.058e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.006034% | 0.080346 | 8.0346e-05 | 0.00010847 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.17 | -2e-05 | 7e-05 | 0 | D82670 | 7e-05 | 5.0585e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005983% | 0.080357 | 8.0357e-05 | 0.00010848 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.18 | -5e-05 | 8e-05 | 0 | C69908 | 7e-05 | 5.059e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005932% | 0.080369 | 8.0369e-05 | 0.0001085 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.19 | 0 | 5e-05 | 0 | D90448 | 7e-05 | 5.0595e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005882% | 0.08038 | 8.038e-05 | 0.00010851 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.2 | -6e-05 | 7e-05 | 0 | C39919 | 7e-05 | 5.06e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005833% | 0.080392 | 8.0392e-05 | 0.00010853 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.21 | -1e-05 | 8e-05 | 0 | D86361 | 7e-05 | 5.0605e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005785% | 0.080404 | 8.0404e-05 | 0.00010854 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.22 | -5e-05 | 3e-05 | 0 | D80381 | 7e-05 | 5.061e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005738% | 0.080415 | 8.0415e-05 | 0.00010856 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.23 | -8e-05 | 7e-05 | 0 | D52204 | 7e-05 | 5.0615e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005691% | 0.080427 | 8.0427e-05 | 0.00010858 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069075
1.24 | -6e-05 | 6e-05 | 0 | D83763 | 7e-05 | 5.062e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005645% | 0.080438 | 8.0438e-05 | 0.00010859 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.25 | -2e-05 | 8e-05 | 0 | E24552 | 7e-05 | 5.0625e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0056% | 0.08045 | 8.045e-05 | 0.00010861 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.26 | -4e-05 | 9e-05 | 0 | D89860 | 7e-05 | 5.063e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005556% | 0.080462 | 8.0462e-05 | 0.00010862 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.27 | -3e-05 | 0.0001 | 0 | D81731 | 7e-05 | 5.0635e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005512% | 0.080473 | 8.0473e-05 | 0.00010864 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.28 | -3e-05 | 9e-05 | 0 | D84075 | 7e-05 | 5.064e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005469% | 0.080485 | 8.0485e-05 | 0.00010865 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.29 | -3e-05 | 6e-05 | 0 | D83268 | 7e-05 | 5.0645e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005426% | 0.080496 | 8.0496e-05 | 0.00010867 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.3 | -7e-05 | 4e-05 | 0 | D55105 | 7e-05 | 5.065e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005385% | 0.080508 | 8.0508e-05 | 0.00010869 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.31 | 0 | 7e-05 | 0 | D59320 | 7e-05 | 5.0655e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005344% | 0.08052 | 8.052e-05 | 0.0001087 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.32 | 0 | 8e-05 | 0 | D61124 | 7e-05 | 5.066e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005303% | 0.080531 | 8.0531e-05 | 0.00010872 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.33 | -3e-05 | 0.0001 | 0 | D51799 | 7e-05 | 5.0665e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005263% | 0.080543 | 8.0543e-05 | 0.00010873 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.34 | -4e-05 | 3e-05 | 0 | D94247 | 7e-05 | 5.067e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005224% | 0.080554 | 8.0554e-05 | 0.00010875 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.35 | -5e-05 | 5e-05 | 0 | D83415 | 7e-05 | 5.0675e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005185% | 0.080566 | 8.0566e-05 | 0.00010876 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.36 | -8e-05 | 7e-05 | 0 | D86055 | 7e-05 | 5.068e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005147% | 0.080578 | 8.0578e-05 | 0.00010878 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.37 | 8e-05 | 0.00013 | 1 | E14272 | 7e-05 | 5.0685e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005109% | 0.080589 | 8.0589e-05 | 0.0001088 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | NO CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.38 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | D61528 | 7e-05 | 5.069e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005072% | 0.080601 | 8.0601e-05 | 0.00010881 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.39 | -8e-05 | 8e-05 | 0 | D82830 | 7e-05 | 5.0695e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005036% | 0.080612 | 8.0612e-05 | 0.00010883 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.4 | -2e-05 | 3e-05 | 0 | D75087 | 7e-05 | 5.07e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.005% | 0.080624 | 8.0624e-05 | 0.00010884 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.41 | -3e-05 | 4e-05 | 0 | E32816 | 7e-05 | 5.0705e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.004965% | 0.080636 | 8.0636e-05 | 0.00010886 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.42 | -5e-05 | 6e-05 | 0 | D66171 | 7e-05 | 5.071e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.00493% | 0.080647 | 8.0647e-05 | 0.00010887 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.43 | -6e-05 | 5e-05 | 0 | D61650 | 7e-05 | 5.0715e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.004895% | 0.080659 | 8.0659e-05 | 0.00010889 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.44 | -0.0001 | 7e-05 | 0 | D76362 | 7e-05 | 5.072e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.004861% | 0.08067 | 8.067e-05 | 0.00010891 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.45 | -0.0001 | 4e-05 | 0 | D84170 | 7e-05 | 5.0725e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.004828% | 0.080682 | 8.0682e-05 | 0.00010892 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.46 | -5e-05 | 5e-05 | 0 | D82640 | 7e-05 | 5.073e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.004795% | 0.080694 | 8.0694e-05 | 0.00010894 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069076
1.47 | -3e-05 | 6e-05 | 0 | D76483 | 7e-05 | 5.0735e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.004762% | 0.080705 | 8.0705e-05 | 0.00010895 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069077
1.48 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | D85335 | 7e-05 | 5.074e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.00473% | 0.080717 | 8.0717e-05 | 0.00010897 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069077
1.49 | -7e-05 | 5e-05 | 0 | E28453 | 7e-05 | 5.0745e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.004698% | 0.080728 | 8.0728e-05 | 0.00010898 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069077
1.5 | -2e-05 | 5e-05 | 0 | D47261 | 7e-05 | 5.075e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.004667% | 0.08074 | 8.074e-05 | 0.000109 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069077
1.6 | -7e-05 | 4e-05 | 0 | D94416 | 7e-05 | 5.08e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.004375% | 0.080856 | 8.0856e-05 | 0.00010916 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069077
1.7 | -5e-05 | 7e-05 | 0 | D59148 | 7e-05 | 5.085e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.004118% | 0.080972 | 8.0972e-05 | 0.00010931 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069078
1.8 | -6e-05 | 3e-05 | 0 | D87948 | 7e-05 | 5.09e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.003889% | 0.081088 | 8.1088e-05 | 0.00010947 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069078
1.9 | -6e-05 | 5e-05 | 0 | D71270 | 7e-05 | 5.095e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.003684% | 0.081204 | 8.1204e-05 | 0.00010963 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069078
2 | -2e-05 | 0.00013 | 1 | D79587 | 7e-05 | 5.1e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0035% | 0.08132 | 8.132e-05 | 0.00010978 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | NO CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069079
2.5 | -0.00011 | 2e-05 | 0 | D80468 | 7e-05 | 5.125e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0028% | 0.0819 | 8.19e-05 | 0.00011057 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069081
3 | -0.00012 | 8e-05 | 0 | E23733 | 7e-05 | 5.15e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.002333% | 0.08248 | 8.248e-05 | 0.00011135 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069083
3.5 | -0.0001 | 4e-05 | 0 | D82142 | 7e-05 | 5.175e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.002% | 0.08306 | 8.306e-05 | 0.00011213 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069086
4 | -4e-05 | 2e-05 | 0 | D84927 | 7e-05 | 5.2e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.00175% | 0.08364 | 8.364e-05 | 0.00011291 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069088
4.5 | -4e-05 | 8e-05 | 0 | D88123 | 7e-05 | 5.225e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.001556% | 0.08422 | 8.422e-05 | 0.0001137 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.006909
5 | -6e-05 | 0.00012 | 1 | D86459 | 7e-05 | 5.25e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0014% | 0.0848 | 8.48e-05 | 0.00011448 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | NO CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069093
5.5 | -5e-05 | 0.0001 | 0 | D97557 | 7e-05 | 5.275e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.001273% | 0.08538 | 8.538e-05 | 0.00011526 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069095
6 | -1e-05 | 9e-05 | 0 | D88340 | 7e-05 | 5.3e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.001167% | 0.08596 | 8.596e-05 | 0.00011605 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069098
6.5 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | E53580 | 8e-05 | 5.325e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.001231% | 0.08654 | 8.654e-05 | 0.00011683 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.00691
7 | 0 | 0 |  | E58913 | 0 | 5.35e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0% | 0.08712 | 8.712e-05 | 0.00011761 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069103
7.5 | -5e-05 | 4e-05 | 0 | D88419 | 8e-05 | 5.375e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.001067% | 0.0877 | 8.77e-05 | 0.0001184 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069105
8 | 0 | 0 |  | D93441 | 0 | 5.4e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0% | 0.08828 | 8.828e-05 | 0.00011918 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069107
8.5 | -5e-05 | 6e-05 | 0 | E82481 | 8e-05 | 5.425e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0009412% | 0.08886 | 8.886e-05 | 0.00011996 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.006911
9 | -0.00015 | 5e-05 | 0 | E43525 | 8e-05 | 5.45e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0008889% | 0.08944 | 8.944e-05 | 0.00012074 | OK | 0.12 | NO CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069113
9.5 | -1e-05 | 4e-05 | 0 | E74940 | 8e-05 | 5.475e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0008421% | 0.09002 | 9.002e-05 | 0.00012153 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069115
10 | -3e-05 | 7e-05 | 0 | E60090 | 8e-05 | 5.5e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0008% | 0.0906 | 9.06e-05 | 0.00012231 | OK | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069118
10.5 | 5e-05 | 7e-05 | 0 | E30119 | 8e-05 | 5.525e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0007619% | 0.09118 | 9.118e-05 | 0.00012309 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069265
11 | -1e-05 | 7e-05 | 0 | F10855 | 8e-05 | 5.55e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0007273% | 0.09176 | 9.176e-05 | 0.00012388 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069267
11.5 | -3e-05 | 4e-05 | 0 | E45052 | 8e-05 | 5.575e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0006957% | 0.09234 | 9.234e-05 | 0.00012466 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.006927
12 | 3e-05 | 5e-05 | 0 | E49800 | 8e-05 | 5.6e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0006667% | 0.09292 | 9.292e-05 | 0.00012544 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069273
12.5 | -6e-05 | 5e-05 | 0 | E61652 | 8e-05 | 5.625e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.00064% | 0.0935 | 9.35e-05 | 0.00012622 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069275
13 | -2e-05 | 7e-05 | 0 | D68983 | 8e-05 | 5.65e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0006154% | 0.09408 | 9.408e-05 | 0.00012701 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069278
13.5 | -2e-05 | 8e-05 | 0 | E79364 | 8e-05 | 5.675e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0005926% | 0.09466 | 9.466e-05 | 0.00012779 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069281
14 | -2e-05 | 0.0001 | 0 | E61980 | 8e-05 | 5.7e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0005714% | 0.09524 | 9.524e-05 | 0.00012857 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069283
14.5 | 3e-05 | 7e-05 | 0 | E44963 | 8e-05 | 5.725e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0005517% | 0.09582 | 9.582e-05 | 0.00012936 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069286
15 | -9e-05 | 0.00011 | 1 | D88602 | 8e-05 | 5.75e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0005333% | 0.0964 | 9.64e-05 | 0.00013014 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | NO CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069289
15.5 | 2e-05 | 5e-05 | 0 | E58710 | 8e-05 | 5.775e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0005161% | 0.09698 | 9.698e-05 | 0.00013092 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069292
16 | -2e-05 | 5e-05 | 0 | E55992 | 8e-05 | 5.8e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0005% | 0.09756 | 9.756e-05 | 0.00013171 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069294
16.5 | 0 | 3e-05 | 0 | E60164 | 8e-05 | 5.825e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0004848% | 0.09814 | 9.814e-05 | 0.00013249 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069297
17 | 0.00012 | 2e-05 | 0 | E53152 | 8e-05 | 5.85e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0004706% | 0.09872 | 9.872e-05 | 0.00013327 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.00693
17.5 | -6e-05 | 5e-05 | 0 | E53318 | 8e-05 | 5.875e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0004571% | 0.0993 | 9.93e-05 | 0.00013406 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069303
18 | -1e-05 | 7e-05 | 0 | E34779 | 8e-05 | 5.9e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0004444% | 0.09988 | 9.988e-05 | 0.00013484 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069306
18.5 | 8e-05 | 4e-05 | 0 | E53091 | 8e-05 | 5.925e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0004324% | 0.10046 | 0.00010046 | 0.00013562 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069309
19 | 4e-05 | 3e-05 | 0 | E86925 | 9e-05 | 5.95e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0004737% | 0.10104 | 0.00010104 | 0.0001364 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069312
19.5 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | D83358 | 9e-05 | 5.975e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0004615% | 0.10162 | 0.00010162 | 0.00013719 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069315
20 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | D53917 | 9e-05 | 6e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.00045% | 0.1022 | 0.0001022 | 0.00013797 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069318
20.5 | 8e-05 | 4e-05 | 0 | E84860 | 9e-05 | 6.025e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.000439% | 0.10278 | 0.00010278 | 0.00013875 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.006932
21 | 7e-05 | 3e-05 | 0 | E69744 | 9e-05 | 6.05e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0004286% | 0.10336 | 0.00010336 | 0.00013954 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069323
21.5 | 8e-05 | 4e-05 | 0 | D68823 | 9e-05 | 6.075e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0004186% | 0.10394 | 0.00010394 | 0.00014032 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069327
22 | 0.00012 | 5e-05 | 0 | D80177 | 9e-05 | 6.1e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0004091% | 0.10452 | 0.00010452 | 0.0001411 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.006933
22.5 | 3e-05 | 0.00012 | 1 | D80266 | 9e-05 | 6.125e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0004% | 0.1051 | 0.0001051 | 0.00014188 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | NO CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069333
23 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | E42829 | 9e-05 | 6.15e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0003913% | 0.10568 | 0.00010568 | 0.00014267 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069336
23.5 | 7e-05 | 6e-05 | 0 | E53295 | 9e-05 | 6.175e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.000383% | 0.10626 | 0.00010626 | 0.00014345 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069339
24 | 1e-05 | 5e-05 | 0 | E91548 | 9e-05 | 6.2e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.000375% | 0.10684 | 0.00010684 | 0.00014423 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069342
24.5 | 5e-05 | 4e-05 | 0 | E86795 | 9e-05 | 6.225e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0003673% | 0.10742 | 0.00010742 | 0.00014502 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069345
25 | 1e-05 | 8e-05 | 0 | E62290 | 9e-05 | 6.25e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.00036% | 0.108 | 0.000108 | 0.0001458 | OK | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME | 0.0069348
30 | 6e-05 | 2e-05 | 0 | E38208 | 9e-05 | 6.5e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0003% | 0.1138 | 0.0001138 | 0.00015363 | OK | 0.2 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.4 | CONFORME | 0.18 | CONFORME | 0.0069582
40 | -3e-05 | 6e-05 | 0 | D73231 | 0.0001 | 7e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.00025% | 0.1254 | 0.0001254 | 0.00016929 | OK | 0.2 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.4 | CONFORME | 0.18 | CONFORME | 0.0069653
50 | -0.00014 | 8e-05 | 0 | E16085 | 0.00011 | 7.5e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.00022% | 0.137 | 0.000137 | 0.00018495 | OK | 0.2 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.4 | CONFORME | 0.18 | CONFORME | 0.0069732
60 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | E38309 | 0.00012 | 8e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0002% | 0.1486 | 0.0001486 | 0.00020061 | OK | 0.25 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.5 | CONFORME | 0.18 | CONFORME | 0.0070076
70 | 5e-05 | 2e-05 | 0 | D95858 | 0.00013 | 8.5e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0001857% | 0.1602 | 0.0001602 | 0.00021627 | OK | 0.25 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.5 | CONFORME | 0.18 | CONFORME | 0.007017
75 | 4e-05 | 7e-05 | 0 | E19345 | 0.00013 | 8.75e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0001733% | 0.166 | 0.000166 | 0.0002241 | OK | 0.25 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.5 | CONFORME | 0.18 | CONFORME | 0.0070219
80 | -6e-05 | 6e-05 | 0 | D71148 | 0.00013 | 9e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.0001625% | 0.1718 | 0.0001718 | 0.00023193 | OK | 0.3 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.6 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.0070584
90 | 0 | 0 |  | E52902 | 0 | 9.5e-05 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0% | 0.1834 | 0.0001834 | 0.00024759 | OK | 0.3 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.6 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.0070692
100 | 0.0001 | 4e-05 | 0 | D94799 | 0.00015 | 0.0001 | - | 16/34534562 | 2016-09-13 | 3189 | 0.00015% | 0.195 | 0.000195 | 0.00026325 | OK | 0.3 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.6 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.0070809
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nominal (mm) | Uexp (k=2) mm | Tolerancia CANAGROSA Uexp mm | EVALUACIÓN Uexp
100 | 0.00015 | 0.00026325 | OK
150 | 0.00026 | 0.0004482 | OK
200 | 0.0003 | 0.0005265 | OK

## DATOS PIE DE REY
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| BUSCADOR | PD2A12881 | POSICIÓN | 1032 | [13 empty] | Palpador de Exteriores | [9 empty] | Palpador de Interiores |  |  | Sonda de Profundidad
| Identificación | N/S | Tipo |  | Modelo | Fabricante | Unidad Medida | Capacidad | Resolución /División de Escala (mm) | Nominal Ancho Combinado, L4 | Tolerancia Ancho Combinado L4 (mm) | Sin Uso | Lugar de Calibración | Frase Criterio Aceptación ESP | Frase Criterio Aceptación ENG | Longitud Bocas, H | Longitud Bocas, h | Punto de Calibración 1 | Punto de Calibración 2 | Punto de Calibración 3 | Punto de Calibración 4 | Punto de Calibración 5 | Punto de Calibración 6 | Punto de Calibración 7 | Punto de Calibración 8 | Punto de Calibración 9 | Punto de Calibración 10 | Punto de Calibración 1 | Punto de Calibración 2 | Punto de Calibración 3 | Punto de Calibración 1 | Punto de Calibración 2 | Punto de Calibración 3 | Solicitante |  | Dirección |  |  | Sin Uso | Incertidumbre de Uso | Criterio ¦C¦ | Criterio Uexp | Criterio ¦C¦+ Uexp | CMC
1 | PD213018 | NO CONSTA | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1
2 | PD213025 | NO CONSTA | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 2
3 | PD213045 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 3
4 | PD213130 | NO CONSTA | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 4
5 | PD213148 | NO CONSTA | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0084 | 5
6 | PD213251 | NO CONSTA | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 7
7 | PD213255 | NO CONSTA | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.2 | 0.0084 | 8
8 | PD213271 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 9
9 | PD213525 | NO CONSTA | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.2 | 0.0084 | 10
10 | PD213762 | NO CONSTA | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.2 | 0.0084 | 11
11 | PD214302 | 1302 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.2 | 0.0084 | 12
12 | PD214307 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 13
13 | PD218001 | NO CONSTA | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | CK20-F | TESA | mm | 0 - 200 | 0.02 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 5.06 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.0084 | 14
14 | PD2A0824 | NO CONSTA | PIE DE REY | NORMAL | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.2 | 0.0084 | 15
15 | PD2A09694 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 16
16 | PD2A09696 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 17
17 | PD2A09697 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 18
18 | PD2A09699 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 19
19 | PD2A09700 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 20
20 | PD2A09702 | 11174049 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 21
21 | PD2A09703 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 22
22 | PD2A09704 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 23
23 | PD2A09708 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 24
24 | PD2A09709 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 25
25 | PD2A09803 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 26
26 | PD2A09804 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 27
27 | PD2A09852 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 28
28 | PD2A09854 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 29
29 | PD2A09856 | 11356159 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.04 | 0.0084 | 30
30 | PD2A09857 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 31
31 | PD2A09859 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 32
32 | PD2A09861 | 11356149 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.04 | 0.0084 | 33
33 | PD2A09862 | 11358971 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 | 0 | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | 30 | 4 | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.04 | 0.0084 | 34
34 | PD2A09863 | 11356049 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.04 | 0.0084 | 35
35 | PD2A09865 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 36
36 | PD2A09868 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 37
37 | PD2A09898 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 38
38 | PD2A09899 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 39
39 | PD2A09961 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 41
40 | PD2A09963 | 11143974 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 42
41 | PD2A09964 | 11143973 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 43
42 | PD2A09965 | 11143984 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 44
43 | PD2A09966 | 11131046 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 45
44 | PD2A09967 | 11143985 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.2 | 0.0084 | 46
45 | PD2A09968 | 11139053 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 47
46 | PD2A10010 | 11468214 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 48
47 | PD2A10011 | 11468228 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 49
48 | PD2A10221 | 0001048 | PIE DE REY | DIGITAL | NTD14-20PKX | MITUTOYO | mm | 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 10 | 21.5 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 170 | 200 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.04 | 0.0084 | 50
49 | PD2A10222 | 0001053 | PIE DE REY | DIGITAL | NTD14-20PKX | MITUTOYO | mm | 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 10 | 21.5 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 170 | 200 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.04 | 0.0084 | 51
50 | PD2A10242 | 1195 | PIE DE REY | NORMAL | N/C | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 52
51 | PD2A10274 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 30 EWN | MAHR | mm | 0-100 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0084 | 53
52 | PD2A10275 | 12010544 | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 30 EWN | MAHR | mm | 0-100 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 5.05 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 54
53 | PD2A10284 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-153 | MITUTOYO | mm | 0-300 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 55
54 | PD2A10332 | 12002209 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 56
55 | PD2A10333 | 12002220 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 57
56 | PD2A10334 | 12002215 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 58
57 | PD2A10335 | 12002214 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 59
58 | PD2A10336 | 12002225 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 60
59 | PD2A10337 | 12002218 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 61
60 | PD2A10338 | 12002232 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 62
61 | PD2A10339 | 12002231 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 63
62 | PD2A10341 | 12002208 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 64
63 | PD2A10343 | 12002195 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 65
64 | PD2A10398 | 5R0025901 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 66
65 | PD2A10399 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 67
66 | PD2A10400 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 68
67 | PD2A10401 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 69
69 | PD2A10404 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 71
70 | PD2A10405 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 72
71 | PD2A10407 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 73
72 | PD2A10408 | 5R0010701 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 74
73 | PD2A10409 | 5R0005901 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 75
74 | PD2A10410 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 76
75 | PD2A10411 | 5R0088801 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 77
76 | PD2A10412 | 5R0003501 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 78
77 | PD2A10413 | 5R0085101 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 79
78 | PD2A10414 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 80
79 | PD2A10415 | 5R0086401 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 81
80 | PD2A10416 | 5R0074101 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 82
81 | PD2A10418 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 83
82 | PD2A10458 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 250 | TESA | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 84
83 | PD2A10527 | 12002196 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 85
84 | PD2A10529 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 86
85 | PD2A10530 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 87
86 | PD2A10531 | 12193207 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 88
87 | PD2A10532 | 12002235 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 89
88 | PD2A10683 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 90
89 | PD2A10702 |  | PIE DE REY | DIGITAL | NTD14-20PKX | MITUTOYO | mm | 200MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 91
90 | PD2A10703 |  | PIE DE REY | DIGITAL | NTD14-20PKX | MITUTOYO | mm | 200MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 92
91 | PD2A10704 | 000137 | PIE DE REY | DIGITAL | NTD14-20PKX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 11.05 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 171.15 | 200 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 93
92 | PD2A10724 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 250 | TESA | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | 5.05: - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 94
93 | PD2A10791 | 5R0055401 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 95
94 | PD2A10792 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 96
95 | PD2A10793 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 97
96 | PD2A10794 | 5R0039401 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 98
97 | PD2A10795 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 99
98 | PD2A10796 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 100
99 | PD2A10797 | 5R0023801 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 101
100 | PD2A10798 | 5R0038301 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 102
101 | PD2A10799 | 5R0046401 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 103
102 | PD2A10800 | 5R0093901 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 104
103 | PD2A10801 | 5R0028701 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 105
104 | PD2A10802 | 5R0064701 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 106
105 | PD2A10803 | 5R0031801 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 107
106 | PD2A10804 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 108
107 | PD2A10805 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 109
108 | PD2A10806 | 5R0030901 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 110
109 | PD2A10807 | 5R0064901 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 111
110 | PD2A10808 | 5R0042001 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 112
111 | PD2A10810 | 5R0023901 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 113
112 | PD2A10812 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 114
113 | PD2A10813 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 115
114 | PD2A10816 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 117
115 | PD2A10817 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 118
116 | PD2A10867 | 5R0060201 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 119
117 | PD2A10868 | 5R0039601 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 120
118 | PD2A10869 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 121
119 | PD2A10870 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 122
120 | PD2A10871 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 123
121 | PD2A10872 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 124
122 | PD2A10873 | 5R0083901 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 125
123 | PD2A10874 | 5R0049001 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 126
124 | PD2A10875 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 127
125 | PD2A10876 | 5R0075301 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 128
126 | PD2A10877 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 129
127 | PD2A10878 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 130
128 | PD2A10881 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 131
129 | PD2A10882 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 132
130 | PD2A10883 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 133
131 | PD2A10884 | 5R0059901 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 134
132 | PD2A10885 | 5R0040001 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 135
133 | PD2A10887 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 136
134 | PD2A10888 | 5R0092301 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 137
135 | PD2A10970 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 138
136 | PD2A10971 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 139
137 | PD2A10972 | 5L0007101 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 140
138 | PD2A10973 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 141
139 | PD2A10974 | 5L0008001 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 142
140 | PD2A11112 |  | PIE DE REY | NORMAL | 125MEB | S. STARRETT | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 143
141 | PD2A11403 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 144
142 | PD2A11404 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 145
143 | PD2A11416 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | STANDARD GAGE | mm | 0 - 300 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 146
144 | PD2A11442 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500626-1-0 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 147
145 | PD2A11443 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 500626-1-0 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 142
146 | PD2A11492 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 149
147 | PD2A11493 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 150
148 | PD2A11494 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 151
149 | PD2A11495 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 152
150 | PD2A11496 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 153
151 | PD2A11497 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 154
152 | PD2A11498 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 155
153 | PD2A11499 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 156
154 | PD2A11500 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 157
155 | PD2A11501 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 158
156 | PD2A11519 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | DIGIMATIC | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 159
157 | PD2A11520 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | DIGIMATIC | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 160
158 | PD2A11529 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-626-1-0 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 161
159 | PD2A11578 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-626-1-0 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 162
160 | PD2A11579 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-626-1-0 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 163
161 | PD2A11580 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-626-1-0 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 164
162 | PD2A11673 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 165
163 | PD2A11674 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 166
164 | PD2A11697 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 167
165 | PD2A11698 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 168
166 | PD2A11699 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 169
167 | PD2A11700 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 170
168 | PD2A11701 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 171
169 | PD2A11702 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 172
170 | PD2A11703 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 173
171 | PD2A11704 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 174
172 | PD2A11706 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 175
173 | PD2A11707 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 176
174 | PD2A11708 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 177
175 | PD2A11793 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-20 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 178
176 | PD2A11794 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-20 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 179
177 | PD2A11795 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-153 | MITUTOYO | mm | 0-300 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 180
178 | PD2A11796 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-153 | MITUTOYO | mm | 0-300 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 181
179 | PD2A11797 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-153 | MITUTOYO | mm | 0-300 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 182
180 | PD2A11798 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 571-201-20 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 183
181 | PD2A11799 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 571-201-20 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 184
182 | PD2A11876 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 185
183 | PD2A11877 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 186
184 | PD2A12048 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 30 EWR | MAHR | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 187
185 | PD2A12049 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 30 EWR | MAHR | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 188
186 | PD2A12050 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 30 EWR | MAHR | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 189
187 | PD2A12051 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 30 EWR | MAHR | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 190
188 | PD2A12086 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 191
189 | PD2A12144 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 192
190 | PD2A12168 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CR 2032 | TESA | CM.CM | 0-15 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 193
191 | PD2A12252 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CR 2032 | STANDARD GAGE | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 194
192 | PD2A12280 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 195
193 | PD2A12281 | 5Z0016101 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 196
194 | PD2A12286 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 573-742 | MITUTOYO | mm | 0-200MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 197
195 | PD2A12291 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 30 EWN | MAHR | mm | 0-100 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 198
196 | PD2A12292 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 30 EWN | MAHR | mm | 0-100 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 199
197 | PD2A12293 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 30 EWN | MAHR | mm | 0-100 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 200
198 | PD2A12298 |  | PIE DE REY | NORMAL | DIN 862 | MITUTOYO | 0.05 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 201
199 | PD2A12299 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 202
200 | PD2A12300 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 203
201 | PD2A12301 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 204
202 | PD2A12303 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 205
203 | PD2A12304 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 206
204 | PD2A12305 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 207
205 | PD2A12306 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 208
206 | PD2A12307 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 209
207 | PD2A12308 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 00530248 | TESA | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 210
208 | PD2A12309 | 13048660 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 211
209 | PD2A12310 | 13048661 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 212
210 | PD2A12311 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 213
211 | PD2A12312 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 214
212 | PD2A12313 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 215
213 | PD2A12314 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 216
214 | PD2A12315 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 217
215 | PD2A12316 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 218
216 | PD2A12317 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 219
217 | PD2A12318 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 220
218 | PD2A12319 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 221
219 | PD2A12321 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 222
220 | PD2A12323 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 223
221 | PD2A12324 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 224
222 | PD2A12325 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 225
223 | PD2A12326 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 226
224 | PD2A12327 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 227
225 | PD2A12328 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 228
226 | PD2A12329 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 229
227 | PD2A12330 | 5X0047901 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 230
228 | PD2A12331 | 5X0048301 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 231
229 | PD2A12332 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 232
230 | PD2A12333 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 233
231 | PD2A12334 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 234
232 | PD2A12335 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 235
233 | PD2A12336 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 236
234 | PD2A12337 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 237
235 | PD2A12338 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 238
236 | PD2A12339 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 239
237 | PD2A12340 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 240
238 | PD2A12342 | 13041071 | PIE DE REY | ANALÓGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 241
239 | PD2A12408 | 13046877 | PIE DE REY | NORMAL | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 242
240 | PD2A12490 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CR 2032 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 243
241 | PD2A12491 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CR 2032 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 244
242 | PD2A12592 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 245
243 | PD2A12696 | 1231 | PIE DE REY | DIGITAL | 573-125-20 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 246
244 | PD2A12720 | 05086466 | PIE DE REY | NORMAL | N/C | STAINLESS | mm | 0 - 200 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 247
245 | PD2A12724 | 0001403 | PIE DE REY | DIGITAL | 573-742 | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 11.05 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 171.15 | 200 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 248
246 | PD2A12725 | 13508677 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 249
247 | PD2A12726 | 13508687 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 250
248 | PD2A12727 | 13508685 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 251
249 | PD2A12728 | 14005457 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 252
250 | PD2A12729 | 13508675 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 253
251 | PD2A12730 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 254
252 | PD2A1279 | S/E | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"C | MITUTOYO | mm | 150 | 0.01 | 0 | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 30 | 4 | 1.04 | 5.14 | 20.04 | 25 | 71.11 | 100 | 150 |  |  |  | 11.14 | 50 | 101.06 | 1.02 | 50 | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  | 0.03 | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 255
253 | PD2A1893 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 115RC-700 | ETALON | -MM | DE 0 A 650 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 256
254 | PD2A1971 | NO CONSTA | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6" | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 | 0 | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 40 | 6 | 1.05 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 100 | 121.05 | 150 |  |  |  | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  | 0.06 | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 257
255 | PD2A2222 | 20305553 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 258
256 | PD2A2229 | 20314191 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 259
257 | PD2A2235 | NO CONSTA | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 260
258 | PD2A2239 | NO CONSTA | PIE DE REY | ANALÓGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 261
259 | PD2A2245 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 262
260 | PD2A2246 | 20314420 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 263
261 | PD2A2247 | 20314371 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 264
262 | PD2A2249 | 203141362 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 265
263 | PD2A2911 | 12210 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-171 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 266
264 | PD2A2912 | 04087537 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-171 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 267
265 | PD2A2959 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-171U | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 268
266 | PD2A3031 | 41050186 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 269
267 | PD2A3094 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 270
268 | PD2A3099 | 41081299 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 271
269 | PD2A3103 | 31088653 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 272
270 | PD2A3323 | 41298336 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 273
271 | PD2A3359 | 5159746 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 274
272 | PD2A3515 | 41290672 | PIE DE REY | NORMAL | 530 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 275
273 | PD2A3516 | 41290680 | PIE DE REY | NORMAL | 530 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 276
274 | PD2A3519 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 277
275 | PD2A4046 | S/E | PIE DE REY | NORMAL | CM6421 | SNAP-ON | mm | 0 - 150 | 0.02 | 0 | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 30 | 4 | 1.02 | 21.02 | 41.14 | 71.06 | 100 | 121.2 | 150 |  |  |  | 11.02 | 71.02 | 100 | 5.14 | 60 | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  | 0.03 | 0.1 | - | - | 0.08 | 0.0084 | 280
276 | PD2A4047 |  | PIE DE REY | NORMAL | CM6421 | SNAP-ON | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 281
277 | PD2A4048 | FG 101493 | PIE DE REY | NORMAL | CM6421 | No Consta | mm | 0 - 150 | 0.02 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.02 | 21.02 | 41.06 | 71.06 | 100 | 111.02 | 130 |  |  |  | 11.12 | 71.02 | 130 | 11.12 | 71.02 | 130 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.1 | - | - | 0.08 | 0.0084 | 282
278 | PD2A4050 |  | PIE DE REY | NORMAL | CM6421 | SNAP-ON | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 283
279 | PD2A4051 |  | PIE DE REY | NORMAL | CM6421 | SNAP-ON | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 284
280 | PD2A4506 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 30EXN | MAHR | mm | 0-100 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 285
281 | PD2A4507 | 030471043 | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 30EXN | MAHR | mm | 0-100 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 5 | 10 | 21.05 | 41.1 | 50 | 60 | 71.15 | 81.15 | 90 | 100 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 286
282 | PD2A4676 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-153 | MITUTOYO | mm | 0-300 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 287
283 | PD2A4677 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-153 | MITUTOYO | mm | 0-300 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 288
284 | PD2A4758 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-21 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 289
285 | PD2A4760 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-21 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 290
286 | PD2A4761 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-21 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 291
287 | PD2A4790 | 0012885 | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 571-201-20 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 5 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 292
288 | PD2A4791 | 0012881 | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 571-201-20 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 5 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 293
289 | PD2A4863 | 60323160 | PIE DE REY | ANALÓGICO | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 294
290 | PD2A4869 |  | PIE DE REY | NORMAL | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 295
291 | PD2A4874 | 60368065 | PIE DE REY | NORMAL | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 296
292 | PD2A4878 | N/C | PIE DE REY | NORMAL | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 297
293 | PD2A4890 |  | PIE DE REY | NORMAL | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 298
294 | PD2A4891 | 60367987 | PIE DE REY | NORMAL | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 299
295 | PD2A4892 | 60367927 | PIE DE REY | NORMAL | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.00 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 300
296 | PD2A4893 | 60367905 | PIE DE REY | ANALÓGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 301
297 | PD2A4894 | 60367976 | PIE DE REY | NORMAL | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 302
298 | PD2A4969 | 60367068 | PIE DE REY | NORMAL | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 303
299 | PD2A4970 | 60367094 | PIE DE REY | ANALÓGICO | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 304
300 | PD2A4976 | 60368099 | PIE DE REY | NORMAL | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 305
301 | PD2A5009 |  | PIE DE REY | DIGITAL | MCAL 6 | BLUE-POINT | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 306
302 | PD2A5021 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | - | HOFMANN | mm | 1000 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 307
303 | PD2A5022 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | - | HOFMANN | mm | 1000 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 308
304 | PD2A5086 | 0011161 | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 571-201-20 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 5 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 309
305 | PD2A5087 | 0011014 | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 571-201-20 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 5 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 310
306 | PD2A5292 | 07149198 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PP | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 311
307 | PD2A5498 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PP | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 312
308 | PD2A5573 | 36118 | PIE DE REY | NORMAL | 0-200 | SAM | mm | 0-200 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 313
309 | PD2A5578 |  | PIE DE REY | NORMAL | 0-200 | SAM | mm | 0-200 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 314
310 | PD2A5579 |  | PIE DE REY | NORMAL | 0-200 | SAM | mm | 0-200 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 200 | 11.05 | 71.1 | 200 | 5.15 | 60 | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 315
311 | PD2A5582 | 35888 | PIE DE REY | NORMAL | 710-P-8 | SAM | mm | 0-160 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 160 | 11.05 | 71.1 | 160 | 5.15 | 60 | 160 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 316
312 | PD2A6126 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD15-PP | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 317
313 | PD2A6245 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PP | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 318
314 | PD2A6247 | 0000049 | PIE DE REY | DIGITAL | NTD12P-15PKX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 319
315 | PD2A6269 | 07188118 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 320
316 | PD2A6438 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD15PP | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 321
317 | PD2A6439 | 7280155 | PIE DE REY | DIGITAL | CD15PP | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 322
318 | PD2A6442 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD30C | MITUTOYO | mm | 0-300 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 323
319 | PD2A6553 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PP | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 324
320 | PD2A6556 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PP | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 325
321 | PD2A6557 | 07274177 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PP | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 326
322 | PD2A6559 | 07274665 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PP | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 327
323 | PD2A6852 |  | PIE DE REY | DIGITAL | IP-66 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 328
324 | PD2A6856 |  | PIE DE REY | DIGITAL | IP-67 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 329
325 | PD2A6857 |  | PIE DE REY | DIGITAL | IP-67 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 330
326 | PD2A6858 |  | PIE DE REY | DIGITAL | IP-67 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 331
327 | PD2A6859 | 07467945 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 332
328 | PD2A6862 |  | PIE DE REY | DIGITAL | IP-67 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 334
329 | PD2A6864 |  | PIE DE REY | DIGITAL | IP-67 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 335
330 | PD2A6866 |  | PIE DE REY | DIGITAL | IP-67 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 336
331 | PD2A7103 | 08264472 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 337
332 | PD2A7105 | 08263296 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 338
333 | PD2A7106 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 339
334 | PD2A7110 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-30-DC | MITUTOYO | mm | 300 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 340
335 | PD2A7111 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-30-DC | MITUTOYO | mm | 300 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 341
336 | PD2A7112 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-30-DC | MITUTOYO | mm | 300 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 342
337 | PD2A7171 | 101061068 | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 30EXN | MAHR | mm | 0-100 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 5 | 21.05 | 30 | 41.1 | 50 | 60 | 71.15 | 81.15 | 90 | 100 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 343
338 | PD2A7180 | 8164752 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-171-21 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 | 0 | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 30 | 4 | 1.04 | 5.14 | 20.04 | 25 | 71.11 | 100 | 150 |  |  |  | 11.14 | 50 | 101.06 | 1.02 | 50 | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  | 0.03 | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 344
339 | PD2A7181 | 8164594 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-171-21 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 | 0 | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 30 | 4 | 1.04 | 5.14 | 20.04 | 25 | 71.11 | 100 | 150 |  |  |  | 11.14 | 50 | 101.06 | 1.02 | 50 | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  | 0.03 | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 345
340 | 3722 | 14626364 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 | 0 | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * E | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * E |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | CANAGROSA |  | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada |  |  | 0.03 | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 346
341 | PD2A7274 | 07452705 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | DIGIMATIC | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 347
342 | PD2A7277 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | DIGIMATIC | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 348
343 | PD2A7279 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | DIGIMATIC | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 349
344 | PD2A7280 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | DIGIMATIC | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 350
345 | PD2A7282 | 07452866 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | DIGIMATIC | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 351
346 | PD2A7283 | 7452918 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 352
347 | PD2A7389 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 353
348 | PD2A7390 | 07507479 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 354
349 | PD2A7392 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 355
350 | PD2A7393 | 07507481 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 356
351 | PD2A7542 |  | PIE DE REY | NORMAL | 125ME B | STARRETT | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 357
352 | PD2A7557 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 358
353 | PD2A7558 | 08587105 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 359
354 | PD2A7559 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-30DC | DIGIMATIC | mm | 0-300 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 360
355 | PD2A7560 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-30DC | DIGIMATIC | mm | 0-300 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 361
356 | PD2A7598 |  | PIE DE REY | NORMAL | 125ME B | STARRETT | MILIM1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 362
357 | PD2A7599 |  | PIE DE REY | NORMAL | 125ME B | STARRETT | MILIM1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 363
358 | PD2A7645 | NO CONSTA | PIE DE REY | NORMAL | 125ME B | STARRETT | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 364
359 | PD2A7739 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 365
360 | PD2A7796 | 70302000 | PIE DE REY | NORMAL | 0 - 200MM | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.02 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.02 | 10 | 21.02 | 41.1 | 71.02 | 81.02 | 100 | 121.02 | 150 | 200 | 11.02 | 100 | 200 | 5.1 | 100 | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.1 | - | - | 0.08 | 0.0084 | 366
361 | PD2A7837 | 527 | PIE DE REY | NORMAL | 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 367
362 | PD2A7839 |  | PIE DE REY | NORMAL | 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 368
363 | PD2A7841 |  | PIE DE REY | NORMAL | 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 369
364 | PD2A7843 | 527 | PIE DE REY | NORMAL | 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 370
365 | PD2A7845 |  | PIE DE REY | NORMAL | 150 | MITUTOYO | mm- | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 371
366 | PD2A7876 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 372
367 | PD2A7939 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 373
368 | PD2A8040 | 09105042 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 374
369 | PD2A8041 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 375
370 | PD2A8042 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 376
371 | PD2A8043 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 377
372 | PD2A8045 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 378
373 | PD2A8149 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 30ENT | MAHR | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 379
374 | PD2A8193 | 9144303 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 380
375 | PD2A8194 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 381
376 | PD2A8196 | 09144319 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 382
377 | PD2A8217 | 09104544 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX (500-706-11) | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 383
378 | PD2A8218 | 09107442 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX (500-706-11) | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 384
379 | PD2A8221 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 385
380 | PD2A8222 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 386
381 | PD2A8223 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 387
382 | PD2A8225 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 388
383 | PD2A8226 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 389
384 | PD2A8229 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 390
385 | PD2A8230 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 391
386 | PD2A8232 | 09078651 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 392
387 | PD2A8235 | A72BUNININ01 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 393
388 | PD2A8238 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 394
389 | PD2A8321 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 395
390 | PD2A8322 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 396
391 | PD2A8323 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 397
392 | PD2A8325 | 09141821 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 398
393 | PD2A8326 | 09131937 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 399
394 | PD2A8328 | 9142641 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 400
395 | PD2A8329 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 573-625 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 401
396 | PD2A8330 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 402
397 | PD2A8331 | 0000656 | PIE DE REY | DIGITAL | 573-625 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  | 0.04 | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 403
398 | PD2A8453 | 0000469 | PIE DE REY | DIGITAL | 573-626 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  | 0.04 | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 404
399 | PD2A8508 | 70406539 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 405
400 | PD2A8510 | 70406557 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 406
401 | PD2A8511 | 70404715 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 405
402 | PD2A8512 | 70406611 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 408
403 | PD2A8518 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD15PP | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 409
404 | PD2A8520 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD15PP | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 410
405 | PD2A8521 | 09097038 | PIE DE REY | DIGITAL | CD15PP | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 411
406 | PD2A8535 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 30 EN | MAHR | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 412
407 | PD2A8536 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 30 EN | MAHR | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 413
408 | PD2A8559 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-205 | MITUTOYO | mm | 0-300MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 414
409 | PD2A8560 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-205 | MITUTOYO | mm | 0-300MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 415
410 | PD2A8561 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-205 | MITUTOYO | mm | 0-300MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 416
411 | PD2A8739 | 90164197 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 417
412 | PD2A8740 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mili | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 418
413 | PD2A8742 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mili | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 419
414 | PD2A8743 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mili | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 420
415 | PD2A8749 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-20 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 421
416 | PD2A8750 | 10041567 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-20 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 422
417 | PD2A8752 | 10041547 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-20 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 423
418 | PD2A8753 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 424
419 | PD2A8762 | 10026468 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 425
420 | PD2A8764 | 90176411 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 426
421 | PD2A8765 | 90176041 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 427
422 | PD2A8766 | 90168371 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 428
423 | PD2A8767 | 90164263 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 429
424 | PD2A8768 | 10016915 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 430
425 | PD2A8774 | 90170101 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 431
426 | PD2A8775 | 90170031 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 432
427 | PD2A8777 | NO CONSTA | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  | 0.06 | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 433
428 | PD2A8778 | 90170020 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 434
429 | PD2A8779 | 90170143 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 435
430 | PD2A8780 | 90170049 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 436
431 | PD2A8783 | 10033676 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 437
432 | PD2A8784 | 09240028 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 438
433 | PD2A8786 | 10033973 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 439
434 | PD2A8788 | 10040480 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 440
435 | PD2A8789 | NO CONSTA | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 441
436 | PD2A8916 | 70266064 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 442
437 | PD2A9033 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 443
438 | PD2A9034 | 90197819 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 444
439 | PD2A9035 | 10115985 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 445
440 | PD2A9245 | 10135764 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 447
441 | PD2A9246 | 10135695 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 448
442 | PD2A9276 | 10375355 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPXR | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 449
443 | PD2A9277 | 10375332 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPXR | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 458
444 | PD2A9351 | 10294495 | PIE DE REY | ANALOGICO | 503-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1109
445 | PD2A9352 | NO CONSTA | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 150 | 0.05 | 0 | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 40 | 6 | 1.05 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 100 | 121.05 | 150 |  |  |  | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 100 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  | 0.06 | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 452
446 | PD2A9353 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 453
447 | PD2A9354 | NO CONSTA | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 454
448 | PD2A9379 | 10214679 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 455
449 | PD2A9380 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 456
450 | PD2A9398 | 12900 | PIE DE REY | NORMAL | DIN 862 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 457
451 | PD2A9426 | 10160785 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 458
452 | PD2A9433 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | 0.05 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 459
453 | PD2A9434 | 10295568 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 460
454 | PD2A9435 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | 0.05 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 461
455 | PD2A9436 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | 0.05 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 462
456 | PD2A9437 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | 0.05 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 463
457 | PD2A9438 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | 0.05 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 464
458 | PD2A9439 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | 0.05 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 465
459 | PD2A9440 | 10295548 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 466
460 | PD2A9498 | 11032728 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 467
461 | PD2A9505 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-153 | DIGIMATIC | mm | 0-300 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 468
462 | PD2A9549 | 11032740 | PIE DE REY | NORMAL | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 469
463 | PD2A9550 | 11032864 | PIE DE REY | NORMAL | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 470
464 | PD2A9551 |  | PIE DE REY | NORMAL | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 471
465 | PD2A9554 | 11032604 | PIE DE REY | NORMAL | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 472
466 | PD2A9555 |  | PIE DE REY | NORMAL | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 473
467 | PD2A9556 |  | PIE DE REY | NORMAL | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 474
468 | PD2A9572 | 10133999 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 475
469 | KD213054 |  | PIE DE REY | NORMAL | 05-30102 | TESA | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 476
470 | KD213056 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-312 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 477
471 | KD213060 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-316 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 478
472 | KD213061 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-312 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 479
473 | KD213070 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-312 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 480
474 | KD213071 |  | PIE DE REY | NORMAL | 16-N | CARL MAHR | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 481
475 | KD213072 |  | PIE DE REY | NORMAL | 05-30102 | TESA | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 482
476 | KD213073 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-312 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 483
477 | KD213074 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-316 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 484
478 | KD213078 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | MAUSER | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 485
479 | KD213090 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-316 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 486
480 | KD213093 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-312 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 487
481 | KD213096 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-312 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 488
482 | KD213105 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-316 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 489
483 | KD213116 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-312 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 490
484 | KD213117 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-312 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 491
485 | KD213123 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-312 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 492
486 | KD213126 |  | PIE DE REY | NORMAL | 16-N | CARL MAHR | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 493
487 | KD213128 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-312 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 494
488 | KD213130 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-312 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 495
489 | KD213505 |  | PIE DE REY | NORMAL | 05-30402 | TESA | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 496
490 | KD213506 |  | PIE DE REY | NORMAL | 05-30402 | TESA | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 497
491 | KD213601 |  | PIE DE REY | NORMAL | 160 - 150 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 498
492 | KD213803 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CP | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 499
493 | KD213807 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CP | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 500
494 | KD213808 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CP | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 501
495 | KD213809 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CP | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 502
496 | KD213810 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CP | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 503
497 | KD213811 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CP | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 504
498 | KD213813 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CP | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 505
499 | KD213814 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CP | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 506
500 | KD213817 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CP | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 507
501 | KD213819 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CP | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 508
502 | KD213825 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 509
503 | KD213827 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 510
504 | KD213829 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 511
505 | KD213832 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 512
506 | KD213833 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 513
507 | KD213834 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 514
508 | KD213836 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 515
509 | KD213837 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 516
510 | KD213838 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 517
511 | KD213839 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 518
512 | KD213840 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 519
513 | KD213842 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 520
514 | KD213844 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 521
515 | KD213847 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 522
516 | KD213848 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 523
517 | KD213849 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 524
518 | KD213851 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 525
519 | KD213852 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 526
520 | KD213853 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 527
521 | KD213858 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 528
522 | KD213859 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 529
523 | KD213860 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 530
524 | KD213861 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 531
525 | KD213863 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 532
526 | KD213864 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 533
527 | KD213868 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 534
528 | KD213869 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 535
529 | KD213870 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 N6 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 536
530 | KD213872 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MM/IN | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 537
531 | KD218151 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 527-403 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 538
532 | KD2F0005 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 539
533 | KD2F0044 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 540
534 | KD2F0046 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 541
535 | KD2F0048 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 542
536 | KD2F0049 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 543
537 | KD2F0092 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 544
538 | KD2F0093 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 545
539 | KD2F0098 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 546
540 | KD2F0101 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 547
541 | KD2F0111 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 548
542 | KD2F0113 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 549
543 | KD2F0116 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 550
544 | KD2F0117 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 551
545 | KD2F0123 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 552
546 | KD2F0125 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 553
547 | KD2F0130 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 554
548 | KD2F0132 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 555
549 | KD2F0140 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 556
550 | KD2F0141 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 557
551 | KD2F0142 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 558
552 | KD2F0146 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 559
553 | KD2F0148 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 560
554 | KD2F0149 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 561
555 | KD2F0150 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 562
556 | KD2F0151 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 563
557 | KD2F0155 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 564
558 | KD2F0156 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 565
559 | KD2F0158 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 566
560 | KD2F0161 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 567
561 | KD2F0207 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 568
562 | KD2F0209 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 569
563 | KD2F0210 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 570
564 | KD2F02655 |  | PIE DE REY | NORMAL | 00514055 | STANDARD | MILIM | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 571
565 | KD2F0447 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 572
566 | KD2F0448 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 573
567 | KD2F0456 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 574
568 | KD2F0458 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 575
569 | KD2F0459 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 576
570 | KD2F0460 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 577
571 | KD2F0461 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 578
572 | KD2F0462 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 579
573 | KD2F0463 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 580
574 | KD2F0465 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 581
575 | KD2F0466 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 582
576 | KD2F0467 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 583
577 | KD2F0469 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 584
578 | KD2F0470 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 585
579 | KD2F0472 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 586
580 | KD2F0474 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 587
581 | KD2F0475 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 588
582 | KD2F1035 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 589
583 | KD2F1036 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 590
584 | KD2F1038 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 591
585 | KD2F1042 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 592
586 | KD2F1043 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 593
587 | KD2F1044 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 594
588 | KD2F1046 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 595
589 | KD2F1048 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 596
590 | KD2F1049 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 597
591 | KD2F1050 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 598
592 | KD2F1052 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 599
593 | KD2F1056 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 600
594 | KD2F1061 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 601
595 | KD2F1062 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 602
596 | KD2F1065 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | Mitutoyo | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 603
597 | KD2F1149 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-30DC | Mitutoyo | mm | 0 - 300 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 604
598 | KD2F1430 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-30DC | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 605
599 | KD2F1431 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-30DC | Mitutoyo | MILIM | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 606
600 | KD2F1846 |  | PIE DE REY | MEDIDA CENTROS | 571-202-20 | Mitutoyo | ML | 0 A 200 MM (DIGITAL) |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 607
601 | KD2F1879 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-118 | Mitutoyo | mm | 0 - 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 608
602 | KD2F1880 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-118 | Mitutoyo | mm | 0 - 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 609
603 | KD2F1881 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 571-202-10 | Mitutoyo | MILIM | 0-200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 610
604 | KD2F1882 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 571-202-10 | Mitutoyo | MILIM | 0-200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 611
605 | KD2F1883 |  | PIE DE REY | NORMAL | DIN862-1EN-0,02-600ST | Mitutoyo | mm | 0-600 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 612
606 | CD209014 |  | PIE DE REY | CON COMPARADOR | 251-B.PRESION | MITUTOYO | MILI-M1 | DE 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 613
607 | CD209021 |  | PIE DE REY | CON COMPARADOR | 537-508 | MITUTOYO | mm | DE 0 A 600 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 614
608 | CD209029 |  | PIE DE REY | CON COMPARADOR | 05.10008 | TESA | MILI-M1 | 0 - 150. |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 615
609 | CD209031 |  | PIE DE REY | CON COMPARADOR | 505-626-50 | MITUTOYO | IN-1 | 0 A 6 IN |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 616
610 | CD209038 |  | PIE DE REY | CON COMPARADOR | 505-646-50 | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 617
611 | CD213016 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | ETALON | MILI-M1 | DE 0 A 350 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 618
612 | CD213032 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-320 | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 619
613 | CD213052 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-320 | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 620
614 | CD213059 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-101 | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 621
615 | CD213090 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 622
616 | CD213190 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-320 | MITUTOYO | MILI-M | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 623
617 | CD213235 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-320 | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 624
618 | CD213342 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 625
619 | CD213763 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 626
620 | CD213994 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 627
621 | CD215301 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | TESA | MILI-M1 | DE 0 A 300 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 628
622 | CD215404 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | MITUTOYO | MILI-M1 | DE 0 A 300 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 629
623 | CD215601 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | MITUTOYO | MILI-M1 | DE 0 A 1000 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 630
624 | CD218002 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 527-102 | MITUTOYO | MILI-M1 | DE 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 631
625 | CD2A04527 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOYO | mm | DE 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 632
626 | CD2A04547 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 633
627 | CD2A04620 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"PSX | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 634
628 | CD2A04642 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 635
629 | CD2A04643 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 636
630 | CD2A04706 |  | PIE DE REY | DIGITAL | - | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 637
631 | CD2A04715 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 638
632 | CD2A04761 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 639
633 | CD2A04762 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 640
634 | CD2A04853 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOY0 | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 641
635 | CD2A04854 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOY0 | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 642
636 | CD2A04855 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOY0 | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 643
637 | CD2A04856 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOY0 | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 644
638 | CD2A04857 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOY0 | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 645
639 | CD2A04858 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOY0 | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 646
640 | CD2A04859 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOY0 | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 647
641 | CD2A04860 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOY0 | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 648
642 | CD2A04861 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOY0 | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 649
643 | CD2A04862 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOY0 | mm | 0 A 200 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 650
644 | CD2A04865 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOY0 | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 651
645 | CD2A04873 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15DC | MITUTOY0 | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 652
646 | CD2A04973 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOY0 | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 653
647 | CD2A04978 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOY0 | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 654
648 | CD2A04999 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOTYO | m m | 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 655
649 | CD2A05000 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 41 2811 200 | HOLEX | m m | 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 656
650 | CD2A05001 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 41 2811 200 | HOLEX | m m | 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 657
651 | CD2A05021 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 658
652 | CD2A05022 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOY0 | mm | 0 A 200 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 659
653 | CD2A05023 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOY0 | mm | 0 A 200 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 660
654 | CD2A05024 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOY0 | mm | 0 A 200 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 661
655 | CD2A05028 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | VDS-15DCX | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 662
656 | [44 empty] | 663
657 | CD2A05032 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 664
658 | CD2A05088 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOY0 | mm | 0 A 200 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 665
659 | CD2A05090 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOY0 | mm | 0 A 200 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 666
660 | CD2A05091 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOY0 | mm | 0 A 200 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 667
661 | CD2A05154 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | MITUTOYO | mm | 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 668
662 | CD2A05180 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | KALKUM ESQUERRA | MILI-M1 | 0 A 300 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 669
663 | CD2A05181 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 670
664 | CD2A05211 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 671
665 | CD2A05220 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOY0 | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 672
666 | CD2A05262 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOY0 | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 673
667 | CD2A05263 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOY0 | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 674
668 | CD2A05351 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | MILI - M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 675
669 | CD2A05352 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | MILI - M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 676
670 | CD2A05369 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 677
671 | CD2A05371 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | - | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 678
672 | CD2A05373 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 679
673 | CD2A05401 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 680
674 | CD2A05402 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 681
675 | CD2A05420 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 41 2811 150 | HOLEX | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 682
676 | CD2A05421 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 41 2811 150 | HOLEX | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 683
677 | CD2A05422 |  | PIE DE REY | NORMAL | DIN862-1AN-0.02-200ST | MITUTOYO | mm | 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 684
678 | CD2A05423 |  | PIE DE REY | NORMAL | DIN862-1AN-0.02-200ST | MITUTOYO | mm | 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 685
679 | CD2A05481 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 686
680 | CD2A05482 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 687
681 | CD2A05484 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 688
682 | CD2A05485 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 689
683 | CD2A05486 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 690
684 | CD2A05487 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 691
685 | CD2A05488 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 692
686 | CD2A05489 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 693
687 | CD2A05490 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 694
688 | CD2A05491 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 695
689 | CD2A05492 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 696
690 | CD2A05493 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 697
691 | CD2A05544 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 412811200 | HOLEX | m m | 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 698
692 | CD2A05545 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 412811200 | HOLEX | m m | 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 699
693 | CD2A05546 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 412811200 | HOLEX | m m | 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 700
694 | CD2A05610 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 701
695 | CD2A05642 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 702
696 | CD2A05643 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 703
697 | CD2A05644 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 704
698 | CD2A05645 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 705
699 | CD2A05646 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 706
700 | CD2A05647 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 707
701 | CD2A05648 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 708
702 | CD2A05649 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 709
703 | CD2A05650 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 710
704 | CD2A05651 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 711
705 | CD2A05652 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530322 | TESA | m m | 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 712
706 | CD2A05653 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530322 | TESA | m m | 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 713
707 | CD2A05654 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530322 | TESA | m m | 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 714
708 | CD2A05655 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530323 | TESA | m m | 0 A 300 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 715
709 | CD2A05656 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530323 | TESA | m m | 0 A 300 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 716
710 | CD2A05658 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 412811 | HOLEX | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 717
711 | CD2A05678 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | HOLEX | MICRAM1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 718
712 | CD2A05690 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530319 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 719
713 | CD2A05704 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530319 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 720
714 | CD2A05711 |  | PIE DE REY | NORMAL | 05.10041 | TESA | MICRAM1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 721
715 | CD2A05712 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530320 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 722
716 | CD2A05731 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530320 | TESA | m m | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 723
717 | CD2A0603 |  | PIE DE REY | NORMAL | 531-122 | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 724
718 | CD2A1366 |  | PIE DE REY | CON COMPARADOR | 05.10008 | TESA | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 725
719 | CD2A2072 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181U | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 726
720 | CD2A2136 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | - | E-MICRA | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 727
721 | CD2A2165 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181U | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 728
722 | CD2A2238 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | E-MICRA | MILI-M1 | 0 A 300 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 729
723 | CD2A2289 |  | PIE DE REY | CON COMPARADOR | 05 10008 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 730
724 | CD2A2419 |  | PIE DE REY | DIGITAL | KSD-200 | E-MICRA | mm | 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 731
725 | CD2A2577 |  | PIE DE REY | NORMAL | KS-150 | MICRA | mil-m1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 732
726 | CD2A2861 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 733
727 | CD2A2862 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 734
728 | CD2A2865 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 735
729 | CD2A2891 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 736
730 | CD2A2892 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 737
731 | CD2A2952 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20-CP | MITUTOYO | mm | 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 738
732 | CD2A3087 |  | PIE DE REY | CON COMPARADOR | 05,10008 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 739
733 | CD2A3100 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-312 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 740
734 | CD2A3120 |  | PIE DE REY | CON COMPARADOR | 05,10008 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 741
735 | CD2A3123 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 05.10008 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 742
736 | CD2A3253 |  | PIE DE REY | CON COMPARADOR | 505-671 | MITUTIYO | MILI - M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 743
737 | CD2A3254 |  | PIE DE REY | CON COMPARADOR | D15TN | MITUTIYO | MILI - M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 744
738 | CD2A3280 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | - | MITUTOYO | MILI-.M1 | 0 A 75 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 745
739 | CD2A3358 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOYO | MILI - M1 | DE 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 746
740 | CD2A3360 |  | PIE DE REY | DIGITAL | - | KALKUM EZQUERRA | MILI - M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 747
741 | CD2A3501 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | MEDID | MICRAM1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 748
742 | CD2A3502 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-S15CK | MITUTOYO | MILI-M1 | 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 749
743 | CD2A3591 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | MITUTOYO | MICRAM1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 750
744 | CD2A3592 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 751
745 | CD2A3646 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 752
746 | CD2A3648 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOYO | mm | 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 753
747 | CD2A3757 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | - | S/FABRICANTE | MILI-.M1 | 0 A 220 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 754
748 | CD2A3778 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 755
749 | CD2A3785 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 756
750 | CD2A3802 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 757
751 | CD2A3920 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6''DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 758
752 | [44 empty] | 759
753 | CD2A3949 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-312 | S/FABRICANTE | MICRAM1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 760
754 | CD2A3980 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 761
755 | CD2A4069 |  | PIE DE REY | NORMAL | CD-15CPX | MITUTOYO | MICRAM1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 762
756 | CD2A4089 |  | PIE DE REY | DIGITAL | KDM-200 | E-MICRA | 0,01 mm | 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 763
757 | CD2A4212 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 764
758 | CD2A4214 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 765
759 | CD2A4215 | 08436242 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 766
760 | CD2A4216 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOYO | mm | 0-200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 767
761 | CD2A4217 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOYO | mm | 0-200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 768
762 | CD2A4218 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOYO | mm | 0-200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 769
763 | CD2A4228 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 770
764 | CD2A4250 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | MILI - M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 771
765 | CD2A4327 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOYO | mm | 0-200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 772
766 | CD2A4375 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 773
767 | CD2A4387 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | MITUTOYO | MILI-M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 774
768 | CD2A4428 |  | PIE DE REY | NORMAL | KTR-200 | S/FABRICANTE | mm | 0 A 200 MM |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 775
769 | CD2A4514 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | MILI - M1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 776
770 | SD210021 | 7061363 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-311 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 777
771 | SD210033 | 70993 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-321 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 778
772 | SD213735 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | MILIM1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 779
773 | SD213770 | S/N | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 780
774 | SD214011 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | MILIM1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 781
775 | SD214029 | 1387 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 782
776 | SD218005 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 115RC-200 | ETALON | MILIM1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 783
777 | SD218036 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 527-101 | MITUTOYO | MILIM1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 784
778 | SD2A0370 | 047182 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-171U | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 785
779 | SD2A07130 |  | PIE DE REY | DIGITAL | DIN862-1AZ-0.01-150ST | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 786
780 | SD2A07150 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 787
781 | SD2A07151 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 788
782 | SD2A07172 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 789
783 | SD2A07173 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 790
784 | SD2A07239 |  | PIE DE REY | DIGITAL | DIN862-1AN-0.02-150ST | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 791
785 | SD2A07242 | 11475363 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 792
786 | SD2A07341 | 11628794 | PIE DE REY | DIGITAL | DIN862-1AZ-0.01-150ST | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 793
787 | SD2A07344 | 5M0001901 | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530091 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 794
788 | SD2A07400 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | N/C | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 795
789 | SD2A07422 | 5F0048201 | PIE DE REY | DIGITAL | DIN862-1AZ-0.01-150ST | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 796
790 | SD2A07423 | 5F00262101 | PIE DE REY | DIGITAL | DIN862-1AZ-0.01-150ST | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 797
791 | SD2A07424 |  | PIE DE REY | DIGITAL | DIN862-1AZ-0.01-150ST | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 798
792 | SD2A07428 | 11300165 | PIE DE REY | DIGITAL | DIN862-1AZ-0.01-150ST | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 799
793 | SD2A07429 | 11301127 | PIE DE REY | DIGITAL | DIN862-1AZ-0.01-150ST | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 800
794 | SD2A07455 |  | PIE DE REY | DIGITAL | MCAL6 | SNAP-ON | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 801
795 | SD2A07567 | 5R 03090 01 | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 802
796 | SD2A07568 | 5R 03085 01 | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 803
797 | SD2A07570 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 804
798 | SD2A07582 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [20 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 805
799 | SD2A07583 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 806
800 | SD2A07584 | 5J0808901 | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 807
801 | SD2A07585 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 808
802 | SD2A07586 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 809
803 | SD2A07588 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 810
804 | SD2A07589 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 811
805 | SD2A07590 | 5J0811101 | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 812
806 | SD2A07591 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 813
807 | SD2A07592 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 814
808 | SD2A07615 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 815
809 | SD2A07616 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 816
810 | SD2A07627 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 817
811 | SD2A07632 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 818
812 | SD2A07633 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 819
813 | SD2A07648 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 820
814 | SD2A07657 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 821
815 | SD2A07658 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 822
816 | SD2A07659 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 823
817 | SD2A07691 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 824
818 | SD2A07692 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 825
819 | SD2A07693 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 826
820 | SD2A07694 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 827
821 | SD2A07695 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 828
822 | SD2A07704 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 829
823 | SD2A07705 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 830
824 | SD2A07706 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 831
825 | SD2A07707 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 832
826 | SD2A07708 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 833
827 | SD2A07727 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 834
828 | SD2A07728 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 835
829 | SD2A07729 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 836
830 | SD2A07745 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 837
831 | SD2A07746 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 838
832 | SD2A07747 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 839
833 | SD2A07748 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 840
834 | SD2A07751 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 841
835 | SD2A07770 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530321 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 842
836 | SD2A07771 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530321 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 843
837 | SD2A07772 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530321 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 844
838 | SD2A07773 | E-19849 | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530321 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 845
839 | SD2A07774 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530321 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 846
840 | SD2A07775 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530321 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 847
841 | SD2A07776 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530321 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 848
842 | SD2A07777 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530321 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 849
843 | SD2A07778 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530321 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 850
844 | SD2A07781 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 851
845 | SD2A07815 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 852
846 | SD2A07816 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530301 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 853
847 | SD2A07817 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530321 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 854
848 | SD2A07838 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530321 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 855
849 | SD2A07868 |  | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530321 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 856
850 | SD2A07871 |  | PIE DE REY | DIGITAL | DIN862-1AZ-0.01-150ST | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 857
851 | SD2A07959 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 858
852 | SD2A07960 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 859
853 | SD2A07967 | 6D295501 | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530321 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 860
854 | SD2A08039 | 6J205001 | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530321 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 861
855 | SD2A08040 | 6J204901 | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530321 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 862
856 | SD2A08050 | 6J121901 | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530321 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 863
857 | SD2A08051 | 6J120801 | PIE DE REY | DIGITAL | TESA00530321 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 864
858 | SD2A1250 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-161U | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 865
859 | SD2A1583 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-161U | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 866
860 | SD2A1605 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-161U | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 867
861 | SD2A3516 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-171U | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 868
862 | SD2A3627 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 869
863 | SD2A4092 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-1 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 870
864 | SD2A4098 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-1 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 871
865 | SD2A4259 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 872
866 | SD2A4266 | 5116013 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 873
867 | SD2A4267 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 874
868 | SD2A4277 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 875
869 | SD2A4279 | N/C | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 876
870 | SD2A4351 |  | PIE DE REY | DIGITAL | - | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 877
871 | SD2A4368 | 05318548 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 878
872 | SD2A4773 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | No Consta | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 879
873 | SD2A4778 | 51466086 | PIE DE REY | NORMAL | No Consta | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 880
874 | SD2A4780 | 51466089 | PIE DE REY | NORMAL | No Consta | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 881
875 | SD2A4785 | 51466138 | PIE DE REY | NORMAL | No Consta | No Consta | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 882
876 | SD2A4789 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | No Consta | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 883
877 | SD2A4794 | 51465643 | PIE DE REY | NORMAL | No Consta | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 884
878 | SD2A4795 | 51465402 | PIE DE REY | NORMAL | No Consta | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 885
879 | SD2A4797 | 51464474 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 886
880 | SD2A4799 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 887
881 | SD2A4802 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 888
882 | SD2A4807 | 05658327 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 889
883 | SD2A4809 | 5658741 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 889
884 | SD2A4811 | 05658745 | PIE DE REY | DIGITAL | N/C | No Consta | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 891
885 | SD2A4832 |  | PIE DE REY | DIGITAL | - | No Consta | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 892
886 | SD2A4833 |  | PIE DE REY | DIGITAL | - | No Consta | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 893
887 | SD2A5072 |  | PIE DE REY | DIGITAL | MCAL6 | SNAP-ON | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 894
888 | SD2A5080 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 895
889 | SD2A5081 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 896
890 | SD2A5085 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CP | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 897
891 | SD2A5157 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | MCAL6 | SNAP-ON | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 898
892 | SD2A5245 | 6563597 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 899
893 | SD2A5256 |  | PIE DE REY | DIGITAL | - | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 900
894 | SD2A5257 |  | PIE DE REY | DIGITAL | - | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 901
895 | SD2A5363 |  | PIE DE REY | DIGITAL | - | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 902
896 | SD2A5402 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-21 | MITUTOYO | mm | 0 - 150, |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 903
897 | SD2A5549 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 904
898 | SD2A5552 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 905
899 | SD2A5558 | 07192183 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 906
900 | SD2A5561 |  | PIE DE REY | DIGITAL | - | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 907
901 | SD2A5576 | S/N | PIE DE REY | DIGITAL | - | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 908
902 | SD2A5577 | 07181407 | PIE DE REY | DIGITAL | N/C | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 909
903 | SD2A5579 | 07181412 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 910
904 | SD2A5580 |  | PIE DE REY | DIGITAL | - | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 911
905 | SD2A5584 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181U | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 912
906 | SD2A5641 | 7484005 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 884
907 | SD2A5643 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 914
908 | SD2A5713 |  | PIE DE REY | NORMAL | - | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 915
909 | SD2A5769 |  | PIE DE REY | DIGITAL | - | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 916
910 | SD2A5919 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-161U | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 917
911 | SD2A5933 | 7515667 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 918
912 | SD2A5934 | 07515741 | PIE DE REY | DIGITAL | DIN862-1AZ-0.01-150ST | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 919
913 | SD2A5935 | 07515725 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 920
914 | SD2A5936 | 7515693 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 921
915 | SD2A5966 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 922
916 | SD2A5976 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 923
917 | SD2A6159 | 80489136 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 924
918 | SD2A6161 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 925
919 | SD2A6162 | 80489156 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 926
920 | SD2A6163 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 927
921 | SD2A6164 | 80489085 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 928
922 | SD2A6165 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 929
923 | SD2A6166 |  | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 930
924 | SD2A6173 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 931
925 | SD2A6174 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 932
926 | SD2A6175 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 933
927 | SD2A6176 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 934
928 | SD2A6177 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 935
929 | SD2A6178 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 936
930 | SD2A6271 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 937
931 | SD2A6371 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 938
932 | SD2A6372 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 939
933 | SD2A6375 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 940
934 | SD2A6377 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 941
935 | SD2A6379 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | - |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 942
936 | SD2A6381 |  | PIE DE REY | NORMAL | STAINLESS HARDENED | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 943
937 | SD2A6433 | 08546782 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 944
938 | SD2A6438 | 084692 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-20 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 945
939 | SD2A6439 | 08469243 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-20 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 946
940 | SD2A6440 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-20 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 947
941 | SD2A6448 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 948
942 | SD2A6604 | 80042845 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 949
943 | SD2A6605 | 90134952 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 950
944 | SD2A6644 | 90176277 | PIE DE REY | DIGITAL | DIN862-1AN-0.05-150ST | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 951
945 | SD2A6645 | 90176142 | PIE DE REY | DIGITAL | DIN862-1AN-0.05-150ST | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 952
946 | SD2A6952 | 90134835 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 953
947 | SD2A6954 |  | PIE DE REY | DIGITAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 954
948 | SD2A6955 | 9233626 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 955
949 | SD2A6956 | 0923087 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 956
950 | SD2A6960 | 09231971 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 957
951 | SD2A6961 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 958
952 | SD2A6963 | 09232743 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 959
953 | SD2A6964 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 960
954 | SD2A7032 | 10088612 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 961
955 | SD2A7033 | 10171702 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 962
956 | SD2A7069 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 963
957 | SD2A7070 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 964
958 | SD2A7071 |  | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 965
959 | SD2A7093 |  | PIE DE REY | DIGITAL | DIN862-1AZ-0.01-150ST | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 966
960 | SD2A7094 |  | PIE DE REY | DIGITAL | DIN862-1AZ-0.01-150ST | MITUTOYO | mm | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 967
961 | SD2A7101 |  | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | - | MITUTOYO | MILIM1 | 0 - 150 |  |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [26 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 968
962 | 1515 | 8237022 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 | 0 | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | 40 | 6 | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada |  |  | 0.03 | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 969
963 | PD2A09962 | 11143976 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 | 0 | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.2 | 0.0084 | 970
964 | PD2A09960 | 11143979 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 | 0 | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 971
965 | 3722 E | 14626364 | PIE DE REY | NORMAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 | 0 | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 40 | 6 | 5.05: 26.01; 20: 50; 30: 75; 40: 100; 50: 150 | 50 |  |  | 50 |  |  | ENAC |  | C\ Serrano, 204 Madrid |  |  | 0.03 | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 972
966 | 1515-I | 8237022 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 | 0 | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ | 40 | 6 | 0 | 26.01 | 50 | 75 | 100 | 150 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | CANAGROSA |  | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada |  |  | 0.03 | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 973
967 | 3722-I | 14626364 | PIE DE REY | NORMAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 | 0 | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ | 6 | [17 empty] | CANAGROSA |  | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada |  |  | 0.03 | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 974
968 | 3305 | 01/69730 | PIE DE REY | DIGITAL | 727-6/150 | STARRET | mm | 0 - 150 | 0.01 | 0 | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | 40 | 6 | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada |  |  | 0.03 | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 975
969 | ICMG00018 | 10220315 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 | 0 | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 40 | 6 | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | GAM (Guadaira Aircraft Maintenance, S.A.) |  | C/ Indico, nº 2 Edificio Indico, 11407, Jeréz de la Frontera |  |  | 0.03 | 0.01 | - | - |  | 0.0084 | 976
970 | ICMG00019 | 10209090 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 | 0 | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 40 | 6 | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | GAM (Guadaira Aircraft Maintenance, S.A.) |  | C/ Indico, nº 2 Edificio Indico, 11407, Jeréz de la Frontera |  |  | 0.03 | 0.01 | - | - |  | 0.0084 | 977
971 | S/C (NS:514010) | 514010 | PIE DE REY | ANALOGICO | 7J0005001 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.02 | 0 | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 40 | 6 | 1.02 | 11.1 | 21.02 | 41.14 | 51.12 | 71.06 | 100 | 111.14 | 121.2 | 150 | 11.02 | 71.02 | 150 | 5.14 | 60 | 150 | LUFT GLAS, S. L. |  | C/ Cañada Real 22, polígono industrial Parque Plata, 41900, Camas, Sevilla |  |  | 0.03 | 0.02 | - | - |  | 0.0084 | 978
972 | 2860 | 13254125 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 | 0 | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division | 40 | 6 | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | CANAGROSA |  | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada |  |  | 0.03 | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 979
973 | PD2A14046 | 13048653 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 980
974 | PD2A8231 | 09078652 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 40 | 6 | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  | 0.03 | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 981
975 | SD2A4260 | 05248503 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 982
976 | 865 | 60074596 | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0-150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | CANAGROSA |  | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 983
977 | PD2A14108 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | N/C | N/C | mm | 0-150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 984
978 | PD2A14109 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | N/C | N/C | mm | 0-150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 985
979 | PD2A14110 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | N/C | N/C | mm | 0-150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 986
980 | PD2A10009 | 11404233 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 987
981 | PD2A09858 | 11356110 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 988
982 | SD2A4278 | 51206128 | PIE DE REY | ANALOGICO | N/C | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 989
983 | SD2A09274 | 7H050401 | PIE DE REY | DIGITAL | IP67 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 990
984 | SD2A09276 | 7H050501 | PIE DE REY | DIGITAL | IP67 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 991
985 | SD2A09272 | 7H047201 | PIE DE REY | DIGITAL | IP67 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 992
986 | SD2A09277 | 7H050601 | PIE DE REY | DIGITAL | IP67 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 993
987 | SD2A09275 | 7H048901 | PIE DE REY | DIGITAL | IP67 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 994
988 | SD2A09273 | 7H051101 | PIE DE REY | DIGITAL | IP67 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 995
989 | PD2A7543 | 06/02187 | PIE DE REY | ANALOGICO | 125ME B | STARRETT | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 996
990 | PD2A8776 | 90170033 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 997
991 | PD2A14112 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | N/C | N/C | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 998
992 | PD2A14113 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | N/C | N/C | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 999
993 | PD2A14114 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | N/C | N/C | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1000
994 | PD2A14111 | S/N | PIE DE REY | DIGITAL | - | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1001
995 | PD2A4105 | 6555845 | PIE DE REY | DIGITAL | 500626 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1002
996 | PD2A8234 | 9078653 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1003
997 | PD2A10092 | 00530241 | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 5P 0514 01 | TESA | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 5.05 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1004
998 | SD2A08077 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | N/C | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1005
999 | PD2A5294 | 07148996 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PP | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1006
1000 | SD2A08092 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | IP67 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1007
1001 | SD2A08078 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | IP67 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1008
1002 | SD2A08090 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | IP67 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1009
1003 | SD2A07626 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | IP67 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1010
1004 | SD2A08076 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | IP67 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1011
1005 | SD2A08091 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | IP67 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1012
1006 | SD2A07628 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | IP67 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1013
1007 | SD2A6446 | 09006715 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1014
1008 | SD213319 | N/C | PIE DE REY | ANALOGICO | N/C | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1015
1009 | SD213313 | N/C | PIE DE REY | ANALOGICO | N/C | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1016
1010 | SD2A07502 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | N/C | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1017
1011 | SD2A09304 | 11300986 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1018
1012 | 6930 | N/C | PIE DE REY | DIGITAL | MCAL6 | SNAP-ON | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | CANAGROSA |  | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1019
1013 | SD2A07630 | 5R0323401 | PIE DE REY | DIGITAL | N/C | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1020
1014 | PD2A8771 | 0000478 | PIE DE REY | DIGITAL | NTD12P-15PKX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1021
1015 | PD213650 | N/C | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1022
1016 | SD2A08134 | 14008273 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1023
1017 | SD2A08135 | 14008270 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1024
1018 | SD2A09327 | 7P004201 | PIE DE REY | DIGITAL | TWIN-CAL IP40 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1025
1019 | SD2A09328 | 7P024301 | PIE DE REY | DIGITAL | TWIN-CAL IP40 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1026
1020 | SD2A09329 | 7L098101 | PIE DE REY | DIGITAL | TWIN-CAL IP67 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1027
1021 | SD2A09326 | 7L103301 | PIE DE REY | DIGITAL | TWIN-CAL IP67 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1028
1022 | PD2A12878 | 5Q0009301 | PIE DE REY | ANALOGICO | 00514009 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 70 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 5.15 | 10 | 15 | 21.05 | 30 | 41.1 | 50 | 61.15 | 70 | 11.05 | 41.1 | 70 | 5.15 | 40 | 70 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1029
1023 | PD2A12879 | 6C0026401 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1030
1024 | PD2A12880 | 6C0027001 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1031
1025 | PD2A12881 | 6A0043201 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1032
1026 | PD2A12882 | 6A0020801 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1033
1027 | PD2A12883 | 6A0001901 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1034
1028 | PD2A12932 | 6A0001101 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1035
1029 | PD2A12935 | 6H0002601 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1036
1030 | PD2A14115 | S/N | PIE DE REY | DIGITAL | N/C | ELECTRONIC DIGITAL CALIPER | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1037
1031 | PD2A14116 | S/N | PIE DE REY | DIGITAL | N/C | ELECTRONIC DIGITAL CALIPER | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1038
1032 | XE3234 | 14628174 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  | 0.5 | 1 | 15 | 50 | 100 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ENSATEC, S.L.U. |  | Avda. de Lentiscares nº4-6 - 26370, Navarrete - La Rioja |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1039
1033 | PD2A09853 | 11354391 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1040
1034 | PD2A12963 | 6A0045401 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1041
1035 | PD2A12942 | 6K0015201 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1042
1036 | PD2A12991 | 6H0013001 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1043
1037 | PD2A8452 | 71202549 | PIE DE REY | INTERIORES | 536-145 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 10 | 21.05 | 41.1 | 60 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1044
1038 | SD2A09339 | 3937 | PIE DE REY | DIGITAL | DIGIMATIC | MML | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1045
1039 | SD2A09341 | 7L 0987 01 | PIE DE REY | DIGITAL | 530321 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1046
1040 | SD2A09342 | 7L 1025 01 | PIE DE REY | DIGITAL | 530321 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1047
1041 | SD2A09343 | 7L 1963 01 | PIE DE REY | DIGITAL | 530321 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1048
1042 | PD2A12885 | 13045000 | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1049
1043 | PD2A12886 | 13045916 | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1050
1044 | PD2A12887 | 13045887 | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1051
1045 | PD2A12890 | 13045878 | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1052
1046 | PD2A12891 | 13045875 | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1053
1047 | PD2A12884 | 13045931 | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1054
1048 | PD2A12888 | 13045885 | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1055
1049 | PD2A8465 | 81202055 | PIE DE REY | INTERIORES | 536-145 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 10 | 21.05 | 41.1 | 60 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1056
1050 | PD2A12889 | 13046998 | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1057
1051 | PD2A14121 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | NO CONSTA | ELECTRONIC DIGITAL CALIPER | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1058
1052 | PD2A14119 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | NO CONSTA | ELECTRONIC DIGITAL CALIPER | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1059
1053 | PD2A14117 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | NO CONSTA | ELECTRONIC DIGITAL CALIPER | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1060
1054 | PD2A14120 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | NO CONSTA | ELECTRONIC DIGITAL CALIPER | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1061
1055 | PD2A14118 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | NO CONSTA | ELECTRONIC DIGITAL CALIPER | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1062
1056 | PD2A12989 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1063
1057 | PD2A12995 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1064
1058 | PD2A12957 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1065
1059 | SD2A09345 | 7L 1841 01 | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1066
1060 | SD2A09344 | 7L 1957 01 | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1067
1061 | SD2A08126 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | TWIN-CAL IP67 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1068
1062 | SD2A08277 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | TWIN-CAL IP67 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1069
1063 | SD2A09353 | 0014738 | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | VDS-15PMX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 5.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1070
1064 | PD2A12951 | 50485 | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | VDS-15DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 5.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1071
1065 | PD213241 | 13045875 | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1072
1066 | PD2A6860 | 7452807 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15PPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1075
1067 | PD2A12933 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1076
1068 | PD2A10815 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1077
1069 | PD2A12965 | 6A0006401 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1078
1070 | PD2A12941 | 6K0010601 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1079
1071 | PD2A12992 | 6H0014201 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1080
1072 | SD2A08273 | 6K474201 | PIE DE REY | DIGITAL | 530321 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1081
1073 | SD2A08283 | 6K409201 | PIE DE REY | DIGITAL | 530321 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1082
1074 | SD2A08285 | 6K476101 | PIE DE REY | DIGITAL | 530321 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1083
1075 | PD2A12959 | 6G0007001 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1084
1076 | PD2A12961 | 6C0027501 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1085
1077 | PD2A12986 | 6A0057801 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1086
1078 | PD2A12988 | 6H0001101 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1087
1079 | PD2A12952 | 6J0010201 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1088
1080 | PD2A12954 | 6H0013801 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1089
1081 | PD2A12962 | 6C0024601 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1090
1082 | PD2A12939 | 6J0005801 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1091
1083 | PD2A12955 | 6H0011301 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1092
1084 | PD2A12953 | 6J0004901 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1093
1085 | 20141126034 E | 20141126034 E | PIE DE REY | ANALOGICO | 197370 | ALYCO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | IGB, S.L. |  | P.I STORE C/BERBIQUÍ, BLOQUE 2 NAVE 17 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1094
1086 | SD2A08304 | 530319 | PIE DE REY | DIGITAL | 6K404401 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1095
1087 | SD2A08305 | 530319 | PIE DE REY | DIGITAL | 6K404401 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1096
1088 | PD2A12960 | 6C0032601 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1097
1089 | SD2A08339 | 6K405001 | PIE DE REY | DIGITAL | 00530320 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1098
1090 | SD2A08338 | 6K414101 | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1099
1091 | SD2A08349 | 6L039601 | PIE DE REY | DIGITAL | 00530321 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1100
1092 | SD2A07159 | 11402429 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1101
1093 | PD2A14418 | 0002646 | PIE DE REY | DIGITAL | NTD14-8"PMX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 10 | 21.5 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 170 | 200 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1102
1094 | PD2A14421 | 0002645 | PIE DE REY | DIGITAL | NTD14-8"PMX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 10 | 21.5 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 170 | 200 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1103
1095 | PD2A14420 | 0002642 | PIE DE REY | DIGITAL | NTD14-8"PMX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 10 | 21.5 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 170 | 200 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1104
1096 | PD2A14419 | 0002641 | PIE DE REY | DIGITAL | NTD14-8"PMX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 10 | 21.5 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 170 | 200 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1105
1097 | SD2A09375 | 0008622 | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | NTD35-3C | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 9 | 11.5 | 14 | 16.5 | 19 | 21.5 | 25 | [6 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1106
1098 | SD2A08393 | 07507503 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1107
1099 | SD2A08390 | 07507484 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1108
1100 | PD2A9573 | 10134078 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1109
1101 | PD2A14122 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 0 - 150 | ELECTRONIC DIGITAL CALIPER | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1110
1102 | PD2A12987 | 6C0025501 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1111
1103 | PD2A14123 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 0 - 150 | ELECTRONIC DIGITAL CALIPER | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1112
1104 | PD2A14124 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 0 - 150 | ELECTRONIC DIGITAL CALIPER | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1113
1105 | CV01 (102) | NO CONSTA | PIE DE REY | ANALOGICO | BORMI | AMI | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | Cadimar Vehículos Industriales S.L. |  | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | 0.2 | - | - | 0.15 | 0.0084 | 1114
1106 | CV01 (103) | 8573649 | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | Cádiz Distribuidora de Automoción S.A |  | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | 0.2 | - | - | 0.15 | 0.0084 | 1114
1107 | CV02 (103) | P003287 | PIE DE REY | ANALOGICO | 140 589 00 19 00 | SCALA | mm | 0 - 50 | 0.1 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm |  |  | 1.1 | 5.1 | 10 | 12.5 | 15 | 21.1 | 25 | 30 | 41.1 | 50 | [6 empty] | Cadimar Vehículos Industriales S.L. |  | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.15 | 0.0084 | 1114
1108 | CV02 (104) | 908838 | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | [6 empty] | Cádiz Distribuidora de Automoción S.A |  | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | 0.2 | - | - | 0.15 | 0.0084 | 1004
1109 | CV08 (131) | MB | PIE DE REY | ANALOGICO | 311/98 | SCALA | mm | 0 - 50 | 0.1 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm |  |  | 1.1 | 5.1 | 10 | 12.5 | 15 | 21.1 | 25 | 30 | 41.1 | 50 | [6 empty] | Cádiz Distribuidora de Automoción S.A |  | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.15 | 0.0084 | 1114
1110 | CV03 (243) | 1040406 | PIE DE REY | ANALOGICO | N/C | MITUTOYO | mm | 0 - 250 | 0.05 | 10 | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 150 | 200 | 250 | 11.05 | 100 | 250 |  |  |  | Cadimar Vehículos Industriales S.L. |  | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | 0.2 | - | - | 0.15 | 0.0084 | 247
1111 | CV04 (244) | 011470 | PIE DE REY | ANALOGICO | N/C | MITUTOYO | mm | 0 - 300 | 0.02 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm |  |  | 1.02 | 10 | 21.02 | 41.1 | 71.12 | 81.12 | 100 | 150 | 200 | 300 | [6 empty] | Cadimar Vehículos Industriales S.L. |  | Avenida Alcalde Cantor Ropero, parcela 102, P.I. El Portal, 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | 0.17 | - | - | 0.15 | 0.0084 | 247
1112 | CV11 (71) | F17981 | PIE DE REY | ANALOGICO | BORMI | AMI | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | CADIMAR |  | Ctra. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, Alcubilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1114
1113 | CV04 (102) | NO CONSTA | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,03 | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,03 |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | Cádiz Distribuidora de Automoción S.A |  | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | 0.08 | - | - | 0.03 | 0.0084 | 1114
1114 | CV58 (121) | NO CONSTA | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | Cádiz Distribuidora de Automoción S.A |  | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz) |  |  |  | 0.08 | - | - | 0.03 | 0.0084 | 1114
1115 | CV45 (71) | 3000646 | PIE DE REY | ANALOGICO | STAINLESS HARDENED | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 |  |  |  | Cádiz Distribuidora de Automoción S.A |  | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1114
1116 | PD2A09959 | 11139546 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.2 | 0.0084 | 1126
1117 | PD2A13242 | 11301466 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.2 | 0.0084 | 1127
1118 | PD2A13241 | 11302682 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1128
1119 | PD2A3517 | 41290677 | PIE DE REY | NORMAL | 530 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1129
1120 | PD2A9355 | 10294484 | PIE DE REY | ANALOGICO | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1130
1121 | PD2A14863 | 16058241 | PIE DE REY | ANALOGICO | 0 - 150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1131
1122 | PD2A5576 | 36262 | PIE DE REY | ANALOGICO | 0 - 200 | SAM | mm | 0 - 200 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 160 | 11.05 | 71.1 | 160 | 5.15 | 60 | 160 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1132
1123 | PD2A13504 | 7B133401 | PIE DE REY | DIGITAL | 00530301 IP6 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1133
1124 | PD2A2373 | 20455098 | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1134
1125 | PD2A10116 | 11301550 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1135
1126 | PD2A13658 | 14240559 | PIE DE REY | ANALOGICO | DIN 862 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1136
1127 | PD2A13660 | 14240714 | PIE DE REY | ANALOGICO | DIN 862 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1137
1128 | PD2A13662 | 14243514 | PIE DE REY | ANALOGICO | DIN 862 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1138
1129 | 8733 | B17003883 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6´´ASX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | CANAGROSA |  | Calle Willbur y Orville Wrigth PTA15 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1139
1130 | PD2A15024 | 16226186 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1140
1131 | PD2A15025 | 8J0016701 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1141
1132 | PD2A15048 | 7090086 | PIE DE REY | ANALOGICO | N/C | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1142
1133 | PD2A13840 | 7L072701 | PIE DE REY | DIGITAL | 0530321 IP6 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1143
1134 | PD2A13841 | 7L061801 | PIE DE REY | DIGITAL | 0530321 IP6 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1144
1135 | PD2A13842 | 7L073701 | PIE DE REY | DIGITAL | 0530321 IP6 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1145
1136 | PD2A13843 | 7L073901 | PIE DE REY | DIGITAL | 0530321 IP6 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1146
1137 | PD2A2898 | 31062812 | PIE DE REY | ANALOGICO | 503-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1147
1138 | PD213281 | NO CONSTA | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1148
1139 | CD2A3921 | 25440 | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | VDS-15DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1149
1140 | CD2A05029 | 44463 | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | VDS-15DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1150
1141 | PD2A13906 | 14667224 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1151
1142 | PD2A13968 | 7Q0002901 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1152
1143 | PD2A13960 | 7Q0004501 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1153
1144 | PD2A13964 | 7Q0023401 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1154
1145 | PD2A13952 | 7Q0014101 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1155
1146 | PD2A13954 | 7Q0029301 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1156
1147 | PD2A13958 | 7Q0007801 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1157
1148 | PD2A13957 | 7Q0003001 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1158
1149 | PD2A13953 | 7Q0004901 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1159
1150 | PD2A13961 | 7Q0005201 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1160
1151 | PD2A13963 | 7Q0012601 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1161
1152 | VC04 | 16239233 | PIE DE REY | NORMAL | 530-114 | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | GRI TOWERS SEVILLA, S.L. |  | Calle Esclusa, 2 - 41011, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1162
1153 | VC05 | 16239212 | PIE DE REY | NORMAL | 530-114 | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | GRI TOWERS SEVILLA, S.L. |  | Calle Esclusa, 2 - 41011, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1163
1154 | VC06 | 16239295 | PIE DE REY | NORMAL | 530-114 | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | GRI TOWERS SEVILLA, S.L. |  | Calle Esclusa, 2 - 41011, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1164
1155 | PG02 | NO CONSTA | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | 0-35 MM | DIGIMESS | mm | 0 - 35 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 5.05 | 10 | 12.5 | 15.05 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 30 | 35 | [6 empty] | GRI TOWERS SEVILLA, S.L. |  | Calle Esclusa, 2 - 41011, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1165
1156 | PD2A13967 | 7Q0054401 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1167
1157 | 1212160015 | 1212160015 | PIE DE REY | ANALOGICO | 0 - 500 | INSIZE | mm | 0 - 500 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 26.05 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SKYLIFE ENGINEERING S.L |  | PT Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis) c/ Early Ovington 24, 15-16 CP:413039, La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1168
1158 | 0306171682 | 0306171682 | PIE DE REY | DIGITAL | 0 - 150 | INSIZE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | SKYLIFE ENGINEERING S.L |  | PT Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis) c/ Early Ovington 24, 15-16 CP:413039, La Rinconada (Sevilla) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1169
1159 | VC01 | B16165862 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20APX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | GRI TOWERS SEVILLA, S.L. |  | Calle Esclusa, 2 - 41011, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1170
1160 | VC02 | B16165890 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20APX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | GRI TOWERS SEVILLA, S.L. |  | Calle Esclusa, 2 - 41011, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1171
1161 | VC03 | B16165891 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20APX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | GRI TOWERS SEVILLA, S.L. |  | Calle Esclusa, 2 - 41011, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1172
1162 | IA1516 | 15346548 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-182-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1173
1163 | PG01 | 0008811 | PIE DE REY | PROFUNDIDAD | NTD35-3C | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 9 | 11.5 | 14 | 16.5 | 19 | 21.5 | 25 | [6 empty] | GRI TOWERS SEVILLA, S.L. |  | Calle Esclusa, 2 - 41011, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1174
1164 | PD2A14460 | 7Y0011301 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1175
1165 | PD2A14463 | 7Y0011601 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1176
1166 | PD2A14461 | 7Y0011401 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1177
1167 | PD2A14459 | 7Y0010801 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1178
1168 | PD2A14462 | 7Y0011501 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1179
1169 | PD2A14464 | 7Y0012401 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1180
1170 | SD207029 | NO CONSTA | GRAMIL | ANALOGICO | 0 - 30 mm | MAHR | mm | 0 - 30 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1181
1171 | IA1885 | A17288723 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20 APX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1182
1172 | IA1886 | B17305177 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20 APX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1183
1173 | IA0745 | 70300158 | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.02 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.02 | 10 | 21.02 | 41.1 | 71.02 | 81.02 | 100 | 121.02 | 150 | 200 | 11.02 | 100 | 200 | 5.1 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.1 | - | - | 0.08 | 0.0084 | 1184
1174 | IA1883 | B17073852 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1185
1175 | IA1884 | B17073849 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1186
1176 | IA1521 | 15139164 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1187
1177 | IA1547 | A15088788 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1188
1178 | IA1522 | 15139171 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1190
1179 | IA1515 | 15362606 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1191
1180 | DIGITAL CALIPER | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | DIGITAL CALIPER | NO CONSTA | mm | 0 - 150 | 0.1 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.1 | 10 | 21.1 | 41.1 | 71.1 | 81.1 | 100 | 121.1 | 140 | 150 | 11.1 | 71.1 | 150 | 5.1 | 60 | 150 | DCOOP,S. COOP.AND ( ACYCO) |  | CTRA.CORDOBA, S/N - 29200 ANTEQUERA (MÁLAGA) |  |  |  | 0.5 | - | - | 0.4 | 0.0084 | 1192
1181 | 4103010 | 4103010 | PIE DE REY | DIGITAL | MARCAL 16 ER | MAHR | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | TALLERES LATORRE MARQUEZ S.L. |  | c/ Pozo nº 10 Torremelgarejo, CP: 11592 Jerez de la Frontera, CADIZ |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1191
1182 | PD2A12720 | 05086466 | PIE DE REY | ANALOGICO | 0 - 200 mm | STAINLESS | mm | 0 - 200 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1164
1183 | PD2A3323 | 41298336 | PIE DE REY | ANALOGICO | 0 - 150 mm | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1186
1184 | PD2A8774 | 90170101 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1186
1185 | PD2A8783 | 10033676 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1197
1186 | VC22 | 16145114 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-114 | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | GRI TOWERS SEVILLA, S.L. |  | Calle Esclusa, 2 - 41011, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1164
1187 | IA1552 | 15293926 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-101 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1186
1188 | IA1556 | 15295319 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-101 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1186
1189 | IA1527 | B15003202 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1186
1190 | IA1291 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | NO CONSTA | INTERAPID | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1164
1191 | PD2A10332 | 12002209 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6 DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1141
1192 | PD2A10337 | 12002218 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6 DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1141
1193 | PD2A10009 | 11404233 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6 DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1141
1194 | PD2A10336 | 12002225 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6 DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1141
1195 | PD2A8765 | 90176041 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1140
1196 | PD2A8764 | 90176411 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1140
1197 | PD2A8789 | 90169992 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1140
1198 | PD2A8777 | 90170191 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1140
1199 | IA145 | 8029493 | PIE DE REY | ANALOGICO | STANLESS HARDENED | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1211
1200 | IA776 | 80159290 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-118 | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.02 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.02 | 10 | 21.02 | 41.1 | 71.02 | 81.02 | 100 | 121.02 | 150 | 200 | 11.02 | 100 | 200 | 5.1 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.1 | - | - | 0.08 | 0.0084 | 1212
1201 | IA1553 | 15295285 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-101 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1213
1202 | IA935 | 11143500 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-312 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.02 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.02 | 10 | 21.02 | 41.1 | 71.02 | 81.02 | 100 | 121.02 | 140 | 150 | 11.02 | 71.1 | 150 | 5.1 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.1 | - | - | 0.08 | 0.0084 | 1214
1203 | IA1512 | 15098782 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-123 | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.02 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.02 | 10 | 21.02 | 41.1 | 71.02 | 81.02 | 100 | 121.02 | 150 | 200 | 11.02 | 100 | 200 | 5.1 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.1 | - | - | 0.08 | 0.0084 | 1215
1204 | IA841 | 10064893 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-101 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1216
1205 | PD2A13942 | 14667171 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-706-11 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1141
1206 | PD2A8776 | 90170033 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1140
1207 | PD2A7543 | NO CONSTA | PIE DE REY | ANALOGICO | 125ME B | STAINLESS | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1140
1208 | PD2A8766 | 901468371 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1140
1209 | PD2A10333 | 12002220 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-6"DCX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1141
1210 | PD2A10414 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1177
1211 | PD2A10416 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1177
1212 | PD2A10405 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1177
1213 | PD2A10410 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1177
1214 | PD2A10413 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1177
1215 | IA1555 | 15295324 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-101 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1227
1216 | IA0276 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | IP65 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1228
1217 | IA1928 | A17243955 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1229
1218 | IA1514 | 15408284 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1230
1219 | IA1927 | A17244070 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1231
1220 | IA1571 | A16042638 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1232
1221 | IA1569 | A16033092 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1233
1222 | CALIBRE ALYCO | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | NO CONSTA | ALYCO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | Agroibérica Ingenieros Verificaciones Técnias SL |  | Avda. Astronomía, 1. Torre 3, planta 1, módulo 7, 41015 Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1234
1223 | PD2A14373 | 16057617 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1235
1224 | PD2A13959 | 7Q0023801 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1236
1225 | PD2A13956 | 7Q0002301 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1237
1226 | PD2A13955 | 7Q0004601 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1238
1227 | PD2A13951 | 7Q0002601 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1239
1228 | PD2A13969 | 7Q0006701 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1240
1229 | PD2A13966 | 7Q0004801 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1241
1230 | PD2A9292 | 10135602 | PIE DE REY | DIGITAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1242
1231 | PD2A15484 | 6J646301 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1241
1232 | PD2A15475 | 6J750301 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1241
1233 | PD2A15473 | 6J645201 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1241
1234 | PD2A15470 | 6J646101 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1241
1235 | PD2A15481 | 6J646501 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1241
1236 | PD2A15477 | 6J645501 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1241
1237 | PD2A15474 | 6J645601 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1241
1238 | PD2A15465 | 6J575301 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1241
1239 | PD2A15472 | 6J570201 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1241
1240 | PD2A15483 | 6J645301 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1241
1241 | PD2A3677 | 06160302 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-171-20 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1241
1242 | PD2A15459 | 6J636801 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1254
1243 | PD2A15463 | 6J646201 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1255
1244 | PD2A15468 | 6J575501 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1245 | PD2A15462 | 6J645101 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1246 | PD2A15485 | 6J570901 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1247 | PD2A15486 | 6J631201 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1248 | PD2A15479 | 6J626501 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1249 | PD2A15480 | 6J645001 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1250 | PD2A15487 | 6J631601 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1251 | PD2A15467 | 6J631301 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1252 | PD2A15471 | 6J750001 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1253 | PD2A15469 | 6J646401 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1254 | PD2A15478 | 6J750101 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1255 | PD2A15460 | 6J631401 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1256 | PD2A15464 | 6J646001 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1257 | PD2A15476 | 6J626301 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1258 | PD2A15466 | 6J576401 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1259 | PD2A15461 | 6J570501 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1260 | PD2A15482 | 6J626401 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1261 | PD2A13970 | 7Q0002201 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1273
1262 | IA1953 | B17305117 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20APX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1172
1263 | IA1572 | B16028104 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1275
1264 | IA1952 | A17243943 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1276
1265 | IA1951 | A17243945 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1277
1266 | IA1363 | H1094085 | PIE DE REY | DIGITAL | NO CONSTA | HOLEX | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1278
1267 | IA1954 | B17305108 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20APX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1279
1268 | IA1087 | 12128163 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20APX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1280
1269 | IA1600 | A16108046 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1281
1270 | IA1601 | A16108044 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1282
1271 | IA1352 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1282
1272 | IA1602 | A16107897 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1282
1273 | IA1607-01 | A16108051 | PIE DE REY | ANALOGICO | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1282
1274 | IA1548 | 15055533 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-114 | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1278
1275 | IA0754 | 80028291 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-114 | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1278
1276 | IA1366 | H1071426 | PIE DE REY | DIGITAL | 41 2811 300 | HOLEX | mm | 0 - 300 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 150 | 200 | 300 | 11.05 | 150 | 300 | 5.15 | 150 | 300 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1278
1277 | PD2A9099 | NO CONSTA | PIE DE REY | ANALOGICO | 0-150 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1289
1278 | PD2A3681 | 06160295 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-171-20 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1290
1279 | CD2A07444 | B18182586 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-P8"S | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Crta.El Puerto a Sanlúcar,Km,6 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1278
1280 | CD2A07446 | B18182588 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-P8"S | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Crta.El Puerto a Sanlúcar,Km,6 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1278
1281 | CD2A07445 | B18182606 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-P8"S | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Crta.El Puerto a Sanlúcar,Km,6 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1278
1282 | CD2A07447 | B18182590 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-P8"S | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Crta.El Puerto a Sanlúcar,Km,6 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1278
1283 | CD2A07448 | B18182578 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-P8"S | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Crta.El Puerto a Sanlúcar,Km,6 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1278
1284 | IA1330 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 41 2811 200 | HOLEX | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1278
1285 | IA1605-1 | A16107741 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1282
1286 | IA1606-1 | A16108058 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1282
1287 | IA1554 | 15295293 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-101 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1282
1288 | IA1573 | A15135332 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20APX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1279
1289 | IA1597 | A16028381 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20APX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1279
1290 | IA1362 | H1091090 | PIE DE REY | DIGITAL | 41 2811 200 | HOLEX | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1279
1291 | IA1119 | 12095843 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1277
1292 | PR-02 | 7199304 | PIE DE REY | DIGITAL | CD67-20PP | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | FAASA AVIACIÓN S.A. |  | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO, Crta.Fuente Palmera, km.4,5.Apdo. de Correos 45 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1279
1293 | IA1325 | 1053696 | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | HOLEX | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1227
1294 | IA1258 | 12342605 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1227
1295 | IA2016 | 80019157 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-118 | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.02 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.02 | 10 | 21.02 | 41.1 | 71.02 | 81.02 | 100 | 121.02 | 150 | 200 | 11.02 | 100 | 200 | 5.1 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.1 | - | - | 0.08 | 0.0084 | 1212
1295 | IA0913 | 11083844 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-312 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.02 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.02 | 10 | 21.02 | 41.1 | 71.02 | 81.02 | 100 | 121.02 | 140 | 150 | 11.02 | 71.1 | 150 | 5.1 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.1 | - | - | 0.08 | 0.0084 | 1212
1294 | IA0838 | 10064882 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-101 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1227
1298 | IA1598 | A16028333 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-182-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1310
1299 | IA86 | NO CONSTA | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1311
1300 | IA421 | 1Q0054601 | PIE DE REY | ANALOGICO | 539059 | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1312
1301 | IA144 | NO CONSTA | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1313
1302 | IA2070 | 00262763 | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1314
1303 | IA419 | 1Q0053701 | PIE DE REY | ANALOGICO | 539059 | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1315
1304 | IA336 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | IP65 | TESA | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1316
1305 | IA840 | 10064883 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-101 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1317
1306 | IA228 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1318
1307 | IA1608-1 | A16108056 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1319
1308 | 00514010 | 00514010 | PIE DE REY | ANALOGICO | 7J0005001 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.02 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.1 | 10 | 21.1 | 41.1 | 71.1 | 81.1 | 100 | 121.1 | 140 | 150 | 11.1 | 71.1 | 150 | 5.1 | 60 | 150 | LUFT GLAS, S. L. |  | C/ Cañada Real 22, polígono industrial Parque Plata, 41900, Camas, Sevilla |  |  |  | 0.1 | - | - | 0.08 | 0.0084 | 1320
1256 | PD2A10403 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1256 | PD2A15500 | 6J631101 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534003 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1256 | PD2A14468 | 8A0010501 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1256 | PD2A14466 | 8A0009101 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1256 | PD2A14465 | 8A0008701 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1256 | PD2A14467 | 8A0009701 | PIE DE REY | DIGITAL | 00534020 | STANDARD GAGE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1256 | PD2A2911 | 03149655 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-171 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1256
1172 | IA1614 | A15141055 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-182-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1183
1172 | IA1613 | A15141056 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-182-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1183
1294 | IA0931 | 11144340 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-312 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1227
1294 | IA0418 | 41270157 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-101 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1227
1306 | IA1546 | A15088790 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1318
1306 | IA1430 | 16ER | PIE DE REY | DIGITAL | NO CONSTA | MAHR | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1318
1172 | IA1544 | 15416620 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20APX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1183
1172 | IA1641 | A16154387 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20APX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1183
1172 | IA1642 | B16181878 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20APX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1183
1172 | IA1331 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | NO CONSTA | HOLEX | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1183
1172 | IA1435 | 4103004 | PIE DE REY | DIGITAL | 16ER | MAHR | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1183
1295 | IA0775 | 80313857 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-118 | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.02 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.02 | 10 | 21.02 | 41.1 | 71.02 | 81.02 | 100 | 121.02 | 150 | 200 | 11.02 | 100 | 200 | 5.1 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.1 | - | - | 0.08 | 0.0084 | 1212
1300 | IA0088 | 5480375 | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1312
1295 | IA0690 | 51005202 | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.02 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.02 | 10 | 21.02 | 41.1 | 71.02 | 81.02 | 100 | 121.02 | 150 | 200 | 11.02 | 100 | 200 | 5.1 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.1 | - | - | 0.08 | 0.0084 | 1212
1330 | IA1599 | A16108048 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1342
1331 | IA1364 | 412811200 | PIE DE REY | DIGITAL | NO CONSTA | HOLEX | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1343
1332 | IA1545 | 15416560 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20APX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1344
1333 | IA1635 | A16154391 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20APX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1345
1334 | IA1723 | A16233353 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1346
1295 | SFG-001 | 12128292 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | SUMINISTROS,FRESADOS Y GRABADOS S.L. GRABYSUR |  | Parque Aerópolis C/ WILBUR Y ORVILLE WRIGHT nº25 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1212
1336 | SFG-021 | 9072423 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | SUMINISTROS,FRESADOS Y GRABADOS S.L. GRABYSUR |  | Parque Aerópolis C/ WILBUR Y ORVILLE WRIGHT nº25 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1348
1336 | SFG-022 | 12394933 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | SUMINISTROS,FRESADOS Y GRABADOS S.L. GRABYSUR |  | Parque Aerópolis C/ WILBUR Y ORVILLE WRIGHT nº25 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1348
1336 | CAP00047 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | DTDG1D04 | POWERFIX | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | A.M.CAPURRO |  | 20 Line Wall Road |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1348
1336 | CAP00039 | 126 | PIE DE REY | DIGITAL | DTDG1D04 | WHITE BRAND | mm | 0 - 25 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | A.M.CAPURRO |  | 20 Line Wall Road |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1348
1340 | IA1603 | A16108020 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1352
1109 | CV21 | 140589001900 | PIE DE REY | ANALOGICO | P002044 | SCALA | mm | 0 - 50 | 0.1 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 15 mm |  |  | 1.1 | 5.1 | 10 | 12.5 | 15 | 21.1 | 25 | 30 | 41.1 | 50 | [6 empty] | Cádiz Distribuidora de Automoción S.A |  | Ctra. Madrid-Cádiz, km.639, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.15 | 0.0084 | 1114
1334 | IA1672 | B16232109 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1346
1334 | IA1664 | B16233345 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1346
1334 | IA0860 | 10275660 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-20 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1346
1334 | IA1670 | B16232107 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1346
1334 | IA1432 | 11112701 | PIE DE REY | DIGITAL | 4103003 | MAHR | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1346
1334 | IA1666 | B16233394 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1346
1334 | IA1665 | B16233366 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1346
1334 | IA1668 | B16232105 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1346
1350 | IA1436 | 4103004 | PIE DE REY | DIGITAL | 16ER 200 MM | MAHR | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 150 | 200 | 11.05 | 100 | 200 | 5.15 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1183
1351 | IA0356 | 9M122620513 | PIE DE REY | ANALOGICO | 539059 | ETALON | mm | 0 - 200 | 0.02 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.02 | 10 | 21.02 | 41.1 | 71.02 | 81.02 | 100 | 121.02 | 150 | 200 | 11.02 | 100 | 200 | 5.1 | 100 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.1 | - | - | 0.08 | 0.0084 | 1212
1352 | IA0936 | 11143681 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-312 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.02 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.02 | 10 | 21.02 | 41.1 | 71.02 | 81.02 | 100 | 121.02 | 140 | 150 | 11.02 | 71.1 | 150 | 5.1 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.1 | - | - | 0.08 | 0.0084 | 1212
1352 | IA1286 | NO CONSTA | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | HOLEX | mm | 0 - 150 | 0.02 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.02 | 10 | 21.02 | 41.1 | 71.02 | 81.02 | 100 | 121.02 | 140 | 150 | 11.02 | 71.1 | 150 | 5.1 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.1 | - | - | 0.08 | 0.0084 | 1212
1334 | IA1667 | B16233306 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1346
1295 | IA2176 | 55 1 | PIE DE REY | ANALOGICO | NO CONSTA | PAV VADIZ | mm | 0 - 200 | 0.02 | 10 | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | │Corrección│ ≤ 0,06 mm | │Correction│ ≤ 0,06 mm |  |  | 1.02 | 10 | 21.02 | 41.1 | 71.02 | 81.02 | 100 | 121.02 | 150 | 200 | 11.02 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.1 | - | - | 0.08 | 0.0084 | 1212
1356 | IA1671 | B16232096 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15APX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1368
1357 | IA1114 | 12095841 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1369
1358 | IA1262 | 13004385 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1370
1359 | PD213527 | NO CONSTA | PIE DE REY | NORMAL | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 257
1360 | IA1669 | B16232138 | PIE DE REY | DIGITAL | 500-181-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1369
1361 | T002060 | 72038 | PIE DE REY | DIGITAL | 0-150 MM | LIMIT | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | PEGASUS AVIACION S.A |  | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45 |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1279
1362 | IA1160 | NO CONSTA | PIE DE REY | ANALOGICO | 0-150 MM | HOLEX | mm | 0 - 150 | 0.02 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.02 | 10 | 21.02 | 41.1 | 71.02 | 81.02 | 100 | 121.02 | 140 | 150 | 11.02 | 71.1 | 150 | 5.1 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.1 | - | - | 0.08 | 0.0084 | 1374
1363 | IA1451 | 06009305 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20PP | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 200 | 11.05 | 71.1 | 200 | 5.15 | 60 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1375
1364 | IA1726 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | Z22855 | POWERFIX | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1376
1365 | IA0285 | NO CONSTA | PIE DE REY | ANALOGICO | 0-150 MM | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1377
1366 | IA2329 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 0-150 MM | IROKO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1378
1367 | IA2326 | 10279252 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1379
1368 | IA0819 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 0-150 MM | ABSOLUTE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1380
1369 | IA1118 | NO CONSTA | PIE DE REY | ANALOGICO | 0-150 MM | FILETTA | mm | 0 - 150 | 0.02 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.02 | 10 | 21.02 | 41.1 | 71.02 | 81.02 | 100 | 121.02 | 140 | 150 | 11.02 | 71.1 | 150 | 5.1 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.1 | - | - | 0.08 | 0.0084 | 1381
1370 | PD2A14863 | 16058241 | PIE DE REY | ANALOGICO | 530-104 | MITUTOYO | mm | 0 - 150 | 0.05 |  | 0.03 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | CRTA.A-8010 KM-4 EDIFICIO C2 - 1º PISO, PTA. C2.01.01 |  |  |  | 0.25 | - | - | 0.2 | 0.0084 | 1382
1371 | ELAD-PR16 | 11100807 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 200 | 11.05 | 71.1 | 200 | 5.15 | 60 | 200 | ELIMCO AEROSPACE S.L.U. |  | c/ Hispano aviación nº 7 y 9 (AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1383
1372 | IA1327 | NO CONSTA | PIE DE REY | DIGITAL | 0-150 MM | HOLEX | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1384
1373 | IA0876 | 11033044 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-15CPX | ABSOLUTE | mm | 0 - 150 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional | N/A | N/A |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 150 | 11.05 | 71.1 | 150 | 5.15 | 60 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1385
1374 | IA1161 | 12128233 | PIE DE REY | DIGITAL | CD-20CPX | MITUTOYO | mm | 0 - 200 | 0.01 |  | 0.01 |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  |  |  | 1.05 | 10 | 21.05 | 41.1 | 71.15 | 81.15 | 100 | 121.05 | 140 | 200 | 11.05 | 71.1 | 200 | 5.15 | 60 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) |  | c/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) |  |  |  | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.0084 | 1386
1375 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1387
1376 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1388
1377 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1389
1378 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1390
1379 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1391
1380 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1392
1381 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1393
1382 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1394
1383 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1395
1384 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1396
1385 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1397
1386 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1398
1387 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1399
1388 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1400
1389 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1401
1390 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1402
1391 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1403
1392 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1404
1393 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1405
1394 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1406
1395 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1407
1396 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1408
1397 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1409
1398 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1410
1399 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1411
1400 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1412
1401 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1413
1402 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1414
1403 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1415
1404 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1416
1405 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1417
1406 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1418
1407 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1419
1408 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1420
1409 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1421
1410 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1422
1411 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1423
1412 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1424
1413 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1425
1414 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1426
1415 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1427
1416 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1428
1417 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1429
1418 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1430
1419 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1431
1420 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1432
1421 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1433
1422 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1434
1423 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1435
1424 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1436
1425 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1437
1426 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1438
1427 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1439
1428 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1440
1429 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1441
1430 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1442
1431 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1443
1432 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1444
1433 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1445
1434 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1446
1435 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1447
1436 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1448
1437 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1449
1438 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1450
1439 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1451
1440 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1452
1441 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1453
1442 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1454
1443 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1455
1444 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1456
1445 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1457
1446 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1458
1447 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1459
1448 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1460
1449 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1461
1450 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1462
1451 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1463
1452 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1464
1453 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1465
1454 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1466
1455 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1467
1456 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1468
1457 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1469
1458 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1470
1459 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1471
1460 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1472
1461 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1473
1462 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1474
1463 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1475
1464 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1476
1465 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1477
1466 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1478
1467 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1479
1468 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1480
1469 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1481
1470 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1482
1471 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1483
1472 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1484
1473 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1485
1474 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1486
1475 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1487
1476 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1488
1477 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1489
1478 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1490
1479 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1491
1480 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1492
1481 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1493
1482 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1494
1483 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1495
1484 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1496
1485 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1497
1486 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1498
1487 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1499
1488 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1500
1489 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1501
1490 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1502
1491 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1503
1492 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1504
1493 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1505
1494 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1506
1495 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1507
1496 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1508
1497 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1509
1498 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1510
1499 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1511
1500 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1512
1501 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1513
1502 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1514
1503 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1515
1504 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1516
1505 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1517
1506 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1518
1507 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1519
1508 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1520
1509 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1521
1510 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1522
1511 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1523
1512 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1524
1513 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1525
1514 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1526
1515 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1527
1516 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1528
1517 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1529
1518 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1530
1519 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1531
1520 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1532
1521 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1533
1522 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1534
1523 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1535
1524 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1536
1525 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1537
1526 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1538
1527 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1539
1528 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1540
1529 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1541
1530 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1542
1531 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1543
1532 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1544
1533 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1545
1534 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1546
1535 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1547
1536 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1548
1537 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1549
1538 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1550
1539 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1551
1540 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1552
1541 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1553
1542 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1554
1543 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1555
1544 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1556
1545 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1557
1546 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1558
1547 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1559
1548 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1560
1549 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1561
1550 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1562
1551 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1563
1552 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1564
1553 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1565
1554 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1566
1555 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1567
1556 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1568
1557 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1569
1558 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1570
1559 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1571
1560 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1572
1561 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1573
1562 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1574
1563 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1575
1564 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1576
1565 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1577
1566 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1578
1567 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1579
1568 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1580
1569 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1581
1570 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1582
1571 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1583
1572 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1584
1573 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1585
1574 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1586
1575 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1587
1576 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1588
1577 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1589
1578 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1590
1579 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1591
1580 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1592
1581 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1593
1582 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1594
1583 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1595
1584 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1596
1585 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1597
1586 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1598
1587 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1599
1588 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1600
1589 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1601
1590 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1602
1591 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1603
1592 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1604
1593 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1605
1594 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1606
1595 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1607
1596 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1608
1597 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1609
1598 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1610
1599 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1611
1600 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1612
1601 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1613
1602 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1614
1603 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1615
1604 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1616
1605 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1617
1606 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1618
1607 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1619
1608 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1620
1609 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1621
1610 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1622
1611 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1623
1612 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1624
1613 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1625
1614 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1626
1615 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1627
1616 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1628
1617 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1629
1618 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1630
1619 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1631
1620 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1632
1621 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1633
1622 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1634
1623 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1635
1624 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1636
1625 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1637
1626 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1638
1627 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1639
1628 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1640
1629 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1641
1630 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1642
1631 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1643
1632 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1644
1633 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1645
1634 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1646
1635 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1647
1636 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1648
1637 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1649
1638 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1650
1639 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1651
1640 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1652
1641 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1653
1642 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1654
1643 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1655
1644 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1656
1645 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1657
1646 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1658
1647 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1659
1648 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1660
1649 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1661
1650 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1662
1651 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1663
1652 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1664
1653 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1665
1654 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1666
1655 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1667
1656 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1668
1657 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1669
1658 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1670
1659 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1671
1660 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1672
1661 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1673
1662 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1674
1663 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1675
1664 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1676
1665 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1677
1666 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1678
1667 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1679
1668 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1680
1669 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1681
1670 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1682
1671 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1683
1672 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1684
1673 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1685
1674 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1686
1675 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1687
1676 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1688
1677 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1689
1678 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1690
1679 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1691
1680 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1692
1681 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1693
1682 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1694
1683 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1695
1684 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1696
1685 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1697
1686 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1698
1687 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1699
1688 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1700
1689 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1701
1690 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1702
1691 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1703
1692 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1704
1693 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1705
1694 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1706
1695 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1707
1696 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1708
1697 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1709
1698 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1710
1699 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1711
1700 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1712
1701 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1713
1702 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1714
1703 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1715
1704 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1716
1705 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1717
1706 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1718
1707 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1719
1708 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1720
1709 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1721
1710 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1722
1711 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1723
1712 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1724
1713 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1725
1714 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1726
1715 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1727
1716 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1728
1717 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1729
1718 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1730
1719 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1731
1720 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1732
1721 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1733
1722 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1734
1723 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1735
1724 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1736
1725 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1737
1726 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1738
1727 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1739
1728 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1740
1729 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1741
1730 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1742
1731 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1743
1732 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1744
1733 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1745
1734 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1746
1735 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1747
1736 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1748
1737 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1749
1738 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1750
1739 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1751
1740 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1752
1741 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1753
1742 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1754
1743 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1755
1744 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1756
1745 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1757
1746 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1758
1747 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1759
1748 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1760
1749 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1761
1750 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1762
1751 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1763
1752 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1764
1753 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1765
1754 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1766
1755 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1767
1756 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1768
1757 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1769
1758 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1770
1759 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1771
1760 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1772
1761 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1773
1762 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1774
1763 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1775
1764 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1776
1765 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1777
1766 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1778
1767 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1779
1768 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1780
1769 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1781
1770 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1782
1771 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1783
1772 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1784
1773 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1785
1774 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1786
1775 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1787
1776 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1788
1777 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1789
1778 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1790
1779 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1791
1780 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1792
1781 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1793
1782 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1794
1783 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1795
1784 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1796
1785 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1797
1786 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1798
1787 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1799
1788 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1800
1789 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1801
1790 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1802
1791 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1803
1792 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1804
1793 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1805
1794 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1806
1795 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1807
1796 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1808
1797 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1809
1798 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1810
1799 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1811
1800 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1812
1801 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1813
1802 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1814
1803 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1815
1804 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1816
1805 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1817
1806 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1818
1807 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1819
1808 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1820
1809 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1821
1810 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1822
1811 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1823
1812 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1824
1813 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1825
1814 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1826
1815 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1827
1816 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1828
1817 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1829
1818 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1830
1819 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1831
1820 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1832
1821 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1833
1822 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1834
1823 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1835
1824 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1836
1825 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1837
1826 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1838
1827 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1839
1828 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1840
1829 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1841
1830 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1842
1831 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1843
1832 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1844
1833 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1845
1834 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1846
1835 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1847
1836 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1848
1837 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1849
1838 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1850
1839 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1851
1840 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1852
1841 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1853
1842 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1854
1843 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1855
1844 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1856
1845 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1857
1846 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1858
1847 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1859
1848 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1860
1849 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1861
1850 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1862
1851 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1863
1852 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1864
1853 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1865
1854 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1866
1855 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1867
1856 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1868
1857 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1869
1858 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1870
1859 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1871
1860 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1872
1861 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1873
1862 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1874
1863 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1875
1864 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1876
1865 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1877
1866 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1878
1867 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1879
1868 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1880
1869 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1881
1870 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1882
1871 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1883
1872 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1884
1873 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1885
1874 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1886
1875 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1887
1876 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1888
1877 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1889
1878 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1890
1879 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1891
1880 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1892
1881 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1893
1882 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1894
1883 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1895
1884 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1896
1885 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1897
1886 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1898
1887 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1899
1888 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1900
1889 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1901
1890 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1902
1891 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1903
1892 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1904
1893 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1905
1894 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1906
1895 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1907
1896 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1908
1897 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1909
1898 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1910
1899 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1911
1900 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1912
1901 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1913
1902 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1914
1903 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1915
1904 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1916
1905 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1917
1906 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1918
1907 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1919
1908 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1920
1909 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1921
1910 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1922
1911 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1923
1912 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1924
1913 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1925
1914 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1926
1915 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1927
1916 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1928
1917 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1929
1918 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1930
1919 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1931
1920 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1932
1921 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1933
1922 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1934
1923 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1935
1924 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1936
1925 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1937
1926 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1938
1927 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1939
1928 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1940
1929 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1941
1930 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1942
1931 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1943
1932 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1944
1933 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1945
1934 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1946
1935 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1947
1936 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1948
1937 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1949
1938 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1950
1939 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1951
1940 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1952
1941 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1953
1942 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1954
1943 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1955
1944 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1956
1945 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1957
1946 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1958
1947 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1959
1948 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1960
1949 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1961
1950 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1962
1951 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1963
1952 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1964
1953 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1965
1954 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1966
1955 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1967
1956 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1968
1957 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1969
1958 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1970
1959 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1971
1960 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1972
1961 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1973
1962 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1974
1963 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1975
1964 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1976
1965 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1977
1966 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1978
1967 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1979
1968 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1980
1969 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1981
1970 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1982
1971 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1983
1972 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1984
1973 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1985
1974 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1986
1975 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1987
1976 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1988
1989 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1989
1990 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1990
1991 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1991
1992 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1992
1993 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1993
1994 | [10 empty] | 0.01 | [28 empty] | 0 | - | - | 0 | 0.0084 | 1994

## DATOS ME2C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Código | N/S | Tipo |  | Modelo | Fabricante | Unidad Medida | Capacidad | Resolución /División de Escala | Incertidumbre de Uso (mm) | Criterio de Aceptación ESP |  | Criterio Aceptación ENG |  | Sin Usar | Sin Usar | Sin Usar | Punto de Calibración 1 | Punto de Calibración 2 | Punto de Calibración 3 | Punto de Calibración 4 | Punto de Calibración 5 | Punto de Calibración 6 | Punto de Calibración 7 | Punto de Calibración 8 | Punto de Calibración 9 | Punto de Calibración 10 | Punto de Calibración 11 | Solicitante |  | Lugar de Calibración |  |  | Tolerancia Planitud Franjas | Tolerancia Planitud mm | Tolerancia Paralelismo Franjas | Tolerancia Paralelismo mm | Criterio ¦C¦ | Criterio Uexp | Criterio ¦C¦+Uexp | CMC | Dirección
KD259002 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | LU 697 | ETALON | mm | - | 0.005 | 0.02 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0.015 | 0.001
KD259051 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 03-10002 | TESA | mm | - |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
KD259052 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 102-218 | Mitutoyo | mm | - |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
KD259101 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 03-10003 | TESA | mm | - |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
KD259102 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 103-139 | Mitutoyo | mm | - |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
KD259103 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 102-236 | Mitutoyo | mm | - |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
KD259104 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 112703 | CARL MAHR | mm | - |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
KD259151 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 102-237 | Mitutoyo | mm | - |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
KD259152 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 110035 | CARL MAHR | mm | - |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
KD259201 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 103-141 | Mitutoyo | mm | - |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
KD259251 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 103-142 | Mitutoyo | mm | - |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
KD266001 | S/E | EXTERIORES | ROSCAS | 126-125 | Mitutoyo | mm | - |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
KD266051 | S/E | EXTERIORES | ROSCAS | 126-126 | Mitutoyo | mm | - |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
KD2F02609 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 00114201 | STANDARD | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
KD2F02610 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 00114201 | STANDARD | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
KD2F02611 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 00114202 | STANDARD | mm | 25 ; 50 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
KD2F02613 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 00114203 | STANDARD | mm | 50 ÷ 75 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
KD2F02614 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 00114204 | STANDARD | mm | 75 ÷ 100 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD255001 | S/E | EXTERIORES | ARCO PROFUNDO | 118.103 | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD255003 | S/E | EXTERIORES | ARCO PROFUNDO | 118-103 | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD256004 | S/E | EXTERIORES | CON COMPARADOR | 227-101 | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD258501 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293-111 | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD258503 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293.112 | MITUTOYO | mm | DE 25 A 50 MM |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD258507 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293-504 | MITUTOYO | mm | 75 A 100 MM |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD258508 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293-551 | MITUTOYO | mm | 100 A 125 MM |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD258509 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293-502 | MITUTOYO | mm | DE 25 A 50 MM |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD258510 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293-521 | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD258511 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293-523 | MITUTOYO | mm | 50 A 75 MM |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD259037 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 102-217 | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD259042 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 102-217 | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD259065 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | - | TESA | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD259082 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | - | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD259524 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | - | ETALON | mm | DE 25 A 50 MM |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD260007 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | - | ETALON | mm | DE 50 A 75 MM |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD260508 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 102-237 | MITUTOYO | mm | DE 75 A 100 MM |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD261513 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | MASTER | TESA | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD263003 | S/E | EXTERIORES | PARED DE TUBO | - | TESA | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD266005 | S/E | EXTERIORES | ROSCAS | 02.10001 | TESA | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD267501 | S/E | EXTERIORES | VARIOS USOS | 100-1 | TRULOK | in | 0.160 A 0.360 IN |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD267506 | S/E | EXTERIORES | VARIOS USOS | 100-2 | TRULOK | in | 0,360 A 0,560 IN |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD267507 | S/E | EXTERIORES | VARIOS USOS | 100-1 | TRULOK | in | 0.160 A 0.360 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD267510 | S/E | EXTERIORES | VARIOS USOS | 100º | TRULOK | in | DE 0,160 A 0,360 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD2A0469 | S/E | EXTERIORES | PARED DE TUBO | - | TESA | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD2A04874 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293-521-30 | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD2A05264 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293-821 | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD2A05405 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293-240 | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD2A2420 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | TESAMASTER | TESA | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD2A2790 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 40 EX | MAHR | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD2A3125 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | MDC-25PJ | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD2A3206 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 293-240 | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
CD2A3598 | S/E | EXTERIORES | VARIOS USOS | 100-1 | TRIO.PROD.CO. | in | .360 A .560 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD258501 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 331-511D | MITUTOYO | mm | DE 0 A 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD258502 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293-502 | MITUTOYO | mm | DE 25 A 50 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD259010 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 40SD | CARL-MAHR | mm | DE 100 A 125 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD259039 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 01.10106 | TESA | mm | DE 125 A 150 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD259042 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 054.10002 | TESA | mm | DE 50 A 75 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A09970 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | - | STAINLESS | mm | 0 / 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A10033 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | IP54 | TESA | mm | 30 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A10120 | 5P075502 | EXTERIORES | DIGITAL | IP54 | TESA | mm | 30 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [6 empty] | - | - | 0.004 | 0.001 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
PD2A10121 | S/E | DE EXTERIORES | VARIOS USOS | 345-250-10 | MITUTOYO | mm | 5-30MM |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A11036 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293-240 | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A11038 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293-240 | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A11039 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293-240 | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A11040 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293-240 | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A11142 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 00134001 | STANDARD GAGE | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A11143 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 00134001 | STANDARD GAGE | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A11788 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 193-103 | MITUTOYO | mm | 50-75 MM |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A11789 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 193-101 | MITUTOYO | mm | 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
PD2A11790 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 193-102 | MITUTOYO | mm | 25-50 MM |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A12362 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | IP54 | TESA | mm | 30 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A1280 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293-265 | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A2175 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 103-101-10 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
PD2A3860 | S/E | EXTERIORES | TRES CONTACTOS | 568-971 | MITUTOYO | mm | 6-12 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A6686 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 193-101 | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A6688 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 193-102 | MITUTOYO | mm | 25-50 MM |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A6689 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 193-103 | MITUTOYO | mm | 50-75 MM |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A7127 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293-240 | MITUTOYO | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
PD2A7128 | 85063645 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-240 | MITUTOYO | mm | 25 | 0.001 | 0.005 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
PD2A9425 | 05193488 | EXTERIORES | DIGITAL | 395-251 | MITUTOYO | mm | 25 | 0.001 | 0.005 |  |  |  |  | 12.5 | 15 | 17.5 | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
SD258031 | S/E | EXTERIORES | CONTACTOS FINOS | 02.10101 | TESA | mm | 25 |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
SD259137 | S/E | EXTERIORES | NORMAL | 01.10101 | TESA | mm | 0 a 25 | 0.01 | 0.03 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
SD2A5397 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293-243 | MITUTOYO | mm | 75 ÷ 100 MM |  | 0 | [18 empty] | AIRBUS DEFENCE & SPACE | [8 empty] | - | - | 0 | 0.001
1367 | 75009669 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-821 | MITUTOYO | mm | 25 | 0.001 | 0.005 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.001 | 2.5 | 5 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | Laboratorio de Metrología |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada
3610 | DB1050 | EXTERIORES | ANALOGICO | 25-50 | TESA | mm | 25 - 50 | 0.001 | 0.005 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ | [15 empty] | CANAGROSA |  | Laboratorio de Metrología | [6 empty] | - | - | 0.004 | 0.001 | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada
380 | S/E | EXTERIORES | DIGITAL | 293-240-30 | MITUTOYO | mm | 25 | 0.001 | 0.005 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.005 | 2.5 | 5 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | CANAGROSA |  | Laboratorio de Metrología |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada
1367 E | 75009669 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-821 | MITUTOYO | mm | 25 | 0.001 | 0.005 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | Laboratorio de Metrología |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada
1367-I | 75009669 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-821 | MITUTOYO | mm | 25 | 0.001 | 0.005 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 5.001 | 10 | 15 | 21.002 | 25 | [5 empty] | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | Laboratorio de Metrología |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada
3938-I | 59133955 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-240-30 | MITUTOYO | mm | 25 | 0.001 | 0.005 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 5.001 | 10 | 15 | 21.002 | 25 | [5 empty] | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | Laboratorio de Metrología |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada
3938 | 59133955 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-240-30 | MITUTOYO | mm | 0 a 25 | 0.001 | 0.005 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.001 | 2.5 | 5 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | Laboratorio de Metrología |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada
ICMG0021 | 85173554 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-231 | MITUTOYO | mm | 25-50 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 31.41 | 35 | 36.5 | 38 | 40 | 42.5 | 47 | 50 | GAM (Guadaira Aircraft Maintenance, S.A.) |  | Laboratorio de Metrología |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | Calle Indico, nº 2 Edificio Indico - CP 1140 (Jerez de la Frontera, Cádiz)
ICMG0022 | 75231641 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-231 | MITUTOYO | mm | 25-50 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 31.41 | 35 | 36.5 | 38 | 40 | 42.5 | 47 | 50 | GAM (Guadaira Aircraft Maintenance, S.A.) |  | Laboratorio de Metrología |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | Calle Indico, nº 2 Edificio Indico - CP 1140 (Jerez de la Frontera, Cádiz)
ICMG0046 | 5171689 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-230 | MITUTOYO | mm | 25 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | GAM (Guadaira Aircraft Maintenance, S.A.) |  | Laboratorio de Metrología |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | Calle Indico, nº 2 Edificio Indico - CP 1140 (Jerez de la Frontera, Cádiz)
ICMG0044 | 5171716 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-230 | MITUTOYO | mm | 25 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | GAM (Guadaira Aircraft Maintenance, S.A.) |  | Laboratorio de Metrología |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | Calle Indico, nº 2 Edificio Indico - CP 1140 (Jerez de la Frontera, Cádiz)
PD2A13200 | 45226206 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-240-30 | MITUTOYO | mm | 25 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 |  |  | 0.004 | 0.001 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
PD2A10120 | 5P 0755 02 | EXTERIORES | DIGITAL | IP54 | TESA | mm | 30 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 5 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada
707 | 4627620 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-805 | MITUTOYO | mm | 0 a 25 | 0.001 | 0.005 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.005 | 2.5 | 5 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada
PD2A2174 | 103-101-10 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 5 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 |  |  | 0.02 | 0.001 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
293-821 | 35101374 | EXTERIORES | DIGITAL | MDC-25SB | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.002 | 6.5 | 10 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENSATEC, S.L.U. |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 |  |  | 0.004 | 0.001 | Avda. de Lentiscares nº4-6 - 26370, Navarrete - La Rioja
SD2A09340 | 65173980 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-240 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.005 | 2.5 | 5 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 |  |  | 0.004 | 0.001 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
SD2A09372 | 9326007 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-365 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.005 | 2.5 | 5 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 |  |  | 0.004 | 0.001 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
CV03 (105) | 7232099 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 mm | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.04 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,03 mm |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,03 mm |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | Cádiz Distribuidora de Automoción S.A. |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 |  |  | 0.03 | 0.001 | Ctra. Madrid - Cádiz, km. 639 - 11407, P.I. Alcubillas (Cuatro Caminos), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz)
CV07 (105) | 7113645 | EXTERIORES | ANALOGICO | 103-137 mm | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.04 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,03 mm |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,03 mm |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | Cádiz Distribuidora de Automoción S.A. |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 |  |  | 0.03 | 0.001 | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz)
CV03 (100/4) | 70418 | INTERIORES | ANALOGICO | 75-100 mm | MITUTOYO | mm | 75-100 | 0.01 | 0.04 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,03 mm |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,03 mm |  |  |  |  | 75 | 77.5 | 80 | 85 | 90 | 92.5 | 95 | 100 |  |  |  | CADIMAR |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0.03 | 0.001 | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz)
CV02 (100/3) | 783813 | INTERIORES | ANALOGICO | 100-125 mm | MITUTOYO | mm | 100-125 | 0.01 | 0.04 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,03 mm |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,03 mm |  |  |  |  | 100 | 102.5 | 110 | 112.5 | 115 | 120 | 122.5 | 125 |  |  |  | CADIMAR |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0.03 | 0.001 | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz)
CV01 (100/2) | 783885 | INTERIORES | ANALOGICO | 125-150 mm | MITUTOYO | mm | 75-100 | 0.01 | 0.04 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,03 mm |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 0,03 mm |  |  |  |  | 125 | 127.5 | 130 | 140 | 142.5 | 145 | 147.5 | 150 |  |  |  | CADIMAR |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0.03 | 0.001 | Calle Galeón, s/n, P.I. Palmones, 11370 Los Barrios (Cádiz)
PD2A4498 | AB48F024 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0D2050 | KROEPLIN | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.2 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.15 | 0.001 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
PD2A2250 | 4440442 | EXTERIORES | ANALOGICO | 209-605 | MITUTOYO | mm | 20 | 0.01 | 0.04 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0.03 | 0.0018 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
CD2A05260 | N/C | EXTERIORES | ANALOGICO | N/C | RECOULES | mm | 30 | 0.01 | 0.03 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [6 empty] | - | - | 0.02 | 0.0018 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
CD2A05127 | N/C | EXTERIORES | ANALOGICO | N/C | RECOULES | mm | 30 | 0.01 | 0.03 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [6 empty] | - | - | 0.02 | 0.0018 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
PD246175 | N/C | EXTERIORES | ANALOGICO | N/C | RECOULES | mm | 30 | 0.01 | 0.03 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [6 empty] | - | - | 0.02 | 0.0018 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
PD2A7516 | N/C | EXTERIORES | ANALOGICO | N/C | RECOULES | mm | 30 | 0.01 | 0.03 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [6 empty] | - | - | 0.02 | 0.0018 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
PD2A7517 | N/C | EXTERIORES | ANALOGICO | N/C | RECOULES | mm | 30 | 0.01 | 0.03 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [6 empty] | - | - | 0.02 | 0.0018 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
PD2A7530 | N/C | EXTERIORES | ANALOGICO | N/C | RECOULES | mm | 30 | 0.01 | 0.03 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [6 empty] | - | - | 0.02 | 0.0018 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
PD2A7532 | N/C | EXTERIORES | ANALOGICO | N/C | RECOULES | mm | 30 | 0.01 | 0.03 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [6 empty] | - | - | 0.02 | 0.0018 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
PD2A7603 | 9 | EXTERIORES | ANALOGICO | N/C | RECOULES | mm | 30 | 0.01 | 0.03 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [6 empty] | - | - | 0.02 | 0.0018 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
PD2A9632 | N/C | EXTERIORES | ANALOGICO | N/C | RECOULES | mm | 30 | 0.01 | 0.03 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA | [6 empty] | - | - | 0.02 | 0.0018 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
CD2A06921 | DA27Q014 | EXTERIORES | ANALOGICO | D220S | KROEPLIN | mm | 20 | 0.01 | 0.04 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | 0.03 | 0.0018 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
CD2A06922 | DA27Q012 | EXTERIORES | ANALOGICO | D220S | KROEPLIN | mm | 20 | 0.01 | 0.04 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | 0.03 | 0.0018 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
CD2A06923 | DA27Q013 | EXTERIORES | ANALOGICO | D220S | KROEPLIN | mm | 20 | 0.01 | 0.04 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | 0.03 | 0.0018 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
CD2A06924 | DA23Q137 | EXTERIORES | ANALOGICO | D220S | KROEPLIN | mm | 20 | 0.01 | 0.04 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | 0.03 | 0.0018 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
CD2A06925 | DA26Q076 | EXTERIORES | ANALOGICO | D220 | KROEPLIN | mm | 20 | 0.01 | 0.04 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | 0.03 | 0.0018 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
PD2A12684 | N/C | EXTERIORES | ANALOGICO | N/C | KROEPLIN | mm | 50 | 0.05 | 0.2 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | CANAGROSA |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | 0.15 | 0.001 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
CD2A06493 | LC31P171 | EXTERIORES | DIGITAL | C3R30 | KROEPLIN | mm | 28.72 | 0.02 | 0.06 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.06 | 2.5 | 5 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 28 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | 0.04 | 0.001 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
CD2A05793 | KC25N061 | EXTERIORES | DIGITAL | C3R30 | KROEPLIN | mm | 30 | 0.02 | 0.08 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 1.06 | 2.5 | 5 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | 0.06 | 0.001 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
CD2A05006 | AX42L001 | EXTERIORES | ANALOGICO | OD40100 | KROEPLIN | mm | 100 | 0.1 | 5.8 | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  | Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ |  |  |  |  | 10 | 15.1 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85.1 | 90 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | 0.3 | 0.0018 | A400M Ctra. A-8010 Km. 4 - 41020, Sevilla
IA1643 | N/C | EXTERIORES | DIGITAL | 293-821-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 21.05 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1489 | AB120155 | EXTERIORES | ANALOGICO | D450 | KROEPLIN | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.2 | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.15 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0993 | AA46K041 | EXTERIORES | ANALOGICO | OD2050 | KROEPLIN | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.2 | [7 empty] | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.15 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0914 | CA08K047 | EXTERIORES | ANALOGICO | D220 | KROEPLIN | mm | 20 | 0.01 | 0.04 | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.03 | 0.0018 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA866 | 96060905 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-101-10 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1615 | 63178398 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-821-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1691 | 63253987 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-821-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1619 | 65145549 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-302 | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1782 | 67021999 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-302 | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1496 | 61037554 | EXTERIORES | ANALOGICO | 103-141-10 | MITUTOYO | mm | 100 - 125 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 115 | 117.5 | 120 | 122.5 | 125 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0865 | 96087181 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-101-10 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | │Corrección│ ≤ 0,02 mm |  | │Correction│ ≤ 0,02 mm |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1270 | 36081921 | EXTERIORES | ANALOGICO | 103-137 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0845 | 86530795 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-101-10 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1783 | 65291375 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-302 | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25.05 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1120 | 110296330 | EXTERIORES | DIGITAL | 421505 | HOLEX | mm | 25 - 50 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 25.001 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1113 | 110490837 | EXTERIORES | DIGITAL | 421505 | HOLEX | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 21.05 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1529 | 65049465 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-821-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 21.05 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1392 | NO CONSTA | EXTERIORES | DIGITAL | IP54 | TESA | mm | 0 - 30 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 5 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1511 | DA390100 | EXTERIORES | ANALOGICO | D220 | KROEPLIN | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1902 | AA04R021 | EXTERIORES | ANALOGICO | D450 | KROEPLIN | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.2 | [7 empty] | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.15 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1783-A | 65291375 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-302 | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 31.1 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
SD2A09466 | NO CONSTA | INTERIORES | ANALOGICO | NO CONSTA | CARL-MAHR | mm | 30 - 40 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05: 30; 5: 31.05; 10: 32.5; 15: 35; 20: 37.5; 25: 40 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | - | - | - | - | 0.02 |  | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada
21843 | 21843 | INTERIORES | ANALOGICO | 137-103 | MITUTOYO | mm | 75-88 | 0.01 | #VALUE! | [7 empty] | 1.05: 75; 5: 80.5; 10: 88 | LABMETRO SERVICIOS DE METROLOGIA, S.L. |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | C/ SAN ANTOLIN, 9 - CP 20870, ELGOIBAR, GIPUZKOA (ESPAÑA)
21843-1 | 21843 | INTERIORES | ANALOGICO | 137-103 | MITUTOYO | mm | 75-88 | 0.01 | #VALUE! | [7 empty] | 1.05: 75; 5: 80.5; 10: 88 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | C/ Wilbur y Orville Wright, 15 PTA Aeroespacial AERÓPOLIS 41300 La Rinconada
IA328 | 2250663 | EXTERIORES | ANALOGICO | 25-50 | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25.05 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA455 | 55249491 | EXTERIORES | ANALOGICO | 25-50 | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25.05 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA415 | 8Y 1909 02 | EXTERIORES | DIGITAL | IP54 | TESA | mm | 0 - 30 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 5 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1929 | AA25R193 | EXTERIORES | ANALOGICO | D450 | KROEPLIN GMBH | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.15 | [7 empty] | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | 0.1 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1930 | AA25R192 | EXTERIORES | ANALOGICO | D450 | KROEPLIN GMBH | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.15 | [7 empty] | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | 0.1 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA443 | 66048924 | EXTERIORES | ANALOGICO | 25-50 | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25.05 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0465 | 8054971 | EXTERIORES | ANALOGICO | 126-125 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0662 | 7072103 | EXTERIORES | ANALOGICO | 126-126 | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1949 | DA11R037 | EXTERIORES | ANALOGICO | D220 | KROEPLIN | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1950 | DA12R017 | EXTERIORES | ANALOGICO | D220 | KROEPLIN | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1534 | AA420069 | EXTERIORES | ANALOGICO | D450 | KROEPLIN | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.2 | [7 empty] | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.15 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1269 | 36082241 | EXTERIORES | ANALOGICO | M110-25 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0154 | 7050184 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25mm | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1108 | 16244661 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25mm | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0179 | 9906878 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25mm | NO CONSTA | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1375 | 110200402 | EXTERIORES | ANALOGICO | 25-50mm | PRIMAT | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0129 | 7043370 | EXTERIORES | ANALOGICO | 25-50mm | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0178 | 9900195 | EXTERIORES | ANALOGICO | 25-50mm | NO CONSTA | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0177 | 9912459 | EXTERIORES | ANALOGICO | 50-75mm | NO CONSTA | mm | 50 - 75 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0176 | 9932129 | EXTERIORES | ANALOGICO | 75-100mm | NO CONSTA | mm | 75 - 100 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0174 | 9901908 | EXTERIORES | ANALOGICO | 125-150mm | NO CONSTA | mm | 125 - 150 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 125 | 127.5 | 130 | 132.5 | 135 | 137.5 | 140 | 142.5 | 145 | 147.5 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
CD2A07426 | 293-145-30 | EXTERIORES | DIGITAL | 0-25mm | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | - Criterio de Aceptación: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * División de Escala |  | - Acceptance Criteria: ¦C¦ + Uexp ≤ 4 * Scale Division |  |  |  |  | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | Crta.El Puerto a Sanlúcar,Km.6 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz
IA1729 | DB37P010 | EXTERIORES | ANALOGICO | D220 | KROEPLIN | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1382 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-20x60 | TIME | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0721 | AB48F028 | EXTERIORES | ANALOGICO | OD2050 | KROEPLIN GMBH | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.15 | [7 empty] | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | 0.1 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1510 | 61027824 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-302 | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0310 | 9J004601 | EXTERIORES | DIGITAL | IP54 | TESA | mm | 25 - 50 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0309 | 9E0803 | EXTERIORES | DIGITAL | IP54 | TESA | mm | 50 - 75 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1691 | 293-821-30 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-821-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1816 | 66072708 | EXTERIORES | ANALOGICO | 103-137 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0130 | 7023564 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 mm | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0150 | 36076 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 mm | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0253 | 0093120 | EXTERIORES | ANALOGICO | 25-50mm | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0951 | 100525871 | EXTERIORES | ANALOGICO | 420200 | HOLEX | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1105 | 100512272 | EXTERIORES | ANALOGICO | 420200 | HOLEX | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0325 | 2053-99 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 mm | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1575 | 63141018 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-821-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2015 | 7X10302 | EXTERIORES | DIGITAL | IP54 | TESA | mm | 0 - 30 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 5 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0152 |  | EXTERIORES | ANALOGICO |  | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1018 | AA36K074 | EXTERIORES | ANALOGICO | OD2050 | KROEPLIN | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.15 | [7 empty] | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | 0.1 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0896 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | D220 | KROEPLIN | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0966 | 16151998 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-301 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0992 | DA45K166 | EXTERIORES | ANALOGICO | D220 | KROEPLIN | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1181 | 16232045 | EXTERIORES | ANALOGICO | 103-138 | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0094 | 9378326 | EXTERIORES | ANALOGICO | 25-50mm | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2036 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | 50-75mm | MITUTOYO | mm | 50 - 75 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2037 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | 103-140B | MITUTOYO | mm | 75 - 100 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2038 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | 100-125mm | MITUTOYO | mm | 100 - 125 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 115 | 117.5 | 120 | 122.5 | 125 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2039 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | 103-143 | MITUTOYO | mm | 150 - 175 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 150 | 152.5 | 155 | 157.5 | 160 | 162.5 | 165 | 167.5 | 170 | 172.5 | 175 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2040 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | 103-144 | MITUTOYO | mm | 175 - 200 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 175 | 177.5 | 180 | 182.5 | 185 | 187.5 | 190 | 192.5 | 195 | 197.5 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2041 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | 200-225m | TESA | mm | 200 - 225 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 200 | 202.5 | 205 | 207.5 | 210 | 212.5 | 215 | 217.5 | 220 | 222.5 | 225 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA252 | 0081045 | EXTERIORES | ANALOGICO | 25-50 mm | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1454 | 01.10103 | EXTERIORES | ANALOGICO | 50 - 75 mm | TESA | mm | 50 - 75 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1455 | 01.10104 | EXTERIORES | ANALOGICO | 75 - 100 mm | TESA | mm | 75 - 100 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1452 | 9016013 | EXTERIORES |  | 102-217 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 |  | 0 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA937 | 100600430 | EXTERIORES |  | 0-25 mm | HOLEX | mm | 0 - 25 |  | 0 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA155 | 7042752 | EXTERIORES |  | 0-25 mm | MITUTOYO | mm | 0 - 25 |  | 0 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA843 | 86530783 | EXTERIORES |  | 102-101-10 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 |  | 0 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2068 | 120402673 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 mm | FILETTA | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2069 | 130167125 | EXTERIORES | ANALOGICO | 25-50 mm | FILETTA | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1452 | 9016013 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-217/ 0-25 mm | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA843 | 86530783 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-101-10/ 0-25 mm | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA155 | 7042752 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 mm | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA937 | 100600430 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 mm | HOLEX | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2080 | 66513666 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-301 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2081 | 67509668 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-301 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2079 | 67519623 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-301 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2082 | 66513670 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-301 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0416 | 9H069401 | EXTERIORES | DIGITAL | IP54 | TESA | mm | 50 - 75 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1730 | DA03Q090 | EXTERIORES | ANALOGICO | D220 | KROEPLIN | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0070 | 410430 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 mm | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0157 | 7014898 | EXTERIORES | ANALOGICO | 25-50 mm | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0442 | 57037709 | EXTERIORES | ANALOGICO | 25-50 MM | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0128 | 7042662 | EXTERIORES | ANALOGICO | 25-50 MM | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1618 | 65145484 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-302/ 25-50 MM | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1620 | 65145462 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-302/ 25-50 MM | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0467 | NO CONSTA | EXTERIORES | DIGITAL | IP54/ 25-50 MM | TESA | mm | 25 - 50 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0014 | 8264277 | EXTERIORES | ANALOGICO | 103137 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0400 | 46046094 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 MM/ 103-137-70 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0327 | 2034 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 MM | NO CONSTA | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2104 | 86546247 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 MM | NO CONSTA | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1109 | 16204172 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 MM | NO CONSTA | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0435 | 0119046 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 MM | ETALON | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0656 | 56135582 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 MM/ 102-701 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1374 | 6995 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 MM | NO CONSTA | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0466 | NO CONSTA | EXTERIORES | DIGITAL | IP54/ 0-30MM | TESA | mm | 0 - 30 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1636 | 65297873 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-821-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1617 | 63177435 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-821-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1727 | AA07Q202 | EXTERIORES | ANALOGICO | D450 | KROEPLIN GMBH | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.15 | [7 empty] | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.1 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1115 | 111019172 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 MM | FILETTA | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0962 | 16051023 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-701 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1815 | 66072710 | EXTERIORES | ANALOGICO | 103-137 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
CAP00048-3 | 140139006 | EXTERIORES | ANALOGICO | 1658/25 | BETA | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | A.M.CAPURRO |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | 20 Line Wall Road
16 | 031251960 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 mm - Tambor 18 mm - Contactos Metal Duro - DIN 863 | VOGEL GERMANY (ref. 231351) | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | PRODUCTOS SALUD S.L. |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Martin Arjona Nº 24
CAP00048-1 | 140153432 | EXTERIORES | ANALOGICO | 1658/50 | BETA | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | A.M.CAPURRO |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | 20 Line Wall Road
CAP00048-2 | 140158391 | EXTERIORES | ANALOGICO | 1658/75 | BETA | mm | 50 - 75 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | A.M.CAPURRO |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | 20 Line Wall Road
CAP00048-4 | 140182038 | EXTERIORES | ANALOGICO | 1658/100 | BETA | mm | 75 - 100 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | A.M.CAPURRO |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | 20 Line Wall Road
IA1616 | 63178411 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-821-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 21.05 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1691 | 63253987 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-821-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 21.05 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
ME-11 | 76128903 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-701 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | PEGASUS AVIACION S.A |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45
ME-23 | US6463671 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-707 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 21.05 | 25 | PEGASUS AVIACION S.A |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45
CA19K184 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | D2R20 | KROEPLIN | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.04 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE, S. L. ( SIMGI, SL ) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.03 | 0.0018 | PG. IND. SERVIALSA C/C NAVE 16
ME-001 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | D2R20 | KROEPLIN | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.04 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE, S. L. ( SIMGI, SL ) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.03 | 0.0018 | PG. IND. SERVIALSA C/C NAVE 16
CA19K171 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | D2R20 | KROEPLIN | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.04 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE, S. L. ( SIMGI, SL ) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.03 | 0.0018 | PG. IND. SERVIALSA C/C NAVE 16
CA10J177 | CA10J177 | EXTERIORES | ANALOGICO | D220 | KROEPLIN | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.04 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE, S. L. ( SIMGI, SL ) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.03 | 0.0018 | PG. IND. SERVIALSA C/C NAVE 16
CA41J219 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | D220 | KROEPLIN | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.04 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE, S. L. ( SIMGI, SL ) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.03 | 0.0018 | PG. IND. SERVIALSA C/C NAVE 16
CA23K167 | CA23K167 | EXTERIORES | ANALOGICO | D220 | KROEPLIN | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.04 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE, S. L. ( SIMGI, SL ) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.03 | 0.0018 | PG. IND. SERVIALSA C/C NAVE 16
AA18G019 | AA18G019 | EXTERIORES | ANALOGICO | 209-661 | MITUTOYO | mm | 0 - 10 | 0.01 | 0.04 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE, S. L. ( SIMGI, SL ) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.03 | 0.0018 | PG. IND. SERVIALSA C/C NAVE 16
AB24I068 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | OD2050 | KROEPLIN | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.15 | [7 empty] | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE, S. L. ( SIMGI, SL ) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.1 | 0.001 | PG. IND. SERVIALSA C/C NAVE 16
AA13J072 | AA13J072 | EXTERIORES | ANALOGICO | OD2050 | KROEPLIN | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.15 | [7 empty] | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE, S. L. ( SIMGI, SL ) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.1 | 0.001 | PG. IND. SERVIALSA C/C NAVE 16
AA12K040 | AA12K040 | EXTERIORES | ANALOGICO | OD2050 | KROEPLIN | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.15 | [7 empty] | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE, S. L. ( SIMGI, SL ) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.1 | 0.001 | PG. IND. SERVIALSA C/C NAVE 16
53 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | OD2050 | KROEPLIN | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.15 | [7 empty] | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE, S. L. ( SIMGI, SL ) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.1 | 0.001 | PG. IND. SERVIALSA C/C NAVE 16
AA43H058 | AA43H058 | EXTERIORES | ANALOGICO | OD2050R | KROEPLIN | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.15 | [7 empty] | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE, S. L. ( SIMGI, SL ) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.1 | 0.001 | PG. IND. SERVIALSA C/C NAVE 16
AB36I113 | AB36I113 | EXTERIORES | ANALOGICO | OD2050R | KROEPLIN | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.15 | [7 empty] | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE, S. L. ( SIMGI, SL ) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.1 | 0.001 | PG. IND. SERVIALSA C/C NAVE 16
AB36I107 | AB36I107 | EXTERIORES | ANALOGICO | OD2050R | KROEPLIN | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.15 | [7 empty] | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE, S. L. ( SIMGI, SL ) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.1 | 0.001 | PG. IND. SERVIALSA C/C NAVE 16
CA11J018 | CA11J018 | EXTERIORES | ANALOGICO | D220 | KROEPLIN | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.04 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE, S. L. ( SIMGI, SL ) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.03 | 0.0018 | PG. IND. SERVIALSA C/C NAVE 16
CA10J180 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | D220 | KROEPLIN | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.04 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE, S. L. ( SIMGI, SL ) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.03 | 0.0018 | PG. IND. SERVIALSA C/C NAVE 16
CA10J146 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | D220 | KROEPLIN | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.04 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE, S. L. ( SIMGI, SL ) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.03 | 0.0018 | PG. IND. SERVIALSA C/C NAVE 16
CA41J217 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | D220 | KROEPLIN | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.04 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE, S. L. ( SIMGI, SL ) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.03 | 0.0018 | PG. IND. SERVIALSA C/C NAVE 16
IA0866 | 96060905 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-101-10 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.002 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2137 | NO CONSTA | EXTERIORES | DIGITAL | 0-25 | FILETTA | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 21.05 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.002 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2131 | 67619603 | EXTERIORES | DIGITAL | IP65 326-251-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 21.05 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.002 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0017 | 8326633 | EXTERIORES | ANALOGICO | 25-50 | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.002 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2164 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | 225-250 MM | MITUTOYO | mm | 225 - 250 | 0.01 | 0.03 | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 225 | 227.5 | 230 | 232.5 | 235 | 237.5 | 240 | 242.5 | 245 | 247.5 | 250 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | - | - | - | - | 0.02 | 0.002 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2166 | DA095180 | EXTERIORES | ANALOGICO | D220 | KROEPLIN GMBH | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.03 | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | - | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.002 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2167 | DA075036 | EXTERIORES | ANALOGICO | D220 | KROEPLIN GMBH | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.03 | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 5.05 | 7.5 | 10 | 11.05 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | - | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.002 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2168 | AA07S003 | EXTERIORES | ANALOGICO | D450 | KROEPLIN GMBH | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.15 | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | - | 0.002 | - | - | 0.1 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2169 | AA07S005 | EXTERIORES | ANALOGICO | D450 | KROEPLIN GMBH | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.15 | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | - | 0.002 | - | - | 0.1 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1268 | 36081988 | EXTERIORES | ANALOGICO | 103-137 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
14239070 | 14239070 | EXTERIORES | DIGITAL | 4000DIG | BAXLO | mm | 0 - 11,5 | 0.001 | 0.005 | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 1.001 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.5 | 4GASA, SL |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | Ctra. De la esclusa s/n, Pol. ZAL. Nave 1.8 módulo 1, CP41011, SEVILLA
IA2177 | 109231 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 MM | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2178 | 66058186 | EXTERIORES | ANALOGICO | 126-125 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0251 | 0080899 | EXTERIORES | ANALOGICO | 25-50 MM | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0720 | AB38E171 | EXTERIORES | ANALOGICO | OD2050 | KROEPLIN | mm | 0 - 50 | 0.05 | 0.15 | [7 empty] | 1.05 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.1 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2178 | 66058186 | EXTERIORES | ANALOGICO | 126-125 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | │Corrección│ ≤ 0,02 mm |  | │Correction│ ≤ 0,02 mm |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2175 | 269907 | EXTERIORES | DIGITAL | EOD 0712 RK | ODITRONIC | mm | 0 - 13 | 0.005 | 0.02 | │Corrección│ ≤ 0,015 mm |  | │Correction│ ≤ 0,015 mm |  |  |  |  | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | - | - | - | - | - | - | 0.015 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0923 | 101012987 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 mm | FORMAT | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | │Corrección│ ≤ 0,02 mm |  | │Correction│ ≤ 0,02 mm |  |  |  |  | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
T002057 | 4394-E | EXTERIORES | ANALOGICO | 25-50 | VIS | mm | 25-50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | PEGASUS AVIACION S.A |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45
T002058 | 2395-E | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 | VIS | mm | 0-25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | PEGASUS AVIACION S.A |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | AERÓDROMO SEBASTIÁN ALMAGRO , Crta. Fuente Palmera, km.4,5. Apdo. de Correos 45
IA1814 | 66072716 | EXTERIORES | ANALOGICO | 103-137 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1529 | 65049465 | EXTERIORES | DIGITAL | 293-821-30 | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | 1.005 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 21.05 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.002 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0250 | 00992897 | EXTERIORES | ANALOGICO | 25-50 | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.002 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0254 | 101152 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 mm | MITUTOYO | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 |  |  | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0274 | 99218 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 mm | N/C | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 |  |  | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0941 | 100646081 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 mm | N/C | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 |  |  | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2428 | 8242701 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-302 | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0657 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-302 | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0282 | 1228815 | EXTERIORES | ANALOGICO | 102-302 | MITUTOYO | mm | 25 - 50 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0225 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | 103-141 | MITUTOYO | mm | 100 - 125 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 115 | 117.5 | 120 | 122.5 | 125 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional - |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 | - | - | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA1574 | 1.1905 | EXTERIORES | ANALOGICO | 0-25 mm | ETALON | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 |  |  | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA0949 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | 420200 | HOLEX | mm | 0 - 25 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 1.05 | 2.5 | 6 | 7 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 |  |  | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2470 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | NO CONSTA | BORLETTI | mm | 100 - 150 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 100 | 105 | 111.05 | 115 | 117.5 | 125 | 126.1 | 127.15 | 132.5 | 141.05 | 150 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 |  |  | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2471 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | 103-144 | MITUTOYO | mm | 175 - 200 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 175 | 177.5 | 181.15 | 182.5 | 185 | 186.1 | 188.6 | 190 | 195 | 197.5 | 200 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 |  |  | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2472 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | 103-147B | MITUTOYO | mm | 250 - 275 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 250 | 251.05 | 256 | 257.5 | 260 | 262.5 | 266.15 | 267.5 | 271.1 | 272.5 | 275 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 |  |  | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2473 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | 103-148B | MITUTOYO | mm | 275 - 300 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 275 | 277.5 | 281.15 | 282.5 | 285 | 286.1 | 288.6 | 290 | 295 | 297.5 | 300 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 |  |  | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
IA2474 | NO CONSTA | EXTERIORES | ANALOGICO | NO CONSTA | TESA | mm | 300 - 400 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 300 | 311.15 | 322.5 | 331.1 | 345 | 350 | 362.5 | 378.65 | 381.05 | 391.15 | 400 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) |  | Laboratorio de Metrología - CANAGROSA - Área Dimensional |  |  | 4 | 0.001 | 8 | 0.002 |  |  | 0.02 | 0.001 | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001
[9 empty] | 0 | [30 empty] | 0.001

## BPL-
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
NOMINAL L (mm) | DESVIACIÓN AL NOMINAL D (µm) | VARIACIÓN DE LONGITUD F (µm) | CALIDAD (*) | Nº SERIE | INCERTIDUMBRE U (µm) | INCERTIDUMBRE Máx (mm) | Nº EQUIPO | SIN USO | SIN USO | Grado 0 |  |  |  | Grado 1
[10 empty] | Te, ± μm | Evaluación Error | Tv, ± μm | Evaluación Longitud | Te, ± μm | Evaluación Error | Tv, ± μm | Evaluación Longitud
0.5 | -0.04 | 0.04 | 0 | E36470 | 0.07 | 0.00010743 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.04 | 0.10743 | -4e-05 | 0.00010743 | 0.07 | 7e-05
1 | -0.07 | 0.06 | 0 | D84863 | 0.07 | 0.00010822 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.07 | 0.10822 | -7e-05 | 0.00010822 | 0.07 | 7e-05
1.0005 | -0.06 | 0.03 | 0 | D93825 | 0.07 | 0.00010822 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.06 | 0.10822 | -6e-05 | 0.00010822 | 0.07 | 7e-05
1.001 | -0,04 | 0.04 | 0 | D75775 | 0.07 | 0.00010822 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0,04 | 0.10822 | -4e-05 | 0.00010822 | 0.07 | 7e-05
1,002 | -0.03 | 0.03 | 0 | D77868 | 0.07 | 0.00010822 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.03 | 0.10822 | -3e-05 | 0.00010822 | 0.07 | 7e-05
1,003 | -0.05 | 0,08 | 0 | C49314 | 0.07 | 0.00010822 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.05 | 0.10822 | -5e-05 | 0.00010822 | 0.07 | 7e-05
1,004 | -0.09 | 0.04 | 0 | D58222 | 0.07 | 0.00010822 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.09 | 0.10822 | -9e-05 | 0.00010822 | 0.07 | 7e-05
1,005 | 0.06 | 0.08 | 0 | D83688 | 0.07 | 0.00010822 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.06 | 0.10822 | 6e-05 | 0.00010822 | 0.07 | 7e-05
1,006 | 0.01 | 0.04 | 0 | E17901 | 0.07 | 0.00010823 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.01 | 0.10823 | 1e-05 | 0.00010823 | 0.07 | 7e-05
1,007 | -0.03 | 0.05 | 0 | D78389 | 0.07 | 0.00010823 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.03 | 0.10823 | -3e-05 | 0.00010823 | 0.07 | 7e-05
1,008 | [5 empty] | 0.00010823 | 3189 | - | - | 0.12 |  | 0.1 |  | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  |  | 0.10823 | 0 | 0.00010823 |  | 0
1.009 | -0.02 | 0.06 | 0 | D92923 | 0.07 | 0.00010823 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.02 | 0.10823 | -2e-05 | 0.00010823 | 0.07 | 7e-05
1.01 | 0,02 | 0.07 | 0 | D95977 | 0.07 | 0.00010823 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0,02 | 0.10823 | 2e-05 | 0.00010823 | 0.07 | 7e-05
1.02 | -0.01 | 0.06 | 0 | D92232 | 0.07 | 0.00010825 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.01 | 0.10825 | -1e-05 | 0.00010825 | 0.07 | 7e-05
1.03 | 0 | 0.08 | 0 | C23465 | 0.07 | 0.00010826 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0 | 0.10826 | 0 | 0.00010826 | 0.07 | 7e-05
1.04 | -0.02 | 0.06 | 0 | D93107 | 0.07 | 0.00010828 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.02 | 0.10828 | -2e-05 | 0.00010828 | 0.07 | 7e-05
1.05 | -0.06 | 0.05 | 0 | D78475 | 0.07 | 0.00010829 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.06 | 0.10829 | -6e-05 | 0.00010829 | 0.07 | 7e-05
1,06 | 0.02 | 0.09 | 0 | D92301 | 0.07 | 0.00010831 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.02 | 0.10831 | 2e-05 | 0.00010831 | 0.07 | 7e-05
1.07 | -0.06 | 0.04 | 0 | D86748 | 0.07 | 0.00010833 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.06 | 0.10833 | -6e-05 | 0.00010833 | 0.07 | 7e-05
1,08 | 0.03 | 0.04 | 0 | D82851 | 0.07 | 0.00010834 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.03 | 0.10834 | 3e-05 | 0.00010834 | 0.07 | 7e-05
1,09 | -0.04 | 0.07 | 0 | D81424 | 0.07 | 0.00010836 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.04 | 0.10836 | -4e-05 | 0.00010836 | 0.07 | 7e-05
1.1 | -0.02 | 0.04 | 0 | D93274 | 0.07 | 0.00010837 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.02 | 0.10837 | -2e-05 | 0.00010837 | 0.07 | 7e-05
1,11 | 0.08 | 0.04 | 0 | D87542 | 0.07 | 0.00010839 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.08 | 0.10839 | 8e-05 | 0.00010839 | 0.07 | 7e-05
1.12 | -0.01 | 0.07 | 0 | D87266 | 0.07 | 0.0001084 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.01 | 0.1084 | -1e-05 | 0.0001084 | 0.07 | 7e-05
1,13 | -0.02 | 0.09 | 0 | D72655 | 0.07 | 0.00010842 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.02 | 0.10842 | -2e-05 | 0.00010842 | 0.07 | 7e-05
1,14 | -0.06 | 0.07 | 0 | D80920 | 0.07 | 0.00010844 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.06 | 0.10844 | -6e-05 | 0.00010844 | 0.07 | 7e-05
1.15 | 0.03 | 0.04 | 0 | D87423 | 0.07 | 0.00010845 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.03 | 0.10845 | 3e-05 | 0.00010845 | 0.07 | 7e-05
1,16 | -0.02 | 0.03 | 0 | D87888 | 0.07 | 0.00010847 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.02 | 0.10847 | -2e-05 | 0.00010847 | 0.07 | 7e-05
1,17 | -0.02 | 0,07 | 0 | D82670 | 0.07 | 0.00010848 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.02 | 0.10848 | -2e-05 | 0.00010848 | 0.07 | 7e-05
1,18 | -0.05 | 0.08 | 0 | C69908 | 0.07 | 0.0001085 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.05 | 0.1085 | -5e-05 | 0.0001085 | 0.07 | 7e-05
1,19 | 0 | 0.05 | 0 | D90448 | 0.07 | 0.00010851 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0 | 0.10851 | 0 | 0.00010851 | 0.07 | 7e-05
1.2 | -0.06 | 0.07 | 0 | C39919 | 0.07 | 0.00010853 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.06 | 0.10853 | -6e-05 | 0.00010853 | 0.07 | 7e-05
1,21 | -0.01 | 0.08 | 0 | D86361 | 0.07 | 0.00010854 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.01 | 0.10854 | -1e-05 | 0.00010854 | 0.07 | 7e-05
1,22 | -0.05 | 0.03 | 0 | D80381 | 0.07 | 0.00010856 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.05 | 0.10856 | -5e-05 | 0.00010856 | 0.07 | 7e-05
1,23 | -0.08 | 0.07 | 0 | D52204 | 0.07 | 0.00010858 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.08 | 0.10858 | -8e-05 | 0.00010858 | 0.07 | 7e-05
1,24 | -0.06 | 0.06 | 0 | D83763 | 0.07 | 0.00010859 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.06 | 0.10859 | -6e-05 | 0.00010859 | 0.07 | 7e-05
1.25 | -0.02 | 0.08 | 0 | E24552 | 0.07 | 0.00010861 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.02 | 0.10861 | -2e-05 | 0.00010861 | 0.07 | 7e-05
1,26 | -0.04 | 0.09 | 0 | D89860 | 0.07 | 0.00010862 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.04 | 0.10862 | -4e-05 | 0.00010862 | 0.07 | 7e-05
1,27 | -0.03 | 0.1 | 0 | D81731 | 0.07 | 0.00010864 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.03 | 0.10864 | -3e-05 | 0.00010864 | 0.07 | 7e-05
1,28 | -0.03 | 0.09 | 0 | D84075 | 0.07 | 0.00010865 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.03 | 0.10865 | -3e-05 | 0.00010865 | 0.07 | 7e-05
1,29 | -0,03 | 0,06 | 0 | D83268 | 0.07 | 0.00010867 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0,03 | 0.10867 | -3e-05 | 0.00010867 | 0.07 | 7e-05
1.3 | -0.07 | 0.04 | 0 | D55105 | 0.07 | 0.00010869 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.07 | 0.10869 | -7e-05 | 0.00010869 | 0.07 | 7e-05
1,31 | 0 | 0.07 | 0 | D59320 | 0.07 | 0.0001087 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0 | 0.1087 | 0 | 0.0001087 | 0.07 | 7e-05
1.32 | 0 | 0.08 | 0 | D61124 | 0.07 | 0.00010872 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0 | 0.10872 | 0 | 0.00010872 | 0.07 | 7e-05
1,33 | -0.03 | 0.1 | 0 | D51799 | 0.07 | 0.00010873 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.03 | 0.10873 | -3e-05 | 0.00010873 | 0.07 | 7e-05
1,34 | -0.04 | 0.03 | 0 | D94247 | 0.07 | 0.00010875 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.04 | 0.10875 | -4e-05 | 0.00010875 | 0.07 | 7e-05
1,35 | -0.05 | 0.05 | 0 | D83415 | 0.07 | 0.00010876 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.05 | 0.10876 | -5e-05 | 0.00010876 | 0.07 | 7e-05
1,36 | -0.08 | 0.07 | 0 | D86055 | 0.07 | 0.00010878 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.08 | 0.10878 | -8e-05 | 0.00010878 | 0.07 | 7e-05
1,37 | 0.08 | 0.13 | 0 | E14272 | 0.07 | 0.0001088 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | NO CONFORME CLASE 0 | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.08 | 0.1088 | 8e-05 | 0.0001088 | 0.07 | 7e-05
1,38 | 0.01 | 0.06 | 0 | D61528 | 0.07 | 0.00010881 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.01 | 0.10881 | 1e-05 | 0.00010881 | 0.07 | 7e-05
1,39 | -0.08 | 0.08 | 0 | D82830 | 0.07 | 0.00010883 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.08 | 0.10883 | -8e-05 | 0.00010883 | 0.07 | 7e-05
1,4 | -0.02 | 0.03 | 0 | D75087 | 0.07 | 0.00010884 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.02 | 0.10884 | -2e-05 | 0.00010884 | 0.07 | 7e-05
1,41 | -0.03 | 0.04 | 0 | E32816 | 0.07 | 0.00010886 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.03 | 0.10886 | -3e-05 | 0.00010886 | 0.07 | 7e-05
1,42 | -0.05 | 0.06 | 0 | D66171 | 0.07 | 0.00010887 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.05 | 0.10887 | -5e-05 | 0.00010887 | 0.07 | 7e-05
1,43 | -0.06 | 0.05 | 0 | D61650 | 0.07 | 0.00010889 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.06 | 0.10889 | -6e-05 | 0.00010889 | 0.07 | 7e-05
1,44 | -0.1 | 0.07 | 0 | D76362 | 0.07 | 0.00010891 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.1 | 0.10891 | -0.0001 | 0.00010891 | 0.07 | 7e-05
1,45 | -0.1 | 0.04 | 0 | D84170 | 0.07 | 0.00010892 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.1 | 0.10892 | -0.0001 | 0.00010892 | 0.07 | 7e-05
1,46 | -0.05 | 0.05 | 0 | D82640 | 0.07 | 0.00010894 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.05 | 0.10894 | -5e-05 | 0.00010894 | 0.07 | 7e-05
1,47 | -0.03 | 0,06 | 0 | D76483 | 0.07 | 0.00010895 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.03 | 0.10895 | -3e-05 | 0.00010895 | 0.07 | 7e-05
1.48 | 0.01 | 0.04 | 0 | D85335 | 0.07 | 0.00010897 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.01 | 0.10897 | 1e-05 | 0.00010897 | 0.07 | 7e-05
1.49 | -0.07 | 0.05 | 0 | E28453 | 0.07 | 0.00010898 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.07 | 0.10898 | -7e-05 | 0.00010898 | 0.07 | 7e-05
1.5 | -0.02 | 0.05 | 0 | D47261 | 0.07 | 0.000109 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.02 | 0.109 | -2e-05 | 0.000109 | 0.07 | 7e-05
1.6 | -0.07 | 0.04 | 0 | D94416 | 0.07 | 0.00010916 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.07 | 0.10916 | -7e-05 | 0.00010916 | 0.07 | 7e-05
1.7 | -0.05 | 0.07 | 0 | D59148 | 0.07 | 0.00010931 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.05 | 0.10931 | -5e-05 | 0.00010931 | 0.07 | 7e-05
1.8 | -0.06 | 0.03 | 0 | D87948 | 0.07 | 0.00010947 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.06 | 0.10947 | -6e-05 | 0.00010947 | 0.07 | 7e-05
1.9 | -0.06 | 0.05 | 0 | D71270 | 0.07 | 0.00010963 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.06 | 0.10963 | -6e-05 | 0.00010963 | 0.07 | 7e-05
2 | -0.02 | 0.13 | 0 | D79587 | 0.07 | 0.00010978 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | NO CONFORME CLASE 0 | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.02 | 0.10978 | -2e-05 | 0.00010978 | 0.07 | 7e-05
2.5 | -0.11 | 0.02 | 0 | D80468 | 0.07 | 0.00011057 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.11 | 0.11057 | -0.00011 | 0.00011057 | 0.07 | 7e-05
3 | -0.12 | 0.08 | 0 | E23733 | 0.07 | 0.00011135 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.12 | 0.11135 | -0.00012 | 0.00011135 | 0.07 | 7e-05
3.5 | -0.1 | 0.04 | 0 | D82142 | 0.07 | 0.00011213 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.1 | 0.11213 | -0.0001 | 0.00011213 | 0.07 | 7e-05
4 | -0.04 | 0.02 | 0 | D84927 | 0.07 | 0.00011291 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.04 | 0.11291 | -4e-05 | 0.00011291 | 0.07 | 7e-05
4.5 | -0.04 | 0.08 | 0 | D88123 | 0.07 | 0.0001137 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.04 | 0.1137 | -4e-05 | 0.0001137 | 0.07 | 7e-05
5 | -0.06 | 0.12 | 0 | D86459 | 0.07 | 0.00011448 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | NO CONFORME CLASE 0 | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.06 | 0.11448 | -6e-05 | 0.00011448 | 0.07 | 7e-05
5.5 | -0.05 | 0.1 | 0 | D97557 | 0.07 | 0.00011526 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.05 | 0.11526 | -5e-05 | 0.00011526 | 0.07 | 7e-05
6 | -0.01 | 0.09 | 0 | D88340 | 0.07 | 0.00011605 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.01 | 0.11605 | -1e-05 | 0.00011605 | 0.07 | 7e-05
6.5 | 0.01 | 0.04 | 0 | E53580 | 0.08 | 0.00011683 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.01 | 0.11683 | 1e-05 | 0.00011683 | 0.08 | 8e-05
7 | [5 empty] | 0.00011761 | 3189 | - | - | 0.12 |  | 0.1 |  | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  |  | 0.11761 | 0 | 0.00011761 |  | 0
7.5 | -0.05 | 0.04 | 0 | D88419 | 0.08 | 0.0001184 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.05 | 0.1184 | -5e-05 | 0.0001184 | 0.08 | 8e-05
8 | [5 empty] | 0.00011918 | 3189 | - | - | 0.12 |  | 0.1 |  | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  |  | 0.11918 | 0 | 0.00011918 |  | 0
8.5 | -0.05 | 0.06 | 0 | E82481 | 0.08 | 0.00011996 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.05 | 0.11996 | -5e-05 | 0.00011996 | 0.08 | 8e-05
9 | -0.15 | 0.05 | 0 | E43525 | 0.08 | 0.00012074 | 3189 | - | - | 0.12 | NO CONFORME CLASE 0 | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.15 | 0.12074 | -0.00015 | 0.00012074 | 0.08 | 8e-05
9.5 | -0.01 | 0.04 | 0 | E74940 | 0.08 | 0.00012153 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.01 | 0.12153 | -1e-05 | 0.00012153 | 0.08 | 8e-05
10 | -0.03 | 0.07 | 0 | E60090 | 0.08 | 0.00012231 | 3189 | - | - | 0.12 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.2 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.03 | 0.12231 | -3e-05 | 0.00012231 | 0.08 | 8e-05
10.5 | 0.05 | 0.07 | 0 | E30119 | 0.08 | 0.00012309 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.05 | 0.12309 | 5e-05 | 0.00012309 | 0.08 | 8e-05
11 | -0.01 | 0.07 | 0 | F10855 | 0.08 | 0.00012388 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.01 | 0.12388 | -1e-05 | 0.00012388 | 0.08 | 8e-05
11.5 | -0.03 | 0.04 | 0 | E45052 | 0.08 | 0.00012466 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.03 | 0.12466 | -3e-05 | 0.00012466 | 0.08 | 8e-05
12 | 0.03 | 0.05 | 0 | E49800 | 0.08 | 0.00012544 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.03 | 0.12544 | 3e-05 | 0.00012544 | 0.08 | 8e-05
12.5 | -0.06 | 0.05 | 0 | E61652 | 0.08 | 0.00012622 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.06 | 0.12623 | -6e-05 | 0.00012622 | 0.08 | 8e-05
13 | -0.02 | 0.07 | 0 | D68983 | 0.08 | 0.00012701 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.02 | 0.12701 | -2e-05 | 0.00012701 | 0.08 | 8e-05
13.5 | -0.02 | 0.08 | 0 | E79364 | 0.08 | 0.00012779 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.02 | 0.12779 | -2e-05 | 0.00012779 | 0.08 | 8e-05
14 | -0,02 | 0.1 | 0 | E61980 | 0.08 | 0.00012857 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0,02 | 0.12857 | -2e-05 | 0.00012857 | 0.08 | 8e-05
14.5 | 0,03 | 0.07 | 0 | E44963 | 0.08 | 0.00012936 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0,03 | 0.12936 | 3e-05 | 0.00012936 | 0.08 | 8e-05
15 | -0.09 | 0.11 | 0 | D88602 | 0.08 | 0.00013014 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | NO CONFORME CLASE 0 | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.09 | 0.13014 | -9e-05 | 0.00013014 | 0.08 | 8e-05
15.5 | 0.02 | 0.05 | 0 | E58710 | 0.08 | 0.00013092 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.02 | 0.13092 | 2e-05 | 0.00013092 | 0.08 | 8e-05
16 | -0.02 | 0.05 | 0 | E55992 | 0.08 | 0.00013171 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.02 | 0.13171 | -2e-05 | 0.00013171 | 0.08 | 8e-05
16.5 | 0 | 0.03 | 0 | E60164 | 0.08 | 0.00013249 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0 | 0.13249 | 0 | 0.00013249 | 0.08 | 8e-05
17 | 0.12 | 0.02 | 0 | E53152 | 0.08 | 0.00013327 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.12 | 0.13327 | 0.00012 | 0.00013327 | 0.08 | 8e-05
17.5 | -0.06 | 0.05 | 0 | E53318 | 0.08 | 0.00013406 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0.06 | 0.13406 | -6e-05 | 0.00013406 | 0.08 | 8e-05
18 | -0,01 | 0.07 | 0 | E34779 | 0.08 | 0.00013484 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | -0,01 | 0.13484 | -1e-05 | 0.00013484 | 0.08 | 8e-05
18.5 | 0.08 | 0.04 | 0 | E53091 | 0.08 | 0.00013562 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.08 | 0.13562 | 8e-05 | 0.00013562 | 0.08 | 8e-05
19 | 0.04 | 0.03 | 0 | E86925 | 0.09 | 0.0001364 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.04 | 0.1364 | 4e-05 | 0.0001364 | 0.09 | 9e-05
19.5 | 0.05 | 0.05 | 0 | D83358 | 0.09 | 0.00013719 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.05 | 0.13719 | 5e-05 | 0.00013719 | 0.09 | 9e-05
20 | 0.07 | 0.07 | 0 | D53917 | 0.09 | 0.00013797 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.07 | 0.13797 | 7e-05 | 0.00013797 | 0.09 | 9e-05
20.5 | 0.08 | 0.04 | 0 | E84860 | 0.09 | 0.00013875 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.08 | 0.13875 | 8e-05 | 0.00013875 | 0.09 | 9e-05
21 | 0.07 | 0.03 | 0 | E69744 | 0.09 | 0.00013954 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.07 | 0.13954 | 7e-05 | 0.00013954 | 0.09 | 9e-05
21.5 | 0.08 | 0.04 | 0 | D68823 | 0.09 | 0.00014032 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.08 | 0.14032 | 8e-05 | 0.00014032 | 0.09 | 9e-05
22 | 0.12 | 0.05 | 0 | D80177 | 0.09 | 0.0001411 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.12 | 0.1411 | 0.00012 | 0.0001411 | 0.09 | 9e-05
22.5 | 0.03 | 0.12 | 0 | D80266 | 0.09 | 0.00014188 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | NO CONFORME CLASE 0 | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.03 | 0.14188 | 3e-05 | 0.00014188 | 0.09 | 9e-05
23 | 0.03 | 0.06 | 0 | E42829 | 0.09 | 0.00014267 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.03 | 0.14267 | 3e-05 | 0.00014267 | 0.09 | 9e-05
23.5 | 0.07 | 0.06 | 0 | E53295 | 0.09 | 0.00014345 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.07 | 0.14345 | 7e-05 | 0.00014345 | 0.09 | 9e-05
24 | 0.01 | 0.05 | 0 | E91548 | 0.09 | 0.00014423 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.01 | 0.14423 | 1e-05 | 0.00014423 | 0.09 | 9e-05
24.5 | 0.05 | 0.04 | 0 | E86795 | 0.09 | 0.00014502 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.05 | 0.14502 | 5e-05 | 0.00014502 | 0.09 | 9e-05
25 | 0.01 | 0.08 | 0 | E62290 | 0.09 | 0.0001458 | 3189 | - | - | 0.14 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.3 | CONFORME | 0.16 | CONFORME |  | 0.01 | 0.1458 | 1e-05 | 0.0001458 | 0.09 | 9e-05
30 | 0.14 | 0.1 | 0 | S/N | 0.11 | 0.00015363 | 3189 | - | - | 0.2 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.4 | CONFORME | 0.18 | CONFORME |  | 0.06 | 0.15363 | 6e-05 | 0.00015363 | 0.09 | 9e-05
40 | -0.03 | 0.06 | 0 | D73231 | 0.1 | 0.00016929 | 3189 | - | - | 0.2 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.4 | CONFORME | 0.18 | CONFORME |  | -0.03 | 0.16929 | -3e-05 | 0.00016929 | 0.1 | 0.0001
50 | -0.14 | 0.08 | 0 | E16085 | 0.11 | 0.00018495 | 3189 | - | - | 0.2 | CONFORME | 0.1 | CONFORME | 0.4 | CONFORME | 0.18 | CONFORME |  | -0.14 | 0.18495 | -0.00014 | 0.00018495 | 0.11 | 0.00011
60 | 0.01 | 0.04 | 0 | E38309 | 0.12 | 0.00020061 | 3189 | - | - | 0.25 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.5 | CONFORME | 0.18 | CONFORME |  | 0.01 | 0.20061 | 1e-05 | 0.00020061 | 0.12 | 0.00012
70 | 0.05 | 0.02 | 0 | D95858 | 0.13 | 0.00021627 | 3189 | - | - | 0.25 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.5 | CONFORME | 0.18 | CONFORME |  | 0.05 | 0.21627 | 5e-05 | 0.00021627 | 0.13 | 0.00013
75 | 0.04 | 0.07 | 0 | E19345 | 0.13 | 0.0002241 | 3189 | - | - | 0.25 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.5 | CONFORME | 0.18 | CONFORME |  | 0.04 | 0.2241 | 4e-05 | 0.0002241 | 0.13 | 0.00013
80 | -0.06 | 0.06 | 0 | D71148 | 0.13 | 0.00023193 | 3189 | - | - | 0.3 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.6 | CONFORME | 0.2 | CONFORME |  | -0.06 | 0.23193 | -6e-05 | 0.00023193 | 0.13 | 0.00013
90 | 0.24 | 0.08 | 0 | S/N | 0.17 | 0.00024759 | 3189 | - | - | 0.3 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.6 | CONFORME | 0.2 | CONFORME |  |  | 0.24759 | 0 | 0.00024759 |  | 0
100 | 0.1 | 0.04 | 0 | D94799 | 0.15 | 0.00026325 | 3189 | - | - | 0.3 | CONFORME | 0.12 | CONFORME | 0.6 | CONFORME | 0.2 | CONFORME |  | 0.1 | 0.26325 | 0.0001 | 0.00026325 | 0.15 | 0.00015
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
125 | 0.22 | 0 | - | - | 0.36 | 0.00083325 | 8088 | - | - | 0.4 | CONFORME | 0.14 | CONFORME | 0.8 | CONFORME | 0.2 | CONFORME |  |  | 0.83325 |  | 0.00083325
150 | 0.79 | 0 | - | - | 0.39 | 0.00086355 | 8088 | - | - | 0.4 | NO CONFORME CLASE 0 | 0.14 | CONFORME | 0.8 | CONFORME | 0.2 | CONFORME |  |  | 0.86355 |  | 0.00086355
175 | 0.74 | 0 | - | - | 0.42 | 0.00089385 | 8088 | - | - | 0.5 | NO CONFORME CLASE 0 | 0.16 | CONFORME | 1 | CONFORME | 0.25 | CONFORME |  |  | 0.89385 |  | 0.00089385
200 | 0.53 | 0 | - | - | 0.45 | 0.00092415 | 8088 | - | - | 0.5 | NO CONFORME CLASE 0 | 0.16 | CONFORME | 1 | CONFORME | 0.25 | CONFORME |  |  | 0.92415 |  | 0.00092415
250 | 0.7 | 0 | - | - | 0.51 | 0.00098475 | 8088 | - | - | 0.6 | NO CONFORME CLASE 0 | 0.16 | CONFORME | 1.2 | CONFORME | 0.25 | CONFORME |  |  | 0.98475 |  | 0.00098475
300 | -0.02 | 0 | - | - | 0.57 | 0.0010453 | 8088 | - | - | 0.7 | CONFORME | 0.18 | CONFORME | 1.4 | CONFORME | 0.25 | CONFORME |  |  | 1.0453 |  | 0.0010453
400 | 1.08 | 0 | - | - | 0.69 | 0.0011665 | 8088 | - | - | 0.9 | NO CONFORME CLASE 0 | 0.2 | CONFORME | 1.8 | CONFORME | 0.3 | CONFORME |  |  | 1.1665 |  | 0.0011665
500 | 0.73 | 0 | - | - | 0.81 | 0.0012878 | 8088 | - | - | 1.1 | CONFORME | 0.25 | CONFORME | 2.2 | CONFORME | 0.35 | CONFORME |  |  | 1.2877 |  | 0.0012878
30 | 0.06 | 0.02 | 0 | E38208 | 0.09
90

## ANILLOS AJUSTE
DATOS DE ANILLOS Y VARILLAS PATRÓN DE AJUSTE PARA M1CH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Nº Equipo | Valor Nominal | Valor Medido | Desviación | Variación Medidas (Vmáx-Vmin) | UExp | Variación Máx Medidas (Vmáx-Vmin) | Uexp Máx
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm
6437 | 5 | 5.0002 | 0.00023 | 0.0005 | 0.00088 | 0.0008 | 0.0015 | Fecha de Revisión:
6438 | 8.006 | 8.0062 | 0.00019 | 0.0003 | 0.00089 | 0.0008 | 0.0015 | Revisado: | JID
6439 | 10.002 | 10.002 | -5e-05 | 0.0009 | 0.001 | 0.0008 | 0.0015
6440 | 12 | 12.0002 | 0.00025 | 0.0006 | 0.00094 | 0.0008 | 0.0015
6441 | 16.001 | 15.9995 | -0.00151 | 0.0005 | 0.00095 | 0.0008 | 0.0015
6442 | 20.001 | 20.0033 | 0.0023 | 0.0002 | 0.00099 | 0.0008 | 0.0015
6443 | 41.999 | 41.999 | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0015
6444 | 45 | 44.9998 | -0.0002 | 0.0001 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0015
6445 | 48 | 47.9995 | -0.0005 | 0.0001 | 0.0013 | 0.0008 | 0.0015
6446 | 57.998 | 57.9972 | -0.0008 | 0.0001 | 0.0013 | 0.0008 | 0.0015
6447 | 59.998 | 59.9984 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0013 | 0.0008 | 0.0015
6448 | 100 | 99.9996 | -0.0004 | 0.0008 | 0.0017 | 0.001 | 0.002
6460 | 1.01 | 1.0101 | 8e-05 | 0.0002 | 0.00083 | 0.0008 | 0.0015
6457 | 1.51 | 1.5101 | 0.0001 | 0 | 0.00084 | 0.0008 | 0.0015
6459 | 2 | 2.0007 | 0.00073 | 0.0002 | 0.00084 | 0.0008 | 0.0015
6461 | 2.5 | 2.4999 | -0.0001 | 0.0002 | 0.00084 | 0.0008 | 0.0015
6462 | 3 | 3.0001 | 0.00013 | 0.0001 | 0.00085 | 0.0008 | 0.0015
6463 | 3.5 | 3.5 | 2e-05 | 0.0002 | 0.00085 | 0.0008 | 0.0015
6464 | 4 | 3.9998 | -0.00022 | 0.0001 | 0.00086 | 0.0008 | 0.0015
6465 | 4.49 | 4.4897 | -0.00032 | 0.0002 | 0.00086 | 0.0008 | 0.0015
6466 | 5.03 | 5.0294 | -0.0006 | 0.0003 | 0.00087 | 0.0008 | 0.0015
6467 | 5.47 | 5.4701 | 0.00013 | 0.0001 | 0.00087 | 0.0008 | 0.0015
6468 | 6.01 | 6.011 | 0.00102 | 0.0005 | 0.00087 | 0.0008 | 0.0015
6469 | 6.49 | 6.4907 | 0.00073 | 0.0001 | 0.00088 | 0.0008 | 0.0015
6470 | 7 | 7.0006 | 0.00057 | 0.0003 | 0.00088 | 0.0008 | 0.0015
6471 | 8.02 | 8.0192 | -0.00082 | 0.0004 | 0.00089 | 0.0008 | 0.0015
6472 | 9 | 9.0004 | 0.00038 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0015
6473 | 10 | 10.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0015
6474 | 10.5 | 10.5008 | 0.0008 | 0.0004 | 0.00091 | 0.0008 | 0.0015
6475 | 11.01 | 11.0101 | 0.00013 | 0.0005 | 0.00091 | 0.0008 | 0.0015
6476 | 11.5 | 11.4995 | -0.00048 | 0.0003 | 0.00092 | 0.0008 | 0.0015
6477 | 12 | 12.0003 | 0.00032 | 0.0005 | 0.00092 | 0.0008 | 0.0015
6478 | 13 | 13.0003 | 0.00028 | 0.0002 | 0.00093 | 0.0008 | 0.0015
3189-5 | 5 | 5.0001 | 7e-05 | - | 7e-05 | - | 0.0015
3189-10 | 10 | 10 | 0 | - | 8e-05 | - | 0.0015
3189-20 | 20 | 19.9999 | -6e-05 | - | 9e-05 | - | 0.0015
3189-6 | 6 | 6 | 1e-05 | - | 7e-05 | - | 0.0015
3189-7 | 7 | 7 | -1e-05 | - | 9e-05 | - | 0.0015
3189-12,5 | 12.5 | 12.5 | 4e-05 | - | 9e-05 | - | 0.0015
3189-30 | 30 | 29.9999 | -0.0001 | - | 9e-05 | - | 0.0015
3189-25 | 25 | 25 | -3e-05 | - | - | - | -
3189-15 | 15 | 14.9999 | -6e-05 | - | - | - | 0.0015
3189-3 | 3 | 3 | -1e-05 | - | - | - | 0.0015
3189-7,5 | 7.5 | 7.5 | -5e-05 | - | - | - | 0.0015
3189-30 | 30 | 30 | -1e-05 | - | - | - | 0.0015
3189-17,5 | 17.5 | 17.4999 | -5e-05 | - | - | - | 0.0015
3189-18 | 18 | 18 | 0 | - | - | - | 0.0015
3189-4 | 4 | 4 | -1e-05 | - | - | - | 0.0015
3189-19 | 19 | 18.9999 | -7e-05 | - | - | - | 0.0015
3189-2,5 | 2.5 | 2.5 | 0 | - | - | - | 0.0015

## DATOS ANILLOS
DATOS ANILLOS CANAGROSA/CLIENTES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| BUSCADOR | 4065 | POSICIÓN | #N/A
| ID | Fabricante | Valor Nominal |  | N/S | Unidad | Patrón Ajuste | Cliente | Dirección | Tipo
1 | DD3133 | No Consta | 26 |  | 151009C | mm | 6442 | ENSATEC, S.L.U. | Avda. Lentiscares, 4 - 26370 Navarrete (La Rioja) | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 1 | Fecha de Revisión: | 2016-09-28
2 | G2 | No Consta | 18.7 |  | No Consta | mm | 3189 | ENSATEC, S.L.U. | Avda. Lentiscares, 4 - 26370 Navarrete (La Rioja) | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 2 | Revisado: | JID
3 | 6437 | No Consta | 5 |  | No Consta | mm | 6438 | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 3
4 | 6438 | No Consta | 8.006 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 4
5 | 6439 | No Consta | 10.002 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 5
6 | 6440 | No Consta | 12 |  | No Consta | mm | 6439 | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 6
7 | 6441 | No Consta | 16.001 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 7
8 | 6442 | No Consta | 20.001 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 8
9 | 6443 | No Consta | 41.999 |  | No Consta | mm | 6439 | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 9
10 | 6444 | No Consta | 45 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 10
11 | 6445 | No Consta | 48 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 11
12 | 6446 | No Consta | 57.998 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 12
13 | 6447 | No Consta | 59.998 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 13
14 | 6448 | No Consta | 99.9995 |  | No Consta | mm | 6446 | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 14
15 | 6460 | No Consta | 1.0101 |  | No Consta | mm | 3189 | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 15
16 | 6457 | No Consta | 1.51 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 16
17 | 6459 | No Consta | 2 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 17
18 | 6461 | No Consta | 2.5 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 18
19 | 6462 | No Consta | 3 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 19
20 | 6463 | No Consta | 3.5 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 20
21 | 6464 | No Consta | 4 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 21
22 | 6465 | No Consta | 4.49 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 22
23 | 6466 | No Consta | 5.03 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 23
24 | 6467 | No Consta | 5.4706 |  | No Consta | mm | 3189 | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 24
25 | 6468 | No Consta | 6.01 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 25
26 | 6469 | No Consta | 6.49 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 26
27 | 6470 | No Consta | 7 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 27
28 | 6471 | No Consta | 8.02 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 28
29 | 6472 | No Consta | 9 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 29
30 | 6473 | No Consta | 10 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 30
31 | 6474 | No Consta | 10.5 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 31
32 | 6475 | No Consta | 11.01 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 32
33 | 6476 | No Consta | 11.4995 |  | No Consta | mm | 6475 | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 33
34 | 6477 | No Consta | 12 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 34
35 | 6478 | No Consta | 13 |  | No Consta | mm |  | CANAGROSA | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO EXTERIOR | 35
36 | 10043 | MITUTOYO | 24.997 |  | 10043 | mm | 6443 | BAHIAMEC, S.L. | Polígono Industrial Rio San Pedro, C/ Chile Nave 21 | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 36
37 | 10018 | MITUTOYO | 34.998 |  | 10018 | mm | 6443 | BAHIAMEC, S.L. | Polígono Industrial Rio San Pedro, C/ Chile Nave 21 | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 37
38 | 10212 | MITUTOYO | 44.996 |  | 10212 | mm | 6443 | BAHIAMEC, S.L. | Polígono Industrial Rio San Pedro, C/ Chile Nave 21 | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 38
39 | 6T 1043 | TESA | 50 |  | 6T 1043 | mm | 6443 | BAHIAMEC, S.L. | Polígono Industrial Rio San Pedro, C/ Chile Nave 21 | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 39
40 | 6V 015 | TESA | 70 |  | 6V 015 | mm | 6448 | BAHIAMEC, S.L. | Polígono Industrial Rio San Pedro, C/ Chile Nave 21 | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 40
41 | 6U 768 | TESA | 90 |  | 6U 768 | mm | 6448 | BAHIAMEC, S.L. | Polígono Industrial Rio San Pedro, C/ Chile Nave 21 | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 41
42 | 3312 | MITUTOYO | 15.999 |  | 3312 | mm | 6443 | BAHIAMEC, S.L. | Polígono Industrial Rio San Pedro, C/ Chile Nave 21 | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 42
43 | 1527 | MITUTOYO | 10.002 |  | 1527 | mm | 6439 | BAHIAMEC, S.L. | Polígono Industrial Rio San Pedro, C/ Chile Nave 21 | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 43
44 | 530656 | MITUTOYO | 7.998 |  | 530656 | mm | 6439 | BAHIAMEC, S.L. | Polígono Industrial Rio San Pedro, C/ Chile Nave 21 | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 44
45 | 8404 | No Consta | 70 | 70 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 45
46 | 8405 | No Consta | 24.997 | 24.997 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 46
47 | 8406 | No Consta | 10.002 | 10.002 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 47
48 | 8407 | No Consta | 15.999 | 15.999 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 48
49 | 8408 | No Consta | 7.998 | 7.998 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 49
50 | 8409 | No Consta | 34.998 | 34.998 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 50
51 | 8410 | No Consta | 44.996 | 44.996 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 51
52 | 8411 | No Consta | 50 | 50 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 52
53 | 8412 | No Consta | 90 | 90 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 53
54 | 8546 | No Consta | 56 | 56 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 54
55 | 8547 | No Consta | 67.999 | 68 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 55
56 | 8548 | No Consta | 70 | 70 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 56
57 | 8549 | No Consta | 99.997 | 99.997 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 57
58 | 8550 | No Consta | 72 | 72 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 58
59 | 8551 | No Consta | 62 | 62 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 59
60 | 8552 | No Consta | 63.001 | 63 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 60
61 | 8553 | No Consta | 14 | 14 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 61
62 | 8554 | No Consta | 105 | 105 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 62
63 | 8555 | No Consta | 54.998 | 55 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 63
64 | 8556 | No Consta | 50 | 50 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 64
65 | 8557 | No Consta | 52 | 52 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 65
66 | 8558 | No Consta | 8.004 | 8.004 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 66
67 | 8559 | No Consta | 77.998 | 78 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 67
68 | 8560 | No Consta | 75 | 75 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 68
69 | 8561 | No Consta | 85 | 85 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 69
70 | 8562 | No Consta | 89.997 | 90 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 70
71 | 8563 | No Consta | 79.999 | 80 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 71
72 | 8564 | No Consta | 95 | 95 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 72
73 | 8565 | No Consta | 12 | 12 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 73
74 | 8566 | No Consta | 65 | 65 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 74
75 | 8567 | No Consta | 11 | 11 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 75
76 | 8568 | No Consta | 9.999 | 9.999 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 76
77 | 8569 | No Consta | 125 | 125 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 77
78 | 8570 | No Consta | 3.997 | 3.997 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 78
79 | 8571 | No Consta | 4.998 | 4.998 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 79
80 | 8572 | No Consta | 175 | 175 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 80
81 | 8573 | No Consta | 4.992 | 4.992 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 81
82 | 8574 | No Consta | 15.001 | 15 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 82
83 | 8575 | No Consta | 13 | 13 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 83
84 | 8576 | No Consta | 6 | 6 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 84
85 | 8577 | No Consta | 6.999 | 6.999 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 85
86 | 8578 | No Consta | 16 | 16 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 86
87 | 8579 | No Consta | 18.001 | 18 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 87
88 | 8580 | No Consta | 24.995 | 24.995 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 88
89 | 8581 | No Consta | 17 | 17 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 89
90 | 8582 | No Consta | 19 | 19 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 90
91 | 8583 | No Consta | 27 | 27 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 91
92 | 8584 | No Consta | 30 | 30 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 92
93 | 8585 | No Consta | 40 | 40 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 93
94 | 8586 | No Consta | 34 | 34 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 94
95 | 8587 | No Consta | 32 | 32 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 95
96 | 8588 | No Consta | 26 | 26 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 96
97 | 8589 | No Consta | 28 | 28 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 97
98 | 8590 | No Consta | 37 | 37 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 98
99 | 8591 | No Consta | 38 | 38 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 99
100 | 8592 | No Consta | 35 | 35 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 100
101 | 8593 | No Consta | 22 | 22 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 101
102 | 8594 | No Consta | 36 | 36 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 102
103 | 8595 | No Consta | 5.997 | 5.997 | No Consta | mm | 6439 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 103
104 | 8596 | No Consta | 25 | 25 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 104
105 | 8597 | No Consta | 11.994 | 11.994 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 105
106 | 8598 | No Consta | 10.002 | 10.002 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 106
107 | 8599 | No Consta | 7.999 | 7.999 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 107
108 | 8600 | No Consta | 19.99 | 19.99 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 108
109 | 8601 | No Consta | 16 | 16 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 109
110 | 8602 | No Consta | 3.5 | 3.5 | No Consta | mm | 6439 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 110
111 | 8603 | No Consta | 4.5 | 4.5 | No Consta | mm | 6439 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 111
112 | 8604 | No Consta | 4 | 4 | No Consta | mm | 6439 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 112
113 | 8605 | No Consta | 5.5 | 5.5 | No Consta | mm | 6439 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 113
114 | 8606 | No Consta | 5 | 5 | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 114
115 | 8729 | No Consta | 24 |  | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 115
116 | 8731 | No Consta | 44 |  | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 116
117 | 8732 | No Consta | 47 |  | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 117
118 | IA1858 | MITUTOYO | 15.999 |  | 172351 | mm | 6441 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 118
119 | IA1859 | MITUTOYO | 19.999 |  | 171248 | mm | 6442 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 119
120 | IA1309 | INTRIMIC | 15.998 |  | No Consta | mm | 6443 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 120
121 | 10148 | MCM | 9 |  | 8482 | mm | 6439 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 121
122 | 10146 | ARA | 25 |  | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 122
123 | 10145 | ARA | 30 |  | No Consta | mm | 6443 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 123
124 | 10147 | ARA | 80.998 |  | No Consta | mm | 6448 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 124
125 | 10143 | ARA | 87 |  | No Consta | mm | 6448 | ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ENAC) | SERRANO 240, 3. CP 28016 MADRID (ESPAÑA) | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 125
126 | 10144 | ARA | 93 |  | No Consta | mm | 6448 | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L | Calle Wilbur & Orville Nº15 41309 - La Rinconada, Sevilla | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 126
127 | IA1023 | INTRIMIC | 15.991 |  | No Consta | mm | 6442 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 127
128 | IA1028 | INTRIMIC | 25.003 |  | No Consta | mm | 6442 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 128
129 | IA1029 | INTRIMIC | 34.995 |  | No Consta | mm | 6442 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 129
130 | AEG-596 | MITUTOYO | 24.998 |  | 071029 | mm | 6443 | AEROSPACE ENGINEERING GROUP S.L | PTA - C/ WILBUR Y ORWILLE WRIGHT,33 - LA RINCONADA (SEVILLA) 41300 | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 130
131 | AEG-597 | MITUTOYO | 39.997 |  | 070956 | mm | 6443 | AEROSPACE ENGINEERING GROUP S.L | PTA - C/ WILBUR Y ORWILLE WRIGHT,33 - LA RINCONADA (SEVILLA) 41300 | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 131
132 | IA1002 | NO CONSTA | 4.499 | 4.499 | NO CONSTA | mm | 6439 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 132
133 | IA1003 | NO CONSTA | 4.999 |  | NO CONSTA | mm | 6439 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 133
134 | IA1004 | NO CONSTA | 5.5 |  | NO CONSTA | mm | 6439 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 134
135 | IA1005 | NO CONSTA | 6.001 |  | NO CONSTA | mm | 6439 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 135
136 | IA1006 | NO CONSTA | 6.5 |  | NO CONSTA | mm | 6439 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 136
137 | IA1007 | NO CONSTA | 7 |  | NO CONSTA | mm | 6439 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 137
138 | IA1008 | NO CONSTA | 7.499 |  | NO CONSTA | mm | 6439 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 138
139 | IA0450D | NO CONSTA | 12.5165 |  | NO ONSTA | mm | 6443 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 139
140 | IA2139 | NO CONSTA | 12.4995 |  | 88553-48 | mm | 6443 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 140
141 | IA2140 | NO CONSTA | 12.499 |  | 189722-6 | mm | 6443 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 141
142 | IA2141 | NO CONSTA | 17.499 |  | 190243-3 | mm | 6443 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 142
143 | IA0450C | TESA | 17.503 |  | 115651-95 | mm | 6443 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 143
144 | IA0449D | NO CONSTA | 25.0025 |  | 104275-39 | mm | 6443 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 144
145 | IA1550 | NO CONSTA | 25.0035 |  | 66908-94 | mm | 6443 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 145
146 | IA1551 | NO CONSTA | 34.9985 |  | 66909-72 | mm | 6443 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 146
147 | IA0449C | TESA | 34.9991 |  | 114605-37 | mm | 6443 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 147
148 | IA2148 | NO CONSTA | 25 |  | 218955-5 | mm | 6443 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 148
149 | IA2147 | NO CONSTA | 35.002 |  | 209432-20 | mm | 6443 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONÁUTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | PATRÓN CILÍNDRICO DE DIÁMETRO INTERIOR | 149
150 | [10 empty] | 150
151 | [10 empty] | 151
152 | [10 empty] | 152

## DATOS CALIBRES P-NP
DATOS CALIBRES PASA / NO PASA CANAGROSA/CLIENTES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| BUSCADOR | 4065 | POSICIÓN | 1
| ID | Fabricante | Modelo |  | N/S | Unidad | Valor PASA | Valor NO PASA | Patrón Ajuste GO | Patrón Ajuste NO GO | Cliente | Dirección
1 | 4065 | D.M.C. | G445 - 3,9624 (LADO PASA) / 4,064 (LADO NO PASA) mm |  | No Consta | mm | 3.9624 | 4.064 | 6441 | 6442 | CANAGROSA | Calle Willbur y Orville Wrigth, 15, 41300 La Rinconada, Sevilla | 1 | Fecha de Revisión: | 2016-09-28
2 | 4061 | D.M.C. | G874 |  | No Consta | mm | 1.0795 | 1.1303 | 6460 | 6460 | CANAGROSA | Calle Willbur y Orville Wrigth, 15, 41300 La Rinconada, Sevilla | 2 | Revisado: | JID
3 | 4062 | D.M.C. | G873 |  | No Consta | mm | 3.5306 | 3.6322 | 6464 | 6464 | CANAGROSA | Calle Willbur y Orville Wrigth, 15, 41300 La Rinconada, Sevilla | 3
4 | 4064 | D.M.C. | G194 |  | No Consta | mm | 7.2771 | 7.4549 | 6470 | 6470 | CANAGROSA | Calle Willbur y Orville Wrigth, 15, 41300 La Rinconada, Sevilla | 4
5 | 4060 | D.M.C. | G940 |  | No Consta | mm | 3.758 | 3.81 | 6464 | 6464 | CANAGROSA | Calle Willbur y Orville Wrigth, 15, 41300 La Rinconada, Sevilla | 4
6 | 4040 | TYCO | AWG 2 |  | No Consta | mm | 5.4155 | 5.6126 |  |  | CANAGROSA | Calle Willbur y Orville Wrigth, 15, 41300 La Rinconada, Sevilla | 6
7 | 64230.19 | KOBA | 4.078 - 4.128 |  | 64230.19 | mm | 4.078 | 4.128 | 6464 | 6464 | AEROTECNIC COMPOSITES, S.L.U. | PARQUE TECNOLÓGICO TECNOBAHÍA, AV. SINDICALISTA ISIDORO GÁLVEZ, PARCELA 30-31. | 7
8 | 0826 | ADS | 15,7 - 15,88 |  | No Consta | mm | 15.7 | 15.88 | 6478 | 6478 | MECANIZADOS Y MONTAJES AERONAÚTICOS | AVDA. INVENTOR PEDRO CAWLEY 31C, CP 11500, EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) | 8
9 | IA1459 | JMC | 5,5 H7 |  | NO CONSTA | mm | 5.5 | 5.512 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 9
10 | IA1278 | EMUGE | 7,93 H7 |  | 2591508/2-02 | mm | 7.93 | 7.945 | 6470 | 6470 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 10
11 | IA0770 | JMC | 12 H7 |  | 127044 | mm | 12 | 12.018 | 6477 | 6477 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 11
12 | IA1274 | NO CONSTA | 14 |  | NO CONSTA | mm | 14.03 | 14.051 | 6478 | 6478 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 12
13 | IA1015 | NO CONSTA | 14 H7 |  | NO CONSTA | mm | 14 | 14.018 | 6478 | 6478 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 13
14 | IA1391 | JMC | 15,875 H7 |  | NO CONSTA | mm | 15.875 | 15.893 | 6478 | 6478 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 14
15 | IA0947 | NO CONSTA | 15 H7 |  | NO CONSTA | mm | 15 | 15.018 | 6478 | 6478 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 15
16 | IA1128 | NO CONSTA | 16 H7 |  | NO CONSTA | mm | 16 | 16.018 | 6478 | 6478 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 16
17 | IA1212 | PRECICAL | 19,05 H7 |  | 784830101 | mm | 19 | 19.071 | 6478 | 6478 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 17
18 | IA1530 | ARA | 29 H7 |  | NO CONSTA | mm | 29 | 29.021 | 6478 | 6478 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 18
19 | IA1862 | ARA | 8 H7 |  | NO CONSTA | mm | 8 | 8.015 | 6471 | 6471 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 19
20 | IA1863 | ARA | 9 H7 |  | NO CONSTA | mm | 9 | 9.015 | 6472 | 6472 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 20
21 | IA1864 | ARA | 11 H7 |  | NO CONSTA | mm | 11 | 11.018 | 6475 | 6475 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 21
22 | IA1865 | ARA | 14 H7 |  | NO CONSTA | mm | 14 | 14.018 | 6478 | 6478 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 22
23 | IA1866 | ARA | 17 H7 |  | NO CONSTA | mm | 17 | 17.018 | 6478 | 6478 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 23
24 | IA1867 | ARA | 19 H7 |  | NO CONSTA | mm | 19 | 19.021 | 6478 | 6478 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 24
25 | IA1868 | ARA | 21 H7 |  | NO CONSTA | mm | 21 | 21.021 | 6478 | 6478 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 25
26 | IA1869 | ARA | 22 H7 |  | NO CONSTA | mm | 22 | 22.021 | 6478 | 6478 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 26
27 | 9574 | NO CONSTA | M 10-1,5 4H |  | NO CONSTA | mm | 9.028 | 9.14 | 6472 | 6472 | CANAGROSA LAB&SERVICES | Calle Willbur y Orville Wrigth, 15, 41300 La Rinconada, Sevilla | 27
28 | IA1870 | ARA | 3 H7 |  | NO CONSTA | mm | 3 | 3.01 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 28
29 | IA1871 | ARA | 3 H7 |  | NO CONSTA | mm | 3 | 3.01 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 29
30 | IA1872 | ARA | 4 H7 |  | NO COSNTA | mm | 4 | 4.012 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 30
31 | IA1873 | ARA | 7 H7 |  | NO CONSTA | mm | 7 | 7.015 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 31
32 | IA1874 | ARA | 8 H7 |  | NO CONSTA | mm | 8 | 8.015 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 32
33 | IA1875 | ARA | 11 H7 |  | NO CONSTA | mm | 11 | 11.018 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 33
34 | IA1876 | ARA | 14 H7 |  | NO CONSTA | mm | 14 | 14.018 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 34
35 | IA1877 | ARA | 19 H7 |  | NO CONSTA | mm | 19 | 19.021 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 35
36 | IA1878 | ARA | 20 H7 |  | NO CONSTA | mm | 20 | 20.021 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 36
37 | IA1897 | ARA | 6 H7 |  | NO CONSTA | mm | 6 | 6.012 | 3189-6 | 3189-6 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 37
38 | IA1896 | ARA | 6 H7 |  | NO CONSTA | mm | 6 | 6.012 | 3189-6 | 3189-6 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 38
39 | IA1898 | ARA | 6,5 H7 |  | NO CONSTA | mm | 6.5 | 6.515 | 3189-6 | 3189-6 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 39
40 | IA1899 | ARA | 6,5 H7 |  | NO CONSTA | mm | 6.5 | 6.515 | 3189-6 | 3189-6 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 40
41 | IA1900 | ARA | 6,6 H7 |  | NO CONSTA | mm | 6.6 | 6.615 | 3189-6 | 3189-6 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 41
42 | IA1542 | ARA | 7,938 / 7,952 |  | NO CONSTA | mm | 7.938 | 7.952 | 3189-7 | 3189-7 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 42
43 | IA1531 | ARA | 10 H7 |  | NO CONSTA | mm | 10 | 10.015 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 43
44 | IA1925 | ARA | 4,825 H7 |  | NO CONSTA | mm | 4.825 | 4.837 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 44
45 | IA1848 | ARA | 6,4 H7 |  | NO CONSTA | mm | 6.4 | 6.415 | 3189-6 | 3189-6 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 45
46 | IA1847 | ARA | 6,4 H7 |  | NO CONSTA | mm | 6.4 | 6.415 | 3189-6 | 3189-6 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 46
47 | IA1924 | ARA | 7/16" H8 |  | NO CONSTA | mm | 11.113 | 11.14 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 47
48 | IA1568 | ARA | 12 H7 |  | NO CONSTA | mm | 12 | 12.018 | 3189-12,5 | 3189-12,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 48
49 | IA1923 | ARA | 1/2" H7 |  | NO CONSTA | mm | 12.7 | 12.718 | 3189-12,5 | 3189-12,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 49
50 | IA1926 | ARA | 32 H7 |  | NO CONSTA | mm | 32 | 32.025 | 3189-30 | 3189-30 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 50
51 | IA482 | NO CONSTA | 25H7 |  | NO CONSTA | mm | 25 | 25.021 | 3189-25 | 3189-25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 51
52 | IA895 | NO CONSTA | 25,4H7 |  | NO CONSTA | mm | 25.4 | 25.421 | 3189-25 | 3189-25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 52
53 | IA399 | NO CONSTA | 19H7 |  | NO CONSTA | mm | 19 | 19.021 | 3189-25 | 3189-25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 53
54 | IA1037 | ARA | 6,35H7 |  | NO CONSTA | mm | 6.35 | 6.365 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 54
55 | IA1307 | NO CONSTA | 10H7 |  | NO CONSTA | mm | 10 | 10.015 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 55
56 | IA1305 | NO CONSTA | 6H7 |  | NO CONSTA | mm | 6 | 6.012 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 56
57 | IA1304 | NO CONSTA | 5H7 |  | NO CONSTA | mm | 5 | 5.012 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 57
58 | IA1303 | NO CONSTA | 4H7 |  | NO CONSTA | mm | 4 | 4.012 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 58
59 | IA1302 | NO CONSTA | 3H7 |  | NO CONSTA | mm | 3 | 3.01 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 59
60 | IA1308 | NO CONSTA | 12H7 |  | NO CONSTA | mm | 12 | 12.018 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 60
61 | IA1779 | NO CONSTA | 6,35H7 |  | NO CONSTA | mm | 6.35 | 6.365 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 61
62 | IA1780 | ARA | 6,35H7 |  | NO CONSTA | mm | 6.35 | 6.365 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 62
63 | IA1307 | NO CONSTA | 10H7 |  | NO CONSTA | mm | 10 | 10.015 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA | 63
64 | IA1305 | NO CONSTA | 6H7 |  | NO CONSTA | mm | 6 | 6.012 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
65 | IA1304 | NO CONSTA | 5H7 |  | NO CONSTA | mm | 5 | 5.012 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
66 | IA1303 | NO CONSTA | 4H7 |  | NO CONSTA | mm | 4 | 4.012 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
67 | IA1302 | NO CONSTA | 3H7 |  | NO CONSTA | mm | 3 | 3.01 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
68 | IA0480 | ARA | 21H7 |  | NO CONSTA | mm | 21 | 21.021 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
69 | IA1596 | ARA | 7H7 |  | NO CONSTA | mm | 7 | 7.015 | 3189-7 | 3189-7 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
70 | IA1595 | ARA | 9H7 |  | NO CONSTA | mm | 9 | 9.015 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
71 | IA1588 | ARA | 13H7 |  | NO CONSTA | mm | 13 | 13.018 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
72 | IA1594 | ARA | 14H7 |  | NO CONSTA | mm | 14 | 14.018 | 3189-15 | 3189-15 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
73 | IA1593 | ARA | 15H7 |  | NO CONSTA | mm | 15 | 15.018 | 3189-15 | 3189-15 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
74 | IA1589 | ARA | 16H7 |  | NO CONSTA | mm | 16 | 16.018 | 3189-15 | 3189-15 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
75 | IA1592 | ARA | 18H7 |  | NO CONSTA | mm | 18 | 18.018 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
76 | IA1590 | ARA | 20H7 |  | NO CONSTA | mm | 20 | 20.021 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
77 | IA1591 | ARA | 22H7 |  | NO CONSTA | mm | 22 | 22.021 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
78 | IA1585 | ARA | 3/8" H7 |  | NO CONSTA | mm | 9.525 | 9.54 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
79 | IA1587 | ARA | 5/8" H7 |  | NO CONSTA | mm | 15.875 | 15.893 | 3189-15 | 3189-15 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
80 | IA1210 | NO CONSTA | 4H7 |  | HO4770 | mm | 4 | 4.012 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
81 | IA1962 | ARA | 6H7 |  | NO CONSTA | mm | 6 | 6.012 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
82 | IA1751 | ARA | 10H7 |  | NO CONSTA | mm | 10 | 10.015 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
83 | IA1963 | ARA | 10H7 |  | NO CONSTA | mm | 10 | 10.015 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
84 | IA1965 | ARA | 10H7 |  | NO CONSTA | mm | 10 | 10.015 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
85 | IA1586 | ARA | 9,525H7 |  | NO CONSTA | mm | 9.525 | 9.54 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
86 | IA0814 | NO CONSTA | 3,25H7 |  | NO CONSTA | mm | 3.25 | 3.262 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
87 | IA0809 | NO CONSTA | 4H7 |  | NO CONSTA | mm | 4 | 4.012 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
88 | IA0818 | NO CONSTA | 4,05H7 |  | NO CONSTA | mm | 4.05 | 4.062 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
89 | IA0808 | NO CONSTA | 4,051-4,089 |  | NO CONSTA | mm | 4.051 | 4.089 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
90 | IA0810 | NO CONSTA | 4,07-4,16 |  | NO CONSTA | mm | 4.07 | 4.16 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
91 | IA0817 | NO CONSTA | 4,09H7 |  | NO CONSTA | mm | 4.09 | 4.102 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
92 | IA0812 | NO CONSTA | 4,192-4,267 |  | NO CONSTA | mm | 4.192 | 4.267 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
93 | IA0816 | NO CONSTA | 4,699-4,749 |  | NO CONSTA | mm | 4.699 | 4.749 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
94 | IA0811 | NO CONSTA | 4,8H7 |  | NO CONSTA | mm | 4.8 | 4.812 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
95 | IA0833 | NO CONSTA | 5,1H7 |  | NO CONSTA | mm | 5.1 | 5.112 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
96 | IA0813 | NO CONSTA | 6,223-6,299 |  | NO CONSTA | mm | 6.223 | 6.299 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
97 | IA0815 | NO CONSTA | 6,35H7 |  | NO CONSTA | mm | 6.35 | 6.365 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
98 | IA1981 | ARA | 6,35H7 |  | NO CONSTA | mm | 6.35 | 6.365 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
99 | IA1187 | NO CONSTA | 20H7 |  | NO CONSTA | mm | 20 | 20.021 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
100 | IA0805 | NO CONSTA | 23H7 |  | NO CONSTA | mm | 23 | 23.021 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
101 | IA0046 | EVEC | 25H7 |  | NO CONSTA | mm | 25 | 25.021 | 3189-25 | 3189-25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
102 | IA1188 | NO CONSTA | 28H7 |  | NO CONSTA | mm | 28 | 28.021 | 3189-25 | 3189-25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
103 | IA1976 | NO CONSTA | 16D9 |  | 23747 | mm | 16.05 | 16.093 | 3189-15 | 3189-15 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
104 | IA1470 | ARA | 9,525H7 |  | NO CONSTA | mm | 9.525 | 9.54 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
105 | IA0834 | ARA | 4,8H7 |  | NO CONSTA | mm | 4.8 | 4.812 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
106 | IA2001 | ARA | 10H7 |  | NO CONSTA | mm | 10 | 10.015 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
107 | IA1995 | EVEC | 12,7H7 |  | 240587 | mm | 12.7 | 12.715 | 3189-12,5 | 3189-12,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
108 | IA0056 | EVEC | 7/8"H7 |  | NO CONSTA | mm | 22.225 | 22.246 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
109 | IA1301 | NO CONSTA | 12H7 |  | NO CONSTA | mm | 12 | 12.018 | 3189-12,5 | 3189-12,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
110 | IA2030 | ARA | 14,288H7 |  | NO CONSTA | mm | 14.288 | 14.306 | 3189-15 | 3189-15 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
111 | IA2029 | ARA | 14,288H7 |  | NO CONSTA | mm | 14.288 | 14.306 | 3189-15 | 3189-15 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
112 | IA2028 | ARA | 17,462H7 |  | NO CONSTA | mm | 17.642 | 17.48 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
113 | IA2027 | ARA | 17,462H7 |  | NO CONSTA | mm | 17.462 | 17.48 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
114 | IA2018 | ARA | 19,062 - 19,088 |  | NO CONSTA | mm | 19.062 | 19.088 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
115 | IA2017 | ARA | 19,062 - 19,088 |  | NO CONSTA | mm | 19.062 | 19.088 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
116 | IA2022 | ARA | 20,653 - 20,665 |  | NO CONSTA | mm | 20.653 | 20.665 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
117 | IA2021 | ARA | 20,653 - 20,665 |  | NO CONSTA | mm | 20.653 | 20.665 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
118 | IA2020 | ARA | 22,194 - 22,207 |  | NO CONSTA | mm | 22.194 | 22.207 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
119 | IA2019 | ARA | 22,194 - 22,207 |  | NO CONSTA | mm | 22.194 | 22.207 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
120 | IA2023 | ARA | 22,864 - 22,878 |  | NO CONSTA | mm | 22.864 | 22.878 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
121 | IA2024 | ARA | 22,864 - 22,878 |  | NO CONSTA | mm | 22.864 | 22.878 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
122 | IA2025 | ARA | 23,812J6 |  | NO CONSTA | mm | 23.807 | 23.82 | 3189-25 | 3189-25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
123 | IA2026 | ARA | 23,812J6 |  | NO CONSTA | mm | 23.807 | 23.82 | 3189-25 | 3189-25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
124 | IA2031 | ARA | 32,015 - 32,025 |  | NO CONSTA | mm | 32.015 | 32.025 | 3189-30 | 3189-30 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
125 | IA2032 | ARA | 32,015 - 32,025 |  | NO CONSTA | mm | 32.015 | 32.025 | 3189-30 | 3189-30 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
126 | IA1296 | NO CONSTA | 4H7 |  | NO CONSTA | mm | 4 | 4.012 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
127 | IA2045 | ARA | 3H7 |  | NO CONSTA | mm | 3 | 3.01 | 3189-3 | 3189-3 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
128 | IA2046 | ARA | 4H7 |  | NO CONSTA | mm | 4 | 4.012 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
129 | IA2055 | ARA | 4,826 - 4,844 |  | NO CONSTA | mm | 4.826 | 4.844 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
130 | IA2063 | ARA | 4,826 - 4,844 |  | NO CONSTA | mm | 4.826 | 4.844 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
131 | IA2044 | ARA | 5H7 |  | NO CONSTA | mm | 5 | 5.012 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
132 | IA2059 | ARA | 6,342 - 6,368 |  | NO CONSTA | mm | 6.342 | 6.368 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
133 | IA2051 | ARA | 6,342 - 6,368 |  | NO CONSTA | mm | 6.342 | 6.368 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
134 | IA2062 | ARA | 7,943 ±0,013 |  | NO CONSTA | mm | 7.93 | 7.956 | 3189-7,5 | 3189-7,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
135 | IA2054 | ARA | 7,943 ±0,013 |  | NO CONSTA | mm | 7.93 | 7.956 | 3189-7,5 | 3189-7,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
136 | IA1533 | ARA | 8H7 |  | NO CONSTA | mm | 8 | 8.015 | 3189-7,5 | 3189-7,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
137 | IA2060 | ARA | 9,525 - 9,538 |  | NO CONSTA | mm | 9.525 | 9.538 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
138 | IA2061 | ARA | 9,525 - 9,538 |  | NO CONSTA | mm | 9.525 | 9.538 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
139 | IA2053 | ARA | 9,525 - 9,538 |  | NO CONSTA | mm | 9.525 | 9.538 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
140 | IA2052 | ARA | 9,525 - 9,538 |  | NO CONSTA | mm | 9.525 | 9.538 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
141 | IA2050 | ARA | 11,14 -0,039 -0,023 |  | NO CONSTA | mm | 11.101 | 11.117 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
142 | IA2058 | ARA | 11,14 -0,039 -0,023 |  | NO CONSTA | mm | 11.101 | 11.117 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
143 | IA2047 | ARA | 12H7 |  | NO CONSTA | mm | 12 | 12.018 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
144 | IA2057 | ARA | 36,004 ±0,013 |  | NO CONSTA | mm | 35.991 | 36.017 | 3189-30 | 3189-30 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
145 | IA2049 | ARA | 36,004 ±0,013 |  | NO CONSTA | mm | 35.991 | 36.017 | 3189-30 | 3189-30 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
146 | IA1123 | ARA | 7H7 DIN2245 |  | NO CONSTA | mm | 7 | 7.015 | 3189-7,5 | 3189-7,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
147 | IA2075 | ARA | 28 H7 |  | NO CONSTA | mm | 28 | 28.021 | 3189-25 | 3189-25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
148 | IA2103 | JMC | 6,35H7 |  | NO CONSTA | mm | 6.35 | 6.365 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
149 | IA2094 | ARA | 7H7 |  | NO CONSTA | mm | 7 | 7.015 | 3189-7,5 | 3189-7,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
150 | IA2092 | ARA | 10H7 |  | NO CONSTA | mm | 10 | 10.015 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
151 | IA2093 | ARA | 11,112H7 |  | NO CONSTA | mm | 11.112 | 11.13 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
152 | IA0943 | ARA | 6H7 DIN2245 |  | NO CONSTA | mm | 6 | 6.012 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
153 | IA1013 | ARA | 7H7 DIN2245 |  | NO CONSTA | mm | 7 | 7.015 | 3189-7,5 | 3189-7,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
154 | IA2105 | ARA | 12H7 |  | NO CONSTA | mm | 12 | 12.018 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
155 | IA2106 | ARA | 14H7 |  | NO CONSTA | mm | 14 | 14.018 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
156 | IA1408 | JMC | 19.05 H7 |  | NO CONSTA | mm | 19.05 | 19.071 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
157 | IA0799 | ARA | 6,6H7 / DIN 2245 |  | NO CONSTA | mm | 6.6 | 6.615 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
158 | IA1484 | ARA | 7,937H7 |  | NO CONSTA | mm | 7.937 | 7.952 | 3189-7,5 | 3189-7,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
159 | IA1387 | JMC | 9,525H7 |  | 272657 | mm | 9.525 | 9.54 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
160 | IA0945 | ARA | 10H7 / DIN 2245 |  | NO CONSTA | mm | 10 | 10.015 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
161 | IA1630 | ARA | 1/2 |  | NO CONSTA | mm | 12.7 | 12.718 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
162 | IA0948 | ARA | 18H7 / DIN2245 |  | NO CONSTA | mm | 18 | 18.018 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
163 | 484000 12 | ARA | 12H7 |  | 484000 12 | mm | 12 | 12.018 | 3189-12,5 | 3189-12,5 | MPB AEROSPACE S.L. | PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO, PARCELA 103, CP 47151, BOECILLO, VALLADOLID
164 | IA1298 | NO CONSTA | 6H7 |  | NO CONSTA | mm | 6 | 6.012 | 3189-6 | 3189-6 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
165 | IA1625 | ARA | 4,825H7 |  | NO CONSTA | mm | 4.825 | 4.837 | 3189-5 | 31189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
166 | IA2123 | ARA | 12,650 - 12,665 |  | NO CONSTA | mm | 12.65 | 12.665 | 3189-12,5 | 3189-12,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
167 | IA2124 | ARA | 17,412 - 17,430 |  | NO CONSTA | mm | 17.412 | 17.43 | 3189-17,5 | 3189-17,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
168 | IA1130 | ARA | 18H7 / DIN2245 |  | NO CONSTA | mm | 18 | 18.018 | 3189-18 | 3189-18 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
169 | IA1131 | ARA | 20H7 / DIN2245 |  | NO CONSTA | mm | 20 | 20.021 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
170 | IA1132 | ARA | 22H7 / DIN2245 |  | NO CONSTA | mm | 22 | 22.021 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
171 | IA0398 | ARA | 23H7 |  | NO CONSTA | mm | 23 | 23.021 | 3189-25 | 3189.25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
172 | IA2119 | ARA | 4,07 - 4,16 / DIN 2245 |  | NO CONSTA | mm | 4.07 | 4.16 | 3189-4 | 3189.4 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
173 | IA1626 | ARA | 4,82H7 |  | NO CONSTA | mm | 4.82 | 4.832 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
174 | IA2120 | ARA | 9,5H7 / DIN2245 |  | NO CONSTA | mm | 9.5 | 9.515 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
175 | IA2122 | ARA | 9,525H7 |  | NO CONSTA | mm | 9.525 | 9.54 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
176 | IA1371 | ARA | 12H7 |  | NO CONSTA | mm | 12 | 12.018 | 3189-12,5 | 3189-12,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
177 | IA1129 | ARA | 17H7 / DIN2245 |  | NO CONSTA | mm | 17 | 17.018 | 3189-17,5 | 3189-17,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
178 | IA1133 | ARA | 24H7 / DIN2245 |  | NO CONSTA | mm | 24 | 24.021 | 3189-25 | 3189-25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
179 | IA2125 | ARA | 9/16"H7 |  | NO CONSTA | mm | 14.2875 | 14.3055 | 3189-15 | 3189-15 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
180 | IA2126 | ARA | 5/8"H7 |  | NO CONSTA | mm | 15.875 | 15.892 | 3189-15 | 3189-15 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
181 | IA1628 | ARA | 1/4"H7 |  | NO CONSTA | mm | 6.35 | 6.365 | 3189-5 | 3189-5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
182 | IA2132 | ARA | 1/2"H7 |  | NO CONSTA | mm | 12.7 | 12.718 | 3189-12,5 | 3189-12,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
183 | IA1300 | ARA | 10H7 |  | NO CONSTA | mm | 10 | 10.015 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
184 | IA1631 | ARA | 7/16"H7 |  | NO CONSTA | mm | 11.113 | 11.131 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
185 | IA1171 | ARA | 3,2H7 |  | NO CONSTA | mm | 3.2 | 3.212 | 3189-3 | 3189-3 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
186 | IA1168 | ARA | 3,5H7 |  | NO CONSTA | mm | 3.5 | 3.512 | 3189-3 | 3189-3 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
187 | IA2160 | ARA | 3,962 - 4,060 |  | NO CONSTA | mm | 3.962 | 4.06 | 3189-4 | 3189-4 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
188 | IA1167 | ARA | 4,8H7 |  | NO CONSTA | mm | 4.8 | 4.812 | 3189-4 | 3189-4 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
189 | IA1172 | ARA | 6,6H7 |  | NO CONSTA | mm | 6.6 | 6.615 | 3189-6 | 3189-6 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
190 | IA2158 | ARA | 7,92H7 |  | NO CONSTA | mm | 7.92 | 7.935 | 3189-7,5 | 3189-7,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
191 | IA1166 | ARA | 8H8 |  | NO CONSTA | mm | 8 | 8.022 | 3189-7,5 | 3189-7,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
192 | IA1428 | ARA | 9H7 |  | NO CONSTA | mm | 9 | 9.015 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
193 | IA2159 | ARA | 9,475 - 9,490 |  | NO CONSTA | mm | 9.475 | 9.49 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
194 | IA1411 | ARA | 13H7 |  | NO CONSTA | mm | 13 | 13.018 | 3189-12,5 | 3189-12,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
195 | IA1429 | ARA | 14H7 |  | NO CONSTA | mm | 14 | 14.018 | 3189-15 | 3189-15 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
196 | IA1412 | NO CONSTA | 15H7 |  | NO CONSTA | mm | 15 | 15.018 | 3189-15 | 3189-15 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
197 | IA1413 | NO CONSTA | 16H7 |  | NO CONSTA | mm | 16 | 16.018 | 3189-15 | 3189-15 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
198 | IA1414 | NO CONSTA | 17H7 |  | NO CONSTA | mm | 17 | 17.018 | 3189-17,5 | 3189-17,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
199 | IA0422 | NO CONSTA | 17H7 |  | NO CONSTA | mm | 17 | 17.018 | 3189-17,5 | 3189-17,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
200 | IA1415 | NO CONSTA | 18H7 |  | NO CONSTA | mm | 18 | 18.018 | 3189-18 | 3189-18 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
201 | IA0477 | NO CONSTA | 18H7 |  | NO CONSTA | mm | 18 | 18.018 | 3189-18 | 3189-18 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
202 | IA1416 | NO CONSTA | 19H7 |  | NO CONSTA | mm | 19 | 19.021 | 3189-19 | 3189-19 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
203 | IA1417 | NO CONSTA | 20H7 |  | NO CONSTA | mm | 20 | 20.021 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
204 | IA1418 | NO CONSTA | 21H7 |  | NO CONSTA | mm | 21 | 21.021 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
205 | IA1419 | NO CONSTA | 22H7 |  | NO CONSTA | mm | 22 | 22.021 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
206 | IA0481 | NO CONSTA | 22H7 |  | NO CONSTA | mm | 22 | 22.021 | 3189-20 | 3189-20 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
207 | IA1420 | NO CONSTA | 23H7 |  | NO CONSTA | mm | 23 | 23.021 | 3189-25 | 3189-25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
208 | IA1421 | NO CONSTA | 24H7 |  | NO CONSTA | mm | 24 | 24.021 | 3189-25 | 3189-25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
209 | IA0393 | NO CONSTA | 24H7 |  | NO CONSTA | mm | 24 | 24.021 | 3189-25 | 3189-25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
210 | IA1422 | NO CONSTA | 25H7 |  | NO CONSTA | mm | 25 | 25.021 | 3189-25 | 3189-25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
211 | IA1423 | NO CONSTA | 26H7 |  | NO CONSTA | mm | 26 | 26.021 | 3189-25 | 3189-25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
212 | IA1424 | NO CONSTA | 27H7 |  | NO CONSTA | mm | 27 | 27.021 | 3189-25 | 3189-25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
213 | IA1425 | NO CONSTA | 28H7 |  | NO CONSTA | mm | 28 | 28.021 | 3189-30 | 3189-30 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
214 | IA1156 | ARA | 28,6H7 |  | NO CONSTA | mm | 28.6 | 28.621 | 3189-30 | 3189-30 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
215 | IA1426 | NO CONSTA | 30H7 |  | NO CONSTA | mm | 30 | 30.021 | 3189-30 | 3189-30 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
216 | IA2161 | ARA | 1/4"H7 |  | NO CONSTA | mm | 6.35 | 6.365 | 3189-6 | 3189-6 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
217 | IA2162 | ARA | 5/16"H7 |  | NO CONSTA | mm | 7.938 | 7.953 | 3189-7 | 3189-7 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
218 | IA2157 | ARA | 3/8"H7 |  | NO CONSTA | mm | 9.525 | 9.54 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
219 | KD1F03882 | DMC-DANIELS | G997 |  | 0 | mm | 3.8735 | 4.0513 | 3189-4 | 3189-4 | AIRBUS DEFENCE & SPACE | AVDA/JOHN LENON, SN, 28906 Getafe, Madrid.
220 | ELAD-I0051 | DMC | G732 |  | NO CONSTA | mm | 2.032 | 2.1336 | 3189-2,5 | 3189-2,5 | ELIMCO AEROSPACE S.L.U | c/Hispano Aviación nº 7 y 9 (AERÓPOLIS) – 41309, SEVILLA
221 | ELAD-I0052 | DMC | G140 |  | NO CONSTA | mm | 3.6068 | 3.7084 | 3189-4 | 3189-4 | ELIMCO AEROSPACE S.L.U | c/Hispano Aviación nº 7 y 9 (AERÓPOLIS) – 41309, SEVILLA
222 | ELAD-I0003 | DMC | M22520/6-006 (G185) |  | NO CONSTA | mm | 4.4323 | 4.6101 | 3189-4 | 3189-4 | ELIMCO AEROSPACE S.L.U | c/Hispano Aviación nº 7 y 9 (AERÓPOLIS) – 41309, SEVILLA
223 | ELAD-I0019 | DMC | M22520/6-008 (G180) |  | NO CONSTA | mm | 5.3213 | 5.4991 | 3189-5 | 3189-5 | ELIMCO AEROSPACE S.L.U | c/Hispano Aviación nº 7 y 9 (AERÓPOLIS) – 41309, SEVILLA
207 | IA2173 | NO CONSTA | 23H7 |  | NO CONSTA | mm | 23 | 23.021 | 3189-25 | 3189-25 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
184 | IA2170 | ARA | 7/16"H7 |  | NO CONSTA | mm | 11.113 | 11.131 | 3189-10 | 3189-10 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
136 | IA2172 | ARA | 8H7 |  | NO CONSTA | mm | 8 | 8.015 | 3189-7,5 | 3189-7,5 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
164 | IA2171 | ARA | 6H7 |  | NO CONSTA | mm | 6 | 6.012 | 3189-6 | 3189-6 | INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAÚTICA S.A. (INESPASA) | C/Ingeniero Rafael Rubio Elola, 10 (P.T.AERÓPOLIS) - 41.300, SEVILLA
228
229
230

## COMPARADORES MECANICOS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Código | N/S | Tipo |  | Modelo | Fabricante | Unidad Medida | Capacidad | Resolución /División de Escala | Incertidumbre de Uso (mm) | Criterio de Aceptación ESP |  | Criterio Aceptación ENG |  | Sin Usar | Sin Usar | Sin Usar | Punto de Calibración 1 | Punto de Calibración 2 | Punto de Calibración 3 | Punto de Calibración 4 | Punto de Calibración 5 | Punto de Calibración 6 | Punto de Calibración 7 | Punto de Calibración 8 | Punto de Calibración 9 | Punto de Calibración 10 | Punto de Calibración 11 | Solicitante |  | Lugar de Calibración |  |  | Tolerancia Planitud Franjas | Tolerancia Planitud mm | Tolerancia Paralelismo Franjas | Tolerancia Paralelismo mm | Criterio ¦C¦ | Criterio Uexp | Criterio ¦C¦+Uexp | CMC | Dirección
SD2A07198 | DA40K327 | ANALÓGICO | PUNTA | D2R20 | KROEPLIN | mm | 0 - 20 | 0.01 | 0.03 | [7 empty] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | [6 empty] | CANAGROSA |  | Laboratorio de Metrología de CANAGROSA | [10 empty] | Calle Wilbur & Orville Nº15 - Parque tecnológico Aeroespacial AERÓPOLIS
SD2A4697 | AB41E084 | ANALÓGICO | PUNTA | OD0710RS | KROEPLIN | mm | 0 - 10 | 0.01 | 0.04 | [7 empty] | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | [6 empty] | CANAGROSA |  | Laboratorio de Metrología de CANAGROSA | [10 empty] | Calle Wilbur & Orville Nº15 - Parque tecnológico Aeroespacial AERÓPOLIS
IA1489 | AB120155 | ANALÓGICO | PUNTA | D450 | KROEPLIN | mm | 0 - 50 | 0.05